- Wykaz sprzętu

| L.p. | Nazwa | Ilość w szt. | Oferowany model | Producent | Kraj pochodzenia | Rok produkcji (nie starszy niż 2023 r.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Głowica kamery 4K- autoklawowalna | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Konsola kamery 4K - źródła światła, sterownik kamery i archiwizator medyczny połączone w jednej obudowie typu 3 w 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Tablet | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Medyczny monitor 4K 31,5 cala | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Konsola Shavera | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Rękojeść shavera | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Pompa artroskopowa dwurolkowa | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Wózek artroskopowy z osłoną kabli | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Optyka artroskopowa 4mm z płaszczem, trokarem i kasetą do sterylizacji | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Światłowód | 2 |  |  |  |  |

Do powyższych pozycji należy dostarczyć karty katalogowe oraz dokumenty przedmiotowe wskazane w rozdziale XIII pkt. 10 pkt 5) SWZ.

- Zestawienie parametrów granicznych

| L.P. | Parametry | Parametr Wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| A | GŁOWICA KAMERY 4K- AUTOKLAWOWALNA |  |  |
| 1 | Rozdzielczość min. 3840x2160px natywne skan progresywny | TAK |  |
| 2 | Chip typu CMOS | TAK |  |
| 3 | Gamma kolorów 10-bit | TAK |  |
| 4 | Dwa przyciski programowalne obsługujących 14 funkcji kamery, archiwizatora i źródła światła | TAK |  |
| 5 | Zoom cyfrowy min. 1,5x | TAK |  |
| 6 | Stosunek sygnału do szumu 50 db, klasa wodoszczelności IPX7 | TAK |  |
| 7 | Autoklawowlana, gwarancja 7 lat na sterylizacje | TAK |  |
| B | KONSOLA KAMERY 4K - ŹRÓDŁA ŚWIATŁA, STEROWNIK KAMERY I ARCHIWIZATOR MEDYCZNY POŁĄCZONE W JEDNEJ OBUDOWIE TYPU 3 W 1 |  |  |
| 1 | Źródło światła: w technologii LED wbudowane w jedną konsolę 3w1 w pełni zintegrowane | TAK |  |
| 2 | Żywotność diody LED min. 30000 godz. | TAK |  |
| 3 | Wydajność oświetlenia: 1800 lumenów | TAK |  |
| 4 | Temperatura barwowa: 5500-8500 K | TAK |  |
| 5 | Współczynnik CRI: 70, modulowana synchronizowaną szerokością impulsu | TAK |  |
| 6 | Głowica obrotowa światłowodu do podłączenia światłowodów różnych producentów typu : ACMI, Storz, Wolf, Olympus | TAK |  |
| 7 | Automatyczna regulacja strumienia świetlnego: zsynchronizowana szerokość impulsu z modulacją strumienia świetlnego | TAK |  |
| 8 | Przycisk źródła światła "On / Standby" (gotowy do użycia w <1 sek.) | TAK |  |
| 9 | Strumień świetlny odpowiadający mocy źródła Xenon powyżej 380W | TAK |  |
| 10 | Sterownik kamery: z przyciskiem balansu bieli, zapisywaniem i robieniem zdjęć, możliwości przeglądania i wyboru do eksportu poszczególnych filmów i zdjęć z poziomu nagrywarki | TAK |  |
| 11 | Rozdzielczość sterownika kamery min. 4K UHD 3840 x 2160px | TAK |  |
| 12 | Zastosowany typ części CF (cardiac floating), odporne na defibrylację | TAK |  |
| 13 | Wyjścia video: - 2 x DVI, - 4x 3G-SDI, - 2x displayport 1.1/1.2(MST) | TAK |  |
| 14 | Wejścia video: - 1 x DVI, - 2x USB2.0 - 2x USB3.0 | TAK |  |
| 15 | Gniazda komunikacyjne: - 1x audio IN, 1x audio OUT, - 1xrs-232 - 2x mini-jack (gniazda sterujące pozwalające na sterowanie konsolą za pomocą przełącznika nożnego lub urządzenia zewnętrznego, oraz sterowanie przez zespół sterujący kamery urządzeniami zewnętrznymi za pomocą przycisków na głowicy kamery) - złącze tabletu sterującego - złącze Ethernet – izolowane 10/100 MB/s, - złącze wyrównywania potencjałów POAG, - gniazdo zasilania - 2x opcjonalne gniazdo światłowodowe Matrix | TAK |  |
| 16 | 2 gniazda USB z przodu konsoli do podłączenia dysku zewnętrznego oraz tabletu | TAK |  |
| 17 | Częstotliwość odświeżania 59,94Hz | TAK |  |
| 18 | Stosunek sygnału do szumu: - >52db dla 4K - >48db dla HD | TAK |  |
| 19 | Zakres balansu bieli: - 2500-9000K dla 4K - 2000-9000K dla HD | TAK |  |
| 20 | Waga konsoli 6,8kg | TAK |  |
| 21 | Możliwość sterowania źródłem światła z poziomu konsoli kamery, tabletu sterującego oraz głowicy kamery za pomocą programowalnych przycisków | TAK |  |
| 22 | Wbudowany router wi-fi pozwalający na wykorzystanie łączności bezprzewodowej | TAK |  |
| 23 | Funkcja streamingu na żywo obrazu z kamery za pomocą wbudowanego modułu Wi-Fi łącznie z przesyłam audio ze zdalnym dostępem przez przeglądarkę internetową w oparciu o IP, streaming chroniony hasłem | TAK |  |
| 24 | Możliwość rozbudowy systemu o funkcję optycznej spektroskopii do oceny chrząstki podczas zabiegów artroskopowych | TAK |  |
| 25 | Archiwizator medyczny: Pojemność pamięci wew. Dysku ssd 128 gb, przechwytywanie obrazu według standardowych formatów: jpg, bmp, raw pdf. Rejestracja filmów m.in. W formacie hd mpeg 4 | TAK |  |
| 26 | Funkcja "obraz w obrazie", przełączanie między obrazem z kamery i wejścia video | TAK |  |
| 27 | Funkcja "zdalnego wejścia" umożliwiająca dodanie pacjenta z zewnętrznego komputera działającego w sieci | TAK |  |
| 28 | Wewnętrzna archiwizacja danych z możliwością podania danych operatora, placówki, rodzaju zabiegu i pacjenta (imię, nazwisko, płeć, numer identyfikacyjny, data urodzenia) | TAK |  |
| 29 | Predefiniowanie ustawień preferencji operatorów oraz predefiniowanie ustawień procedur medycznych | TAK |  |
| 30 | Min. 6-stopniowa skala wzmocnienia obrazu | TAK |  |
| 31 | Możliwość eksportu zdjęć i plików video do różnych lokalizacji za pomocą wbudowanego Wi-Fi, kabla sieciowego bądź USB, adnotacje na obrazie w kółku lub za pomocą strzałki z tekstem, modyfikacja obrazu: jaskrawość, kontrast, nasycenie, tworzenie raportu z predefiniowanym tekstem, linkami, dokumentami i obrazami, możliwość przeglądania zapisanych pacjentów za pomocą dowolnego tabletu poprzez łącze internetowe | TAK |  |
| C | TABLET |  |  |
| 1 | Tablet cyfrowy sterujący: zintegrowany z zestawem endoskopowym na osobnym wysięgniku z możliwością sterowania pompą i shaverem. Bezpośredni transfer podczas operacji zdjęć i obrazu na tablet. Możliwość wysłania dokumentacji bezpośrednio mailem. Sterowanie za pomocą tabletu wszystkimi funkcjami zintegrowanej konsoli | TAK |  |
| 2 | Przekątna wyświetlacza tabletu min. 10 cali o rozdzielczości 1920x1200px | TAK |  |
| 3 | Możliwość ustawienia profili chirurgów z parametrami charakterystycznymi jak: indywidualne ustawienia przycisków na głowicy kamery, jakość nagrywanych filmów i zdjęć, parametrów wydruku raportu po zabiegu, przypisanie chirurgowi zabiegów z określonymi ustawieniami zabiegu | TAK |  |
| 4 | Możliwość ustawienia listy zabiegów wraz z ustawieniami dla każdego zabiegu takimi jak: jasność, zoom, ustawienia gamy kolorów, wzmocnienie, okno autowykrywania, kontrast, ustawienia źródła światła | TAK |  |
| 5 | Możliwość śródoperacyjnej zmiany parametrów z poziomu tabletu : funkcje przycisków głowicy kamery, jasność, zoom, ustawienia kolorów, kontrast, okno automatycznej ekspozycji, balans bieli, PIP, ustawienia drukowania | TAK |  |
| 6 | Graficzna informacja o procesie nagrywania wyświetlana na monitorze medycznym. | TAK |  |
| 7 | Wyświetlanie wykonanego zdjęcia wraz z numerem porządkowym | TAK |  |
| 8 | Możliwość wyświetlania na ekranie endoskopowym parametrów pracy ustawionych i aktualnych takich urządzeń jak: shaver, pompa, waporyzator, insuflator oraz ikony nagrywania filmy oraz licznik zrobionych zdjęć | TAK |  |
| 9 | Zgodność ze standardem obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie (DICOM) | TAK |  |
| 10 | Możliwość podłączenia drukarki do zastosowań medycznych poprzez port USB. | TAK |  |
| 11 | Wyświetlanie parametrów urządzeń wieży na ekranie monitora | TAK |  |
| 12 | Obsługa w języku polskim | TAK |  |
| 13 | możliwość rozszerzania aplikacji sterownika o oprogramowania analizujące strukturę i ukrwienie chrząstki. | TAK |  |
| D | MEDYCZNY MONITOR 4K 31,5 CALA |  |  |
| 1 | Podświetlenie LED | TAK |  |
| 2 | Format obrazu 16:9 | TAK |  |
| 3 | Matryca IPS w ochronnym szkle - przyklejone szkło ochronne, co oznacza, że nie ma ryzyka zaparowania monitora w wilgotnych warunkach | TAK |  |
| 4 | Eliminacja migotania obrazu na wszystkich poziomach jasności (Flicker Safe) | TAK |  |
| 5 | Ochrona przeciwpyłowa i wodoodporność (Front / Tył) IP35/IP32 | TAK |  |
| 6 | Rozdzielczość ekranu: 3840x2160px | TAK |  |
| 7 | Funkcja PIP (obraz w obrazie),PBP (obraz przy obrazie),odbicie lustrzane i funkcja rotacji obrazu | TAK |  |
| 8 | Kąt widzenia 178 stopni poziomo i pionowo | TAK |  |
| 9 | Jasność 800cd/m² | TAK |  |
| 10 | Współczynnik kontrastu 1000:1 | TAK |  |
| 11 | Sterowanie za pomocą dotykowej klawiatury z włącznikiem | TAK |  |
| 12 | Wejścia wideo:1x DP 1.2 , 1xDVI, 1x3G-SDI, 1x HDMI 2.0 | TAK |  |
| 13 | Wyjście wideo: DP 1.2, 1x 3G-SDI, 1 x DVI | TAK |  |
| 14 | Waga monitora 12.4kg | TAK |  |
| 15 | Wymiary monitora bez podstawy 764.6 x 480.8 x 94.4 mm | TAK |  |
| 16 | Menu OSD w 17 językach | TAK |  |
| 17 | Czas reakcji Matrycy LCD 9ms | TAK |  |
| E | KONSOLA SHAVERA |  |  |
| 1 | Wielofunkcyjna konsola do rękojeści shavera | TAK |  |
| 2 | Możliwość podłączenia i obsługi dwóch urządzeń jednocześnie | TAK |  |
| 3 | Automatyczne rozpoznawanie końcówki roboczej | TAK |  |
| 4 | Możliwość podłączenia i sterowania jednym i dwoma pedałami jednocześnie, | TAK |  |
| 5 | 3 tryby pracy oscylacyjnej wybierane na ekranie dotykowym: standardowy, efektywny, agresywny | TAK |  |
| 6 | Shaver : obroty prawo/lewo, max. 8000 obr./min.; oscylacja max. 3000 obr./min. | TAK |  |
| 7 | Dotykowy ekran sterujący napędem | TAK |  |
| 8 | Waga 6,8kg | TAK |  |
| 9 | Współpraca z konsolą kamery oraz w systemie zintegrowanej Sali operacyjnej | TAK |  |
| 10 | Możliwość wyświetlania parametrów pracy shavera na ekranie endoskopowym | TAK |  |
| 11 | Sterowanie poprzez ekran dotykowy | TAK |  |
| 12 | Sterowanie ręczne możliwe także z podłączonym przełącznikiem nożnym | TAK |  |
| F | RĘKOJEŚĆ SHAVERA |  |  |
| 1 | Rękojeść autoklawowalna pokryta materiałem PEEK | TAK |  |
| 2 | Sterowanie przełącznikiem nożnym bądź w rękojeści z zintegrowanym przewodem sterującozasilającym długości 4,5m | TAK |  |
| 3 | Metalowe przyciski sterujące w rękojeści shaver’a | TAK |  |
| 4 | Możliwość sterowania przełącznikiem nożnym | TAK |  |
| 5 | Zatrzaskowe mocowanie ostrzy w dwóch pozycjach w rękojeści shaver’a | TAK |  |
| 6 | Obroty prawo/lewo: 8000 obr./min, oscylacja: 3000 rpm, | TAK |  |
| 7 | Współpraca uchwytu z ostrzami 2 mm – 5,5 mm, | TAK |  |
| 8 | Możliwość indywidualnego doboru parametrów pracy w trybie oscylacji w zakresie ustawień: praca w trybie standard; praca w trybie efektywnym; praca w trybie agresywnym | TAK |  |
| 9 | Możliwość sterowania parametrami ustawień shavera (obroty prawo/lewo, oscylacja) z przycisków w rękojeści | TAK |  |
| 10 | Możliwość zmiany prędkości obrotów oscylacji z rękojeści shavera | TAK |  |
| 11 | Regulacja ssania od 0 do 100%, | TAK |  |
| 12 | Możliwość odczepiania dźwigni regulujące ssanie celem dokładnego czyszczenia shaver’a | TAK |  |
| 13 | Współpraca uchwytu z oryginalnymi ostrzami i frezami, jednorazowego użycia o następujących parametrach: ostrza pakowane sterylnie, w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk z rodzaju lub pojedynczo, sterylnie w opakowaniach jednostkowych. Ostrza typu frezy kostne dostępne w średnicach: 3,0; 4,0; 5,0; 5,5 mm lub ostrza do tkanki miękkiej dostępne w średnicach : 2,0; 3,0; 3,5; 3,8; 4,0; 4,2; 5,0; 5,5 mm | TAK |  |
| 14 | Ostrza kostne dostępne w wersji z sześcioma; ośmioma; dziesięcioma lub dwunastoma wyżłobieniami na części roboczej ostrza. | TAK |  |
| 15 | Możliwe do zaoferowania ostrzy do małych stawów oraz ostrzy w wersji wydłużonej do biodra oraz ostrzy typu : - Kątowa końcówka do shaver’a z funkcją mikrozłamań, zagięta pod kątem 30 lub 45 stopni o głębokości nawiercania 4 i 6 mm, średnica nawiercenia 1,5 mm, - Końcówka do shaver’a, raszpla tnąca o szerokości 3,5 mm; 4,0 mm; 5,5 mm i grubości 2 mm | TAK |  |
| G | POMPA ARTROSKOPOWA DWUROLKOWA |  |  |
| 1 | Dotykowy ekran do wprowadzania parametrów pracy urządzenia | TAK |  |
| 2 | Predefiniowane ustawienia dla artroskopii kolana, stawu ramiennego, biodra i małych stawów (możliwość indywidualnej zmiany/zaprogramowania ustawień predefiniowanych) | TAK |  |
| 3 | Automatyczna kontrola i samoregulacja ciśnienia wewnątrzstawowego | TAK |  |
| 4 | Funkcja ciągłej, niepulsacyjnej kontroli ciśnienia i płukania | TAK |  |
| 5 | Funkcja płukania i zwiększenia ciśnienia dla powstrzymania krwawienia, możliwość indywidualnego zaprogramowania funkcji typu „rinse” i funkcji typu „lavage” | TAK |  |
| 6 | Funkcja płukania stawu poprzez zwiększenie ciśnienia programowane w zakresie od 0-50% co 5% i w czasie do 2 min. | TAK |  |
| 7 | Możliwość regulacji odsysania oddzielnie dla shavera i kaniuli | TAK |  |
| 8 | Możliwość stosowania całodobowych drenów głównych z drenami pacjenta oraz drenów jednorazowych | TAK |  |
| 9 | System zasilania automatycznie dostosowujący się do napięcia elektrycznego w miejscu instalacji | TAK |  |
| 10 | Współpraca z konsolą kamery oraz w systemie zintegrowanej Sali operacyjnej | TAK |  |
| 11 | Współpraca z konsolą shavera i waporyzatorem poprzez dedykowany kabel, możliwość zaprogramowania reakcji pompy na pracę shavera i waporyzatora w trybie jedno i dwurolkowym | TAK |  |
| 12 | Współpraca z konsolą shavera poprzez automatyczny wzrost ciśnienia podczas użycia shavera w zakresie od 0 do 50% skokowo co 10% | TAK |  |
| 13 | Przepływ: 1500 ml/min. | TAK |  |
| 14 | Regulacja ciśnienia w zakresie min. 10-120 mmHg ze skokiem co 5 mmHg | TAK |  |
| 15 | Ustawianie odsysania na kaniuli 3 poziomy: w zakresie 50-100-200 ml/min | TAK |  |
| 16 | Ustawiania odsysania na shaverze 4 poziomy w zakresie 150-300-450-700 ml/min | TAK |  |
| 17 | Funkcja bezpieczeństwa przy zbyt dużym ciśnieniu w stawie | TAK |  |
| 18 | Możliwość sterowania za pomocą przełącznika nożnego lub autoklawowalnego pilota przewodowego | TAK |  |
| 19 | Waga urządzenia 12,25 kg | TAK |  |
| H | WÓZEK ARTROSKOPOWY Z OSŁONĄ KABLI |  |  |
| 1 | Wózek jezdny z możliwością blokady ruchu ( 4 koła blokowane) , 4 antystatyczne koła wyposażone w nakładki zapobiegjące najechaniu na przewód poprzez jego wypchnięcie w chwili zetknięcia, nie mające styku z płaszczyzną ruchu | TAK |  |
| 2 | Dostosowany do szerokości i ilości sprzętu, z panelem zasilającym wraz z głównym wyłącznikiem prądu w postaci przycisku z boku wózka | TAK |  |
| 3 | Możliwość modyfikacji konfiguracji wózka przez użytkownika | TAK |  |
| 4 | 5 półek w tym min. 1 półka wysuwana, oraz 1x szuflada | TAK |  |
| 5 | Obciążenie półki maksymalne 30 kg, nośność szuflady maksymalnie 20 kg | TAK |  |
| 6 | Uchwyt do mocowania soli fizjologicznej | TAK |  |
| 7 | Uchwyt na kamerę, oraz przełącznik nożny | TAK |  |
| 8 | Zacisk do bezpiecznego chwytania drenów dobowych | TAK |  |
| 9 | Wbudowany system przepięciowy z transformatorem izolującym z możliwością wykonania testu za pomocą dedykowanego przycisku | TAK |  |
| 10 | Wysięgnik/stojak pod monitor min 32 cale | TAK |  |
| 11 | Ruchome ramię pod tablet sterujący | TAK |  |
| 12 | Kabel integracyjny do urządzeń endoskopowych | TAK |  |
| 13 | Wyposażony w centralny kabel zasilający wraz z kablem dodatkowego uziemienia | TAK |  |
| 14 | Ukryta w ramie listwa zasilająca z kablami indywidualnymi o zróżnicowanej długości służącymi do zasilania urządzeń peryferyjnych | TAK |  |
| 15 | Tylne drzwiczki z możliwością zamknięcia | TAK |  |
| 16 | Tylne drzwiczki wyposażone w otwór dedykowany do ułatwionego wyprowadzenia kabli | TAK |  |
| 17 | Wózek wyposażony łącznie w 15 dostępnych złącz typu IEC (8 złącz ukrytych w ramie wózka oraz 7 dostępnych złącz umiejscowionych poniżej dolnej płaszczyzny wózka) | TAK |  |
| I | OPTYKA ARTROSKOPOWA 4MM Z PŁASZCZEM, TROKAREM I KASETĄ DO STERLIZACJI |  |  |
| 1 | Optyka artroskopowa 4K | TAK |  |
| 2 | Kąt patrzenia 30 stopni | TAK |  |
| 3 | Autoklawowalna | TAK |  |
| 4 | Wyposażona w 3 adaptery do połącznia z różnymi typami światłowodów. Wymiary: 4,0 mm x 152,5 mm | TAK |  |
| 5 | Płaszcz artroskopowy z dwoma zaworami obrotowymi dla optyki o średnicy 4.0 mm. Autoklawowalny | TAK |  |
| 6 | Obturator ołówkowy, konikalny z uchwytem do płaszcza artroskopowego do optyki o średnicy 4mm. Autoklawowalny | TAK |  |
| 7 | Kosz sterylizacyjny średniej wielkości do sterylizacji sześciu elementów artroskopowych. Dodatkowo na wyposażeniu mata zabezpieczająca oraz pokrywa | TAK |  |
| J | ŚWIATŁOWODY |  |  |
| 1 | W przezroczystej osłonie, dającej możliwość oceny stanu uszkodzeń włókien światłowodowych. | TAK |  |
| 2 | Końcówka światłowodu wychodząca z konsoli źródła światła wzmocniona i zagięta kątowo | TAK |  |
| 3 | Wymiary: min. 5,0 mm x 274 cm | TAK |  |