FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                 Data .....................

Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot | Ilość | Cena jn. netto | Netto (kol.3xkol.4) | kwota VAT | Brutto (kol.5+kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat USG – zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Ogółem |  |  |  |  |  |

#968

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – APARAT USG

| L.p | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Min. 2024 |  |
| 5 | Sprzęt fabrycznie nowy | Tak |  |
| 6 | Miejsce dostawy i instalacji na koszt Wykonawcy p proszę potwierdzić wpisując Akceptuję | Schronisko na paluchu im. Jana Lityńskiego. Ul. Paluch 2 02-147 Warszawa |  |
|  |  | Parametr wymagany | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE** |
| Konstrukcja |  |  |  |
| 1 | Aparat z najnowszym dostępnym oprogramowaniem. | Tak |  |
| 2 | Dynamika systemu minimum 280 dB | Tak, podać |  |
| 3 | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. od 1 do 22 MHz | Tak, podać |  |
| 4 | Podstawa jezdna z możliwością blokowania min. 2 kół, ruchomy panel sterujący regulowany, regulacja w zakresie lewo-prawo, góra-dół. | Tak |  |
| 5 | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych min. 5 | Tak, podać |  |
| 6 | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice | Tak |  |
| 7 | Monitor cyfrowy w technologii LED lub OLED o przekątnej ekranu min. 21 calowy o rozdzielczości min. 1920x1280. | Tak, podać |  |
| 8 | Możliwość regulacji położenia monitora: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | Tak |  |
| 9 | Aparat wyposażony w cyfrowe wyjście obrazu umożliwiające powielenie obrazu z monitora na zewnętrzny monitor. | Tak |  |
| 10 | Dotykowy panel sterowania na pulpicie o przekątnej min. 13” | Tak, podać |  |
| 11 | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym | Tak |  |
| 12 | Start systemu z trybu wyłączenia max 70 sek. | Tak |  |
| 13 | Aparat wyposażony w podgrzewacz żelu. | Tak |  |
| Tryby obrazowania |  |  |  |
| 14 | Pamięć CINE dla B-mode min 1 200 000 obrazów lub 1500 sek | Tak, podać |  |
| 15 | Tryby obrazowania: B-mode, M-mode, Color Doppler, Power Doppler, Doppler pulsacyjny, Doppler ciągły, Doppler tkankowy kolorowy, tryb Duplex, tryb Triplex | Tak, podać |  |
| 16 | Automatyczna optymalizacja obrazowania | Tak, podać |  |
| 17 | Inteligentne tryby optymalizacji obrazu | Tak, podać |  |
| 18 | Możliwość zastosowania aparatu w kardiologii | Tak |  |
| 19 | Możliwość zastosowania aparatu w okulistyce | Tak |  |
| 20 | Możliwość zastosowania aparatu w ortopedii | Tak |  |
| 21 | Możliwość zastosowania aparatu w rozrodzie | Tak |  |
| Archiwizacja |  |  |  |
| 28 | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | Tak |  |
| 29 | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM | Tak |  |
| 30 | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD z załączaną przeglądarką DICOM | Tak |  |
| 31 | Napęd DVDRW wbudowany w aparat | Tak |  |
| 32 | Wewnętrzny twardy dysk SSD min 500GB | Tak, podać |  |
| 33 | Funkcja generowania raportów w formatach PDF/EXEL/WORD | Tak, podać |  |
| 33 | Komunikacja Bluetooth | Tak, podać |  |
| 34 | Komunikacja WiFi | Tak, podać |  |
| 35 | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub więcej | Tak, podać |  |
| Głowice |  |  |  |
| 34 | Szerokopasmowa głowica mikroconvexowa do badań ogólnych – zakres częstotliwości min. 5-11MHz, min. 128 elementów piezoelektrycznych | Tak |  |
| 35 | Szerokopasmowa głowica liniowa zakres częstotliwości min. 10-18 MHz, szerokość skanowania max. 45 mm, ilość elementów piezoelektrycznych min. 192 | Tak |  |
| 36 | Szerokopasmowa głowica sektorowa do badań kardiologicznych - zakres częstotliwości min. 3-10 MHz, szerokość skanowania max. 30 mm, min. 96 elementów w jednej linii | Tak |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 38 | Pełna gwarancja wykonywana przez autoryzowany serwis producenta (bez wyłączeń i bez limitu badań) min. 24 m-ce | Tak, podać |  |
| 39 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 41 | Dostarczenie oraz zainstalowanie w urządzeniu: 1. Licencji DICOM CStore na przesyłanie badań do systemu PACS 2. Licencji DICOM Modality Worklist do obsługi list roboczych Licencje przydzielone bezterminowo | Tak |  |
| 42 | Urządzenie musi spełniać standardy komunikacyjne DICOM i posiadać DICOM Conformance Statement (deklarację zgodności DICOM) | Tak |  |
| 43 | W okresie gwarancji w cenie oferty przewidziane wszelkie aktualizacje i Upgrade oprogramowania do najnowszej wersji. Czynności będą wykonywane najpóźniej 2 tyg. po pojawieniu się aktualizacji/upgradu | Tak |  |
| 44 | Zapewnienie pełnej dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania systemu | Tak, podać |  |
| 45 | Zapewnienie serwisu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | Tak |  |
| 46 | Pakiet szkoleń dla pracowników z obsługi aparatu | Tak |  |
| 47 | Pakiet szkoleń specjalistycznych USG dla pracowników | Tak |  |
| 48 | Oprogramowanie weterynaryjne w języku polskim | Tak |  |

……………………………………………………

UWAGA!

- Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.

- Podpis własnoręczny nie jest tożsamy z elektronicznym podpisem osobistym.

- Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.