## Arkusz1
Zadanie nr 1: dostawa elektrod i introducerów
Elektroda do stymulatora dwujamowego typu DDDR z elektrodami
Lp. | Nazwa | j.m. | Cena jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Elektrody do Stymulatorów dwujamowych typu DDDR | szt. |  | 35
2 | introducery do elektrod 6F | szt. |  | 80
3 | introducery do elektrod 7F | szt. |  | 40
RAZEM
Elektrody będą wykorzystywane do niżej opisanego stymulatora dwujamowego typu DDDR z elektrodami (Zamawiający jest w posiadaniu stymulatora typu: St. Jude Medical, Endurity MRI DR PM2172, oferowane elektrody mają być z nim kompatybilne):
Lp. | Opis parametrów
1. | Rok produkcji – 2024
2. | Żywotność - minimalny czas pracy stymulatora przy nastawach nominalnych co najmniej 8 lat
3. | Dopuszczony do badań rezonansem magnetycznym w polu 1,5T i 3T bez stref wykluczeń
4. | Waga stymulatora max. 20 g
5. | Amplituda impulsu min. zakres 0,5-7,0 V
6. | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,05-1,5 ms
7. | Czułość komorowa co najmniej w zakresie 1,0- 7,5 mV
8. | Czułość przedsionkowa co najmniej w zakresie 0,1- 5,0 mV
9. | Odstęp AV dynamiczny, programowany w zakresie 25-325 rns (PAV i SAV)
10. | Program nocny fizjologiczny aktywowany przez sensor
11. | Okres refrakcji A/V minimalny zakres 150-400 ms
12. | Funkcja reagująca na nagły spadek rytmu
13. | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych z dodatkowo programowaną częstością stymulacji komorowej podczas trwania arytmii przedsionkowej
14. | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji (beat by beat z impulsem zabezpieczającym)
15. | Dodatkowe funkcje antyarytmiczne (min. 3 funkcje)
16. | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo- komorowe
17. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod
18. | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji
19. | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze
20. | W dostępności elektrody o aktywnej fiksacji 52, 58 i 65cm
21. | Termin ważności (przydatności do użycia) min. 18 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego