## Arkusz1
Zadanie nr 2: dostawa elektrod do stymulatorów dwujamowych
Elektrody do stymulatorów dwujamowych typu DDDR z elektrodami
Lp. | Nazwa | j.m. | Cena jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Elektrody do stymulatora dwujamowego typu DDDR | szt. |  | 22
RAZEM
Elektrody będą wykorzystywane do niżej opisanego stymulatora dwujamowego typu DDDR z elektrodami (Zamawiający jest w posiadaniu stymulatora typu: Vitatron Holding B.V.; G70A2, Vitatron G70 DR, oferowane elektrody mają być z nim kompatybilne):
Lp. | Opis parametrów
1. | Żywotność stymulatora min. 8 lat /nastawy nominalne/
2. | Rok produkcji – 2024
3. | Waga max. 30 g
4. | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 mV
5. | Szerokość impulsu (A/V) min zakres 0,2-1,5 ms
6. | Czułość komorowa w zakresie 1,0-7,5 mV
7. | Czułość przedsionkowa w zakresie 0,18-4,0 mV
8. | Odstęp AV dynamiczny, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV)
9. | Elektrody przedsionkowe i komorowe, pasywne i aktywne, sterydowe do wyboru
10. | Okres refrakcji A/V min zakres 150 – 500 ms
11. | Program nocny
12. | Histereza częstości rytmu
13. | Automatyczny PVARP
14. | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe
15. | Funkcje antyarytmiczne
16. | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych
17. | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji
18. | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji
19. | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze
20. | Rejestracja trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia
21. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod
22. | Test określający próg stymulacji z możliwością wykreślenia krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu -wykres graficzny
23. | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response”
24. | Dostępne histogramy:
- częstość
- przewodzenia AV
- aktywność pacjenta
25. | Rejestracja epizodów:
- wysokiej częstotliwości komorowej i przedsionkowej
częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej
- czas trwania arytmii przedsionkowej
26. | Możliwość przeprowadzenia badania MRI w polu o wartości 1,5 i 3T bez stref wykluczeń
27. | Termin ważności (przydatności do użycia) min. 18 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego