Załącznik nr 2.3 do SIWZ  - Opis przedmiotu zamówienia                                                                                          ZMIANA

- Pompa infuzyjna strzykawkowa – 80 szt.

- Pompa infuzyjna objętościowa – 20 szt.

- Stacja dokująca do pomp – 20 szt.

- Sterowanie strzykawkami panel – 10 szt.

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pompa infuzyjna strzykawkowa - 80 SZT. |
| I WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi przeznaczona do intensywnej opieki nad pacjentami dorosłymi oraz dziećmi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilacz wbudowany w pompę | TAK/NIE |  | TAK- 5 pkt., NIE – 0 pkt |
|  | Strzykawka mocowana od przodu automatycznie lub manualnie | TAK/NIE |  | automatycznie- 5 pkt., manualnie – 0 pkt |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy | TAK/NIE |  | TAK-5pkt NIE – 0pkt |
|  | Blokada tłoka strzykawki. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Masa pompy max 2,5 kg: | TAK/NIE podać masę pompy |  | <2,3kg – 5 pkt., ≥2,3kg – 0 pkt |
|  | Kolorowy ekran pompy | TAK/NIE |  | TAK – 5pkt NIE – 0pkt |
|  | Pompa wyposażona w klawiaturę alfanumeryczną ułatwiającą programowanie (niedopuszczalna klawiatura wyświetlana na ekranie pompy) | TAK/NIE |  | TAK – 5pkt NIE -0pkt |
|  | Pompa wyposażona w ekran dotykowy | TAK/NIE |  | TAK – 5pkt NIE - 0 |
|  | Możliwość regulacji głośności alarmu min 8 poziomów | TAK/NIE podać ilość poziomów regulacji |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyt do przenoszenia na stałe związany z pompą | TAK/NIE |  | TAK- 5 pkt., NIE – 0 pkt |
|  | Uchwyt do mocowania pompy do rur pionowych i poziomych na stałe związany z pompą. | TAK/NIE |  | TAK- 5 pkt., NIE – 0 pkt |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 12h przy przepływie 5ml/h | TAK, podać czas pracy urządzenia |  | 21h i więcej – 5pkt 12 - 20h – 0pkt |
|  | Prędkość bolusa min od 0,1-1800ml/h | TAK |  | Powyżej 1800ml/h – 2,5pkt min. 0,1 – 1800ml/h 0 pkt |
|  | Różne tryby infuzji: Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | TAK, podać ilość programowanych cykli |  | Bez punktacji |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml, L, ng, μg, mg, g, μEq, mEq, Eq, mlU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, cal, kcal, J, kJ, mmol, mol, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz., dobę. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20 i 50,60 ml różnych typów różnych producentów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowo praca ze strzykawkami 2/3 ml | TAK/NIE |  | TAK- 2,5 pkt., NIE – 0 pkt |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  | Prędkość 1500 ml/h i powyżej – 5pkt |
|  | Biblioteka Leków zawierająca min.100 leków z możliwością podzielenia na min.15 oddziałów i min. 5 kategorii leków | TAK |  | 1000 leków i więcej - 5 pkt., poniżej 1000 – 0 pkt |
|  | Możliwość kolorystycznego rozróżnienia na ekranie pompy kategorii leku wybranego z biblioteki. | TAK/NIE |  | TAK – 2,5pkt NIE - 0 |
|  | Kolorystyczne rozróżnienie ekranu infuzji dojelitowej względem innych infuzji | TAK/NIE |  | TAK – 2,5pkt NIE – 0pkt |
|  | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wprowadzenia w bibliotece minimum 7 koncentracji dla każdego z leków | TAK/NIE podać ilość |  | Powyżej 7 – 5pkt. NIE – 0pkt |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dokładność mechaniczna ±1%: | TAK, podać |  | <0,5% - 5pkt., 0,5 % - 1% - 0 pkt |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ciśnienia okluzji min 0.1 do 1.2 bara (75-900 mmHg), z wyborem na min. 9 poziomach. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 48 godzin | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania każdej pompy o tryb TCI | TAK/NIE |  |  |
| Inne |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
| 2. Pompa infuzyjna objętościowa 20 SZT. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostępność drenów do żywienia dojelitowego | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Dostępność drenów do podaży leków światłoczułych | TAK/NIE |  | TAK – 5pkt NIE – 0pkt |
|  | Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych potwierdzona wykazem dostępnym drenów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Masa pompy max 2,5 kg: | TAK podać masę pompy |  | <2,3kg – 5 pkt., ≥2,3kg – 2,5 kg – 0 pkt |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego 8h przy przepływie 25ml/h | TAK |  | Powyżej 12h – 5 pkt |
|  | Uchwyt do mocowania pompy do rur pionowych i poziomych na stałe związany z pompą. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Uchwyt do przenoszenia na stałe związany z pompą | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Kolorowy ekran pompy | TAK/NIE |  | TAK – 5pkt NIE – 0pkt |
|  | Pompa wyposażona w klawiaturę alfanumeryczną ułatwiającą programowanie (niedopuszczalna klawiatura wyświetlana na ekranie pompy) | TAK/NIE |  | TAK – 5pkt NIE – 0pkt |
|  | Zakres ciśnienia okluzji min. 0.1 do 1.2 bara (75-900mmHg), z wyborem na min. 9 poziomach. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Różne tryby infuzji: wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) w zakresie min. 0,1- 9999 ml. | TAK opisać |  | Powyżej 9999ml – 2,5pkt 0,1 – 9999 ml – 0pkt |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml, L, ng, μg, mg, g, μEq, mEq, Eq, mlU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, cal, kcal, J, kJ, mmol, mol, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz., dobę. | TAK |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Biblioteka Leków zawierająca min.100 leków z możliwością podzielenia na min.15 oddziałów i min. 5 kategorii leków | TAK, podać ilość leków w bazie |  | 1000 leków i więcej - 5 pkt., 501 – 999 leków – 2,5 pkt poniżej 500 leków – 0 pkt |
|  | Możliwość kolorystycznego rozróżnienia na ekranie pompy kategorii leku wybranego z biblioteki. | TAK/NIE |  | TAK – 2,5pkt NIE - 0 |
|  | Kolorystyczne rozróżnienie ekranu infuzji dojelitowej względem innych infuzji | TAK/NIE |  | TAK – 2,5pkt NIE - 0 |
|  | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wprowadzenia w bibliotece minimum 7 koncentracji dla każdego z leków | TAK/NIE podać ilość |  | Tak i powyżej – 5pkt. NIE – 0pkt |
|  | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń . | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 48 godzin | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykrywanie powietrza – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≥ 0,05 ml | TAK |  | Bez punktacji |
| Inne |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
| 3. Stacja dokująca do pomp 20 SZT. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyrób fabrycznie nowy z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Stacje dokujące przeznaczone do pracy dla dziesięciu stanowiskach OIT, w układzie po dwie stacje na stanowisko. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230V 50 Hz, cała kolumna zasilana za pomocą jednego przewodu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu | TAK/NIE |  | Bez punktacji |
|  | Stacja umożliwiająca jednoczesne zamocowanie do 8 pomp w jednej kolumnie | TAK/NIE |  | Bez punktacji |
|  | Stacje wyposażone w interfejs do komunikacji z systemem monitorowania infuzji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość dowolnej konfiguracji ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Stacja dokująca przy każdym stanowisku pacjenta wyposażona w dodatkowy system alarmów wizualnych pozwalających łatwo zidentyfikować stanowisko gdzie jest konieczna interwencja | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprócz mocowania uchwyt do przenoszenia stacji | TAK |  | Bez punktacji |
| Inne |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
| 4. Sterowanie strzykawkami panel 10 SZT. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyrób fabrycznie nowy z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Platforma aplikacji do bezpiecznego i efektywnego zarządzania (monitorowania) infuzją. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wszyscy klienci są połączeni poprzez HTTPS i przeglądarkę internetową, nie potrzeba żadnych szczególnych instalacji oprogramowania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do monitorowania przebiegu infuzji na poszczególnych stanowiskach z wyszczególnieniem leków, dawek, stężeń oraz danych o ilościach płynów podanych, bądź pozostałych do końca infuzji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Na ekranie komputera system wyświetla schemat rozmieszczenia łóżek zbliżony do rzeczywistego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw komputerowy STACJA ROBOCZA Płyta Główna oparta na Chipsecie Intel Porty zewnętrzne : 1 x COM RS232 złącze DB9 Procesor Intel Core i5 Pamięć RAM minimum 16 GB Przestrzeń dyskowa minimum 256 GB SSD Napęd optyczny DVD+/-RW Obudowa tower System operacyjny Windows 10, 64-bit Professional Mysz optyczna Klawiatura US/European (QWERTY) Karta przechwytująca obraz jakości HD z jednego źródła MONITOR Przekątna ekranu min 28“ IPS Rozdzielczość min 1920x1080 px Proporcje ekranu 16:9 Wejścia: 1 x DVI-D, 1 x D-SUB DRUKARKA Interfejs lokalny Hi-Speed USB 2.0 Interfejs sieci Fast Ethernt WYPOSAŻENIE Zasilacz awaryjny UPS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Licencja bezterminowa na każde stanowisko. | TAK |  | Bez punktacji |
| Inne |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2.3a do SIWZ  - Opis przedmiotu zamówienia                                                                                       ZMIANA

Pompa do insulinoterapii (moduł do kontrolowanej insulinoterapii + ekran dotykowy)- 1 szt

| 1. Pompa do insulinoterapii (moduł do kontrolowanej insulinoterapii + ekran dotykowy) - 1 SZT. |
| --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyrób fabrycznie nowy z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Pompa do insulinoterapii (system do kontrolowanej insulinoterapii) |  |  |  |
|  | System do kontrolowanej insulinoterapii automatycznie współpracy z systemem pomp infuzyjnych Lub rozwiązanie równoważne przy czym minimalnym kryterium równoważności jest automatyczne obliczenie wartości podaży insuliny z uwzględnieniem żywienia i automatyczne przeniesienie zaakceptowanej dawki do pompy strzykawkowej. | TAK,podać |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kalkulacja dawki insuliny obliczana przez algorytm integrujący następujące dane: - ostatni wynik badania poziomu glukozy we krwi - żywienie enteralne - żywienie parenteralne - przebieg terapii w określonym czasie - masa ciała pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zaprogramowania żądanych poziomów glukozy według trzech zakresów: 4,4 – 6,1 mmol/l (80-110 mg/dl) 4,4 – 8,3 mmol/l (80-150 mg/dl) 5,6 – 8,9 mmol/l (100-160mg/dl) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna współpraca z systemem pomp infuzyjnych - dwiema objętościowymi do podaży żywienia parenteralnego i enteralnego i jedną strzykawkową do podaży insuliny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość współpracy ze stacją dokującą wyposażoną dodatkowo w max. 20 pomp strzykawkowych lub objętościowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość prowadzenia insulinoterapii u pacjentów, którzy nie są żywieni | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dokumentowanie prowadzonej terapii : - wykres zawierający dane dotyczące podaży insuliny, poziomu glikemii , prowadzonego żywienia - zestawienie w pliku Excell danych dotyczących podaży insuliny, poziomu glikemii , prowadzonego żywienia - zestawienie wprowadzonych parametrów. |  |  | Bez punktacji |
|  | W skład zestawu wchodzi : - Stacja dokująca z interfejsem do komunikacji i zasilaczem - Nakrywa stacji dokującej - Moduł do kontrolowanej insulinoterapii - Ekran dotykowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W zakres wchodzi również zaprogramowanie dwóch pomp objętościowych i jednej strzykawkowej do podaży insuliny | TAK |  | Bez punktacji |
| Inne |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy