KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM 			              Bydgoszcz, dnia 10.01.2023 r.

PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY			              	 Postępowanie nr 60 Z TP 22

ul. Seminaryjna 1,

85-326 Bydgoszcz

E.ZP.261.63.2022

# Do Wykonawców

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Dotyczy Pakiet nr 7, pozycja nr 1:

Czy Zamawiający dopuści dokument z przeprowadzonego badania parametrów punktu końcowego w 3 temperaturach dla przykładowej serii oferowanego testu. Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu przeprowadzania takich badań dla każdej serii i umieszczania ich na opakowaniu. Badania każdej serii przeprowadzane są w przypadku testów biologicznych zawierających żywe mikroorganizmy gdzie poszczególne serie mogą nieznacznie się różnić, natomiast w przypadku testów chemicznych każda seria kalibrowana jest w ten sam sposób na konkretne parametry.

Odpowiedź:

Wszystkie wymagania stawiane testom do sterylizacji są ściśle określone w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-7 do SWZ). Należy je traktować jako niezbędne minimum. Zamawiający dopuści każdy produkt, który je spełni. W związku z tym, że wskaźnik zintegrowany monitoruje wszystkie parametry krytyczne procesu, z założenia daje wynik przybliżony do kontroli biologicznej, stąd wymagania są zasadne.

Zamawiający nie odstąpi od zapisów.

Pytanie 2

Dotyczy Pakiet nr 7, pozycja nr 1:

Czy Zamawiający dopuści testy zawierające pole odczytu oznaczone kolorami białym i niebieskim oraz spodnią stronę wskaźnika pokrytą srebrną folią?

# Odpowiedź:

# Kolorystyka testu jest istotna dla użytkowników sterylnych pakietów ze sprzętem. Test musi być widoczny między narzędziami, a jego wynik  musi być jednoznaczny, stąd wymagana przez Zamawiającego kolorystyka jest optymalna.

# Zamawiający nie dopuszcza innych rozwiązań.

Pytanie 3

Dotyczy Pakiet nr 10, pozycja nr 4:

Czy Zamawiający dopuści etykiet bez wskaźnika z sześcioma miejscami informacyjnymi?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zawartymi w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-10 do SWZ) Zamawiający wymaga zaoferowania etykiet bez żadnego nadruku (czystych). Zamawiający dopuści każdą taką etykietę.

Pytanie 4

Dotyczy Pakiet nr 16, pozycja nr 1:

Czy Zamawiający dopuści wskaźnik procesów dezynfekcji bez powierzchni samoprzylepnej?

Odpowiedź:

Wskaźnik stanowi część dokumentacji procesu i musi być samoklejący. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania produktu o proponowanym opisie.

Pytanie 5

Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji ?

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca posiadał wskazane w pytaniu certyfikaty.

Pytanie 6

Dotyczy Pakietu nr 5, pozycji nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przyrząd PCD posiadające większą przestrzeń wolną
niż 6%?

Odpowiedź:

Wszystkie wymagania stawiane testom do sterylizacji są ściśle określone w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-5 do SWZ). Należy je traktować jako niezbędne minimum. Zamawiający nie dopuszcza przyrządu PCD z przestrzenią wolną większą niż  6% (+/- 1%).

Pytanie 7

Dotyczy Pakietu nr 7:

Czy Zamawiający dopuści do oceny testy w których okienka rozróżnione są kolorystycznie na białe
i niebieskie a spodnia strona testu jest srebrna?

Odpowiedź:

Kolorystyka testu jest istotna dla użytkowników sterylnych pakietów ze sprzętem. Test musi być widoczny między narzędziami, a jego wynik  musi być jednoznaczny, stąd wymagana przez Zamawiającego kolorystyka jest optymalna.

Zamawiający nie dopuszcza innych rozwiązań.

Pytanie 8

Dotyczy Pakietu nr 8, pozycji nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do oceny przyrząd wyposażony w rurkę długości 30 cm i średnicy 2mm? Odpowiedź:

Wszystkie wymagania stawiane testom do sterylizacji są ściśle określone w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-8 do SWZ). Należy je traktować jako niezbędne minimum.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przyrządu o parametrach innych niż wymagane.

Pytanie 9

Dotyczy Pakietu nr 16:

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 10

Dotyczy Pakietu nr 16:

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia
i dezynfekcji, tj. ISO 15883?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zawartymi w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-16 do SWZ) test musi spełniać wymagania obowiązujących norm.

Pytanie 11

Dotyczy Pakietu nr 17:

Czy Zamawiający wymaga aby test miał postać metalowej płytki z substancją wskaźnikową
w formie koła koloru niebieskiego dla odróżnienia od testów mycia do myjni dezynfektorów?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zawartymi w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik
nr 1-17 do SWZ) Zamawiający wymaga aby test miał postać płytki lub innego nośnika z naniesioną substancją wskaźnikową.

Pytanie 12

Dotyczy Pakietu nr 19:

Czy Zamawiający dopuści do oceny zestaw składający się z trzech folii? Użycie jednej folii ze stroną czystą i brudną tworzy ryzyko kontaminacji podczas odwracania folii.

Odpowiedź:

Wymagane przez Zamawiającego rozwiązanie jest bezpieczne, bo czysta folia jest użyta dwukrotnie, ekonomiczne i najbardziej optymalne.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie 13

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycji nr 3:

Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 210x420 mm?

Odpowiedź:

Wymagane rozmiary opakowań  są optymalne dla Zamawiającego. Zgodnie z zapisami zawartymi
 w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-1 do SWZ) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opakowania w rozmiarach max +10 mm w stosunku do podanych w tabeli.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania opakowań w innych rozmiarach.

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycji nr 13:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw unoszony w rozmiarze 300mm x 60mm?

Odpowiedź:

Wymagane rozmiary opakowań  są optymalne dla Zamawiającego. Zgodnie z zapisami zawartymi
w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-1 do SWZ) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opakowania w rozmiarach max +10 mm w stosunku do podanych w tabeli. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania opakowań w innych rozmiarach.

Pytanie 15

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycji nr 4:

Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 300x420mm?

Odpowiedź:

Wymagane rozmiary opakowań  są optymalne dla Zamawiającego. Zgodnie z zapisami zawartymi
w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-1 do SWZ) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opakowania w rozmiarach max +10 mm w stosunku do podanych w tabeli. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania opakowań w innych rozmiarach.

Pytanie 16

Dotyczy Pakietu nr 2. Pozycji nr 1:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania torebki w rozmiarze 320x550mm?

Odpowiedź:

Wymagane rozmiary opakowań  są optymalne dla Zamawiającego. Zgodnie z zapisami zawartymi
w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-2 do SWZ) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opakowania w rozmiarach max +10 mm w stosunku do podanych w tabeli. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania opakowań w innych rozmiarach.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia), o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.