Inkubator   CellXpert 170 x 1 szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak) |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
|  | Pojemność komory inkubatora 167 litrów ±5% |  |
|  | Sześciościenny system grzania, rozprowadzanie temperatury na zasadzie konwekcji, bez użycia wentylatora |  |
|  | Szklane drzwi wewnętrzne z uszczelkami umożliwiające podgląd kultur minimalizując wpływ na atmosferę panującą w komorze |  |
|  | Komora inkubatora wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej z zaokrąglonymi rogami i krawędziami, półki i stelaże łatwe do wyjęcia, co ułatwia czyszczenie |  |
|  | Prosty, intuicyjny wyświetlacz z podstawowymi danymi. |  |
|  | 4 półki perforowane, ze stali nierdzewnej oraz możliwość zainstalowania do 8 półek |  |
|  | Półprzewodnikowy czujnik CO2 na podczerwień działający niezależnie od poziomu wilgotności. |  |
|  | Niezależny filtr HEPA na doprowadzeniu CO2 |  |
|  | Regulacja CO2 w zakresie 0,1-20% z dokładnością ±0,1% |  |
|  | Stabilność CO2 ± 0,1% |  |
|  | Prędkość przywracania ustawionych parametrów CO2 po otwarciu drzwi na 30 sek – max. 6 ± 1 min. |  |
|  | Zakres temperatur pracy: +4°C ponad temp. otoczenia do + 50°C |  |
|  | Stabilność temperatury ± 0,1°C |  |
|  | Rozdzielczość wyświetlania temperatury 0,1 °C |  |
|  | Kontrola temperatury w co najmniej 25 punktach w komorze. |  |
|  | Jednorodność temperatury w komorze inkubatora w temperaturze +37°C wynosząca ± 0,3°C |  |
|  | Inkubator wyposażony w opcję autosterylizacji komory inkubatora w temperaturze +140°C przez 2 godziny |  |
|  | Wyjmowana taca nawilżająca ze stali nierdzewnej. |  |
|  | Kontrola wilgotności: 95% w 37°C |  |
|  | System alarmów nieprawidłowej pracy z uwzględnieniem stanów alarmowych: · nieprawidłowa temperatura w komorze · nieprawidłowy poziom CO2 w komorze · otwartych drzwi |  |
|  | Dwa porty dostępu o średnicy wewnętrznej 25mm umieszczone na tylnej ścianie komory inkubatora umożliwiające doprowadzenie urządzeń zewnętrznych |  |
|  | Wyposażony w port umożliwiający podłączenie urządzenia do lokalnej sieci BMS |  |
|  | Waga 105 kg z podstawowym wyposażeniem ± 10% |  |
|  | Wymiary wewnętrzne komory (Wys. x Szer. x Głęb.) 692 x 539 x 445 mm ±5% |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (Wys. x Szer. x Głęb.) 900 x 718 x 705 mm ±5% |  |
|  | Możliwość ustawienia 2-ch inkubatorów na sobie |  |
|  | Opcjonalnie dostępny dopasowany stolik z kółkami dla łatwego transportu |  |
|  | Opcjonalnie dostępna automatyczna zmieniarka butli CO2 |  |
|  | Możliwe do wykonania zmiany w inkubatorze ( po zakupie u użytkownika): - zmiana umieszczenia rączki do otwierania - zmiana drzwi na dzielone |  |