Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Zał. nr 2 B do SWZ

Pakiet nr 3 Zadanie 1

Aparat USG typ I

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2021 |  |
| 5 | Miejsce dostawy i instalacji | Copernicus PL Sp. Z o.o. |  |
|  |  | Parametr wymagany | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE** |
| Konstrukcja |
|  | Aparat fabrycznie nowy, model z najnowszym dostępnym oprogramowaniem. | Tak |  |
|  | Dynamika systemu min.290 270 dB | Tak, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. od 2 do 18 MHz | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna głębokość skanowania w zakresie min. od 1 do 40 33 cm | Tak, podać | Powyżej 40 cm – 1 pkt. |
|  | Podstawa jezdna z możliwością blokowania min. 2 kół, ruchomy panel sterujący regulowany, regulacja w zakresie lewo-prawo, góra-dół | Tak, podać |  |
|  | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych min. 4 | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wieszaki na kable od głowic | Tak |  |
|  | Monitor cyfrowy LCD lub OLED na ruchomym ramieniu o ekranie min. 22” i rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | Tak |  |
|  | Port USB do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive | Tak |  |
|  | Dotykowy panel sterowania na pulpicie o przekątnej min. 12 10” | Tak, podać |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna | Tak |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów | Tak |  |
|  | Ustawienia wstępne Użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | Tak |  |
| Tryby obrazowania |
|  | Aparat w cenie oferty wyposażony co najmniej w poniższe tryby obrazowania: 1) Tryb 2D (B-mode) 2) Tryb M-mode 3) Tryb Kolor M-mode 4) Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) 5) Tryb Duplex (2D + PWD) 6) Tryb Triplex (2D + PWD + CD) 7) Tryb Doppler ciągły (CW) 6) Tryb Doppler kolorowy (CD) 7) Tryb Power Doppler 8) Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny 9) Tripplex mode | Tak |  |
|  | Technologia optymalizująca obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki. | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu przy pomocy jednego przycisku | Tak |  |
|  | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | Tak |  |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu dla zapewnienia poprawy jakości obrazowania małych struktur | Tak, podać |  |
|  | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów. | Tak |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne pozwalające na tworzenie anatomicznych przekrojów dowolnych struktur | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne zapewniające uzyskanie wysokiej jakości obrazu głęboko położonych struktur | Tak |  |
|  | Obrazowanie trapezoidalne | Tak |  |
|  | Obrazowanie zapewniające wizualizację bardzo wolnych przepływów w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępne min. na jednej z zaoferowanych głowic liniowych oraz na zaoferowanej głowicy convex. | Podać | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt |
| Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne. | Tak |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego | Tak |  |
|  | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do elastografii fali poprzecznej pozwalające na wyznaczanie elastyczności tkanek i ich klasyfikację w zależności od parametrów sprężystości działające min. na zaoferowanych sondach liniowej i convex. | Tak |  |
| Archiwizacja |
| 30 | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | Tak |  |
| 31 | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej JPEG, AVI, DICOM | TAK, podać |  |
| 32 | Eksportowanie na nośniki przenośne z załączaną przeglądarką DICOM | Tak |  |
| 33 | Napęd CD/DVD wbudowany w aparat | Tak |  |
| 34 | Wewnętrzny twardy dysk HDD o pojemności min. 500GB | Tak, podać |  |
| 35 | Videoprinter czarno-biały | Tak |  |
| 36 | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | Tak |  |
| 37 | Wbudowane w aparat wyjście wideo umożliwiające podłączenie dodatkowego monitora | Tak |  |
| 38 | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet do podłączenia aparatu do systemu PACS/RIS | Tak, podać |  |
| Głowice |
| 39 | Convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych – zakres częstotliwości: min. 1-6 MHz, kąt skanowania min. 70 stopni, min. 192 elementów w jednej linii | TAK, podać |  |
| 40 | Liniowa wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej - zakres częstotliwości min. 4-16 15 MHz, ilość elementów min. 1000, FOV głowicy min. 38 mm (+/- 4 mm) | TAK, podać |  |
| 41 | Liniowa typu hokejowa do badania układów mięśniowo-szkieletowych zakres częstotliwości: min. 6- 17 MHz, FOV głowicy 25 mm (+/-1mm) | TAK, podać |  |
| 42 | Liniowa do badań naczyniowych - zakres częstotliwości min. 3-10 MHz, FOV głowicy 45 mm(+/- 2 mm) | TAK, podać |  |
| 43 | Zaoferowany aparat współpracujący z posiadanymi przez Zamawiającego głowicami Canon PVT-475BT, Canon PLT-1204BT, Canon PLT-1005BT, Canon PVT-712BT Lub Z posiadanymi przez Zamawiającego głowicami GE C-1-6-XDClear, ML-6-15-D | Tak |  |
| Pozostałe wymagania |
| 44 | Pełna gwarancja wykonywana przez autoryzowany serwis producenta (bez wyłączeń i bez limitu badań) min. 24 m-ce | Tak, podać |  |
| 45 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 46 | Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. Klasy DICOM PRINT STORE, QUERY/RETRIVE, WORKLIST | Tak |  |
| 47 | Dostarczenie oraz zainstalowanie w urządzeniu: 1. Licencji DICOM CStore na przesyłanie badań do systemu PACS 2. Licencji DICOM Modality Worklist do obsługi list roboczych Licencje przydzielone bezterminowo. W cenie oferty również Wykonawca przewidzi asystę serwisu podczas konfiguracji aparatu z systemem PACS/RIS – planowany termin konfiguracji w trakcie trwania gwarancji po wdrożeniu systemu informatycznego. | Tak |  |
| 48 | Urządzenie musi spełniać standardy komunikacyjne DICOM i posiadać DICOM Conformance Statement (deklarację zgodności DICOM) | Tak |  |

……………………………………………………

Podpis uprawomocnionego przedstawiciela

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 3 Zadanie 2

Aparat USG typ II

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2021 |  |
| 5 | Miejsce dostawy i instalacji | Copernicus PL Sp. Z o.o. |  |
|  |  | Parametr wymagany | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE** |
| Konstrukcja |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, model z najnowszym dostępnym oprogramowaniem. | Tak |  |
| 2 | Dynamika systemu min. 290 270 dB | Tak, podać |  |
| 3 | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. od 2 do 18 MHz | Tak, podać |  |
| 4 | Maksymalna głębokość skanowania w zakresie min. od 1 do 33 40 cm | Tak, podać | Powyżej 40 cm – 1 pkt. |
| 5 | Podstawa jezdna z możliwością blokowania min. 2 kół, ruchomy panel sterujący regulowany, regulacja w zakresie lewo-prawo, góra-dół | Tak, podać |  |
| 6 | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych min. 3 | Tak, podać |  |
| 7 | Urządzenie wyposażone w wieszaki na kable od głowic | Tak |  |
| 8 | Monitor cyfrowy LCD lub OLED na ruchomym ramieniu o ekranie min. 22” i rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli | Tak, podać |  |
| 9 | Możliwość regulacji położenia monitora prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | Tak |  |
| 10 | Port USB do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive | Tak |  |
| 11 | Dotykowy panel sterowania na pulpicie o przekątnej min. 10” | Tak, podać |  |
| 12 | Klawiatura alfanumeryczna | Tak |  |
| 13 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów | Tak |  |
| 14 | Ustawienia wstępne Użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | Tak |  |
| Tryby obrazowania |
| 15 | Aparat w cenie oferty wyposażony co najmniej w poniższe tryby obrazowania: 1) Tryb 2D (B-mode) 2) Tryb M-mode 3) Tryb Kolor M-mode 4) Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) 5) Tryb Duplex (2D + PWD) 6) Tryb Triplex (2D + PWD + CD) 7) Tryb Doppler ciągły (CW) 6) Tryb Doppler kolorowy (CD) 7) Tryb Power Doppler 8) Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny 9) Tripplex mode | Tak |  |
| 16 | Technologia optymalizująca obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki. | Tak |  |
| 17 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu przy pomocy jednego przycisku | Tak |  |
| 18 | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | Tak |  |
| 19 | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu dla zapewnienia poprawy jakości obrazowania małych struktur | Tak, podać |  |
| 20 | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów. | Tak |  |
| 21 | Obrazowanie panoramiczne pozwalające na tworzenie anatomicznych przekrojów dowolnych struktur | Tak |  |
| 22 | Obrazowanie harmoniczne zapewniające uzyskanie wysokiej jakości obrazu głęboko położonych struktur | Tak |  |
| 23 | Obrazowanie trapezoidalne | Tak |  |
| 24 | Obrazowanie zapewniające wizualizację bardzo wolnych przepływów w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępne min. na jednej z zaoferowanych głowic liniowych oraz na zaoferowanej głowicy convex. | Podać | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt |
| Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym |
| 25 | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne. | Tak |  |
| 26 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego | Tak |  |
| 27 | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes | Tak |  |
| 28 | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | Tak |  |
| Archiwizacja |
| 29 | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | Tak |  |
| 30 | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej JPEG, AVI, DICOM | TAK, podać |  |
| 31 | Eksportowanie na nośniki przenośne z załączaną przeglądarką DICOM | Tak |  |
| 32 | Napęd CD/DVD wbudowany w aparat | Tak |  |
| 33 | Wewnętrzny twardy dysk HDD o pojemności min. 500GB | Tak, podać |  |
| 34 | Videoprinter czarno-biały | Tak |  |
| 35 | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | Tak |  |
| 36 | Wbudowane w aparat wyjście wideo umożliwiające podłączenie dodatkowego monitora | Tak |  |
| 37 | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet do podłączenia aparatu do systemu PACS/RIS | Tak, podać |  |
| Głowice |
| 38 | Convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych – zakres częstotliwości: min. 1-6 MHz, kąt skanowania min. 70 stopni, min. 192 elementów w jednej linii | TAK, podać |  |
| 39 | Liniowa wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej - zakres częstotliwości min. 4-16 15 MHz, ilość elementów min. 1000, FOV głowicy min. 38 mm (+/- 4 mm) | TAK, podać |  |
| 40 | Liniowa - zakres częstotliwości min. 3-10 MHz, FOV głowicy 55 mm(+/- 5 10 mm) | TAK, podać |  |
| 41 | Zaoferowany aparat współpracujący z posiadanymi przez Zamawiającego głowicami Canon PLI-1205BX, Canon PVI-4785BX Lub Z posiadanymi przez Zamawiającego głowicami GE C-1-6-XDClear, ML-6-15-D | Tak |  |
| Pozostałe wymagania |
| 42 | Pełna gwarancja wykonywana przez autoryzowany serwis producenta (bez wyłączeń i bez limitu badań) min. 24 m-ce | Tak, podać |  |
| 43 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 44 | Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. Klasy DICOM PRINT STORE, QUERY/RETRIVE, WORKLIST | Tak |  |
| 45 | Dostarczenie oraz zainstalowanie w urządzeniu: 1. Licencji DICOM CStore na przesyłanie badań do systemu PACS 2. Licencji DICOM Modality Worklist do obsługi list roboczych Licencje przydzielone bezterminowo. W cenie oferty również Wykonawca przewidzi asystę serwisu podczas konfiguracji aparatu z systemem PACS/RIS – planowany termin konfiguracji w trakcie trwania gwarancji po wdrożeniu systemu informatycznego. | Tak |  |
| 46 | Urządzenie musi spełniać standardy komunikacyjne DICOM i posiadać DICOM Conformance Statement (deklarację zgodności DICOM) | Tak |  |

……………………………………………………

Podpis uprawomocnionego przedstawiciela