Załącznik nr 8 do SWZ

Nr sprawy  Szp/ZP-027/2023

Opis Przedmiotu Zamówienia – aparaty RTG

- Przegląd techniczny ma być przeprowadzony wg zaleceń producenta.

- Cena usługi ma zawierać w sobie koszt usługi przeglądu technicznego, aktualizację oprogramowania, diagnostykę sprzętu, naprawę sprzętu - bez wymiany uszkodzonych podzespołów (1 raz w roku - każdy aparat) oraz dojazd serwisanta.

- Zamawiający wymaga od wykonawcy:

- posiadania zaplecze technicznego (posiadanie dostępu do oryginalnych części zamiennych, części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych )

- dysponowania osobami posiadającymi określoną wiedzę oraz umiejętności przy wykonywaniu procedury przeglądów technicznych

- dysponowania osobami posiadającymi imienne, aktualne certyfikaty na każde urządzenie, posiadającymi przeszkolenie w centrum szkoleniowym producenta (wymagane do okazania na życzenie Zamawiającego)

- specjalistycznego sprzętu kontrolno-pomiarowego z ważnym certyfikatem legalizacji

- Wykonanie zalecanych przez producenta przeglądów technicznych, z częstotliwością wskazaną w postępowaniu, w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem przeglądów.

- Zakres czynności serwisowych w ramach przeglądu: zgodnie z aktualną procedurą producenta.

- Zakres czynności serwisowych aparatów Ziehm Vision:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego;

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z PN-EN 62353;

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych;

- Sprawdzenie, pomiary i korekta fizycznych parametrów ekspozycji;

- Sprawdzenie i korekta geometrii wiązki promieniowania;

- Kontrola jakości obrazów;

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła;

- Inspekcja zużycia części;

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych;

- Konserwacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego;

- Sprawdzenie i ocena funkcjonalności aparatu i jego gotowości do pracy;

- Przygotowanie szczegółowego kilkustronicowego protokół z przeglądu zawierającego

wyniki pomiarów;

- Wystawienie Certyfikatu sprawności.

- Zakres czynności serwisowych stołów Stille ImagiQ:

- kontrola pracy układu hydraulicznego

- kontrola pracy kompresora

- kontrola zasilania bateryjnego

- pomiary bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z IEC 62353

- Po każdej czynności serwisowej wymagany wpis do Karty Technicznej Aparatu, zawierający datę wykonanej usługi, rodzaj wykonanej czynności, datę ważności przeglądu technicznego.

- Po każdej czynności serwisowej wymagane wystawienie raportu serwisowego i dostarczenie go do Sekcji Aparatury Medycznej.

- Czas reakcji po zgłoszeniu awarii (z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowa wolnych od pracy) – do 72 godzin

- Czas wykonania naprawy nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od chwili otrzymania zlecenia.

- Przeglądy i naprawy wykonywane są w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu aparatu do siedziby serwisu technicznego Wykonawcy, koszt transportu pokrywa Wykonawca.

Załącznik nr 8a do SWZ

Nr sprawy  Szp/ZP-027/2023

Opis Przedmiotu Zamówienia – wagi medyczne

            - Cena usługi ma zawierać w sobie koszt usługi przeglądu technicznego, legalizacje oraz dojazd serwisanta.

- Zamawiający wymaga od wykonawcy:

- dysponowania osobami posiadającymi określoną wiedzę oraz umiejętności przy wykonywaniu procedury przeglądów technicznych

- specjalistycznego sprzętu kontrolno-pomiarowego

- Wykonanie zalecanych przez producenta przeglądów technicznych, z częstotliwością wskazaną w postępowaniu, w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem przeglądów.

- Zakres czynności serwisowych w ramach przeglądu: zgodnie z aktualną procedurą producenta.

- W ramach usługi wykonanie legalizacji wag.

- Po każdej czynności serwisowej wymagany wpis do Karty Technicznej Aparatu, zawierający datę wykonanej usługi, rodzaj wykonanej czynności, datę ważności przeglądu technicznego i legalizacji.

- Po każdej czynności serwisowej wymagane wystawienie raportu serwisowego i dostarczenie go do Sekcji Aparatury Medycznej.

- W przypadku naprawy urządzeń Zleceniodawca będzie zlecał usługę serwisową osobnym zleceniem, fakturowanym oddzielnie.

- Przeglądy i legalizacja wykonywane są w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu aparatu do siedziby serwisu technicznego Wykonawcy, koszt transportu pokrywa Wykonawca.