FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 5

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa urządzeń laboratoryjnych”, nr postępowania: 41/ZP/2024, oferujemy wykonanie zamówienia spełniającego poniższe wymagania:

| Pakiet nr 5 – Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem i wyposażeniem – 1 zestaw Wirówka stołowa z chłodzeniem do rutynowych prac laboratoryjnych zaopatrzona w zestaw rotorów i adapterów umożliwiających pracę w szerokim zakresie objętości. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Fabrycznie nowy, nie używany. |  |  |
| L.p. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca *niepotrzebne skreślić lub uzupełnić |
| Parametry |  |  |
| 1 | Regulacja temperatury pracy w zakresie: od -18°C do +40°C lub szerszym. | ……………. (podać zakres) |
| 2 | Zakres prędkości obrotowej: co najmniej 90-18000 rpm (krok nastawu minimum 100 rpm) | ……………. (podać zakres prędkości) ……………. (podać krok nastawu) |
| 3 | Regulacja czasu wirowania w zakresie: 1 – 99 min lub szerszym | ……………. (należy podać) |
| 4 | Przycisk umożliwiający krótkie wirowanie (short) | Tak/Nie* |
| 5 | Wybór metody regulacji prędkości (RPM/RCF) | Tak/Nie* |
| 6 | Liczba programów: minimum 35 | ……………. (należy podać) |
| 7 | Wyświetlacz czasu, prędkości/RCF i temperatury wirowania | Tak/Nie* |
| 8 | Wybór wstępnego schładzania: bez wirowania/z wirowaniem | Tak/Nie* |
| 9 | Rozpoczęcie pracy po osiągnięciu określonej temperatury | Tak/Nie* |
| 10 | Zmiana zadanych parametrów podczas wirowania | Tak/Nie* |
| 11 | Automatyczna identyfikacja wirnika | Tak/Nie* |
| 12 | Blokada pokrywy podczas wirowania | Tak/Nie* |
| 13 | Blokada startu przy otwartej pokrywie | Tak/Nie* |
| 14 | Komora wirowania ze stali nierdzewnej | Tak/Nie* |
| 15 | Zamek domykający pokrywę | Tak/Nie* |
| 16 | Zasilanie 230V, 50-60 Hz | Tak/Nie* |
| 17 | Poziom hałasu: maksymalnie 70 dB | ……………. (należy podać) |
| 18 | Waga całkowita urządzenia: maksymalnie 81 kg | ……………. (należy podać) |
| Wyposażenie |  |  |
| 19 | Wirnik kątowy o maksymalnej objętości 6 x 50 ml, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą, o maksymalnej dopuszczalnej prędkości min. 10 000 rpm wraz z kompletem wkładek redukcyjnych (6 szt.) umożliwiających również wirowanie probówek na 15 ml typu Falcon. | Tak/Nie* |
| 20 | Wirnik kątowy o maksymalnej objętości min. 24 probówek typu Eppendorf (1,5/2 ml), z hermetycznie uszczelnioną pokrywą, o maksymalnej dopuszczalnej prędkości min. 14000 rpm. | Tak/Nie* |
| 21 | Wirnik kątowy o maksymalnej objętości min. 36 probówek typu Eppendorf (1,5/2 ml), z hermetycznie uszczelnioną pokrywą, o maksymalnej dopuszczalnej prędkości min. 14000 rpm. | Tak/Nie* |
| 22 | Adaptery – 36 adapterów do wirowania probówek (do PCR) o objętości 0.2 mililitrów w wirniku do probówek o pojemności 1.5/2 ml (typu Eppendorf). | Tak/Nie* |

Pozostałe Wymagania:

Termin dostawy: do 16.12.2024 r.

Adres dostawy: ul. Pomologiczna 13, 96-100 Skierniewice, Pracownia Fitopatologii

Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy