**Gdańsk, dnia 12.12.2022r**.

**GUM2022 ZP0135**

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: .: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) jak niżej:

**Pytanie 1**

Pytania do Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o wadze urządzenia 14 kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 2**

Pytania do Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z platformą roboczą o wymiarach: 230 x 230 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 3**

Pytania do Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z temperaturą pracy: +5°C pow. temp. otoczenia do 50°C?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 4**

Pytania do Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści termomikser z szybkością grzania 5,33°C/min?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 5**

Pytania do Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści termomikser z możliwością doposażenia w blok grzejny na 24 x 0,5ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 6**

Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt Umowy, §2 pkt. 4

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu na usunięcie nieprawidłowości do 10 dni roboczych lub 14 dni kalendarzowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7**

Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt Umowy, §5 pkt. 3a

Zwracamy się z prośbą o zmianę maksymalnego terminu przystąpienia do naprawy gwarancyjnej w ciągu 72 godzin liczonych od dnia i godziny zgłoszenia awarii (telefonicznie, faksem, e-mailem) licząc dni robocze.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 8**

Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt Umowy, §5 pkt. 3b

Prosimy o zmianę wymogu terminu dokonania naprawy gwarancyjnej na 10 dni roboczych, liczonych od dnia przystąpienia do naprawy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 9**

Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt Umowy, §5 pkt. 4

Prosimy o wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej do 25 dni roboczych w przypadku, gdy występuje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Prośbę motywujemy faktem, że części do oferowanego urządzenia sprowadzane są bezpośrednio z wytwórni producenta, którego siedziba znajduje się z Stanach Zjednoczonych. W konsekwencji na czas otrzymania części zamiennych znacząco wpływają procedury celne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10**

Zwracamy się z prośbą o zniesienie wymogu przedłużenia okresu gwarancji o liczbę dni trwającej naprawy oraz o zaakceptowanie możliwości dostarczenia urządzenia zastępczego (o parametrach nie gorszych niż urządzenie oferowane) na czas naprawy urządzenia trwającej ponad 10 dni roboczych i wymagającej sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Prośbę motywujemy faktem, że producent nie przewidział możliwości przedłużania kontraktu serwisowego w okresach krótszych niż roczne, licząc od dnia zakończenia bieżącego okresu gwarancji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 11**

Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt Umowy, §5 pkt. 5 oraz pkt. 10

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na następujący: „Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwego sprzętu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji dokonane zostaną trzy naprawy gwarancyjne tego samego elementu/urządzenia lub gdy usunięcie wady zgłoszonej do naprawy gwarancyjnej będzie niemożliwe. W takich wypadkach okres gwarancji obowiązuje przez 24 miesiące od daty dostawy pierwotnego urządzenia.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 12**

Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt Umowy, §7 pkt. 1 Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu usunięcia stwierdzonych naruszeń na 10 dni roboczych od pisemnego wezwania do ich usunięcia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 13**

Załącznik nr 3 do SWZ, Pakiet 1, pkt 1. ppkt. 2)

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie urządzenia pozwalającego na rozdział i selekcję fragmentów DNA o wielkości w zakresie co najmniej 100 pz– 1 500 pz?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 14**

Załącznik nr 3 do SWZ, Pakiet 1, pkt 1. ppkt. 6) ]

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie urządzenia cechującego się dokładnością z zakresu od < 10% < do <5%, zależnie od typu kasety żelowej stosowanej przez Użytkownika? Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że Producent parametr dokładności definiuje w sposób następujący: ” Odchylenie rzeczywistej wartości docelowej od wartości wejściowej oprogramowania podzielone przez rzeczywistą wartość.”**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 15**

Załącznik nr 3 do SWZ, Pakiet 1, pkt 1. ppkt. 7)

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie urządzenia, dla którego Producent definiuje parametr powtarzalności rozdziału jako: „2x odchylenie standardowe powtórzeń dla próbek.” i dla którego parametr ten mieści się w zakresie od <15%, do <5%, zależnie od typu kasety żelowej stosowanej przez Użytkownika?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 16**

Załącznik nr 3 do SWZ, Pakiet 1, pkt 6.

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie urządzenia, dla którego istnieje możliwość dokupienia gotowych kaset żelowych o zawartości agarozy w zakresie co najmniej 1,5 %– 3 %?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający informuję o modyfikacji **załącznika nr 4- wzór umowy.**

Zamawiający dokonuję zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia **14.12.2022 r**. na dzień **15.12.2022 r**.

Składanie ofert do godz. **09:00**

Otwarcie ofert o godz. **09:30**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

 *p.o. Kanclerza /-/*

 *Prof. dr hab. Jacek Bigda*

Sporządziła; Paulina Kowalska