## PAKIETY
pakiet 1
lp. | Asortyment | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent, nr kat. ref | nazwa produktu
1. | Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Oba komponenty cementu są barwione chlorofilem (proszek i płyn). Opakowanie 40 g | 160
2. | Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami.Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentymycyny i klindamycyny, sterylizoany tlenkiem etylenu. Oba komponenty cementu są barwione chlorofilem (proszek i płyn). Opakowanie 40 g. | 160
3. | Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami.Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentymycyny i wankomycyny, sterylizoany tlenkiem etylenu. Oba komponenty cementu są barwione chlorofilem (proszek i płyn). Opakowanie 40 g. | 30
4. | Jednorazowy system do płukania zasilany bateryjnie służący do czyszczenia każdego rodzaju ran oraz przygotowania łożyska kostnego z możliwością dwustopniowej regulacji mocy : moc niska z minimalną siłą natrysku 0,9 l/min oraz moc wysoka z minimalną siłą natrysku 1,3 l.min. Uniwersalny zestaw do kolana i biodra/oraz chirurgii urazowej z odsysaniem wyposażony w 2 jednorazowe końcówki: długą kanałową i krótką do płukania powierzchni/ kłykcie kolana, panewka, otwarta rana operacyjna. | 120
5. | Mieszalnik próżniowy do cementu. Zestaw pojedynczy (tzw. kolanowy) – zawierający 1 mieszalniko/strzykawki zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa i krótka). W zestawie są ponadto: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, waż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz dedykowany wskaźnik próżni. Objętość 1x80g. | 200
6. | Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA , sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Oba komponenty cementu są barwione chlorofilem (proszek i płyn). Opakowanie 40 g | 160
| Wymagany bank (depozyt) asortymentu |  |  | RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
pakiet 2
Endoproteza stawu biodrowego całkowita cementowana i połowicza bipolarna
lp. | Asortyment | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent nr katal. REF | nazwa produktu
I | Endoproteza biodra komplet bipolarny. W skład wchodzi trzpień cementowany, dostępny w 10 rozmiarach i 2 wersjach kąta CCD: standardowy 134° i lateralizowany 131° zwiększający offset o 5 mm. Offsety w zakresie od 34,7 mm do 47,7 mm dla wersji standardowej i od 39,7 mm do 52,7 mm dla wersji lateralizowanej. Trzpień o profilu klina, w części krętarzowej A/P o kształcie "V" z kątem rozwarcia 8° i stałym łukiem przyśrodkowym o promieniu 100 mm dla każdego rozmiaru. Szyjka zredukowana w projekcji A/P, stożek 12/14. Przekrój poprzeczny częśći dystalnej trzpienia prostokątny, zaokrąglony, taperowany koniec dystalny, dostępny również z korekiem dokanałowym wykonanym z polietylenu w 3 rozmiach dopasowującym się do średnicy kanału w zakresach 8-12mm, 12-18mm, 18-22mm. W zestawie również głowa metalowa o średnicy 28mm dostępna w pięciu długościach oraz głowa bipolarna w rozmiarach od 41-57mm ze skokiem co 1mm z polietylenowym pierścieniem zamykającym z możliwością łatwego zdjęcia śródoperacyjnego | 60
1 | trzpień | 60
2 | głowa metalowa | 60
3 | głowa bipolarna | 60
4 | korek do cementu | 10
II | Endoproteza biodra cementowana w skład której wchodzi panewka cementowana, PE, neutralna lub z 20° okapem, w rozmiarach od 40 mm do 58 mm ze skokiem co 2 mm, umożliwiająca zastosowanie głów o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm, trzpień cementowany gładko polerowany nie wymagający użycia centralizera dostępny w 10 rozmiarach i 2 wersjach kąta CCD: standardowy 134° i lateralizowany 131° zwiększający offset o 5 mm oraz głowy metalowe CoCr 4 28mm, 32mm i 36mm w min. 5 długościach szyjki dla każdego z rozmiarów. | 15
1 | trzpień | 15
2 | głowa metalowa CoCr | 15
3 | panewka cementowana | 15
4 | ostrze do piły | 60
| Wymagany bank (depozyt) asortymentu |  |  | RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie TAK/NIE
pakiet 3
Endoproteza odwrócona, anatomiczna i połowicza stawu ramiennego
L.p | Asortyment | Ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent nr katal. REF
Endoproteza stawu ramiennego - modularny system do endoprotezoplastyki stawu barkowego, umożliwiający konwersję z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego. System umożliwiający założenie protezy odwróconej, anatomicznej jak i połowiczej. Trzpienie cementowane (12-20mm) lub bezcementowe (14-24mm) o długości 80mm oraz trzpienie mini (11-13) o długości 60mm. Element proksymalny odwrócony (w wersji HA lub trauma). Opcja przedłużenia +9mm przy protezie odwróconej. Wkładki do systemu odwróconego polietylenowe pod glenosfery metalowe 36,metalowe lub ceramiczne pod glenosfery polietylenowe 40 i 44mm. Wkładki lateralizowane 40 i 44mm w dwóch wysokościach. Element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA (4opcje), wkładki do panewki również w 4 opcjach śruby panewkowe w długościach 15-50mm skalowane co 5mm. Łączniki do glenosfery standardowe i lateralizowane 2-4mm. Element proksymalny urazowy w 3 wysokościach. Głowy wykonane z chromo-kobaltu (40-54mm), adaptery neutralne i ecentryczne +2, +4, +8. Alternatywnie głowy CTA w rozmiarach (42-54mm) wraz z adapterem.
1 | Trzpień bezcementowy | 3
2 | Element proksymalny odwrócony, urazowy odwrócony, anatomiczny i urazowy | 3
3 | Glenosfery 36mm | 1
4 | Łącznik | 5
5 | Wkładka odwrócona PE | 1
6 | Panewka metal Back | 5
7 | Śruba | 20
8 | Glenosfery PE 40,44 mm. | 4
9 | Wkładka do systemu odwróconego metalowa lub ceramiczna | 3
10 | Przedłużenie do systemu odwróconego +9 | 2
12 | Głowa metalowa 40-54mm | 3
12 | Adapter | 3
13 | Wkład PE do panewki | 2
14 | Głowa CTA | 2
15 | Adapter do głowy CTA | 2
16 | Trzpień krótki | 2
17 | Trzpień cementowany | 2
18 | Wkładka lateralizująca | 2
19 | ostrze do piły | 5
| Wymagany bank (depozyt) asortymentu |  |  | RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie TAK/NIE
pakiet 4
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego
lp. | Asortyment | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent nr katal. REF | nazwa handlowa/nazwa produktu
1 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, dodatkowo napylony porowatym tytanem. Dostępny w dwóch opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (131º i 134º), 12 rozmiarach w wersji standardowej oraz 12 rozmiarach w wersji lateralizowanej. Offset rosnący wraz z zwiększaniem rozmiaru trzpienia odpowiednio od 34,1 mm do 45,5 mm dla wersji 131º oraz od 39,1 mm do 50,5 mm dla wersji 134º. lub do wyboru przez Zamawiającego trzpień prosty, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V., w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem. Posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Szyjka polerowana, o zredukowanej geometrii A-P. Kształt trzpienia posiada wyraźne dystalne ścięcie od strony bocznej zapobiegające konfliktowi z boczną korówką, oraz tzw objawom bólowym z dalszego końca trzpienia. Dostępny w 2 opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (127,5° i 131°), w 13 rozmiarach dla każdego z kątów. | 80
2 | Trzpień stawu biodrowego pierwotny, bezcementowy; dostępny w 11 rozmiarach i 2 wersjach kąta CCD: standardowej 134° i lateralizowany 131° zwiększający offset o 5 mm. Trzpień pokryty na całej długości warstwą HA o grubości 55 mikronów. W strefie krętarzowej poziome ożebrowanie, w części dystalnej wertykalne. Profil klina, w części krętarzowej A/P o kształcie "V" z kątem rozwarcia 8° i stałym łukiem przyśrodkowym o promieniu 100 mm dla każdego rozmiaru. Szyjka zredukowana w projekcji A/P, stożek 12/14. Przekrój poprzeczny częśći dystalnej trzpienia prostokątny, zaokrąglony, taperowany koniec dystalny. Długość trzpienia rosnąca co 5 mm, w wymiarze M/L przyrost co 1 mm, w A/P co 0,5 mm. Wspólne instrumentarium dla trzpienia dostepnego w wersji bezcementowej i cementowanej. | 30
3 | Głowa ceramiczna Biolox Delta, o średnicy 28 mm, 32 mm dostępne w trzech długośćiach oraz 36 mm dostępna w czterech długościach. | 110
4 | Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, w rozmiarach od 44 mm do 66 mm ze sokiem co 2 mm, pełna z zaślepionymi otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. Press-fit 1,7 mm. | 110
5 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, bezokapowa lub z 20° okapem, otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu, do stosowania z głowami o wielkości 28 mm, 32 mm i 36 mm. Wkładka wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie w panewce. | 110
6 | Śruba o średnicy 6,5 mm, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, dostępna w długościach od 15 mm do 70 mm ze skokiem co 5 mm | 80
7 | Ostrze jednorazowe | 60
| Wymagany bank (depozyt) asortymentu |  |  | RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie TAK/NIE
pakiet 5
Endoproteza rewizyjna bezcementowa
lp. | Asortyment | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent nr katal. REF | nazwa handlowa/nazwa produktu
1 | Panewka bezcementowa typu press-fit, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 44 mm do 76 mm ze skokiem co 2 mm. Panewka z otworami na śruby do dodatkowej stabilizacji. Panewka umożliwiająca założenie wkładki polietylenowej, wkładki dwumobilnej czy dodatkowego metalowego spacera. | 10
2 | Panewkowy augment rewizyjny wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 50 mm do 62 mm ze skokiem co 4 mm oraz wysokości 12 mm i 18 mm. Augment mocowany do implantu panewki za pomocą śrub, bez konieczności użycia cementu. | 4
3 | Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 44 mm do 76 mm ze skokiem co 2 mm, pełna z zaślepionymi otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. Pressfit 1 mm | 20
4 | Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 50 mm do 66 mm ze skokiem co 4 mm, z otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. Panewka wyposażona w trzy płyty 2 i 3-otworowe oraz haczyk. | 10
5 | Wkładka metalowa wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, umożliwiająca zmianę centrum rotacji głowy kości udowej, neutralna, z 10º lub 20º okapem, również w opcji z pogróbieniem dna o 5 mm, z możliwością mocowana wenątrz implantu panewki za pomocną śruby. | 4
6 | Głowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, kompatybilna z głowami o średnicy 22 mm i 28 mm, umożliwiająca zastosowanie systemu dwumobilnego. Dostępna również z dodatkiem Vit. E. | 10
7 | Wkładka metalowa wykonana ze stopu CoCrMo, bezokapowa, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie w panewce, umożliwiająca zastosowanie systemu dwumobilnego. Wkładka do czaszy polietylenowej dwumobilnej w rozmiarze 40 mm i 42 mm. | 20
8 | Głowa ceramiczna Biolox Delta, o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm dostępna w czterech długościach każda. Dostępna z rewizyjnym adapterem nakładanym na konus. | 4
9 | Głowa metalowa 28mm, 32mm i 36mm w min. 5 długościach szyjki dla każdego z rozmiarów. | 20
10 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, bezokapowa lub z 20° okapem, otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu, do stosowania z głowami o wielkości 28 mm, 32 mm i 36 mm. Wkładka wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie w panewce. | 20
11 | Wkładka ceramiczna Biolox Delta przystosowana do głów o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm. Wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce. Również do zastosowania z PE głową dwumobilną 40 mm. | 20
12 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, o kształcie stożkowym, dostępny w 14 rozmiarach, o długościach 87 mm, 96 mm, 100 mm i średnicy od 13 mm do 26 mm ze skokiem co 1 mm. Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, dostępny w 2 opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (125º i 135º), w 4 rozmiarach dla każdego z kątów o długościach od 41 mm do 51 mm i średnicy od 16 mm do 23 mm. | 4
13 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, rewizyjny, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, o kształcie stożkowym, dostępny w 6 rozmiarach, długościach 140 mm i 200 mm oraz średnicy od 14 mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm. Łączony z elementem proksymalnym za pomocą stożka Morsa i śruby. Sożek nachylony pod kątem 4º w stosunku do osi trzpienia. Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, dostępny w 2 opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (131º i 135º), w 7 rozmiarach o długościach od 50 mm do 110 mm (ze skokiem co 10 mm) dla każdego z kątów. Element łączony z częścią dystalną za pomocą śruby. | 5
14 | Kosz panewkowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, w rozmiarach od 50 mm do 66 mm ze skokiem co 4 mm, z otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. Kosz wyposażony w trzy płyty 2 i 3-otworowe dostępne w dwóch długościach oraz haczyk. | 5
15 | Śruba o średnicy 6,5 mm, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, dostępna w długościach od 15 mm do 70 mm ze skokiem co 5 mm | 100
16 | ostrze do piły | 30
| Wymagany bank (depozyt) asortymentu |  |  | RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie TAK/NIE
Pakiet 6
lp. | Asortyment | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent nr katal. REF | nazwa handlowa/nazwa produktu
1 | Trzpień bezcementowy tytanowy, 11 rozmiarów, oferowany w minimum trzech wersjach : standardowy kąt 125 stopni, high offset i lateralizowany , pokryty na całej powierzchni hydroksyapatytem, szyjka 12/14, | 40
2 | Panewka tytanowa oferowana w rozmiarze od 40mm do 70 mm, skok co 2 mm, pokryta porowatym tytanem, z otworami pod śruby korowe, instrumentarium umożliwiające sprawdzenie wszystkich elementów na przymiarach, w tym również przymiarowej wkładki do przymiaru okienkowego panewki | 40
3 | Głowa ceramiczna biolox delta w rozmiarze 28mm, 3 długości szyjki, oraz rozmiar 32mm, 36mm i 40mm w 4 długościach szyjki | 40
4 | Wkładka polietylenowa crosslink, kompatybilna z głowami 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, neutralna i z okapem 10 stopni. Wkład polietylenowy do panewek: 40mm do 44mm pod głowę 28mm, wkładka do panewek 46mm do 48mm pod głowy 32mm, wkładki do panewki 50mm do 54 pod głowy 36mm, powyżej możliwość założenia głowy 40mm | 40
5 | Śruby korowe tytanowe 6,5mm o długości 20mm do 60mm skok co 5mm/ ostrze do napedu | 40
6 | ostrze do piły | 40
| Wymagany bank (depozyt) asortymentu |  |  | RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie TAK/NIE
pakiet 7
lp. | Asortyment | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent nr katal. REF | nazwa handlowa/nazwa produktu
1 | Trzpień bezcementowy krótki, wykonany z tytanu w technologii Ti-Por® 3D. Trzpień o wysokiej porowatości dostępny w 9 rozmiarach. Średnica od 7 mm do 13 mm. Długość od 19,1 mm do 20,9 mm. Implant konikalny. Konus 4°. | 6
2 | Trzpień bezcementowy długi, rewizyjny, wykonany z tytanu w technologii Ti-Por® 3D. Trzpień o wysokiej porowatości dostępny w 5 rozmiarach. Średnica od 7 mm do 9 mm. Długość od 30 mm do 35 mm. Implant konikalny. Konus 4°. | 6
3 | Szyjka wykonana ze stopu tytanu pokryta azotkiem tytanu-niobu TiNbN. Dostępna w 4 rozmiarach z offsetem 1 mm; 2,5.mm; 5 mm oraz 8 mm. Mocowanie z trzpieniem za pomocą stożka Morsa. | 6
4 | Głowa z wysoce usieciowanego polietylenu pokryta częściowo azotkiem tytanu-niobu TiNbN. W części niepokrytej przezierna dla promieni RTG. Powierchnia stawowa ukształtowana anatomicznie. Głowa umożliwiająca ruchomość na szyjce 10° w każdą stronę. Dostępna w 5 średnicach od 17,5 mm do 23,5 mm ze skokiem co 1,5 mm. | 6
5 | ostrze do piły | 12
| Wymagany bank (depozyt) asortymentu |  |  | RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie TAK/NIE
pakiet 8
Lp | Nazwa towaru | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent nr katal. REF | nazwa handlowa/nazwa produktu
Endoproteza rewizyjna, bezcementowa stawu biodrowego
3. | Komplet zawiera | 10
Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna bezcementowa modularna, składająca się z trzpienia tytanowego w kształcie konikalnym oraz elementu krętarzowego pokrytego napylonym tytanem i hydroksyapatytem, min. cztery offsety z możliwością rotacji po założeniu trzpienia. Trzpienie długości 155, 195, 235 mm. Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm lub 32 mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka becementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 bądź 5 otworami, z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72mm. Panewka rewizyjna, bezcementowa, anatomiczna (strona prawa oraz lewa) wykonana w technologii 3D (3-wymiarowej) z wysoce porowatego czystego Tytanu (CPTi) z przesunięciem osiowym (offsetem) centrum rotacji (w zależności od rozmiaru od 3.3mm do 8.4mm) oraz ściętym przednim stropem zmniejszającym ryzyko konfliktu z sąsiadującymi tkankami miękkimi. Budowa panewki umożliwiająca użycie tradycyjnych śrub panewkowych do kości gąbczastej (od 15mm do 60mm), w zależności od rozmiaru 6 lub 7 śrub oraz dzięki pogrubionemu górnemu stropowi panewki użycie śrub obwodowych skierowanych w stronę kolumny tylnej miednicy, w zależności od rozmiaru 2 lub 5. Panewka dostępna dla strony prawej oraz lewej w rozmiarach od 54mm do 80mm ze skokiem co 2mm. Panewka w pełni kompatybilna z wkładkami ceramicznymi, polietylenowymi oraz wkładką dwumobilną. Panewka umożliwia zastosowanie głowy ceramicznej lub CoCr. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm lub 32mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możiwość zastosowania hemisferycznej panewki w technologii 3D w rozmiarach 44-66 mm. W przypadku użycia kombinacji ceramika-ceramika średnica zewnętrzna głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki. Możliwość zastosowania głów 36,40 i 44mm w wersji metalowej. Głowy kompatybilne z polietylenem w rozmiarach 36,44 i 44 mm. Śruby do panewki oraz plug.
| Komplet zawiera: - trzpień | 1
| - panewka | 1
| - głowa ceramiczna 28, 32, 36 mm | 1
| - element krętarzowy | 1
| - śruba/plug | 1
| - augment panewkowy | 1
Linki i płyty do złamań okołoprotezowych
3 | Kable stalowe Kable o średnicy 1,6mm oraz 2,0mm i długości min. 500mm z plecionki "49 drutów" ze stali w komplecie z zaciskiem. | 20
| Płyty proste do złamań okołoprotezowych min 4 długości | 20
| Zaslepka/prowadnica do kabla | 20
| Płyty krętarzowe w rozmiarach 100,110,150,160,200 i 210 mm | 2
4 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie od 4 do 20. Długość płyty od 130 mm do 415 mm. Promień wygięcia płyty 1.8 m. W części nasadowej płyty 6 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm ustawione pod kątem 97 stopni w stosunku do trzonu płyty oraz 2 otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 4.5 mm, śruby gąbczaste ø 6.0 mm lub śruby blokowane ø 5.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 5.3 mm a w części nasadowej 3.7 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | 1
5 | Tytanowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 5 mm, wąska. Otwory pod śruby korowe ø 4.5 mm, śruby gąbczaste ø 6.0 mm oraz śruby blokowane ø 5 mm. Ilość otworów: od 2 do 22. Długości płyt: od 43 mm do 403 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | 1
6 | Tytanowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 5 mm, szeroka. Otwory pod śruby korowe ø 4.5 mm, śruby gąbczaste ø 6.0 mm oraz śruby blokowane ø 5 mm. Ilość otworów: od 6 do 22. Długości płyt: od 119 mm do 407 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | 1
7 | Tytanowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T20 | 10
8 | Tytanowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-150 mm, gniazdo śrubokręta T20 | 5
9 | Tytanowa śruba gąbczasta ø 6.0 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 20-150 mm, gniazdo śrubokręta T20 | 5
10 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, boczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie od 3 do 20. Długość płyty od 86 mm do 306 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i jeden otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. W trzonie płyty dwa otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | 2
11 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 2 do 22. Długości płyty: od 95 do 355 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy) oraz dwa otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty 3.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | 2
12 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa (może być również umieszczona tylno-przyśrodkowo), prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długości płyty: od 71 do 305 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm a w części nasadowej 2.4 mm. W nasadzie i trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | 2
13 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długość płyty: od 97 do 331 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.0 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | 2
14 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 20. Długość płyty: od 102 do 305 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną w kostkę przyśrodkową) i 3 otwory niegwintowane z możliwością zastosowania śrub korowych ø 3.5 mm oraz ø 2.7 mm. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | 2
15 | Tytanowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 4 mm. Otwory pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm oraz śruby blokowane ø 4.0 mm. Ilość otworów: od 2 do 20. Długości płyt: od 32 do 266 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | 1
16 | Tytanowa płyta prosta 1/3 koła. Otwory pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm. Ilość otworów: od 2 do 14. Długości płyt: od 25 do 181 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | 1
17 | Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 | 60
18 | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 | 5
19 | Tytanowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-70 mm, gniazdo śrubokręta T15 | 5
20 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2,0 mm, w części nasadowej 1,3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm,w części nasadowej 16 mm ilość otworów od 3 do 12 , długość płytek :od 77 do 185 . otwory niegwintowane do śrub ośrednicy 3,5 mm, korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez koniecznosci stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia wprowadzenia kąta śruby blokowanej w zakresie +/- 15 ° | 40
21 | Tytanowe płytki proste do zespoleń złamań trzonu kości strzałkowej.Ilość otworów : od 2do 16,długość płytek :od 28,8 do 204 mm . Otwory niegwintowane do srub o średnicy 3,5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami ,które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez koniecznosci stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Mżzliwośc ustawienia wprowadzenia kąta śruby blokowanej w zakresie +/- 15 ° | 40
22 | Tytanowe płytki proste 1/3 koła. Ilość otworów: od 2 do 16. Długość płyt: od 23 mm do 191 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | 24
23 | Tytanowe płytki proste wąskie. Ilość otworów: od 3 do 10. Długość płyt: od 42 mm do 126 mm. Grubość płyty 3.3 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | 5
24 | Tytanowe płytki proste szerokie. Ilość otworów: od 3 do 8. Długość płyt: od 43 mm do 103 mm. Grubość płyty 3.0 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | 5
25 | śruba blokowana tytanowa fi 3,5 mm, T 10. Długość 10 do 70 mm | 240
26 | śruba korowa tytanowa fi 3,5 mm, T 10. Długość 10 do 70 mm | 80
27 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2.0 mm, 2.4 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | 20
28 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne dłoniowe przedłużone, z otworami niegwintowanymi do śrub o średnicy 2.0 mm, 2.4 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | 1
29 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.4 mm, dł. 8-38 mm | 5
30 | Śruba korowa tytanowa, ø 2.4 mm, dł. 8-38 mm | 5
31 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | 100
32 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | 20
33 | Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe, ø 1.7 mm, grubość 1.0 mm | 5
34 | Płytki dłoniowe tytanowe, 4-13 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe, ø 2.3 mm, grubość 1.5 mm | 5
35 | Śruby blokowane tytanowe, ø 1.7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm | 10
36 | Śruby korowe tytanowe, ø 1.7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm | 10
37 | Śruby blokowane tytanowe, ø 2.3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm | 10
38 | Śruby korowe tytanowe, ø 2.3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm | 10
39 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramiennej i wyrostka łokciowego. W skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) b) płytki blokowane od strony bocznej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płytki blokowane od strony tylno-bocznej (prawe i lewe) i e) płytki blokowane na wyrostek łokciowy (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | 6
40 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, T10, dł. 8-70 mm | 5
41 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, T10, dł. 8-70 mm | 5
42 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm | 15
43 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm | 15
44 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 4.0 mm, sterylna, kaniulacja ø 1.55 mm, pełny lub częściowy gwint, długość śruby 10-70 mm | 20
45 | Tytanowa podkładka pod głowę śruby kaniulowanej ø 4.0 mm | 20
46 | Tytanowa śruba kaniulowana fi 2,0 mm, samotnąca i samogwintująca kaniulacja fi 0,8 mm długość śruby 3 - 30 mm szt | 10
47 | Tytanowa śruba kaniulowana fi 3,0 mm, samotnąca i samogwintująca kaniulacja fi 1,2 mm długość śruby 8 - 40 mm szt | 10
48 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana fi 2,0 mm, samotnąca i samogwintująca fi 1,05 mm trzon śruby fi 1,6 mm ,długość śruby 10 -30 mm w ostepach co 2 mm. Gniazdo śrubokręta w rozmiarze T 7 szt | 20
49 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana fi 2,5 mm, samotnąca i samogwintująca fi 1,05 mm trzon śruby 8 mm ,długość śruby 10 -30 mm w ostępach co 2 mm. Gniazdo śrubokręta w rozmiarze T 7 szt | 20
50 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy krótki do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 180 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm | 50
51 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy długi do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 280-460 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia trzonu długich gwoździ 1500 mm. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm. Gwoździe prawe/lewe. każdorazowo zamawiający określi długość | 20
52 | Śruba główna (ciągnąca) tytanowa sterylna ø 10.5 mm, dł. 70-120 mm, każdorazowo zamawiający określi długość | 70
53 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-45 mm ze skokiem co 2.5 mm i 45-90 mm ze skokiem co 5 mm każdorazowo zamawiający określi długość | 40
54 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 11 mm standardowa i ø 15.5 mm o dł. 5-10 mm każdorazowo zamawiający określi długość | 10
55 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5, 15 i 25 mm od końca gwoździa. Możliwość zastosowania celownika z dostępu nadrzepkowego. | 10
56 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm o długości 20-60 mm ze skokiem co 5 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | 40
57 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm | 1
58 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 7 mm w pełni gwintowana, ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm | 10
59 | Jednorazowa prowadnica silikonowa do celownika nadrzepkowego ø8-11 mm lub ø8-13 mm | 1
60 | Tytanowy gwóżdz śródszpikowy ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach .Otwory w bliższej części gwożdzia gwintowane. Długość gwożdzia 150 mm oraz 220 - 300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwożdzia 10 mm , a części dalszej gwożdzia 8 mm . Wygięcie gwożdzia w części bliższej o wartośc 6 °. Możliwość dynamizacji w części dalszej gwożdzia . Gwożdzie prawe/ lewe szt | 25
61 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 , ø 5 mm dł 25-60 mm | 25
62 | Zaślepka tytanowa sterylna ø6 mm standardowa i ø 10 mm o długosci 2 -4 mm szt | 10
63 | Tytanowy gwóżdz śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego kaniulowany, sterylny Długość gwożdzia 150, 200, 300 mm . Średnica gwożdzia 10 - 12 mm. Wygięcie gwozdzia w części dalszej o wartości 5 °na valgus. Gwożdzie prawe/lewe szt | 3
64 | Śruba blokująca tytanowa , sterylna ø 5 mm , długośc 25 - 120 mm ze skokiem co 2,5 mm szt | 6
65 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm i długosci 14,5 mm szt | 3
66 | Zaślepka tytanowa , sterylna ø 8 mm standardowa ( o długości 4 mm) oraz ø12 mm i o długości 5 - 15 mm | 3
67 | Grotowkręty kostne samotnące i samogwintujące ø4 mm z cylindrycznym gwintem, dł. 90 mm i o dł. gwintu 10, 20 i 30 mm, dł. 120 mm i o dł. gwintu 30 i 35 mm, dł. 150 mm i o dł. gwintu 40 i 50 mm, dł. 180 mm i o dł. gwintu 40 i 50 mm) szt | 30
68 | Grotowkręty kostne samotnące i samogwintujące ø5 mm z cylindrycznym gwintem, dł. 120 mm i o dł. gwintu 30 i 35 mm, dł. 150 mm i o dł. gwintu 40 i 50 mm, dł. 180 mm i o dł. gwintu 35, 50 i 60 mm, dł. 200 mm i o dł. gwintu 50 i 60 mm, dł. 250 mm i o dł. gwintu 50 i 70 mm) szt | 60
69 | Grotowkręty kostne samotnące i samogwintujące przelotowe ø4 mm z gwintem po środku o ø5 mm, dł. 200 mm i o dł. gwintu 35, 40 i 50 mm, dł. 250 mm i o dł. gwintu 35, 40, 50 i 60 mm, dł. 300 mm i o dł. gwintu 40, 50 i 70 mm. Szt | 30
70 | ostrze do piły | 15
RAZEM
Wymagany bank (depozyt) asortymentu
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
WYKONAWCA ZAPEWNI: 1. Dostarczenie pełnego instrumentarium do zakładania w/w asortymentu i jego serwis tj. wymiana uszkodzonych elementów, naprawa, ostrzenie, itp. – dostawa instrumentarium do szpitala w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy." 2. Zapewnienia serwisu w/w sprzętu w razie usterek nie wynikających ze złego użytkowania w/w sprzętu przez Zamawiającego. 3. Zapewnienia okresowej wymiany w/w sprzętu.
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie TAK/NIE
pakiet 9
Lp | Nazwa towaru | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent nr katal. REF | nazwa handlowa/nazwa produktu
Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego
1. | Komplet zawiera | 100
Trzpień prosty, krótki przynasadowy, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w cześci bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w roziarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostepności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Głowa ceramiczna o średnicy 28mm, 32mm, 36mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka Bezcementowa, sferyczna, wydrukowana z tytanu w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej, imitujący kość gąbczastą. Panewka wielootworowa, w rozm. zewnętrznych 42-72mm. Możliwość zastosowania głowy 36 mm od panewki 48 mm. Panewka pozwalająca zastosować wszystkie systemy artykulacyjne: dwumobilny, ceramiczny, polietylenowy oraz wkładu typu związanego. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji.
| Komplet zawiera: - trzpień | 1
| - panewka press fit | 1
| - wkładka polietylenowa | 1
| - głowa metalowa lub ceramiczna | 1
| - ostrze do piły | 1
| - śruby, plug | 1
Wkład antyluksacyjny
2. | Komplet zawiera | 8
System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu Innerchange, umozliwających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID.Rozmiary wkładek chromokobaltowych : od 36 mm ID do 58mm ID , o możliwości zastosowania głowy metalowej o srednicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 46 mm . Zastosowanie możliwe z wkładami polietylenowymi kompatybilnymi z głowami 22 i 28 mm w dowolnej formie materiałowej. Wkład polietylenowy w rozmiarach 28,32 i 36 mm, do zastosowania z panewką pełną bądź z 3-5 dziurami. Głowa metalowa CoCr o średnicy 22mm, 28mm, 32mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki.
| Komplet zawiera: - wkład do artykulacji dwupłaszczyznowej | 1
| - głowa metalowa | 1
| - wkład polietylenowy | 1
3 | ostrze do piły | 100
| Wymagany bank (depozyt) asortymentu |  |  | RAZEM:
WYKONAWCA ZAPEWNI: 1. Dostarczenie pełnego instrumentarium do zakładania w/w asortymentu i jego serwis tj. wymiana uszkodzonych elementów, naprawa, ostrzenie, itp. – dostawa instrumentarium do szpitala w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy." 2. Dostarczenia (w formie użyczenia) na czas wykonania zamówienia napędu motorowego, tj: piła oscylacyjna akumulatorowa (1 szt), wiertarka akumulatorowa (1 szt), ładowarka do akumulatorów (1 szt). 3. Zapewnienia serwisu w/w sprzętu w razie usterek nie wynikających ze złego użytkowania w/w sprzętu przez Zamawiającego. 4. Zapewnienia okresowej wymiany w/w sprzętu.
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie TAK/NIE
pakiet 10
Lp | Nazwa towaru | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent nr katal. REF | nazwa handlowa/nazwa produktu
| Komplet zawiera | 2
Modularny system endoprotez stosowanych w zabiegach poresekcyjnych i onkologicznych. System zapewnia zaopatrzenie części bliższej i dalszej kości udowej oraz części bliższej kości piszczelowej.W częściach wymagających resekcji kości implant mocowany jest za pomoca trzpieni cementowych lub bezcementowych z mozliwością regulacji wielkości resekcji za pomocą elementów przedłużających. System za pomoca elementu łączącego daje możliwość odtworzenia całej długości kości udowej.W obrębie stawu kolanowego element udowy i piszczelowy połączony jest ze sobą zawiasowo za pomocą osi i elementu rotacyjnego pozwalając z stworzenie kolana rotacyjno-zawiasowego . Komponenty biodorowy posiadający konus V40. Połaczenie jest kompatybilne z endoprotezą rotacyjno – zawiasową , stosowaną w nie uszkodzonej części stawu kolanowego. Elementy protezy muszą być kompatybilne ze sobą i łączone bez użycia śruby za pomocą stożka dające możliwośc szybkiego rozłączenia jej elementów i płynną, bezstopniową ich regulację. Implant rzepki. Panewka pierwotna, sferyczna wdrukowana z tytanu w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej, imitujący kość gąbczastą, umożliwiająca przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem, tzw. biointegrację panewki. Współczynnik tarcia 1,2 ; porowatość powierzchni panewki wynosi 76%. Dostępna w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami. Panewka w rozm. zewnętrznych 42-66mm. W opcji wielootworowej do 72mm. Możliwość zastosowania głowy 36 mm już do panewki 48 mm. Panewka pozwala zastosować wszystkie systemy artykulacyjne : dwumobilny, ceramikę, polietylen. Opcjonalne śruby mocujące pozwalają na fixację kątową w promieniu 37 stopni. Możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji lub wkładu ceramicznego. Cementowa panewka typu constrained zapobiegająca dyslokoacji dostępna w rozmiarze od 44 mm. System panewkowych implantów rewizyjnych do uzupełniania ubytków kostntch w obrębie panewki stawu biodrowego. System umożliwiający zastosowanie zarówno z sferyczną panewką bezcementową jak i z implantami cementowanymi. Implanty systemu wykonane z czystego tytanu (CpTi), w pełni biokompatybilne z tkanką kości ludzkiej o budowie przestrzennej umożliwiającej wrastanie tkanki kostnej w implant. Implanty w kształcie półksiężyca umożliwiające ich stabilizacę w tkance kostnej w dwóch wariantach. Implanty w 18 rozmiarach i 3 wielkościach: od 46 mm srednicy zewnętrznej do 66 mm średnicy zewenętrznej, o skoku co 4 mm. Średnica wewnętrzna każdego implantu jest o 2 mm mniejsza od średnicy zewnętrznej. Każdy rozmiar posiada wersje w 3 wielkościach : 15 mm , 20 mm i 25 mm. Implanty augmentów wyposażone są w otwory pod druty Kirschnera o średnicy 1,6 mm do 2,0 mm i otwory pod śruby tytanowe do stabilizacji augmentów . Śruby tytanowe o średnicy 6.5 mm mogą być dzięki specjalnej konstrukcji otworów wprowadzane pod kątem 18 stopni , niezależnie w każdym kierunku. Przymiary implantów kodowane kolorami w zależnosći od rozmiaru. Sruby tytanowe o długości 15, 20,25,30, 35,40,45,50,55, 60 mm. Panewka rewizyjna, bezcementowa, anatomiczna (strona prawa oraz lewa) wykonana w technologii 3D (3-wymiarowej) z wysoce porowatego czystego Tytanu (CPTi) z przesunięciem osiowym (offsetem) centrum rotacji (w zależności od rozmiaru od 3.3mm do 8.4mm) oraz ściętym przednim stropem zmniejszającym ryzyko konfliktu z sąsiadującymi tkankami miękkimi. Budowa panewki umożliwiająca użycie tradycyjnych śrub panewkowych do kości gąbczastej (od 15mm do 60mm), w zależności od rozmiaru 6 lub 7 śrub oraz dzięki pogrubionemu górnemu stropowi panewki użycie śrub obwodowych skierowanych w stronę kolumny tylnej miednicy, w zależności od rozmiaru 2 lub 5. Panewka dostępna dla strony prawej oraz lewej w rozmiarach od 54mm do 80mm ze skokiem co 2mm. Panewka w pełni kompatybilna z wkładkami ceramicznymi, polietylenowymi oraz wkładką dwumobilną. Panewka umożliwia zastosowanie głowy ceramicznej lub CoCr.
| Komplet zawiera: - Element udowy zawiasowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , anatomiczny ( prawy i lewy ) . Element udowy posiada po 5 rozmiarów , odpowiednio dla każdej ze stron. | 1
| - Element udowy poresekcyjny wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , anatomiczny ( prawy i lewy ) . Element udowy posiadajacy min 2 rozmiary , standardowy i mały. | 1
| - Element piszczelowy poresekcyjny wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , uniwersalny Element piszczelowy posiadajacy min 2 rozmiary , standardowy i mały. | 1
| - Element piszczelowy zawiasowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , uniwersalny Elemment piszczelowy posiadajacy min. 4 rozmiary. | 1
| - Elementy polietylenowe do polączeń w obrębie elemetów rotacyjno-zawiasowych kolana | 1
| - Element rotacyjny uniwersalny dla wszystkich elementów kolana, w opcji element mały | 1
| - Wkładki polietylenowe w min. 5 grubościach od 10-24 mm | 1
| - Trzpienie śródszpikowe do systemu zawiasowego wykonane z CoCr o długościach 80 i 155 mm , średnice od 10 do 23 mm | 2
| - Trzpienie śródszpikowe do systemu poresekcyjnego wykonane ze stopu tytanowego bezcementowe długościach 125,150 i 200 mm , średnice od 11 do 19 mm.Cementowane ze stopu chromokobaltowego o długości 102 i 127 mm i srednicach od 8 do 17 mm | 2
| - Podkładki pod element piszczelowy.Wykonane z CoCr występuja jako połówkowe bloki o grubościach 5 i 10 mm. | 2
| - Podkładki pod element udowy wykonane z CoCr . Dystalne o grubości 10mm | 2
| - Mimośrody wykonane z CoCr pozwalajace na zróżnicowanie osi komponentu udowego o 4mm. | 1
| - Elementy przedłużające o długosciach od 30 mm do 80 mm o skoku co 10 mm i w zakresie od 100mm do 220 mm o skoku 20 mm. | 1
| - Komponenty do zastąpienia części bliższej kości udowej Wykonane z CoCr standardowy i krętarzowy oraz w anatomiczny prawy i lewy montowany bez uzycia śruby. | 1
| - Element przedłużający w min 2 długościach umożliwiający polączenie elementów biodrowych z kolanowymi lączony za pomocą stożka bezśrubowo | 1
| - Oś łącząca elemet udowy i piszczelowy | 1
| - Rzepka | 1
2 | ostrze do piły | 2
RAZEM:
Wymagany bank (depozyt) asortymentu
WYKONAWCA ZAPEWNI: 1. Dostarczenie pełnego instrumentarium do zakładania w/w asortymentu i jego serwis tj. wymiana uszkodzonych elementów, naprawa, ostrzenie, itp. – dostawa instrumentarium do szpitala w ciągu 7 dni od daty zamówienia.
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie TAK/NIE
pakiet 11
lp. | Asortyment | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent nr katal. REF | nazwa handlowa/nazwa produktu
1 | Stimulan Rapid Cure uwodniony siarczan wapnia czystości farmaceutycznej do wypełnienia pustych przestrzeni w układzie mięśniowo-szkieletowym oraz w tkankach miękkich 5cc po związaniu 12 cc | 1
2 | Stimulan Rapid Cure uwodniony siarczan wapnia czystości farmaceutycznej do wypełnienia pustych przestrzeni w układzie mięśniowo-szkieletowym oraz w tkankach miękkich 10 cc po związaniu 25cc | 1
3 | Stimulan Rapid Cure uwodniony siarczan wapnia czystości farmaceutycznej do wypełnienia pustych przestrzeni w układzie mięśniowo-szkieletowym oraz w tkankach miękkich 20 cc po związaniu 50 cc | 1
| Wymagany bank (depozyt) asortymentu |  |  | RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie TAK/NIE
pakiet 12
lp. | Asortyment | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent nr katal. REF | nazwa handlowa/nazwa produktu
1 | Ligamentotaxor - jednorazowy,dynamiczny stabilizator zewnętrzny kości palców z możliwością regulowanej dystrakcji. Złożony jest z :1. 2 sprężyn dystrakcyjnych, 2.2 drutów Kirschnera 1,2mm, 3. jednego drutu Kirschnera 1,6 mm , 4.2 plastikowych prowadnic ze standardowym spacerem w kolorze nieieskim, 5.jednorazowego celownika do drutów Kirschnera, 6.czterech zaślepek drutów Kirschnera | 2
2 | Kleszcze Manotte do wyginania i cięcia drutów Kirschnera o średnicy od 1,00 mm do 1,6 mm. Kleszcze zaprojektowane tak, by nie przenosić naprężeń mechanicznych z wyginanego drutu na kość. Cięcie drutów poprzez ścinanie, bez zadziorów. Dwa wgłębienia do zaciskania zaślepek drutów Kirschnera | 2
| Wymagany bank (depozyt) asortymentu |  |  | RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie TAK/NIE
pakiet 13
lp. | Asortyment | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent nr katal. REF | nazwa handlowa/nazwa produktu
1 | Membrana HYALOFAST posiadająca rejestracje w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych stawów, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana w 100% z kwasu hialuronowego. Brak określonej lewej i prawej strony. Istnieje możliwość implantacji artroskopowej. Przy leczeniu ubytków ogniskowych (ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji. Czas biodegradacji do 24 tygodni.
2 | Wymiary membrany 2 cm x 2 cm, grubość 2 mm | 5
3 | Wymiary membrany 5 cm x 5 cm, grubość 2 mm | 2
| Wymagany bank (depozyt) asortymentu |  |  | RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie TAK/NIE
pakiet 14
L.p. | Opis | Ilosc w szt. | cena netto | VAT % | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent nr katal. REF | nazwa handlowa/nazwa produktu/wlk opakowania
1 | Jednorazowa igła do wielorazowego narzędzia szyjącego typu scorpion kolanowy. Igła służy do podawania nici do górnej szczęki narzędzia. Igła zapakowana sterylnie szt. | 10
2 | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwiema nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nici zakończone igłami. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. szt. | 10
| Wymagany bank (depozyt) asortymentu |  |  | RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
dotyczy poz. 1 - asortyment kompatybilny z posiadanym urzadzeniem - Narzędzie manualne reczne - scorpion kolanowy AR 12990
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie TAK/NIE
pakiet 15
L.p. | Opis | Ilosc w szt. | cena netto | VAT % | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent nr katal. REF | nazwa handlowa/nazwa produktu/wlk opakowania
Membrana posiadająca rejestrację w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana w 100% z kwasu hialuronowego. Brak określonej lewej i prawej strony ułatwia implantację metodą artroskopową, przy leczeniu ubytków ogniskowych (ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji. Czas biodegradacji membrany do 24 tygodni
1. | Wymiary membrany 2 cm x 2 cm, grubość 2 mm | 3
2. | Wymiary membrany 5 cm x 5 cm, grubość 2 mm | 2
| Wymagany bank (depozyt) asortymentu |  |  | RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie TAK/NIE
pakiet 16
L.p. | Opis | Ilosc w szt. | cena netto | VAT % | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent nr katal. REF | nazwa handlowa/nazwa produktu/wlk opakowania
Endoproteza bezcementowa stawu kolanowego anatomiczna kłykciowa
1 | Komplet zawiera: | 50
Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, bezcementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmaiarach dla każdej ze stron. Pierwotna płyta piszczelowa modularna wykonana ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z czystego tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan – CpTi). Posiadająca 4 pegi zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej. Wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; w grubościach: 9mm,11mm, 13mm, 16mm, i 19mm mocowane do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. W instrumentarium dostępne prowadnice do pegów wraz z wiertłami w dwóch średnicach. Dostępna w ośmiu rozmiarach: od 1 do 8. Przeznaczona zarówno do zastosowania bezcementowego, jak i cementowego. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddane trzykrotnemu procesowi wyważania (annealing), min w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego
| Komplet zawiera: - komponent udowy lewy i prawy | 1
| - komponent piszczelowy | 1
| -wkładka polietylenowa | 1
| ostrze | 1
Endoproteza cementowa stawu kolanowego anatomiczna kłykciowa
2 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny o jednopromieniowości 10-110 stopni ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji, min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. możliwośc zastosowania podkładek piszczelowych oraz trzpieni pod tace piszczelową do dodatkowej stabilizacji. Możliwość rozbudowy systemu o system rewizyjny. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersjii bezcementowej w zestawie ostrze do piły. | 100
| Komplet zawiera: - komponent udowy lewy i prawy | 1
| - komponent piszczelowy | 1
| - wkładka polietylenowa | 1
| - ostrze do piły | 1
| cement z antybiotykiem – 40 g | 1
3 | ostrze do piły | 150
| Wymagany bank (depozyt) asortymentu |  |  | RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
WYKONAWCA ZAPEWNI: 1. Dostarczenie pełnego instrumentarium do zakładania w/w asortymentu i jego serwis tj. wymiana uszkodzonych elementów, naprawa, ostrzenie, itp. – dostawa instrumentarium do szpitala w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy." 2. Dostarczenia (w formie użyczenia) na czas wykonania zamówienia napędu motorowego, tj: piła oscylacyjna akumulatorowa (1 szt), wiertarka akumulatorowa (1 szt), ładowarka do akumulatorów (1 szt). 3. Zapewnienia serwisu w/w sprzętu w razie usterek nie wynikających ze złego użytkowania w/w sprzętu przez Zamawiającego. 4. Zapewnienia okresowej wymiany w/w sprzętu.
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie TAK/NIE
pakiet 17
L.p. | Opis | Ilosc w szt. | cena netto | VAT % | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent nr katal. REF | nazwa handlowa/nazwa produktu/wlk opakowania
Endoproteza rewizyjna cementowa stawu kolanowego, anatomiczna kłykciowa
1. | Komplet zawiera | 7
Endoproteza całkowita, cementowa, anatomiczna rewizyjna stawu kolanowego. Wymagany komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P). W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylnostabilizowana). System powinien dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (prostych i kątowych), bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Przedłużki umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodu. Wkładka piszczelowa z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia. Element udowy oraz piszczelowy w minimum 8 rozmiarach. Trzpienie w długościach od 100 mm skok co 25 mm. Możliwość zastosowania offsetów w rozmiarach 2,4,6,8 mm zarówno w elemencie udowym jak i piszczelowym. Komplet stożków do systemu rewizyjnego do realloplastyki stawu kolanowego. Kony – stożki modularne wykonane ze tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan- CpTi .System stożków dedykowany do uzupełniania dużych ubytków kostnych kości gąbczastej rewidowanego stawu kolanowego. Stożki fiksują się w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego. Struktura 3D stożków, poprawia pierwotne, biologiczne umocowanie tych implantów do istniejących w pozostałej kości gąbczastej. Zastosowanie stożków nie ogranicza użycia mimośrodów śródszpikowych – offsetów. Możliwość rotacji 5 stopni w udzie oraz 5 - 10 stopni w piszczeli. Stożki są dostępne w 3 wersjach: 5 rozmiarów symetrycznych stożków piszczelowych, 8 rozmiarów asymetrycznych stożków piszczelowych; po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przyśrodkowej. 12 rozmiarów symetrycznych stożków udowych, po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego. Przeznaczone do zastosowania bezcementowanego.
| W skład kompletu wchodzi: - komponent udowy wykonania ze stopu kobaltowo- chromowego | 1
| - komponent piszczelowy | 1
| - komponent piszczelowy all`polly | 1
| - wkładka polietylenowa o różnych grubościach | 1
| - trzpień udowy | 1
| - trzpień piszczelowy | 1
| - podkładka dystalna/tylna | 1
| - podkładka piszczelowa | 1
| - mimośród | 1
| - element wypełniający ubytki kostne | 1
2 | ostrze do piły | 10
RAZEM:
Wymagany bank (depozyt) asortymentu
WYKONAWCA ZAPEWNI: 1. Dostarczenie pełnego instrumentarium do zakładania w/w asortymentu i jego serwis tj. wymiana uszkodzonych elementów, naprawa, ostrzenie, itp. – dostawa instrumentarium do szpitala w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy." 2. Zapewnienia serwisu w/w sprzętu w razie usterek nie wynikających ze złego użytkowania w/w sprzętu przez Zamawiającego. 3. Zapewnienia okresowej wymiany w/w sprzętu.
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie TAK/NIE