Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: ZP/220/91/22

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Platforma do obrazowania przedniego odcinka oka |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1 | Aparat do wykonywania optycznej koherentnej tomografii (OCT) w zastosowaniu okulistycznym, przeznaczony do badania przedniego odcinka oka | TAK |  |  |
| 1.2 | Obrazowanie od przedniej powierzchni rogówki, do tylnej powierzchni soczewki | TAK |  |  |
| 1.3 | Technologia obrazowania SS-OCT Swept Source | TAK |  |  |
| 1.4 | Aparat zawiera moduł obrazowania, moduł zaćmowy, moduł rogówkowy, moduł metryczny | TAK |  |  |
| 1.5 | Laserowe źródło światła o możliwości emisji fali długości 1200-1400 nm | TAK, podać |  |  |
| 1.6 | Szybkość obrazowania min. 50 000 A-skanów na sekundę | TAK, podać | = 50 000 skan./s – 0 pkt., > 50 000 ska./s – 10 pkt. |  |
| 1.7 | Rozdzielczość osiowa w tkance min. 10 mikrometrów | TAK, podać |  |  |
| 1.8 | Rozdzielczość poprzeczna w tkance min. 30 mikrometrów | TAK, podać |  |  |
| 1.9 | Wielkość obrazu: min. 14 x 16.5 mm | TAK, podać | = 14 x 16,5 – 0 pkt., > 14 x 16,5 – 10 pkt. |  |
| 1.10 | Wzory skanowania min: liniowy, objętościowy, radialny, łukowy | TAK, podać |  |  |
| 1.11 | Liczba A-skanów na B-skan: min. 256, 512, 768, 1024 | TAK, podać |  |  |
| 1.12 | Uśredniona liczba skanów na B-skan: min. 1, 2, 4, 8 | TAK, podać |  |  |
| 1.13 | Tworzenie map pachymetrycznych | TAK/NIE | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| 1.14 | Możliwość tworzenia map całkowitej mocy rogówki (totalcorneapower) | TAK/NIE | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| 1.15 | Widok łączony (multiview) od 1 do 6 map rogówki, w tym skany OCT i IR | TAK |  |  |
| 1.16 | Analizy przedniej komory uwzględniające refrakcję rogówki | TAK |  |  |
| 1.17 | Pomiar keratometrii przedniej i tylnejpowierzchni rogówki | TAK |  |  |
| 1.18 | Możliwość tworzenia map wavefront rogówki | TAK |  |  |
| 1.19 | Pomiar aberracji wyższego i niższego rzędu | TAK |  |  |
| 1.20 | Możliwość automatycznej analizy i oceny pod kątem prawdopodobieństwa wystąpieniaektazji rogówki | TAK |  |  |
| 1.21 | Pomiar głębokości komory przedniej w zakresie min. 1,9-4,8 mm | TAK, podać |  |  |
| 1.22 | Pomiar grubości soczewki w zakresie min.2,4-6,8 mm | TAK, podać |  |  |
| 1.23 | Pomiar promienia krzywizny rogówki | TAK |  |  |
| 1.24 | Pomiar grubości rogówki | TAK |  |  |
| 1.25 | Pomiar white-to-white | TAK |  |  |
| 1.26 | Pomiar kąta kappa | TAK |  |  |
| 1.27 | Biometria oparta o technologię OCT | TAK |  |  |
| 1.28 | Pomiar długości osiowej w zakresie min.14-32 mm | TAK, podać |  |  |
| 1.29 | Pomiar długości osiowej o dokładności min. 0,001 mm | TAK, podać |  |  |
| 1.30 | Możliwość weryfikacji i manualnej zmiany długości gałki osiowej | TAK |  |  |
| 1.31 | Kalkulacja soczewek IOL sferycznych i torycznych | TAK |  |  |
| 1.32 | Wbudowane formuły kalkulacyjne: min.SRK/T, Holladay,Haigis, Hoffer-Q | TAK |  |  |
| 1.33 | Wbudowane formuły kalkulacyjne do soczewek torycznych, min. : Barrett Universal II, BarrettToric, Barret True-K | TAK |  |  |
| 1.34 | Pomiar odległości spur-to-spur | TAK |  |  |
| 1.35 | Możliwość pomiaru kąta przesączania z uwzględnieniem automatycznie wyznaczonych punktów ostrogi twardówki | TAK |  |  |
| 1.36 | Pomiar kątów przesączania | TAK |  |  |
| 1.37 | Tworzenie wykresów 360 ° szerokości kąta przesączania | TAK |  |  |
| 1.38 | Możliwość wykonywania manualnych pomiarów odległości w jednostkach SI (mm) | TAK |  |  |
| 1.39 | Dedykowana stacja akwizycyjna do aparatu, oparta o system operacyjny Windows 10 lub równoważny, posiadająca złącze Thunderbolt. W zestawie monitor min. 23”, klawiatura, mysz, drukarka. | TAK, podać |  |  |
| 2. | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 2.1 | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r. | TAK, podać |  |  |
| 2.2 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności), testy bezpieczeństwa | TAK, dostarczyć podczas odbioru (po uruchomieniu) oświadczenie o wymaganych przez producenta częstotliwościach przeglądów technicznych dla każdego sprzętu |  |  |
| 2.3 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty) | TAK |  |  |
| 2.4 | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, dostarczyć podczas odbioru (po uruchomieniu) |  |  |
| 2.5 | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy | TAK, dostarczyć podczas odbioru (po uruchomieniu) |  |  |
| 3. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 3.1 | Producent | TAK, podać |  |  |
| 3.2 | Model | TAK, podać |  |  |
| 3.3 | Nazwa Katalogowa * | TAK, Podać |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/