## Pak. 1 USG - 3 głowice
PZ/22/2024 |  | Załącznik nr 2a do SWZ
Formularz parametrów technicznych - opis przedmiotu zamówienia
PAKIET NR 1 - Przewoźny aparat USG z 3 głowicami: ilość 1 szt.
Uwaga: 1. W przypadku posiadania parametrów identycznych jak określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C ,,TAK”. 2. W przypadku posiadania parametrów wyższych / lepszych niż określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C wartość parametrów oferowanych. 3. W przypadku gdy kolumna B określa wartości przedziałowe (ze znakami >, <, ≥, ≤), proszę w kolumnie C wpisać jakie konkretne wartości posiada oferowany przez Wykonawcę sprzęt medyczny. 4. Parametry określone w kolumnie B są warunkami granicznymi. 5. Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej. 6. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta oferowanego sprzętu medycznego, w celu potwierdzenia oferowanych parametrów technicznych. 7. Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. 8. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji oferowanych parametrów za pośrednictwem ogólnodostępnych informacji zamieszczonych w Internecie, w tym zwrócenia się bezpośrednio do producenta w celu potwierdzenia określonej funkcjonalności.
Producent/Kraj*:
Model/Typ*:
Cena jednostkowa netto*:
Cena jednostkowa brutto*:
Oferowany przedmiot zamówienia wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024r.
*wypełnia/zaznacza Wykonawca
Lp. | Wymagane parametry techniczne/opis | Parametr oferowany*
A | B | C
I. Charakterystyka ogólna
1. | Przewoźny aparat na czterech skrętnych kołach, z możliwością zablokowania każdego z kół | Potwierdzić:
2. | Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy z możliwością regulacji wysokości niezależnie od panelu sterowania. Przekątna ≥ 23,5 cala, rozdzielczość monitora ≥ 1920x1080. | Potwierdzić, podać:
3. | Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku, regulacja lewo-prawo +/- 110° , pochył przód-tył +/- 40° oraz regulacja góra-dół | Potwierdzić:
4. | Uchwyty na głowicę umiejscowione po obu stronach konsoli | Potwierdzić:
5. | Min. 3 aktywne (równoważne) gniazda do podłączenia głowic obrazowych | Potwierdzić, podać:
6. | Panel dotykowy min. 13cali o rozdzielczości 1920x1080 wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku oraz z możliwością regulacji kąta nachylenia 15°. | Potwierdzić, podać:
7. | Konsola ( panel sterowania ) z możliwością regulacji położenia wysokości (góra/dół) 70mm, oraz obrotu (lewo/prawo) +/- 40° | Potwierdzić:
8. | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej | Potwierdzić i podać:
9. | Zakres częstotliwości pracy od 1.0 MHz do 17.0 MHz, określony częstotliwością głowic możliwych do podłączenia | Potwierdzić:
10. | min. 4 portów USB wbudowanych w aparat, pozwalających na zapis eksportowanych danych w formatach BMP, JPG, DICOM, AVI, WMV, MP4, TIF | Potwierdzić, podać:
11. | Wyjście kabla EKG do monitorowania parametrów życiowych pacjenta | Potwierdzić:
12. | Wewnętrzny Dysk twardy ≥1000 GB. | Potwierdzić:
13. | Regulacja TGC dostępna na panelu sterowania. Min. 8 suwaków. | Potwierdzić:
14. | Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na pracę aparatu po wyłączeniu urządzenia z prądu. | Potwierdzić:
15. | Zasilanie aparatu 220-240V 50/60Hz | Potwierdzić:
16. | Zakres głębokości penetracji do 45 cm | Potwierdzić:
II. Obrazowanie, oprogramowanie
1. | Obrazowanie harmoniczne, oraz obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy) | Potwierdzić:
2. | Opcja full screen powiększająca wielkość wyświetlania pola diagnostycznego uruchamiana jednym klawiszem podczas badania. | Potwierdzić:
3. | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | Potwierdzić:
4. | Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych | Potwierdzić:
5. | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym (2D+2D/CD) | Potwierdzić:
6. | Obrazowanie panoramiczne | Potwierdzić:
7. | Zakres bezstratnego powiększenie obrazu (ZOOM) w czasie rzeczywistym i obrazu zamrożonego 20 x | Potwierdzić:
8. | Tryby pracy: • B-mode (2D), • Doppler Kolorowy (CD), • Power Doppler oraz Kierunkowy Power Doppler z detekcją kierunku przepływu (CPA), • Spektralny Doppler Pulsacyjny (PW) z wysoką częstotliwością przetwarzania HPRF, • Spektralny Doppler Fali Ciągłej (CW), • M-Mode, Kolor M-Mode, M-Mode Anatomiczny (min. 3 linie proste dostępne w czasie • rzeczywistym), • Spektralny i Kolorowy Doppler Tkankowy (TDI) • Tryb Duplex (2D + PW ), Tryb Triplex (2D+CD+PW) | Potwierdzić:
9. | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej PW (SV) 0,5 - 24 mm | Potwierdzić:
10. | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera | Potwierdzić:
11. | Tryb Doppler Kolorowy (CD), Tryb M-Mode Kolorowy, tryb Panoramiczny Kolorowy | Potwierdzić:
12. | Tryb Doppler pulsacyjny (PWD) o rejestrowanej prędkości maksymalnej (przy zerowym kącie bramki) od -10,47 m/s do 0 oraz od 0 do +10,47 m/s | Potwierdzić:
13. | Tryb Doppler fali ciągłej (CW) o rejestrowanej prędkości maksymalnej 0 do 42,35 m/s | Potwierdzić:
14. | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Potwierdzić:
15. | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali prędkości) | Potwierdzić:
16. | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych w technologii skrzyżowanych ultradźwięków | Potwierdzić:
17. | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, poprawiające rozdzielczość i uwidaczniające krawędzie tkanek | Potwierdzić:
18. | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu w czasie rzeczywistym oraz na zatrzymanym spektrum, parametry: S, D, PI,RI, HR | Potwierdzić:
19. | Anatomiczny M-Mode krzywoliniowy | Potwierdzić:
20. | Oprogramowanie wraz z pakietami pomiarowymi do badań min. jamy brzusznej, małych i powierzchownych narządów, naczyniowych, TCD, mięśniowo-szkieletowych, kardiologicznych, położniczych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, śródoperacyjnych | Potwierdzić:
21. | Obrazowanie elastograficzne typu strain dostępne na głowicach: convex, liniowych, endowaginalnych | Potwierdzić:
22. | Funkcja umożliwiająca wyświetlenie, powiększenie obszaru obrazowania na całej powierzchni ekranu monitora | Potwierdzić:
23. | Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone w obszarze diagnostycznym. | Potwierdzić:
24. | Ilość map szarości w obrazie 2D: 26 | Potwierdzić:
25. | Obrazowanie wspomagające i poprawiające wizualizację igły prowadzonej w płaszczyźnie IN PLANE | Potwierdzić:
26. | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych presetów | Potwierdzić:
27. | Pomiary: odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości; automatycznego pomiaru IMT oraz NT | Potwierdzić:
28. | Funkcja umożliwiająca automatyczną detekcję i pomiar struktur biometrycznych płodu: BPD, HC, AC, FL | Potwierdzić:
29. | Funkcja umożliwiająca automatyczny pomiar struktur biometrycznych płodu BPD, HC, AC, FL przy pomocy jednego przycisku, dostępna na głowicy convex 2D | Potwierdzić:
30. | Funkcja umożliwiająca automatyczną detekcję opłucnej oraz linii B w badaniach płuc | Potwierdzić:
31. | Oprogramowanie, protokół komunikacji DICOM 3.0 (C-Store / Worklist / MPPS / Print / SR / Q&R) | Potwierdzić:
32. | Funkcja zainstalowanego samouczka pokazującego prawidłową projekcję przyłożenia głowicy do struktur ciała pacjenta w badaniach: jamy brzusznej, małych narządów, kardiologicznych, mięśniowo-szkieletowych, ginekologiczno-położniczych | Potwierdzić:
33. | Funkcja półautomatycznego obrysu pęcherza żółciowego w wyznaczenie objętości | Potwierdzić:
34. | Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących | Potwierdzić:
35. | Oprogramowanie do badań 3D/4D | Potwierdzić:
36. | Oprogramowania do obsługi aparatu w języku polskim | Potwierdzić:
37. | Oprogramowanie do automatycznego usuwania struktur zasłaniających twarz płodu w celu uzyskania wyraźniejszego obrazu 4D | Potwierdzić:
III. Inne
1. | Drukarka medyczna czarno-biała (wideoprinter) | Potwierdzić::
2. | Bezprzewodowa (Wi-Fi) łączność z siecią | Potwierdzić:
IV. Głowice ultradźwiękowe
Głowica typu Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy - 1 szt. Podać typ/model oferowanej głowicy: ……………………………………….*
1. | Zakres częstotliwości pracy 1.0 MHz - 7.0 MHz, , ; . | Potwierdzić:
2. | Ilość elementów 128 | Potwierdzić:
3. | Kąt widzenia 60° | Potwierdzić:
4. | Obrazowanie min. 2D, CD, CPA, PWD, harmoniczne, panoramiczne | Potwierdzić:
5. | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej wielokrotnego użytku | Potwierdzić:
Głowica liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy - 1 szt. Podać typ/model oferowanej głowicy: ……………………………………….*
1. | Zakres częstotliwości 3.0 MHz – 17.0 MHz | Potwierdzić:
2. | ilość elementów 192 | Potwierdzić:
3. | Płaszczyzna skanowania (FOV) 38 mm | Potwierdzić:
4. | Obrazowanie min. 2D, CD, CPA, PWD, harmoniczne | Potwierdzić:
5. | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej wielokrotnego użytku | Potwierdzić:
Głowica szerokopasmowa typu microconvex ze zmianą częstotliwości - 1 szt. Podać typ/model oferowanej głowicy: ……………………………………….*
1. | Częstotliwość pracy sondy 4.0 MHz – 13.0 MHz | Potwierdzić:
2. | Głębokość obrazowania min. 12cm
3. | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej
V. Pozostałe
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Potwierdzić:
2. | Skonfigurowanie urządzenia do pracy z systemem PACS/RIS i systemem informatycznym Zamawiającego - zakup licencji i usług po stronie wykonawcy (przez konfigurację rozumiane jest połączenie ze szpitalnym systemem HIS, szpitalnym systemem PACS.
3. | W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia. | Potwierdzić:
4. | Dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń / awarii /usterek przedmiotu zamówienia | Osoba do kontaktu*:
Imię i nazwisko:
Telefon: ………………………………………..…………
Mail: …………………………………………….….….
5. | Bezpłatny serwis gwarancyjny | Nazwa*:
…………………………………………………..
Adres:
…………………………………………………..
Nr telefonu:
…………………………………………………...

## Pak. 2 USG - 5 głowic
PZ/22/2024 |  | Załącznik nr 2b do SWZ
Formularz parametrów technicznych - opis przedmiotu zamówienia
PAKIET NR 2 - Przewoźny aparat USG z 5 głowicami: ilość 1 szt.
Uwaga: 1. W przypadku posiadania parametrów identycznych jak określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C ,,TAK”. 2. W przypadku posiadania parametrów wyższych / lepszych niż określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C wartość parametrów oferowanych. 3. W przypadku gdy kolumna B określa wartości przedziałowe (ze znakami >, <, ≥, ≤), proszę w kolumnie C wpisać jakie konkretne wartości posiada oferowany przez Wykonawcę sprzęt medyczny. 4. Parametry określone w kolumnie B są warunkami granicznymi. 5. Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej. 6. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta oferowanego sprzętu medycznego, w celu potwierdzenia oferowanych parametrów technicznych. 7. Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. 8. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji oferowanych parametrów za pośrednictwem ogólnodostępnych informacji zamieszczonych w Internecie, w tym zwrócenia się bezpośrednio do producenta w celu potwierdzenia określonej funkcjonalności.
Producent/Kraj*:
Model/Typ*:
Cena jednostkowa netto*:
Cena jednostkowa brutto*:
Oferowany przedmiot zamówienia wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024r.
*wypełnia/zaznacza Wykonawca
Lp. | Wymagane parametry techniczne/opis | Parametr oferowany*
A | B | C
I. Charakterystyka ogólna
1. | Przewoźny aparat ultrasonograficzny z pełną regulacją w formie panelu dotykowego wraz ze stolikiem jezdnym | Potwierdzić:
2. | Dedykowany wózek jezdny do aparatu z regulacją wysokości monitora | Potwierdzić:
3. | Zakres pasma częstotliwości pracy aparatu: min. 2 - 20 MHz | Potwierdzić, podać:
4. | Waga aparatu bez urządzeń peryferyjnych i głowic max 70 kg | Potwierdzić, podać:
5. | Aparat przewoźny z możliwością pracy z akumulatora. Czas pracy z w pełni naładowanego akumulatora min. 5,5 godz. | Potwierdzić:
6. | Zasilanie 230 VAC ±10%, 50/60Hz oraz zasilanie z akumulatora na min 4 godziny ciągłej pracy | Potwierdzić:
7. | Ilość gniazd głowic obrazowych wbudowanych w aparat, przełączanych elektronicznie min. 4 | Potwierdzić:
8. | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia 40÷60s. – 0 pkt | Potwierdzić, podać:
PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY:
| Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia poniżej 40 s - 10 pkt | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
9. | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu standby max. 6s | Potwierdzić, podać:
10. | Moduł edukacyjny który podaje użytkownikowi wskazówki w formie graficznej dotyczące: właściwego ułożenia sondy diagnostycznej, pożądanego obrazu ultrasonograficznego, wzorcowego obrazu anatomicznego z jednoczesną możliwością podglądu obrazu na żywo | Potwierdzić:
II. Archiwizacja i przesyłanie obrazów
1. | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cineloop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | Potwierdzić:
2. | Zapis obrazów i raportów z badań na pamięci wewnętrznej aparatu. | Potwierdzić:
3. | Możliwość archiwizacji danych pacjenta z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi wraz z możliwością eksportu danych w trybach: DICOM,TIFF, BMP, JPG, AVI. | Potwierdzić:
4. | Gniazda USB do podłączania urządzeń zewnętrznych | Potwierdzić:
5. | Wyjście HDMI | Potwierdzić:
6. | Możliwość ustawienia menu w języku polskim i polskie znaki w opisach oraz komentarzach do raportu | Potwierdzić:
7. | Możliwość zapisu danych na urządzenia typu PEN-DRIVE | Potwierdzić:
8. | Bezprzewodowa łączność z siecią za pomocą wewnętrznej karty Wi-Fi | Potwierdzić:
III. Monitor
1. | Kolorowy typu LCD w pełni dotykowy | Potwierdzić::
2. | Przekątna ekranu min. 19" | Potwierdzić, podać przekątną ekranu:
3. | Rozdzielczość monitora min. 1280x1024 | Potwierdzić, podać rozdzielczość:
IV. Tryb obrazowania
1. | Tryb B - Mode | Potwierdzić:
2. | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zamrożonego | Potwierdzić:
3. | Powiększenie obrazu diagnostycznego na pełny ekran | Potwierdzić:
4. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz | Potwierdzić:
5. | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi | Potwierdzić:
6. | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | Potwierdzić:
7. | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | Potwierdzić:
8. | Zakres ustawienia głębokości penetracji min. 2 - 40 cm | Potwierdzić:
9. | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie min. 230 dB - 0 pkt | Potwierdzić, podać:
PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY:
| Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie powyżej 230 dB - 5 pkt | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
11.
10. | Maksymalna prędkość odświeżania w trybie 2D 2000 obr./sek. | Potwierdzić, podać:
11. | Kompensacja głębokościowa (pozioma) wzmocnienia - min. 8 stref (TGC) | Potwierdzić, podać:
12. | Tryb M - Mode | Potwierdzić:
13. | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M min. 6 | Potwierdzić:
14. | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Potwierdzić:
15. | Ugięcie pola obrazowego Dopplera kolorowego min. 30 stopni | Potwierdzić:
16. | Maksymalna prędkość odświeżania w trybie CD min. 670 obr./sek. | Potwierdzić:
17. | Ilość map kolorów min. 20 | Potwierdzić, podać:
18. | Automatyczne podążanie pola Dopplera kolorowego za naczyniem w dopplerowskich badaniach naczyniowych | Potwierdzić:
19. | Tryb Power Doppler (PD) | Potwierdzić:
20. | Tryb Power Doppler kierunkowy | Potwierdzić:
21. | Tryb spektralny Doppler pulsacyjny (PW) | Potwierdzić:
22. | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 8,0 m/sek. | Potwierdzić:
23. | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 0,5 – 20 mm | Potwierdzić:
24. | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej min. 0 do +/-85 stopni - 0 pkt | Potwierdzić, podać:
PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY:
| Kąt korekcji bramki dopplerowskiej powyżej wymaganego zakresu - 10 pkt | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
25. | Tryb spektralny Doppler ciągły (CW) | Potwierdzić:
26. | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 30,0 m/s. | Potwierdzić:
27. | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego | Potwierdzić:
28. | Automatyczny pomiar VTI z możliwością prezentacji wyników w formie wykresu | Potwierdzić:
29. | Automatyczny pomiar w czasie rzeczywistym frakcji wyrzutowej za pomocą jednego przycisku | Potwierdzić:
30. | Automatyczny pomiar IVC z możliwością prezentacji wyników w formie wykresu | Potwierdzić:
31. | Automatyczny pomiar linii B wraz z automatycznym przedstawieniem w formie koloru stopnia nasilenia procesu chorobowego | Potwierdzić:
V. Oprogramowanie pomiarowe
1. | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, kardiologia, ginekologia, położnictwo, naczynia, małe i powierzchowne narządy, urologia, nerwy, mięśniowo-szkieletowe i inne | Potwierdzić:
2. | Oprogramowanie pomagające w procedurach znieczulenia regionalnego działające w czasie rzeczywistym narzędzie, które podkreśla nerwy, punkty orientacyjne ukierunkowane na blokadę nerwów. | Potwierdzić:
3. | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI, Vmax., Vmin. i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym | Potwierdzić:
4. | Możliwość przesyłania raportów w formatach PDF i RTF | Potwierdzić:
5. | Instrukcje/ryciny/zdjęcia wyświtalane podczas blokad regionalnych w celach pomocniczych | Potwierdzić: Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY:
NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt
VI. GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE
1. | Głowica liniowa | Potwierdzić, podać typ/model oferowanej głowicy:
2. | Głowica liniowa do płytkiej penetracji | Potwierdzić, podać typ/model oferowanej głowicy:
3. | Głowica typu microconvex | Potwierdzić, podać typ/model oferowanej głowicy:
4. | Głowica typu convex | Potwierdzić, podać typ/model oferowanej głowicy:
5. | Głowica typu sektorowego | Potwierdzić, podać typ/model oferowanej głowicy:
VII. Pozostałe
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Potwierdzić:
2. | Skonfigurowanie urządzenia do pracy z systemem PACS/RIS i systemem informatycznym Zamawiającego - zakup licencji i usług po stronie wykonawcy (przez konfigurację rozumiane jest połączenie ze szpitalnym systemem HIS, szpitalnym systemem PACS.
3. | W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia. | Potwierdzić:
4. | Dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń / awarii /usterek przedmiotu zamówienia | Osoba do kontaktu*:
……………………………………….
Imię i nazwisko
Telefon: ………………………………………..…………
Mail: …………………………………………….….….
5. | Bezpłatny serwis gwarancyjny | Nazwa*:
…………………………………………………..
Adres:
…………………………………………………..
Nr telefonu:
…………………………………………………...

## Pak. 3 Aparat do znieczuleń
PZ/22/2024 |  | Załącznik nr 2c do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET NR 3 - Aparat do znieczuleń z kardiomonitorem : ilość - 1 szt.
Uwaga: 1. W przypadku posiadania parametrów identycznych jak określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C ,,TAK”. 2. W przypadku posiadania parametrów wyższych / lepszych niż określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C wartość parametrów oferowanych. 3. W przypadku gdy kolumna B określa wartości przedziałowe (ze znakami >, <, ≥, ≤), proszę w kolumnie C wpisać jakie konkretne wartości posiada oferowany przez Wykonawcę sprzęt medyczny. 4. Parametry określone w kolumnie B są warunkami granicznymi. 5. Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej. 6. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta oferowanego sprzętu medycznego, w celu potwierdzenia oferowanych parametrów technicznych. 7. Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. 8. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji oferowanych parametrów za pośrednictwem ogólnodostępnych informacji zamieszczonych w Internecie, w tym zwrócenia się bezpośrednio do producenta w celu potwierdzenia określonej funkcjonalności.
Producent/Kraj*:
Model/Typ*:
Cena jednostkowa netto*:
Cena jednostkowa brutto*:
Oferowany przedmiot zamówienia wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024r.
*wypełnia/zaznacza Wykonawca
Lp | Wymagane parametry techniczne/opis | Parametr oferowany*
A | B | C
I. Charakterystyka ogólna
1. | Aparat do znieczulania ogólnego noworodków, dla dzieci i dorosłych | Potwierdzić:
2. | Aparat na podstawie jezdnej, hamulec centralny, uchwyty na dwie 10 litrowe butle rezerwowe, reduktory do butli O2 i N2O nakręcane z przyłączami do aparatu | Potwierdzić:
3. | Aparat przystosowany do pracy O2, N2O, powietrza | Potwierdzić:
4. | Awaryjne, akumulatorowe zasilanie elektryczne przez minimum 30 minut | Potwierdzić, podać:
5. | Aparat wyposażony w blat do pisania/powierzchnie roboczą | Potwierdzić:
6. | Co najmniej jedna szuflada na akcesoria | Potwierdzić:
7. | Światło z regulacją natężenia | Potwierdzić:
8. | Prezentacja wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej i w butli awaryjnej O2 i N2O na ekranie głównym respiratora | Potwierdzić:
9. | Aparat z elektronicznym mieszalnikiem | Potwierdzić:
10. | System bezpieczeństwa zapewniający min 25% lub wyższy udział O2 w mieszaninie z N2O | Potwierdzić, podać:
11. | Przepływomierze tlenu, podtlenku azotu i powietrza | Potwierdzić:
12. | Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej | Potwierdzić:
II. Respiratory, tryb wentylacji
1. | Ze względów bezpieczeństwa możliwa kontynuacja pracy w trybach wentylacji automatycznej, jeśli centralne źródła zasilania dla O2 i powietrza ulegną awarii jednocześnie i nie jest dostępny gaz zastępczy | Potwierdzić:
2. | Respirator napędzany elektrycznie sterowany elektronicznie lub respirator napędzany pneumatycznie sterowany elektronicznie | Potwierdzić, podać:
3. | Respirator modułowy turbinowy | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 5 pkt
4. | Wentylacja kontrolowana objętościowo VC-CMV | Potwierdzić:
5. | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo PC-CMV | Potwierdzić:
6. | Wentylacja synchronizowana VC-SIMV | Potwierdzić:
7. | Wentylacja CPAP/PSV | Potwierdzić:
8. | Wentylacja ciśnieniowa PC-APRV | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 5 pkt
9. | Wentylacja typu: PRVC lub AutoFlow lub PCV-VG | Potwierdzić, podać:
10. | Wentylacja Man/Spon (ręczna) | Potwierdzić:
11. | Wentylacja Man/Spon z CPAP | Potwierdzić:
12. | Osiągalny przepływ wdechowy dla pacjentów dorosłych do 170 l/min - 0 pkt | Potwierdzić, podać:
PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY:
| Osiągalny przepływ wdechowy dla pacjentów dorosłych powyżej 170 l/min - 5 pkt | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
III. Regulacja
1. | Zakres częstości oddechowej minimum od 4 do 100 odd/min | Potwierdzić, podać:
2. | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 ÷ 1:4 | Potwierdzić, podać:
3. | Zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1500 ml | Potwierdzić, podać:
4. | Wyzwalacz przepływowy, podać zakres regulacji | Potwierdzić, podać:
5. | Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie minimum od 5 do 40 hPa (cmH2O) | Potwierdzić, podać:
6. | Regulacja PEEP w zakresie minimum od 4 do 25 hPa (cmH2O); wymagana funkcja WYŁ (OFF) | Potwierdzić, podać:
IV. Funkcjonalność
1. | Ekran dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych | Potwierdzić:
2. | Konfigurowane widoki ekranu | Potwierdzić:
3. | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych | Potwierdzić:
4. | Pomiar objętości oddechowej (TV) | Potwierdzić:
5. | Pomiar objętości minutowej (MV) | Potwierdzić:
6. | Pomiar częstości oddechu | Potwierdzić:
7. | Pomiar ciśnienia szczytowego | Potwierdzić:
8. | Pomiar ciśnienia średniego | Potwierdzić:
9. | Pomiar ciśnienia Plateau | Potwierdzić:
10. | Prezentacja krzywych: ciśnienia w drogach oddechowych, stężenia CO2 | Potwierdzić:
11. | Prezentacja pętli oddechowych: ciśnienie-objętość, przepływ-objętość. Prezentacja R, Cdyn. Zapamiętanie pętli referencyjnej | Potwierdzić:
12. | Wyświetlanie minitrendów przy krzywych oddechowych | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 1 pkt
13. | Trendy graficzne i tabelaryczne. Wyświetlanie wartości zmierzonych dla konkretnego punktu w czasie. Funkcja ZOOM+ i ZOOM- | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 1 pkt
14. | Pomiar i prezentacja objętości minutowej całkowitej i spontanicznej oraz częstości oddechowej całkowitej i spontanicznej | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 1 pkt
15. | Funkcja prognozowania stężenia gazu znieczulającego na okres przyszłych 20 minut | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 5 pkt
16. | Możliwość ustawienia docelowego końcowo wydechowego stężenia anestetyku | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 5 pkt
17. | Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu wieku lub/i danych antropometrycznych pacjenta | Potwierdzić, podać:
18. | Funkcja przygotowania urządzenia do automatycznego ponownego uruchomienia łącznie z testem systemu. Ustawienie żądanego dnia i godziny kiedy urządzenie powinno być gotowe do pracy | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 5 pkt
19. | Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 5 pkt
20. | Rekrutacja płuc, manewr jednoetapowy i wieloetapowy | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 5 pkt
21. | Możliwość ustawienia przez użytkownika wartości końcowo wydechowego stężenia O2 i końcowo wydechowego stężenia środka wziewnego na ekranie wentylatora i włączenie funkcji pozwalającej na automatyczne osiągnięcie nastawionych wartości poprzez automatyczną zmianę przepływów podawanej mieszaniny gazów oddechowych | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 5 pkt
22. | Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej. Wyświetlanie minimalnego przepływu O2 potrzebnego do utrzymania zdefiniowanego stężenia wdechowego tlenu | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 5 pkt
23. | Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie | Potwierdzić:
24. | Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 5 pkt
25. | Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 1 pkt
26. | Awaryjna podaż O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i rozładowanym akumulatorze | Potwierdzić:
27. | Pauza (wstrzymanie pracy respiratora i podaży gazów) do stosowania podczas znieczulenia miejscowego lub krótkich przerw terapii, takich jak odłączenie lub intubacja). Regulowana kontrola czasu terapii. Aktywny pomiar gazów. | Potwierdzić:
28. | Tryb Monitorowanie (wstrzymanie pracy respiratora i podaży gazów) do stosowania podczas znieczulenia miejscowego. Aktywny pomiar gazów. | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 5 pkt
29. | Prezentacja ΔVT (różnicy między objętością wdechową a wydechową) | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 1 pkt
30. | Tryb do stosowania, gdy pacjent podłączony jest do maszyny płucoserce | Potwierdzić:
31. | Funkcja stopera, prezentacja na ekranie respiratora | Potwierdzić:
32. | Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 1 pkt
33. | Zmiana PEEP automatycznie zmienia ciśnienie Pwdech (różnica pomiędzy PEEP i Pwdech pozostaje stała) możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 1 pkt
34. | Ze względów bezpieczeństwa w razie awarii zasilania gazami automatyczne przełączenie na gaz zastępczy: -po zaniku O2 na 100 % powietrze -po zaniku N2O na 100 % O2 -po zaniku Powietrza na 100% O2 Poziom przepływu świeżego gazu pozostaje stały | Potwierdzić:
35. | Pomiary i prezentacja: wdechowego i wydechowego stężenia: O2, N2O, CO2, anestetyków (sewofluran, izofluran, desfluran). Prezentacja xMAC (skorygowana do wieku pacjenta liczba MAC) | Potwierdzić:
36. | Funkcja ekonometru i trend ekonometru lub inna równoważna funkcja | Potwierdzić, podać:
37. | Automatyczne wstępne skalkulowanie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i/lub wzrostu pacjenta | Potwierdzić:
38. | Czujniki przepływu wdechowy i wydechowy | Potwierdzić:
39. | Czujniki przepływu, wewnętrzne, nie podatne na uszkodzenia - pomiar ultradźwiękowy lub funkcjonalność aparatu pozwalająca na kontynuowanie terapii jeśli pomiar przepływu ulegnie awarii (uszkodzenie czujnika w trakcie zabiegu) | Potwierdzić, podać:
40. | Prezentacja na ekranie respiratora aktualnie ustawionego stężenia na parowniku, monitorowanie poziomu napełnienia parownika | Potwierdzić:
V. Alarmy
1. | Wyświetlanie ustawionych granic alarmowych w polach parametrów | Potwierdzić:
2. | Możliwość automatycznego dostosowania granic alarmowych w odniesieniu do aktualnie mierzonych wartości | Potwierdzić:
3. | Alarm ciśnienia w drogach oddechowych | Potwierdzić:
4. | Alarm objętości minutowej | Potwierdzić:
5. | Alarm bezdechu | Potwierdzić:
6. | Alarm stężenia anestetyku | Potwierdzić:
7. | Alarm braku zasilania w gazy | Potwierdzić:
8. | Alarm wykrycia drugiego anestetyku | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 1 pkt
VI. Inne
1. | Prezentowana na ekranie data następnego przeglądu serwisowego | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 1 pkt
2. | Eksport do pamięci zewnętrznej (gdy zachodzi potrzeba archiwizacji), | Potwierdzić:
3. | Funkcja przepłukiwania i osuszania zespołu oddechowego. | Potwierdzić:
4. | Dostosowanie bieżącego widoku, pola parametrów na ekranie mogą być konfigurowane w czasie pracy, zgodnie z wymaganiami użytkownika | Potwierdzić:
5. | Możliwe ustawienie różnych kolorów parametrów, dostępna paleta co najmniej 5 kolorów, w celu łatwiejszego odczytu | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 1 pkt
6. | Ssak medyczny, inżektorowy | Potwierdzić:
7. | Przewody zasilania gazami: O2, N2O i powietrze, kodowane kolorami, długość min. 5m każdy; wtyki typ AGA | Potwierdzić:
8. | Dodatkowe gniazda elektryczne, zabezpieczone bezpiecznikami automatycznymi | Potwierdzić:
9. | Automatyczny (czyli bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury) test systemu, obejmujący test wszystkich funkcji urządzenia i test szczelności | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 1 pkt
10. | Lista kontrolna, czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na ekranie respiratora w formie grafik i tekstu objaśniających poszczególne czynności | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 1 pkt
11. | Układ odbierający gazy ze wskaźnikiem przepływu | Potwierdzić:
12. | Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu i desfluranu. Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie | Potwierdzić:
13. | Filtry przeciwpyłowe do wielorazowych zbiorników na wapno - 5 szt. | Potwierdzić:
14. | Parowniki sterowanie elektroniczne z ekranu aparatu do znieczulenia | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 5 pkt
15. | Parownik do sevofluranu na wyposażeniu | Potwierdzić:
16. | Parownik do desfluranu na wyposażeniu | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 5 pkt
17. | Aparat przygotowany do pracy z wielorazowym i jednorazowymi pochłaniaczami CO2 | Potwierdzić:
18. | Aparat wyposażony w wbudowany ssak | Potwierdzić:
VII. Monitor pacjenta - parametry ogólne
1. | Monitor przeznaczony do monitorowania pacjentów wszystkich kategorii wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków, z łatwym przełączaniem kategorii, powiązanej z algorytmami pomiarowymi i ustawieniami monitora | Potwierdzić:
2. | Monitor pacjenta składa się z monitora stacjonarnego i modułu transportowego | Potwierdzić:
3. | Monitor wyposażony w kolorowy ekran, z możliwością wyświetlania przynajmniej 10 krzywych dynamicznych na całej szerokości ekranu, od jego krawędzi do pola parametrów powiązanych z odpowiadającymi im krzywymi. Przekątna ekranu min. 17” w formacie panoramicznym | Potwierdzić:
4. | Ekran ze sterowaniem dotykowym, z możliwością obsługi w rękawiczkach, zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta i interaktywne sterowanie pomiaramiWyposażenie | Potwierdzić:
5. | Monitor wyposażony w funkcję wyświetlania, razem z danymi hemodynamicznymi, danych z podłączonego aparatu do znieczulania i innych urządzeń, w zależności od udostępniania tych danych przez urządzenie źródłowe | Potwierdzić:
6. | Interfejs ekranowy monitora zharmonizowany z interfejsem oferowanego aparatu do znieczulania, przynajmniej pod względem kolorystyki, wyglądu i położenia na ekranie podstawowych elementów, takich jak przyciski i inne elementy sterujące, pola komunikatów alarmowych | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 1 pkt
7. | Monitor umożliwia przygotowanie domyślnej konfiguracji, automatycznie przyjmowanej dla każdego nowego pacjenta. W skład takiej konfiguracji wchodzi ustawienie sposobu wyświetlania parametrów (w tym kolory, kolejność), sposobu alarmowania (w tym głośność alarmów, aktywacja alarmów wybranych parametrów i sposób ich archiwizacji), ustawione granice alarmowe poszczególnych parametrów. Możliwość zapamiętania i łatwego przywołania przynajmniej czterech takich zestawów dla każdej kategorii wiekowej pacjentów (dorośli, dzieci, noworodki) | Potwierdzić:
8. | W przypadku odłączenia zasilania z sieci elektrycznej, monitor ma potencjalną możliwość kontynuacji monitorowania min.: EKG, oddechu, SpO2, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą, temperatury (i CO2 co najmniej przez 30 minut | Potwierdzić:
9. | Monitor ergonomicznie zamocowany do aparatu do znieczulania | Potwierdzić:
10. | Ręczne ustawianie granic alarmowych | Potwierdzić:
11. | Automatyczne ustawianie granic alarmowych na żądanie, na podstawie bieżących wartości parametrów, jednocześnie dla wszystkich monitorowanych parametrów | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 1 pkt
12. | Monitor wyposażony w moduł transportowy z możliwością ciągłego monitorowania przynajmniej: EKG, SpO2, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną temperatury oraz CO2 w szczególności bez żadnych przerw związanych z rozpoczynaniem i kończeniem transportu oraz bez konieczności wymiany modułów pomiarowych i układów pacjenta na czas transportu. | Potwierdzić:
13. | Moduł transportowy wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej < 6,0" - 0 pkt | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY:
Moduł transportowy wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej >= 6,0" - 1 pkt
14. | Możliwość wyposażenia części stacjonarnej monitora w ekran o przekątnej > 20" | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 2 pkt
15. | Możliwość wyboru spośród przynajmniej różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji przynajmniej części z nich | Potwierdzić, podać:
16. | Możliwość rozbudowy o połączenie bezprzewodowe | Potwierdzić:
17. | Stopień ochrony przed groźnym zalaniem wodą co najmniej IPX1 | Potwierdzić:
18. | Masa modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem poniżej 2kg | Potwierdzić:
VIII. Monitorowanie parametrów
1. | Możliwość monitorowania oraz jednoczesnego wyświetlania odprowadzeń EKG | Potwierdzić:
2. | Analiza arytmii zgłaszająca arytmie według przynajmniej 12 różnych definicji | Potwierdzić:
3. | Monitorowanie oddechu | Potwierdzić, podać metodę:
4. | Moduł pomiarowy SpO2 z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe
5. | Monitor umożliwia podłączenie różnych modułów pomiarowych saturacji | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 1 pkt
6. | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | Potwierdzić:
7. | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2 | Potwierdzić:
8. | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny i automatyczny z programowaniem odstępów między pomiarami | Potwierdzić:
9. | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej | Potwierdzić:
10. | Tryb stazy żylnej | Potwierdzić:
11. | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 1 pkt
12. | Inwazyjny pomiar ciśnienia | Potwierdzić:
13. | Pomiar PPV i SPV | Potwierdzić:
14. | Pomiar temperatury | Potwierdzić:
15. | Monitor posiada możliwość pomiaru CO2 w drogach oddechowych po podłączeniu odpowiedniego modułu, | Potwierdzić:
16. | Pomiar zwiotczenia | Potwierdzić:
17. | Możliwość pomiarów przewodnictwa nerwowo mięśniowego u dorosłych i dzieci, poprzez zastosowanie odpowiedniego czujnika | Potwierdzić:
18. | Dostępne tryby stymulacji min.: ST, ToF | Potwierdzić:
19. | Wbudowany lub dodatkowy moduł umożliwiający pomiar głębokości znieczulenia/uśpienia | Potwierdzić:
20. | Wbudowany lub dodatkowy moduł umożliwiający pomiar głębokości znieczulenia/uśpienia | Potwierdzić:
21. | Pomiar poziomu analgezji przez ciągłe monitorowanie reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe metodą SPI lub ANI | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 2 pkt
22. | Prezentacja wyników pomiarowych na wspólnym wykresie z pomiarem głębokości znieczulenia w sposób ułatwiający prowadzenie znieczulenia i optymalizację zużycia środków znieczulających | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 1 pkt
23. | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń hemodynamicznych, utlenowania oraz wentylacji | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 2 pkt
25. | Kalkulator dawek leków | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 1 pkt
26. | Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 1 pkt
IX. Akcesoria pomiarowe
1. | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod, do podłączenia 3 elektrod, długość przynajmniej 2 m | Potwierdzić, podać długość:
2. | Elektrody EKG dla noworodków - 1 opakowanie | Potwierdzić:
3. | Czujnik SpO2 dla dorosłych /dzieci /niemowląt wielorazowego użytku, dla nowododków 1 opakowanie czujników jednorazowych. | Potwierdzić:
4. | Mankiety do pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną, umożliwiające pomiary u pacjentów - mankiet dla niemowląt - mankiet dla dzieci - mankiet dla dorosłych w różnych rozmiarach Przewód łączący mankiet z monitorem o długości przynajmniej 3 m | Potwierdzić:
5. | Czujnik temperatury skóry dla dorosłych i dzieci | Potwierdzić:
6. | Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną | Potwierdzić:
7. | Akcesoria do pomiaru NMT dla dorosłych i dla dzieci | Potwierdzić:
8. | Akcesoria/moduł/czujniki umożliwiające pomiar głębokości znieczulenia/ uśpienia | Potwierdzić:
X. Ekran/obsługa
1. | Kolorowy pojedynczy, pojemnościowy ekran dotykowy w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 17" | Potwierdzić:
XI. System alarmowy
1. | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności | Potwierdzić:
2. | Funkcja zawieszenia sygnalizacji alarmowej | Potwierdzić:
XII. Zapamiętywanie i przeglądanych danych
1. | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone we wbudowaną pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin | Potwierdzić:
2. | Funkcja eksportu danych na pamięć zewnętrzną | Potwierdzić:
XIII. Monitor / moduł transportowy
1. | Monitor (moduł) transportowy z podglądem monitorowanych parametrów – monitorowanie co najmniej EKG, NIBP, SpO2, 2Temp, IBP
2. | Ciężar monitora transportowego >= 1 kg - 0 pkt | Potwierdzić:
PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY:
| Ciężar monitora transportowego poniżej 1 kg - 4 pkt | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
XIV. Pozostałe
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Potwierdzić:
2. | W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia. | Potwierdzić:
3. | Dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń / awarii /usterek przedmiotu zamówienia | Osoba do kontaktu*:
Imię i nazwisko
Telefon: ………………………………………..…………
Mail: …………………………………………….….….
4. | Bezpłatny serwis gwarancyjny | Nazwa*:
…………………………………………………..
Adres:
…………………………………………………..
Nr telefonu:
…………………………………………………...

## Pak. 4 Kardiomonitory, centrala
PZ/22/2024 |  | Załącznik nr 2d do SWZ
Formularz parametrów technicznych - opis przedmiotu zamówienia
PAKIET NR 4 - Kardiomonitory, centrala monitorująca
Uwaga: 1. W przypadku posiadania parametrów identycznych jak określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C ,,TAK”. 2. W przypadku posiadania parametrów wyższych / lepszych niż określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C wartość parametrów oferowanych. 3. W przypadku gdy kolumna B określa wartości przedziałowe (ze znakami >, <, ≥, ≤), proszę w kolumnie C wpisać jakie konkretne wartości posiada oferowany przez Wykonawcę sprzęt medyczny. 4. Parametry określone w kolumnie B są warunkami granicznymi. 5. Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej. 6. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta oferowanego sprzętu medycznego, w celu potwierdzenia oferowanych parametrów technicznych. 7. Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. 8. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji oferowanych parametrów za pośrednictwem ogólnodostępnych informacji zamieszczonych w Internecie, w tym zwrócenia się bezpośrednio do producenta w celu potwierdzenia określonej funkcjonalności.
Kardiomonitory - 7 szt.
Producent/Kraj*:
Model/Typ*:
Cena jednostkowa netto*:
Cena jednostkowa brutto*:
Wartość brutto za 7 szt*:
Oferowany przedmiot zamówienia wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024r.
*wypełnia/zaznacza Wykonawca
Lp. | Wymagane parametry techniczne/opis | Parametr oferowany*
A | B | C
I. Charakterystyka ogólna
1. | Monitor pacjenta o budowie modułowej. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu | Potwierdzić:
2. | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 120 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2. | Potwierdzić:
3. | Monitor wyposażony w składany uchwyt do przenoszenia | Potwierdzić:
4. | Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia: - wyjście sygnału do podłączenia ekranu kopiującego, - co najmniej 3 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | Potwierdzić:
5. | Możliwość rozbudowy monitora o pomiary: - stopnia uśpienia BIS, - EEG, - nieinwazyjnego rzutu minutowego metodą impedancji kardiograficznej, - ciągłego inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego, - inwazyjnego pomiaru rzutu serca metodą Swan-Ganza, - ciągłego inwazyjnego pomiaru rzutu serca metodą FloTrac lub równoważną niewymagającą termodylucji - parametrów mechaniki oddechowej, - wolumetrycznego CO2, - parametrów metabolicznych RQ i EE, - przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT, - oksymetrii tkankowej. | Potwierdzić:
6. | Możliwość rozbudowy monitora o moduł interfejsowy do jednoczesnego podłączenia do 4 zewnętrznych urządzeń medycznych (respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania, monitory hemodynamiczne) | Potwierdzić:
7. | Stopień ochrony przed groźnym zalaniem wodą co najmniej IPX1 | Potwierdzić i podać:
II. Ekran / Obsługa
1. | Kolorowy pojedynczy, pojemnościowy ekran dotykowy w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15.5", rozdzielczości co najmniej 1920x1080 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 170o). Min. 10 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. Miejsca na moduły pomiarowe w jednej obudowie z ekranem | Potwierdzić:
2. | Funkcja automatycznego dostosowania jasności ekranu do natężenia światła otoczenia | Potwierdzić:
3. | Obsługa wielodotykowa za pomocą gestów przeciągania. Możliwość rozbudowy o obsługę przy pomocy pilota | Potwierdzić:
4. | Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy układy ekranu: normalny (krzywe dynamiczne i wartości parametrów), minitrendów (krótkie trendy, krzywe dynamiczne i wartości parametrów), duże odczyty. Szybkie przełączanie między ekranami, bez wchodzenia do menu, za pomocą gestów np. przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie | Potwierdzić:
III. Systemu alarmowe
1 | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 9 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). | Potwierdzić:
2 | Funkcja zawieszenia sygnalizacji alarmowej na czas wybrany przez użytkownika (do wyboru co najmniej wstrzymanie alarmów na 1, 2, 5 i 10 minut) oraz możliwość zawieszenia alarmów na stałe (zabezpieczone hasłem). | Potwierdzić:
3 | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z pomiarami CO2 i częstości oddechu, bez jednoczesnego wyłączania alarmów innych parametrów. Wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). | Potwierdzić:
4 | Monitor wyposażony w funkcję trybu resuscytacyjnego: zawieszenie działania alarmów fizjologicznych wszystkich parametrów. Wyświetlanie na ekranie informacji o aktywnym trybie resuscytacyjnym | Potwierdzić:
5 | Monitor wyposażony w funkcję wzywania pomocy - użytkownik znajdujący się przy danym monitorze może uruchomić sygnalizację dźwiękową i wizualną na innych monitorach lub centrali znajdujących się na tym samym oddziale. Na innym monitorach i centrali uruchomi się dźwiękowa sygnalizacja alarmowa oraz pojawi się okno informujące, z którego monitora wysyłany jest sygnał. | Potwierdzić:
6 | Funkcja resetowania alarmów technicznych powodująca ich usuwanie lub zamianę w komunikaty informacyjne lub ich wyciszenie z wyświetlaniem na ekranie oznaczonego komunikatu alarmu. | Potwierdzić:
IV. Zapamiętywanie danych i podgląd danych
1. | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty | Potwierdzić:
2. | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full disclosure) – pamięć co najmniej 24 godziny | Potwierdzić:
3. | Zapamiętywanie co najmniej 700 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) | Potwierdzić:
4. | Funkcja eksportu danych wypisanych pacjentów na pamięć USB z możliwością ich późniejszego przeglądu na komputerze osobistym przy pomocy dedykowanego oprogramowania | Potwierdzić:
V. Praca w sieci monitorowania / wysyłania danych
1. | Możliwość współpracy z centralą pielęgniarską | Potwierdzić:
2. | Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych | Potwierdzić:
3. | Możliwość bezpośredniego wysyłania danych w standardzie HL7 (wartości parametrów, krzywe i alarmy) z monitora pacjenta bez pośrednictwa centrali lub innego urządzenia typu bramka | Potwierdzić:
4. | Monitor przystosowany do współpracy z nadajnikiem telemetrycznym z możliwością przeglądania danych pomiarów z urządzenia telemetrycznego na ekranie monitora. | Potwierdzić:
5. | Funkcja monitorowania alarmów z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci (co najmniej dwa jednocześnie) | Potwierdzić:
6. | Funkcja wyświetlania danych z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci, w tym wartości z co najmniej 12 kardiomonitorów, a krzywych i wartości z jednego wybranego kardiomonitora | Potwierdzić:
7. | Informacje o pacjencie, ustawienia alarmów synchronizowane pomiędzy monitorem i centralą | Potwierdzić:
8. | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania poprzez stację centralnego nadzoru | Potwierdzić:
VI. Monitor / moduł transportowy
1. | Monitor (moduł) transportowy z podglądem monitorowanych parametrów – monitorowanie co najmniej EKG, NIBP, SpO2, 2Temp, 2IBP – podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej. Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na zapamiętywanie co najmniej 24 godzin trendów monitorowanych parametrów. Obsługa poprzez ekran dotykowy. | Potwierdzić:
2. | Ekran monitora transportowego o przekątnej od 5 do 6” | Potwierdzić:
3. | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 4 godziny. | Potwierdzić, podać:
4. | Ciężar monitora transportowego poniżej 1 kg | Potwierdzić, podać:
5. | Ochrona monitora przed wnikaniem ciał obcych nie mniejszych niż 1,0 mm oraz przed dostępem do części niebezpiecznych przez dotknięcie drutem; ochrona przed szkodliwym wpływem rozpryskiwanej wody - stopień ochrony co najmniej IP44. | Potwierdzić, podać stopień ochrony:
VII. Mierzone parametry
1. | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30-300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie. W komplecie z monitorem: przewód EKG z kompletem 5 końcówek. | Potwierdzić:
2. | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 24 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF. Wykorzystywanie do analizy EKG co najmniej 4 odprowadzeń EKG jednocześnie. Możliwość wyboru odprowadzeni do analizy przez użytkownika. | Potwierdzić:
3. | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami. Tryb alarmowania ST w oparciu wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. | Potwierdzić:
4. | Możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST oraz dla dwóch ST | Potwierdzić:
5. | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 4 wzorów | Potwierdzić, podać:
6. | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s. | Potwierdzić:
7. | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. Wyświetlanie statystyk pomiaru SpO2 w postaci wykresów słupkowych. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2 typu soft dla dzieci oraz czujnik SpO2 paskowy dla noworodków, dzieci i dorosłych | Potwierdzić:
8. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny, automatyczny, ciągły (powtarzające się pomiary w czasie 5 min). Wyświetlanie na ekranie wartości ustawionego interwału oraz czasu jaki pozostał do kolejnego pomiaru. W komplecie z każdym monitorem przewód oraz zestaw mankietów w 4 rozmiarach od niemowlęcego do dorosłego | Potwierdzić:
9. | Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 - 480 minut. | Potwierdzić, podać:
10. | Pomiar sekwencyjny z co najmniej 5 programowalnymi cyklami, z indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstępów pomiarowych dla każdego cyklu. | Potwierdzić, podać:
11. | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej | Potwierdzić:
12. | Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. | Potwierdzić:
13. | Funkcja stazy | Potwierdzić:
14. | Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. | Potwierdzić:
15. | Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu | Potwierdzić:
16. | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Zakres pomiarowy co najmniej od 5 do 50oC. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. Wybór etykiety temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. | Potwierdzić:
17. | W komplecie z kardiomonitorem czujnik temperatury powierzchniowy. | Potwierdzić:
18. | Możliwość rozbudowy monitora o co najmniej kolejne 4 tory pomiarowe temperatury | Potwierdzić:
19. | Inwazyjny pomiar ciśnienia(IPC), dwa tory pomiarowe. Możliwość jednoczesnego wyświetlanie dwóch krzywych inwazyjnego ciśnienia ze wspólnym poziomem zero (nakładanie się krzywych). Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowych, rozkurczowych i średnich. Obliczanie wartości PPV. Funkcja pomiaru PAWP. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. Automatyczny wybór zakres pomiarowego w zależności od wybranej etykiety oraz możliwość ręcznego wyboru zakresu pomiarowego. | Potwierdzić:
20. | Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. | Potwierdzić:
21. | Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. | Potwierdzić:
22. | Wybór etykiety inwazyjnego ciśnienia zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. | Potwierdzić:
23. | Możliwość rozbudowy monitora o co najmniej kolejne 4 tory pomiarowe inwazyjnego ciśnienia | Potwierdzić:
24. | Moduł pomiaru kapnografii w strumieniu bocznym. Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 120 mmHg. W komplecie z modułem 2 szt. akcesoriów do usuwania wilgoci z układu pomiarowego (pułapka wodna lub nafion w zależności od stosowanej technologii) oraz 5 szt. jednorazowych linii próbkujących. | Potwierdzić:
25. | Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min | Potwierdzić:
VIII. Inne funkcje i aplikacje
1. | Monitor wyposażony w funkcję obliczania punktacji do oceny poziomu świadomości wg. skali Glasgow (GCS). | Potwierdzić, podać:
2. | Funkcja wyświetlania statystyki SpO2 w wybranymi przez użytkownika przedziale czasowym (od 0,5 do 24 godzin) z prezentacją % udziału zaprogramowanych przez użytkownika przedziałów wartości %SpO2 w badanym przedziale czasowym, z wyborem zakresu docelowego | Potwierdzić:
3. | Funkcja „oczekiwanie”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | Potwierdzić:
4. | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | Potwierdzić:
5. | Funkcja wyświetlania stoperów z odmierzaniem czasu malejąco oraz rosnąco | Potwierdzić:
6. | Możliwość rozbudowy oferowanego monitora o funkcje wspomagania decyzji klinicznych: dotyczących układu sercowo-krążeniowo i oddechowego z przedstawieniem w formie animacji zmian parametrów związanych z obciążeniem wstępnym, pracą serca, wodą w płucach , obciążeniem następczym, związanych z diagnozą i prowadzeniem terapii sepsy (zgodnie z zaleceniami SSC (Surviving Sepsis Compaign) oraz Sepsis-3 (Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock), związanych z analizą pracy stymulatora, związanych z 24 godzinną analizą EKG, protokół wczesnej oceny skali ostrzegania (EWS), dedykowaną aplikację uruchamianą na ekranie monitora pacjenta pomagającą utrzymać optymalna anestezję w okresie okołooperacyjnym (podczas indukcji anestezjologicznej, znieczulenia i wybudzenia) | Potwierdzić:
IX. Montaż
1. | Statyw na co najmniej pięciu kółkach wyposażonych w hamulce z półką do montażu monitora i dwoma koszykami na akcesoria lub uchwyt na ścianę z półką do montażu monitora i koszykiem na akcesoria | Potwierdzić, podać:
2. | Możliwość mocowania kardiomonitorów do kolumn medycznych posiadanych przez Zamawiającego, w tym jednen kardiomonitor z uchwytem umożliwiajacym mocowanie do statywu | Potwierdzić:
3. | Możliwość współpracy z systemem centralnego monitorowania | Potwierdzić, podać:
X. Pozostałe
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Potwierdzić:
2. | W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia. | Potwierdzić:
3. | Dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń / awarii /usterek przedmiotu zamówienia | Osoba do kontaktu*:
Imię i nazwisko:
Telefon: ………………………………………..…………
Mail: …………………………………………….….….
4. | Bezpłatny serwis gwarancyjny | Nazwa*:
…………………………………………………..
Adres:
…………………………………………………..
Nr telefonu:
…………………………………………………...
Centrala monitorująca - 1 szt.
Producent/Kraj*:
Model/Typ*:
Cena jednostkowa netto*:
Cena jednostkowa brutto*:
Oferowany przedmiot zamówienia wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024r.
*wypełnia Wykonawca
Lp | Wymagane parametry techniczne/opis | Parametr oferowany*
A | B | C
I. Charakterystyka ogólna
1. | Stacja centralnego monitorowania umożliwiająca podłączenie do 10 stanowisk monitorowania bez konieczności rozbudowywania oprogramowania o dodatkowe opcje | Potwierdzić:
2. | Jednoczesny podgląd parametrów ze wszystkich podłączonych do centrali monitorów pacjenta z funkcją indywidualnej konfiguracji pól poszczególnych monitorów (ilość i układ krzywych oraz wartości parametrów) | Potwierdzić:
3. | Możliwość pełnego podglądu wybranego monitor pacjenta (wszystkie krzywe i wartości parametrów) | Potwierdzić:
4. | Zestaw akcesoriów sieciowych do podłączenia 10 monitorów pacjenta | Potwierdzić:
5. | Centrala zainstalowana na komputerze połączonym z dwoma ekranami każdym o przekątnej co najmniej 23” | Potwierdzi podać przekątną:
6. | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. | Potwierdzić:
7. | Wyświetlanie alarmów technicznych w formie graficznej, ułatwiające szybką identyfikację problemu | Potwierdzić:
8. | Wyświetlanie na ekranie centrali analizy załamka ST w formie graficznej, pokazujący w czasie rzeczywistym odchylenie wartości ST od linii odniesienia. | Potwierdzić:
9. | Centrala wyposażona w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych | Potwierdzić:
10. | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach | Potwierdzić:
11. | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 3000/pacjenta | Potwierdzić:
12. | Pamięć ciągłego zapisu monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - z ostatnich min. 240 godzin | Potwierdzić, podać:
13. | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 240 godzin | Potwierdzić, podać:
14. | Możliwość wyświetlenia na ekranie centrali danych z zewnętrznych urządzeń peryferyjnych (np. respiratory) podłączonych do monitora pacjenta. | Potwierdzić:
15. | Możliwość podglądu wybranego monitora pacjenta na dowolnym komputerze PC z oprogramowaniem Windows podłączonym do wspólnej sieci ze stacją centralnego monitorowania. Podgląd za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta oprogramowania centrali. | Potwierdzić:
16. | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet | Potwierdzić:
17. | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min. | Potwierdzić:
18. | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorów pacjenta | Potwierdzić:
19. | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie | Potwierdzić:
20. | Funkcja zdalnego programowania układu krzywych i wartości parametrów na wybranym monitorze pacjenta | Potwierdzić:
21. | Funkcja ustawiania trybu nocnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorów pacjenta | Potwierdzić:
22. | Funkcja ustawiania trybu nocnego z poziomu centrali we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie | Potwierdzić:
23. | Możliwość przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów) | Potwierdzić:
24. | Możliwość rozbudowy centrali o funkcję podglądu parametrów monitorowanych pacjentów na telefonach komórkowych oraz tabletach wyposażonych w system operacyjny Android lub iOS | Potwierdzić:
II. Pozostałe
1. | Oprogramowanie w języku polskim | Potwierdzić:
2. | W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia. | Potwierdzić:
3. | Dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń / awarii /usterek przedmiotu zamówienia | Osoba do kontaktu*:
……………………………………….
Imię i nazwisko
Telefon: ………………………………………..…………
Mail: …………………………………………….….….
4. | Bezpłatny serwis gwarancyjny | Nazwa*:
…………………………………………………..
Adres:
…………………………………………………..
Nr telefonu:
…………………………………………………...

## Pak. 5 Pompy
PZ/22/2024 |  | Załącznik nr 2e do SWZ
Formularz parametrów technicznych - opis przedmiotu zamówienia
PAKIET NR 5 - Zestaw pomp + stacja dokująca
Uwaga: 1. W przypadku posiadania parametrów identycznych jak określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C ,,TAK”. 2. W przypadku posiadania parametrów wyższych / lepszych niż określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C wartość parametrów oferowanych. 3. W przypadku gdy kolumna B określa wartości przedziałowe (ze znakami >, <, ≥, ≤), proszę w kolumnie C wpisać jakie konkretne wartości posiada oferowany przez Wykonawcę sprzęt medyczny. 4. Parametry określone w kolumnie B są warunkami granicznymi. 5. Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej. 6. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta oferowanego sprzętu medycznego, w celu potwierdzenia oferowanych parametrów technicznych. 7. Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. 8. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji oferowanych parametrów za pośrednictwem ogólnodostępnych informacji zamieszczonych w Internecie, w tym zwrócenia się bezpośrednio do producenta w celu potwierdzenia określonej funkcjonalności.
Pompy infuzyjne - 12 szt.
Producent/Kraj*:
Model/Typ*:
Cena jednostkowa netto*:
Cena jednostkowa brutto*:
Wartość brutto za 12 szt*:
Oferowany przedmiot zamówienia wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024r.
*wypełnia/zaznacza Wykonawca
Lp. | Wymagane parametry techniczne/opis | Parametr oferowany*
A | B | C
I. Charakterystyka ogólna
1. | Pompa infuzyjna strzykawkowa do stosowania u pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania płynów pozajelitowych, leków, krwi i preparatów krwiopochodnych. Sposoby podania min.: dożylna i podskórna | Potwierdzić, podać:
2. | Zasilanie sieciowe 100 V – 240 V / 50–60 Hz | Potwierdzić:
3. | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla, zasilacz wbudowany wewnątrz urządzenia | Potwierdzić:
4. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego 10 h przy przepływie 25 ml/godz. - 0 pkt | Potwierdzić:
PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY:
| Zasilanie z akumulatora wewnętrznego powyżej 10h p przy przepływie 25 ml/godz.- 5 pkt | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
5. | Urządzenie obsługujące 19 profili, pozwalających na wybranie konkretnej konfiguracji pompy i biblioteki leków, dodatkowo 1 profil podstawowy | Potwierdzić:
6. | Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie max. 2,3 kg | Potwierdzić:
7. | Uchwyt mocowania pompy do rury pionowej, kolumny, rączka do przenoszenia na stałe wbudowane w pompę. | Potwierdzić:
8. | Zatrzaskowe mocowanie w stacji dokującej, bez konieczności przykręcania | Potwierdzić:
9. | Mocowanie strzykawki do czoła pompy, strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy z możliwością odczytania objętości. | Potwierdzić:
10. | Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie. | Potwierdzić:
11. | Manualny tłok Ochrona trwającej infuzji dzięki funkcji „Push Guard” | Potwierdzić:
12. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o min. 3 objętościach 5/6, 20, 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | Potwierdzić:
13. | Automatyczna funkcja redukcji bolusa po alarmie okluzji | Potwierdzić:
14. | Monochromatyczny graficzny wyświetlacz LCD | Potwierdzić:
15. | Rejestr mogący pomieścić do 1500 zdarzeń | Potwierdzić:
16. | Historia w formie graficznej. Objętość/dawka infuzji, ciśnienie, szybkość przepływu | Potwierdzić:
II. Bateria
1 | Charakterystyka: 7,34 V 2,75 Ah - inteligentna bateria litowo-jonowa; pozostały czas pracy baterii oraz poziom naładowania wyświetlane na ekranie. | Potwierdzić:
III. Klawiatura
1. | Urządzenie wyposażone w klawiaturę symboliczną | Potwierdzić:
2. | Urządzenie wyposażone w automatyczną blokadę klawiatury; | Potwierdzić:
IV. Infuzja
1. | Zakres szybkości infuzji 0,1-1000 ml/godz. - 0 pkt | Potwierdzić:
PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY:
| Zakres szybkości infuzji większy niż 0,1-1000 ml/godz - 5 pkt | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
2. | Funkcja programowania infuzji co najmniej 0,1 w zakresie 0,1-99,9 ml/h co najmniej 1 w zakresie powyżej 100ml/h | Potwierdzić:
3. | Dokładność szybkości przepływu +/- 3 % | Potwierdzić:
4. | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Potwierdzić:
5. | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol lub mEq, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Potwierdzić:
V. Bolus
1. | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji, dostępne 2 rodzaje, plus dodatkowo manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania i prezentacji podanej objętości na ekranie urządzenia. Bolus programowany i dawka nasycająca: - Objętość: 0,1–99,9 ml / 1 s - 24 h - Dawka: 0,01–9999 jednostek dawki / 1 s - 24 h Automatyczne obliczanie szybkości. | Potwierdzić:
2. | Bolus: prędkość bolusa bezpośredniego możliwa do zaprogramowania w zakresie min. 50-1000 ml/h | Potwierdzić:
3. | System, który znacznie ogranicza podanie leku w bolusie po otwarciu przewodu ≤0,35 ml maks. dla strzykawki 50 ml. | Potwierdzić:
VI. Pomiar ciśnienia
1. | Dynamiczny System Ciśnienia ostrzega o zmianach ciśnienia. | Potwierdzić:
2. | Dostępne są dwa tryby: zmienny lub 3 ustalone wcześniej poziomy – zakres: 50–900 mmHg, regulacja co min. 50 mmHg. | Potwierdzić, podać:
3. | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – min. 9 poziomów, min. 2 jednostki do wyboru spośród mmHg, kPa, PSI | Potwierdzić:
VII. Inne
1. | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1 min do 24 godzin programowany co 1 minutę | Potwierdzić:
2. | Komunikaty tekstowe w języku polskim | Potwierdzić:
3. | Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału | Potwierdzić:
4. | Biblioteka leków, do 150 leków w 19 profilach wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | Potwierdzić:
VIII. Systemu alarmowe, alarmy
1. | Kolorystyczne wyróżnienie statusu pompy za pomocą kolorowych diod. Wszystkie alarmy są sygnalizowane za pomocą wskaźników świetlnych, tekstu pisanego, piktogramów i sygnałów dźwiękowych. | Potwierdzić:
2. | Rozbudowany system alarmów wizualnych i dźwiękowych: m.in. alarm pustej strzykawki, alarm okluzji, alarm rozładowanego akumulatora, alarm braku lub źle założonej strzykawki, | Potwierdzić:
IX. Pozostałe
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Potwierdzić:
2. | W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia. | Potwierdzić:
3. | Dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń / awarii /usterek przedmiotu zamówienia | Osoba do kontaktu*:
Imię i nazwisko:
Telefon: ………………………………………..…………
Mail: …………………………………………….….….
4. | Bezpłatny serwis gwarancyjny | Nazwa*:
…………………………………………………..
Adres:
…………………………………………………..
Nr telefonu:
…………………………………………………...
Pompy objętościowe - 6 szt.
Producent/Kraj*:
Model/Typ*:
Cena jednostkowa netto*:
Cena jednostkowa brutto*:
Wartość brutto za 6 szt*:
Oferowany przedmiot zamówienia wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024r.
*wypełnia Wykonawca
Lp | Wymagane parametry techniczne/opis | Parametr oferowany*
A | B | C
I. Charakterystyka ogólna
1. | Pompa infuzyjna objętościowa do stosowania u pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania płynów pozajelitowych, leków, krwi i preparatów krwiopochodnych. Sposoby podania m.in.: dożylna i podskórna | Potwierdzić:
2. | Zakres szybkości infuzji 0,1-1200 ml/godz. - 0 pkt | Potwierdzić:
PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY:
| Zakres szybkości infuzji większy niż 0,1-1200 ml/godz. - 5 pkt | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
3. | Regulacja: - co 0,1 ml/h w zakresie 10–99,9 ml/h - co 1 ml/h w zakresie 100–1200 ml/h | Potwierdzić:
4. | Pauza Programowalna w zakresie od 1 minuty do 24 godzin; regulacja skokowa co 1 minutę stand by | Potwierdzić:
5. | Stężenie: 0,01 - 70000 jednostek 0,01 (0,01 - 9,99) 0,1 (10,0 - 99,9) 1 (100 - 70000) Objętość rozcieńczalnika: 1 - 2000 ml | Potwierdzić:
6. | Jednostki stężenia ng, μg, mg, g, mmol, mUnit, Unit, cal, kcal, mEq - Ustawienie rozcieńczenia: -- jedn./ml lub -- jedn./-- m dawką nasycającą lub bez. | Potwierdzić:
7. | Kontrola instalacji zestawu Zamknięcie zaworu, ustawienie zestawu, kontrola zacisku typu SafeClip (który automatycznie zamyka linię, aby uniknąć ryzyka swobodnego przepływu, gdy drzwiczki są otwarte i zestaw wyjęty), test typu OCS Occlusivity Check System – system kontroli okluzji) sprawdza poprawność działania pompy w połączeniu z zestawem infuzyjnym, zapobiegając w ten sposób ryzyku swobodnego przepływu. | Potwierdzić:
8. | Uchwyt mocowania pompy do rury pionowej, kolumny, rączka do przenoszenia na stałe wbudowane w pompę. Mocowanie pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części. Wszechstronny zacisk zainstalowany na stałe z pompą, pozwalający na zamontowanie na poręczy lub stojaku. (Stojak/statyw: maks. 15–40 mm / poręcz/szyna: 25–35mm × 8-10 mm) | Potwierdzić:
9. | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej 100 V–240 V ~ / 50 / 60 CHZ ze sprawnym uziemieniem | Potwierdzić:
10. | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla, niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny | Potwierdzić:
11. | Monochromatyczny graficzny wyświetlacz LCD | Potwierdzić:
12. | Masa pompy wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym ≤2,5 kg | Potwierdzić:
13. | Zapisywanie zdarzeń w dzienniku danych do 1500 zdarzeń. | Potwierdzić:
14. | Zapisywanych w dzienniku danych w czasie rzeczywistym. | Potwierdzić:
15. | Możliwość stosowania drenów do podaży: - leków standardowych, - płynów infuzyjnych, - żywienia pozajelitowego, - leków światłoczułych, - krwi i preparatów krwiopochodnych, - cytostatyków (zestawy nie zawierające DEHP oraz lateksu). | Potwierdzić:
16. | Wszystkie zestawy współpracujące z pompą wyposażone są w automatycznie blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek pompy oraz zacisk rolkowy na drenie | Potwierdzić:
17. | Auto-test uruchamiany automatycznie po założeniu drenu sprawdzający prawidłową pracę pompy w połączeniu z weryfikacją założenia zestawu infuzyjnego – eliminacja ryzyka niekontrolowanego przepływu | Potwierdzić:
18. | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i jeden na drenie | Potwierdzić:
19. | Stopień ochrony przed wnikaniem wody IP32 | Potwierdzić:
II. Bateria
1 | Charakterystyka: 7,34 V 2,75 Ah – inteligentna bateria litowo-jonowa; pozostały czas pracy baterii oraz poziom naładowania wyświetlane na ekranie. | Potwierdzić:
2. | Czas pracy baterii (przy pełnym naładowaniu): - 10 h przy 25 ml/h. - 0 pkt | Potwierdzić:
PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY:
| Czas pracy baterii (przy pełnym naładowaniu): powyżej 10 h przy 25 ml/h - 5 pkt | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
III. Klawiatura
1. | Klawiatura symboliczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | Potwierdzić:
IV. Infuzja
1. | Dokładność szybkości infuzji ± 5% | Potwierdzić:
2. | Objętość do podania w infuzji 0,1 - 9999 ml Minimalny przyrost: - 0,1 (0,1 - 99,9) ml - 1 (100 - 9999) ml | Potwierdzić:
3. | Czas infuzji 0h01min 99h00min Programowany bolus i dawka nasycająca: 00min 01s – 24h 00min | Potwierdzić:
4. | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol lub mEq, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Potwierdzić:
V. Bolus
1. | Bolus bezpośredni: Szybkość: 50–1200 ml/h (przyrost o 50 ml/h), | Potwierdzić:
2. | Bolus programowany i dawka nasycająca: • objętość: 0,1–1000 ml / 1 s - 24 h • dawka: 0,01–9999 jednostek dawki / 1 s - 24 h | Potwierdzić:
3. | Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji | Potwierdzić:
4. | System, który znacznie ogranicza podanie leku w bolusie po otwarciu przewodu (maksymalnie 0,35 ml) | Potwierdzić:
VI. Pomiar ciśnienia
1. | Dostępne są min. dwa tryby ciśnienia: zmienny lub 3 ustalone wcześniej poziomy – zakres min. 50-750 mmHg, regulacja co min. 50 mmHg. | Potwierdzić:
2. | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | Potwierdzić, podać:
3. | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – min. 9 poziomów | Potwierdzić:
4. | Dynamiczny System Ciśnienia ostrzega o zmianach ciśnienia. Można w ten sposób przewidzieć ryzyko zatkania lub potencjalnego wycieku z przewodu do wlewu. | Potwierdzić:
VII. Inne
1. | Automatyczna szybkość podawania dla zachowania drożności naczynia wynosząca 1 ml/h (regulacja w zakresie 1–20 ml/h) po osiągnięciu limitu objętości. | Potwierdzić:
2. | Możliwość stosowania oprogramowania komputerowego do tworzenia oraz przesyłania do pomp biblioteki leków - zawiera do 19 dostosowanych profili do 150 leków w każdym profilu | Potwierdzić:
VIII. Systemu alarmowe, alarmy
1. | Kolorystyczne wyróżnienie statusu pompy za pomocą kolorowych diod. Wszystkie alarmy są sygnalizowane za pomocą wskaźników świetlnych, tekstu pisanego, piktogramów i sygnałów dźwiękowych. | Potwierdzić:
2. | Rozbudowany system alarmów wizualnych i dźwiękowych: m.in. alarm pustej strzykawki, alarm okluzji, alarm rozładowanego akumulatora, alarm braku lub źle założonej strzykawki, | Potwierdzić:
IX. Pozostałe
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Potwierdzić:
2. | W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia. | Potwierdzić:
3. | Dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń / awarii /usterek przedmiotu zamówienia | Osoba do kontaktu*:
Imię i nazwisko:
Telefon: ………………………………………..…………
Mail: …………………………………………….….….
4. | Bezpłatny serwis gwarancyjny | Nazwa*:
…………………………………………………..
Adres:
…………………………………………………..
Nr telefonu:
…………………………………………………...
Pompa infuzyjna TIVA - 1 szt.
Producent/Kraj*:
Model/Typ*:
Cena jednostkowa netto*:
Cena jednostkowa brutto*:
Oferowany przedmiot zamówienia wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024r.
*wypełnia Wykonawca
Lp | Wymagane parametry techniczne/opis | Parametr oferowany*
A | B | C
I. Charakterystyka ogólna
1. | Pompa strzykawkowa TIVA przeznaczona przede wszystkim do: znieczuleń dożylnych działająca w oparciu o modele farmakokinetyczne TCI dla najszerszej możliwej populacji pacjentów, w tym dla dzieci. | Potwierdzić:
2. | Zakres szybkości przepływu 0,1-1000 ml/godz. - 0 pkt | Potwierdzić:
PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY:
| Zakres szybkości przepływu większy niż 0,1-1000 ml/godz. - 5 pkt | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
3. | Regulacja co najmniej 0,1 ml/h w zakresie 0,1–99,9 ml/h oraz co najmnjiej 1 ml/h powyżej 100 ml/h. | Potwierdzić:
4. | Dokładność szybkości przepływu +/- 3 % | Potwierdzić:
5. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o min. 3 objętościach 5/6, 20, 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | Potwierdzić:
6. | Tryby wlewu • tryb w ml/h: • Tryby dawkowania: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, μg/min, μg/h, μg/kg/min, μg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m˛/h, mg/m˛/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h. • Tryb wlewu TCI • Ustawienie rozcieńczenia: -- jedn. / ml lub -- jedn. / -- ml. • Z dawką nasycającą lub bez. • Objętość lub dawka / jednostka czasu: 0,1–99,9 ml; 00 h 01 – 96 h 00. • Limit objętości: 0,1–999 ml. | Potwierdzić:
7. | Objętość/dawka wlewu Objętość: 0,1–999 ml / dawka: 0,1–9999 jednostek | Potwierdzić:
8. | Napełnianie 3 tryby: obligatoryjny, nieobligatoryjny lub zalecany / szybkość: 1200 ml/h. | Potwierdzić:
9. | Dawka wlewu Dawka / czas: 0,01–9999 jednostek / 1 sekundę – 24 h. Automatyczne obliczanie szybkości. | Potwierdzić:
10. | Wlew końcowy (V/T i VL) KVO: szybkość regulowana w zakresie 0,1–5 ml/h, wlew ciągły lub zatrzymanie podawania. | Potwierdzić:
11. | Pauza Programowalna w zakresie od 1 minuty do 24 godzin, regulacja skokowa co minutę | Potwierdzić:
12. | Zapisywanie zdarzeń w dzienniku danych 1500 zdarzeń zapisywanych w dzienniku danych w czasie rzeczywistym | Potwierdzić:
13. | Historia w formie graficznej Objętość/dawka wlewu, ciśnienie, szybkość przepływu. | Potwierdzić:
14. | Urządzenie wyposażone w tryb dzienny i nocny z opcją przełączania między trybami ręcznie i automatycznie | Potwierdzić:
15. | Biblioteka leków, do 150 leków w 19 profilach wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | Potwierdzić:
16. | Profile • Profil podstawowy: wlew bez wyświetlania nazw leków. • 19 możliwych do skonfigurowania profili użytkownika przy użyciu biblioteki leków - do 150 leków w 19 profilach wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) Tylko konfiguracja: Indywidualna konfiguracja pompy bez nazwy leku. | Potwierdzić:
17. | Uchwyt mocowania pompy do rury pionowej, kolumny, rączka do przenoszenia na stałe wbudowane w pompę. | Potwierdzić:
18. | Mocowanie strzykawki do czoła pompy, cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy z pełną swobodą odczytania objętości ze skali strzykawki oraz możliwością wizualnej kontroli infuzji | Potwierdzić:
19. | Pełne mocowanie strzykawki możliwe zarówno przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie | Potwierdzić:
20. | Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie. | Potwierdzić:
21. | Wyświetlacz Niebieski monochromatyczny graficzny wyświetlacz LCD | Potwierdzić:
22. | Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie maksymalnie 2,3 kg | Potwierdzić:
23. | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla, zasilacz wbudowany wewnątrz urządzenia | Potwierdzić:
II. Bateria
1. | Charakterystyka: 7,34 V 2,75 Ah – inteligentna bateria litowo-jonowa; pozostały czas pracy baterii oraz poziom naładowania wyświetlane na ekranie. | Potwierdzić:
2. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego 10 h przy przepływie 25 ml/godz - 0 pkt | Potwierdzić:
PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY:
| Zasilanie z akumulatora wewnętrznego powyżej 10 h przy przepływie 25 ml/godz. - 5 pkt | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
III. Klawiatura
1. | Urządzenie wyposażone w klawiaturę symboliczną | Potwierdzić:
2. | Urządzenie wyposażone w automatyczną blokadę klawiatury | Potwierdzić:
IV. Bolus
1. | Bolus bezpośredni: Szybkość: 50 – 1200 ml/h (przyrost o 50 ml/h). | Potwierdzić:
2. | Bolus programowany (dawka lub objętość / czas): 0,1–99,9 ml 0,01–9999 jednostek / 1 sekundę – 24 h. | Potwierdzić:
3. | System , który znacznie ogranicza podanie leku w bolusie po otwarciu przewodu ≤0,35 ml maks. dla strzykawki 50 ml. | Potwierdzić:
V. Pomiar ciśnienia
1. | Dostępne 2 tryby: zmienny lub 3 ustalone wcześniej poziomy – zakres 50–900 mmHg. Regulowany co min. 50 mmHg. Tryby mogą być aktywowane/ dezaktywowane i regulowane. | Potwierdzić:
2. | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – 22 poziomy, min. 3 jednostki do wyboru – mmHg, kPa, PSI | Potwierdzić:
3. | Dynamiczny System Ciśnienia ostrzega o zmianach ciśnienia - można przewidzieć ryzyko zatkania lub potencjalnego wycieku z przewodu do wlewu. | Potwierdzić:
4. | Monitoring ciśnienia Graficzne przedstawienie ciśnienia w przewodzie do wlewu oraz limitu ciśnienia dzięki piktogramowi. | Potwierdzić:
VI. Systemu alarmowe, alarmy
1. | Kolostystyczne rozróżenie statusu pompy | Potwierdzić:
2. | Rozbudowany system alarmów wizualnych i dźwiękowych: m.in. okluzji z zatrzymaniem infuzji, rozładowania baterii, bliskiego końca infuzji z możliwością regulacji przez użytkownika jego parametrów: czasu do końca infuzji w zakresie od 1 min. do 15 min. lub 10% objętości strzykawki zależnie od tego co odpowiada krótszemu czasowi, limitu dla dawki i masy ciała pacjenta | Potwierdzić:
3. | Wszystkie alarmy sygnalizowane wskaźnikami świetlnymi, komunikatem pisemnym, piktogramami i wskaźnikami dźwiękowymi | Potwierdzić:
VII. Pozostałe
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Potwierdzić:
2. | W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia. | Potwierdzić:
3. | Dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń / awarii /usterek przedmiotu zamówienia | Osoba do kontaktu*:
Imię i nazwisko:
Telefon: ………………………………………..…………
Mail: …………………………………………….….….
4. | Bezpłatny serwis gwarancyjny | Nazwa*:
…………………………………………………..
Adres:
…………………………………………………..
Nr telefonu:
…………………………………………………...
Stacja dokująca na 6 pomp - 3 szt
Producent/Kraj*:
Model/Typ*:
Cena jednostkowa netto*:
Cena jednostkowa brutto*:
Wartość brutto za 3 szt*:
Oferowany przedmiot zamówienia wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024r.
*wypełnia Wykonawca
Lp | Wymagane parametry techniczne/opis | Parametr oferowany*
A | B | C
I. Charakterystyka ogólna
1. | Stacja dokująca na 6 pomp infuzyjnych z możliwością komunikacji z pompami | Potwierdzić:
2. | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce | Potwierdzić:
3. | Transmisja danych i komunikacja z pompami infuzyjnymi | Potwierdzić:
4. | Bezprzewodowa optyczna komunikacja z wykorzystaniem podczerwieni. | Potwierdzić:
5. | Ochrona klasy IP22 przeciwko kurzowi i rozpryskom płynu | Potwierdzić:
6. | Gniazda zasilania są wyposażone w funkcjonalne uziemienie w celu zredukowania prądu różnicowego, który może zaburzać prace urządzeń EKG i EEG. | Potwierdzić:
7. | Stacja dokująca pozwalająca na jednoczesne zasilanie 6 oferowanych pomp strzykawkowych i objętościowych | Potwierdzić:
8. | Zatrzaskowe samoblokujące mocowanie oferowanych pomp w stacji dokującej bez konieczności demontażu uchwytu mocującego pompy lub uchwytu transportowego | Potwierdzić:
9. | Dowolna zmiana miejsca pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji bez konieczności wyjmowania innych pomp – możliwość niezależnego umieszczania i wyjmowania pomp w i z stacji | Potwierdzić:
10. | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w stacji. | Potwierdzić:
11. | Bezprzewodowa optyczna komunikacja z wykorzystaniem podczerwieni. Transmisja danych i komunikacja z pompami infuzyjnymi. | Potwierdzić:
12. | Centralny wskaźnik wizualny sygnalizujący stany alarmowe podłączonych pomp przy użyciu kolorów (min. 2 kolory) | Potwierdzić:
13. | Centralny wskaźnik wizualny sygnalizujący tryb pracy stacji (min. zasilanie, praca na baterii, komunikacja) | Potwierdzić:
14. | Stacja wyposażona w dodatkowy akumulator zapewniający niezależne zasilanie podłączonych pomp przez min. 1 godzinę | Potwierdzić:
15. | CHARAKTERYSTYKA: 7,2 V / 2,2 Ah – ładowana bateria litowo-jonowa. | Potwierdzić:
16. | Możliwość mocowania stacji dokującej do rury pionowej (stojaki lub kolumny). | Potwierdzić:
17. | Stacja wyposażona w porty do komunikacji, min. USB, Ethernet RJ45 oraz szeregowy RS232 | Potwierdzić:
18. | Po zablokowaniu pompy w szczelinie dokującej gniazdo wyjściowe zasilania jest pod napięciem W pustym gnieździe zasilania nie ma napięcia. | Potwierdzić:
19. | Maksymalna moc z pompami 105 VA | Potwierdzić:
20. | Przyporządkowane numery 1-6 pomp infuzyjnych zdalnie ze stacji dokującej | Potwierdzić:
21. | Interfejs użytkownika Wyświetla alarmy i wstępne alarmy z pompy infuzyjnej. typ: LED. Kąt patrzenia: 360°. Kolor: CZERWONY (alarmy pompy – wysoki priorytet) / ŻÓŁTY (wstępne alarmy pompy – średni i niski priorytet) / CZERWONY I ŻÓŁTY (tryb konserwacyjny). Główny wskaźnik statusu: wyświetla status podłączenia zasilania; typ: LED – Kolor: ZIELONY | Potwierdzić:
22. | Waga max. 5,5 kg | Potwierdzić, podać wagę:
23. | Łączniku 6 szt do pomp DUO | Potwierdzić:
II. Pozostałe
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Potwierdzić:
2. | W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia. | Potwierdzić:
3. | Dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń / awarii /usterek przedmiotu zamówienia | Osoba do kontaktu*:
Imię i nazwisko:
Telefon: ………………………………………..…………
Mail: …………………………………………….….….
4. | Bezpłatny serwis gwarancyjny | Nazwa*:
…………………………………………………..
Adres:
…………………………………………………..
Nr telefonu:
…………………………………………………...

## Pak. 6 Respirator transport.
PZ/22/2024 |  | Załącznik nr 2f do SWZ
Formularz parametrów technicznych - opis przedmiotu zamówienia
PAKIET NR 6 - Respirator transportowo-stacjonarny - 2 szt
Uwaga: 1. W przypadku posiadania parametrów identycznych jak określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C ,,TAK”. 2. W przypadku posiadania parametrów wyższych / lepszych niż określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C wartość parametrów oferowanych. 3. W przypadku gdy kolumna B określa wartości przedziałowe (ze znakami >, <, ≥, ≤), proszę w kolumnie C wpisać jakie konkretne wartości posiada oferowany przez Wykonawcę sprzęt medyczny. 4. Parametry określone w kolumnie B są warunkami granicznymi. 5. Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej. 6. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta oferowanego sprzętu medycznego, w celu potwierdzenia oferowanych parametrów technicznych. 7. Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. 8. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji oferowanych parametrów za pośrednictwem ogólnodostępnych informacji zamieszczonych w Internecie, w tym zwrócenia się bezpośrednio do producenta w celu potwierdzenia określonej funkcjonalności.
Producent/Kraj*:
Model/Typ*:
Cena jednostkowa netto*:
Cena jednostkowa brutto*:
Wartość brutto za 2 szt*:
Oferowany przedmiot zamówienia wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024r.
*wypełnia/zaznacza Wykonawca
Lp. | Wymagane parametry techniczne/opis | Parametr oferowany*
A | B | C
I. Charakterystyka ogólna - konstrukcja
1. | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dorosłych, dzieci i noworodków ( dla noworodków jako opcja ) | Potwierdzić:
2. | Waga respiratora max. 7 kg | Potwierdzić, podać:
3. | Respirator na podstawie jezdnej, min dwa kółka wyposażone w blokadę | Potwierdzić:
4. | Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji lub butli, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar lub z butli < 15 l/min, max 600 hPa | Potwierdzić:
5. | Złącze niskociśnieniowe tlenu pozwalające na pobór O2 z koncentratora | Potwierdzić:
6. | Respirator przeznaczony do transportu wewnątrz szpitalnego, w karetce, w transporcie lotniczym. | Potwierdzić:
7. | Stopień ochrony IP 34 | Potwierdzić:
8. | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min. 600 minut | Potwierdzić, podać:
9. | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów widoczny nawet w przypadku wyłączonego respiratora | Potwierdzić:
10. | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego | Potwierdzić:
11. | Zasilanie 100-240 V 50 Hz+/-10% , gniazdo 12 -28 VDC | Potwierdzić:
II. Tryb wentylacji
1. | V-A/C Wentylacja kontrolowana objętością | Potwierdzić:
2. | P-A/C Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | Potwierdzić:
3. | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC | Potwierdzić:
4. | V-SIMV, P-SIMV, PRVC-SIMV | Potwierdzić:
5. | CPAP/PSV | Potwierdzić:
6. | VS wspomaganie objętościowe | Potwierdzić:
7. | nCPAP | Potwierdzić:
8. | Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 5 pkt
9. | APRV | Potwierdzić:
10. | Automatyczna próba oddechu spontanicznego pacjenta z kryterium zatrzymania próby – SBT. Jednoczesna prezentacja mini trendów. | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 5 pkt
11. | Wdech manualny Respirator musi być wyposażony w funkcję umożliwiającą na żądanie podanie przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach | Potwierdzić:
12. | Oddech spontaniczny | Potwierdzić:
13. | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów | Potwierdzić:
14. | Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia typu: BIPAP, Bilevel, DuoLevel lub podobne | Potwierdzić:
15. | Wentylacja nieinwazyjna NIV – min. CPAP/PSV, P-A/C, PSV-S/T i DuoLevel | Potwierdzić:
16. | Wentylacja awaryjna przy bezdechu z regulowanym czasem bezdechu z możliwością wyboru wentylacji objętościowej lub ciśnieniowej | Potwierdzić:
17. | Funkcja natlenowania 100% O2 i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | Potwierdzić:
18. | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu, zakres min. 2-70 l/min. oraz wartości FiO2 | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 5 pkt
19. | Graficzna prezentacja płuc pacjenta wraz z prezentacją wartości cyfrowych podatności i oporów | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 3 pkt
20. | Tryb wentylacji CPRV przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej | Potwierdzić:
III. Parametry regulowane
1. | Częstość oddechów, minimalny zakres 1–150 odd./min | Potwierdzić:
2. | Objętość pojedynczego oddechu | Potwierdzić:
3. | minimalny zakres 2– 3000 ml | Potwierdzić:
4. | Czas wdechu minimalny zakres | Potwierdzić:
5. | Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu | Potwierdzić:
6. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% | Potwierdzić:
7. | Ciśnienie wdechowe Pinsp minimalny zakres 1 – 80 cmH2O | Potwierdzić:
8. | Ciśnienie wspomagania Psupp minimalny zakres 0 – 80 cmH2O | Potwierdzić, podać zakres:
9. | PEEP minimalny zakres 0 – 50 cmH2O | Potwierdzić, podać zakres:
10. | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0-70 cmH2O | Potwierdzić, podać zakres:
11. | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0-50 cmH2O | Potwierdzić, podać zakres:
12. | Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV. Zamawiający wymaga aby respirator umożliwiał stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund | Potwierdzić, podać zakres:
13. | Czas niskiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund | Potwierdzić, podać zakres:
14. | Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s | Potwierdzić:
15. | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,2 – 20 l/min | Potwierdzić, podać zakres:
16. | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,5 – 20 cmH2O | Potwierdzić, podać zakres:
17. | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV minimalny zakres 1 – 80 [%] | Potwierdzić, podać zakres:
18. | Automatyczne rozpoznanie zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV- przy użyciu algorytmu adaptacyjnego przeznaczonego do wyodrębniania i analizowania charakterystyk krzywych | Potwierdzić:
19. | Funkcja automatycznej synchronizacji pacjent-respirator podczas całego cyklu wentylacji, jak np. wyzwalanie wdechu, szybkość wzrost ciśnienia wdechowego i faza wyzwalania wydechu przy użyciu algorytmu adaptacyjnego przeznaczonego do wyodrębniania i analizowania charakterystyk krzywych | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 5 pkt
20. | Kształt krzywej przepływu min.: prostokątna, opadająca 50%, opadająca 100% | Potwierdzić:
IV. Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji
1. | Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji z funkcją gestów, przekątna minimum 10 cali. | Potwierdzić::
2. | Integralny pomiar stężenia tlenu za pomocą czujnika bezobsługowego. Nie dopuszcza się użycia zużywalnych czujników galwanicznych tlenu. | Potwierdzić::
3. | Całkowita częstość oddychania | Potwierdzić:
4. | Częstość oddechów obowiązkowych | Potwierdzić:
5. | Częstość oddechów spontanicznych | Potwierdzić:
6. | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | Potwierdzić:
7. | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego | Potwierdzić:
8. | Objętość całkowitej wentylacji minutowej | Potwierdzić:
9. | Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej | Potwierdzić:
10. | Minutowa objętość przecieku | Potwierdzić:
11. | Ciśnienie szczytowe | Potwierdzić:
12. | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | Potwierdzić:
13. | Ciśnienie PEEP/CPAP | Potwierdzić:
14. | Ciśnienie plateau | Potwierdzić:
15. | Ciśnienie Pdrive/Pster. | Potwierdzić:
16. | I:E | Potwierdzić:
17. | Pomiar oporów wdechowych i wydechowych | Potwierdzić:
18. | Pomiar podatności statycznej | Potwierdzić:
19. | Pomiar podatności dynamicznej | Potwierdzić:
20. | Pomiar stałej czasowej wydechowej RCexp | Potwierdzić:
21. | Pomiar ciśnienia PEEPi | Potwierdzić:
22. | Pomiar P0.1 | Potwierdzić:
23. | Pomiar wskaźnika RSBI | Potwierdzić:
24. | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu | Potwierdzić:
25. | Możliwość równoczesnego obrazowania dwóch pętli zamkniętych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ | Potwierdzić:
26. | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych parametrów monitorowanych i nastawianych z min. 100 godzin | Potwierdzić:
27. | Możliwość zrzutu ekranu do pamięci respiratora, min. 20 ekranów. Możliwość zapisu na pamięci USB | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 2 pkt
28. | Automatyczny manewr kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia optymalnego PEEP-u | Potwierdzić:
V. Alarmy
1. | Braku zasilania w energię elektryczną | Potwierdzić:
2. | Braku zasilania w tlen | Potwierdzić:
3. | Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) | Potwierdzić:
4. | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | Potwierdzić:
5. | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | Potwierdzić:
6. | Częstości oddechowej (wysokiej i niskiej) | Potwierdzić:
7. | Bezdechu | Potwierdzić:
8. | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | Potwierdzić:
9. | Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 5000 zdarzeń | Potwierdzić:
VI. Funkcjonalność
1. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | Potwierdzić:
2. | Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW | Potwierdzić:
3. | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora | Potwierdzić:
4. | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | Potwierdzić:
5. | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) | Potwierdzić:
6. | Automatyczny manewr rekrutacji pęcherzyków płucnych tzw. ciągła inflacja | Potwierdzić:
7. | Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym poprzez czujnik proksymalny | Potwierdzić:
8. | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku – 5 szt. | Potwierdzić:
9. | Kompletny układ oddechowy dla dzieci jednorazowego użytku – 5 szt. | Potwierdzić:
10. | Czujnik przepływu wielorazowego użytku | Potwierdzić:
11. | Proksymalny czujnik przepływu jednopacjentowy dla dorosłych – 10 szt. | Potwierdzić:
12. | Proksymalny czujnik przepływu jednopacjentowy dla noworodków – 10 szt. | Potwierdzić:
13. | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta | Potwierdzić:
14. | Płuco testowe z możliwością sterylizacji | Potwierdzić:
15. | Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: RS232, USB, Ethernet oraz komunikację Bluetooth i WiFi | Potwierdzić:
16. | Możliwość rozbudowy o moduł kardiomonitora transportowego z podglądem monitorowanych parametrów (z monitorowaniem co najmniej EKG, NIBP, SpO2, 2Temp, 2IBP, CO2 ) na ekranie respiratora podczas transportu pacjenta. | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 5 pkt
VII. Pozostałe
1. | Instrukcja w języku polskim | Potwierdzić:
2. | W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia. | Potwierdzić:
3. | Dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń / awarii /usterek przedmiotu zamówienia | Osoba do kontaktu*:
Imię i nazwisko:
Telefon: ………………………………………..…………
Mail: …………………………………………….….….
4. | Bezpłatny serwis gwarancyjny | Nazwa*:
…………………………………………………..
Adres:
…………………………………………………..
Nr telefonu:
…………………………………………………...

## Pak. 7 Bronchoskop
PZ/22/2024 |  | Załącznik nr 2g do SWZ
Formularz parametrów technicznych - opis przedmiotu zamówienia
PAKIET NR 7 - Zestaw do bronchoskopii
Uwaga: 1. W przypadku posiadania parametrów identycznych jak określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C ,,TAK”. 2. W przypadku posiadania parametrów wyższych / lepszych niż określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C wartość parametrów oferowanych. 3. W przypadku gdy kolumna B określa wartości przedziałowe (ze znakami >, <, ≥, ≤), proszę w kolumnie C wpisać jakie konkretne wartości posiada oferowany przez Wykonawcę sprzęt medyczny. 4. Parametry określone w kolumnie B są warunkami granicznymi. 5. Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej. 6. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta oferowanego sprzętu medycznego, w celu potwierdzenia oferowanych parametrów technicznych. 7. Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. 8. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji oferowanych parametrów za pośrednictwem ogólnodostępnych informacji zamieszczonych w Internecie, w tym zwrócenia się bezpośrednio do producenta w celu potwierdzenia określonej funkcjonalności.
Zestaw do bronchoskopii
Oferowany przedmiot zamówienia wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024r.
*wypełnia/zaznacza Wykonawca
Lp. | Wymagane parametry techniczne/opis | Parametr oferowany*
A | B | C
I. Charakterystyka ogólna - Videobronchoskop slim - 1 szt.
Producent/Kraj*:
Model/Typ*:
Cena jednostkowa netto*:
Cena jednostkowa brutto*:
1. | Średnica kanału roboczego: min.1,2 mm | Potwierdzić, podać:
2. | Średnica zewnętrzna wziernika: max.3,15 mm | Potwierdzić, podać:
3. | Obrazowanie w wysokiej rozdzielczości | Potwierdzić, podać:
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | Parametr dodatkowo punktowany:
| Chip CMOS – 10 pkt | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| Chip-on-tip – 10 pkt | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
4. | Kąt obserwacji min. 120 st. | Potwierdzić:
5. | Zawór testera szczelności w rękojeści | Potwierdzić:
6. | System głębi ostrości min 3-200 mm | Potwierdzić:
7. | Długość robocza 600 mm | Potwierdzić:
8. | Kąt zagięcia min 180/130 stopni (góra/dół) | Potwierdzić:
9. | Transmisja obrazu do monitora - 0 pkt | Potwierdzić, podać:
PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY:
| Bezprzewodowa transmisja obrazu do dotykowego monitora (moduł WIFI) - 10 pkt | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
10. | Możliwość dezynfekcji i sterylizacji | Potwierdzić, podać sposób sterylizacji:
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | Potwierdzić, podać:
| Możliwość pełnego zanurzania bronchoskopu w środku dezynfekcyjnym bez negatywnych skutków - 10 pkt | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| Możliwość sterylizacji w niskiej temperaturze 55÷60o - 10 pkt | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
11. | Tester szczelności, manometryczny, wielorazowy zawór ssący, adapter do sterylizacji, szczotka czyszcząca, wielorazowa śluza wejściowa kanału roboczego, - komplet | Potwierdzić:
II. Charakterystyka ogólna - Videobronchoskop - 1 szt.
Producent/Kraj*:
Model/Typ*:
Cena jednostkowa netto*:
Cena jednostkowa brutto*:
1. | Średnica kanału roboczego: min.2 mm | Potwierdzić, podać:
2. | Średnica zewnętrzna wziernika: max. 6 mm | Potwierdzić, podać:
3. | Obrazowanie w wysokiej rozdzielczości | Potwierdzić, podać:
4. | PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | Parametr dodatkowo punktowany:
| Chip CMOS – 10 pkt | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| Chip-on-tip – 10 pkt | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
5. | Kąt obserwacji min. 120 st. | Potwierdzić:
6. | Zawór testera szczelności w rękojeści | Potwierdzić:
7. | System głębi ostrości min 3-200 mm | Potwierdzić:
8. | Długość robocza 600 mm | Potwierdzić:
9. | Kąt zagięcia min 180/130 stopni (góra/dół) | Potwierdzić:
10. | Transmisja obrazu do monitora - 0 pkt | Potwierdzić, podać:
PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY:
| Bezprzewodowa transmisja obrazu do dotykowego monitora (moduł WIFI) - 10 pkt | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
11. | Możliwość dezynfekcji i sterylizacji | Potwierdzić:
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | Potwierdzić, podać:
| Możliwość pełnego zanurzania bronchoskopu w środku dezynfekcyjnym bez negatywnych skutków - 10 pkt | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| Możliwość sterylizacji w niskiej temperaturze 55÷60o - 10 pkt | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
12. | Tester szczelności, manometryczny, wielorazowy zawór ssący, adapter do sterylizacji, szczotka czyszcząca, wielorazowa śluza wejściowa kanału roboczego, - komplet | Potwierdzić:
III. Charakterystyka ogólna - Tor wizyjny do Videobronchoskopów – 1 szt.
Producent/Kraj*:
Model/Typ*:
Cena jednostkowa netto*:
Cena jednostkowa brutto*:
1. | Biblioteka pacjentów w osobnych folderach z możliwością eksportu | Potwierdzić:
2. | Możliwość eksportu obrazu na dodatkowy monitor | Potwierdzić:
3. | Rozdzielczość monitora min. 1080x800 | Potwierdzić:
4. | Gniazdo na karty pamięci SD | Potwierdzić:
5. | Wejścia/wyjścia – HDMI , USB | Potwierdzić:
6. | Pamięć wewnętrzna 8GB | Potwierdzić:
7. | Funkcja zamrożenia obrazu oraz funkcja zoom | Potwierdzić:
8. | Wskaźnik naładowania baterii widoczny na ekranie, posiadający alarm informujący o spadku poziomu naładowania | Potwierdzić:
9. | Min 6- stopniowa regulacja jasności, kontrastu, wyostrzenia | Potwierdzić:
10. | Nagrywanie sekwencji wideo w formacie MP4 oraz zdjęcia w formacie JPG w jednym przycisku | Potwierdzić:
11. | Długość pracy ciągłej na akumulatorze min 4 godziny (240 minut) – litowo jonowy z ładowarką | Potwierdzić:
12. | Możliwość pracy ze stałym podłączaniem do sieci elektrycznej 230V | Potwierdzić:
IV. Charakterystyka ogólna - Wózek do zestawu - 1 szt.
Producent/Kraj*:
Model/Typ*:
Cena jednostkowa netto*:
Cena jednostkowa brutto*:
1. | Kompaktowe wymiary | Potwierdzić:
2. | Regulacja wysokości monitora | Potwierdzić:
3. | Wieszak na min 2 bronchoskopy | Potwierdzić:
4. | 4 koła jezdne z możliwości blokady min 2 kół | Potwierdzić:
V. Charakterystyka ogólna - Ssak medyczny – 1 szt.
Producent/Kraj*:
Model/Typ*:
Cena jednostkowa netto*:
Cena jednostkowa brutto*:
1. | Wytwarzana próżnia 0-90 Kpa | Potwierdzić::
2. | Regulacja siły ssania | Potwierdzić::
3. | Przepływ 30 l/min +/-8 l/min | Potwierdzić::
4. | Wyposażony w filtr antybakteryjny | Potwierdzić::
5. | Wyposażony w wózek jezdny | Potwierdzić:
6. | Możliwość ustawienia na półce | Potwierdzić:
7. | Pojemnik na wydzieliny współpracujący z wkładami jednorazowymi | Potwierdzić:
8. | Komplet min 25 wkładów jednorazowych | Potwierdzić:
VI. Pozostałe
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Potwierdzić:
2. | W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia. | Potwierdzić:
3. | Dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń / awarii /usterek przedmiotu zamówienia | Osoba do kontaktu*:
Imię i nazwisko:
Telefon: ………………………………………..…………
Mail: …………………………………………….….….
4. | Bezpłatny serwis gwarancyjny | Nazwa*:
…………………………………………………..
Adres:
…………………………………………………..
Nr telefonu:
…………………………………………………...

## Pak. 8 Analizator
PZ/22/2024 |  | Załącznik nr 2h do SWZ
Formularz parametrów technicznych - opis przedmiotu zamówienia
PAKIET NR 8 - Analizator parametrów krytycznych - ilość: 1 szt.
Uwaga: 1. W przypadku posiadania parametrów identycznych jak określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C ,,TAK”. 2. W przypadku posiadania parametrów wyższych / lepszych niż określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C wartość parametrów oferowanych. 3. W przypadku gdy kolumna B określa wartości przedziałowe (ze znakami >, <, ≥, ≤), proszę w kolumnie C wpisać jakie konkretne wartości posiada oferowany przez Wykonawcę sprzęt medyczny. 4. Parametry określone w kolumnie B są warunkami granicznymi. 5. Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej. 6. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta oferowanego sprzętu medycznego, w celu potwierdzenia oferowanych parametrów technicznych. 7. Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. 8. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji oferowanych parametrów za pośrednictwem ogólnodostępnych informacji zamieszczonych w Internecie, w tym zwrócenia się bezpośrednio do producenta w celu potwierdzenia określonej funkcjonalności.
Analizator parametrów krytycznych - 1 szt.
Producent/Kraj*:
Model/Typ*:
Cena jednostkowa netto*:
Cena jednostkowa brutto*:
Oferowany przedmiot zamówienia wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024r.
*wypełnia/zaznacza Wykonawca
Lp | Wymagane parametry techniczne/opis | Parametr oferowany*
A | B | C
I. Charakterystyka ogólna
1. | Aparat w pełni automatyczny, pracujący w systemie ciągłym dokonujący w jednej próbce pomiaru pH, pCO2, pO2, K+ Na+ Cl- Ca++, glukozy, mleczanów, bilirubiny, hemoglobiny, oraz frakcji oksymetrycznych w tym hemoglobiny tlenkowęglowej. | Potwierdzić:
2. | PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE) NIE - 0 pkt TAK - 10 pkt
Możliwość oznaczania mocznika i kreatyniny - 10 pkt
3. | Analizator przeznaczony do pracy w trybie POCT, kasetowy pracujący z wykorzystaniem maksymalnie dwóch kaset zawierających wszystkie elementy wymienialne takie jak, odczynniki, płyny kalibracyjne, płyny kontrolne, płyny walidacyjne, myjące i hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki | Potwierdzić:
4. | Wszystkie elektrody, sensory pomiarowe zintegrowane w postaci łatwo wymienialnej kasety z możliwością wielokrotnej instalacji i deinstalacji w celu usunięcia niedrożności, bez utraty testów. Ważność kasety po zainstalowaniu na pokładzie analizatora min. przez 30 dni | Potwierdzić:
5. | Kalibracja automatyczna nie wymagającą żadnych dodatkowych gazów jedno lub dwupunktowa bez konieczności ingerencji Użytkownika. Rutynowy dobowy czas kalibracji do 30 minut | Potwierdzić:
6. | Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej | Potwierdzić:
7. | Możliwość wpisania szczegółowych danych pacjenta | Potwierdzić:
8. | Korekta wyniku do temperatury pacjenta | Potwierdzić:
9. | Wbudowany program kontroli jakości z automatycznym podajnikiem QC. Wymagana codzienna kontrola na trzech poziomach. | Potwierdzić:
10. | Analizator posiadający wbudowaną drukarkę. | Potwierdzić:
11. | Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych | Potwierdzić:
12. | Zabezpieczenie pracy poprzez UPS podtrzymujący pracę analizatora w czasie awarii zasilania przez minimum 30 minut. | Potwierdzić:
13. | Uzyskanie wyników wszystkich parametrów mierzonych z objętości materiału badanego 100 µl - 0 pkt | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY:
| Uzyskanie wyników wszystkich parametrów mierzonych z objętości materiału badanego pomiędzy 70 a 100 µl - 5 pkt | TAK - 5 pkt
| Uzyskanie wyników wszystkich parametrów mierzonych z objętości materiału badanego poniżej 70 µl - 10 pkt | TAK - 10 pkt
14. | Czas uzyskania wyniku – poniżej 1 minuty. | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 10 pkt
15. | Zapewnienie materiałów eksploatacyjnych: kaseta testowa, 12 pakietów odczynnikowy (300 testów na 30 dni) papier do drukarki termicznej: 10 szt. | Potwierdzić:
II. Pozostałe
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Potwierdzić:
2. | W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia. | Potwierdzić:
3. | Dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń / awarii /usterek przedmiotu zamówienia | Osoba do kontaktu*:
Imię i nazwisko:
Telefon: ………………………………………..…………
Mail: …………………………………………….….….
4. | Bezpłatny serwis gwarancyjny | Nazwa*:
…………………………………………………..
Adres:
…………………………………………………..
Nr telefonu:
…………………………………………………...

## Pak. 9 Defibrylator
PZ/22/2024 |  | Załącznik nr 2i do SWZ
Formularz parametrów technicznych - opis przedmiotu zamówienia
PAKIET NR 9 - Defibrylator z kardiowersją i opcją elektrostymulacji serca - ilość: 2 szt.
Uwaga: 1. W przypadku posiadania parametrów identycznych jak określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C ,,TAK”. 2. W przypadku posiadania parametrów wyższych / lepszych niż określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C wartość parametrów oferowanych. 3. W przypadku gdy kolumna B określa wartości przedziałowe (ze znakami >, <, ≥, ≤), proszę w kolumnie C wpisać jakie konkretne wartości posiada oferowany przez Wykonawcę sprzęt medyczny. 4. Parametry określone w kolumnie B są warunkami granicznymi. 5. Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej. 6. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta oferowanego sprzętu medycznego, w celu potwierdzenia oferowanych parametrów technicznych. 7. Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. 8. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji oferowanych parametrów za pośrednictwem ogólnodostępnych informacji zamieszczonych w Internecie, w tym zwrócenia się bezpośrednio do producenta w celu potwierdzenia określonej funkcjonalności.
Defibrylator z kardiowersją i opcją elektrostymulacji serca - 2 szt.
Producent/Kraj*:
Model/Typ*:
Cena jednostkowa netto*:
Cena jednostkowa brutto*:
Wartość brutto za 2 szt*:
Oferowany przedmiot zamówienia wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024r.
*wypełnia/zaznacza Wykonawca
Lp. | Wymagane parametry techniczne/opis | Parametr oferowany*
A | B | C
I. Charakterystyka ogólna
1. | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym o wadze nieprzekraczającej 10 kg z kpl akumulatorów | Potwierdzić:
2. | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą | Potwierdzić, podać IP:
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
IP 44 – 5 pkt
IP 55 – 10 pkt
3. | Temperatura zewnętrzna umożliwiająca pracę defibrylatora i monitorowanie EKG od – 20 do + 55ºC przez co najmniej 5 h- brak konieczności przechowywania w temperaturze wcześniej w wyższej temperaturze | Potwierdzić:
4. | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | Potwierdzić:
5. | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED z możliwością wykonania defibrylacji elektrod jednorazowych | Potwierdzić:
6. | Dwufazowa fala defibrylacji w trybie manualnym w zakresie energii minimum od 2 do 200 J | Potwierdzić:
7. | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20 | Potwierdzić:
8. | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | Potwierdzić:
9. | Możliwość defibrylacji przez łyżki twarde dla dorosłych i dla dzieci – w zestawie | Potwierdzić:
10. | Elektrody defibrylacyjne dla dzieci i dorosłych | Potwierdzić:
11. | Możliwość wykonania kardiowersji i elektrostymulacji | Potwierdzić:
12. | Komunikaty w języku polskim | Potwierdzić:
13. | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych | Potwierdzić:
14. | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury | Potwierdzić:
15. | Ekran kolorowy min. 6,4 cali | Potwierdzić, podać:
16. | Ekran z funkcja dotyku | Potwierdzić:
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
NIE - 0 pkt TAK -10 pkt
17. | Możliwość odłączenia modułu monitora | Potwierdzić:
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
NIE - 0 pkt TAK -10 pkt
18. | Zasilanie akumulatorowo-sieciowe z baterii bez efektu pamięci. Defibrylator wyświetla szacowany pozostały czas pracy urządzenia zasilanego bateriami w minutach | Potwierdzić:
19. | Możliwość ładowania baterii w temp. poniżej 0ºC | Potwierdzić:
20. | Ładowanie akumulatorów 230V AC – w zestawie uchwyt ścienny z ładowaniem | Potwierdzić:
21. | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 120 minut monitorowania lub min. 100 defibrylacji x 200J | Potwierdzić:
22. | Odczyt min. 3 i 12 odprowadzeń EKG | Potwierdzić:
23. | Alarmy częstości akcji serca | Potwierdzić:
24. | Zakres pomiaru częstości akcji serca od 20-300 u/min | Potwierdzić:
25. | Prezentacja zapisu EKG 3 kanałów na ekranie - 0 pkt | Potwierdzić, podać:
PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY:
| Prezentacja zapisu EKG ≥5 kanałów na ekranie - 10 pkt | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
26. | Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 90 mm | Potwierdzić:
27. | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie min. 50-99% z czujnikimi jednorazowymi dla dzieci, minimum 30 sztuk oraz wielorazowymi typu klips dla dorosłych i dzieci – w zestawie | Potwierdzić:
28. | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych i dzieci – w zestawie minimum 4 różne rozmiary | Potwierdzić:
29. | Moduł etCO2 z zakresem pomiaru min. od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracją bez udziału użytkownika, w zestawie 25 szt. kaniul do każdego defibrylatora - 0 pkt | Potwierdzić, podać:
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
Pomiar ze strumienia głównego - 10 pkt
30. | Defibrylator przystosowany do przesyłu danych telemedycznych w formie danych w czasie rzeczywistym do innych urządzeń (komputer, telefon). | Potwierdzić, padać:
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | Parametr dodatkowo punktowany:
| Moduł Bluetooth - 5 pkt | TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
| Moduł GSM lub WIFI - 10 pkt | TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
31. | Możliwość obsługi urządzenia do kompresji klatki piersiowej z poziomu defibrylatora oraz monitorowania za pomocą połączenia bezprzewodowego | Potwierdzić:
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
NIE - 0 pkt
TAK -10 pkt
32. | Informacja zwrotna w czasie rzeczywistym dotycząca jakości uciśnięć klatki piersiowej
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □ (zaznaczyć: TAK lub NIE)
NIE - 0 pkt
TAK -10 pkt
II. Pozostałe
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Potwierdzić:
2. | W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia. | Potwierdzić:
3. | Dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń / awarii /usterek przedmiotu zamówienia | Osoba do kontaktu*:
Imię i nazwisko:
Telefon: ………………………………………..…………
Mail: …………………………………………….….….
4. | Bezpłatny serwis gwarancyjny | Nazwa*:
…………………………………………………..
Adres:
…………………………………………………..
Nr telefonu:
…………………………………………………...

## Pak. 10 Sprzęt medyczny różny
PZ/22/2024 |  | Załącznik nr 2j do SWZ
Formularz parametrów technicznych - opis przedmiotu zamówienia
PAKIET NR 10 - Sprzęt medyczny - drobny
Uwaga: 1. W przypadku posiadania parametrów identycznych jak określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C ,,TAK”. 2. W przypadku posiadania parametrów wyższych / lepszych niż określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C wartość parametrów oferowanych. 3. W przypadku gdy kolumna B określa wartości przedziałowe (ze znakami >, <, ≥, ≤), proszę w kolumnie C wpisać jakie konkretne wartości posiada oferowany przez Wykonawcę sprzęt medyczny. 4. Parametry określone w kolumnie B są warunkami granicznymi. 5. Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej. 6. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta oferowanego sprzętu medycznego, w celu potwierdzenia oferowanych parametrów technicznych. 7. Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. 8. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji oferowanych parametrów za pośrednictwem ogólnodostępnych informacji zamieszczonych w Internecie, w tym zwrócenia się bezpośrednio do producenta w celu potwierdzenia określonej funkcjonalności.
Elektryczny ssak - 3 szt
Producent/Kraj*:
Model/Typ*:
Cena jednostkowa netto*:
Cena jednostkowa brutto*:
Wartość brutto za 3 szt*:
Oferowany przedmiot zamówienia wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024r.
*wypełnia/zaznacza Wykonawca
Lp | Wymagane parametry techniczne/opis | Parametr oferowany*
A | B | C
I. Charakterystyka ogólna
1. | Ssak przeznaczony do pracy ciągłej, do odsysania wydzielin, krwi, śluzu i innych płynów fizjologicznych | Potwierdzić:
2. | Ssak wyposażony w wózek lub podstawę jezdną - kółka z możliwością blokowania | Potwierdzić:
3. | Zasilanie elektryczne 230 V/50Hz | Potwierdzić:
4. | Wydajność ssaka min. 35 l/min | Potwierdzić, podać:
5. | Maksymalne uzyskiwane podciśnienie ≥ -0,85 bar | Potwierdzić:
6. | Waga ssaka max. 11 kg | Potwierdzić, podać:
7. | Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia materiału, łatwa do dezynfekcji | Potwierdzić:
8. | Praca ssaka oparta na wbudowanej bezolejowej membranowej pompie próżniowej. | Potwierdzić:
9. | Min. trzystopniowe zabezpieczenie przeciw przelewowe | Potwierdzić, podać:
II. Wyposażenie
1. | Zbiornik bezpieczeństwa szklany 0.2-0.3L | Potwierdzić:
2. | Przewód łączący zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym | Potwierdzić, podać:
3. | Min. 2-litrowy (z podziałką) zbiornik podstawowy, nietłukący z możliwością zastosowania pokrywy zakręcanej lub wciskanej, z zabezpieczeniem przed przelaniem | Potwierdzić:
4. | Uchwyt zbiornika z uchwytem na przewód ssący | Potwierdzić, podać:
5. | Przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie o minimalnej dł.1,3 m | Potwierdzić, podać:
6. | Stojak jezdny ssaka | Potwierdzić, podać:
7. | Kabel zasilający min. 1,8 m | Potwierdzić, podać:
8. | Możliwość stosowania jednorazowych worków na wydzielinę przystosowanych do zbiorników 2l wielorazowych z pokrywami wielorazowymi zarówno zakręcanymi na pojemnik jak i wciskanymi w pojemnik | Potwierdzić:
9. | Możliwość stosowania pojemników wielorazowych | Potwierdzić:
10. | Możliwość rozbudowy ssaka o włącznik nożny on/off | Potwierdzić:
11. | Podstawa jezdna ssaka z koszem na akcesoria (dreny jednorazowe, cewniki) montowany na tylnej części postawy bez wsparcia serwisu | Potwierdzić:
III. Pozostałe
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Potwierdzić:
2. | W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia. | Potwierdzić:
3. | Dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń / awarii /usterek przedmiotu zamówienia | Osoba do kontaktu*:
Imię i nazwisko:
Telefon: ………………………………………..…………
Mail: …………………………………………….….….
4. | Bezpłatny serwis gwarancyjny | Nazwa*:
…………………………………………………..
Adres:
…………………………………………………..
Nr telefonu:
…………………………………………………...
Aparat do ogrzewania pacjenta - 2 szt.
Producent/Kraj*:
Model/Typ*:
Cena jednostkowa netto*:
Cena jednostkowa brutto*:
Wartość brutto za 2 szt*:
Oferowany przedmiot zamówienia wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024r.
*wypełnia Wykonawca
Lp | Wymagane parametry techniczne/opis | Parametr oferowany*
A | B | C
I. Charakterystyka ogólna
1. | Aparat do ogrzewania pacjenta za pomocą ciepłego powietrza | Potwierdzić:
2. | Urządzenie wyposażone w 2 bezpieczniki zasilania oraz wyłącznik główny | Potwierdzić:
3. | Zasilanie 220-230 V | Potwierdzić:
4. | Aparat wyposażony w zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem | Potwierdzić:
5. | Giętki przewód grzewczy wzmocniony drutem (nie utrudniający dostępu do pacjenta) o długości minimum 1,6 m | Potwierdzić:
6. | Podstawa jezdna do aparatu: wózek wyposażony w koła z blokadą oraz z koszykiem na kołdry | Potwierdzić:
7. | Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek; łóżku pacjenta bez dodatkowych akcesoriów | Potwierdzić:
8. | Zakresy temperatur, min. cztery poziomy temperatur: temperatura otoczenia, 38°C, 43°C, 45°C wzmocnienie przez 45 minut | Potwierdzić:
9. | Możliwość regulacji wentylatora minimum 3 zakresy: np. 9 m/s, 13 m/s, 16 m/s) | Potwierdzić:
10. | Alarmy: wysoka temperatura, przekroczenie temperatury, żywotność filtra, brak filtra | Potwierdzić:
11. | Waga urządzenia, max. 7,5 kg | Potwierdzić, podać:
12. | Alfanumeryczny 16-znakowy wyświetlacz pokazujący temperaturę roboczą i aktualny status urządzenia | Potwierdzić:
13. | Diody LED o wysokiej jasności zintegrowane w przyciskach wskazujące tryb działania | Potwierdzić:
14. | Minimum 3 rozmiary koców (w tym rozmiary pediatryczne). Dostępne w wersji sterylnej i niesterylnej. Dołączyć po 5 szt. z każdego oferowanego rozmiaru koców (w tym koce pediatryczne). | Potwierdzić, podać dostępne rozmiary:
15. | Urządzenie zabezpieczone filtrem typu HEPA | Potwierdzić, podać:
16. | Szybkość przepływu powietrza min. 23 L/s | Potwierdzić:
II. Pozostałe
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Potwierdzić:
2. | W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia. | Potwierdzić:
3. | Dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń / awarii /usterek przedmiotu zamówienia | Osoba do kontaktu*:
Imię i nazwisko:
Telefon: ………………………………………..…………
Mail: …………………………………………….….….
4. | Bezpłatny serwis gwarancyjny | Nazwa*:
…………………………………………………..
Adres:
…………………………………………………..
Nr telefonu:
…………………………………………………...
Zestaw do ogrzewania płynów infuzyjnych - 1 szt.
Producent/Kraj*:
Model/Typ*:
Cena jednostkowa netto*:
Cena jednostkowa brutto*:
Oferowany przedmiot zamówienia wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024r.
*wypełnia Wykonawca
Lp | Wymagane parametry techniczne/opis | Parametr oferowany*
A | B | C
I. Charakterystyka ogólna
1. | Aparat do przepływowego ogrzewania płynów infuzyjnych i krwi składający się z aktywnego drenu grzewczego oraz jednostki kontrolującej | Potwierdzić:
2. | Urządzenie do wymiany ciepła w postaci suchego ciepła, grzałka. Minimalna długość drenu 1300 mm | Potwierdzić:
3. | Dostosowany do drenów o grubości w minimalnym zakresie od 4,0 mm do 5,0 mm | Potwierdzić, podać:
4. | Regulacja temperatury w zakresie min. od 36°C do 39°C | Potwierdzić, podać:
5. | Możliwość regulacji temperatury co minimum 0,2°C | Potwierdzić, podać:
6. | Podgrzewacz wyposażony w dźwiękowy i wizualny alarm dot. m. in. za wysokiej temperatury, za niskiej temperatury (przy 32°C) oraz o awarii czujnika. | Potwierdzić:
7. | Podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem – automatyczny wyłącznik w przypadku przekroczenia temperatury przy max temp. 42˚C | Potwierdzić:
8. | Ciągłe wyświetlanie bieżącej temperatury na wyświetlaczu | Potwierdzić:
9. | Szybki czas nagrzewania: mniej niż 140 sek. min od 20˚C do 36˚C | Potwierdzić:
10. | Wydajność ogrzewania min. 20 ml/min | Potwierdzić:
11. | Pobór mocy max. 120 W | Potwierdzić:
12. | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej | Potwierdzić:
13. | Klasa ochronności- Klasa I, typ BF. | Potwierdzić:
14. | Gładka powierzchnia umożliwia łatwe czyszczenie i dezynfekcję | Potwierdzić:
15. | Zasilanie 220-240V 50/60 Hz | Potwierdzić:
16. | Waga max. 1500 g | Potwierdzić, podać:
II. Pozostałe
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Potwierdzić:
2. | W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia. | Potwierdzić:
3. | Dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń / awarii /usterek przedmiotu zamówienia | Osoba do kontaktu*:
Imię i nazwisko:
Telefon: ………………………………………..…………
Mail: …………………………………………….….….
4. | Bezpłatny serwis gwarancyjny | Nazwa*:
…………………………………………………..
Adres:
…………………………………………………..
Nr telefonu:
…………………………………………………...
Zestaw do szybkiego przetaczania płynów - 1 szt.
Producent/Kraj*:
Model/Typ*:
Cena jednostkowa netto*:
Cena jednostkowa brutto*:
Oferowany przedmiot zamówienia wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024r.
*wypełnia Wykonawca
Lp | Wymagane parametry techniczne/opis | Parametr oferowany*
A | B | C
I. Charakterystyka ogólna - pojemność 500 ml
1. | Wielorazowy mankiet do infuzji ciśnieniowych o pojemności 500 ml, posiadający kieszeń, gruszkę i ciśnieniomierz. Zbudowany z grubych, wodoodpornych włókien poliestrowych | Potwierdzić:
2. | Tylna strona mankietu wzmocniona stałymi wewnętrznymi wkładkami. Zawiera przezroczyste okno pozwalające na wizualną obserwację poziomu płynu. | Potwierdzić:
3. | Dokładność manometru ±2 mmHg przy 300 mmHg | Potwierdzić, podać:
4. | Konstrukcja odporna na prucie i rozerwanie. Pęcherz wykonany z TPU (termoplastyczny poliuretan). Poliestrowy uchwyt z pętlą do zawieszania. | Potwierdzić, podać:
II. Charakterystyka ogólna - pojemność 1000 ml
1. | Wielorazowy mankiet do infuzji ciśnieniowych o pojemności 1000 ml, posiadający kieszeń, gruszkę i ciśnieniomierz. Zbudowany z grubych, wodoodpornych włókien poliestrowych. | Potwierdzić:
2. | Tylna strona worka wzmocniona stałymi wewnętrznymi wkładkami. Zawiera przezroczyste okno pozwalające na wizualną obserwację poziomu płynu. | Potwierdzić:
3. | Dokładność manometru ±2 mmHg przy 300 mmHg | Potwierdzić:
4. | Konstrukcja odporna na prucie i rozerwanie. Pęcherz wykonany z TPU (termoplastyczny poliuretan). | Potwierdzić:
5. | Poliestrowy uchwyt z pętlą do zawieszania. Pranie mankietu po odłączeniu gruszki, pęcherza i manometru w temperaturze do 30°C. Nie zawiera lateksu | Potwierdzić:
III. Pozostałe
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Potwierdzić:
2. | W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia. | Potwierdzić:
3. | Dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń / awarii /usterek przedmiotu zamówienia | Osoba do kontaktu*:
Imię i nazwisko:
Telefon: ………………………………………..…………
Mail: …………………………………………….….….
4. | Bezpłatny serwis gwarancyjny | Nazwa*:
…………………………………………………..
Adres:
…………………………………………………..
Nr telefonu:
…………………………………………………...
Zestaw do trudnej intubacji - 2 szt.
Producent/Kraj*:
Model/Typ*:
Cena jednostkowa netto*:
Cena jednostkowa brutto*:
Wartość brutto za 2 szt*:
Oferowany przedmiot zamówienia wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024r.
*wypełnia Wykonawca
Lp | Wymagane parametry techniczne/opis | Parametr oferowany*
A | B | C
I. Charakterystyka ogólna
1. | Wielkość urządzenia max 18,5 cm x 7 cm x 11,5 cm | Potwierdzić:
2. | Waga urządzenia max 250 g | Potwierdzić, podać:
3. | Urządzenie zasilane własnym akumulatorem litowym 3,6 V, który pozwala na min. 240 min. użytkowania bez wymiany akumulatora | Potwierdzić:
5. | Żródło światła LED o dużej intensywności światła | Potwierdzić:
6. | Kolorowy wyświetlacz LCD 2,5" (+-0,5") | Potwierdzić:
7. | Kamera CMOS | Potwierdzić:
8. | Videolaryngoskop wytworzony z trwałego tworzywa termoplastycznego do zastosowań medycznych ze wzmocnionym korpusem ze stopu | Potwierdzić:
9. | Urządzenie oraz opakowanie nie zawierające lateksu | Potwierdzić:
10. | Urządzenie przeznaczone do stosowania z jednorazowymi łyżkami laryngoskopowymi | Potwierdzić:
11. | Jednorazowe łyżki wytworzone z polimeru optycznego do zastosowań medycznych, pakowane jałowe, wyłącznie do jednokrotnego użytku. Łyżki oraz opakowanie nie zawierające lateksu. | Potwierdzić:
12. | Do urządzenia dołączone: łyżki w rozmiarze 1,2,3,4 - 50 sztuk, łyżki do trudnej intubacji - 10 sztuk | Potwierdzić:
13. | Obsługa jednym przyciskiem | Potwierdzić:
14. | Do uzytku dla pacjentów pediatrycznych i dla dorosłych | Potwierdzić:
15. | Automatyczne wyłączenie urządzenia w przedziale czasowym od 3-10 minut bezruchu | Potwierdzić:
16. | Wskaźnik pozostałego czasu działania baterii z odliczaniem minutowym | Potwierdzić:
17. | Możliwość obrotu ekranu o 45 stopni w płaszczyźnie pionowej | Potwierdzić:
18. | Monitor zintegrowany z rekojeścią | Potwierdzić:
II. Pozostałe
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Potwierdzić:
2. | W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia. | Potwierdzić:
3. | Dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń / awarii /usterek przedmiotu zamówienia | Osoba do kontaktu*:
Imię i nazwisko:
Telefon: ………………………………………..…………
Mail: …………………………………………….….….
4. | Bezpłatny serwis gwarancyjny | Nazwa*:
…………………………………………………..
Adres:
…………………………………………………..
Nr telefonu:
…………………………………………………...