## ZADANIE
Załącznik nr 2 do SWZ PO ZMIANACH
Załącznik do umowy nr NZ.261.61.1.2023
Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy endoprotez poresekcyjnych kości udowej, kości piszczelowej, stawu kolanowego, stawu biodrowego oraz kości ramiennej, zwanych dalej wyrobami, wraz z akcesoriami umożliwiającymi ich wszczepienie, zwanymi dalej instrumentarium. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: 1) dostarczać wyroby w postaci kompletnego zestawu (pełny asortyment i zakres wymaganych rozmiarów) umożliwiającego przeprowadzenie zabiegu, 2) udostępniać Zamawiającemu na czas przeprowadzenia zabiegu instrumentarium umożliwiającego implantację każdego z rodzajów wyrobów, 3) dostarczyć wyroby oraz instrumentarium nie później niż 1 dzień roboczy przed datą planowanego zabiegu na podstawie zamówienia przesłanego drogą elektroniczną na adres ............................. lub zgłoszenia telefonicznego na numer ……………..……… . 3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby, instrumentarium objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - oznakowanie o możliwości przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego – jeżeli dotyczy, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz instrumentarium spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA CZĘŚCI BLIŻSZEJ KOŚCI PISZCZELOWEJ: Modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej składająca się z: a) części udowej stawowej anatomicznej (prawej, lewej) w 3 rozmiarach, cementowanej lub bezcementowej; b) trzpienia udowego cementowanego lub bezcementowego; c) części piszczelowej pokrytej okładziną srebra; d) trzpienia piszczelowego cementowanego lub bezcementowego, heksagonalnego w przekroju poprzecznym; e) części łączącej do części piszczelowej pokrytej okładziną srebra; f) części przedłużającej pokrytej okładziną srebra, umożliwiającej dopasowanie wysokości resekcji; g) wkładki polietylenowej; h) śruby łączącej ze skokiem co 20mm; i) siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiającej doszycie tkanek miękkich; j) adapter offsetu uniwersalny udowy oraz piszczelowy w rozmiarach 0, 2 ,4 i 6; k) zamek łączący element udowy i piszczelowy; l) korek polietylenowy | zestaw* | 2
2. | ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA ODCINKA BLIŻSZEGO KOŚCI UDOWEJ Modularna endoproteza umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm, w wersji cementowanej lub wersji bezcementowej składająca się z: a) trzpienia udowego cementowanego lub bezcementowanego, heksagonalnego w przekroju poprzecznym; b) części proksymalnej pokrytej okładziną srebra, zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 5 stopni, konus szyjki 12/14; c) części łączącej pokrytej okładziną srebra; d) części przedłużającej pokrytej okładziną srebra, umożliwiającą dopasowanie wysokości resekcji; e) śruby łączącej ze skokiem co 20mm; f) siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiającej doszycie tkanek miękkich. | zestaw* | 2
3. | ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA DALSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ: Modularna endoproteza umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm, w wersji cementowanej lub bezcementowej składająca się z: a)części udowej anatomicznej (prawej, lewej) pokrytej okładziną srebra; b)trzpienia udowego cementowanego lub bezcementowego, heksagonalnego w przekroju poprzecznym; c)części łączącej pokrytej okładziną srebra; d)części przedłużającej pokrytej okładziną srebra, umożliwiającej dopasowanie wysokości resekcji; e)śruby łączącej ze skokiem co 2Omm; f)części piszczelowej pokrytej okładziną srebra; g)podkładki pod tacę piszczelową całkowitej; h)podkładki pod tacę piszczelową połowiczą (tylko pod jeden kłykieć); i)śruby do podkładki piszczelowej; j)trzpienia piszczelowego cementowanego lub bezcementowego; k)wkładki polietylenowej w rozmiarach: small, standard i large; 1) mechanizmu łączącego część piszczelową i udową — zamka m)śruby do tacy piszczelowej n)siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiającej doszycie tkanek miękkich; o) adapter offsetu uniwersalny udowy oraz piszczelowy w rozmiarach 0, 2 ,4 i 6 | zestaw* | 2
4. | ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA TOTALNA KOŚCI UDOWEJ: Modularna endoproteza umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm, w wersji cementowanej lub bezcementowej składająca się z: a)części proksymalnej pokrytej okładziną srebra, zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 5 stopni, konus szyjki 12/14; b)części łączącej pokrytej okładziną srebra; c)reduktora łączącego; d)części przedłużającej pokrytej okładziną srebra, umożliwiającej dopasowanie wysokości resekcji; e)części udowej anatomicznej (prawej, lewej) pokrytej okładziną srebra; f)śruby łączącej ze skokiem co 20mm; g)części piszczelowej pokrytej okładziną srebra; h)trzpienia piszczelowego cementowanego lub bezcementowanego; i)wkładki polietylenowej w rozmiarach: small, standard i large; j)mechanizmu łączącego część piszczelową i udową; k)śruby do tacy piszczelowej; l) podkładki pod tacę piszczelową całkowitej ł) podkładki pod tacę piszczelową połowiczej (tylko pod jeden kłycieć); m) siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiającej doszycie tkanek miękkich; n) adapter offsetu uniwersalny udowy oraz piszczelowy w rozmiarach 0, 2 ,4 i 6; o) trzpień udowy cementowy i bezcementowy | zestaw* | 2
5. | ENDOPROTEZA TOTALNEJ RESEKCJI STAWU KOLANOWEGO: Modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej składająca się z: a) cięci udowej anatomicznej (prawej, lewej) pokrytej okładziną srebra; b) trzpienia udowego cementowanego lub bezcementowego, heksagonalnego w przekroju poprzecznym; c) części łączącej pokrytej okładziną srebra; d) części przedłużającej pokrytej okładziną srebra, umożliwiającej dopasowanie wysokości resekcji; e) śruby łączącej ze skokiem co 20mm; f) części piszczelowej pokrytej okładziną srebra; g) wkładki polietylenowej; h) części łączącej do części piszczelowej pokrytej okładziną srebra; i) trzpienia piszczelowego cementowanego lub bezcementowanego, heksagonalnego w przekroju poprzecznym; j) siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiającej doszycie tkanek miękkich. | zestaw* | 2
6. | ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA WSTAWKI TRZONU KOŚCI UDOWEJ: Modularna endoproteza umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm w wersji cementowanej lub wersji bezcementowej składająca się z: a) trzpienia udowego cementowanego lub bezcementowanego, heksagonalnego w przekroju poprzecznym; b) części diafizjalanej pokrytej okładziną srebra, zaopatrzonej w heksagonalny element trzpieniowy o długości 100mm; c) części łączącej do części diafizjalnej pokrytej okładziną srebra; d) części przedłużającej pokrytej okładziną srebra, umożliwiającą dopasowanie wysokości resekcji; e) śruby łączącej ze skokiem co 20mm. | zestaw* | 2
7. | ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA PANEWKI STAWU BIODROWEGO: Modularna endoproteza składająca się z: a) trzpienia cementowanego lub bezcementowego; b) panewki o średnicy 50, 54, 60 mm; c) wkładu polietylenowego z 15 stopniowym offsetem; d) głowy tytanowej z powłoką TiN; e) śruby łącząca trzpień i czaszę panewki. | zestaw* | 1
8. | ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA USZTYWNIENIA STAWU KOLANOWEGO: Części składowe endoprotezy: a)implant artrodezy pokryty okładziną srebra; b)trzpień udowy cementowany lub bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym; c)płytka piszczelowa zapobiegająca zapadaniu się artrodezy; d)trzpień piszczelowy cementowany lub bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym; e)część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji; f)śruba łącząca ze skokiem co 20mm; g)siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. | zestaw* | 1
9. | IMPLANT DO USZTYWNIENIA STAWU KOLANOWEGO: Części składowe endoprotezy: a) trzpień typu Wagnera (stożek 2-stopniowy) w części o przekroju heksagonalnym w długościach 150, 200, 250mm i średnicach 12, 14, 16, 18, 20mm, w opcji najdłuższej posiadający dystalne otwory umożliwiające wzmocnienie śrubami, trzpienie odpowiednio przygięte celem dopasowania do krzywizny kości udowej, cementowane wykonane z CoCrMo w długościach 150, 200 i średnicach 12, 14, 16, 18mm; b) śruba o długości 25mm i 50mm; c) komponent udowy prawy/lewy; d) komponent piszczelowy; e) element przedłużający 25 mm. | zestaw* | 2
10. | ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI RAMIENNEJ: Modularna endoproteza umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm w wersji cementowej lub wersji bezcementowej składająca się z: a) trzpienia kości ramiennej cementowanego lub bezcementowego, heksagonalnego w przekroju poprzecznym; b) części proksymalnej pokrytej okładziną srebra, zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni; c) części łączącej pokrytej okładziną srebra (80mm); d) części przedłużającej pokrytej okładziną srebra, umożliwiającej dopasowanie wysokości resekcji (20, 40 i 60mm); e) śruby łączącej ze skokiem co 20mm; f) glenoidu, elementu polietylenowanego zastępującego panewkę stawu; g) elementu głowy kości ramiennej pokrytej okładziną ceramiczną TiN w 3 średnicach; h) siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiającej doszycie tkanek miękkich. | zestaw* | 2
11. | ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA DALSZEGO ODCINKA KOŚCI RAMIENNEJ: Modularna endoproteza umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm w wersji cementowanej lub wersji bezcementowej składającej się z: a) trzpienia kości ramiennej cementowanego lub bezcementowanego, heksagonalnego w przekroju poprzecznym; b) części dystalnej ramiennej, kłykciowej, polerowanej , zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni oraz zamka zawiasowego; c) części łączącej pokrytej okładziną srebra (80mm); d) części przedłużającej pokrytej okładziną srebra, umożliwiającej dopasowanie wysokości resekcji (20, 40 i 60mm); e) śruby łączącej ze skokiem co 20mm; f) elementu łokciowego mocującego do kości łokciowej cementowanego lub bezcementowanego; g) odboju do elementu łokciowego; h) śruby gąbczastej do zakotwiczenia elementu łokciowego; i) siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiającego doszycie tkanek miękkich. | zestaw* | 2
12. | ENDOPROTEZA TOTALNEJ RESEKCJI KOŚCI RAMIENNEJ: Modularna endoproteza umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm w wersji cementowanej lub wersji bezcementowej (do wyboru przez Zamawiającego) składającej się z: a) części proksymalnej pokrytej okładziną srebra, zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni; b) części łączącej pokrytej okładziną srebra (80mm); c) części przedłużającej pokrytej okładziną srebra, umożliwiającej dopasowanie wysokości resekcji (20, 40 i 60mm); d) śruby łączącej ze skokiem co 20mm; e) elementu pośredniego (reduktora) umożliwiającego łączenie protezy proksymalnej z dystalną; f) glenoidu, elementu polietylenowego zastępującego panewkę stawu; g) elementu głowy kości ramiennej pokrytej okładziną ceramiczną TiN w 3 średnicach; h) elementu łokciowego mocującego do kości łokciowej cementowanego lub bezcementowego; i) części dystalnej ramiennej, kłykciowej, polerowanej, zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni, oraz zamka zawiasowego; j) odboju do elementu łokciowego; k) śruby gąbczastej do zakotwiczenia elementu łokciowego; k) siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiającej doszycie tkanek miękkich. | zestaw* | 2
13. | ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA CZĘŚCI PROKSYMALNEJ KOŚCI RAMIENNEJ ODWRÓCONA: Części składowe endoprotezy: a) trzpień kości ramiennej cementowany lub bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym; b) część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni; c) część łącząca pokryta okładziną srebra (80mm); d) część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji (20, 40 i 60mm); e) śruba łącząca ze skokiem co 20mm; f) glenosfera, odwrócona głowa (inverse) zastępujący panewkę stawu; g) glenoid, element mocowany do panewki za pomocą śrub, umożliwiający zamocowanie glenosfery; h) odwrócona panewka (inverse cap) kości ramiennej pokryta okładziną ceramiczną TiN; i) śruba gąbczasta do zakotwiczenia glenoidu; j) siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephta lat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. | zestaw* | 2
14. | ENDOPROTEZA TOTALNEJ RESEKCJI KOŚCI RAMIENNEJ Z PANEWKĄ ODWRÓCONA: Części składowe endoprotezy: a) część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni; b) część łącząca pokryta okładziną srebra (80mm); c) część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji (20, 40 i 60mm); d) śruba łącząca ze skokiem co 20mm; e) element pośredni (reduktor) umożliwiający łączenie protezy proksymalnej z dystalną; f) glenosfera, odwrócona głowa (inverse) zastępujący panewkę stawu; g) glenoid, element mocowany do panewki za pomocą śrub umożliwiający zamocowanie glenosfery; h) odwrócona panewka (inverse cap) kości ramiennej pokryty okładziną ceramiczną TiN; i) śruba gąbczasta do zakotwiczenia elementu łokciowego i glenoidu; j) element łokciowy mocujący do kości łokciowej cementowany lub bezcementowy; k) część dystalna ramienna, kłykciowa, polerowana, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni, oraz zamek zawiasowy; I) odbój do elementu łokciowego; ł) siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. | zestaw* | 2
15. | ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA WSTAWKI TRZONU CZĘŚCI KOŚCI RAMIENNEJ: Części składowe endoprotezy: a) komponent ramienny diafizjalny cementowany z powłoką srebra; b) część pośrednia umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji w długościach 20 mm, 40 mm, 60 mm pokryta antyzapalną powłoką srebra; c) trzpień ramienny w wersji bezcementowej lub cementowanej w róznych długościach o przekroju heksagonalnym; d) śruba łącząca ze skokiem co 20mm. | zestaw* | 2
|  |  |  | Razem netto: |  | Razem brutto:
* Wykonawca zobowiązany jest podać ceny jednostkowe brutto poszczególnych elementów wchodzących w skład zestawu (dotyczy wszystkich poz. tabeli) np. w kolumnie 10 tabeli lub w załączniku do formularza cenowo-technicznego.