|  | GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań | F16 - ZP |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wydanie 3 | Strona 1 z 6 |
| ### Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |

Załącznik nr 1 do SWZ

Oznaczenie sprawy: TP- 105/23

UWAGA!

Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, na które składa ofertę.

Część nr 1 - Videolaryngoskop 2 szt. ( Neonatologia  I)

| Producent, typ (model) |  | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok produkcji (nie wcześniej niż 2022) nowy, nieużywane |  | Podać |  |
| Cena jednostkowa (jeśli poszczególne moduły nie obejmują całego zamówienia, opisać) |  |  |  |
| Termin dostawy do 30.11.2023 |  |  |  |
| Gwarancja minimum 24 miesiące |  | Podać |  |
| LP. | Opis wymagania | Wartość wymagana |  |
|  | Instrukcja papierowa i elektroniczna w języku polskim | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu użytkowania | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego (eksploatacja, czyszczenie, czynności serwisowe niewymagające specjalistycznych urządzeń pomiarowych i oprogramowania) | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w tym przeglądy jeśli są wymagane | Tak, jaka częstotliwość przeglądów |  |
|  | Jeśli wymagane przeglądy, wskazanie pełnego wykazu czynności serwisowych przewidzianych dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem wymiany części eksploatacyjnych. | Tak |  |
|  | Certyfikat CE i noty zgodności pozwalające na pracę w UE | Tak |  |
|  | Wykaz wszystkich części zamiennych, akcesoriów jedno- i wielorazowych koniecznych do wymiany okresowej przewidzianych przez producenta i określonych jako eksploatacyjne wraz ze wskazaniem okresu używalności poszczególnych elementów. Dokument w osobnym pliku ze wskazaniem numerów REF. | Tak |  |
|  | Ekran LCD o przekątnej min 3,5" i rozdzielczości min 640x480 dpi; | Tak |  |
|  | Konstrukcja zapewniająca trzymanie całego urządzania w dłoni (łącznie z ekranem) o ergonomicznym kształcie. | Tak |  |
|  | Kamera o rozdzielczości 2 MP ze zintegrowanym źródłem światła; | Tak |  |
|  | Łyżki zapewniające możliwość wykonania badania u pacjentów neonatologicznych; | Tak |  |
|  | System zapewniający nagranie filmów i zdjęć na nośniku zewnętrznym (karta pamięci lub nośnik USB) | Tak |  |
|  | Kompatybilna karta pamięci min. 8GB | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do zewnętrznego monitora poprzez złącze HDMI umożliwiające przechwytywanie live | Tak |  |
|  | Źródło światła min. 800 luxów o barwie mieszczącej się w zakresie 4800 – 5200 K | Tak |  |
|  | Kąt pola widzenia minimum 55° | Tak |  |
|  | Łyżki wielorazowe w rozmiarze zapewniającym swobodna pracę przy pacjencie o masie 400 g – 10 kg (w dwóch rozmiarach SS/00 (2 szt.) oraz S/0 (1 szt.) | Tak |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe zapewniające pracę minimum 2 godziny przy pełnym naładowaniu akumulatora | Tak |  |

Załącznik nr 1 do SWZ

Oznaczenie sprawy: TP-105/23

Część nr 2 - Videolaryngoskop 2 szt. ( Neonatologia  II)

| Producent, typ (model) |  | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok produkcji (nie wcześniej niż 2022) nowy, nieużywane |  | Podać |  |
| Cena jednostkowa (jeśli poszczególne moduły nie obejmują całego zamówienia, opisać) |  |  |  |
| Termin dostawy do 30.11.2023 |  |  |  |
| Gwarancja minimum 24 miesiące |  | Podać |  |
| LP. | Opis wymagania | Wartość wymagana |  |
| 1. | Instrukcja papierowa i elektroniczna w języku polskim | Tak |  |
| 2. | Szkolenie personelu z zakresu użytkowania | Tak |  |
| 3 | Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego (eksploatacja, czyszczenie, czynności serwisowe niewymagające specjalistycznych urządzeń pomiarowych i oprogramowania) | Tak |  |
| 4. | Zapewnienie pełnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w tym przeglądy jeśli są wymagane | Tak, jaka częstotliwość przeglądów |  |
| 5. | Jeśli wymagane przeglądy, wskazanie pełnego wykazu czynności serwisowych przewidzianych dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem wymiany części eksploatacyjnych. | Tak |  |
| 6. | Certyfikat CE i noty zgodności pozwalające na pracę w UE | Tak |  |
| 7. | Wykaz wszystkich części zamiennych, akcesoriów jedno- i wielorazowych koniecznych do wymiany okresowej przewidzianych przez producenta i określonych jako eksploatacyjne wraz ze wskazaniem okresu używalności poszczególnych elementów. Dokument w osobnym pliku ze wskazaniem numerów REF. | Tak |  |
| 8. | Ekran LCD o przekątnej min 3,5" i rozdzielczości min 1280 x 800 pikseli | Tak |  |
| 9. | Konstrukcja zapewniająca trzymanie całego urządzania w dłoni (łącznie z ekranem) o ergonomicznym kształcie. | Tak |  |
| 10 | Możliwość obracania ekranu pionowo i poziomo | Tak |  |
| 11. | Kamera ze zintegrowanym źródłem światła; | Tak |  |
| 12. | Odporność min. IPX8 | Tak |  |
| 13 | Łyżki zapewniające możliwość wykonania badania u pacjentów neonatologicznych; | Tak |  |
| 14. | System zapewniający nagranie filmów i zdjęć na nośniku zewnętrznym (karta pamięci lub nośnik USB) | Tak |  |
| 15. | Kabel zapewniający możliwość odłączenia monitora od korpusu laryngoskopu | Tak |  |
| 16. | Źródło światła min. 800 luxów o barwie mieszczącej się w zakresie 4800 – 5200 K | Tak |  |
| 17. | Kąt pola widzenia minimum 60° | Tak |  |
| 18. | Łyżki wielorazowe MILLER i MAC w rozmiarze zapewniającym swobodna pracę przy pacjencie o masie 400 g – 10 kg w dwóch rozmiarach 0 oraz 1 łącznie dla całego zamówienia: 2 szt. Miller 0 1 szt. Miller 1 1 szt. MAC 0 | Tak |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe zapewniające pracę minimum 1 godzinę przy pełnym naładowaniu akumulatora | Tak |  |

Załącznik nr 1 do SWZ

Oznaczenie sprawy: TP - 105/23

Część nr 3 - Videolaryngoskop 2 szt. ( OAiIOM)

| Producent, typ (model) |  | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok produkcji (nie wcześniej niż 2022) nowy, nieużywane |  | Podać |  |
| Cena jednostkowa (jeśli poszczególne moduły nie obejmują całego zamówienia, opisać) |  |  |  |
| Termin dostawy do 30.11.2023 |  |  |  |
| Gwarancja minimum 24 miesiące |  | Podać |  |
| LP. | Opis wymagania | Wartość wymagana |  |
| 1. | Instrukcja papierowa i elektroniczna w języku polskim | Tak |  |
| 2. | Szkolenie personelu z zakresu użytkowania | Tak |  |
| 3. | Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego (eksploatacja, czyszczenie, czynności serwisowe niewymagające specjalistycznych urządzeń pomiarowych i oprogramowania) | Tak |  |
| 4. | Zapewnienie pełnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w tym przeglądy jeśli są wymagane | Tak, jaka częstotliwość przeglądów |  |
| 5. | Jeśli wymagane przeglądy, wskazanie pełnego wykazu czynności serwisowych przewidzianych dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem wymiany części eksploatacyjnych. | Tak |  |
| 6. | Certyfikat CE i noty zgodności pozwalające na pracę w UE | Tak |  |
| 7. | Wykaz wszystkich części zamiennych, akcesoriów jedno- i wielorazowych koniecznych do wymiany okresowej przewidzianych przez producenta i określonych jako eksploatacyjne wraz ze wskazaniem okresu używalności poszczególnych elementów. Dokument w osobnym pliku ze wskazaniem numerów REF. | Tak |  |
| 8. | Ekran LCD o przekątnej min 2,5" i rozdzielczości min 640x480 dpi; | Tak |  |
| 9. | Jeśli ekran nie jest integralną częścią videolaryngoskopu niezbędny stojak jezdny do monitora | Tak |  |
| 10. | Kamera o rozdzielczości 2 MP ze zintegrowanym źródłem światła LED lub równoważne; | Tak |  |
| 11. | Łyżki zapewniające możliwość wykonania badania u pacjentów neonatologicznych; | Tak |  |
| 12. | Źródło światła min. 800 luxów o barwie mieszczącej się w zakresie 4800 – 5200 K | Tak |  |
| 13. | Kąt pola widzenia minimum 55° | Tak |  |
| 14. | Łyżki jednorazowego użytku MAC w rozmiarze zapewniające pracę z pacjentem dorosłym (M, L) (min. 30 szt. z każdego rozmiaru) | Tak |  |
| 15. | Zasilanie akumulatorowe zapewniające pracę minimum 250 min. przy pełnym naładowaniu akumulatora | Tak |  |