## Pakiet nr 1
Dostawa pomp infuzyjnych i stacji dokującej dla "Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o. w Poddębicach
Pakiet nr 1 CPV: 33.10.00.00-1 33.19.41.10-0
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto za szt. | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Producent | Model/ typ/ Nazwa handlowa/ nr katalogowy produktu/ (wpisać właściwe)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Infuzyjna pompa strzykawkowa | szt. | 5
2. | Uchwyt mocujący pompę do mocowania poza stacją dokującą | szt. | 1
3. | Stacja dokująca na 4 pompy | szt. | 1
4. | Pokrywa do stacji dokującej | szt. | 1
5. | Zasilacz do pomp | szt. | 1
6. | Wózek do stacji dokującej i pomp | szt. | 1
Pozycje określone w poz. 1- 6 muszą być kompatybilne |  |  |  | Razem:
Parametry wymagane przez Zamawiającego: | [7 empty] | Parametry oferowane przez Wykonawcę. Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK/NIE. (Proszę wypełnić wszystkie niżej wymienione punkty)
Warunki ogólne
1. | Rok produkcji: nie starszy niż 2024 r. | [5 empty] | Podać
2. | Certyfikat CE wystawiony z udziałem jednostki notyfikowanej. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu przy dostawie. | [5 empty] | Tak
3. | Deklaracja Zgodności. Zamawiający wymaga dostarczenia deklaracji przy dostawie. | [5 empty] | Tak
4. | Urządzenie zgłoszone do URPLWM i PB w Polsce jako wyrób medyczny (pompy w klasie co najmniej II a) lub posiadający certyfikat WE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego (pompy w klasie co najmniej II a) stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EWG. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | [5 empty] | Tak
5. | Instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji, w języku polskim, w wesji elektronicznej i papierowej. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | [5 empty] | Tak
6. | Termin dostawy do 28 dni | [5 empty] | Tak, podać
7. | Bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi urządzenia dla personelu medycznego, potwierdzone certyfikatem. Termin szkolenia do uzugodnienia z zamawiającym. | [5 empty] | Tak
8. | Usługi gwarancyjne świadczone min. w dni robocze, tj. poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy min. w godzinach 8.00-16.00 | [5 empty] | Tak, podać
9. | W przypadku ujawnienia wady lub usterki sprzętu bądź innych wymaganych czynności serwisowych czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych/ naprawczych nie może być dłuższy niż 24 godziny (w dni robocze poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach min. 8:00 – 16:00) - rozumiane jako przyjazd serwisu. | [5 empty] | Tak, podać
10. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż oferowane w przetargu | [5 empty] | Tak
11. | Gwarancja na sprzęt - 24 miesięce od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru | [5 empty] | Tak, podać
12. | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji - wg zaleceń producenta | [5 empty] | Tak,
13. | Serwis gwarancyjny na terenie RP (podać adres, numer telefonu i fax.) | [5 empty] | Tak, podać
14. | Serwis pogwarancyjny na terenie RP (podać adres, numer telefonu i fax.) | [5 empty] | Tak, podać
15. | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | [5 empty] | Tak
16. | Paszport Techniczny potwierdzający instalację i sprawność urządzenia oraz termin następnego przeglądu | [5 empty] | Tak
17. | Wykaz jednostek uprawnionych przez producenta lub dostawcę do prowadzenia serwisu przeglądowego i naprawczego, dysponującego sprzętem zastępczym w okresie napraw powyżej 5-ciu dni roboczych | [5 empty] | Tak, podać
18. | Protokół odbiorczy dostawcy potwierdzający kompletność dostawy, konfiguracji zestawu i gotowość do rozpoczęcia jej użytkowania | [5 empty] | Tak
19. | Protokół odbiorczy dostawcy potwierdzający szkolenie personelu w zakresie obsługi i eksploatacji. | [5 empty] | Tak
Parametry techniczne Pompa Infuzyjna strzykawkowa-5 szt
20. | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania pozajelitowych i dojelitowych płynów klinicznie akceptowanymi drogami podania. Należą do nich droga dożylna, dotętnicowa, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. | [5 empty] | Tak
21. | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | [5 empty] | Tak
22. | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | [5 empty] | Tak, podać
23. | Strzykawka mocowana od przodu | [5 empty] | Tak
24. | Automatyczny napęd strzykawki | [5 empty] | Tak
25. | Zabezpieczenie przed swobodnym przepływem, niezależnie od położenia głowicy napędowej | [5 empty] | Tak
26. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | [5 empty] | Tak
27. | Masa pompy ok. 1,4 kg | [5 empty] | Tak, podać
28. | Wymiary maks. 250 x 70 x 155 mm (szer. x wys. x gł.). Pompa zajmujaca przestrzeń nie większą niż 3 000 cm3. | [5 empty] | Tak, podać
29. | Klawiatura nawigacyjna do wprowadzania parametrów i obsługi pompy | [5 empty] | Tak
30. | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania pompy do rur i szyn medycznych pionowych i poziomych - wyposażenie dodatkowe 1 szt i zasilacz do zasilania poza stacja dokuącą 1 szt. | [5 empty] | Tak
31. | Możliwość łączenia 2 i 3 pomp w moduły bez użycia stacji dokującej. | [5 empty] | Tak
32. | Odłączalny uchwyt do przenoszenia zestaw 2 i 3 pomp zasilanych jednym przewodem. | [5 empty] | Tak
33. | Podświetlany ekran i przyciski z mozliwością regulacji na 9 poziomach | [5 empty] | Tak
34. | Regulacja głośności w zakresie od 59dBA do 74dBA na 9 poziomach | [5 empty] | Tak, podać
35. | Regulacja jasności i kontrastu ekranu na 9 poziomach | [5 empty] | Tak
36. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 19 h. przy przepływie 5 ml/h. ; 10h przy przepływie 25ml/h | [5 empty] | Tak, podać
37. | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez użycia narzędzi. | [5 empty] | Tak
38. | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | [5 empty] | Tak
39. | Zakres prędkości infuzji podstawowej min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | [5 empty] | Tak, podać
40. | Prędkość bolusa dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1800 ml/h | [5 empty] | Tak, podać
41. | Biblioteka Leków zawierająca do 1 200 leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup. | [5 empty] | Tak
42. | Biblioteka leków zawierająca po 10 stężeń dla każdego leku. | [5 empty] | Tak
43. | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | [5 empty] | Tak
44. | Automatyczne prowadzenie infuzji przy stopniowym wzroście i spadku prędkości. Infuzja składa się z trzech faz: wzrostu, utrzymania i spadku. | [5 empty] | Tak
45. | Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie okresowym, składającycm się z dwóch faz: bolusa i prędkości. | [5 empty] | Tak
46. | Automatyczne prowadzenie terapii dawka w czasie. Po wprowadzeniu parametrów dawki i czasu pompa automatycznie obliczy prędkość infuzji. | [5 empty] | Tak
47. | Tryb przejęcia - automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej. Pompy w trakcie pracy muszą być czytelnie oznaczone. np. pompa 1, pompa 2. | [5 empty] | Tak
48. | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI (ang. Target Controlled Infusion) | [5 empty] | Tak
49. | Tryb TCI z modelami farmakokinetycznymi dla Propofolu, Remifentanyli i Sufentanylu | [5 empty] | Tak
50. | Możliwość podania dodatkowego bolusa w trakcie trwania terapii TCI. | [5 empty] | Tak
51. | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego | [5 empty] | Tak
52. | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | [5 empty] | Tak
53. | Zakres ciśnienia okluzji od 75 mmHg do 900mmHg, z wyborem na 9 poziomach. | [5 empty] | Tak
54. | Możliwość rozszerzenia zakresu ciśnienia okluzji o trzy dodatkowe poziomy 10 mmHg, 30 mmHg, 50 mmHg | [5 empty] | Tak
55. | Czujnik skoku/spadku ciśnienia w linii - (okluzji i rozłączenia linii) bez konieczności stosowania specjalnych drenów | [5 empty] | Tak
56. | Dokładność czujnika skoku/spadku ciśnienia w linii możliwa do ustawienia na trzech poziomach 2mmHg, 8mmHg, 20mmHg | [5 empty] | Tak
57. | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | [5 empty] | Tak
58. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | [5 empty] | Tak
59. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | [5 empty] | Tak
60. | Funkcja stand-by programowana w zakresie 1 min - 23:59 godz. | [5 empty] | Tak
61. | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. | [5 empty] | Tak
62. | Pompa przygotowana do rozbudowy o moduł do bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą . | [5 empty] | Tak
63. | W przypadku niewłaściwej dawki 0.1 ml spowodowanej niepoprawnym działaniem urządzenia, pompa wyłączy się automatycznie. | [5 empty] | Tak
64. | Alarmy niezbędne do bezpiecznego prowadzenia terapii. | [5 empty] | Tak
65. | Menu w języku polskim | [5 empty] | Tak
66. | Historia pracy obejmująca 3000 wpisów. | [5 empty] | Tak
67. | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych | [5 empty] | Tak
68. | Możliwość pracy pompy w środowisku MRI - w dedykowanej stacji | [5 empty] | Tak
69. | Zużycie energii - pobór mocy przez jedną pompę maksymalnie 8VA | [5 empty] | Tak
70. | Pompy infuzyjne kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego stacjami dokującymi: stacja dokująca SPACE STATION typ 8713140 z pokrywą typ 8713147 firmy Braun | [5 empty] | Tak
Stacja dokująca na 4 pompy - 1 szt.
71. | Stacja dokująca która umożliwia mocowanie na stojakach infuzyjnych i pionowych rurach, np. systemach podwieszanych, jak również do poziomych naściennych systemów prowadnic zgodnie z EN 1789 bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów lub akcesoriów montażowych. | [5 empty] | Tak
72. | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu | [5 empty] | Tak
73. | Stacja dokująca przy każdym stanowisku pacjenta wyposażona w dodatkowy system alarmów wizualnych i akustycznych pozwalających łatwo zidentyfikować stanowisko gdzie jest konieczna interwencja | [5 empty] | Tak
74. | Stacja wyposażona w panel kontrolny, umożliwiający odczytanie statusu akumulatorów oraz sterowanie natężeniem dźwięku. | [5 empty] | Tak
75. | Możliwość dowolnej konfiguracji ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta | [5 empty] | Tak
76. | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania | [5 empty] | Tak
77. | Oprócz mocowania uchwyt do przenoszenia modułu | [5 empty] | Tak
78. | Możliwość rozbudowy stacji dokującej i przystosowanie do maximum 24 pomp na stanowisko. | [5 empty] | Tak
79. | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów paskowych . | [5 empty] | Tak
80. | Możliwość obserwacji infuzji z minimum maximum 24 pomp na stanowisko. | [5 empty] | Tak
81. | Możliwość komunikacji z Systemami PDMS ( System Zarządzania Danymi Pacjentów ) firm Philips, Drager, Capsule Technologie, Cerner, Copra, IMDsoft, GE, Space Labs. Potwierdzona działąjącymi instalacjami. | [5 empty] | Tak
82. | Stacja dokująca kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego pompami strzykawkowymi: typ pompy 8713030 firmy Braun | [5 empty] | Tak
Wyposażenie
83. | Wózek jezdny do zamocowania stacji dokującej z pompami posiadający Wysięgnik kroplówki z regulacją wysokości w całości wykonany ze stali kwasoodpornej, wysuwany z profilu nośnego z głowicą 2 haczykową. Listwa zasilająca na 5 gniazd elektrycznych mocowana do profilu nośnego za pośrednictwem adaptera umożliwiającego zwinięcie kabla. Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS, zabezpieczająca wózek przed uszkodzeniem, wyposażona w koła z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary wózka: długość 550 mm x szerokość 550 mm x wysokość (bez wysięgnika kroplówki): 900 mm. Nośność do 30 kg. | [5 empty] | Tak
Wszystkie parametry techniczne sprzętu określone w SWZ stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie w/w parametrów minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałymi eksploatacyjnymi).
Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
Dokument musi być sporządzony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (dla zachowania formy elektronicznej wystarcza złożenie oferty w postaci elektronicznej i opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)