Załącznik nr 1

do wniosku z dnia …………………

Sygnatura sprawy: ……………………….

Załącznik nr 1

do umowy nr …………………………….

z dnia …………………

Aparat do znieczuleń – 2 szt.

(nazwa urządzenia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb Oddziału Anestezjologii Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

(nazwa komórki organizacyjnej)

Model/typ oferowanego urządzenia: …………….…………….…….   Producent/firma: ……………….…………….…

(wypełnia Wykonawca)                                    (wypełnia Wykonawca)

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023

(wypełnia Zamawiający)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* |  | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE URZĄDZENIA |  |  |  |
| I | Aparat do znieczulania ogólnego dzieci i dorosłych. |  |  |  |
| 1 | Aparat na podstawie jezdnej. |  |  |  |
| 2 | Aparat wyposażony w 4 koła, hamulec centralny minimum dwóch kół. Koła nie rysujące wykładziny sali operacyjnej. |  |  |  |
| 3 | Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. |  |  |  |
| 4 | Minimum 3 gniazda 230 V AC 50 Hz z separacją galwaniczną od sieci (transformator separujący) – gniazda z bezpiecznikami automatycznymi. |  |  |  |
| 5 | Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min. i co najmniej 90 min. w warunkach standardowych. |  |  |  |
| 6 | Zasilanie w gazy (O2,powietrze) z centralnej sieci szpitalnej Zasilanie w N2O z butli 10l. |  |  |  |
| 7 | Węże wysokociśnieniowe (O2,powietrze,N2O) kodowane odpowiednimi kolorami. |  |  |  |
| 8 | Półka na butlę awaryjną O2 i butlę N2O na tylnej ścianie aparatu. Uchwyty do 10 l butli. |  |  |  |
| 9 | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, powietrza i podtlenku azotu. |  |  |  |
| 10 | Płynna regulacja stężeń O2 i przepływu świeżych gazów. |  |  |  |
| 11 | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów. |  |  |  |
| 12 | Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min. |  |  |  |
| 13 | Elektroniczny lub pneumatyczny sterowany elektronicznie mieszalnik gazów. |  |  |  |
| 14 | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25%. |  |  |  |
| 15 | Automatyczne odcięcie dopływu podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen. |  |  |  |
| 16 | Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej. |  |  |  |
| 17 | Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria. |  |  |  |
| 18 | Minimum dwie szuflady. |  |  |  |
| 19 | Wbudowane oświetlenie blatu z regulacją natężenia światła. |  |  |  |
| 20 | Światło LED z regulacją natężenia. |  |  |  |
| 21 | Max masa aparatu z parownikami: nie większa niż 160 kg. |  |  |  |
| II | Układ oddechowy. |  |  |  |
| 1 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci i dorosłych. |  |  |  |
| 2 | Układ oddechowy o prostej budowie, do łatwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu. |  |  |  |
| 3 | Funkcja podłączenia układów bezzastawkowych bez ingerencji w układ okrężny aparatu. |  |  |  |
| 4 | Obejście tlenowe o dużej wydajności: minimum do 50 l/min. |  |  |  |
| 5 | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i maksymalnej pojemności 1,5 l – 2 szt. |  |  |  |
| 6 | Pochłaniacze dwutlenku węgla jednorazowe o budowie przeziernej i maksymalnej pojemności 1,5 l. - 2 szt. |  |  |  |
| 7 | Funkcja używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia. |  |  |  |
| 8 | Wymiana pochłaniacza podczas znieczulenia bez rozszczelniania układu i bez stosowania narzędzi. |  |  |  |
| 9 | Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z instalacji centralnej. |  |  |  |
| 10 | Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie/panelu anestezjologicznym (kompletny przewód o długości min. 5 m z wtyczką do gazów. |  |  |  |
| 11 | Funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych (tzw. ekonomizer znieczulania). |  |  |  |
| 12 | Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej. |  |  |  |
| 13 | Układ oddechowy kompaktowy. Nadający się do sterylizacji w autoklawie (włączając w to czujniki przepływu). |  |  |  |
| III | Respirator anestetyczny. |  |  |  |
| 1 | Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC). |  |  |  |
| 2 | Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC). |  |  |  |
| 3 | Tryby z gwarantowaną objętością: Auto Flow albo PRVC albo PCV – VG. |  |  |  |
| 4 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym. |  |  |  |
| 5 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym. |  |  |  |
| 6 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością. |  |  |  |
| 7 | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (Pressure Support). Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,3-10 l/min. |  |  |  |
| 8 | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. |  |  |  |
| 9 | Tryb wentylacji CPAP+PSV. |  |  |  |
| 10 | Tryb wentylacji ręczny. |  |  |  |
| 11 | Pauza w przepływie gazów min. 1 min. w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej. |  |  |  |
| 12 | Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora . Funkcja indywidualnej zmiany programowanych parametrów np. PEEP, ciśnienia. |  |  |  |
| 13 | Przełączanie jednostopniowe wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną przy pomocy dźwigni/przełącznika mechanicznego. |  |  |  |
| 14 | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 ÷ 1:4. |  |  |  |
| 15 | Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej: minimum 4 ÷ 100 oddechów / min. |  |  |  |
| 16 | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej: minimum 20 ÷ 1500 ml. |  |  |  |
| 17 | Zakres możliwej do osiągnięcia objętości oddechowej w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej: minimum 5 ÷ 1500 ml. |  |  |  |
| 18 | Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): 4÷25 cm H2O. |  |  |  |
| 19 | Zakres regulacji Plateau wdechu: minimum 5 ÷ 60 % czasu wdechu. |  |  |  |
| IV | System alarmów. |  |  |  |
| 1 | Alarm niskiej pojemności minutowej (MV) lub objętości oddechowej (TV). |  |  |  |
| 2 | Alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym. |  |  |  |
| 3 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego. |  |  |  |
| 4 | Alarm Apnea. |  |  |  |
| 5 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. |  |  |  |
| 6 | Alarm niskiego ciśnienia lub braku zasilania w gazy: O2, powietrze, N2O. |  |  |  |
| V | Pomiary i obrazowanie. |  |  |  |
| 1 | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych. |  |  |  |
| 2 | Pomiar objętości oddechowej (TV). |  |  |  |
| 3 | Pomiar pojemności minutowej (MV). |  |  |  |
| 4 | Pomiar częstości oddechu. |  |  |  |
| 5 | Pomiar ciśnienia szczytowego. |  |  |  |
| 6 | Pomiar ciśnienia średniego. |  |  |  |
| 7 | Pomiar ciśnienia PEEP. |  |  |  |
| 8 | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną. |  |  |  |
| 9 | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sewofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej. |  |  |  |
| 10 | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC skorelowana z wiekiem pacjenta. |  |  |  |
| 11 | Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych. |  |  |  |
| 12 | Przekątna ekranu: minimum 15". |  |  |  |
| 13 | Rozdzielczość: minimum 1024 x 768 pikseli. |  |  |  |
| 14 | Ekran główny respiratora aparatu do znieczulenia niewbudowany. |  |  |  |
| 15 | Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją przesuwu w poziomie i kąta pochylenia. |  |  |  |
| 16 | Funkcja konfigurowania minimum 3. niezależnych stron ekranu respiratora. |  |  |  |
| 17 | Prezentacja krzywej ciśnienia w drogach oddechowych. |  |  |  |
| 18 | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych. |  |  |  |
| 19 | Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym. |  |  |  |
| 20 | Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. |  |  |  |
| 21 | Prezentacja pętli ciśnienie / objętość. |  |  |  |
| 22 | Prezentacja pętli przepływ / objętość. |  |  |  |
| 23 | Prezentacja podatności układu oddechowego w drogach oddechowych. |  |  |  |
| 24 | Funkcja zapisania minimum jednej wzorcowej pętli spirometrycznej. |  |  |  |
| 25 | Prezentacja wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej i w butli awaryjnej O2 na ekranie respiratora. |  |  |  |
| 26 | Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu minimum masy pacjenta. |  |  |  |
| 27 | Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu. Funkcja w monitorze. |  |  |  |
| VI | Parownik. |  |  |  |
| 1 | Uchwyt dla minimum dwóch parowników typu Selectatec lub Draeger. |  |  |  |
| 2 | Parownik kompatybilny ze zamknięciem typu Quik-Fil Mark II. |  |  |  |
| 3 | Funkcja podłączenia parownika do sewofluranu. Minimum jedno gniazdo aktywne. Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie. |  |  |  |
| VII | Ssak. |  |  |  |
| 1 | Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy, z regulacja podciśnienia, z pojemnikami min.1,0 l do wymiennych wkładów. |  |  |  |
| 2 | Wymienne wkłady: minimum 5 szt. (zestaw startowy). |  |  |  |
| VIII | System testowania aparatu. |  |  |  |
| 1 | Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie. |  |  |  |
| 2 | Funkcja ominięcia testu w sytuacjach nagłych. |  |  |  |
| 3 | Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu. |  |  |  |
| 4 | Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji. |  |  |  |
| 5 | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim. |  |  |  |
| IX | Inne. |  |  |  |
| 1 | Kompatybilność modułu pomiarów gazowych: O2, N2O, środków anestetycznych AA z posiadanymi modułami S/5 lub Carescape. |  |  |  |
| 2 | Kompatybilność modułów: NMT, Entropii z posiadanymi modułami S/5 lub Carescape. |  |  |  |
| X | Monitor. |  |  |  |
| 1 | Ekran kolorowy dotykowy, typu TFT aktywna matryca, rozdzielczość min. 1024 x 768 pikseli. |  |  |  |
| 2 | Przekątna ekranu min. 15". |  |  |  |
| 3 | Możliwość podłączenia niezależnego ekranu powielającego o przekątnej minimum 19”. |  |  |  |
| 4 | Do wyboru przez użytkownika : - minimum trzy odprowadzenia EKG - krzywa oddechowa - krzywa pletyzmograficzna - krzywe ciśnienia tętniczego. |  |  |  |
| 5 | Minimum 8 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych. |  |  |  |
| 6 | Monitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe zapewniające kontynuację monitorowania pacjenta przez przynajmniej 90 minut na wypadek zaniku zasilania lub transportu. Wskaźnik poziomu naładowania monitora widoczny na ekranie monitora. |  |  |  |
| 7 | Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora. |  |  |  |
| 8 | Funkcja zaprogramowania przez personel min. 20 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). |  |  |  |
| 9 | Sterowanie poprzez przyciski i ekran dotykowy dla zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta. |  |  |  |
| 10 | Pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h. Funkcja rozbudowy o trendy z 72h. |  |  |  |
| 11 | Alarmy min.3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. |  |  |  |
| 12 | Rejestracja zdarzeń alarmowych |  |  |  |
| 13 | Funkcja czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego. |  |  |  |
| 14 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. |  |  |  |
| XI | Monitor - pomiar EKG. |  |  |  |
| 1 | Ciągła rejestracja i funkcja równoczesnej prezentacji 6 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVF, Vx). |  |  |  |
| 2 | Pomiar częstości serca: minimalny zakres 30-250/min. |  |  |  |
| 3 | Ciągła analiza położenia odcinka ST z funkcją ustawienia alarmów i wyświetlania trendów. |  |  |  |
| 4 | Podstawowa analiza arytmii pracy serca. |  |  |  |
| 5 | Funkcja rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii. |  |  |  |
| 6 | Detekcja sygnału stymulatora serca. |  |  |  |
| 7 | Respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 oddechów/min. |  |  |  |
| 8 | W zestawie kable połączeniowe i pomiarowe. |  |  |  |
| XII | Pomiar saturacji i tętna. |  |  |  |
| 1 | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu Masimo rainbow SET, Nellcor lub TruSignal. |  |  |  |
| 2 | Pomiar saturacji w zakresie min. 1-100%. |  |  |  |
| 3 | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej. |  |  |  |
| 4 | Funkcja wyboru SpO2 jako źródła częstości rytmu serca. |  |  |  |
| 5 | Czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych na palec. |  |  |  |
| 6 | Czujnik wielorazowy do pomiaru dla dzieci na palec. |  |  |  |
| 7 | Czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych na ucho. |  |  |  |
| XIII | Pomiar temperatur. |  |  |  |
| 1 | Pomiar temperatury obwodowej – powierzchniowej. W zestawie kabel do połączenia czujnika i wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowy dla dzieci i dorosłych. |  |  |  |
| 2 | Funkcja pomiaru minimum dwóch temperatur. |  |  |  |
| 3 | Wyświetlanie temperatury T1 i T2. |  |  |  |
| XIV | Pomiar ciśnienia. |  |  |  |
| 1 | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną. |  |  |  |
| 2 | Pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 120 min. |  |  |  |
| 3 | Komplet wielorazowych mankietów bez lateksu wraz z kablem połączeniowym. |  |  |  |
| 4 | 4 różne rozmiary mankietów dla dorosłych: duży, średni, mały, dla otyłych pacjentów oraz mankiet dla dzieci. |  |  |  |
| 5 | Pomiar ciśnienia krwi metodą inwazyjną w 2 kanałach. |  |  |  |
| 6 | Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. -20 do 300 mmHg. |  |  |  |
| 7 | Kabel interfejsowy do IBP x 2. |  |  |  |
| 8 | Funkcja monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień. |  |  |  |
| 9 | Funkcja pomiaru i jednoczesnej prezentacji na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV automatycznie, z wybranego kanału ciśnienia. |  |  |  |
| XV | Pozostałe. |  |  |  |
| 1 | Pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych. W komplecie wielorazowy mechanosensor dla dorosłych. |  |  |  |
| 2 | Funkcja pomiaru zwiotczenia mięśniowego z użyciem metody elektromiografii EMG. |  |  |  |
| 3 | Funkcja użycia modułu pomiaru zwiotczenia mięśniowego do stymulacji nerwów obwodowych. |  |  |  |
| 4 | Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora. |  |  |  |
| 5 | Komunikat o ustępowaniu zwiotczenia na ekranie monitora. |  |  |  |
| 6 | Możliwość rozbudowy o pomiar stresu operacyjnego wyrażonego jako monitorowanie odpowiedzi pacjentów na bodźce chirurgiczne i leki przeciwbólowe w warunkach znieczulenia ogólnego – pomiar z czujnika saturacji bez dodatkowych elementów zużywalnych. |  |  |  |
| 7 | Możliwość rozbudowy o pomiar metabolizmu z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych. |  |  |  |
| II | INNE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |  |
| 2 | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974). |  |  |  |
| 3 | Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z wymaganiami UE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny tej jednostki. |  |  |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive. |  |  |  |
| 5 | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego. |  |  |  |
| 6 | Gwarancja min. 24 miesiące liczone od dnia protokolarnego odbioru urządzenia. |  |  |  |
| 7 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne będą wykonywane nieodpłatnie. |  |  |  |

* Uwaga!

- W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

- W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.