Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 1

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| Automatyczny system pipetujący o budowie modułowej przeznaczonym do przygotowywania reakcji enzymatycznych |
|  | Zastosowanie: Izolacja kwasów nukleinowych i białek Nastawiania reakcji RT PCR Nastawiania reakcji PCR Nastawiania reakcji NGS Wykonywanie rozcieńczeń Transfer płynów Rozpipetowywanie wielokrotne Rozpipetowywanie seryjne | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Budowa systemu: Automatyczny moduł pipetujący Automatyczny moduł przenoszący elementy w obrębie systemu Automatyczny moduł do przechowywania akcesoriów (opakowań końcówek do pipet, płytek reakcyjnych) Moduł do zaklejania płytek reakcyjnych Sterowanie wszystkimi modułami systemowymi przy użyciu jednego oprogramowania Kompatybilność każdego modułu: Płytki PCR w formacie SBS Płytki 24, 48, 96, 384 lub 1536-dołkowe Płytki Deepwell Płytki ELISA Opakowania końcówek do pipet (na 96 szt. tipsów) | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Automatyczny moduł pipetujący: Blat roboczy, z co najmniej 9 funkcjonalnymi pozycjami (wymiar 96-dołkowej płytki reakcyjnej) Funkcje pozycji na blacie: Element grzejny z temperaturą roboczą w zakresie, co najmniej od +4oC do +100oC Element grzejno-chłodzący z temperatura roboczą w zakresie, co najmniej od -5oC do +50oC Wytrząsarka z zakresem obrotów, co najmniej od 100 do 2000 rpm Magnes (procedura magnetic beads separation) Głowica pipetująca poruszająca się w trzech wymiarach (X, Y, Z) Głowica pipetująca wyposażona w ramię chwytające do przemieszczania elementów w obrębie blatu roboczego Pipetowanie objętości w zakresie, co najmniej od 300 nl - 250 µl Dokładność pipetowania objętości równych i większych od 2,0 µl na poziomie +/- 0,8 % i 1,1% CV Głowice pipetujące Wymienna głowica pipetująca 96-kanałowa Wymienna głowica pipetująca 384-kanałowa Wymienna głowica pipetująca 1536-kanałowa Możliwość pracy w komorze laminarnej Pipetowanie dowolną ilością tipsów | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Automatyczny podajnik: Łączy automatyczny moduł przechowujący z modułem pipetującym Co najmniej czterokolumnowy statyw Przechowywanie, co najmniej 15 opakowań końcówek do pipet lub 64 płytek reakcyjnych na jednej kolumnie Przenoszenie elementów w obrębowe systemu w czasie max. nie dłuższym niż 10s Kompatybilny z dowolnymi urządzaniami wykorzystującymi standardowe płytki reakcyjne | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Automatyczny moduł do przechowywania akcesoriów: Nie mniej niż 40 półek rozmieszczonych na obrotowych poziomach Przechowywanie akcesoriów o łącznej wadze max. nie mniejszej niż 13 kg Regulacja odległości między poziomami Możliwość obrotu każdego poziomu w dowolną stronę Możliwość ustalenia odległości między poziomami Przygotowanie elementu dla modułu przenoszącego w czasie nie dłuższym niż 5s | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Moduł do zaklejania płytek reakcyjnych: Temperatura robocza w zakresie od + 30oC do +200oC (± 2oC) Czas gotowości roboczej w czasie nie dłuższym niż 3 min. Czas sklejania na płytkę nie dłuższy niż 10s Wypełnienia wolnej przestrzeni w dołkach reakcyjnych gazem szlachetnym Materiał zaklejający płytki: Folia Aluminium Zaklejanie płytek w celu przechowywani w środowisku niskotemperaturowym | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące: Zainstalowane protokoły (kompatybilne z odczynnikami różnych producentów): Izolacja kwasów nukleinowych oraz białek PCR i Real Time PCR, Tworzenie bibliotek do sekwencjonowania następnej generacji (NGS) Projektowanie dowolnych protokołów dostosowanych do posiadanych odczynników Sterowanie wszystkimi modułami urządzenia Wprowadzanie nowych ustawień blatu roboczego Wprowadzanie nowych typów probówek i mikropłytek Importowanie i eksportowanie protokołów Wybór techniki pipetowania odpowiedniej do pipetowanej cieczy Informacja o postępie w pracy poprzez e-mail/SMS | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK/NIE |  | TAK=5pkt NIE=0pkt |
|  | Możliwość rozbudowy systemu: Automatyczna wirówka System etykietowania laboratoryjnego | TAK/NIE |  | TAK=15pkt NIE=0pkt |
|  | Głowica pipetująca umożliwiająca przeprowadzenie chromatografii cieczowej na złożu o objętości zaledwie 5 μl | TAK |  |  |
| II | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji urządzenia min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK/Podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny | Podać nazwę i adres firmy |  |  |
|  | Forma zgłoszeń:, faxem, e-mail, pisemnie | Podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |