ZAŁĄCZNIK NR 1B do SWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Zakup łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi dla Oddziału Neurologii

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY Wykonawca winien wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru. Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
| Łóżko szpitalne wraz z szafką przyłóżkową dla Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym – 10 szt. |  |  |  |
| Łóżko szpitalne: |  |  |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali z profili prostokątnych, malowana metodą proszkową odporną na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promienie UV. Podstawa łóżka łatwa w utrzymaniu czystości bez widocznych kabli.Przewody siłowników umieszczone w listwie(tunelu) chroniące je przed uszkodzeniem mechanicznym. | Tak |  |
|  | Łóżko o budowie ramion wznoszących. Leże stabilne posiadające min. 6 punktów podparcia. Leże bez zewnętrznej ramy. | Tak / podać |  |
|  | Wymiary: Długość całkowita: 2120 mm, (+/- 20 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie przekraczająca 1000 mm, wymiar leża min. 870x2000 (+/- 20 mm) | Tak / podać |  |
|  | Łóżko zasilane elektrycznie 220/240 V. Przewód zasilający łóżka spiralny, rozciągliwy, posiadający tworzywową zawieszkę na szczyt łóżka do transportu łóżka. | Tak / podać |  |
|  | Regulacje elektryczne: - segment oparcia pleców 0-72 stopni (+/- 2 stopnie) - segment uda 0-34 stopni (+/- 2 stopnie), - kąt przechyłu Trendelenburga 0-17 stopni (+/- 2 stopnie), - kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-17 stopni (+/- 2 stopnie), - regulacja segmentu podudzia – mechanizm zapadkowy. | Tak / podać |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża: 360 mm do 840 mm (+/- 20 mm) koła o średnicy 150 mm (+/- 10 mm) | Tak / podać |  |
|  | Łóżko posiadające wydajne siłowniki elektryczne, czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej max. 23 sekund, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo pacjenta i szybkie uzyskanie pozycji do reanimacji. | Tak / podać |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min. 250 kg Sygnalizacja dźwiękowa informująca o przeciążeniu łóżka. | Tak / podać |  |
|  | Przestrzeń pomiędzy podwoziem a podłogą wynosząca min. 170 mm umożliwiające użycie podnośnika pacjenta. | Tak / podać |  |
|  | Łóżko wyposażone w dźwignie szybkiego poziomowania leża (CPR), dźwignie umieszczone po obu stronach pod segmentem wezgłowia, oznaczone jak funkcje ratunkowe kolorem pomarańczowym lub czerwonym. Dźwignia CPR umożliwiająca mechaniczne uniesienie segmentu pleców w przypadku braku zasilania (alternatywny napęd) | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w półkę do odkładania pościel, chowaną pod leżem łóżka nie wystającą poza obrys łóżka. | Tak |  |
|  | Łóżko składające się z czterech segmentów leża z czego min. 3 segmenty ruchome. | Tak / podać |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 180 mm dla wysokich pacjentów. | Tak / podać |  |
|  | Pilot przewodowy Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny za pomocą blokady magnetycznej. Pilot pracuje w 2 trybach, tryb pielęgniarski dostęp do funkcji ratunkowych CPR i pozycja antyszokowej. Pozycje dostępne w trybie pacjenta: Regulacja oparcia pleców, regulacja wysokości leża, regulacja segmentu uda. Dedykowana przycisk dla pozycji krzesła kardiologicznego. Dedykowany przycisk dla niskiej pozycji leża (pozycja do spania). | Tak |  |
|  | Łóżko posiadające funkcję automatycznego zatrzymania w pozycji poziomej, łóżko automatycznie zatrzymuje się w pozycji poziomej podczas zmiany przechyłów wzdłużnych. | Tak |  |
|  | Łóżko posiadające funkcję krzesła kardiologicznego uzyskiwaną na minimum pilocie pacjenta, za pomocą jednego zaprogramowanego przycisku z czytelnym piktogramem. Łózko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów rozpoczynając od podniesienia segmentu podudzia, co pozwala uniknąć zsuwania się pacjenta, następnie podnoszony jest segment pleców i przechył anty-Trendelemburga. | Tak |  |
|  | Autokontur segmentu oparcia pleców i uda, tj. jednoczesne podnoszenie segmentu pleców oraz uda. Łóżko wyposażone w funkcję autoregresji segmentu oparcia pleców. | Tak |  |
|  | Leże łóżka wypełnione panelami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie promieni UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi z otworami do montażu pasów unieruchamiających. | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w akumulator, umożliwiający sterowanie łóżkiem podczas braku zasilania w sieci lub podczas transportu łóżka, sygnał dźwiękowy sygnalizujący wyczerpanie akumulatora. | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w co najmniej 4 haczyki do zawieszania worków urologicznych z obu stron łózka. | Tak |  |
|  | Szczyty wykonane z tworzywa z możliwością blokowania przed przypadkowym wypadnięciem w czasie transportu za pomocą suwaków umieszczonych na ramie leża, suwaki wyróżniające się kolorem pomarańczowym lub czerwonym. Szczyty łatwo odejmowane, odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wykonane z polipropylenu o grubości ściany min. 4mm z kolorowymi wklejkami. | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52. Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane sprężyną gazową Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 40 cm. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. | Tak / podać |  |
|  | W narożnikach łóżka 4 krążki odbojowe chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami i otarciami, krążki w kształcie stożka chroniące łóżko podczas zmiany wysokości leża. | Tak |  |
|  | Leże łóżka w części środkowej wyprofilowane w celu pełnienia funkcji uchwytu materaca. Nie dopuszcza się uchwytów materaca zlokalizowanych w segmencie nożnym leża powodujące urazy kończyn i otarć podczas opuszczania łóżka. | Tak |  |
|  | Podstawa łóżka wyposażona w cztery koła o średnicy min. 150 mm, bieżnik wykonany z materiału niebrudzącego powierzchni. Koła osłonięte obudową tworzywową. Centralna blokada kół z 2 dźwigniami hamulca, oraz blokadą kierunkową dla łatwego prowadzenia łóżka. | Tak / podać |  |
|  | Łóżko z możliwością zamontowania wysięgnika z uchwytem ręki, kroplówki oraz ramy ortopedycznej | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 6 kolorów. Lakier ramy łóżka zgodny z normom EN ISO 10993-5:2009 lub równoważną gwarantujący że stosowana powłoka lakiernicza nie ma działania rakotwórczego. | Tak / podać |  |
| Elementy wyposażenia łóżek |  |  |  |
|  | Materace fabrycznie nowy przeciwodleżynowy, nieprzemakalny Materac wykonany z pianki o gęstości min. 25 kg/m³ Długość i szerokość materaca dopasowana do leża łóżka wysokość min. 14 cm Pokrowiec zamykany na suwak w kształcie litery L. Pokrowiec zmywalny, oddychający, antybakteryjny, nieprzemakalny Możliwość prania do 95 stopni C Zamek pokrowca zabezpieczony okapnikiem, w celu zabezpieczenia przed przemakaniem. Materiał trudnopalny zgodnie z normami obowiązującymi w służbie zdrowia | Tak |  |
|  | Wysięgnik z uchwytem ręki, kroplówki | Tak |  |
|  | Wysięgnik na kroplówki | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w gniazdo wyrównania potencjału, przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego zgodne z normą PN EN 62353 lub równoważną. - protokół z badań elektrycznych dołączyć do łóżka przy dostawie produktu. | Tak |  |
| Szafka przyłóżkowa |  |  |  |
|  | Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. Boki oraz korpus szafki wykonane z ocynkowanej stali pokryte lakierem proszkowym, odpornym na promienie UV oraz dezynfekcję | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne szafki: - wysokość szafki 890 mm (+/- 20 mm) - szerokość szafki - 450 mm (+/- 20 mm) - szerokość ze złożonym blatem bocznym - 550 mm (+/- 20mm) - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (+/- 20mm) - głębokość szafki - 470 mm (+/- 20mm) | Tak / podać |  |
|  | Szafka wyposażona w 2 szuflady oraz przestrzeń pomiędzy szufladami o wysokości min. 160 mm, przestrzeń zabudowana z 3 stron zapobiegająca wypadaniu włożonych przedmiotów, dostęp do półki od frontu szafki | Tak |  |
|  | Górna szuflada o wysokości min. 110 cm wyposażona w odejmowany ( bez użycia narzędzi) tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie | Tak |  |
|  | Dolna szuflada o wysokości min. 350 mm. Wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. | Tak |  |
|  | Fronty szuflad wykonane z płyty HPL zamontowanym uchwytem do otwierania/zamykania w kolorze stalowym | Tak |  |
|  | Blat główny szafki wykonany z płyty HPL o grubości min 6 mm. W tylnej części blatu głównego aluminiowy reling na którym montowane jest wyposażenie szafki tworzywowy haczy na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę. Możliwość demontażu wyposażenia oraz przesuwania po całej długości relingu. | Tak |  |
|  | Blat boczny szafki z bezstopniową regulacją wysokości realizowany za pomocą sprężyny gazowej. Sprężyna gazowa zabudowana aluminiową osłoną nie widoczna i nie dostępna dla pacjenta. Podnoszenie oraz opuszczanie blatu bocznego za pomocą tworzywowej manetki, zlokalizowanej w górnej części szafki (bez konieczności schylania się do obsługi blatu). | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (+/- 20mm). | Tak / podać |  |
|  | Blat boczny wykonany z płyty HPL (o grubości min. 6 mm). Wspornik blatu bocznego wykonany z aluminium. Co najmniej 2 krawędzie boczne zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C, zabezpieczające przedmioty przed przypadkowym spadaniem. | Tak / podać |  |
|  | Ergonomiczny blat boczny z możliwością rozkładania na każdej jego wysokości, bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obracania blatu. Aby rozłożyć blat boczny należy odchylić górną część blaty bocznego na zewnątrz (górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) Nie dopuszcza się rozwiązań wymuszających pochylanie się oraz odsuwania szafki od łóżka. | Tak |  |
|  | Blat boczny z możliwością zamontowania z prawej lub lewej strony szafki bez konieczności użycia narzędzi (szybko odejmowany). Wyposażony w dodatkowe 5-te koło zapewniające dodatkową stabilność podczas użytkowania blatu, koło zlokalizowane pod obudową sprężyny gazowej. | Tak |  |
|  | Szafka wyposażona w 4 podwójne koła o średnicy min. 50 mm, z czego co najmniej 2 z możliwością zablokowania. Bieżnik kół elastyczny nie brudzący. | Tak / podać |  |
|  | Szafka w standardzie medycznym przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach. | Tak |  |
|  | Do wyboru kolor ramy szafki co najmniej 2 kolory w tym kolor szary. Do wyboru kolor płyty HPL frontów szuflad oraz blatów min. 10 kolorów w tym co najmniej 4 drewnopodobne. Lakier którym pokryta jest szafka zgodny z normom EN ISO 10993-5:2009 lub równoważną gwarantujący że stosowana powłoka lakiernicza nie ma działania rakotwórczego. | Tak / podać |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia | Tak min. 24 miesiące |  |
|  | Wymagane dokumenty: • Deklaracja Zgodności, • wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu przyjęcia zgłoszenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, w przypadku przekroczenia terminu przeznaczonego na naprawę, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w niniejszej instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 7 lat. | Tak / podać |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.