## zadanie 20
Zadanie 20 Układ oddechowy noworodkowy, maski nosowe
Lp. | Opis produktu |  | Nazwa proponowanego produktu | j.m. | Ilość orient. | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty), z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, śr. wew. 10 mm, - odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań, na całej długości odcinka, - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m, - końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L, - odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m, - generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, paski zakończone usztywnianymi, karbowanymi końcami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki, - kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym - klipsy – 4 szt. |  |  | szt. | 90
2 | Komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym, automatycznie napełniona wodą, dren doprowadzający wodę o dł. 1,2m, czas napełniania <60 sek. |  |  | szt. | 100
3 | Maseczka nosowa: S - 10 sz. M - 10 szt. L - 10 szt. HL - 10 szt. | rozmiar do wyboru przez Zmawiającego:S, M, L, XL |  | szt. | 40
4 | Złączka do nCPAP Fabian dł. 10 cm. Łączy karbowaną rurę z nawilżaczem |  |  | szt. | 60
5 | Złączka do nCPAP Fabian dł.610 cm. Łączy aparat z nawilżaczem |  |  | 1szt. | 60
6 | Układ oddechowy do resuscytacji z maską twarzową: układ do resuscytacji dł. 1,5m z maska rozmiaru 0,1,2, posiadający zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu jonów srebra. W skład zestawu wchodzi: - ramię wdechowe niepodgrzewane dl. 1,5m, - zastawka PEEP z zabezpieczeniem przed przypadkowym odkręceniem pokrętla regulatora ciśnienia końcowo-wydechowego oraz z podwójnie obrotową regulacją położenia przy zastawce, - zatyczka uszczelniająca. |  |  | opk | 180
7 | Maska twarzowa do resuscytacji - okrągła. Silikonowa, | Rozmiar do wybor00 ( ID 24 mm), 0 ( ID 30mm), 1 ( ID 38 mm), 2 ( ID 48mm) |  | szt. | 15
8 | wielofunkcyjny układ oddechowy noworodkowy do respiratora SLE 6000 Aqua Vent Neo VT podwójnie ogrzewany, z odprowadzeniem wilgoci na zewnątrz przektój rur - 10 mm - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, - odcinek wydechowy podgrzewany dł. 1,35 m, - wykonany z materiału odprowadzonego wilgoć na zewnątrz poprzez przepuszczalna strukturę wielowarstwową, - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m - dren cisnieniowy dł. 1,8m, rozłączny z połączeniem typu LUER, - zestaw adapterów, w tym złączka co nCPAP, - porty do podaży i pomiary NO, - restryktos przeplywu - komora nawiżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieganiu się kondensatu w obwodzie oddechowym z drenem zasilającym w wodę dł. 1,2 m, - 4 klipsy |  |  | szt. | 30
9 | prosty łacznik do respiratora SLE - do stosowania z układem Infant Flow |  |  | szt. | 30
10 | czujnik przepływu jednorazowego uzytku (jednopacjentowy) typu hot wire, noworodkowy, kompatybilny z respiratprem SLE 6000 |  |  | szt. | 40
RAZEM: | [7 empty] | 0 | 0