## zadanie 32
zadanie 32 Maski anestetyczne, tlenowe
Lp. | Opis produktu |  | Nazwa proponowanego produktu | j.m. | Ilość orient. | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | producent | nr katalogowy
1.1 | Maski anestetyczne jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem i zaworem do regulacji. Rozmiary 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rozmiary kodowane kolorystycznie. Przezroczysta konstrukcja maski. Maski pozbawione latexu i DEHP. Maksymalna martwa przestrzeń odpowiednio do rozmiarów 0-19ml, 01-30ml, 02-73ml, 03-96ml, 04-149ml, 05-188ml, 06-255ml | Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego: dla dorosłych rozm. 3 |  | szt. | 2500
1.2 |  | dla dorosłych rozm. 4
1.3 |  | dla dorosłych ( rozm ,5 )
1.4 |  | dla dzieci rozm. 00
1.5 |  | dla dzieci roz. 0
1.6 |  | dla dzieci roz. 1,
1.7 |  | dla dzieci (2)
2.1 | Maska tlenowa jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysta, dla dorosłych oraz dzieci, przezroczysta, przylegająca pod brodę, blaszka umożliwiająca stabilizację maski na nosie, dren tlenowy odporny na zagniatanie o długości 210 cm zakończony standardowymi złączami. | dla dorosłych |  | szt. | 300
2.2 |  | dla dzieci |  | szt. | 200
3 | Maska tlenowa jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysta, dla niemowląt przezroczysta, przylegająca pod brodę, blaszka umożliwiająca stabilizację maski na nosie. dodatkowo, dren tlenowy odporny na zagniatanie o długości 210 cm zakończony standardowymi złączami. | dla niemowląt |  | szt. | 10
4 | maska tlenowa Venturiego dla dorosłych ściśle przylegająca pod brodę, w zestawie z 15 cm karbowaną przedużką, drenem o długości 210 cm z obłymi zakończeniami na obu ko ncach oraz siedmioma regulatorami przepływu podaży konkretnego stżęnia tlenu. Regulatory kodowane kolorystycznie, co pozwala na łatwa identyfikację oraz wybór odpowiedniego stężenia w zakresie 24%-60%. |  |  | szt. | 100
5 | Dren połączeniowy tlenowy 210 cm, złącze standardowe z jednej strony a z drugiej gwint ( dren do ambu) |  |  | szt. | 100
6 | Dren połączeniowy tlenowy 210 cm, złącze standardowe z dwóch stron |  |  | szt. | 200
7 | Linia próbkująca do kapnografii o długości min. 300 cm, dwie końcówki luer-lock, pakowana folia-folia, pojedynczo. |  |  | szt. | 150
8 | Wymiennik ciepła i wilgoci, tzw. „sztuczny nos” dla pacjentów na własnym oddechu z samouszczelniającym się portem do odsysania i portem tlenowym, skuteczność nawilżania 13,2 mg/l przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 17 ml, waga 5g, mikrobiologicznie czysty. |  |  | szt. | 400
9 | Jednorazowe obwody oddechowe dwururowe do respiratora, gładkie w środku- dorośli, średnica 22mm. Długość 180 cm . Obwód z łącznikiem Y, łącznikiem kolankowym 90 st. |  |  | szt. | 50
10 | Jednorazowe obwody oddechowe dwururowe gładkie w środku do aparatu do znieczulenia,- dorośli, średnica 22 mm. Długość 180 cm. Obwód z łącznikiem Y, łącznikiem kolankowym 90 st. z portem CO2 oraz workiem oddechowym 2 litry i rurą do worka o długości 150 cm |  |  | szt. | 260
11 | Elastyczny łącznik karbowany typu „martwa przestrzeń” z obrotowym łącznikiem kątowym z portem do odsysania i zatyczką uszczelniającą do bronchoskopii. Długość 15cm, rozmiar 15M. |  |  | szt. | 1600
12.1 | Resuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych, objętość 1600 ml, w zestawie dwie maski dla dorosłych, rozmiar oznaczony kolorystyczne: 4 (biała), 5 (niebieska), rezerwuar tlenowy, objętość: 2500 ml, dren tlenowy koloru zielonego o długości min. 2m. Dla pacjentów >30 kg. Objętość przy uciśnięciu jedną ręką: 700 ml, dwoma rękami: 900 ml - wszystkie elementy zapakowane w jedno oryginalne, opakowanie producenta | Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego:rozm. 4 |  | szt. | 80
12.2 |  | rozm. 5
13 | Resuscytator jednorazowego użytku dla dzieci, objętość 550 ml, w zestawie dwie maski dla dzieci, rozmiar oznaczony kolorystyczne: 2 (czerwona), 3 (żółta), rezerwuar tlenowy, objętość: 2500 ml, dren tlenowy koloru zielonego o długości min. 2m. Dla pacjentów 7-30 kg. Objętość przy uciśnięciu jedną ręką: 300 ml, dwoma rękami: 350 ml - wszystkie elementy zapakowane w jedno oryginalne, opakowanie producenta | dziecko |  | szt | 6
14 | Zestaw do pobierania próbek wydzieliny z drzewaoskrzelowego, strylny, pakowany pojedynczo. Pojemnik połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia systemu ssącego z nakrętką. Dreny zakończone końcówką "leje" oraz łącznikiem schodkowym, dodatkowa etykieta samoprzylepna na pojemnik w celu wpisania danych |  |  | szt. | 300
15 | Zamknięty system do odsysania z rurki tracheotomijnej rozmiary CH12/14/16, długość 34-36 cm. Możliwość stosowania przez 72 godziny. System posiadający zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni do podłączenia rurki i respiratora; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku znakowanego kolorystycznie adekwatnie do rozmiaru wg standardu ISO, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, silikonowa zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. | Ch12/14/16 |  | szt | 50
16 | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej rozmiary CH12/14/16/18, długość 56-62 cm. Możliwość stosowania przez 72 godziny (48 godzin dla rozmiaru CH18). System posiadający zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni do podłączenia rurki i respiratora; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku znakowanego kolorystycznie adekwatnie do rozmiaru wg standardu ISO, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, silikonowa zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. | Ch12/14/16/18 |  | szt | 80
17 | Ślinociąg, cewnik do odsysania z jamy ustnej z możliwością nadania kształtu, czerwony łącznik do ssaka. Opakowanie zbiorcze 10 szt., mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. |  |  | opk | 3
18 | Resuscytator wielorazowy (ambu),możliwość sterylizacji parowej, pojemność 1700 ml, wykonany z silikonu |  |  | szt. | 8
19 | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamknietymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skłąd zestawu wchodzi łącznik "Y" do podlączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezalezne połączenie z zamknietym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej ( końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką, umozliwiająca regulację siły odsysania w systemi otwartym). Możliwość stoswania do 72 godz., długośc drenów min. 2 m, średnica drenów 25 Ch |  |  | szt. | 20
20 | Resuscytator wielorazowy (ambu), możliwość sterylizacji paowej, pojemność 280ml, wykonany z silikonu ( z przeznaczeniem dla noworodków) |  |  | szt. | 2
21 | Infuzor ciśnieniowy 500ml, jednorazowy |  |  | szt. | 10
22 | Zestaw do nebulizacji dorosłych z łącznikiem T, ustnikiem i 15cm rurką karbowaną 210 cm niezagniatający się dren ze standardowym + uniwersalnym zlączem. Nebulizator 6ml |  |  | szt. | 300
23 | sterylna, przezroczysta osłona na powieki zaprojektowana w celu i utrzymania zamkniecia powiek podczaas znieczulenia ogólebgo na bloku operacyjnym lub głębokiej sedacji, np.. Na OIOM. Osłonki zapewniające szybkie, całkowiec i bezieczne zamknięci epowiek, któe zmniejsza ryzyko uszkodzernia rogówki oraz wystapienia keratopatii ekspozycyjnej. Uszczelnienei obwodowe wokół oka, zabezpieczenie przez zabrudzeniem i dostaniem się płynów do okaz a jednicześnie zapobiega " wysychaniu" oka. |  |  | szt | 20
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0