FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 4

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa aparatury badawczej”, 
nr postępowania 6/ZP/2024.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca poprzez odpowiednie wskazanie TAK lub NIE, a w miejscu wykropkowanym określa w sposób jednoznaczny oferowane parametry * niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- |
| Dygestorium – 1 szt. |  |  |
| 1 | Producent | ………………………………….. (należy podać) |
| 2 | - Dygestorium wzmocnione wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkową farbą poliuretanową, pojedyncza ściana tylna (wentylacja wyłącznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementów na tyle komory roboczej) - Ściany komory roboczej wyłożone płytami z lanej ceramiki. System wyłapywania i odprowadzania skroplin - Okno z napędem elektrycznym, uruchamiane: czujnikiem ruchu, przyciskiem nożnym, wielofunkcyjnym ekranem dotykowym - Blat z lanej ceramiki ze zlewikiem chemicznym z lanej ceramiki wzdłuż prawej ściany bocznej nie dalej niż 45 cm od frontu blatu (najdalsza cześć zlewika) - Wymiary zewnętrzne: szer. 1200 mm, wys. 2250/2550 mm, gł. 900 mm - Wysokość blatu: 900 mm - Wymiary wewnętrze/użytkowe: szer. 1088 mm, wys. 1195 mm, gł. 794 mm - Szerokość światła okna: 896 mm | TAK / NIE* |
| 3 | Posiada wystawione przez niezależne laboratoria certyfikaty zgodności z normami PN-EN 14175 cz. 2, 3 i 7; EN 16121+A1 (szafki pod blatem) oraz dyrektywami Komisji Europejskiej 2014/30/UE (kompatybilność elektromagnetyczna); dyrektywa Komisji Europejskiej 2014/35/UE (niskie napięcie); dyrektywa Komisji Europejskiej 2006/42/UE (maszyny) | TAK / NIE* |
| 4 | Media umieszczone w wymiennych panelach z boków okna: - 1 x zimna woda (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej części komory roboczej, nie dalej niż 40 cm od frontu) - 2 x panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie), stalowy, montowany w kolumnie zatrzaskowo, wyposażony w tylną obudowę i własne oznakowanie CE, gniazda połączone z instalacją dygestorium za pomocą wtyczek typu GST - Lampa oświetlająca komorę roboczą, umieszczona w przedniej ścianie komory roboczej, poniżej sufitu - TouchTronic – ekran dotykowy sterujący oraz monitorujący dygestorium (monitoring przepływu powietrza, programowanie wysokości blokady okna, sterowanie: otwieraniem okna, czasem samozamykania okna, programowanie gniazd wewnętrznych), wyświetlane na głównym dotykowym ekranie sterującym piktogramy GHS ostrzegające przed substancjami niebezpiecznymi używanymi w komorze roboczej (9 piktogramów z możliwością dodania komunikatu) - Czujnik ruchu inicjujący zamykanie okna - Przycisk nożny uruchamiający okno | TAK / NIE* |
| 5 | Media umieszczone pod blatem: - 1 x listwa podblatowa z szufladą - szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady - 1 x szafa na kwasy i zasady szer. 1100 mm, 2 drzwi, 4 wewnętrzne szuflady, zamek, króciec do wentylacji; szafka wykonana w całości z polipropylenu | TAK / NIE* |
| 6 | Gwarancja: 24 miesiące | TAK / NIE* |

Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.