PAKIET 1

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Producent i Nr katalogowy | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto w PLN | Podatek | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | kwota w PLN |  |
| Sterylizator parowy z wyposażeniem (nazwa, typ, model) | 1 |  |  |  |  |  |  |

Opis  przedmiotu zamówienia:

| Lp | Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Ocena punktowa | Odpowiedź Wykonawcy opisać oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2021 r. | Bez punktacji |  |
| 2 | Sterylizator parowy z własną wytwornicą pary. | Bez punktacji |  |
| 3 | Pojemność – 6 jednostek wsadu (JW) zgodnych z normą PN-EN 285 tj. 1 JW = 600x300x300 mm (dł. x szer. x wys.). | Bez punktacji |  |
| 4 | Przelotowy, dwudrzwiowy, przestrzeń serwisowa dostępna od strony załadowczej lub wyładowczej, nie wymaga dostępu z prawej lub lewej strony, możliwość ustawienia sterylizatorów bezpośrednio obok siebie. | Bez punktacji |  |
| 5 | Komora pozioma, prostopadłościenna, powierzchnia wewnętrzna szlifowana, bez żadnych przewężeń wewnątrz komory, z płaszczem grzejnym żebrowanym zapewniającym równomierne podgrzewanie całej powierzchni komory, wykonana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, izolowana termicznie. | Bez punktacji |  |
| 6 | Min. 1 wspólny zawór bezpieczeństwa na komorze, płaszczu grzejnym i wytwornicy pary sterylizatora. | 3 lub 2 oddzielne zawory bezpieczeństwa – 0 pkt; 1 zawór bezpieczeństwa – 20 pkt |  |
| 7 | Drzwi komory sterylizatora płaskie od strony wnętrza komory wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, izolowane termicznie. | Bez punktacji |  |
| 8 | Automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku napotkania oporu lub przeszkody (opisać zastosowane zabezpieczenie). | Bez punktacji |  |
| 9 | Drzwi komory uszczelniane za pomocą uszczelki dociskanej nasyconą parą wodną pod ciśnieniem. | Bez punktacji |  |
| 10 | Drzwi przesuwne w pionie, otwierane i zamykane automatycznie, blokowane w czasie trwania cyklu sterylizacji, z napędem pneumatycznym lub elektrycznym, przy otwartych drzwiach sterylizatora brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. łańcuchów, pasów zębatych, linek, kół zębatych, itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie w czystości. | Napęd drzwi pneumatyczny – 0 pkt; Napęd drzwi elektryczny – 20 pkt |  |
| 11 | Zabezpieczenie drzwi przed jednoczesnym ich otwarciem po obu stronach sterylizatora. | Bez punktacji |  |
| 12 | Wewnętrzna instalacja pary wodnej wykonana ze stali kwasoodpornej, zawory z napędem pneumatycznym. | Bez punktacji |  |
| 13 | Główne panele czołowe i rama wykonane ze stali kwasoodpornej. | Bez punktacji |  |
| 14 | Wykonanie komory sterylizatora i wytwornicy pary zgodne z dyrektywą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EEC (załączyć deklarację producenta). | Bez punktacji |  |
| 15 | Budowa i działanie sterylizatora zgodne z wymaganiami normy PN-EN 285/EN 285 lub równoważnej, umożliwiające przeprowadzenie walidacji cyklu sterylizacji zgodnie z normą PN-EN ISO 17665/EN ISO 17665 lub równoważnej (port walidacyjny w komorze), | Bez punktacji |  |
| 16 | System oszczędzania wody chłodzącej (opisać zastosowany system) | Bez punktacji |  |
| 17 | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym, układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny – ejector) | Bez punktacji |  |
| 18 | Wbudowana w obrys sterylizatora własna elektryczna wytwornica pary, zasilana wodą demineralizowaną z wbudowanym systemem jej odgazowywania w zbiorniku zasilającym wytwornicę pary, wykonanie zbiornika, armatury i grzałek ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316L wg AISI, automatyczny system spustu wody z wytwornicy (odsalanie), izolowana termicznie. | Bez punktacji |  |
| 19 | System automatycznego dozowania wody demineralizowanej do wytwornicy pary. | Bez punktacji |  |
| 20 | Sterylizator nie wymagający stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych np. podmurówka, cokół. | Bez punktacji |  |
| 21 | Mikroprocesorowe sterowanie i ciągła kontrola przebiegu cyklu sterylizacji, zakończenie cyklu sygnalizowane wizualnie. | Bez punktacji |  |
| 22 | Niezależne systemy sterowania i monitorowania przebiegu cyklu sterylizacji, wyposażone w osobne czujniki temperatury i ciśnienia z pomiarem niezależnym od ciśnienia atmosferycznego. | Bez punktacji |  |
| 23 | Po stronie załadowczej pełnokolorowy, dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu aktywnego min. 10 cali, z analogową (wartości parametrów) i graficzną prezentacją (wykres temperatury i ciśnienia w funkcji czasu) przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym, wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu i czasu pozostałego do zakończenia cyklu, wszystkie komunikaty w języku polskim. | Bez punktacji |  |
| 24 | Po stronie wyładowczej pełnokolorowy, dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu aktywnego min. 7 cali, z przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym, wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu i czasu pozostałego do zakończenia cyklu, wszystkie komunikaty w języku polskim. | Bez punktacji |  |
| 25 | Wbudowana drukarka panelowa do wydruku raportów przebiegu parametrów cyklu po stronie załadowczej. Szerokość papieru ≥ 10cm. | Bez punktacji |  |
| 26 | Wbudowany układ zabezpieczający zaprogramowane i zapisane dane przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. | Bez punktacji |  |
| 27 | Wyłączniki bezpieczeństwa z sygnalizacją ich użycia na panelach czołowych po stronie załadowczej i wyładowczej. | Bez punktacji |  |
| 28 | Programy z frakcjonowaną próżnią wstępną. | Bez punktacji |  |
| 29 | Program rozgrzewający i testu szczelności. | Bez punktacji |  |
| 30 | Program Bowie Dick 134°C 3,5 min. | Bez punktacji |  |
| 31 | Min. 1 program sterylizacyjny 121°C | Bez punktacji |  |
| 32 | Min. 4 programy sterylizacyjne 134°C, w tym programy do wyrobów sterylizowanych w pojemnikach sterylizacyjnych i na priony. | Bez punktacji |  |
| 33 | Możliwość zainstalowania dodatkowych programów sterylizacyjnych wg wymagań użytkownika, min. 15 programów. | Bez punktacji |  |
| 34 | Wbudowany program diagnostyczny i serwisowy, diagnostyka on-line poprzez złącze sieciowe. | Bez punktacji |  |
| 35 | Program diagnostyczny zawierający interaktywny schemat instalacji wewnętrznej sterylizatora z podglądem pracy podzespołów na tym schemacie, stan pracy poszczególnych podzespołów na schemacie sygnalizowany np. zmianą koloru ikony podzespołu (załączyć kopię przedstawiającą wygląd ekranu ze schematem instalacji). | Bez punktacji |  |
| 36 | Automatyczna archiwizacja wszystkich raportów i wykresów procesu w sterowniku sterylizatora przez minimum 5 lat, oraz automatyczna transmisja raportów procesu do komputera zewnętrznego klasy PC, jednolite oprogramowanie archiwizacyjne w języku polskim dla oferowanych sterylizatorów dostarczane wraz z urządzeniem. | Bez punktacji |  |
| 37 | Możliwość programowania automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania programów rozgrzewającego i testu szczelności. | Bez punktacji |  |
| 38 | Wbudowany, automatyczny detektor powietrza w parze zasilającej sterylizator, detekcja powietrza w parze zasilającej sterylizator zgodna z normą PN-EN 285/EN 285 lub równoważną. | Bez punktacji |  |
| 39 | Energia elektryczna: 400 V, 50 Hz, moc nie większa niż 38 kW | Bez punktacji |  |
| 40 | Wymiary zewnętrzne sterylizatora łącznie z wbudowaną wytwornicą pary: max. 1000 x 1300 x 2500 mm (szer. x gł. x wys.) | Bez punktacji |  |
| 41 | Listwy maskujące boczne i górne do estetycznej zabudowy dwóch sterylizatorów ze stali kwasoodpornej klasy nie gorszej niż 304 wg AISI | Bez punktacji |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
| 1 | Wózek załadowczy sterylizatora parowego na 6 JW – 2 szt. – konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej, 4 kółka jezdne z obrotnicami, w tym min. dwa z hamulcem, bieżnie kółek z nie brudzącej gumy, mechanizm sprzęgający ze sterylizatorem i blokadą wózka wsadowego | Bez punktacji |  |
| 2 | Wózek wsadowy sterylizatora parowego na 6 JW – 1 szt. – konstrukcja nośna wózka i półek ze stali kwasoodpornej, dwie ażurowe półki wózka, dolna stała, górna o regulowanej wysokości w min. 3 położeniach | Bez punktacji |  |