TABELA NR 3 ANALIZATOR DO MOCZU- WYMAGANIA
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Parametr wymagany/ parametr dodatkowo oceniany	Parametr oferowany / wpisać TAK dla parametrów wymaganych. / Wpisać TAK/NIE lub parametr oferowany dla parametrów dodatkowo ocenianych.
1.	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2022	TAK / wpisać nazwę analizatora, model, typ, nazwę producenta, rok produkcji
2.	Zasada pomiaru: odczyt światła odbitego - reflektancja	TAK
3.	Wydajność -minimum 520 oznaczeń /godzinę	TAK
4.	Oznaczane parametry: pH, azotyny, ciężar właściwy, kwas askorbinowy, krew, glukoza, bilirubina, urobilinogen, ketony, leukocyty, białko	TAK
5.	Pamięć minimum 9 tyś wyników	TAK
6.	Dotykowy ekran LCD
7.	Menu w języku polskim	TAK
8.	Wbudowana drukarka termiczna
9.	Zewnętrzny czytnik kodów kreskowych	TAK
10.	Flagowanie wyników patologicznych	TAK
11.	Możliwość tworzenia raportów wyników patologicznych	parametr dodatkowo oceniany: / NIE - 0 pkt / TAK -10 pkt
12.	Aparat, paski i kontrola od jednego producenta	TAK
13.	Dostawa, instalacja, integracja / z laboratoryjnym programem ProfLab na koszt Wykonawcy	TAK
14.	Deklaracja zgodności CE oferowanego analizatora	TAK
15.	Gwarancja na analizator - na cały okres realizacji zamówienia	TAK
16.	Przeglądy analizatora (raz w roku), wymiana części zużywalnych podczas przeglądów , naprawy w ramach gwarancji, koszty dojazdów - na koszt Wykonawcy	TAK
17.	Czas naprawy w ciągu 48 godzin (2 dni roboczych) od zgłoszenia	TAK
18.	Dostarczenie aparatu zastępczego w przypadku naprawy trwającej powyżej 2 dni roboczych na koszt Wykonawcy	TAK
19.	Szkolenie z obsługi z analizatora pracowników laboratorium	TAK
20.	Udział w programie StandLab przez cały okres obowiązywania umowy na koszt Wykonawcy	TAK