Załącznik nr 2 Formularz cenowy /Specyfikacja przedmiotowa:

Część nr 1 Łóżka elektryczne do intensywnej terapii

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1 | Łóżko elektryczne do intensywnej terapii spełniające wymogi opisane w tabeli nr 1.1 w składzie opisanym w w/w tabeli 1.1. | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materac do łóżka z poz. 1 spełniający wymogi opisane w tabeli nr 1.2 | Sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szafka przyłóżkowa spełniająca wymogi opisane w tabeli nr 1.3 | Sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2020 r.

…………………………………………………………
	(pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela 1.1. Łóżko elektryczne do intensywnej terapii

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Łóżko elektryczne na OiT ze stałym szczytem, z barierkami na całej długości i sterowanym dotykowo systemem ważenia pacjenta - dostarczone przez autoryzowanego dystrybutora (załączyć autoryzację) lub producenta | Podać /model typ/ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Łóżka fabrycznie nowe- elementy składowe łóżka takie jak barierki, szczyty, leże, podstawa, sterowanie w barierkach i system ważenia wyprodukowane przez jednego producenta. Nie dopuszcza się łóżek z elementów handlowych składanych na montowniach. | Tak |  |
| 5 | Łóżko wyposażone w system nocnego podświetlenia leża. | Tak |  |
| 6 | Rama leża pokryta powłoką epoksydową. Wszystkie ruchome części i oś, wyposażone w tuleje samosmarujące. Wymiary zewnętrzne łóżka max. 2199 x 1030 mm. | Tak |  |
| 7 | Ultra wzmocnienie konstrukcji stalowej poprzez pokrycie epoksydem polimeryzowanym w temperaturze 220 ° C i dodatkowej obróbce chemicznej przez utlenianie i pasywacje fosforanem chromu w celu zagwarantowania większej odporności powłoki na uszkodzenia mechaniczne (nie dopuszcza się wyłącznie podstawowego pokrycia lakierem proszkowym). Wymiary leża min. 1970 x 860 mm. | Tak |  |
| 8 | Wymiary zewnętrzne łóżka przy opuszczonych barierkach bocznych max dł. 2199 mm, szer.1000 mm. | Tak - Podać |  |
| 9 | Funkcja wydłużenia łóżka min. 220 mm | Tak |  |
| 10 | Układ sterowania z regulacją wysokości przegubową, trapezoidalną z napędem elektrycznym – w systemie (siłownikiem) liniowym. | Tak |  |
| 11 | Łóżko wyposażone w baterie 18W min. 2x1,2 Ah. Baterie żelowe pozwalające na wykonanie min. 100 cykli. Nie dopuszcza się systemu jednobateryjnego. | Tak |  |
| 12 | Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji. Konstrukcja łóżka bardzo stabilna oparta na systemie platform diagonalnych gwarantującej wysoką stabilność w porównaniu z rozwiązaniem pantografowym, kolumnowym, ramion wznoszących i nożycowym. W celu zagwarantowania najwyższej stabilności nie dopuszcza się łóżek opartych na systemie kolumnowym, pantografowym, ramion wznoszących i nożycowym. | Tak |  |
| 13 | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością blokady, narożniki leża pokryte wzmacnianym tworzywem (PE-BC) zaprojektowane pod kątem bezpieczeństwa użytkowania oraz w celu łatwej i dokładnej dezynfekcji. | Tak |  |
| 14 | Szczyty łóżka z możliwością blokady (bez użycia narzędzi) uniemożliwiającej przypadkowe wypadnięcie np. podczas transportu. | Tak |  |
| 15 | „Stały” szczyt łóżka od strony głowy tzn. nie poruszający się wraz z leżem, zmniejszający ryzyko uszkodzenia aparatury znajdującej się nad szczytem. | Tak |  |
| 16 | Łóżko wyposażone w System Szybkiej Intubacji rozumianej jako możliwość bezpośredniego wykonania intubacji po osiągnięciu maksymalnej wysokości egzaminacyjnej (wszystkie segmenty leża położone) bez konieczności wyciągania szczytu od strony głowy. | Tak |  |
| 17 | Szczyty łóżka z wzmacnianego antybakteryjnego, tworzywa medycznego - dodać certyfikat tworzywa medycznego (Nie dopuszcza się innych mniej zaawansowanych tworzyw) | Tak |  |
| 18 | Szczyt łóżka od strony nóg wyposażony w panel dotykowy z wyprofilowanymi w szczycie osłonami bocznymi chroniącymi panel. | Tak |  |
| 19 | Panel dotykowy obsługujący system ważenia pacjenta z zabezpieczeniem poprzez zderzak odbojowy znajdujący się na ramie leża chroniący przed przypadkowym uszkodzeniem szczytu wraz z panelem dotykowym. | Tak |  |
| 20 | System ważenia wyposażony w pamięć poprzednich pomiarów. Sterowanie systemem ważenia i wszystkimi funkcjami wraz z pamięcią pomiarów ( pamięć min. 7 pomiarów ) poprzez kolorowy touch screen min 7 cali. (sterowanie systemem ważenia w jednym łóżku) | Tak |  |
| 21 | Sterowanie elektryczne przy pomocy : - sterownia w barierkach bocznych - hermetycznie wbudowane w barierki (nie dopuszcza się zwykłych wklejek ze sterowaniem) min 4 układy (po 2 w barierce). | Tak |  |
| 22 | Sterowanie w barierkach bocznych wyposażone w przycisk włączenia i wyłączenia funkcji elektrycznych łóżka (przycisk aktywacji / dezaktywacji funkcji sterowanych elektrycznie w celu zabezpieczenia przed nieumyślną / przypadkową regulacją). | Tak |  |
| 23 | Sterowanie w barierkach (po stronie zewnętrznej) dla personelu po obu stronach łóżka wszystkimi funkcjami elektrycznymi łóżka: a) funkcjami podstawowymi - Trendelenburga i antyTrendelenburga, - wysokość - segmentu pleców i uda b) funkcjami specjalnymi aktywowanymi jednym przyciskiem: - krzesła kardiologicznego, - pozycji egzaminacyjnej, - przygotowania do snu, c) funkcjami ratującymi życie (oznaczonymi kolorem ostrzegawczym np. czerwonym): - CPR elektryczny - pozycja antyszokowa. d) funkcjami terapii ułożeniowej: - kąta 30 stopni oparcia pleców (sygnał dźwiękowy oraz wizualny np. „kątomierz” wbudowany w barierki boczne osiągnięcia przez oparcie pleców kąta 30 st. niezależnie czy podnosimy czy opuszczamy oparcie pleców) Minimum dwa układy sterujące dla personelu. Możliwością selektywnej blokady funkcji. | Tak - podać |  |
| 24 | Panele sterujące wyposażone w diody LED informujące o zablokowanej funkcji (np. kolorem pomarańczowym) | Tak |  |
| 25 | W układy sterujące personelu wbudowany wyświetlacz stanu naładowania baterii oraz przycisk podświetlenia leża. | Tak |  |
| 26 | Dwa układy sterownia wbudowane w barierki boczne dla pacjenta po stronie wewnętrznej barierek do regulacji wysokości, segmentu pleców i uda. | Tak |  |
| 27 | Min. 4 wskaźniki kątowe wbudowane we wszystkie 4 barierki pozwalające na dokładną kontrolę kąta ułożenia leża i segmentu pleców (wskaźniki kątowe dobrze widoczne niezależnie od położenia barierek) | Tak |  |
| 28 | Dotykowy (min. 7 cali) kolorowy panel stero-wania zainstalowany fabrycznie (pełna integra-cja ) na szczycie łóżka od strony nóg umożliwiający dotykowe sterowanie systemem ważenia. Panel sterowania zabezpieczony osłonami bocznymi chroniącymi przed przypadkowym uszkodzeniem. | Tak |  |
| 29 | System ważenia z dotykowym kolorowym ekranem LCD zintegrowanym ze szczytem od strony nóg posiadający min. następujące funkcje: - funkcja „zamrażania danych” gwarantująca możliwość dodawania i odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na rzeczywistą masę netto pacjenta - zakres ważenia zgodny z dopuszczalnym obciążeniem łóżka - przechodzenie wagi w tryb czuwania z dalszym pomiarem masy pacjenta „w tle” – ciągły nieustanny rzeczywisty pomiar wagi pacjenta - alarm wyjścia pacjenta z łóżka (z możliwością jego aktywacji lub dezaktywacji) - pamięć min. 7 wcześniejszych pomiarów | Tak |  |
| 30 | Sterowanie nożne – z min. 3 funkcjami znajdujące się po obu stronach łóżka min. wysokość, CPR (pozycji ratującej życie), pozycja krzesła kardiologicznego. | Tak – podać |  |
| 31 | Regulacja elektryczna wysokości leża: -najniższa pozycja leża maksimum 390 mm lub parametr lepszy (pozwalający na opuszczenie leża niżej) tzw. bezpieczna pozycja do snu Osiągnięcie najniższej pozycji leża sygnalizowane zmianą koloru podświetlenie leża. | Tak- Podać |  |
| 32 | Pozycja pośrednia (tzw. pozycja dzienna) leża uzyskiwana elektrycznie – podczas regulacji wysokości leże zatrzymuje się na chwile w połowie zakresu regulacji wysokości. | Tak |  |
| 33 | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 75° +/- 5° | Tak -Podać |  |
| 34 | Regulacja elektryczna krzesła kardiologicznego min 87° - ze sterowania w poręczach bocznych po stronie personelu przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku | Tak-Podać |  |
| 35 | Segmenty łóżka są napędzane za pomocą czterech siłowników liniowych, silniki elektryczne 24 V DC; w systemie min. IPX4 – i zgodne z normą IP66 (chroniącą przed wodą i kurzem, pozwalającą na czyszczenie w komorach myjących). Nie dopuszcza się łóżek o normie gorszej niż IP66 | Tak Podać |  |
| 36 | 4 barierki boczne, podwójne, dzielone w proporcji 1/1, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Opuszczane poniżej poziomu leża dla łatwiejszego transferu pacjenta z łóżka na np. wózek. (nie dopuszcza się barierek ¾, dodatkowych wypełnień ani barierek trzyczęściowych) | Tak |  |
| 37 | Konstrukcja barierek bocznych zapewniająca bezpieczeństwo pacjenta i personelu zgodnie z normą EN 60601-2-52 bez stref mogących spowodować uraz lub przypadkowe zakleszczenie | Tak |  |
| 38 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 21° +/- 4° – ze sterowania w barierkach bocznych po stronie personelu przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku | Tak- Podać |  |
| 39 | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 21° +/- 4° - ze sterowania w barierkach bocznych po stronie personelu przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku | Tak- Podać |  |
| 40 | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku znajdującego się na sterownikach w barierkach bocznych po stronie personelu. | Tak |  |
| 41 | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR. | Tak |  |
| 42 | Segment oparcia pleców wyposażony w uchwyt CPR w orientacji poziomej z tworzywa sztucznego w kolorze ostrzegawczym (np. czerwonym). Uchwyty zwalniające dostępne z obu stron łóżka. Nie dopuszcza się mechanicznego uchwytu CPR umieszczonego w innym miejscu niż pod segmentem oparcia pleców w celu wyeliminowania przypadkowego naciśnięcia przez personel np. kolanem. | Tak |  |
| 43 | Segment oparcia pleców oraz podudzia posiadający tworzywowe ograniczniki zabezpieczające materac przed przemieszczaniem. | Tak |  |
| 44 | Elektryczna, natychmiastowa pozycja anty szokowa – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku znajdującego się na sterownikach w barierkach bocznych po stronie personelu | Tak |  |
| 45 | Modułowa budowa leża składająca się z min. 7 modułów z tworzywa medycznego, wzmocnionych włóknem szklanym, każdy moduł posiadający centralny oraz dwa obrzeżne otwory wentylacyjne umożliwiające materacowi swobodną wentylację (z wyjątkiem segmentu oparcia pleców) | Tak - podać |  |
| 46 | Segment oparcia pleców z tworzywa HPL (z możliwością zdjęcia bez użycia narzędzi) wyposażony w prowadnice lub tunel na kasetę RTG umożliwiający wsunięcie tacy na kasetę RTG. Taca RTG wsuwana od strony szczytu głowy pacjenta (tzw. pozycjonowanie pionowe) | Tak |  |
| 47 | Zakres regulacji funkcji elektrycznych (w celu bezpieczeństwa regulacja podtrzymywane przez podwójny system bateryjny np podczas transportu): - wysokości min. 390 do 760 mm - regulacji segmentu pleców min.70 stopni (min długość segmentu 700 mm) - regulacji segmentu uda min 32 stopnie(min długość segmentu 280 mm) - regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga min. 34 stopnie łącznie | Tak – podać |  |
| 48 | Manualna regulacja podudzia min 25 stopni (min. długość segmentu 480 mm) | Tak – podać |  |
| 49 | Spełnienie norm: - UE directive 2007/47/E- - EN 60601-2-38 EN 60601-2-52 EN 60601-1 EN 60601-4 EN 60601-1-1 EN 60601-1-2 MDD 93/42/EEC NP EN ISO 9001:2008 , EIC E-1318, | Tak |  |
| 50 | Trapezoidalne, kubełkowe (opinające materac) szczyty łóżka wykonane z antybakteryjnego tworzywa medycznego wyposażone w minimum trzy wzmocnione otwory do natychmiastowego wyciągnięcia w celu natychmiastowego dostępu do pacjenta. (Potwierdzenie antybakteryjności tworzywa medycznego przez producenta) | Tak |  |
| 51 | Barierki boczne na całej długości leża z antybakteryjnego tworzywa medycznego wyposażone w mechanizm składający ze stali, wyposażone w tuleje osi tocznych i wysokiej odporności ramion wykonanych z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym min. (PA66 + 30% GF). | Tak- |  |
| 52 | Podwójny system autoregresji zapobiegający powstawaniu odleżyn oraz chroniący przed zakleszczeniem pacjenta (jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda) | Tak |  |
| 53 | Barierki boczne dzielone zabezpieczające pacjenta na całej długości leża (nie dopuszcza się dodatkowych barierek wypełniających, barierek ¾ ani barierek trzyczęściowych). Barierki boczne ze sterowaniem, wykonane z tworzywa medycznego odpornego na działanie wody, roztworu soli, kwasów, ługów, alkoholi i benzyny., bezwonnym, bez smaku i obojętnym fizjologicznie. Nie dopuszcza się innych mniej zaawansowanych tworzyw. Barierki składane poniżej poziomu leża pozwalającą na komfortowy transport pacjenta poza leże, wstawanie oraz siedzenie na łóżku. | Tak |  |
| 54 | 4 kółka odbojowe chroniące rogi leża przed uszkodzeniem | Tak |  |
| 55 | Podwójne koła jezdne min. 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym – dźwignie sterowania centralnym systemem jazdy i hamowania przy min. 2 kołach. | Tak |  |
| 56 | Podwójne wzmocnione koła jezdne obudowane tworzywem o średnicy 150mm w systemie łożysk kulkowych gwarantujące doskonałą mobilność łóżka | Tak |  |
| 57 | Łóżko wyposażone w 5 koło kierunkowe zmniejszające kąt skrętu i umożliwiające poruszanie się nawet na małych przestrzeniach | Tak |  |
| 58 | W czterech narożnikach tuleje do mocowania wieszaka kroplówki lub wyposażenia dodatkowego | Tak |  |
| 59 | Obciążenie dynamiczne łóżka min. 250 kg | Tak – podać |  |
| 60 | Waga łóżka max .135 kg | Tak – podać |  |
| 61 | Gwarancja producenta min. 36 miesiące | Tak – podać |  |
| 62 | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu i zainstalowane przez autoryzowanego dystrybutora lub producenta | Tak |  |
| 63 | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert: 1.Zaawansowany system pomiarów podstawowych funkcji pacjenta (ilość oddechów, tętno, ilość obrotów pacjenta w łóżku itp. ) zdalnie za pomocą elektronicznych sensorów oraz możliwość bezprzewodowego przesyłu tych danych. 2. Skriningowy, miniaturowy monitor funkcji życiowych | Tak |  |
| 64 | Wyposażenie do każdego łóżka: 1. uchwyty na worki na mocz min. 2 haczyki po każdej stronie leża 2. uchwyt kasety rtg w segmencie pleców | ak – podać |  |
|  | Wymagane zgodnie z zaleceniami producenta przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji wliczone w cenę oferty (wszelkie koszty związane z ich wykonaniem), końcowy przegląd w ostatnim miesiącu okresu gwarancji (obowiązkiem wykonawcy jest nadzór nad terminowym wykonaniem przeglądów) |  |  |

Tabela 1.2. Materac do łóżka

| 1 | Materac: Wysoki prostokomorowy, do IV stopnia odleżyn, do bezpośredniego ułożenia na ramie łóżka, Materac do opieki długoterminowej o wysokości 23 cm wykonany z poliuretanu. Działanie profilaktyczne i lecznicze. Materac umożliwia procedury przyłóżkowe z wykorzystaniem promieniowania RTG. Materac nie uniemożliwia wykonanie diagnostyki skriningowej serca z wykorzystaniem CW, TDI i TVI oraz badań transkranialnych, lokalizacji płynu w płucach oraz badania jamy brzusznej z CD/PW . * min.23 cm wysokości wyporność, objętość: 315 litrów, *20 komór poprzecznych ,zabezpieczonych antyrotacyjnie *gąbkowa warstwa spodnia izolująca pacjenta od konstrukcji łóżka, membranowy pokrowiec wzmocniony , zapinany zamkiem błyskawicznym, *Obciążenie maksymalne min 220 kg (skuteczność medyczna < 160 kg) *szybkozłączka transportowa * zawór CPR Pompa: *funkcja wyboru wartości ciśnienia w materacu w zakresie 10 - 50 mmHg *funkcja wyboru czasu cyklu: 10, 15, 20 minut *wydajność 16 l/min. *pobór mocy < 20W *automatyczna kontrola bezpiecznego poziomu *tryb maksymalnego wypełnienia (55 mmHg) z funkcją auto-powrotu do pierwotnych ustawień *wybór trybu statycznego *funkcja bezpiecznego blokowania wprowadzonych na panelu sterowania parametrów *mikroprocesorowy czujnik ciśnienia *sygnalizacja dźwiękowa spadku ciśnienia *wyłącznik alarmu spadku ciśnienia *sterowanie mikroprocesorowe system AXtechTM *wymienny software ReaXTM *tryb serwisowy *automatyczna kontrola bezpiecznego poziomu wartości ciśnienia z funkcją autokorekty tryb maksymalnego wypełnienia (55 mmHg) z funkcją auto-powrotu do pierwotnych ustawień *wybór trybu statycznego *funkcja bezpiecznego blokowania wprowadzonych na panelu sterowania parametrów mikroprocesorowy czujnik ciśnienia sygnalizacja dźwiękowa spadku ciśnienia wyłącznik alarmu spadku ciśnienia zewnętrzny, kapsułowy, przeciwtłuszczowy dotykowy panel sterujący diody kontrolne załączonych funkcji gniazdo szybkozłączki dla przewodów powietrza *przeciwpyłowy filtr powietrza *kabel sieciowy dł. 450 cm *zewnętrzny dostęp do wkładek topikowych (bezpieczników) *zaczepy do zawieszenia pompy na łóżku *podświetlany włącznik *wyciszone ssawy powietrza *lampka kontrolna prawidłowego ciśnienia *lampka kontrolna nieprawidłowego ciśnienia - *alarm wizualny spadku ciśnienia *zewnętrzny, kapsułowy, przeciw tłuszczowy filtr powietrza *system alarmów dźwiękowych i wizualnych zgodny z normą EN 60601-1-8 *dotykowy panel sterujący diody kontrolne załączonych funkcji *przeciwpyłowy filtr powietrza *ciężar pompy max 3,4 kg *wymiary max 40 x 14 x 20 cm Wymagane zgodnie z zaleceniami producenta przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji wliczone w cenę oferty (wszelkie koszty związane z ich wykonaniem), końcowy przegląd w ostatnim miesiącu okresu gwarancji (obowiązkiem wykonawcy jest nadzór nad terminowym wykonaniem przeglądów) | Tak – podać |  |
| --- | --- | --- | --- |

Tabela 1.3. Szafka przyłóżkowa

| 1 | 1. Szafka przyłóżkowa wykonana na profilach ze stali lekkiej. Profile zabezpieczone przed płynami poprzez ich epoksydowanie. Szafka przyłóżkowa wyposażona w szufladę, przestrzeń na rzeczy pacjenta, szafkę. Szafka dwustronna (drzwi szafki i szuflada otwierana z obu stron) z możliwością postawienia z lewej lub prawej strony łóżka. Drzwi szafki wykonane z HPL zamykające się na magnes z możliwością szerokiego otwarcia 1100m rozwiązanie ułatwia dostęp do wnętrza szafki. Szafka wyposażona w bat boczny. Front szafki, blat oraz blat boczny wykonany z tworzywa HPL Blat boczny z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się przedmiotów za pomocą protektorów na 2 krawędziach blatu. Blat boczny z regulacją wysokości, położenia wzdłużnego. Wymiary blatu bocznego 450x 760mm. Regulacja blatu w zakresie 845x1175. Przesuw wzdłużny umożliwia teleskopowe wysuwanie blatu w stronę pacjenta zwiększając możliwość regulacji położenia blatu na całej szerokości łóżka bezpośrednio przez pacjenta za pomocą jednej ręki . Kąt pochylenia blatu bocznego 300 w obydwie strony. Możliwość regulacji i blokowania blatu przez pacjenta. Regulacja wysokości blatu bocznego wspomagana sprężyną gazową z blokadą. Sprężyna gazowa zabezpieczona kolumną z lekkiego metalu. Szafka przyłóżkowa wyposażona w 4 główne cichobieżne koła w tym 2 z blokadą, każde o średnicy 65 mm. Wymiary szafki bez blatu bocznego (cm): Szerokość 48,6 cm Głębokość 45 cm Wysokość 85 cm | Tak – podać |  |
| --- | --- | --- | --- |

Część nr 2 Respiratory

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Respirator spełniający wymogi opisane w tabeli nr 2.1 w składzie opisanym w w/w tabeli 2.1. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela 2.1. Respirator

| Lp | PARAMETR | WYMAGANIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry ogólne |  |  |
| 2 | Oznaczenie znakiem CE | TAK |  |
| 3 | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 4 | Respirator na podstawie jezdnej z blokadą kół | TAK |  |
| 5 | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50 Hz | TAK |  |
| 6 | Wyposażony we własne, wbudowane w część główną respiratora, niezależne od sieci centralnej źródło powietrza medycznego zapewniające pracę w całym zakresie trybów wentylacji i nastaw. | TAK |  |
| 7 | Cicha praca urządzenia przy typowych nastawach wentylacji ≤ 48dB | TAK |  |
| 8 | Zasilanie awaryjne respiratora na minimum 45 minut pracy wraz z wbudowanym źródłem powietrza medycznego. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o bateryjne zasilanie elektryczne na min 4 godziny pracy | TAK |  |
| 9 | Gwarancja producenta na wbudowaną turbinę min. 8 lat, niezależna od udzielonej gwarancji na pozostałe podzespoły | TAK |  |
| 11 | Zasilanie w sprężony tlen z instalacji centralnej pod ciśnieniem w zakresie nie mniejszym niż 2,8 - 5,5 bar | TAK |  |
| 12 | Respirator przystosowany do pracy z nawilżaczem aktywnym lub wymiennikiem wilgoci typu FHME ("sztuczny nos") | TAK |  |
| 13 | Możliwość zasilania w tlen z koncentratora tlenu | TAK |  |
| 14 | Tryby wentylacji |  |  |
| 15 | Wentylacja objętościowo kontrolowana w trybach CMV, AC,VC- SIMV, | TAK |  |
|  | PC-BIPAP | TAK |  |
| 16 | Oddech spontaniczny CPAP | TAK |  |
| 18 | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP / CPAP | TAK |  |
| 19 | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV dostępna we wszystkich trybach wentylacji | TAK |  |
| 20 | Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień, z regulacją poziomu PEEP | TAK |  |
| 21 | Wentylacja bezdechu z regulacją parametrów | TAK |  |
| 22 | Oddech ręczny, ręczne przedłużenie fazy wdechu | TAK |  |
| 23 | Automatyczna funkcja pre i post oxygenacji do toalety oskrzeli | TAK |  |
| 24 | Funkcja AutoFlow: tryb wentylacji objetościowej ze zminimalizowanym ciśnieniem szczytowym w drogach oddechowych pacjenta | TAK |  |
| 25 | Parametry regulowane |  |  |
| 26 | Częstość oddechów w zakresie min. 2 - 80 l/min we wszystkich oferowanych trybach wentylacji | TAK |  |
| 27 | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie min 50 - 2000 ml |  |  |
| 28 | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie min. 5 - 90 cm H20 | TAK |  |
| 29 | Ciśnienie wspomagania PSV w zakresie min. 0 - 30 cm H20 powyżej PEEP | TAK |  |
| 30 | Ciśnienie PEEP / CPAP w zakresie min. 0 - 35 cm H20 | TAK |  |
| 31 | Czas wdechu dla oddechów VCV regulowany w zakresie min. 0,2 - 8,0 sek. | TAK |  |
| 32 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie min. 21 -100% | TAK |  |
| 33 | Płynna regulacja czasu lub współczynnika przyspieszenia przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych | TAK |  |
| 34 | Przepływowe wyzwalanie wdechu, czułość wyzwalacz: minimalny zakres 1-10 l/min | TAK |  |
| 35 | Automatyczny dobór wartości przepływu w zależności od nastawionych parametrów wentylacji, przepływ wdechowy minimum 200 l/min | TAK |  |
| 36 | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie ze wspomaganiem ciśnieniowym minimalny zakres 10 – 60 [%] | TAK |  |
| 37 | Parametry monitorowane |  |  |
| 38 | Aktualnie stosowany tryb wentylacji | TAK |  |
| 39 | Rzeczywista całkowita częstość oddychania | TAK |  |
| 40 | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
| 41 | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 42 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV | TAK |  |
| 43 | Wentylacja minutowa spontaniczna | TAK |  |
| 44 | Wentylacja minutowa, udział procentowy lub objętość przecieku | TAK |  |
| 45 | Czas trwania fazy plateau wdechowego | TAK |  |
| 46 | Szczytowe ciśnienie wdechowe | TAK |  |
| 47 | Ciśnienie średnie | TAK |  |
| 48 | Ciśnienie fazy plateau | TAK |  |
| 49 | Podatność statyczna lub dynamiczna płuc, oporność | TAK |  |
| 50 | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
| 51 | Możliwość rozbudowy o zintegrowany pomiar CO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora. | TAK |  |
| 52 | Prezentacja graficzna |  |  |
| 53 | Prezentacja i obsługa nastaw na pojedynczym (jedna matryca), wbudowanym, kolorowym dotykowym, minimum 12 calowym ekranie krzywych oddechowych minimum: ciśnienie czas, przepływ/czas, objętość/czas | TAK |  |
| 54 | Inne |  |  |
| 55 | Możliwość doposażenia respirator w mobilny system zaopatrzenia w tlen, min 2 butle. Uchwyt sprzęgany z respiratorem, certyfikowany przez producenta respiratora | TAK |  |
| 56 | Możliwość rozbudowy w przyszłości o wózek z butlami O2 dokowany do podstawy jezdnej repiratora | TAK |  |
| 57 | Możliwość doposażenia respiratora w uchwyt łączący respirator z łóżkiem pacjenta | TAK |  |
| 58 | W komplecie pneumatyczny nebulizator do wziewnego podawania leków synchronizowany z wdechem pacjenta sterowany z kokpitu respiratora | TAK |  |
| 59 | Możliwość wyboru stosowanego sposobu nawilżania w celu zwiększenia dokładności pomiarów | TAK |  |
| 60 | Na wyposażeniu płuco testowe | TAK |  |
| 61 | W komplecie regulowany uchwyt do drenów pacjenta | TAK |  |
| 62 | Polski interfejs i oprogramowanie aparat. W komplecie instrukcja obsługi po polsku | TAK |  |
| 63 | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. | TAK |  |
| 64 | Wymagane zgodnie z zaleceniami producenta przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji wliczone w cenę oferty (wszelkie koszty związane z ich wykonaniem), końcowy przegląd w ostatnim miesiącu okresu gwarancji (obowiązkiem wykonawcy jest nadzór nad terminowym wykonaniem przeglądów) |  |  |