OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – po modyfikacji z dnia 25.06.2021r.

Dostawa laboratoryjnej zamrażarki niskotemperaturowej wraz z jednostką do zbierania i archiwizacji danych  (komputer) dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Ilość: 1 sztuka

- Zamrażarka niskotemperaturowa:

- Konstrukcja pionowa, szafowa.

- Pojemność komory ok. 770-800 litrów ± 10 litrów.

- Maksymalne wymiary zewnętrzne:

- szerokość 1280 mm

( z uwzględnieniem wszelkich wystarczających elementów jak klamki, zawiasy itp.)

- wysokość 2000 mm

( wysokość całkowita z uwzględnieniem kółek. )

- Minimalne wymiary wewnętrzne:

- szerokość 920 mm

- głębokość 620 mm

- Zakres kontroli temperatury  od min. -65oC do min. -86oC.

- Wskazania temperatury z dokładnością do 0,1oC. Jednoczesny podgląd temperatury aktualnej i nastawionej.

- Wnętrze i półki wykonane ze stali nierdzewnej.

- Drzwi z systemem ogrzewania uszczelek w celu ograniczenia szronienia.

- W wyposażeniu 3 półki pozwalające na przechowywanie materiału na 4 poziomach.

- Wykonane ze stali nierdzewnej, zamykane magnetycznie drzwiczki wewnętrzne, ograniczające wymianę powietrza w trakcie załadunku/rozładunku komory (4szt. – po jednej na każdy poziom przechowywania).

- Izolacja termiczna wykorzystująca panele próżniowe VIP.

- Dwa niezależne układy chłodzenia. W przypadku awarii jednego z kompresorów, drugi sprawny kompresor powinien zapewnić podtrzymanie bezpiecznej temperatury roboczej na poziomie -70oC.

- Naturalne, węglowodorowe czynniki chłodnicze typu HC.

- Panel sterowania z kolorowym, w pełni dotykowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym o przekątnej co najmniej 
5 cali.

- Sterownik z funkcją rejestrowania parametrów pracy i zdarzeń alarmowych.

- Blokada panelu sterowania przed dostępem przez osoby niepowołane przy pomocy indywidualnych haseł użytkowników.

- Wizualna i akustyczna sygnalizacja alarmowa zaniku napięcia, zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury, niedomknięcia drzwi, zanieczyszczenia filtra skraplacza.

- Bateryjne podtrzymanie funkcji sterownika w przypadku zaniku napięcia. Podgląd stanu naładowania baterii na wyświetlaczu panelu sterowania.

- Styki bezpotencjałowe i port RS485 pozwalające na podłączenie urządzenia do zewnętrznych systemów monitorowania.

- Zintegrowany z klamka drzwi zamek na klucz.

- Fabrycznie wykonane 3 przepusty kablowe do wprowadzenia dodatkowych przyrządów pomiarowych.

- Wbudowana w drzwi zewnętrzne przegroda na dokumenty w formacie A4.

- Kółka transportowe ułatwiające przemieszczanie (4szt.).

- Urządzenie wyposażone w system awaryjnego podtrzymywania temperatury z monitorowaniem procentowego zużycia CO2 w butli.

- Urządzenie wyposażone w 12 sztuk stelaży metalowych na 20 pudełek o wysokości 5cm.

- Urządzenie wyposażone w rejestrator temperatur z powiadomieniem o stanach awaryjnych oraz z komputerem do archiwizacji i zbierania danych wraz z oprogramowaniem.

- Komputer stacjonarny:

- Procesor wyposażony w nie mniej niż 8 rdzeni, wprowadzony do obrotu handlowego po 1 stycznia 2020 roku (data pierwszego wprowadzenia produktu).

- Dedykowany układ graficzny wyposażony w rdzenie graficzne do przetwarzania obliczeń równoległych na układach CPU i GPU.

- Minimum 16 GB pamięci RAM.

- Dwa wewnętrzne dyski twarde:

- SSD PCIe o pojemności 512 GB lub większej

- HDD SATA o pojemności 1000 GB lub większej

- Zainstalowana nagrywarka DVD+/-RW Dual Layer.

- Fabrycznie zainstalowany system operacyjny umożliwiający mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta komputerowego oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu.

- Płyta główna wyposażona w co najmniej 4 porty USB w 2 porty klasy USB 3.0.

- Minimum 2 porty USB 3.0 ulokowane w przednim lub górnym panelu obudowy.

- Łączność Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth.

- Monitor z matrycą IPS, rozdzielczością nie niższą niż 1920x1080 i przekątną co najmniej 27 cale.

- Monitor ergonomiczny z regulacją wysokości, pochylenia oraz funkcją pivot.

- W zestawie klawiatura i mysz.

- Komputer kompletny, wyposażony w niezbędne okablowanie i gotowy do pracy.