## ZADANIE 4
Załącznik nr 3 do SWZ NZ.261.39.2023 Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.39.2.2023 Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy implantów do stabilizacji kręgosłupa, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 2 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: - dla poz. 1-2, 4 tabeli: 1) utworzyć w sali operacyjnej Klinicznego Oddziału Neurochirurgii Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów; 2) udostępnić zamawiającemu na okres obowiązywania niniejszej umowy komplet specjalistycznych narzędzi, zwanych dalej instrumentarium, umożliwiających implantację wyrobów (nie dotyczy poz. 4); 3) uzupełnić bank depozytowy niezwłocznie, nie później niż w terminie do 1 * dzien roboczych od dnia przekazania Wykonawcy raportu implantacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@stryker.com* . - dla poz. 3, 5-10 tabeli: 4) dostarczać zamawiającemu wyroby w postaci kompletnego zestawu (pełny asortyment i zakres wymaganych rozmiarów) umożliwiającego przeprowadzenie zabiegu; 5) udostępniać zamawiającemu na czas przeprowadzenia zabiegu instrumentarium, umożliwiających implantację każdego rodzaju wyrobów wskazanych w poniższej tabeli; 6) dostarczyć wyrobu oraz instrumentarium nie później niż na 1 dzień roboczy przed datą planowanego zabiegu na podstawie zamówienia przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@stryker.com* lub zgłoszenia telefonicznego na nr 735 910 555* . 4. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *Wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Tytanowe klatki do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej o randomizowanej strukturze porów: - Implanty umożliwiające poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzytrzonowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego; - Budowa implantu umożliwia wrastanie kości w ściany implantu; - Implanty o ostro ząbkowanych powierzchniach wykonane ze stopu tytanu o porowatości 60%; *LUB 55-75% - Całkowity zakres wielkości porów 100-700μm; - Co najmniej 5 wysokości implantu; - Duża przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny; | szt. | 21 | 2200 | 46200 | 8% | 49896 | 2376 | Stryker Corp. 4898XXXX, 4895XXXX, 4893XXXX, 6101-21XXXXXTL7-G2, 6101-21XXXXXCL7-G2
2. | Tytanowy system stabilizacji kręgosłupa opartej na pręcie 5.5 lub 6mm metodą przezskórną jak i na otwarto z możliwością wprowadzenia implantu międzytrzonowego oraz podania cementu do śrub augmentacyjnych: - Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera lub metodą na otwarto; - Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu o podwójnym rodzaju gwintu - korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku; - Śruby przezskórne z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15mm; - Śruby kodowane kolorami o średnicach od 4,5 mm do 8,5mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 25mm do 90mm - stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10mm; - Śruby augmentacyjna poliaksjalne i monolityczne; - Śruby na otwarto z podwójnym gwintem; - Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym - Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 5,5 i 6mm o dł. od 30 mm do 80 mm-stopniowane co 5 mm oraz od 90 mm do 190 mm-stopniowane co 10 mm, możliwość zastosowania pręta prostego 480 mm i 600 mm; - Dostępne pręty CoCr 6mm oraz pręty wygięte fabrycznie o śred. 5,5 i 6 mm i długościach od 30 do 130mm; - W zestawie igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzona bądź tępą; Instrumentarium: - W zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia miedzy śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia cage; - Łopatka retraktora w długościach 60-120mm; - W zestawie narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji; - Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora;
Elementy zestawu:
| - śruba przezskórna 2 szt. | szt. | 26 | 1300 | 33800 | 8% | 36504 | 1404 | Stryker Corp. 482804XXX, 482802XXX
| - śruba na otwarto 2 szt. | szt. | 26 | 700 | 18200 | 8% | 19656 | 756 | Stryker Corp. 48230XXXX, 48231XXXX, 48261XXXX, 482616XXXX, 4823170XX
| - śruba augmentacyjna monolityczna oraz poliaksjalna 2 szt. | szt. | 26 | 1400 | 36400 | 8% | 39312 | 1512 | Stryker Corp. 48490XXXXS, 48491XXXXS
| - element blokujący 6 szt. | szt. | 78 | 100 | 7800 | 8% | 8424 | 108 | Stryker Corp. 48289999, 48230000, 03756230
| - poprzeczka/ łącznik offsetowy | szt. | 13 | 700 | 9100 | 8% | 9828 | 756 | Stryker Corp. 038201XX, 48230XXX; 48235XXX
| - pręt przezskórny 2 szt. | szt. | 26 | 350 | 9100 | 8% | 9828 | 378 | Stryker Corp. 48487XXX, 48486XXX; 482806XXX, 482807XXX
| - pręt na otwarto 2 szt. | szt. | 26 | 300 | 7800 | 8% | 8424 | 324 | Stryker Corp. 4823XXXX
| - kaniula do cementu 2 szt. | szt. | 100 | 200 | 20000 | 8% | 21600 | 216 | Stryker Corp. 48491305S, 48491300S
| - drut typu Kirschnera 6 szt. | szt. | 78 | 150 | 11700 | 8% | 12636 | 162 | Stryker Corp. 4828023X
| - igła przeznasadowa 2 szt. | szt. | 28 | 150 | 4200 | 8% | 4536 | 162 | Stryker Corp. 03061XX000-1, 030611X000-1, 030613X000-1, 482371XX-1 (podana cena za sztukę, opakowanie zbiorcze 6 sztuk)
3. | Implant typu OLIF tytanowy Tytanowa konstrukcja implantu o porowatości 70%. Posiada szorstkie powierzchnie o chropowatości 3-5μm, aby umożliwić łatwy przyczep komórek i wrastanie kości w implant. Powierzchnia implantu ząbkowana, wierzchołek implantu zwężony dla ułatwienia wprowadzania w zapadnięte przestrzenie dyskowe. Dostępne 4 długości podstawy implantu 45, 50, 55, 60 mm, w zależności od długości implantu występuje do pięciu wysokości od 8–16 mm i lordozie 8, 12 i 15 stopni. | szt. | 4 | 6000 | 24000 | 8% | 25920 | 6480 | Stryker Corp. 6101-218XXXXLP-G2; 6101-218XXXXLL8-G2; 6101-222XXXXLP-G2; 6101-222XXXXLL8-G2; 6101-222XXXXLL1X-G2
4. | Substytut kości w postaci granulek lub paska, składający się w większości z trójfosforanu wapnia; | szt. | 12 | 1900 | 22800 | 8% | 24624 | 2052 | Stryker Corp. 2102-1100
5. | Implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego wraz ze śrubami; - Implanty wykonane z materiału typu PEEK i tytanu; - Implant umożliwiający sztywne połączenie do trzonów za pomocą śrub; - Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej kręgosłupa o trzech stopniach skosu 0°, 4° oraz 8°; - Jeden tantalowy marker na tylnej ścianie implantu do oceny położenia klatki; - Co najmniej dwie wielkości podstawy implantu 12x14mm i 14x16mm; - Co najmniej 7 wysokość klatki 6mm-12mm; - Otwór wewnętrzny implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny; - Śruby do mocowania implantu w co najmniej dwóch średnicach (3,5mm ; 4,0mm) w wariancie sztywnym i ruchomym umożliwiającym mocowanie śruby pod dowolnym kątem; - Śruby w dł .od 8-14 mm samowiercących i samogwintujących; - System blokujący śruby w implancie nie wymaga dodatkowych elementów komplikujących zabieg; - Implant nie może wystawać poza obręb trzonu; - Podajnik implantu oraz celownik do wiercenia i wprowadzania śrub jako jedno narzędzie; - Wyłącznie przednie mocowanie implantu na podajniku; - W zestawie wymagane rozwieracz trzonów typu CASPAR łamane osiowo ( dostępne min.2 długości pinów); - Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji muszą być umieszczone w dedykowanych pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu (miejsca ułożenia);
Elementy zestawu:
| - implant | szt. | 12 | 2200 | 26400 | 8% | 28512 | 2376 | Stryker Corp. 67410XX, 67411XX, 67431XX, 67431XX
| - kręty kostne/śruby | szt. | 20 | 400 | 8000 | 8% | 8640 | 432 | Stryker Corp. 67416XX, 67417XX,
6. | Proteza trzonu piersiowego i lędźwiowego umożliwiająca dystrakcję in situ: - Tytanowa proteza trzonu umożliwiająca płynną, niskoskokową dystrakcję operowanego segmentu kręgosłupa po jej zaimplantowaniu przy użyciu pojedynczego narzędzia przytrzymującego wszczep; - Konstrukcja implantu umożliwia odtworzenie krzywizny kręgosłupa; - Implant zapewnia regulację wysokości na odcinku 20,5 mm – 90,5 mm w celu zaopatrzeniu do 3 segmentów kręgosłupa; - Implanty w dwóch średnicach 18 i 22 mm; - W zestawie szeroka gama ząbkowanych zakończeń kątowych pozwalająca operatorowi na dobranie jednej z dziesięciu możliwych krzywizn (0, 3, 6, 8, 11, 15, 16, 18, 23, 30); - Na zakończeniach kątowych znajdują się pionowe kreski - celowniki, w celu precyzyjnego ustawieniu ich krzywizn względem siebie; - Możliwość wypełnienia implantu przeszczepami kostnymi lub substytutem kostnym; - Odwracalna blokada mechanizmu dystrakcyjnego implantu; - W zestawie dostępne implanty umożliwiające dodatkowe powiększenie wysokości protezy o 15;
Elementy zestawu:
| - proteza | szt. | 3 | 3000 | 9000 | 8% | 9720 | 3240 | Stryker Corp. 482918XX, 482922XX,
| - zakończenie kątowe | szt. | 6 | 1000 | 6000 | 8% | 6480 | 1080 | Stryker Corp. 482911XX, 482912XX, 48292215, 48291800, 48292200
7 | Implant typu XLIF tytanowy. Tytanowe konstrukcja implantu o porowatości 70%. Posiada szorstkie powierzchnie o chropowatości 3-5μm, aby umożliwić łatwy przyczep komórek i wrastanie kości w implant. Powierzchnia implantu ząbkowana, wierzchołek implantu zwężony dla ułatwienia wprowadzania w zapadnięte przestrzenie dyskowe. Dostępne 4 długści podstawy implantu 45, 50, 55, 60 mm, w zależnoości od długości implantu występuje do pięciu wysokości od 8–16 mm i lordozie 8, 12 i 15 stopni. | szt. | 2 | 6000 | 12000 | 8% | 12960 | 6480 | Stryker Corp. 6101-218XXXXLP-G2; 6101-218XXXXLL8-G2; 6101-222XXXXLP-G2; 6101-222XXXXLL8-G2; 6101-222XXXXLL1X-G2
8. | Rozszerzalna proteza trzonu odcinka szyjnego kręgosłupa: - Implant wykonany z tytanu; - Posiada porowatą strukturę wraz z szorstkimi powierzchniami o chropowatości 3-5μm aby umożliwić łatwy przyczep komórek i wrastanie kości w płytki graniczne; - Dwie podstawy implantu 13x16 i 14x18mm posiadający płynny zakres regulacji wysokości w zakresie 18-74mm oraz płynną regulację lordozy od 0 do 20 stopni. | szt. | 2 | 11000 | 22000 | 8% | 23760 | 11880 | Stryker Corp. 7512-21XXXXX-G3, 7512-21XXXXXX-G3, 7501-10001-G1, 7501-10002-G1
Implanty międzytrzonowe typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem do odcinka szyjnego kręgosłupa: - Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej; - Co najmniej sześć różnych wysokości klatek (od 4mm – 9 mm) i dwie głębokości (12mm i 14 mm); - Tytanowe markery umożliwiające ocenę położenia wszczepów po implantacji; - Obecność dodatkowego systemu kotwiczącego klatkę w przestrzeni międzytrzonowej (poza ząbkowaną lub porowatą powierzchnią) w postaci 2-tytanowych szpilek na górnej i dolnej części implantu. Materiał wykonania implantów – PEEK+ tytan; - Całkowicie syntetyczny i pakowany sterylnie substytut kości mający postać monolitycznej bryły ściśle dopasowanej do danego rozmiaru przestrzeni klatki do wypełnienia, której jest przeznaczony; - Substytut powinien składać się z 20% hydroksyapatytu oraz 80% z trójfosforanu wapnia; - Opakowanie zewnętrzne oznaczone parametrem wielkości klatki; - Wielkość powierzchni wypełnienia od 54% do 59% powierzchni klatki; - Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jej sterylizację i przechowywanie; - Narzędzia muszą znajdować się w dedykowanych i oznakowanych pojemnikach; - Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji muszą być umieszczone w dedykowanych pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu (miejsca ułożenia); - W zestawie: dostępne narzędzia umożliwiające pobranie przeszczepu z talerza kości biodrowej;
9.
Elementy zestawu:
| - implant | szt. | 3 | 1000 | 3000 | 8% | 3240 | 1080 | Stryker Corp. 674120X, 674140X,
| - wypełnienie | szt. | 7 | 300 | 2100 | 8% | 2268 | 324 | Stryker Corp. T80674120X, T80674140X
10. | Stabilizacja międzykręgowa szyjna z dostępu przedniego – płyta:
Płyta do stabilizacja międzykręgowej z dostępu przedniego. Płyta niskoprofilowa o grubości 2,5 mm i szerokości 17,5 mm. Długość płyt w zakresie 16-110 mm ze skokiem co 2, 3 mm w zależności od długości płyty. Płytki wstępnie dogięte, o półprzeziernym wzorze, umożliwiającym kontrolę RTG miejsca zrostu. Jednostopniowa blokada śruby na zasadzie przesłony uniemożliwiającej wykręcenie się śruby. W zestawie implantów znajdują się wkręty samogwintujące o cylindrycznym rdzeniu i łagodnym zakończeniu oraz odmienne wkręty samonawiercające o ostrym zakończeniu nie wymagające nawiercania kości korowej. Śruby o długościach w przedziale między 12 a 18 mm ze skokiem co 2 mm oraz dwóch średnicach: 4 mm i 4,5 mm. Śruby do osadzania pod stałym kątem z maksymalnym odchyleniem 2° oraz oddzielne do wkręcania pod kątem 15° względem płyty. W zestawie dostępny uniwersalny śrubokręt służący zarówno do wkręcania śrub jak i ich finalnego zablokowania przed przemieszczaniem się. Mocowanie implantów do śrubokręta sześciokątne. W zestawie instrumentarium znajduje się giętarka umożliwiająca doginanie płytek na poszczególnych poziomach.
Elementy zestawu:
| - płyta | szt. | 6 | 2000 | 12000 | 8% | 12960 | 2160 | Stryker Corp. AA01-41FXXV; AA01-42FXXV; AA01-43FXXV, AA01-44FXXV, AA01-45FXXXV
| - śruby | szt. | 12 | 200 | 2400 | 8% | 2592 | 216 | Stryker Corp. 8801-X4XXXXA;
|  |  |  | Razem Netto: | 354000 | Razem Brutto: | 382320