ZADANIE NR 1.1: CZUJNIK DO POMIARU CIŚNIENIA METODĄ BEZPOŚREDNIĄ - POJEDYNCZY

L.P.	FUNKCJA/PARAMETR	PARAMETR	WARUNEK	OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent)	
1	Zestaw jednorazowy, sterylny.	TAK	Warunek konieczny		
2	Długość linii płuczącej 150cm (+/-5cm).	TAK	Warunek konieczny		
3	Biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami).	TAK	Warunek konieczny		
4	Jeden przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥200Hz.	TAK	Warunek konieczny		
5	Błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%.	TAK	Warunek konieczny		
6	Odpowiednie oznaczenie drenów - kolorystyczne oznakowanie linii lub kraników.	TAK	Warunek konieczny		
7	System przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek.	TAK	Warunek konieczny		
8	Połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne).	TAK	Warunek konieczny		
9	Przetwornik zawierający wbudowany port do testowania poprawności działania systemu (port wbudowany w konstrukcję przetwornika): linia z przetwornikiem/kabel sygnałowy/monitor.	TAK	Warunek konieczny		
10	Wbudowany port z pozycji nr 9 z możliwością podłączenia symulatora do przetwornika w celu wygenerowania konkretnego ciśnienia i wskazania go na monitorze funkcji życiowych.	TAK	Warunek konieczny		
11	Prostolinijny przepływ przez przetwornik.	TAK	Warunek konieczny		
12	Oferent gwarantuje kompatybilność oferowanych przetworników z monitorami w okresie trwania umowy (dotyczy monitorów używanych przez zamawiającego – wykaz poniżej; kable dostarcza na swój koszt oferent).  	TAK	Warunek konieczny		
13	Wykaz monitorów z możliwością krwawego pomiaru ciśnienia posiadanych przez zamawiającego: Drager Infinity Delta, Philips IntelliVue MP30, Kappa MS 14303 Drager, Infinity Kappa Drager, Infinity Gamma XL, HP-Philips, GE C-LABII 64 MARQUETTE	TAK	Warunek konieczny		
14	W opakowaniu zbiorczym 10 lub 20 sztuk.	TAK	Warunek konieczny		
ZADANIE NR 1.2: CZUJNIK DO POMIARU CIŚNIENIA METODĄ BEZPOŚREDNIĄ - PODWÓJNY
						
L.P.	FUNKCJA/PARAMETR	PARAMETR	WARUNEK	OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent)	
1	Zestaw jednorazowy, sterylny.	TAK	Warunek konieczny		
2	Długość linii płuczącej 150cm (+/-5cm).	TAK	Warunek konieczny		
3	Biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami).	TAK	Warunek konieczny		
4	Dwa przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥200Hz.	TAK	Warunek konieczny		
5	Błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%.	TAK	Warunek konieczny		
6	Długość linii żylnej pacjenta minimum 180cm (150cm + 30cm).	TAK	Warunek konieczny		
7	Linia pacjenta o długości minimum 200cm, wyposażona w zintegrowaną strzykawkę mocowaną do płytki, o pojemności minimum 12ml oraz dwa bezigłowe porty zakończone końcówką luer-lock, do pobierania krwi umieszczone w odległości ok 40 i 185cm od pacjenta.	TAK	Warunek konieczny		
8	Linie kodowane kolorystycznie - kolorystyczne oznakowanie linii lub kraników.	TAK	Warunek konieczny		
9	System przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek.	TAK	Warunek konieczny		
10	Połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne).	TAK	Warunek konieczny		
11	Przetwornik zawierający wbudowany port do testowania poprawności działania systemu (port wbudowany w konstrukcję przetwornika) linia z przetwornikiem/kabel sygnałowy/monitor.	TAK	Warunek konieczny		
12	Wbudowany port z pozycji nr 11 z możliwością podłączenia symulatora do przetwornika w celu wygenerowania konkretnego ciśnienia i wskazania go na monitorze funkcji życiowych.	TAK	Warunek konieczny		
13	Oferent gwarantuje kompatybilność oferowanych przetworników z monitorami w okresie trwania umowy (dotyczy monitorów używanych przez zamawiającego – wykaz poniżej; kable dostarcza na swój koszt oferent).    
Wykaz monitorów z możliwością krwawego pomiaru ciśnienia posiadanych przez zamawiającego: Drager Infinity Delta, Philips IntelliVue MP30, Kappa MS 14303 Drager, Infinity Kappa Drager, Infinity Gamma XL, HP-Philips, GE C-LABII 64 MARQUETTE                              	TAK	Warunek konieczny		
14	W opakowaniu zbiorczym 10 lub 20 sztuk.	TAK	Warunek konieczny		

ZADANIE NR 1.3: CZUJNIK DO POMIARU TEMPERATURY
						
L.P.	FUNKCJA/PARAMETR	PARAMETR	WARUNEK	OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent)	
1	Jednorazowy, sterylny.	TAK	Warunek konieczny		
2	Czujnik do pomiaru temperatury iniektatu, stosowany w trakcie pomiarów termodylucyjnych przy pomocy cewnika Swan Ganza.	TAK	Warunek konieczny		
3	W opakowaniu minimalnie 5 sztuk a maksymalnie 10 sztuk.	TAK	Warunek konieczny		

ZADANIE NR 1.4: KLAMRA DO MOCOWANIA PRZETWORNIKÓW

L.P.	FUNKCJA/PARAMETR	PARAMETR	WARUNEK	OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent)	
1	Wielorazowego użytku.	TAK	Warunek konieczny		
2	Klamra umożliwiająca mocowanie 8 czujników (do pomiaru ciśnienia krwawego, rzutu serca, strzykawek do pobierania krwi w układzie zamkniętym).	TAK	Warunek konieczny		
3	System mocowany bezpośrednio do stojaka do kroplówki bądź bezpośrednio do łóżka pacjenta.	TAK	Warunek konieczny		
4	W opakowaniu minimalnie 5 sztuk a maksymalnie 10 sztuk.	TAK	Warunek konieczny		

Wymagana rejestracja analizatorów: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.   

...................................................
                   data, podpis