Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:      TP 8/2022

Załącznik A  do Formularza oferty_ZMIANA_2

Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe sterylizatora

| Lp. | Parametry/cechy - wymagane | Oferowane (wpisać „Tak” lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sterylizator przelotowy, dwudrzwiowy |  |
| 2. | Sterylizator z komorą poziomą, przelotową, prostopadłościenną o pojemności komory 2 STE |  |
| 3. | Wymiary sterylizatora: - szerokość maksymalna - 910 mm - głębokość maksymalna - 1500 mm - wysokość maksymalna - 2400 mm |  |
| 4. | Oblachowanie zewnętrzne, komora, drzwi oraz rama sterylizatora wykonane ze stali kwasoodpornej |  |
| 5. | Drzwi sterylizatora przesuwne w płaszczyźnie pionowej, zamykane i otwierane automatycznie, napęd drzwi pneumatyczny lub elektryczny. Dopuszcza się drzwi przesuwane w płaszczyźnie poziomej pod warunkiem, że rozwiązanie to nie powoduje zwiększenia szerokości maksymalnej sterylizatora. |  |
| 6. | Drzwi uszczelniane przy pomocy uszczelki dociskanej sprężonym powietrzem lub parą wodną |  |
| 7. | Wbudowana wytwornica pary |  |
| 8. | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym |  |
| 9. | Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD |  |
| 10. | Wyświetlane komunikaty tekstowe na wyświetlaczu oraz opisy zewnętrzne na sterylizatorze w języku polskim |  |
| 11. | Wyświetlanie informacji tekstowych o zaistniałych awariach |  |
| 12. | Minimum 6 programów sterylizacyjnych 121 i 134oC z fazą frakcjonowanej próżni wstępnej |  |
| 13. | Programy testowe: Bowie-Dick i test szczelności |  |
| 14. | Suszenie próżniowe |  |
| 15. | Wbudowana drukarka parametrów sterylizacji gwarantująca trwałość wydruku |  |
| 16. | System autodiagnostyki kontrolujący poprawność procesu w trakcie jego trwania |  |
| 17. | Możliwość dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika; rozwiązanie gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu; dostęp do ustawień parametrów procesów sterylizacji zabezpieczony kodem cyfrowym |  |
| 18. | Dane w sterowniku zabezpieczone przed utratą na skutek awarii zasilania elektrycznego |  |
| 19. | Sterylizator fabrycznie wyposażony w system oszczędzania wody chłodzącej |  |
| 20. | Stacja uzdatniania wody zdemineralizowanej do sterylizatora (ze zbiornikiem) |  |
| 21. | Niezależne układy czujników dla sterowania i rejestracji procesu |  |
| 22. | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego |  |
| 23. | Konstrukcja umożliwiająca przeprowadzenie procedury walidacyjnej zgodnie z PN EN 17665-1 |  |
| 24. | Sterylizator oznaczony znakiem CE, zgodny z dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE oraz medyczną 93/42/EWG |  |
| 26. | Zasilanie elektryczne 3N 230/400V; moc - maksimum 20 kW |  |
| 27. | Sterylizator wyposażony w cichobieżną sprężarkę powietrza (zamontowaną lub dołączoną do urządzenia) |  |
| 28. | Wyposażenie podstawowe (dołączone do urządzenia) : - wózek wsadowy – 1 szt. - kosze sterylizacyjne - 4 szt. (ilość umożliwiająca pełny załadunek komory) |  |
| 29. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji – nie wcześniej niż 2021 |  |
| 30. | Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania urządzenia |  |
| 31. | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące |  |
| 32. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, czas reakcji serwisu – do 48 godzin ( nie licząc sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowany sterylizator musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowany sterylizator któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że oferowane urządzenie nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent sterylizatora:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa, typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Miejscowość, data ………………………………………