## pakiet 1
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 1 | Wyroby medyczne ortopedyczne do implantacji
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn.miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa /Wytwórca i numer katalogowy
1 | Implant do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty na mocowaniu korówkowym, składający się z tytanowej płyty z zaokrąglonymi bokami, wymiary 4mm x 12mm, płyta z ośmioma otworami, połączona z samozaciskową, niewchłanialną pętlą. Pętla pleciona, wykonana z materiału typu UHMWPE, umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym lub piszczelowym. Długość pętli regulowana w zakresie 105-10mm z użyciem jednej ręki za pomocą jednego szwu. Regulowana pętla umieszczona w zewnętrznej osłonie znajdującej się w miejscu kontaktu przeszczepu z implantem, zabezpieczająca przeszczep przed uszkodzeniem podczas redukcji długości. Implant zaopatrzony w zielony szew chirurgiczny, rozmiarze 5, służący do przeciągnięcia przeszczepu i ułożenia płyty, implant sterylny, pakowany pojedynczo. | szt | 25
2 | Implant do rekonstrukcji więzadła krzyżowego oparty na mocowaniu korówkowym, składający się z tytanowej płyty z czterema otworami, wymiary 4mm x 12mm, połączonej z poliestrową pętlą o wytrzymałości 1000N, umożliwiającą zawieszenie przeszczepu w kanale udowym, długość pętli w zakresie 10mm- 60mm, skok co 5mm. Implant zaopatrzony w dwa różnokolorowe, ułatwiające identyfikację szwy chirurgiczne w rozmiarze 5, służące do przeciągnięcia przeszczepu i obrócenia płyty, implant sterylny, pakowany pojedynczo. | szt | 25
3 | Śruba interferencyjna z materiału PEEK o średnicach od 6 do 12 mm, skok co 1 mm, długości 20, 25, 30, 35 | szt | 25
4 | Drut nitynolowy 1 mm x 12", 30 cm, prowadzący, do śruby PEEK, sterylny | szt | 10
5 | Drut kierunkowy wiercący o średnicy 2.4 mm z oczkiem | szt | 10
6 | Wiertło kaniulowane o średnicy 4.5 mm | szt | 10
7 | Zestaw do szycia łąkotki w technice all - inside, składający się z dwóch implantów, materiał PEEK. Powierzchnia implantu 5,4mm2, wysokość l,49mm, wytrzymałości na wyrwanie 59N. Implanty połączone samozaciskowym, polietylenowym, niewchłanialnym, dwukolorowym, wzmocnionym szwem materacowy, rozmiar 2-0. Implanty załadowane w półotwartą igłę, rozmiar 17G, powierzchnia perforacji 2,4mm2 . Igła z podziałką oraz ogranicznikiem głębokości wprowadzenia, regulacja w zakresie 10-18mm, skok co 2mm. Implanty wprowadzane z igły za pomocą pierścieniowego spustu znajdującego się na rękojeści. Jednoręczne wprowadzanie implantów z pełną wizualizacją położenia spustu bez względu na rotację narzędzia w zakresie 360 stopni. Zrzucenie implantów potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Zestaw sterylny, dostępny z kątami zagięcia igły: 0, 16, 27 stopni. | szt | 15
8 | Tytanowy guzik dostępny w trzech rozmiarach: średnica zewnętrzna 15mm, średnica zewnętrzna 17mm, średnica wewnętrzna 7,5 mm średnica zewnętrzna 21mm, średnica wewnętrzna 10 mm, guzik owalny llmm x 18mm, średnica wewnętrzna 7,5mm guzik owalny 15mm x 21mm, średnica wewnętrzna 10 mm, guzik prostokątny, długość 20mm do wyboru przez Zamawiającego | szt | 10
9 | Endobutton rewizyjny 6-10 mm | szt | 5
10 | Sterylne, jednorazowe, gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych czynności, narzędzie do przeszywania tkanek miękkich z wstępnie załądowaną igłą, która podczas aplikacji i przejścia przez tkanki zakrzywia się ku górze, ciągnąc za sobą nić lub taśmę, a górna szczęka przechwytuje je. Uchwyt pistoletowy ze spustem, bez cyngla. Trzy rodzaje wygięcia: prosty, prawy, lewy do wyboru przez Zamawiającego | szt | 3
11 | Śruby tytanowe z głową lub bez, z gwintem oszczędzającym przeszczep w rozmiarach 7-11 mm i długościach 20-40 mm | szt | 25
12 | Implant do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty na mocowaniu korówkowym, składający się z regulowanej pętli i tytanowego, okrągłego guzika w kształcie kapelusza, dostępnego w trzech rozmiarach: - średnica zewnętrzna 12mm, średnica wewnętrzna 4,4mm, - średnica zewnętrzna 15mm, średnica wewnętrzna 7mm, - średnica zewnętrzna 18mm, średnica wewnętrzna 10mm, Implant dedykowany do użycia z przeszczepami w technice STG i QUAD. Implant o średnicy 12mm posiadający możliwość odłączenia guzika od pętli, co umożliwia użycie w technice Afi-Inside. Guzik połączony z samozaciskową, niewchłanialną, plecioną pętią, wykonaną z materiału UHMWPE, umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale kostnym. Długość pętli regulowana w zakresie 140-10mm. Regulowana pętla umieszczona w zewnętrznej osłonie znajdującej się w miejscu kontaktu przeszczepu z implantem, zabezpieczającej przeszczep przed uszkodzeniem podczas redukcji długości. Po otwarciu opakowania guzik i pętla połączone ze sobą w celu minimalizacji kroków potrzebnych do implantacji. Koniec pętli zintegrowany z dodatkowym szwem chirurgicznym z prostą igłą, rozmiar szwu 2 umożliwiającym obszycie przeszczepu w technice QUAD. Implant sterylny, pakowany pojedynczo. Zestaw zawiera narzędzie umożliwiające równomierne, naprzemienne ściąganie dwóch szwów do redukcji długości pętli przy użyciu jednej ręki. | szt | 10
Razem:
Producent użycza instrumentarium niezbędne do implantacji materiału zespalającego wraz ze stojakami na śruby i implanty oraz palety niezbędne do sterylizacji. Producent jest zobowiązany dostarczyć certyfikat zachowania się materiału zespalającego w środowisku MR.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia depozytu asortymentu w zakresie uzgodnionym z bezpośrednim użytkownikiem Zamawiającego.
………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny

## pakiet 2
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 2 | Wyroby medyczne ortopedyczne do rekonstrukcji
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn.miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa /Wytwórca i numer katalogowy
1 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici 5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić 2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt | 150
2 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z wykorzystaniem ścięgna z więzadła rzepki. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą. Pętla do samoddzielnego złożenia na bloczku kostnym wykonana z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla z taśmy z jednej strony zaopatrzona w prostą igłę długości 84mm w celu przełożenia przez bloczek kostny. Drugi koniec pętli złożony z pojedynczej taśmy i pętli nitinolowej z uchwytem przełożonej przez taśmę od strony płytki do przeciągnięcia przez płytkę tworząc samozaciskową konstrukcję. Po złożeniu na bloczku kostnym pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici 5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić 2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce wraz z instrukcją składania. | szt | 10
3 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) wykonana z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85 mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Implant dodatkowo wyposażony w niebieska nić zabezpieczająca przed przypadkowym ściągnięciem pętli. | szt | 10
4 | Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza tytanowy w trzech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm,14 mm i 20 mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4 mm, 7 mm i 9 mm. Guziki z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz w średnicy zewnętrznej 14mm i 20 mm dodatkowo z dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt | 10
5 | Jednorazowe kaniulowane narzędzie typu lasso dedykowane do zabiegów w stawie kolanowym, w szczególności do szycia uszkodzeń typu Ramp. Narzędzie zakrzywione 25 stopni w prawo lub lewo, wstępnie załadowane sztywną nicią 2-0. Do przepychania nitki przez narzędzie służą dwa koła wykonane z antypoślizgowego materiału. Dla łatwiejszej identyfikacji kolor narzędzia zakrzywionego w lewo jest inny od zakrzywionego w prawo. Pakowane pojedynczo, sterylne | szt | 3
6 | Narzędzie jednorazowego użytku do przeszywania tkanek miękkich w artroskopii barku. Narzędzie złożone z rękojeści kaniulowanej z rolkami po obu stronach umożliwiającymi przesunięcie nici bądź pętli z drutu nitynolowego oraz końcówką wygiętą pod katem 45 stopni w prawo lub w lewo. Narzędzie przeładowane nicą pomocniczą. | szt | 3
7 | Jednorazowe kaniulowane narzędzie typu lasso dedykowane do zabiegów w stawie kolanowym, w szczególności do szycia uszkodzeń typu Ramp. Narzędzie zakrzywione 90 stopni w prawo lub lewo, wstępnie załadowane sztywną nicią 2-0. Do przepychania nitki przez narzędzie służą dwa koła wykonane z antypoślizgowego materiału. Dla łatwiejszej identyfikacji kolor narzędzia zakrzywionego w lewo jest inny od zakrzywionego w prawo. Pakowane pojedynczo, sterylne | szt | 3
8 | System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej . Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. | szt | 50
9 | System szycia łąkotek metodą inside – outside. System zaopatrzony w giętką prowadnice umożliwiającą dogięcie śródoperacyjne oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjenta. W zestawie dokręcany zacisk ułatwiający wprowadzenie igły w tkanki. Pakowane pojedynczo, sterylne | szt | 20
10 | Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 3,5mm, 3,8mm, 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13 cm. Ostrza tnące do tkanki miękkiej w trzech wariantach: gładkie na gładkie, gładkie na zęby i zęby na zęby. | szt | 150
11 | Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13cm. Ostrza tnące do kości w dwóch wariantach: frez owalny oraz frez okrągły. | szt | 50
12 | Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,5mm x 15,8mm, 4,75mm x 19,1mm oraz 5,5 mm x 19,1mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | szt | 50
13 | Wiertło kaniulowane 2,4mm ze znacznikiem głębokości oraz nitynolowym trokatem z możliwością blokady go w wiertle za pomocą gwintu. Trokar zapobiega zatykaniu wiertła podczas wiercenia. | szt | 20
14 | Jednorazowa igła do wielorazowego narzędzia szyjącego typu scorpion kolanowy. Igła służy do podawania nici do górnej szczęki narzędzia. Igła zapakowana sterylnie | szt | 20
15 | Drut wiercący z rozkładanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów w systemie wstecznego wiercenia w średnicach od 6 mm do 12 mm ze skokiem co 0,5 mm (bez rozmiaru 6,5 mm). Wiertło z wycechowaną podziałką oraz gumową nakładką do precyzyjnego zmierzenia długości kałanu. Łatwe rozkładanie i składanie wiertła o żądanej średnicy poprzez przekręcanie kółka na rękojeści w dystalnej części. Pakowane pojedynczo, sterylne. Wymiary: Średnica 3,5 mm. | szt | 5
16 | Śruba interferencyjna biokompozytowa do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany w 30 % z dwufazowego fosforanu wapnia (BCP) i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie, posiada miękki gwint o dużym skoku na całej długości ułatwiający wprowadzanie. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwia przebudowę i przerost kością. Udowodniona min. 98% przebudowa w kość. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm). | szt | 10
17 | Śruba interferencyjna do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany z niewchłanialnego materiału typu PEEK. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm). | szt | 100
18 | Śruba interferencyjna tytanowa z miękkim gwintem. Gniazdo typu hex 3.5 mm. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. Do wprowadzania śruby zalecany jest drut nitynolowy 2 mm. Wymiary: długość 25 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), długość 30 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), długość 35 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), | szt | 50
19 | Jednorazowy sterylny pobierak do przeszczepu z rozmięśnia czworogłowego uda. Pobierak specjalnie zaprojektowany, aby umożliwić minimalne inwazyjne pobieranie przeszczepu. Dostępny w rozmiarach 8, 9, 10, 11mm. Pobierak złożony z dwóch elementów: - Ostrej cylindrycznej, okrągłej końcówki do pobierania przeszczepu zgodnie z rozmiarem - Przejrzystego uchwytu z oknem oraz podziałką do określenia długości przeszczepu. | szt | 10
20 | Specjalistyczna nić dedykowana do obszycia ścięgna w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego. Oplatany szew polimerowy w rozmiarze 2 długość całkowita 101,6 cm o dwurodzajowej strukturze: polietylenowych włóknach wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić w kształcie pętli długość robocza 50,8 cm. Pętla z nici połączona z prostą igłą o długości 76 mm do obszycia graftu. Produkt dostępny w dwóch kolorach – niebieskim oraz biało-zielonym. Produkt sterylny | szt | 10
21 | Mocna niewchłanialna nić o grubości 2 i długości 96,5 cm w kolorze niebieskim. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić zakończona igłą 26,5 mm 1/2 koła. | szt | 20
22 | Drut wiercący piszczelowy o średnicy 2,4 mm i długości 311 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny | szt | 10
23 | Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej o średnicy 1,1mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w długościach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie | szt | 30
24 | Drut wiercący z miarką co 5 mm, zakończony ostrym grotem wiercącym pod płytkę udową. Dostępny z otwartym końcem lub zamkniętym oczkiem do przeciągania nitek Średnica kanału - 4 mm. Sterylny | szt | 30
25 | Wzmocniony szew chirurgiczny w rozmiarze 0. Opakowanie zbiorcze 12 sztuk. | szt | 20
26 | Zestaw do MPFL składający się z: 1. przymiaru udowego przeziernego ze znacznikami rentgenowskimi – w celu znalezienia osi obrotu. 2. dwa implanty biokompozytowe wkręcane o średnicy 4,75 z PEEKowym oczkiem do przeprowadzenia przeszczepu. Jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwiający śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. 3. Śruba interferencyjna biokompozytowa o średnicy 6mm i długości 23 mm. | szt | 10
Razem:
Producent użycza instrumentarium niezbędne do implantacji materiału zespalającego wraz ze stojakami na śruby i implanty oraz palety niezbędne do sterylizacji. Producent jest zobowiązany dostarczyć certyfikat zachowania się materiału zespalającego w środowisku MR.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia depozytu asortymentu w zakresie uzgodnionym z bezpośrednim użytkownikiem Zamawiającego.
………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny

## pakiet 3-5
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 3 | Wyroby medyczne ortopedyczne-płyty i gwożdzie
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn.miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa /Wytwórca i numer katalogowy
1 | Płyta anatomiczna blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, kształt L, prawa i lewa, LCP,zakładana od strony bocznej. Od 8 do 10 otworów blokowanych w części trzonowej. W części nasadowej 6 otworów blokowanych. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka ma 2 otwory do wprowadzenia Kirschnera lub nici w części nasadowej. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 5 i 5/3,5 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 5 mm z łbem kulistym. Główki wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. | szt | 12
2 | Płyta anatomiczna do dalszej części kości udowej, prawa i lewa, technika minimalnie inwazyjna z celownikiem przeziernym. Płytka LCP. Na trzonie płyty od 4 do 14 otworów nie wymagających zaślepek/przejściówek, z możliwością zastosowania wkrętów blokowanych lub korowych. W głowie płyty 9 otworów prowadzących wkręty blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach dla wkrętów o średnicy 5 mm lub 5/3,5 mm. W części trzonowej płyty otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie wkrętów blokowanych lub korowych o średnicy 4,5 i 5,0 mm. Długość płyty od 165 do 336 mm. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 5 i 5/3,5 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 4,5 i 5,0 mm z łbem kulistym. Główki wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. | szt | 5
3 | Płyta anatomiczna, stabilna kątowo, blokowana do dalszej części kości strzałkowej. Płyta prawa i lewa. Płyta w części bliższej posiada otwory pod wkręty korowe, blokowane, o średnicy 2,7 mm. W części środkowej znajduje się 2 otwory owalne. W części dalszej posiada 7 otwory na śruby korowe, blokowane o średnicy 2,7 mm. Płyta długości od 80mm do 128 mm, grubości 2mm ilość otworów w płycie 3-7. Materiał tytan. | szt | 100
4 | Płyta anatomiczna, blokowana, do dalszej nasady kości promieniowej,wąska i szeroka, dłoniowa, lewa i prawa, w części trzonowej od 2 do 4 otworów blokowanych, w części środkowej wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. W części nasadowej 6 do 8 otworów do wkrętów blokowanych. W części nasadowej 3 do 5 otworów do mocowania płytki za pomocą drutów Kirschnera. Długość płytki 47 - 63 mm. Do otworów blokowanych wkręty samogwintujące z możliwością dostosowania kąta wkręcenia ± 10 stopni o średnicy 2,4mm lub wkręty blokowane samogwintujące 2,7 mm, do otworu owalnego wkręty korowe samogwintujące o średnicy 2,7 mm. Materiał - tytan. | szt | 35
5 | Płytka anatomiczna blokowana do bliższego końca kości ramiennej, od 2 do 8 otworów blokowanych w części trzonowej. W części nasadowej 9 otworów blokowanych. W części środkowej wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka ma 14 otworów do wprowadzenia Kirschnera lub nici w części nasadowej. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Główki wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Wszystkie otwory blokowane umożliwiają wprowadzenie wkrętów korowych HA 3,5 mm. | szt | 10
6 | Płytka anatomiczna blokowana do dalszego konca kości ramiennej, po stronie zewnętrznej. Lewa i prawa. W części trzonowej od 2 do 10 otworów blokowanych. W części nasadowej 5 otworów blokowanych. W części środkowej wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Długość płytki 92mm - 188 mm. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Główki wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Wszystkie otwory blokowane umożliwiają wprowadzenie wkrętów korowych HA 3,5 mm. | szt | 10
7 | Płytka anatomiczna blokowana do dalszego końca kości ramiennej, od strony grzbietowo - bocznej. Lewa i prawa. W części trzonowej 2 do 10 otworów blokowanych. W części nasadowej 8 otworów blokowanych w celu stabilizacji odłamów. W części środkowej wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Długość płytki 92mm - 188mm. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Główki wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Wszystkie otwory blokowane umożliwiają wprowadzenie wkrętów korowych HA 3,5 mm. | szt | 10
8 | Płytka anatomiczna, blokowana do dalszego końca kości ramiennej, od strony przyśrodkowej. Lewa i prawa. W części trzonowej 2 do 10 otworów blokowanych. W części nasadowej 6 otworów blokowanych do stabilizacji odłamów. W części środkowej wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Długość płytki 89mm - 185mm. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Głowy wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. | szt | 10
9 | Płytka anatomiczna, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej zakładana od strony przyśrodkowej. Prawa i lewa. W części trzonowej od 2 do 12 otworów blokowanych, w części nasadowej 9 otworów blokowanych w celu stabilizacji odłamów, i dodatkowo jeden otwór do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Płytka posiada jeden koniec odpowiednio wyprofilowany, umożliwiający wprowadzenie jej metodą minimalnego cięcia. Płytka posiada ma 4 otwory do wprowadzenia Kirschnera do wstępnej stabilizacji płytki. Dlugość płyty od 113 mm do 263 mm. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Główki wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Wszystkie otwory blokowane umożliwiają wprowadzenie wkrętów korowych HA 3,5 mm. | szt | 5
10 | Wkręty kostne, samogwintujące blokowane Ø 5mm, długość od 16 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm i od 55mm do 100mm ze skokiem co 5 mm. | szt | 120
11 | Wkręty blokowane, zmiennokątowe samogwintujące Ø 2,4mm długość od 12 mm - 30mm ze skokiem co 2 mm | szt | 150
12 | Wkręty korowe blokowane, samogwintujące Ø 2,7mm długość od 12 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm | szt | 350
13 | Wkręty korowe, samogwintujące HA 3,5mm, długość od 12 mm – 50 mm ze skokiem co 2 mm i od 55mm do 70mm ze skokiem co 5mm | szt | 100
14 | Wkręty korowe, samogwintujące HA 4,5mm, długość od 14 mm – 60 mm ze skokiem co 2 mm i od 65mm do 110mm ze skokiem co 5mm. | szt | 50
15 | Wkręty kostne, samogwintujące blokowane Ø 3,5mm, długość od 10 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm i od 55mm do 95mm ze skokiem co 5 mm. | szt | 100
16 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny pełny długi i krótki, prawy i lewy. Gwóźdź ma cztery otwory w części bliższej umożliwiające blokowanie w trzech płaszczyznach. Gwóżdż krótki ma w części środkowej dwa otwory dla wkrętów blokujących i w części dalszej jeden otwór. Długi gwóźdź ma trzy otwory w części środkowej na wkręty blokujące, oraz w części dalszej pięć otworów umożliwiających blokowanie w trzech płaszczyznach. Gwóźdź o rozmiarach: krótki, średnica 8 i 9 mm i długość 150 mm, długi o średnicy 7 i 8 mm, długość 190-290 mm. Wkręty zaślepiające o długości: 0, 5 i 10 mm. Wkręty blokujące z płaskim łbem o średnicy 3,5 mm i długości od 20 mm do 70 mm. Materiał tytan. | szt | 20
17 | Wkręty mocujące, samogwintujące, wzmocnione z płaskim łbem Ø 3,5mm, długość od 20 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm. od 55mm – 70mm ze skokiem co 5 mm. | szt | 50
18 | Wkręty mocujące, samogwintujące z płaskim łbem Ø 4,0mm, długość od 14 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm. Od 55mm – 60mm ze skokiem co 5 mm. | szt | 10
19 | Wkręt zaślepiający, długość 0 mm – 10mm ze skokiem co 5 mm | szt | 20
20 | Gwóźdź udowy, kaniulowany, rekonstrukcyjny. Gwóźdź z możliwością blokowania po stronie dalszej dwoma wkrętami doszyjkowymi o średnicy 8 mm i długościach od 70mm do 135mm. Gwóźdź prawy i lewy. Zaślepka o długości 18mm. Wkręt nastawczy o długościach 32mm i 47mm umożliwiający zablokowanie wkrętów doszyjkowych. Wkręty blokujące z gniazdem sześciokątnym w długościach 25 do 105 mm ze skokiem co 5mm. Średnice gwoździa od 10mm do 12mm , w długościach od 320mm do 440mm dla gwoździa o średnicy 12mm, w długościach od 320mm do 500 mm dla gwoździa o srednicy 11 mm oraz w długościach od 320mm do 480 mm dla gwoździa o średnicy 10 mm. | szt | 50
21 | Wkręty doszyjkowe, samogwintujące Ø 8mm, długość od 70 mm - 135mm ze skokiem co 5 mm. | szt | 100
22 | Wkręt zaślepiający, długość 18 mm | szt | 50
23 | Wkręt nastawczy, długość 32 mm i 47 mm | szt | 2
24 | Wkręty mocujące, samogwintujące Ø 5mm, gwint pełny, długość od 25 mm - 105mm ze skokiem co 5 mm. | szt | 50
25 | Gwóźdź podudziowy rekonstrukcyjny umożliwiajacy zaopatrzenie złaman w obrebie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli. Gwóźdź w części bliższej z wycięciem umożliwiającym osadzenie gwoźdźia bespośrednio pod stawem kolanowym. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania po stronie dalszej, za pomocą śrub korowych o średnicy 5 mm i długościach od 25 mm do 90 mm, oraz dwupłaszczyznowego blokowania po stronie dalszej. Wkręty blokujące z gniazdem sześciokątnym. Możliwość kompresji odłamów za pomocą wkrętu dociskowego. Zaślepki w długościach 12, 22, 27 mm. Średnice gwoździa od 9mm do 12 mm w długościach od 270 mm do 390 mm dla gwoździ o średnicy 11 i 12 mm oraz o długościach od 270 mm do 420 mm dla gwoździ o średnicy 9 i 10 mm. Wkręty blokujące z gniazdem sześciokątnym w długościach 25 do 105 mm ze skokiem co 5mm. Gwoździe kaniulowane. Materiał tytan. | szt | 90
26 | Wkręty mocujące, samogwintujące, wzmocnione Ø 5mm, gwint pełny, długość od 25 mm - 90mm ze skokiem co 5 mm. | szt | 200
27 | Wkręt dociskowy, Ø4,4 mm, długość 44 mm | szt | 1
28 | Wkręt zaślepiający, długość: 12 mm, 22mm, 27mm. | szt | 50
29 | Gwóźdź do stabilizacji złamań kości piętowej z możliwością wielokierunkowego blokowania. Gwóźdź o długości 65mm i średnicy 8 mm, lewy, prawy. Gwóźdź posiada 7 otworów pod wkręty blokujące. Dwa otwory pod wkręty mocujące umożliwiające zespolenie podpórki skokowej kości piętowej. Z celownikiem przeziernym dla promieni Rtg. W skład zestawu wchodzą :wkręty blokujące z płaskim łbem o średnicy 3,5mm i długości 22-70mm umieszczone na statywie, zaślepki 0, 5, 10, 15, 20 mm. Gwóźdź w wersji ze stali implantowej | szt | 5
30 | Wkręty mocujące, samogwintujące, wzmocnione z płaskim łbem Ø 3,5mm, długość od 20 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm. Od 55mm – 70mm ze skokiem co 5 mm. | szt | 30
31 | Zaślepka od 0mm do 20mm ze skokiem co 5 mm. | szt | 5
32 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego dwoma wkrętami doszyjkowymi o średnicy 8 mm i długościach od 70mm do 135mm. Zaślepka w długości 18mm.Wkręt nastawczy umożliwiający zablokowanie wkrętów doszyjkowych o długościach 32mm i 47mm. Wkręty blokujące z gniazdem sześciokątnym o średnicy 5 mm w długościach 25 do 105 mm ze skokiem co 5mm. Średnice gwoździa 11 mm i 13mm , długość 200 mm. W kątach CCD: 130º, 135º. Gwóźdź kompletnie pokryty celownikiem. Materiał stal implantowa. | szt | 230
33 | Wkręty doszyjkowe, samogwintujące Ø 8mm, długość od 70 mm - 135mm ze skokiem co 5 mm. | szt | 460
34 | Wkręt zaślepiający, długość 18 mm | szt | 200
35 | Wkręt nastawczy, długość 32 mm i 47 mm | szt | 1
36 | Wkręty mocujące, samogwintujące Ø 5mm, gwint pełny, długość od 25 mm - 105mm ze skokiem co 5 mm. | szt | 250
37 | Gwóźdź udowy,wsteczny, kaniulowany, tytanowy. Z możliwością implantowania retrograde. W części bliższej gwoździa owalny otwór umożliwiający dynamizację. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. W części dystalnej otwór do wkrętu wzmocnionego o średnicy 6,5 mm. Wkręty blokujące z gniazdem sześciokątnym. Wkręty blokowane o długościach od 25 do 105 mm. Wkręty wzmocnione 6,5 mm o długościach od 40 mm do 120 mm. Gwoźdź uniwersalny – do prawej i lewej nogi. Zaślepka w długości 0mm. Średnice gwoździa 10 mm i 12 mm w długościach 175, 200, 250, 300 i 350 mm. Materiał tytan | szt | 20
38 | Wkręty mocujące, samogwintujące, Ø 6,5mm, gwint pełny, długość od 40 mm - 115mm ze skokiem co 5 mm. | szt | 20
39 | Wkręty mocujące, samogwintujące, wzmocnione Ø 5mm, gwint pełny, długość od 25 mm - 90mm ze skokiem co 5 mm. | szt | 100
40 | Wkręt zaślepiający, długość 5,5mm | szt | 20
Razem:
Producent użycza instrumentarium niezbędne do implantacji materiału zespalającego wraz ze stojakami na śruby i implanty oraz palety niezbędne do sterylizacji. Producent jest zobowiązany dostarczyć certyfikat zachowania się materiału zespalającego w środowisku MR.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia depozytu asortymentu w zakresie uzgodnionym z bezpośrednim użytkownikiem Zamawiającego.
………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 4 | Stabilizator
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn.miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa /Wytwórca i numer katalogowy
1 | Stabilizator nadgarstka - duży. Elementy stabilizatora nadgarstka 3 /4,5: 1.pojemnik na stabilizator 2.nakrętka do przedłużenia Ti 4 sztuki 3.zacisk do przedłużenia Ti fi 3mm 4 sztuki 4.pręt do przedłużenia Ti M5 70mm 5.pręt do przedłużenia Ti M5 90mm 6.pręt do przedłużenia Ti M5 110mm 7.pojedyncze zaciski do połączenia 3/ 4,5mm 20 sztuk 8.pojedyncze zaciski do połączenia 4,5mm/4,5mm 8 sztuk 9.pręt fi 4,5mm długość: 40mm 4sztuki 10.pręt fi 4,5mm długość: 45mm 4sztuki 11.pręt fi 4,5mm długość: 50mm 4sztuki 12.pręt fi 4,5mm długość: 60mm 4sztuki 13.pręt fi 4,5mm długość: 75mm 4sztuki 14.pręt fi 4,5mm długość: 100mm 4sztuki 15.pręt fi 4,5mm długość: 125mm 4sztuki 16.pręt wygięty fi 4,5mm długość 70mm 2 sztuki 17.pręt wygiety fi 4,5mm długość 100mm 2 sztuki 18.grotowkręt fi 3mm długość 30mm 6 sztuk 19.grotowkręt fi 3mm długość 40mm 6 sztuk 20.grotowkręt fi 3mm długość 50mm 6 sztuk 21.grotowkręt fi 3mm długość 60mm 6 sztuk 22.grotowkręt fi 3mm długość 70mm 6 sztuk 23.narzędzia niezbędne do implantacji stabilizatora | szt. | 3
2 | Grotowkręt fi 3mm długośc od 30mm do 70 mm | szt. | 40
3 | Grotowkręt fi 4,5mm długośc od 40mm do 125mm | szt. | 20
Razem:
………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 5 | Stabilizator
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn.miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa /Wytwórca i numer katalogowy
1 | Stabilizator palcowy - duży Elementy stabilizatora:
| Kontener na stabilizator palcowy duży 3/4,5 | szt. | 1
| Nakrętka do przedłużenia Ti | szt. | 4
| Zacisk do przedłużenia Ti Ø3 | szt. | 4
| Pręt do przedłużenia Ti M5x70 mm | szt. | 1
| Pręt do przedłużenia Ti M5x90 mm | szt. | 1
| Pręt do przedłużenia Ti M5x110 mm | szt. | 1
| Pojedynczy zacisk do podłączenia Ti 3/4, | szt. | 20
| Zacisk pojedynczy do połączenia Ti 4,5/4,5 mm | szt. | 8
| Pręt Ti Ø4,5/40 | szt. | 4
| Pręt Ti Ø4,5/45 | szt. | 4
| Pręt Ti Ø4,5/50 | szt. | 4
| Pręt Ti Ø4,5/60 | szt. | 4
| Pręt Ti Ø4,5/75 | szt. | 4
| Pręt Ti Ø4,5/100 | szt. | 4
| Pręt Ti Ø4,5/125 | szt. | 4
| Pręt zagięty Ti Ø4,5/70 | szt. | 2
| Pręt zagięty Ti Ø4,5/100 | szt. | 2
| Śruba Ti Ø3/30 | szt. | 6
| Śruba Ti Ø3/40 | szt. | 6
| Śruba Ti Ø3/50 | szt. | 6
| Śruba Ti Ø3/60 | szt. | 6
| Śruba Ti Ø3/70 | szt. | 6
| Pinzeta MP-FIX | szt. | 1
| Klucz nasadowy OK7 | szt. | 1
| Klucz nasadowy OK7 przegubowy | szt. | 1
| Łamacz śrub Ø 2 i Ø 3mm | szt. | 1
| Klucz płaski OK7 | szt. | 1
| Kontener na narzędzia | szt. | 1
Razem:
………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny

## pakiet 6 nowy
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 6 | Wyroby medyczne ortopedyczne -endoprotezy
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn.miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa /Wytwórca i numer katalogowy
I | Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego
1 | Trzpień prosty, przynasadowy, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem (dostępny także w wersji pokrytej na całej długości powłoką HA wzmacniającą osteointegrację oraz fiksację implantu). Trzpień w kształcie potrójnego klina musi posiadać użebrowania antyrotacyjne. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 135 stopnie dostępny w 10 rozmiarach dla każdego kąta CCD zmienny offset od 37 mm do 50 mm. Trzpień ze stożkiem 12/14. Wspólne instrumentarium dla wersji cementowej i bezcementowej. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymagana także, jako wariant do wyboru przez Operatora, opcja trzpienia prostego, krótkiego, przynasadowego, wykonanego ze stopu tytanu w części bliższej pokrytego porowatym czystym tytanem. Trzpień w kształcie potrójnego klina w rozmiarach: długość: 91,5 – 115,5 mm szerokość: 28.7 – 38.2mm. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 135 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD zmienny offset od 35 mm do 53 mm. Trzpień musi posiadać stałą krzywiznę w części przyśrodkowej co ułatwia bezpieczną fiksacje w przynasadzie. Dla wszystkich powyższych wariantów trzpienia wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegów z minimum 3 dostępów operacyjnych: przedni, tylni, boczny. Z wykorzystaniem kaniuli nawigującej do dostępu bezpośredniego przedniego. | szt | 50
2 | Panewka Bezcementowa, tytanowa napylana czystym tytanem o grubości 0,3 mm i/lub HA o grubości 0,4 mm i porowatości od 20 do 40%, umożliwiającej wzrost kostniny w głąb porowatości panewki, pressfit panewki 1,3 mm dający bardzo dobrą stabilność pierwotną i wtórną implantu. Panewki w rozmiarach 42-70 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit, z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym wkładki, dostępna w wersji z 3 otworami i bez. Kodowane kolorami dla poszczególnych rozmiarów panewki i wkładu. Umożliwiająca zastosowanie artykulacji ceramicznej oraz polietylenowej w pełnym rozmiarkowaniu panewki. Panewki dostępne także w wersji z powłoką HA o grubości 0.1 mm. | szt | 50
3 | Wkładka polietylenowa z 0 i 15 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm sterylizowana w ETO. Wykonana z wysoko usieciowanego polietylenu poddanemu promieniowaniu gamma w dawce 10 MRad, z dodatkiem witaminy E stabilizującej wolne rodniki. Brak wolnych rodników eliminuje potrzebę wyżarzania. Możliwość zastosowania głowy 36 mm w rozmiarze panewki od 50 mm. Wkładka mocowana w panewce zatrzaskowo za pomocą 12 wypustek umiejscowionych na obwodzie panewki co 30 st. Wkładka licuje się z brzegiem panewki potwierdzając tym samym jej właściwe osadzenie. Kodowana kolorami w celu ułatwienia dopasowania rozmiaru. Wkładki dostępne również w wersji bez witaminy E wykonane z wysoko usieciowanego polietylenu poddanemu promieniowaniu gamma w dawce 7,5 MRad, które na etapie produkcji natychmiast po napromieniowaniu podgrzewa się powyżej temperatury topnienia polietylenu, aby wyeliminować resztkowe wolne rodniki i utworzyć dodatkowe wiązania poprzeczne. | szt | 50
4 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 22mm w min. 2 rozmiarach długości szyjki oraz głowa metalowa CoCr o średnicach 28,32 i 36 mm w min. 4 rozmiarach długości szyjki na stożek 12/14 | szt | 40
5 | Zaślepka otworu centralnego w panewce, wkręcana | szt | 50
6 | Głowa ceramiczna ypu Biolox Delta o średnicy 28mm, 32mm, 36mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki na stożek 12/14 | szt | 10
7 | Śruby panewkowe o średnicy 6,5 mm zaprojektowane w sposób umożliwiający wieloosiowe pozycjonowanie śruby w dowolnym kierunku w zakresie od 0 st. do 15 st., tak aby nie wchodziły w konflikt z wkładką panewkową. Długości śrub od 15 do 50 mm w skoku co 5 mm | szt | 30
8 | Ostrze do piły | szt | 50
II | Endoproteza cementowana stawu kolanowego, anatomiczna, kłykciowa
1 | Komponent udowy, cementowany, wykonany ze stopu CoCrMo, anatomiczny (prawy, lewy), w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z podniesioną o 6˚ przednią częścią zabobiegającą tzw. notchingowi. Element wykonany zgodnie z filozofią medial - pivot, pozwalającej na odwzorowanie anatomicznego ruchu kolana. Komponent posiadający sferyczną geometrię, tj. identyczny promień strzałkowy i czołowy, zapewniające utrzymanie stałego promienia w zakresie -45˚ do 100˚ od strony przyśrodkowej. O zwiększonej grubości w płaszczyźnie tylnych kłykci, zapewniającą większą powierzchnię kontaktu przy głębokim zgięciu. Element posiadający specjalne wyżłobienie w części przedniej dające możliwość uzyskania do 8˚ przeprostu. Dostępny także w wersji z powłoką tytanowo-azotanowo-niobową (TiNbN), redukującą ryzyko wystąpienia objawów alergicznych na jony (Co, Cr). | szt | 50
2 | Element piszczelowy, cementowany, anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu CoCr, w 11 rozmiarach dla każdej ze stron, z wbudowanym 3˚ tyłopochyleniem, ułatwiającym zgięcie. Element posiadający mechanizm zatrzaskowy przesunięty o 8˚ do przyśrodka, w celu uniknięcia konfliktu z więzadłem rzepki w zgięciu. Dostępny także w wersji z powłoką tytanowo-azotanowo-niobową (TiNbN), redukującą ryzyko wystąpienia objawów alergicznych na jony (Co, Cr). | szt | 50
3 | Wkładka polietylenowa typu CS, wykonana z wysokousieciowanego polietylenu, anatomiczna (prawa, lewa), w min. 15 rozmiarach oraz 6 grubościach. Wkładka posiadająca wbudowane 3˚ tyłopochylenie ułatwiające zgięcie. | szt | 50
4 | Ostrze do piły | szt | 50
Razem:
Producent użycza instrumentarium niezbędne do implantacji materiału zespalającego wraz ze stojakami na śruby i implanty oraz palety niezbędne do sterylizacji. Producent jest zobowiązany dostarczyć certyfikat zachowania się materiału zespalającego w środowisku MR.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia depozytu asortymentu w zakresie uzgodnionym z bezpośrednim użytkownikiem Zamawiającego.
………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny

## pakiet 7-9
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 8 | Elektrody
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn.miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa /Wytwórca i numer katalogowy
1 | Jednorazowa sterylna elektroda 3.5mm typu Hook SERFAS Energy | szt | 20 | 525 | 10500 | 8% | 11340 | klasa IIB | Elektroda 3.5mm Hook SERFAS Energy / STRYKER Corp / 0279350501
2 | Jednorazowa sterylna elektroda 3.5mm typu Lat SERFAS Energy | szt | 20 | 525 | 10500 | 8% | 11340 | klasa IIB | Elektroda 3.5mm Lat SERFAS Energy / STRYKER Corp. / 0279350201
3 | Jednorazowa sterylna elektroda 2.5mm typu Micro-Claw SERFAS Energy Small Joint | szt | 20 | 525 | 10500 | 8% | 11340 | klasa IIB | Elektroda 2.5mm Micro-Claw SERFAS Energy Small Joint / STRYKER Corp. / 0279250101
4 | Jednorazowa sterylna elektroda z kanałem ssącym 3.5mm typu 90-S SERFAS Energy | szt | 20 | 525 | 10500 | 8% | 11340 | klasa IIB | Elektroda z kanałem ssącym 3.5mm 90-S SERFAS Energy / STRYKER Corp. / 0279351100
|  |  |  | Razem: | 42000 |  | 45360
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia depozytu asortymentu w zakresie uzgodnionym z bezpośrednim użytkownikiem Zamawiającego.
………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny