## Część_1
	Część 1 – Akcesoria do wykonywania pomiarów metodą Svana-Ganza
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Cewniki termodylucyjne Svana-Ganza do pomiaru ciśnień i pojemności minutowej serca, widoczność końcówki w skopii RTG, markery na cewniku co 10 cm, pomiar ciśnienia w odcinku początkowym i na końcu cewnika.	szt.	5	50
2	Igła angiograficzna punkcyjna do techniki Seldingera 1.3x70 mm, przezroczysty ergonomiczny uchwyt, igła cienkościenna ze stali nierdzewnej, z ostrym szlifem (kąt ścięcia 16 stopni), odporna na zagięcia, laserowo ostrzona zapewnia maksymalną atraumatyczność, kompatybilność z prowadnikiem do 0,038”.	szt.	250	500
3	Czujnik ciśnieniowy do pomiaru ciśnienia metodą krwawą. Przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3 ml/h, dwudzielna komora kroplowa z zatrzymującym powietrze filtrem hydrofilnym z membraną 15 µm, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do obiegu przetwornika, wysoka odporność na zakłócenia bez konieczności stosowania elementów korygujących, połączenie z kablem interfejsowym PINOWE, wodoszczelne, układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek.	szt.	250	500
4	Serweta absorbująca w rozmiarze 40 x 60 cm z nieprzemakalną częścią spodnią o wysokiej absorpcji płynów do zastosowania przy długich zabiegach inwazyjnych.	szt.	1250	2500
5	Introducer naczyniowy, koszulki typu Peel – away do techniki Seldingera dostępne w rozmiarze 6F Rotacyjny mechanizm ryglujący rozszerzacz w koszulce. Wstępnie zaznaczone linie rozdarcia umożliwiające łatwe usunięcie koszulki po umiejscowieniu cewnika. W zestawie: prowadnik drutowy 0.035” dł. 40-45 cm , igła punkcyjna do techniki Seldingera 1.3x70 mm, rozszerzadło naczyniowe 190 mm , koszulka introduktora 160 mm , strzykawka 10 ml typ Luer Lock.	szt.	100	200
6	Inflator, Strzykawka ciśnieniowa z manometrem, pojemność 20 ml, zakres ciśnień do 30 atm, podwójny system mierzenia ciśnienia w atm i psi, gwintowany ruchomy tłok oraz mechanizm blokujący w formie przycisku, zintegrowany z wysokociśnieniowym drenem i trójdrożnym kranikiem z adapterem rotacyjnym, krystalicznie przezroczysty cylinder ułatwiający kontrolę wizualna, całość o dł. 35 cm.	szt.	1500	3000
7	Rampa 3 kranikowa, wysokociśnieniowa testowana do ciśnienia 70 bar (1000 psi) z adapterem rotacyjnym i łącznikiem luer lock, bardzo płynne przekręcanie kraników, ergonomiczny kształt, kraniki ustawione w wersji OFF, długość drenu 120-200 cm, możliwość zastosowania ciśnienia co najmniej 1000 psi (70 bar), końcówki luer (male-female), możliwość podawania kontrastu z prędkością przepływu co najmniej 25 ml/s, przezroczyste umożliwiające wizualną ocenę czy nie ma pęcherzyków powietrza w układzie elastyczne – nie powodujące naprężeń i pociągania cewnika po połączeniu.	szt.	75	150
8	Przewód (dren) wysokociśnieniowy- możliwość zastosowania ciśnienia co najmniej 1000 psi (70 bar).	szt.	75	150
					Suma

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_2
	Część 2 – Cewnik do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej

Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Cewnik do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, Rozmiary balonu 25cc-30cc-35cc-40 cc ; średnica zewnętrzna zwiniętego balonu 7F dla wszystkich pojemności, długość cewnika 700 mm, na wyposażeniu koszulka typu peel -away oraz dwa prowadniki.	szt.	1	5

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_3
	Część 3 – Prowadniki diagnostyczne do koronarografii

Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Prowadnik diagnostyczny do koronarografii stalowy, hydrofilny 150-190 cm, 260-300 cm (długie prowadniki do 20% całego pakietu)	szt.	200	400
2	Prowadnik diagnostyczny do koronarografii hydrofilny, PressureWire 0,014 z wbudowanym czujnikiem w końcówce.	szt.	200	400
					Suma:

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_4
	Część 4 – Zestaw do koronarografii ostrodyżurowych

Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Zestaw do zabiegów ostrodyżurowych składający się z: / -Chusty angiograficzna o wym. 211x292 cm wykonanej z tkaniny typu SMS z dwoma okrągłymi otworami o śr. 12 cm podklejonymi delikatną folia przylepną wchodząca 2,5 cm w światło otworu (sam otwór 7cm). Otwory umieszczone 80 cm od górnego brzegu chusty. Wzmocnienie w strefie krytycznej o wym. 81x122 cm. Przezroczysty panel z prawej stron o wym. 71x292 cm / -Fartucha wzmocnionego zabiegowy XL, wykonanego w całości z włókniny SMS, przy szyi zapinanego na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min. 7 cm, troki powinny być złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności / -Rampy trójdrożnej wysokociśnieniowej OFF z adapterem rotacyjnym, / -Przewodu wysokociśnieniowego 84 BAR dł.200 cm, końcówki luer (male-female), możliwość podawania kontrastu z prędkością przepływu co najmniej 25 ml/s, przezroczyste umożliwiające wizualną ocenę czy nie ma pęcherzyków powietrza w układzie elastyczne – nie powodujące naprężeń i pociągania cewnika po połączeniu. / -Przewodu niskociśnieniowego 150 cm, / -Misek 120ml, 250 ml przezroczystych z miarką / -Miski 500 ml niebieska z miarką / -Gazików 7,5x7,5cm– 20 szt. / -Igły angiograficznej 18 G, 1,3 x 7 cm / -Igły do znieczulenia (21G, 23G) z bezpieczną osłoną zapobiegającą przypadkowemu skaleczeniu / -Skalpela roz. 11 z integrowaną osłoną zapobiegającą przypadkowemu skaleczeniu	szt.	1750	3500
	-Kolca przelewowego do transferu płynów i leków / -Kleszczyków plastikowych 200 mm prostych / -Prowadnika diagnostycznego – krótkiego 40 cm (do wprowadzenia introduktora tętniczego) / -Prowadnika diagnostycznego – długiego 150 cm, 0,035” / -Osłon foliowych – 2 szt. – 140 x 140 cm, / -Osłony foliowej – 45 x 60 cm, / -Osłony foliowej 250 x 13 cm zapakowanej w worek, / -Serwet absorbujących 90 x 60 cm x 2 szt. / -Strzykawek trzyczęściowych typu Luer Lock 2 szt.x 20 ml, / -Strzykawki trzyczęściowej typu Luer Lock 10 ml żółtej, / -Strzykawki trzyczęściowej typu Luer Lock 5 ml, / -Kleszczyków Mosguito metalowych prostych 13 cm / -Czujnika ciśnieniowego do pomiaru metodą krwawą ze zintegrowanym systemem płuczącym 3 ml/h, dwudzielna komora kroplowa z zatrzymującym powietrze filtrem hydrofilnym z membraną 15 µm, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do obiegu przetwornika, wysoka odporność na zakłócenia bez konieczności stosowania elementów korygujących, połączenie z kablem interfejsowym PINOWE. / -Chusty wzmocnionej do zawijania zestawu 140 x 150 cm – służącej jako podłoże na stolik zabiegowy / -2 x etykiet samoprzylepnych umieszczonych na etykiecie zestawu z nadrukiem w języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną. Zestaw zapakowany w opakowanie folia – papier. Skład zestawu w j. polskim na etykiecie zewnętrznej.

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_5
	Część 5 – Asortyment do PTCA i CTO

Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Opaska uciskowa na tętnicę promieniową, opatrunek jednorazowy z punktowym uciskiem na miejsce nakłucia tętnicy promieniowej, komora uciskowa wypełniona powietrzem (nominalna objętość 13 ml, maksymalna 18 ml), dokładnie kontrolowana siła ucisku przez dopełnienie lub upuszczanie powietrza z komory za pomocą strzykawki, transparentny materiał pozwala na obserwację uciskanego miejsca i bezpieczną kontrolę hemostazy, czas utrzymania ok. 2 h, dostępny w rozmiarach: standardowym i większym opaska dłuższa 5 cm. w zastawie z dedykowaną strzykawką.	szt.	1750	3500
2	Mikrocewnik do drobnych tętnic wieńcowych: o cienkiej ścianie, zbrojony siateczką stalową w warstwie środkowej, od wewnątrz pokryty poliuretanem, pokrycie hydrofilne na całej długości z wyjątkiem proksymalnych 60 cm, duże światło, temperowane:, proksymalnie średnica zewnętrzna 2.6 Fr (0.87 mm), średnica wewnętrzna 0.021” (0.055 mm), dystalnie średnica zewnętrzna 1.8 Fr (0.60 mm), średnica wewnętrzna 0,018” (0.045 mm), miękka, atraumatyczna, elastyczna końcówka z ultramałym, profilem wejścia 1.8 Fr (0.60 mm), złoty marker na końcówce poprawia widoczność w skopii, dystalne 13 cm elastyczne, dostępne długości 130 i 150 cm.	szt.	30	120
3	Cewnik balonowy do PTCA półpodatny : balon półpodatny, wykonany z nylonu, trójkrotnie sfałdowany (dla małych średnic < 2 mm dwukrotnie) marker platynowy na obu końcach balonu dla średnic >= 2.0 mm (dla średnic 1.25 i 1.5 mm pojedynczy), duży wybór średnic i długości:, średnice 1.25 – 4.00 mm długości 10 – 40 mm*, NP 6 atm, RBP 14 atm (12 atm dla średnic 3.5 i 4.0 mm) mała, stożkowato ścięta końcówka z małym profilem wejścia 0.42 mm pokrycie hydrofilne na 32 dystalnych cm, pozostała część proksymalna pokryta silikonem system doprowadzający: technologia RX – wejście dla prowadnika 25 cm od końca proksymalnego długość 145 cm, średnica zewnętrzna części proksymalnej 2.0 Fr średnica zewnętrzna części dystalnej 2.4 Fr / 2.5 Fr / 2.6 Fr dostępny 1.25 / 10 o bardzo małym profilu wejścia 0.40 mm, wszystkie rozmiary są, kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5 Fr, służy do podparcia prowadników przy, pokonywaniu gałęzi bocznych, pokrycie hydrofilne cewnika, o niskim profilu wejścia 0,017” sztywna proksymalna końcówka zapewnia doskonałą manewrowalność, taperowana i elastyczna końcówka dystalna, dwa markery zapewniające dobrą widoczność końcówek cewnika w skopii – jeden dla OTW, jeden dla RX, współpracuje z cewnikiem prowadzącym o świetle wewnętrznym minimum 0,056” (1,44 mm), kompatybilny z prowadnikiem 0,014” (0.36 mm), długość 140 cm Cewnik balonowy do zmian złożonych zmodyfikowany shaft stopniowo sztywniejszy od końca dystalnego do proksymalnego, nacięcia wykonane laserem, ze zwiększoną odpornością na załamanie struktury podłużnej oraz skuteczniejszą popychalnością i przechodzeniem do zmiany długość shaftu 145 cm, średnica shaftu dystalnie 2.4 – 2.5 Fr, proksymalnie tylko 1.9 Fr (lepsze dojście do bifurkacji) wzmocnione, trwałe pokrycie hydrofilne na dystalnym końcu elastyczna końcówka z ultramałym profilem wejścia 0,40 mm i crossing profile 0,026” dla średnic ≤ 2.25 mm średnice 1.25 – 1.50 – 2.0 – 2.25 – 2.50 – 2.75 - 3.0 mm długości 10 – 15 – 20 mm balon półpodatny wykonany z mocnego nylonu, specjalne zwinięcie umożliwia ponowne sfałdowanie po dylatacji ciśnieniem RBP ; specjalnie zaprojektowane „gładsze” ramiona balonu ; NP. 6 atm, RBP 14 atm.	szt.	100	200
4	Cewnik balonowy dedykowany do CTO, cewnik do zmian kompleksowych w tym krętych i zwapniałych. Cewnik w systemie Rapid exchange semi compliant. Balon wykonany z Nylonu 12. Ciśnienie nominalne NP. 6 atm, Znamionowe ciśnienie rozrywające RBP 14 atm (1.00-3.00), 12 atm (3.50-4.00). Profil wejściowy 0.41 mm dla 1.00-1.50 mm; 0.43 dla pozostałych średnic. Profil przejścia 0.023” (0.58 mm) dla średnicy 1.00 mm. Balony 1.00-2.00 dwukrotnie składane, pozostałe trzykrotnie. Shaft proksymalny 0.64 mm, środkowy 0.84, dystalny dla 1.00-1.50 taperowany 0.79-0.89 dla 2.00-4.00 0.87 mm. Długość użytkowa 145 cm. Długość odcinka RX 25 cm, Markery głębokości na 90 i 100 cm od dystalnego brzegu. Markery RTG Pt/Ir 1 dla balonów 1.00-1.50, 2 markery dla pozostałych średnic. Kompatybilne z cewnikami 4 Fr i prowadnikiem 0.014” Pokrycie hydrofilne na dystalnym shaft`cie. Dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm*.	szt.	100	200
5	Prowadnik diagnostyczny hydrofilny średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038”, dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper), końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej w poliuretanie, dodatkowo zatopione nitki wolframowe, trwała powłoka hydrofilna na całej długości atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu, dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej, dostępne w opcji z kształtowalną końcówką, długości: 50, 80, 120 ,150, 180, 220, 260 oraz 300 cm*.	szt.	100	200
6	Cewnik do koronarografii diagnostycznej, średnice 4, 5, lub 6 Fr, długości 65, 80, 90, 100 lub 110 cm*, dwuwarstwowa ściana poliuretanowa z PTFE, warstwa wewnętrzna utwardzona nylonem, zbrojony podwójnym oplotem stalowym, kontrola trakcji 1:1, wysoka odporność na załamanie struktury podłużnej, miękka końcówka, atraumatyczna dla ściany naczynia (dystalne 2 cm bez zbrojenia)duże światło przy małej średnicy zewnętrznej, średnica wewnętrzna: dla 4 Fr = 0,041”/ 1.03 mm ;dla 5 Fr = 0,047” / 1.20 mm ;dla 6 Fr = 0,051” / 1.30 mmdobre przepływ kontrastu do 22 ml/sek , odporność na wysokie ciśnienia podania kontrastu do 1000 psi z otworami bocznymi lub bezduży wybór krzywizn, w tym dostępne krzywizny do dostępu promieniowego Radial: Tiger I / Tiger II 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 / BLK 4.0	szt.	1500	3000
7	Cewnik prowadzący hydrofilny dedykowany do dostępu promieniowego. Cewnik prowadzący posiadający krzywiznę dedykowaną wyłącznie dla dostępu promieniowego z przynajmniej 5 różnymi wielkościami/rozmiarami tej krzywizny. Pokrycie cewnika hydrofilne za wyjątkiem odcinka 7 cm w części dystalnej oraz 25 cm w części proksymalnej, miękka, atraumatyczna końcówka , kontrola trakcji 1:1, bardzo dobra widoczność w skopii, długość:100 cm, dostępne średnice o parametrach: 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr*, duża średnica wewnętrzna cewnika 5 fr - 0,058”, 6 Fr – 0,071”, 7Fr-0,082”, 8Fr-0,091”; cewniki 6 FR, 7FR, 8RF dostępne z otworami bocznymi.	szt.	100	200
8	Zestaw do zamykania miejsc po nakłuciu tętnicy udowej, bioresorbowalny zamykacz wkłuć naczyniowych, zamykanie naczynia od wewnątrz (kotwica) i zewnątrz (kolagen), wszystkie komponenty wchłanialne do 90 dni, system umożliwiający zamykanie otworów po introducerach 5F - 8F, dwa mechanizmy homeostatyczne: mechaniczny (kanapka) i biochemiczny (kolagen), w zestawie: urządzenie zamykające, koszulka, lokalizator arteriotomii, prowadnik, zamykacze w dwóch rozmiarach: 6F dla wkłucia 5-6F oraz 8F dla wkłucia 7-8 F*.	szt.	50	200
9	Mikrocewnik o podwójnym świetle. Rx oraz OTW, służący do podparcia prowadnika przy pokonywaniu gałęzi bocznych. Prowadnik OTW odchylony pod kątem 5˚ od osi cewnika dla większej manewrowości kompatybilny z prowadnikiem 0,014", trwała powłoka hydrofilna w części dystalnej końcówka elastyczna, taperowana o niskim profilu wejścia 0,017", zewnętrzna średnica części dystalnej 2.2 - 2.9 Fr, proxymalnej 3.2 Fr. Dwa markery platynowo-irydowe ułatwiające pozycjonowanie: zatopiony marker 1 mm w odległości 0.5 mm od końcówki, widoczny gołym okiem i pod skopią, oraz drugi 0.5 mm zlokalizowany za portem OTW, widoczny gołym okiem i pod skopią. Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym o świetle wewnętrznym minimum 0,056” (1,44 mm). Długość użytkowa 140 cm.	szt.	3	20
10	Cewnik balonowy wysokociśnieniowy najnowszej generacji do PCI non compliant do zmian trudnych: średnica szaftu:1.9 fr (0.63 mm) proksymalnie, 2.5 fr (0.84 mm) w części środkowej, 2.6 fr (0.86 mm) dystalnie, długość użytkowa 145 cm, podwójny marker balonu, krótkie i zaokrąglone ramiona balonu (3.0 mm długości) gwarantują bezpieczeństwo dzięki precyzji, precyzyjne działanie balonu tylko w obrębie zmiany chorobowej, ciśnienie nominalne 12 atm (1216 kpa), rbp 22 atm dla 2.0-4.0 mm i 20 atm dla 4.5-5.0 mm, profil wejścia 0.43 mm tj 0.017”, krótki i elastyczny tip o długości 2.9 mm, powłoka hydrofilna w części dystalnej za wyjątkiem balonów o długości 6 i 8 mm, balon trójwarstwowy wykonany / z elastomeru, poliamidu i elastomeru, wzmocniony port wyjściowy systemu Rx dla lepszej popychalności, dostępne długości 6,8,12,15,20, 25,30 mm, dostępne średnice od 2,0-5,0 mm*.	szt.	125	250
					Suma:

	*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_6
	Część 6 – Stenty wieńcowe wraz z oprzyrządowaniem
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Prowadnik do PCI	szt.	250	500
2	Prowadnik do CTO	szt.	50	100
3	Cewnik balonowy uniwersalny	szt.	350	700
4	Cewnik balonowy wysokociśnieniowy NC	szt.	350	700
5	Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem: / Stent o budowie slotted tube, ze stopu kobaltowo-chromowego, którego podstawę w ponad 50% stanowi kobalt a żelazo nie przekracza 3%, stent pokrywany analogiem rapamycyny (everolimus), grubość ściany stentu 0,0032” dla wszystkich rozmiarów, przedział średnic: 2,0–4,0 mm , wymagane długości 8-38 mm.	szt.	150	500
6	Stentu typu DES, Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem najnowszej generacji o nietypowych średnicach i do bardzo długich zmian. Stent ze stopu kobaltowo-chromowego którego podstawę w ponad 50% stanowi kobalt a żelazo nie przekracza 3%, typu slotted tube stent ze stałym polimerem uwalniający analog Rapamycyny (everolimus); grubość ściany stentu 0,0032” dla wszystkich rozmiarów, crossing profile 0,039” dla rozmiaru 3,0/18 mm, długość systemu doprowadzającego 145 cm, przedział średnic: 2,0–4,0mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25, 3,5; 4,0) ,możliwość post dylatacji dla rozmiarów 2.0-3.25 mm do średnicy 3,75 mm i dla rozmiarów 3.5-4.0 mm do 5.5 mm; długości: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38, 48 mm* dla wszystkich oferowanych średnic; ciśnienie nominalne 9 atm dla średnic 2.0-2.5 i 12 atm dla pozostałych rozmiarów RBP: 16 atm dla wszystkich rozmiarów, dobry dostęp do bocznic (maksymalna średnica otwarcia pojedynczej celi stentu dla średnicy 3.0 mm wynosi 4.0 mm), długość stent – to - shoulder (STS) – 0,65 mm, skrócenie stentu przy ciśnieniu nominalnym: 0%	szt.	150	700
7	System do zamykania miejsc po nakłuciu tętnicy udowej	szt.	200	400
8	Cewnik OCT do obrazowania wewnątrzwieńcowego	szt.	25	50
					Suma:

	Dostawca użyczy Zamawiającemu aparat do OCT i FFR kompatybilnego z oferowanymi akcesoriami.

	*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_7_
	Część 7 – Cewnik ultrasonograficzny i cewnik do pomiarów FFR wraz z użyczeniem aparatów do IVUS i FFR

Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Wewnątrznaczyniowy cewnik ultrasonograficzny. Cewnik: częstotliwość 60 MHz/40 MHz na jednym cewniku; głowica mechaniczna; czas trwania; impulsu (usec) – 0,034; rozdzielczość osiowa (µm) – 40 µm; rozdzielczość poprzeczna (µm) – 90 µm; penetracja tkanek miękkich (mm) >2,5 mm; prędkość (pullback) - (mm/s) – 0,5;1;2,5;5;10 mm/s – pięć prędkości ; maksymalna długość (pullback) –(mm) – 120 mm, separacja ramki (µm) – 17 do 170 µm	szt.	50	200
2	Mikro Cewnik do pomiarów FFR, o pojedynczym świetle typu monorail przeznaczonym do użytkowania ze standardowymi prowadnikami o średnicy 0,014 cala ( 0,36 mm) w naczyniach tętniczych; długość całkowita 335 cm; długość robocza 150 cm, trzon dystalny typu monorail 26 cm z czujnikiem ciśnienia 5 mm od końcówki dystalnej; cewnik posiada port RX; trzon dystalny o kształcie eliptycznym o wymiarach 1,68 x 1,91 F ( 0,020 cala x 0,025 cala) do 10 mm od końca dystalnego; profil maksymalny 2,7 F (0,035 cala) w lokalizacji czujnika ciśnienia; marker położony jest 3 mm od końca dystalnego, trzon położony proksymalnie od odcinka monorail ma wymiar 2,4 F, umożliwia stosowanie; cewników prowadzących od 5 F; znaczniki umieszczono w odległości 80 i 100 cm od końca dystalnego. W czujniku cinienia zastosowano optyczną technologię pomiarową. Cewnik współpracujący z konsolą Rxi.	szt.	50	300
					Suma:
	Dostawca użyczy aparat do IVUS i aparat do FFR kompatybilnych z oferowanymi cewnikami.

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_8
	Część 8 – Akcesoria to bifurkacji
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Y-konektor typu klick, przeznaczony do obsługi jedną ręką: po naciśnięciu końcówki zastawka otwiera się, po ponownym naciśnięciu zamyka, przedłużka o długości 20 cm.	szt.	50	100
2	Zestaw do PCI składający się z Y konektora typu klick, torquera i tępej igły wprowadzającej	szt.	1000	2000
					Suma:

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_9
	Część 9 – Zestawy do nakłucia tętnicy promieniowej

Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej ( 0,025”) : / Zawiera: introduktor, dylator, prowadnik 0,025” i igłę 20G x 4 cm. / Długość 7 cm i 11 cm. Średnica 4F – 6F / Długość prowadnika 50 cm. Końcówka prosta i „J”.	szt.	1000	2000
2	Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej ( 0,018”) / Zawiera: introduktor, dylator, prowadnik 0,018” i igłę 21G x 4 cm. / Długość 7 cm i 11 cm. Średnica 4F – 6F. Długość prowadnika 50 cm. Końcówka prosta i „J”.	szt.	1000	2000
3	Cewniki diagnostyczne kardiologiczne / Szeroka gama krzywizn, dostępne rozmiary: 4F; 5F; 6F* / Cewniki zbrojone, wysoki przepływ / Kompatybilne z prowadnikiem 0,038” / Długości cewników 80 cm – 125 cm.	szt.	500	1000
4	Krótki zestaw do nakłucia tętnicy udowej z igłą / Zawiera: introduktor, dylator, prowadnik 0,035” i igłę 18G. Długość 11 cm. Średnica 5F – 8F. Długość prowadnika 50 cm. Prowadnik ze stali nierdzewnej. Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem. Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną. Ramię boczne zakończone kranikiem. Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego. / Dylator z zatrzaskiem. Rozmiary kodowane kolorami. Duże światło wewnętrzne.	szt.	50	100
5	Krótki zestaw do nakłucia tętnicy udowej z igłą. / Zawiera: introduktor, dylator, prowadnik 0,038” i igłę 18G. Długość 11 cm. Średnica 5F – 6F. Długość prowadnika 50 cm. Prowadnik ze stali nierdzewnej. Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem. Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną. Ramię boczne zakończone kranikiem. Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego. Dylator z zatrzaskiem. Rozmiary kodowane kolorami. Duże światło wewnętrzne.	szt.	50	100
					Suma:

	*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_10
	Część 10 – Akcesoria do CTO

Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Prowadniki specjalistyczne do angioplastyki / Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej. Średnica 0,014”. Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej. / Dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika. Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip. Sztywność końcówki 0,5 g i 0,7 g. Końcówka cieniująca 3 cm (platyna). Kształt końcówki: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 2 cm, „J” oraz pre-shape. Pokrycie hydrofilne na oplocie. Dostępne długości: 190 cm i 300 cm*. / Prowadnik uniwersalny do zabiegów prostych i w naczyniach o krętej anatomii oraz do zabiegów w ciasnych zmianach.	szt.	1000	2000
2	Prowadniki do rekanalizacji przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych (CTO). Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej. Średnica 0,014”. Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej. Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip. Powłoka hydrofilna z płaszczem polimerowym i częścią dystalną pokrytą silikonem. Dystalna część upleciona z 15 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika. Kształt końcówki: prosta, „J” i pres-shape. Dostępne długości: 190 cm i 300 cm*. Dostępność prowadników z końcówką taperowaną do 0,009 i 0,010”.	szt.	250	500
3	Prowadniki specjalnego przeznaczenia przy zabiegach CTO wysokospecjalistyczne. Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej. Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej. / Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu. Średnica: 0,010” i 0,014” z końcówką taperowaną do 0,009”, 0,010”, 0,011” i 0,012”. Dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika. Końcówka cieniująca 3 cm, 11 cm, 15 cm i 20 cm (platyna). Kształt końcówki: „J” 1 mm. Pokrycie hydrofilne na dystalnych 40 cm, 50 cm lub 170 cm. Dostępne długości: 180 cm,190 cm, 200cm, 300 cm i 330 cm*.	szt.	500	1000
4	Prowadniki do kolaterali. Średnica 0,014”. Prowadnik wykonany ze stali 316L. Dystalna część prowadnika upleciona z 19 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika. Część spiralna na długości 19 cm. Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu. Sztywność końcówki 0,3 g. Końcówka cieniująca 3 cm (platyna). Kształt końcówki: pre-shape 1 mm. Pokrycie hydrofilne na dystalnych 52 cm. Szaft prowadnika pokryty PTFE. Dostępne długości: 190 cm i 300 cm*. Prowadnik do złożonych zabiegów PCI, szczególnie do przechodzenia przez bardzo ciasne i kręte zmiany oraz do dostępu retrograde (przechodzenie przez kolaterale).	szt.	5	30
5	Mikrocewnik do CTO posiadający taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,6 F i dystalnej 1,9 F, kanał wewnętrzny pokryty PTFE, o średnicach: dystalnie 0.017”, proksymalnie 0.022”, zewnętrzna średnica szaftu : tip-1,4 F, dystalnie-1,9 F, proksymalnie-2,6 F.Oplot wykonany z 18 drutów stalowych, dostępny w długości 135 cm i 150 cm*, średnica wewnętrzna końcówki 0,016”. Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 70 cm szaftu (dla mikrocewnika o długości 135 cm) i 85 cm (dla mikrocewnika o długości 150 cm). Posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę. Końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopi dzięki zawartości proszku wolframowego.	szt.	10	120
6	Mikrocewnik do CTO wysokospecjalistyczny, / posiadający taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F, 2,9 F i dystalnej 2,6 F i 2,1 F. Mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym. Dostępny w długościach 135 cm i 150 cm*, średnica wewnętrzna końcówki 0,015”, średnica wewnętrzna szaftu 0,018”. Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”. Maksymalne ciśnienie 300 psi. Posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szaftu, / posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę. Dostępność mikrocewnika posiadającego polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 70 cm dla długości 135 cm i 85 cm dla długości 150 cm. Końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopi dzięki zawartości proszku wolframowego.	szt.	25	50
					Suma:

	*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_11
	Część 11 – Pompy wspomagające krążenie wraz z użyczeniem jednostki sterującej
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierające krew bezpośrednio z lewej komory serca. Pompa z opcją zdalnego dostępu. Średnica szaftu 9 F. Średnica pompy 14 F. Kompatybilna z koszulką 14 F. Wydajność: do 4,3 L na minutę. Możliwość repozycji pompy bez dodatkowego obrazowania.	szt.	1	10

	Dostawca użyczy Zamawiającemu aparat oraz aparat dodatkowy, zapasowy - kompatybilne z oferowaną pompą.

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_12
	Część 12 – Akcesoria do zapobiegania i leczenia restenozy i zakrzepicy w stencie

Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Stenty chromowo – kobaltowe konstrukcja hybrydowa, pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu oraz aktywną powłoką, zawierającą biodegradowalny polimer kontrolowanie uwalniający sirolimus: pasywna powłoka (węglik krzemu) nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zapobiega wykrzepianiu na powierzchni przęseł stentu), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyspiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia, aktywna powłoka zawiera biodegradowalny polimer, który w sposób kontrolowany uwalnia sirolimus, biodegradowalny polimer na bazie PLLA (Poly-L-Lactic Acid); lek: sirolimus, dawka leku: 1,4 µg/mm² ; dostępne długości: 9; 13; 15; 18; 22; 26; 30; 35; 40 mm*, dostępne średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm*; różne grubości przęseł stentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej): 60 µm (0,0024”) dla średnic 2,25 - 3,0 mm (71 µm wraz z polimerem); 80 µm (0,0031”) dla średnic 3,5 - 4,0 mm (91 µm wraz z polimerem); crossing profile 0,042” (1,08 mm) dla średnicy 3,0 mm (w najszerszym miejscu); ciśnienie nominalne (NP): 10 atm, ciśnienie RBP: 16 atm, czas biodegradacji polimeru ok. 24 miesiące; konstrukcja „double helix” (double helix – podwójna spirala) pozwala na uzyskanie doskonałej elastyczności, zwiększając dostarczalność stentu do zmiany i możliwość przechodzenia przez kręte naczynia. Łączniki i przejścia w konstrukcji „podwójnej spirali” zapewniają gładkie przemieszczanie stentu	szt.	200	1000
	Bez efektu „rybiej łuski”; skracalność po rozprężeniu 0%; możliwość doprężenia: do 3,5 mm (ø 2,0 – 3,0 mm); do 4,5 mm (ø 3,5 – 4,0 mm); shaft dystalny pokryty hydrofilnie, shaft proksymalny hydrofobowo, shaft proksymalny: 2,0F; shaft dystalny: 2.7F (ø 2,25 – 3,0 mm); 2.9F (ø 3,5 - 4,0 mm); rekomendowany cewnik prowadzący: 5F; w badaniu RCT udowodniony istotny statystycznie niższy odsetek poważnych zdarzeń klinicznych w pierwszorzędowym punkcie końcowym TLF w porównaniu ze stentem typu DES II generacji. Istotnie niższy odsetek zdarzeń klinicznych potwierdzony w trzyletniej obserwacji. TLF (Target Lesion Failure) – punkt końcowy złożony ze śmiertelności sercowo – naczyniowej, zawałów i klinicznie wskazanej powtórnej rewaskularyzacji). Wyniki kliniczne w 5 letniej obserwacji na poziomie: 10% TLF (Target Lesion Failure) - punkt złożony ze śmiertelności sercowo-naczyniowej, zawału i klinicznie wskazanej powtórnej rewaskularyzacji, 0,3% potwierdzonej zakrzepicy w stencie (definite stent thrombosis). / W badaniu RCT udowodnione superiority w pierwszorzędowym punkcie końcowym TLF w grupie pacjentów STEMI w porównaniu ze stentem typu DES II generacji. TLF (Target Lesion Failure) – punkt końcowy złożony ze śmiertelności sercowo – naczyniowej, zawałów i klinicznie wskazanej powtórnej rewaskularyzacji). Wskazania: ostre zespoły wieńcowe, zawał z uniesieniem odcinka ST (STEMI), cukrzyca, zmiany złożone typu B2/C, pacjenci z wysokim ryzykiem krwawienia (HBR), długie zmiany (≥20mm), małe naczynia (≤ 2,75mm), choroba wielonaczyniowa (MVD).
2	Cewnik balonowy non – compliant, cewnik balonowy niepodatny, wysokociśnieniowy: konstrukcja hypotube, złożenie trójzakładowe, profil wejścia 0,018”, długość systemu dostarczania 145 cm. dostępne długości: 8; 12; 15; 20; 30 mm*; dostępne średnice: 2,0; 2.25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm*. Crossing profile: 0,023” dla cewnika 3.0 mm, zwiększenie średnicy od 3,0 do 3,09 mm od NP. do RBP (<3%/atm przy RBP w stosunku do średnicy przy ciśnieniu nominalnym (NP)) Ciśnienie nominalne: 14 atm, ciśnienie RBP: 20 atm dla średnic 3,0 mm, ciśnienie MBP: 30 atm dla średnicy 3.0 mm., dwa markery na końcach balonu wkomponowane specjalną techniką w system tak, aby nie pogrubiać profilu balonu, kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F, pokycie hydrofilno-hydrofobowe.	szt.	50	100
3	Cewnik balonowy pół-podatny uwalniający lek: Paclitaxel , środek ułatwiający transfer leku, do ściany naczynia: BTHC (butyryl-tri-hexyl citrate), sposób nanoszenia leku: mikropipeting otwartego balonu, dawka leku: 3 μg/mm² , konstrukcja hypotube, materiał SCP (polimer semikrystaliczny), złożenie trójzakładowe, dostępne długości: 10; 15; 20; 25; 30 mm* , dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm*, crossing profile: 0,845 mm (0,033”) dla cewnika 3,0 mm, system przenoszenia siły typu EFT, ciśnienie nominalne (NP): 7 atm, ciśnienie RBP: o13 atm (ø 2,0 – 3,5 mm) o12 atm (ø 4,0mm) shaft proksymalny: 2.0F ; shaft dystalny: o2.5F (ø 2,0 – 3,5 mm) o2.6F (ø 4,0mm); dwa markery na każdym z końców balonu, wkomponowane specjalną techniką w system tak, aby nie pogrubiać profilu balonu; kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F; kissing technique dla cewnika prowadzącego 6F (0,070”) dla dwóch balonów max. 3,5 mm .	szt.	20	40
4	Cewnik do aspiracji skrzeplin z naczyń wieńcowych: długość 145 cm, dostępny w wersji 6F, polimerowy shaft dystalny pokryty, substancją hydrofilną na odcinku 25 cm, wzmocniony shaft proksymalny (PEEK system) zwiększający odporność na złamanie, zewnętrzna średnica cewnika w odcinku dystalnym/środkowym/proksymalnym: o0,067”/0,067”/0,051” , wewnętrzne pole powierzchni cewnika w odcinku dystalnym/środkowym /proksymalnym: o 0,93 mm2/0,83 mm2/0,95 mm2, światło aspiracyjne o średnicy 0,043” dla cewnika 6, prędkość ekstrakcji wody 1,6 ml/s, marker platynowo-irydowy umieszczony w odległości 3 mm od końcówki rurka przedłużająca z zaworem odcinającym, strzykawka aspiracyjna 60 ml z blokadą, filtry na / skrzeplinę.	szt.	50	200
5	Stenty do pokrywania miejsc perforacji w tętnicach wieńcowych*	szt.	5	30
6	Bioresorbowalne rusztowanie magnezowe: rusztowanie wykonane z magnezu, pokryte biodegradowalnym polimerem na bazie PLLA (Poly -L-Lactic Acid), lek: sirolimus w dawce 1,4 µg/mm² , dostępne długości 15, 20, 25 mm*, dostępne średnice 3,0 i 3,5 mm*, crossing profile 1,50 mm; grubość przęseł dla rusztowania 3,0 mm – 150 µm, możliwość przeprężenia średnicy nominalnej 3,0 mm o 0,6 mm, podwójny marker tantalowy na każdym z końców rusztowania, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F, ciśnienie NP 10 atm, RBP 16 atm, długość użytkowa 140 cm.	szt.	5	40
					Suma:
	*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_13
	Część 13 – Akcesoria do wykonywania koronarografii i zabiegów PCI zmian zwapniałych

Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Cewnik balonowy uniwersalny	szt.	50	100
2	Cewnik prowadzący do PCI – krzywizny standardowe	szt.	500	1000
3	Cewnik diagnostyczny - krzywizny standardowe	szt.	250	500
					Suma:

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_14
	Część 14 – Akcesoria do PCI

Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Cewniki balonowe tnące*	szt.	1	50
2	Prowadniki do PCI.	szt.	5	50
3	Prowadniki wieńcowe Sentai .	szt.	5	50
4	Cewniki prowadzące z pokryciem hydrofilnym.	szt.	40	80
5	Przedłużający cewnik prowadzący .	szt.	25	150
6	Inflatory do PCI.	szt.	50	1000
7	Stenty wieńcowe z biodegradowalnym polimerem.	szt.	50	150
8	Cewnik balonowy uniwersalny.	szt.	400	800
9	Cewnik balonowy wysokociśnieniowy.	szt.	500	1000
10	Cewniki diagnostyczne do koronarografii .	szt.	500	1000
11	Stent DES.	szt.	10	200
12	Stent dedykowany do implantacji w pniu lewej tętnicy wieńcowej.	szt.	15	30
					Suma:
	*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_15
	Część 15 – Akcesoria do PTCA w ostrych zespołach wieńcowych
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Stent typu DES, stent wieńcowy wykonany z jednego kawałka drutu kobaltowego, typ budowy – ciągła sinusoida, budowa otwartokomórkowa ułatwiająca łatwy dostęp do bocznic; uwalniany lek: pochodna Sirolimusa, biokompatybilny polimer, zakres dostępnych średnic stentu : od min. 2,25 do 4,0 mm; zakres dostępnych długości stentu: 8 – 38 mm*, długość użytkowa – 140 cm; ciśnienie nominalne: min. 9 atm. RBP: min. 15 atm. (dla stentu 3, 0 mm), budowa zabezpieczająca przed powstawaniem efektu psiej kości -”dog bone”, mechanizm zabezpieczający przed zsunięciem się stentu z balonika, pokrycie ściany naczynia 14,6 – 19,9%; dobra widoczność w skopii RTG – obecność markerów; możliwość stosowania; cewnika prowadzącego 5F do rozmiaru 4,0 mm; możliwość stosowania cewnika prowadzącego 6F do techniki KBT (kissingballoontechnique) możliwość stosowania cewnika prowadzącego 7F do techniki KST (kissingstenttechnique).	szt.	125	250
2	Balony semi – compliant typ: RX “rapid exchange” , ciśnienie nominalne 8 atm, ciśnienie RBP 14 atm. Profil balonu 0,027” dla średnicy 2,5 mm (pomiar zgodnie z zaleceniami FDA w najszerszym miejscu) dla balonu o średnicy 1,5mm – obecność jednego markera / profil wejścia końcówki balonu 0,016”, końcówka w połączeniu z niskim profilem zapewnia łatwość przejścia przez ciasne, kręte i zwapniałe zmiany w naczyniach. Materiał balonu Fulcrum Lite bardzo trwały i odporny na uszkodzenia. Gwarantowana możliwość minimum 10 krotnej inflacji do RBP. Dostępne średnice balonu od 1,5 do 4,0 mm / dla średnic od 2,0 do 4,0 mm*, skok średnicy balonu co 0,25 mm, / dostępne długości od 6,0 do 30,0 mm* w tym długość 10 mm, / cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (min.0,056”) we wszystkich rozmiarach.	szt.	175	350
3	Balony noni-compliant; typ: “rapid exchange”, średnice balonu (mm): 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm*; różne długości balonu: 6; 8; 12; 15; 20; 27 mm*. Materiał balonu na bazie nylonu znakomicie utrzymuje zadany wymiar zarówno wzdłużny jak i poprzeczny (średnica), materiał bardzo trwały i odporny na uszkodzenia. Gwarantowana możliwość minimum 10 krotnej inflacji do RBP. Nominal pressure 12 atm. Dla wszystkich rozmiarów rated burst pressure 20 atm. Dla wszystkich rozmiarów proximal shaft 2,1 F w pełnym zakresie średnic, distal shaft 2,5 F (dla cewników o śr. 2,0-3,75 mm), distal shaft 2,7F (dla cewników o śr. 4,0-5,0 mm), długość użytkowa cewnika 142 cm. Selektywne pokrycie balonu materiałem hydrofilnym Selective Dura – Trac™ – zapobiega przemieszczaniu się podczas inflacji. Entry profile 0,015”. Cewnik balonowy przeznaczony do doprężania stentów, cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (min.0,056”) w rozmiarach 2,00-4,00 mm oraz cewnikiem 6F (min.0,068”) w rozmiarach 4,5 oraz 5,00 mm.	szt.	175	350
4	Inflatory, maksymalne ciśnienie – 30 atm; strzykawka o pojemności 20 ml; mechanizm; precyzyjnego zwiększania ciśnienia w balonie; budowa strzykawki umożliwia precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji. Posiada zabezpieczenie przed niekontrolowaną deflacją; ergonomiczna rękojeść – łatwość i wygodna w obsłudze; tarcza manometru pokryta substancją luminescencyjną – możliwość generowania precyzyjnych ciśnień w zaciemnionym pomieszczeniu.; czytelna tarcza manometru – zwiększanie skali ciśnień co 1 atm.; wykonana z przezroczystego materiału; wyposażona w dren długości 27 cm.	szt.	400	800
5	Cewniki balonowe uwalniające lek: typ: “rapid exchange”; balon półpodatny; ciśnienie nominalne 7 atm; ciśnienie RBP 15 -17 atm.; długość użytkowa 145 cm; średnica shaftu: proksymalny – 2,0F; dystalny – 2,5F; kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F / czynny lek: Paklitaxel 3 ug/mm2 na powierzchni balonika; czas uwalniania leku od 30 do 60 s. Lek uwalniany z powłoki FreePac złożonej z cząsteczek mocznika; cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; wymagane średnice balonu od 2,00; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 2,75; 4,0 mm*; wymagane długości 14,20,30,40 mm*.	szt.	15	30
6	Introductory naczyniowe: średnice wewnętrzne 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F*; długość 11 cm i 23 cm*; zastawka hemostatyczna dająca optymalną hemostazę i niskie opory ; ramię boczne z kranikiem, wysoka odporność na zagięcia i załamania; zachowuje niezmienne światło na całej swojej długości; teleskopowy układ rozszerzający / gładkie, atraumatyczne przejście pomiędzy prowadnikiem, a rozszerzaczem, oraz pomiędzy rozszerzaczem, a koszulką atraumatyczna końcówka; możliwość ułożenia pacjenta w pozycji półsiedzącej 60° w zestawie znajduje się: koszulka, rozszerzacz, krótki prowadnik (w introducerach krótkich również igła na specjalne zamówienie w cenie kompletu), w introducerach długich dodatkowo obturator.	szt.	250	500
7	Cewnik prowadzący: duża średnica wewnętrzna – minimum 0,058”-5F; 0,071”-6F; 0,081”-7F; 0,090”–8F; oferowane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F, 9F*; dostępne długości od 80 do 110 cm*; metalowe zbrojenie; zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika; miękka atraumatyczna końcówka z markerem widocznym w skopii; stabilność krzywizny w temp. 37 °C przez okres całego zabiegu; odporność na skręcanie i załamania; dobra pamięć kształtu; dobra manewrowalność; wysoka trwałość cewnika; pełna gama krzywizn typowych i nietypowych – minimum 84 w każdej średnicy : umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramieniowej, dojście do by-passow jak i innych nietypowych odejść naczyń; możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i z modyfikowanymi końcówkami.	szt.	800	1600
8	Cewnik diagnostyczny	szt.	100	200
9	Cewnik przedłużający: dostępne rozmiary 6F, 7F*, światło wewnętrzne cewnika: dla 6F –0,056” dla 7 F – 0,062” długość cewnika 150 cm ; długość kanału dystalnego 25 cm, szaft proksymalny o jednolitym okrągłym przekroju zapewniający optymalny przekaz siły, miękka atraumatyczna końcówka z markerem radiocieniującym, pokrycie hydrofilne w części dystalnej na długości 21 cm, cewnik wykonany w technologii SmoothPass minimalizującej ryzyko zahaczenia urządzenia przy wprowadzaniu do części dystalnej cewnika przedłużającego – wszystkie elementy metalowe zatopione w powłoce polimerowej w miejscu wprowadzania urządzenie do części dystalnej tzw.”entry port”, taperowany szaft na odcinku 10 cm; specjalny marker radiocieniujący o długości 3 mm w miejscu wprowadzania urządzenia do części dystalnej tzw.”entry port” Wysoka odporność na zagięcia i załamania, ergonomiczne zakończenie ułatwia manipulacje cewnikiem; 2 markery pozycjonujące w odległości 90 cm i 100 cm od końcówki dystalnej – wskazujące moment wyjścia z cewnika prowadzącego.	szt.	10	20
					Suma:

	*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_16
	Część 16 – Akcesoria do IVUS
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Cewnik IVUS. Napęd mechaniczny, obroty rdzenia obrazującego – 30 obrotów na sekundę. Przetwornik ultradźwiękowy o częstotliwości – 40 MHz. Rozdzielczość osiowa – 38 µm. Długość od końcówki dystalnej do przetwornika – 20 mm. Położenie markera radiocieniującego – 5 mm od końcówki dystalnej. Maksymalna głębokość penetracji – 6 mm. Długość robocza cewnika – 135 cm. Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F. Budowa teleskopowa umożliwiająca badanie naczynia na długości 150 mm bez zmiany pierwotnego położenia cewnika. Teleskop cewnika ze znacznikami zewnętrznymi umożliwiającymi ocenę położenia głowicy.	szt.	50	100
2	Wyciągarka, system jednorazowego użytku kompatybilny z głowicą mechaniczną 40MHz. System umożliwiający wykonanie badania i pomiaru na długości 100 mm.	szt.	50	100
					Suma:

	Dostawca w trakcie obowiązywania umowy zapewni użyczenie konsoli kompatybilnej z oferowanym asortymentem.

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_17
	Część 17 – Balony do litotrypsji wraz z użyczeniem konsoli

Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Balon do litotrypsji dostępny w rozmiarach 2,0 mm – 4,0 mm*. / Całkowita długość balonu 12 mm, kompatybilny z prowadnikiem 0,014, kompatybilny z introducerem 6 Fr. Długość robocza 138 mm.	szt.	50	100

	Dostawca użyczy Zamawiającemu konsolę kompatybilną z oferowanym asortymentem.

	*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_18
	Część 18 - Zestawy do Aterektomi Orbitalnej

Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	System sterujący do Aterektomi Orbitalej. System składający się z cewnika z ekscentrycznie umieszczoną diamentową koroną i platformy sterującej. Średnica korony 1,25 mm, długość cewnika 135 cm +/- 8 cm. Sterowanie pracą systemu za pomocą przycisków umieszczonych na platformie sterującej.	szt.	50	100
2	Prowadnik do AO: prowadnik nitinolowy o średnicy proksymalnej 0,012” i dystalnej 0,014”. Oplot platynowo-wolframowy, długość prowadnika min. 325 cm, tip load 1,0g, flex tip współpracujący z systemem do AO.	szt.	50	100
3	Lubrykant do Ateretomi Orbitalnej.	szt.	50	100
4	Pompa elektryczna do systemu aterektomi orbitalnej z czujnikiem niskiego poziomu roztworu soli fizjologicznej, zacisk z pokrętłem do mocowania na stojaku do kroplówek, na panelu przednim przyciski „włączenia/wyłączenia pompy” i „prime” oraz kontrolki „stand-by” i „niski poziom płynu”. Włącznik główny zasilania z tyłu pompy.	szt.	1	1
					Suma:

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_19
	Część 19 – Stenty DES

Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Stenty DES, stenty kobaltowo-chromowe uwalniające Sirolimus. Biodegradowalny polimer. Grubość ściany stentu ≤ 0.0024 cala (60 µ) dla wszystkich średnic od 2.0 do 4.5 mm, dostępne średnice stentu: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4,5 mm*, dostępne długości stentu: 8, 12, 16, 20, 24, 28,32,36, 40, 44, 48 mm*, crossing profile: 0.0398 cala dla średnicy 3.0 mm. Ciśnienie nominalne: 8-11 atm, ciśnienie RBP: 16 atm dla wszystkich rozmiarów. Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F (0,058”).	szt.	250	500
2	Cewnik balonowy, selektywne pokrycie balonu materiałem hydrofilnym (distal shaft oraz tip balonu), powłoka hydrofilna nakładana na złożony balon co powoduje, że po rozprężeniu niewielkie części balonu są bez powłoki hydrofilnej. Powłoka hydrofilna na złożonym balonie ułatwia dostarczanie balonu, podczas rozprężania niepowlekana część pomaga w zakotwiczeniu balonu i zapobiega jego ślizganiu. Distal shaft 2,6F, proximal shaft 1,95F, system monorail. Profil wejścia (entry proflie) 0,016”; ciśnienie nominalne 12 atm (dla wszystkich rozmiarów); / ciśnienie RBP 20 atm (dla średnic 2.0-4.5 mm) i 18 atm dla średnicy 5.0 mm; -dla średnic 2,5-3,5 mm, 6 długości balonika od 6, 8, 10, 12, 15 i 20 mm*; różne średnice balonika od 2.0 - 5.0 mm, długość systemu dostarczania 140 cm.	szt.	250	500
					Suma:

	*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_20
	Część 20 – Sondy do OCT

Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Cewnik - sonda do OCT. Długość robocza 135 cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0.014”. Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 Fr. / Marker dystalny 3 mm od TIP. Odcinek Rx 17 mm. Soczewka do obrazowania 23 mm od TIP. Marker środkowy bezpośrednio przed soczewką. Marker proksymalny 82 mm przed soczewką, Crossing profile 0.029”. W zestawie oprócz cewnika do OCT, jałowa osłona oraz 3 ml strzykawka.	szt.	25	50

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym