##### Załącznik Nr 6 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1

Parametry wymagane użytkowo – techniczne pojazdu i wyposażenia

Ambulans ratunkowy z wyposażeniem

dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Gdyni

- Zamawiający wymaga by oferowany pojazd był fabrycznie nowy, nie eksploatowany, z roku produkcji nie wcześniej niż 2021 z minimalną 2 letnią pełną gwarancją - bez limitu kilometrów.

- Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu kompletnego, czyli przed wykonaniem adaptacji

………………………………………………………………………………………………………………………

- Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu skompletowanego, czyli po wykonaniu adaptacji

………………………………………………………………………………………………………………………

- Ambulans ma spełniać wymagania określone w aktualnej polskiej normie PN-EN 1789 (lub normy równoważnej) w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia.

- Ambulanse mają być przeznaczony do przewozu max. 3 osobowego zespołu ratownictwa  medycznego oraz jednego pacjenta na noszach.

- Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania następujących warunków gwarancji ambulansu:

- minimalne okresy gwarancji od daty podpisania protokołu dostawy: 24 miesiące na pojazd bazowy bez limitu przebiegu km, 24 miesiące na zabudowę specjalistyczną, 24 miesiące na aparaturę i sprzęt medyczny, 120 miesięcy na perforację nadwozia,

- wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów (odpłatnych) i napraw (bezpłatnych) zgodnych z instrukcją obsługi producenta ambulansu,

- wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia,

- wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zastępczego ambulansu wraz z noszami samojezdnymi na czas naprawy trwającej dłużej niż 14 dni na koszt wykonawcy,

| L.p. | Parametry wymagane | TAK/ NIE* | Parametr oferowany (proszę wpisać)** dla wyposażenia dodatkowego (ponad standardowego dla danego modelu) podać kody producenta np. klimatyzacja kod XX00, dla wyposażenia standardowego proszę wpisać „standard”. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym pojazdu bazowego |
| I. | NADWOZIE | ------- | ----------------------------------------- |
|  | Typ furgon częściowo przeszklony |  |  |
|  | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele z tapicerką w ciemnym kolorze, fotele z regulacją i z podłokietnikami |  |  |
|  | Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z otwieraną szybą |  |  |
|  | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby |  |  |
|  | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 260o |  |  |
|  | Elektrycznie domykane lewe i prawe drzwi przesuwne (do zewnętrznego schowka i przedziału medycznego) – rozwiązanie fabryczne. Fabryczne tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego Parametr nie wymagany, punktowany 5 pkt. |  |  |
|  | Stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny |  |  |
|  | Stopień wejściowy wewnętrzny |  |  |
|  | Stopień wejściowy zewnętrzny działający automatycznie przy otwarciu/zamknięciu drzwi (wymaga się by stopień był obrotowy tzn. nie wsuwany/wysuwany do kasetki ze względu na zacieranie się̨ takich konstrukcji) Możliwość́ ręcznego sterowania stopniem. Pozycja stopnia synchronizowana z drzwiami bocznymi (drzwi zamknięte –stopień́ schowany). |  |  |
|  | Autoalarm + centralny zamek we wszystkich drzwiach sterowany z oryginalnego kluczyka (pilota) samochodu. |  |  |
|  | Lampy przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów |  |  |
|  | Chlapacze przednie i tylne |  |  |
|  | Kolor nadwozia żółty fabryczny zgodny z PN-EN 1789+A2 |  |  |
| II. | SILNIK | ------- | ----------------------------------------- |
|  | Wysokoprężny (turbo-diesel) z elektronicznym sterowanym wtryskiem bezpośrednim paliwa (Common Rail) o maksymalnym zużyciu paliwa poniżej 20l/100 km. |  |  |
|  | Moc silnika min. 170 KM, max. moment obrotowy nie mniejszy niż 380 Nm |  |  |
| 2.a | Moc silnika min. 180 KM Parametr nie wymagany, punktowany 5 pkt. |  |  |
|  | Spełniający wymogi normy emisji spalin EURO 6 lub Euro VI |  |  |
| III | ZESPÓŁ NAPĘDOWY | ------- | ----------------------------------------- |
|  | Skrzynia biegów automatyczna min. 7 stopniowa, z możliwością automatycznej i manualnej redukcji biegów |  |  |
|  | Napęd na koła przednie lub tylne |  |  |
| IV. | ZAWIESZENIE | ------- | ----------------------------------------- |
|  | Zawieszenie wzmocnione ze stabilizatorami osi przedniej i tylnej |  |  |
|  | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność o manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta (np. zawieszenie pneumatyczne lub komfortowe z tłumikiem drgań) |  |  |
| V. | UKŁAD HAMULCOWY | ------- | ----------------------------------------- |
|  | Ze wspomaganiem i korektorem siły hamowania, |  |  |
|  | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół w trakcie hamowania |  |  |
|  | Z elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy np. ESP |  |  |
|  | Z systemem zapobiegającym poślizgowi kół w trakcie ruszania np. ASR |  |  |
|  | Z systemem wspomagania nagłego hamowania np. BAS, BA i przerywanym trybem działania świateł STOP w przypadku nagłego hamowania |  |  |
|  | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył) |  |  |
| VI. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ------- | ----------------------------------------- |
|  | Alternator o wydajności min. 250 A |  |  |
|  | Dwa akumulatory, każdy o pojemności min. 90 Ah |  |  |
| VII. | WYPOSAŻENIE POJAZDU | ------- | ----------------------------------------- |
|  | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera – min. trzy rodzaje (podać) |  |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy |  |  |
|  | Regulowana kolumna kierownicy w co najmniej dwóch płaszczyznach tj. góra-dół, przód-tył |  |  |
|  | Elektrycznie składane, regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne |  |  |
|  | Elektryczne ogrzewanie pomocnicze o mocy min. 1,4 kW |  |  |
|  | Czujnik zmierzchu i deszczu |  |  |
|  | Klimatyzacja automatyczna kabiny kierowcy |  |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe dostarczone luzem + zestaw naprawczy w ambulansie (zestaw może być dołożony na etapie adaptacji pojazdu bazowego na ambulans) |  |  |
|  | Fabryczny aktywny system serwisowy automatycznie obliczający na podstawie sposobu i warunków eksploatacji (np. na podstawie lepkości oleju silnikowego – podać sposób) i wskazujący użytkownikowi w każdym momencie eksploatacji ilość kilometrów do następnego przeglądu serwisowego |  |  |
|  | Asystent bocznego wiatru |  |  |
|  | Asystent martwego punktu |  |  |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny |
| I. | NADWOZIE | ------------ | ----------------------------------------------- |
|  | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm (długość x szerokość x wysokość) 3250 x 1700 x 1800 |  |  |
|  | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego typu schodołaz, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu). |  |  |
| II. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA | ------------ | ----------------------------------------------- |
|  | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik – podać markę i model. |  |  |
|  | Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V, min. moc grzewcza 2000 W. |  |  |
|  | Mechaniczna dachowa wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego. Podać markę i model wentylatora. |  |  |
|  | Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy na przedział medyczny (klimatyzacja dwuparownikowa). |  |  |
|  | Niezależne od pracy i układu chłodzenia silnika ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5.0 kW tzw. powietrzne (proszę podać markę i model urządzenia). |  |  |
|  | Szyber dach (podać markę i model) |  |  |
| 6a. | Funkcja wyjścia ewakuacyjnego realizowana przez szyber dach – zgodnie z normą ECE – R 36 (podać wymiary szyber dachu) Parametr nie wymagany, punktowany 5 pkt. |  |  |
| III. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ------------ | ----------------------------------------------- |
|  | Instalacja elektryczna 230 V: - zasilanie zewnętrzne 230 V (gniazdo + wtyczka) - min. 2 gniazda w przedziale medycznym wewnętrznym - zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym - zabezpieczenie przeciwporażeniowe. |  |  |
|  | Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów na postoju (podać markę i model ładowarki). |  |  |
|  | Instalacja elektryczna 12V: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych. - gniazda zabezpieczone przed zalaniem / zabrudzeniem, wyposażone we wtyki. |  |  |
|  | Grzałka w bloku silnika (układzie chłodzenia silnika) zasilana z sieci 230V (dodatkowe gniazdo zewnętrzne z przewodem zasilającym od długości min. 10,0 m) |  |  |
|  | Inwertor prądu stałego 12V na zmienny 230V o mocy min. 1000W (prąd w „sinusie”), w trakcie jazdy pojazdu w gniazdach 230V ma być dostępne napięcie do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V, z możliwością wyłączania napięcia (wyłącznik inwertora). |  |  |
|  | Instalacja do systemu SWD wraz z antenami oraz modułem GPS (Teltonika), z dedykowanym uchwytem pełniącym jednocześnie rolę ładowarki pod tablet Durabook R11 AH2 zamontowanym w kabinie kierowcy. Po zamontowaniu przez Zamawiającego tabletu oraz drukarki ambulans ma prawidłowo funkcjonować w systemie SWD PRM. |  |  |
|  | Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V. |  |  |
| IV. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE | ------------ | ----------------------------------------------- |
|  | W przedniej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlany napisem „AMBULANS” |  |  |
|  | Na wysokości podszybia lub pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED |  |  |
|  | Na lusterkach bocznych lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED |  |  |
|  | W tylnej części dachu pojazdu lampa pojedyncza niebieska typu LED (kogut) |  |  |
|  | W komorze silnika lub w pasie przednim zmontowany głośnik z sygnałem dźwiękowym modulowanym, o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem |  |  |
|  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik, umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. |  |  |
|  | Na drzwiach tylnych lampy pulsacyjne działające przy otwarciu drzwi . |  |  |
|  | Oznakowanie pojazdu: - pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. pas odblaskowy z folii typu 3 barwy czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli, pas odblaskowy z foli typu 1 lub 3 barwy czerwonej umieszczony wokół dachu, pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. ,.a) |  |  |
|  | Napis lustrzany „AMBULANS” barwy czerwonej z przodu pojazdu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. |  |  |
|  | Wzór graficzny systemu „PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE” z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu -zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne . |  |  |
|  | Oznaczenie Zespołu Ratownictwa Medycznego „P” lub „S” po obu stronach pojazdu oraz na drzwiach tylnych (rodzaj oznaczenia po uzgodnieniu z Zamawiającym) z - zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. |  |  |
|  | Nazwa dysponenta jednostki: POGOTOWIE RATUNKOWE GDYNIA – po obu stronach pojazdu, oraz na drzwiach tylnych (wielkość liter do uzgodnienia po podpisaniu umowy). |  |  |
|  | Reflektory zewnętrzne typu LED, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 30 km/h. |  |  |
|  | Dodatkowe sygnały pneumatyczne (podać markę, model) |  |  |
| V. | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA | ------------ | ----------------------------------------------- |
|  | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następujące wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz - współczynnik fali stojącej -1,6 - polaryzacja pionowa - charakterystyka promieniowania –dookólna - odporność na działanie wiatru 55 m/s - doprowadzenie istalacji radiowej do kabiny kierowcy |  |  |
|  | W przedziale medycznym głośnik z możliwością podłączenia do radiotelefonu. |  |  |
| VI. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | ------------ | ----------------------------------------------- |
|  | Oświetlenie sufitowe rozproszone typu LED w kolorze naturalnym. |  |  |
|  | Co najmniej 4 sufitowe skupione punkty świetlne nad noszami z regulacją kąta padania światła. |  |  |
|  | Oświetlenie punktowe blatu roboczego. |  |  |
| VII. | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | ------------ | ----------------------------------------------- |
|  | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. |  |  |
|  | Wzmocnione ściany boczne umożliwiające montaż sprzętu medycznego. |  |  |
|  | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. |  |  |
|  | Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia - podać zakres regulacji). Fotel przebadany na zgodność z REG 14 dla „typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań”. |  |  |
|  | Fotel u wezgłowia noszy (przy ścianie działowej) usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym) i bezwładnościowym trzypunktowym pasem bezpieczeństwa. Fotel z możliwością przesuwu w kierunku od noszy do ściany działowej w zakresie zapewniającym prawidłowe korzystanie z fotela tj. zarówno zajęcie prawidłowej pozycji przy noszach, odsunięcie fotela od noszy w celu obejścia noszy jak i ustawienie fotela w pozycji ułatwiającej przejście z przedziału medycznego do kabiny kierowcy . Podać markę i model oferowanego fotela. Fotel wraz podstawą przebadany na zgodność z REG 14 dla „typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań”. |  |  |
|  | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi (minimalne wymiary mierzone w świetle: wysokość 1800 mm , szerokość 400 mm - - podać wartość oferowaną) spełniające normę PN EN 1789 – lub równoważna |  |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). - ampularium (na ścianie lewej lub prawej) |  |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną( blat roboczy na wysokości min. 100 cm ±10), z szufladami (min. 2 szt.) - kosz na śmieci |  |  |
|  | Miejsce na 2 torby lekarskie lub plecaki, wraz z ich mocowaniem - zaczepy, paski do mocowania toreb, plecaków |  |  |
|  | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników. |  |  |
|  | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego. |  |  |
|  | Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga - Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. |  |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa: - zamontowany na ścianie lewej panel z minimum 2 gniazdami poboru tlenu typu AGA - sufitowy punkt poboru typu AGA Dwa dozowniki tlenowe o regulowanym przepływie tlenu 0-25 l/min kompatybilne z gniazdami AGA |  |  |
|  | Mechaniczna podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 100 do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę, (podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności). |  |  |
|  | Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych. |  |  |
|  | W przedziale medycznym ma być zapewnione miejsce mocowania dodatkowego sprzętu medycznego tj. ssak elektryczny, pompa infuzyjna, defibrylator. |  |  |
| VIII. | WYMAGANIA DODATKOWE | ------------ | ----------------------------------------------- |
|  | Przedział medyczny ma być wyposażony w: - urządzenie do wybijania szyb i przecinania pasów bezpieczeństwa - gaśnicę - panel sterujący: informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu sterujący oświetleniem przedziału medycznego sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego zarządzający system ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury |  |  |
|  | Kabina kierowcy ma być wyposażona w: - panel sterujący: informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (awaryjnych) |  |  |
|  | Kamera cofania wraz z wyświetlaczem w formie lusterka wstecznego zamontowanym w kabinie kierowcy. |  |  |
|  | Przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie, czas pracy na zasilaniu akumulatorowym 2 godziny (przy maksymalnym natężeniu światła), natężenie światła min. 300 lm, klasa odporności min. IP 65, waga do 300 gr., wyposażony w stojak oraz ładowarkę 12V i 230V (podać markę i model) |  |  |
|  | Sygnalizator cofania |  |  |
|  | Lamka typu „copilot” (na giętkim przewodzie) zamontowana w kabinie kierowcy po stronie pasażera |  |  |
|  | Radioodtwarzacz w kabinie kierowcy |  |  |
|  | Komplet opon zimowych |  |  |
| IX. | WYMAGANIA OGÓLNE | ----------- | ---------------------------------------------------------- |
| 1. | Masa ambulansu: Dopuszczalna masa całkowita dmc (brutto) ambulansu do rejestracji nie może przekraczać́ 3,5 t. Ambulans będzie wykorzystywany do przewozu max. 3 osobowego zespołu ratownictwa medycznego + jeden pacjent. Kierowca z kategorią prawa jazdy „B”. |  |  |
| X. | NOSZE GÓŁWNE | ---------- | ----------------------------------------------------------- |
| 1 | Podać markę, model i rok produkcji min 2020, fabrycznie nowe | TAK |  |
| 2 | Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. | TAK |  |
| 3 | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. | TAK |  |
| 4 | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. | TAK |  |
| 5 | Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 70 stopni. | TAK |  |
| 6 | Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście. | TAK |  |
| 7 | Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak do pozycji węszącej | TAK |  |
| 8 | Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. | TAK |  |
| 9 | Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące | TAK |  |
| 10 | Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi. | TAK |  |
| 11 | Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy. | TAK |  |
| 12 | Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy. | TAK |  |
| 13 | Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze. | TAK |  |
| 14 | Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia) | TAK |  |
| 15 | Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne. | TAK |  |
| 16 | Waga noszy max. 23 kg (podać) | TAK |  |
| 17 | Trwałe oznakowanie tzw. kodowanie kolorami elementów związanych z obsługą noszy. | TAK |  |
| 18 | Maksymalne obciążenie dopuszczalne min. 200 kg (podać) | TAK |  |
|  | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH |  |  |
| 1 | Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę. | TAK |  |
| 2 | Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami. | TAK |  |
| 3 | Regulacja wysokości w minimum 7 poziomach. | TAK |  |
| 4 | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia | TAK |  |
| 5 | Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy. | TAK |  |
| 6 | Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce. | TAK |  |
| 7 | Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera | TAK |  |
| 8 | Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. | TAK |  |
| 9 | 4 główne uchwyty transportera | TAK |  |
| 10 | Dodatkowe uchylne uchwyty transportera ułatwiające podnoszenie po stronie wezgłowia z możliwością odblokowania goleni | TAK |  |
| 11 | Rama transportera wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia) | TAK |  |
| 12 | Przyciski blokady goleni kodowane kolorami | TAK |  |
| 13 | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera. | TAK |  |
| 14 | Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. | TAK |  |
| 15 | Maksymalne obciążenie dopuszczalne transportera min. 200 kg. | TAK |  |
| 16 | Waga transportera max 28 kg. Dopuszcza się wyższą wagę transportera do max.36 kg przy ładowności przekraczającej 200 kg, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z normami PN EN 1789 i PN EN 1865 lub równoważna, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC-dostarczyć przy dostawie | TAK |  |
| 17 | Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z PN EN 1789. Poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC- dostarczyć przy dostawie | TAK |  |
| XI | SSAK AKUMULATOROWO- SIECIOWY PRZYSTOSOWANY DO MONTAŻU W AMBULANSIE | -------- | --------------------------------------------------- |
|  | zasilanie sieciowe z instalacji 12V ambulansu , ładowanie akumulatora z sieci 12V ambulansu poza uchwytem ściennym , zasilanie akumulatorowe gwarantujące min 30 minut pracy ciągłej z max obciążeniem , w kpl. z uchwytem ścienny zgodnym z normą PN EN 1789 lub równoważna z funkcją zasilania ssaka i ładowania akumulatora w trakcie ruchu ambulansu po wpięciu ssaka do uchwytu poprzez podłączony uchwyt do instalacji , wbudowany w ssak wskaźnik poziomu naładowania akumulatora | TAK |  |
|  | z regulacją płynną siły ssania w zakresie od 0 do 80kPa ( 0-800mBar) , o przepływie do min. 22L/min , wyposażony w słój wielorazowy o poj. min. 1 L z możliwością stosowania wkładów jednorazowych , z torbą ochronną wyposażona w kieszenie na akcesoria , wyposażonym w uchwyt do przenoszenia ssaka | TAK |  |
|  | waga ssaka max 3,5 kg | TAK |  |
|  | temperatura pracy i przechowywania zgodna z normą | TAK |  |
|  | ssak akumulatorowo-sieciowy zgodny z normą EN ISO 10079-1:1999 i EN ISO 10079-3:1999 - lub równoważne | TAK |  |

# UWAGA:

* W kolumnie oznaczonej TAK/NIE należy wpisać zgodnie ze stanem faktyczny, kolumnę wypełnia Wykonawca, podanie odpowiedzi „NIE” spowoduje odrzucenie oferty

** Należy wypełnić kolumnę i podać szczegółowy opis oferowanego wyposażenia

Zaoferowanie urządzenia o parametrach gorszych, niższych niż opisane powyżej parametry wymagane, niezbędne spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z wymaganiami SWZ.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

CZĘŚĆ 2

Respirator transportowy z reduktorem tlenowym w torbie transportowej 2 sztuki

|  | Marka, model, producent |  | Wskazać czy zaoferowany przedmiot spełnia wymagania – wskazać tak lub nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwa tryby wentylacji: Demand i CMV/Demand. | Tak/nie |  |
| 2 | Niezależna płynna regulacja częstości min. 8 – 40 odd/min i objętości oddechowej min 70 – 1500 ml. | Tak/nie |  |
| 3 | Wentylacja manualna z ograniczeniem objętości oddechowej. | Tak/nie |  |
| 4 | Płynna regulacja ciśnienia granicznego w układzie pacjenta. | Tak/nie |  |
| 5 | Funkcja PEEP/CPAP. | Tak/nie |  |
| 6 | zastawka PEEP zintegrowana: zakres regulacji 0 – 20 cmH2O | Tak/nie |  |
| 7 | Dwa stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej: min. 50% / 100% | Tak/nie |  |
| 8 | Zintegrowany przepływomierz. | Tak/nie |  |
| 9 | Wbudowany manometr, monitorowanie ciśnienia wdechowego i wydechowego. | Tak/nie |  |
| 10 | Możliwość pracy w rezonansie magnetycznym MRI. | Tak/nie |  |
| 11 | Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa zintegrowany z alarmem dźwiękowym wysokiego ciśnienia. | Tak/nie |  |
| 12 | Zasilanie i sterowanie wyłącznie pneumatyczne. | Tak/nie |  |
| 13 | Niskie zużycie gazu zasilającego. | Tak/nie |  |
| 14 | Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego. | Tak/nie |  |
| 15 | System elektronicznych wskaźników oraz alarmów dźwiękowych i wizualnych. | Tak/nie |  |
| 16 | Akcesoria do wentylacji noworodków. | Tak/nie |  |
| 17 | Odporny na wstrząsy, wibracje, upadki, uszkodzenia mechaniczne. | Tak/nie |  |
| 18 | Odporny na działanie wody oraz niskich i wysokich temperatur. | Tak/nie |  |
| 19 | W zestawie min.10szt. obwodów jednorazowych | Tak/nie |  |
| 20 | Niewielkie wymiary. | Tak/nie |  |
| 21 | Niska waga. | Tak/nie |  |
| 22 | Uchwyt mocujący w ambulansie. | Tak/nie |  |
| 23 | Urządzenie nowe, nie powystawowe, rok produkcji 2020 | Tak/nie |  |
| 24 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) | Tak/nie |  |
| 25 | Okres gwarancji w miesiącach min. 24 m-ce | Tak/nie |  |
| 26 | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji | Tak/nie |  |
| REDUKTOR TLENOWY MEDYCZNY – 2 szt. |
|  | Marka, model, producent |  | Wskazać czy zaoferowany przedmiot spełnia wymagania – wskazać tak lub nie |
| 1 | Reduktor tlenowy ze skokowym nastawem przepływu tlenu 0-25l/min i szybkozłączem AGA przeznaczony do mocowania na butli tlenowej | Tak/nie |  |
| 2 | Wyposażony w filtr chroniący przed zanieczyszczeniami | Tak/nie |  |
| 3 | Wyposażony w zawór bezpieczeństwa, zamykający przepływ w przypadku niekontrolowanego wzrostu ciśnienia wyjściowego | Tak/nie |  |
| 4 | Obrotowy manometr – kąt obrotu 360 stopni | Tak/nie |  |
| 5 | Manometr zabezpieczony gumową osłoną | Tak/nie |  |
| 6 | Ruchoma końcówka przepływomierza – kąt wychylenia 360 stopni – do podłączenia butli nawilżacza, maski lub kaniuli | Tak/nie |  |
| 7 | Pokrętło przepływomierza ułatwiające precyzyjny nastaw przepływu | Tak/nie |  |
| 8 | Nieprzerwany przepływ strumienia gazu, również pomiędzy poszczególnymi pozycjami | Tak/nie |  |
| 9 | Odczyt wskazań przepływomierza z boku i przodu reduktora | Tak/nie |  |
| TORBA TRANSPORTOWA RESPIRATORA- 2 szt. |
|  | Marka, model, producent |  | Wskazać czy zaoferowany przedmiot spełnia wymagania – wskazać tak lub nie |
| 1 | Wykonana z Cordury lub materiału równoważnego | Tak/nie |  |
| 2 | Przystosowana do transportu kompletnego respiratora, butli tlenowej o poj. 2-3 l z reduktorem tlenowym wyposażonym w przepływomierz tlenowy i złączem AGA | Tak/nie |  |
| 3 | Wyposażona w dodatkowe miejsce na drobny sprzęt tlenowy | Tak/nie |  |
| 4 | Posiada system szybkiego otwarcia torby i dostępu do zestawu- torba zamykana „klapami” na podwójny suwak. Po ich rozpięciu otwierana jest cała góra i boki torby | Tak/nie |  |
| 5 | System transportowy torby wyposażony w uchwyt do transportu w ręku, paska na ramię, szelek na plecy oraz dwóch aluminiowych uchwytów służących do zamocowania torby z wyposażeniem na ramie noszy | Tak/nie |  |

CZĘŚĆ 3

Defibrylator 1 sztuka

|  | Marka, model, producent (załączyć folder) |  | Wskazać czy zaoferowany przedmiot spełnia wymagania – wskazać tak lub nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań i certyfikowanym uchwytem karetkowym | Tak/nie |  |
| 2 | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci. W zestawie 6 sztuk akumulatorów. | Tak/nie |  |
| 3 | Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą za ładowarki zewnętrznej 12V – 230V Ładowarka dwustanowiskowa | Tak/nie |  |
| 4 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J | Tak/nie |  |
| 5 | Ciężar defibrylatora w kg max. 12kg | Tak/nie |  |
| 6 | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku lub przytoczony wydruk i przesłane/transmisja danych do: działu technicznego szpitala, koordynatora medycznego pogotowia | Tak/nie |  |
| 7 | Norma IP min. 43 | Tak/nie |  |
| 8 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | Tak/nie |  |
| 9 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | Tak/nie |  |
| 10 | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | Tak/nie |  |
| 11 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 200 J | Tak/nie |  |
| 12 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20. | Tak/nie |  |
| 13 | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | Tak/nie |  |
| 14 | Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane, na wyposażeniu nakładki dziecięce/neonatologiczne | Tak/nie |  |
| 15 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia spełniające normę PN-EN 1789 – kub równoważna | Tak/nie |  |
| 16 | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych | Tak/nie |  |
| 17 | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | Tak/nie |  |
| 18 | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę | Tak/nie |  |
| 19 | Regulacja prądu stymulacji min. 0-170 mA | Tak/nie |  |
| 20 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | Tak/nie |  |
| 21 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | Tak/nie |  |
| 22 | Alarmy częstości akcji serca | Tak/nie |  |
| 23 | Zakres pomiaru tętna od 25-250 u/min | Tak/nie |  |
| 24 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia. | Tak/nie |  |
| 25 | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | Tak/nie |  |
| 26 | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”. | Tak/nie |  |
| 27 | Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 80mm. | Tak/nie |  |
| 28 | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych | Tak/nie |  |
| 29 | Transmisja danych przez wbudowany lub zewnętrzny modem | Tak/nie |  |
| 30 | W zestawie dwa komplety kabli EKG 12- odprowadzeniowe. | Tak/nie |  |
| 31 | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych. | Tak/nie |  |
| 32 | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych. | Tak/nie |  |
| 33 | Moduł kapnometrii z pomiarem częstości oddechów 0-99/min. W komplecie złączki dla pacjentów zaintubowanych min. 25 sztuk | Tak/nie |  |
| 34 | Urządzenie nowe, nie powystawowe, rok produkcji 2020/2021 | Tak/nie |  |
| 35 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) | Tak/nie |  |
| 36 | Okres gwarancji w miesiącach min. 24 m-ce | Tak/nie |  |
| 37 | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji | Tak/nie |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

CZĘŚĆ 4

Kombinezon ochronny – 490 sztuk

|  | Marka, model, producent |  | Wskazać czy zaoferowany produkt spełnia wymagania – wskazać tak lub nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kombinezon ochronny, jednoczęciowy z kapturem, wykonany z laminatu PP +PE (polipropylen i polietylen) o gramaturze min. 35g/m2 PP i min. 19g/m2 PE oraz min. 1g/m2 kleju. Kombinezon typu 3,4,5,6 CE; szwy zgrzewane taśmą, kombinezon chroniący przed cieczami; posiada elastyczne ściągacze przy mankietach, kostkach, kapturze i talii (bez dodatku lateksu); zapinany na suwak zakryty samoprzylepną patką. Poziom ochrony: EN ISO 13688; EN ISO 13982-1; EN 13034+A1; EN 14605+A1; EN 14126; EN 1149-5; EN 14325. Kombiezon odporny na pęknięcia, wytrzymały na rozdzieranie, na rozciąganie, na przekłucia. Rozmiar kombinezonu: M, L, XL, XXL, XXXL (rozmiarówka europejska). Każdy kombinezon pakowany oddzielnie, na którym widoczne jest bez konieczności rozpakowywania oznakowanie dot. rozmiaru kombinezonu. Liczba z danego rozmiaru po uzgodnieniu z Zamawiającym. | Tak/nie |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

CZĘŚĆ 5

Środek dezynfekcyjny przeznaczony do urządzenia Nocospray- 125 szt.- 125 litrów

|  | Marka, model, producent |  | Wskazać czy zaoferowany produkt spełnia wymagania – wskazać tak lub nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Środek dezynfekcyjny oparty na 6% roztworze nadtlenku wodoru i kationach srebra, bez zapachowy. Gotowy do użycia roztwór wodny Opakowanie 1 litr Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze i sporobójcze; Biodegradowalny w 99,9%; Brak śladów osadu po użyciu; Brak korozji; Produkt biobójczy. | Tak/nie |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |