## zestaw do neurochirurgii
Załącznik 2 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
"Zakup zestawu neurochirurgicznego do zabiegów interwencyjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu "
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
Lp | Parametr / Warunek | Wymagania graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane
(podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje urządzenia)
Opis jednostki
1. | Wykonawca/Producent | PODAĆ
2. | Nazwa-model/typ | PODAĆ
3. | Kraj pochodzenia | PODAĆ
4. | Rok produkcji - fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2023r. | TAK
5. | Konsola sterująca 1 szt.
6. | Przewodowa wiertarka szybkoobrotowa składająca się z konsoli sterującej z możliwością podłączenia 2 sterowników nożnych i 3 napędów
7. | Mikroprocesowa konsola napędu umożliwiająca sterowanie szerokim zakresem funkcji, uruchamianych przez dotykowy wyświetlacz
8. | Interfejs użytkownika w języku polskim
9. | Dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD o min.przekątnej 17.8±5% cm, min.rozdzielczość 800x480 pikseli, min.kąt widzenia 170°, kolor 24-bitowy
10. | Regulacja jasności kontrastu dotykowego wyświetlacza
11. | Możliwość jednoczesnego przyłaczania trzech napędów
12. | Możliwość zasilania napędów obrotowych, pił (oscylacyjne, strzałkowe, posuwisto-zwrotne),shaverów i młynków do kości dla procedur neurochirurgicznych,otolaryngologicznych, traumatologicznych, ortopedycznych i artroskopowych
13. | Konsola z możliwością zapisania ustawień dla 100+ użytkowników
14. | Możliwość równoczesnej pracy dwóch podłączonych napędów
15. | Możliwość jednoczesnego pzryłaczenia i równoczesnej pracy dwóch sterowników nożnych
16. | Automatyczne rozpoznawanie przez konsolę przyłączonych napędów i sterowników nożnych wyświetlanie dedykowanego menu
17. | Konsola ze zintegrowaną pompką perystaltyczną współpracująca z systemem drenów jednorazowych o wydajności w zakresie min.: 0 - 300 ml/min.
18. | Zatrzaskowy montaż kasety irygacyjnej w konsoli
19. | Sterowanie wydajnością pompki perystaltycznej z konsoli i sterownika nożnego
20. | Funkcja automatycznego wypełnienia drenu irygacyjnego
21. | Funkcja przepłukiwania niezależna od aktywości napędu
22. | Konsola wyposażona w klamrę mocującą stojak pojemnika irygacyjnego
23. | Adaptacyjnie podświetlane gniazda przewodów napędów i sterowników nożnych - barwa podświetlania skorelowana z aktualnym przypisaniem gniazd napędów ze sterownikami nożnymi
24. | Funkcja programowania indywidualnych ustawień parametrów pracy napędów i sterowników nożnych dla min. 20 użytkowników
25. | Możliwość wprowadzenia wizytówek elektronicznych przdstawicieli handlowych i serwisu
26. | Sygnały akustyczne ostrzeżeń i alarmów
27. | Regulacja poziomu głośności sygnałów akustycznych ostrzeżeń i alarmów
28. | Kabel zasilający z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem
29. | Możliwość jednoczesnej irygacji dwóch napędów
30. | Konsola wyposażona w algorytm optymalizacji charakterystyki momentu obrotowego napędu
31. | Waga konsoli max. 8 kg | podać
32. | Wiertarka szybkoobrotowa - 1 szt.
33. | Wiertarka wyposażona w silnik bezszczotkowy, obroty maksymalne 75000 obr/min
34. | Moc silnika min 350 W
35. | Silnik i nasadki niewymagające smarowania
36. | Możliwość dodatkowego wysunięcia frezu z nasadki
37. | Jedna długośc frezu pasująca do różnych długości nasadki
38. | Waga z całym przewodem max 400 g
39. | Obroty wiercenia: lewo i prawo
40. | Regulacja ruchu obrotowego: płynna i skokowa
41. | Współpraca z min. 33 różnymi nasadkami: prostymi, kątowymi, wygiętymi (MIS), nasadkami do trepanacji i kraniotomii (ze stopką i bez stopki) i reduktorem
42. | Zatrzaskowy montaż nasadek, adapterów i ostrzy - nie wymagający użycia dodatkowych narzędzi
43. | Sterowanie napędęm za pomocą kompatybilnych sterownikow nożnych i dedykowanego sterownika ręcznego
44. | Wszystkie nasadki kompatybilne z opcjonalnymi napędami pneumatycznymi
45. | Akcesoria
46. | Sterownik nożny
47. | Przewodowy sterownik nożny z podświetleniem (cztery programowalne przyciski + uchylna platforma)
48. | Kolor podświetlenia przycisku odpowiadający kolorowi obsługiwanego gniazda konsoli
49. | Długość przewodu sterownika nożnego min. 4,6 m
50. | Obudowa sterownika nożnego zabezpieczona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie
51. | Reduktor do trepanacji SD/PD
52. | Nasadka wolnoobrotowa do trepanacji z reduktorem obrotów 60:1
53. | Uniwersalny uchwyt ostrzy nasadki do trepanacji typu Hudson
54. | Zakres obrotów nasadki wolnobrotowej do trepanów: 0-1250 obr/min.
51. | Nasadka obrotowa kraniotomu 16 mm
56. | Nasadka do kraniotomii o długości roboczej ostrza 16mm
57. | Zintegrowana z nasadką obrotowa osłona (stopka) opony twardej
58. | Waga nasadki do kraniotomii 16mm z obrotową stopką nie przekraczającą 70±5%g
59. | Możliwość użycia ostrzy do nasadki kraniotomii typu stożkowego i spiralnego
60. | Dedykowane jednorazowe sterylne ostrza do kraniotomii 16x2.3mm- spiralne lub stożkowe - do wyboru przez Zamawiającego
61. | Montaż ostrzy do kraniotomii bezpośrednio w gnieździe napędu
62. | Gniazdo ostrza w napędzie wyposażone w specjalny mechanizm przytrzymujący ostrze, zapobiegający swobodnemu wysunięciu się ostrza z napędu podczas zmiany nasadki w sterylnym polu operacyjnym
63. | Kontener sterylizacyjny - 1szt.
64. | Kontener sterylizacyjny wykonany z aluminium
65. | Pokrywa kontenera wykonana z aluminium, umożliwiająca korzystanie z filtrów jednorazowych i wielorazowych
66. | Kaseta sterylizacyjna wykonana z metalowej siatki, z pokrywą iuchwytami na wszystkie elementy zestawu
67. | pokrywa wewnętrzna - 1 szt.
68. | Podstawa kontenera z jdnolitym dnem-1 szt.