## część nr 1 - stymulator
Załącznik nr 3 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia,parametry techniczne, kryteria oceny ofert
Część 1 - Stymulator magnetyczny - aparat rTMS z wyposażeniem do leczenia ciężkiej i lekoopornej depresji
L.p. | Opis / parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ opisać
Aparat rTMS z wyposażeniem do leczenia ciężkiej i lekoopornej depresji
I | Informacje ogólne
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ/model aparatu | Podać
3 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane | Podać
II | Opis parametrów
1 | Jednomodułowy generator pracujący z częstotliwością 0 – 30 Hz. | Tak
2 | Wyświetlacz: kolorowy TFT 8,4”, interaktywny, zapewniający wskazywanie wszystkich danych dotyczących stymulacji. | Tak
3 | Interfejs użytkownika: wyposażony w wielofunkcyjne pokrętło i pięć przycisków umożliwiających bezpośrednią regulację. | Tak
4 | Maksymalne pole magnetyczne (obliczone w najwyższym punkcie): Cewka okrągła, 90 mm: 2,4 tesli Cewka motylkowa, 80 mm, 120°: 4,2 tesli | Tak
5 | Sposób ładowania: - tryb ręczny - impulsy powtarzalne - Burst, - TBS | Tak
6 | Stymulacja mono i bifazowa | Tak
7 | Moduł MEP 2 kanałowy: - konwerter 16 bitowy. - poziom zakłóceń < 2µVpp. - C.M.R.R. > 90 dB - podłączenie do pacjenta z wykorzystaniem złącza typu Touch-Proof - zasilanie poprzez port USB | Tak
8 | Ochrona maksymalnego napięcia kondensatora sprzętowa i programowa | Tak
9 | Ochrona przed nieprawidłowym podłączeniem/odłączeniem cewki z wewnętrznym rozładowaniem. | Tak
10 | Dwufunkcyjny przycisk/wyzwalacz nożny | Tak
CEWKI
11 | CEWKA OKRĄGŁA, 90 mm - ergonomiczny uchwyt z przyciskiem po prawej lub lewej stronie - możliwość regulacji ładowania i wskazywanie ładowania na wyświetlaczu. Wymiary: min. 130 x 300 mm, masa: max 1,5 kg. | Tak
12 | CEWKA MOTYLKOWA, 70 mm, z aktywnym chłodzeniem powietrzem - urządzenie z wbudowanym układem chłodzenia powietrzem - w komplecie ze wspornikiem ramienia do stołu lub wózka. Wymiary: min. 200 x 250 mm, masa: max. 2,5 kg. | Tak
INNE CECHY APARATU
13 | Oprogramowanie do instalacji na komputerze PC zawierające: - bazę danych pacjentów - manager protokołów terapeutycznych - wysyłanie protokołów terapeutycznych z komputera do pamięci generatora - obsługa generatora i aktywacja terapii z poziomu komputera | Tak
14 | Możliwość upgrade’u generatora do 100 Hz programowo bez mechanicznej ingerencji | Tak
15 | Całość systemu na wózku medycznym wyposażonym w koła | Tak
AKCESORIA
16 | Uchwyt stołowy do cewek chłodzonych | Tak
17 | Elektrody jednorazowego użytku pokryte żelem rozm. 15x20 mm, przewód o dł. 120 cm, złącze FMM 1,5 mm – 120 szt. | Tak
III | Pozostałe wymagania Zamawiającego
1 | Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia (minimum 12 miesięcy) Podać oferowany okres gwarancji. | Tak, podać: 12 m-cy – 0 pkt 24 m-ce - 10 pkt 36 m-cy – 20 pkt
2 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i eksploatacyjnych oraz dostępności serwisu pogwarancyjnego - min 10 lat | Tak
3 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 naprawy | Tak
4 | Dostawa paszportu technicznego uzupełnionego wraz z dostawą urządzenia | Tak
5 | Bezpłatny autoryzowany serwis wraz z przeglądami w czasie trwania gwarancji - min. 1 raz w roku plus jeden w ostatnim miesiącu trwania okresu gwarancyjnego. Wskazać minimum jeden adres punktu serwisowego na terenie Polski | Tak/wskazać
6 | Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak
7 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia oraz szkolenie merytoryczne poświadczone certyfikatem | Tak
8 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | Tak
9 | Podanie wykazu wszystkich części eksploatacyjnych, wymaganych przez producenta do wymiany w okresie gwarancji | Tak, podać
10 | Czas reakcji serwisu (maksymalny czas reakcji serwisu wynosi 48h licząc od momentu zgłoszenia) | Tak
11 | Termin realizacji zamówienia (maksymalny termin realizacji wynosi 80 dni kalendarzowych). Podać oferowany termin realizacji zamówienia. | Tak, podać: do 28 dni – 20 pkt do 56 dni - 10 pkt do 80 dni – 5 pkt
UWAGI I OBJAŚNIENIA:
1. Pozacenowe, punktowane kryterium oceny ofert znajduje się w częśći III - Pozostałe wymagania Zamawiającego - pozycja nr 1 i 11 (zaznaczone kolorem czerwonym)
2. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do montażu fabrycznie nowego urządzenia, rok produkcji 2023 r.
4. Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

## część nr 2 - diatermia
Załącznik nr 3 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia,parametry techniczne, kryteria oceny ofert
Część 2 - Diatermia - aparat elektrochirurgiczny z funkcją koagulacji argonowej oraz systemem zamykania dużych naczyń krwionośnych – zestaw z wyposażeniem
L.p. | Opis / parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ opisać
Aparat elektrochirurgiczny z funkcją koagulacji argonowej oraz systemem zamykania dużych naczyń krwionośnych – zestaw z wyposażeniem
I | Informacje ogólne
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ/model aparatu | Podać
3 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane | Podać
II | Opis parametrów
1 | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną | Tak
2 | Urządzenie z możliwością pracy w osłonie argonu oraz systemem zamykania naczyń do 7mm | Tak
3 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz | Tak
4 | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz+/-10% | Tak
5 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji | Tak
6 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF | Tak
7 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów | Tak
8 | Aparat w pełni zintegrowany (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania | Tak
9 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. | Tak
10 | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego | Tak
11 | Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9” | Tak
12 | Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.) | Tak
13 | Możliwość regulacji jasności ekranu | Tak
14 | Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do pracowni endoskopowej) | Tak
15 | Komunikacja w języku polskim | Tak
16 | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków | Tak
17 | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim | Tak
18 | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia | Tak
19 | Urządzenie wyposażone w 4 wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi | Tak
20 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) | Tak
21 | Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą | Tak
22 | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktywowanego trybu pracy | Tak
23 | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej | Tak
24 | Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu | Tak
25 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu | Tak
26 | Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | Tak
27 | Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | Tak
28 | Urządzenie umożliwiające pracę z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym | Tak
29 | Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na 2 butle argonowe 10 l | Tak
30 | Cięcie monopolarne z mocą 400W | Tak
31 | Minimum 8 rodzajów cięcia monopolarnego w tym cięcia specjalistyczne do zabiegów polipektomii, papillotomii, cięcie w osłonie argonu, cięcie specjalistyczne urologiczne oraz artroskopowe umożliwiające pracę w środowisku płynu | Tak
32 | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia | Tak
33 | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą 200W | Tak
34 | Minimum 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray) | Tak
35 | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej | Tak
36 | Koagulacja monopolarna argonowa z mocą 80W | Tak
37 | Minimum 3 rodzaje koagulacji argonowej w tym przeznaczona do zabiegów endoskopowych | Tak
38 | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi argonowych wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu | Tak
39 | Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla koagulacji i odrębnie dla cięcia | Tak
40 | Regulacja przepływu argonu w zakresie od 0,1 do 10l | Tak
41 | Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed rozpoczęciem | Tak
42 | Koagulacja bipolarna z mocą 120W | Tak
43 | Minimum 3 rodzaje koagulacji bipolarnej, w tym tryby specjalistyczne przeznaczone do zabiegów urologicznych i artroskopowych | Tak
44 | Minimum 8 efektów dostępnych dla trybu koagulacji bipolarnej | Tak
45 | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów | Tak
46 | Minimum 3 rodzaje cięcia bipolarnego w tym tryby cięcia specjalistycznego do urologii i artroskopii umożliwiające pracę w środowisku płynu | Tak
47 | Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego | Tak
48 | Tryb bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych z mocą 300W | Tak
49 | Minimum 8 poziomów intensywności pracy w trybie zamykania naczyń krwionośnych | Tak
50 | Automatyczne zakończenie cyklu po zamknięciu naczynia | Tak
51 | Potwierdzenie poprawnego zamknięcia naczynia komunikatem na ekranie oraz sygnałem dźwiękowym | Tak
Wyposażenie
52 | Włącznik nożny bezprzewodowy, 2-przyciskowy, z dodatkowym przełącznikiem umożliwiający zdalną zmianę programów – 1 szt. | Tak
53 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej, pakowane po 5szt. - 50 szt. | Tak
54 | Kabel elektrod jednorazowych dł. 5m – 3 szt. | Tak
55 | Uchwyt elektrody monopolarnej 4mm, z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. min. 4m, przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzi. Przeznaczony do min. 300 cykli sterylizacji - 2 szt. | Tak
56 | Elektrody monopolarne wielorazowe, kompatybilne z uchwytem 4mm typu nóż prosty o dł. 25mm – 2 szt. | Tak
57 | Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, długość ok. 160mm, końcówka tępa 1mm – 1 szt. | Tak
58 | Kabel do instrumentów bipolarnych, wielorazowy, długość 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt. | Tak
59 | Klemy do zamykania dużych naczyń krwionośnych, końcówka zagięta, długość ok. 23cm, przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji – 1 szt. | Tak
60 | Klemy do zamykania dużych naczyń krwionośnych, końcówka zagięta, długość ok. 16cm, przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji – 1 szt. | Tak
61 | Kabel do klem bipolarnych, wielorazowy, długość 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 2 szt. | Tak
62 | Wielorazowy uchwyt elektrody argonowej z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt. | Tak
63 | Wielorazowa elektroda argonowa do koagulacji – dł. ok. 100mm, średnica 5mm – 1 szt. | Tak
64 | Wielorazowa elektroda argonowa do koagulacji – dł. ok. 320mm, średnica 5mm – 1 szt. | Tak
65 | Wielorazowy kabel do podłączenia narzędzi laparoskopowych o dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 3 szt. | Tak
66 | Reduktor argonowy z czujnikiem ciśnienia – 1 szt. | Tak
67 | Wózek wyposażony w cztery kółka, z rączką , z zamykaną szafką na butle argonowe 10-litrowe. Wyposażony w półkę na włącznik nożny oraz koszyk na akcesoria. | Tak
68 | Uchwyt sterylny o długości rękojeści 155mm, jednorazowego użytku z elektrodą nożową, dwoma przyciskami, kablem długości 3 m, wtyk kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi aparatów EMED, opakowanie zbiorcze - 20 szt. | Tak
III | Pozostałe wymagania Zamawiającego
1 | Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia (minimum 12 miesięcy). Podać oferowany okres gwarancji. | Tak, podać: 12 m-cy – 0 pkt 24 m-ce - 10 pkt 36 m-cy – 20 pkt
2 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i eksploatacyjnych oraz dostępności serwisu pogwarancyjnego - min 10 lat | Tak
3 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 naprawy | Tak
4 | Dostawa paszportu technicznego uzupełnionego wraz z dostawą urządzenia | Tak
5 | Bezpłatny autoryzowany serwis wraz z przeglądami w czasie trwania gwarancji - min. 1 raz w roku plus jeden w ostatnim miesiącu trwania okresu gwarancyjnego. Wskazać minimum jeden adres punktu serwisowego na terenie Polski | Tak
6 | Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak
7 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia oraz szkolenie merytoryczne poświadczone certyfikatem | Tak
8 | Na czas naprawy Sprzętu Wykonawca zapewnia Sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż przedmiot zamówienia | Tak
9 | Podanie wykazu wszystkich części eksploatacyjnych, wymaganych przez producenta do wymiany w okresie gwarancji | Tak, podać
10 | Czas reakcji serwisu (maksymalny czas reakcji serwisu wynosi 48h licząc od momentu zgłoszenia) | Tak
11 | Termin realizacji zamówienia (maksymalny termin realizacji wynosi 28 dni kalendarzowych). Podać oferowany termin realizacji zamówienia. | Tak, podać: do 7 dni – 20 pkt do 14 dni - 10 pkt do 28 dni – 5 pkt
12 | Wszystkie produkty, które wymagają sterylizacji muszą być autoklawowalne | Tak
UWAGI I OBJAŚNIENIA:
1. Pozacenowe, punktowane kryterium oceny ofert znajduje się w częśći III - Pozostałe wymagania Zamawiającego - pozycja nr 1 i 11 (zaznaczone kolorem czerwonym)
2. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do montażu fabrycznie nowego urządzenia, rok produkcji 2023 r.
4. Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

## część nr 3 - neuromonitoring
Załącznik nr 3 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia,parametry techniczne, kryteria oceny ofert
Część 3 - Neuromonitoring - system identyfikacji nerwów
L.p. | Opis / parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ opisać
Neuromonitoring
I | Informacje ogólne
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ/model aparatu | Podać
3 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane | Podać
II | Opis parametrów
1 | Możliwość zastosowania urządzenia w chirurgii tarczycy, kolorektalnej, naczyniowej (SEP), laryngologii | Tak
2 | Ilość kanałów EMG do monitorowania nerwów w chirurgii endokrynologicznej min.8 | Tak
3 | Obrazowania potencjałów wolnobiegnących i wywołanych EMG | Tak
4 | Zapisywanie potencjałów wywołanych EMG do raportu z komentarzami Wprowadzanie komentarzy odpowiedzi EMG metodą (Drag&Drop) | Tak
5 | Potencjały wywołane EMG zapisywane automatycznie | Tak
6 | Wyposażenie: min. 2 stymulatory stałoprądowe z zakresem regulacji częstotliwości impulsów od min. 1 Hz do min. 60 Hz do pojedynczych impulsów i do min.500 Hz do sekwencji impulsów | Tak
7 | Aparat wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran LCD min.12’’ i dźwiękowy sygnał odpowiedzi EMG | Tak
8 | Wybór sygnału dźwiękowej odpowiedzi wywołanej EMG: analogowy proporcjonalny do amplitudy odpowiedzi oraz syntetyczny, głośnik o mocy min.50 W | Tak
9 | Aparat wyposażony w interfejs pacjenta do podłączenia elektrod odbiorczych, sond stymulacyjnych, podłączony z tyłu urządzenia, długość przewodu min. 5m – 1 szt. | Tak
10 | Eksport całej bazy danych do komputera, analiza graficzna w dedykowanym programie producenta aparatu | Tak
11 | Intuicyjna obsługa aparatu poprzez przyciski i pokrętła funkcyjne lub dołączoną klawiaturę alfanumeryczną | Tak
12 | Aparat wyposażony w pamięć wewnętrzną min. 1000 rekordów danych pacjenta z zapisanymi krzywymi EMG z możliwością odczytu zapisanego rekordu w dowolnym czasie po zabiegu lub zapisem w pamięci USB | Tak
13 | Drukowanie raportu z zabiegu do pliku PDF | Tak
14 | Metoda nieinwazyjna w chirurgii tarczycy – podłączenie do pacjenta bez użycia igieł | Tak
15 | Automatyczne dodanie danych pacjenta przy pomocy kodu kreskowego z historii choroby – skaner wbudowany lub dołączony Skaner kodów kreskowych odczytujący min. 18 typów kodów | Tak
16 | Praca w sieci szpitalnej poprzez port Ethernet (możliwość drukowania raportu na drukarce sieciowej) | Tak
17 | Możliwość cyfrowej wymiany informacji HL7 | Tak
18 | Możliwość monitoringu ciągłego z funkcją histogramu min.2D latencji i amplitudy z alarmami wizualnymi i dźwiękowymi | Tak
AKCESORIA
19 | Przewód przyłączeniowy do elektrod naklejanych na rurkę intubacyjną, dł. mni.3m- 2 szt. | Tak
20 | Sonda bipolarna widelec prosta (dł.robocza min.4 cm, dł.całkowita min.15cm) do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt autoklawowalny – 2 szt. | Tak
21 | Przewód do sond stymulacyjnych zakończenia touchproof dł. min. 4m, produkt autoklawowalny – 2 szt. | Tak
22 | Kaseta sterylizacyjna z tworzywa sztucznego wyłożona silikonem – 1 szt. | Tak
23 | Sonda stymulacyjna bipolarna, dł. robocza min.4,5cm, dł. całkowita min.15cm, jednorazowego użytku, sterylna – 30 szt. | Tak
24 | Elektroda odbiorcza min.4 kanałowa naklejana na rurki intubacyjne min.7-9wraz z elektrodą neutralną – 70 szt. | Tak
25 | Medyczne lupy operacyjne, metalowe wzmocnienie, powiększenie min.2,5, dystans roboczy min.400mm – 1 szt. | Tak
III | Pozostałe wymagania Zamawiającego
1 | Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia (minimum 12 miesiące). Podać oferowany okres gwarancji. | Tak, podać: 12 m-cy – 0 pkt 24 m-ce - 10 pkt 36 m-cy – 20 pkt
2 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i eksploatacyjnych oraz dostępności serwisu pogwarancyjnego - min 10 lat | Tak
3 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 naprawy | Tak
4 | Dostawa paszportu technicznego uzupełnionego wraz z dostawą urządzenia | Tak
5 | Bezpłatny autoryzowany serwis wraz z przeglądami w czasie trwania gwarancji - min. 1 raz w roku plus jeden w ostatnim miesiącu trwania okresu gwarancyjnego. Wskazać minimum jeden adres punktu serwisowego na terenie Polski | Tak/wskazać
6 | Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak
7 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia oraz szkolenie merytoryczne poświadczone certyfikatem | Tak
8 | Na czas naprawy Sprzętu Wykonawca zapewnia Sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż przedmiot zamówienia | Tak
9 | Podanie wykazu wszystkich części eksploatacyjnych, wymaganych przez producenta do wymiany w okresie gwarancji | Tak, podać
10 | Czas reakcji serwisu (maksymalny czas reakcji serwisu wynosi 48h licząc od momentu zgłoszenia) | Tak
11 | Termin realizacji zamówienia (maksymalny termin realizacji wynosi 80 dni kalendarzowych). Podać oferowany termin realizacji zamówienia. | Tak, podać: do 28 dni – 20 pkt do 56 dni - 10 pkt do 80 dni – 5 pkt
12 | Wszystkie produkty, które wymagają sterylizacji muszą być autoklawowalne | Tak
UWAGI I OBJAŚNIENIA:
1. Pozacenowe, punktowane kryterium oceny ofert znajduje się w częśći III - Pozostałe wymagania Zamawiającego - pozycja nr 1 i 11 (zaznaczone kolorem czerwonym)
2. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do montażu fabrycznie nowego urządzenia, rok produkcji 2023 r.
4. Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

## część nr 4 - waporyzator
Załącznik nr 3 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia,parametry techniczne, kryteria oceny ofert
Część 4 - Waporyzator bipolarny
L.p. | Opis / parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ opisać
Konsola do waporyzacji bipolarnej
I | Informacje ogólne
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ/model aparatu | Podać
3 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane | Podać
II | Opis parametrów
1 | System bipolarny (RF) do ablacji i koagulacji z mikroprocesorowym sterowaniem parametrami mocy wyjściowej | Tak
2 | Zastosowanie do procedur artroskopii: - kolana - barku - biodra | Tak
3 | Dotykowy ekran LCD | Tak
4 | Moc wyjściowa cięcia min. 390W | Tak
5 | Moc wyjściowa koagulacji min. 170W | Tak
6 | Praca w systemie bipolarnym | Tak
7 | Możliwość podłączenia sterownika nożnego | Tak
8 | Możliwość wyświetlenia parametrów pracy waporyzatora w czasie rzeczywistym na ekranie monitora endoskopowego | Tak
9 | Końcówka z funkcją detekcji optyki w pobliżu części dystalnej, automatycznie zmniejszająca moc, zabezpieczając optykę przed uszkodzeniem | Tak
10 | Dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych | Tak
11 | Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego | Tak
12 | Elektroda dostępna w wersji ze ssaniem | Tak
13 | Waga maksymalnie do 10 kg | Tak
AKCESORIA
14 | Oryginalna elektroda bipolarna (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90 stopni. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy (10 szt.) | Tak
15 | Oryginalna elektroda bipolarna (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90 stopni w wersji wydłużonej. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy (10 szt.) | Tak
16 | Oryginalna elektroda bipolarna (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 50 stopni. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy (2 szt.) | Tak
17 | Oryginalna elektroda bipolarna (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90 stopni w wersji wydłużonej. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy (2 szt.) | Tak
18 | Oryginalna elektroda bipolarna (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 50 stopni. Długość robocza 185 mm zapewnia szeroki zasięg w stawie biodrowym. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy (2 szt.) | Tak
III | Pozostałe wymagania Zamawiającego
1 | Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia (minimum 12 miesięcy). Podać oferowany okres gwarancji. | Tak, podać: 12 m-cy– 0 pkt 24 m-ce - 10 pkt 36 m-cy – 20 pkt
2 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i eksploatacyjnych oraz dostępności serwisu pogwarancyjnego - min 10 lat | Tak
3 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 naprawy | Tak
4 | Dostawa paszportu technicznego uzupełnionego wraz z dostawą urządzenia | Tak
5 | Bezpłatny autoryzowany serwis wraz z przeglądami w czasie trwania gwarancji - min. 1 raz w roku plus jeden w ostatnim miesiącu trwania okresu gwarancyjnego. Wskazać minimum jeden adres punktu serwisowego na terenie Polski | Tak/wskazać
6 | Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak
7 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia oraz szkolenie merytoryczne poświadczone certyfikatem | Tak
8 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | Tak
9 | Podanie wykazu wszystkich części eksploatacyjnych, wymaganych przez producenta do wymiany w okresie gwarancji | Tak, podać
10 | Czas reakcji serwisu (maksymalny czas reakcji serwisu wynosi 48 h licząc od momentu zgłoszenia) | Tak
11 | Termin realizacji zamówienia (maksymalny termin realizacji wynosi 42 dni kalendarzowe). Podać oferowany termin realizacji zamówienia. | Tak, podać: do 14 dni – 20 pkt do 28 dni - 10 pkt do 42 dni – 5 pkt
12 | Wszystkie produkty, które wymagają sterylizacji muszą być autoklawowalne. | Tak
UWAGI I OBJAŚNIENIA:
1. Pozacenowe, punktowane kryterium oceny ofert znajduje się w częśći III - Pozostałe wymagania Zamawiającego - pozycja nr 1 i 11 (zaznaczone kolorem czerwonym)
2. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do montażu fabrycznie nowego urządzenia, rok produkcji 2023 r.
4. Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

## część nr 5- kardiomonit. z kalo
Załącznik nr 3 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia,parametry techniczne, kryteria oceny ofert
Część 5 - Kardiomonitory m.in. z kalorymetrią
L.p. | Opis / parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ opisać
Kardiomonitory
I | Informacje ogólne
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ/model aparatu | Podać
3 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane | Podać
II | Opis parametrów
MONITOR PACJENTA – 6 szt.
1 | Monitor modułowy. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu | Tak
2 | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 18", rozdzielczości co najmniej 1900x1000 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 170°). | Tak
3 | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy z obsługą gestów (przesunięcie dwoma palcami, przytrzymanie). | Tak
4 | Min. 10 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie | Tak
5 | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 100 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2. | Tak
6 | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów | Tak
7 | Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia: - wyjście sygnału do podłączenia ekranu kopiującego; - co najmniej 3 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych; - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania | Tak
8 | Możliwość rozbudowy monitora o moduły pomiarowe: - inwazyjnego ciśnienia (co najmniej o dwa kanały), - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji, - stężenia gazów anestetycznych, - stopnia uśpienia BIS, - EEG, - przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT, - oksymetrii tkankowej. | Tak
9 | Możliwość rozbudowy o funkcje wspomagania decyzji klinicznych dotyczących układu sercowo-krążeniowo i oddechowego z przedstawieniem w formie animacji zmian parametrów związanych z obciążeniem wstępnym, pracą serca, wodą w płucach , obciążeniem następczym | Tak
10 | Możliwość rozbudowy o moduł interfejsowy do jednoczesnego podłączenia co najmniej 4 zewnętrznych urządzeń medycznych (respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania, monitory hemodynamiczne). | Tak
SYSTEM ALARMOWY
11 | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 9 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). | Tak
12 | Funkcja zawieszenia sygnalizacji alarmowej na czas wybrany przez użytkownika (do wyboru co najmniej wstrzymanie alarmów na 1, 2, 5, 10 i 15 minut) oraz możliwość zawieszenia alarmów na stałe (zabezpieczone hasłem). | Tak
13 | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z pomiarami CO2 i częstości oddechu, bez jednoczesnego wyłączania alarmów innych parametrów. Wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). | Tak
14 | Monitor wyposażony w funkcję trybu resuscytacyjnego: zawieszenie działania alarmów fizjologicznych wszystkich parametrów. Wyświetlanie na ekranie informacji o aktywnym trybie resuscytacyjnym. | Tak
15 | Monitor wyposażony w funkcję wzywania pomocy - użytkownik znajdujący się przy danym monitorze może uruchomić sygnalizację dźwiękową i wizualną na innych monitorach lub centrali znajdujących się na tym samym oddziale. Na innym monitorach i centrali uruchomi się dźwiękowa sygnalizacja alarmowa oraz pojawi się okno informujące, z którego monitora wysyłany jest sygnał. | Tak
16 | Funkcja resetowania alarmów technicznych powodująca ich usuwanie lub zamianę w komunikaty informacyjne lub ich wyciszenie z wyświetlaniem na ekranie oznaczonego komunikatu alarmu. | Tak
17 | Monitor wyposażony w funkcję alarmów łączonych kilku parametrów (niezależna od alarmów indywidualnych) powiązanych z czasem ich trwania. Monitor sygnalizuje stan alarmowy przy jednoczesnym spełnieniu kilku warunków np. jeśli: - HR>100/min i SK<90 mmHg i RR>22 R/min przez co najmniej 1 minutę; - HR wzrosło o co najmniej 30 w ciągu 30 minut. | Tak
18 | Monitor (moduł) transportowy z podglądem monitorowanych parametrów – 6 szt. Monitorowanie co najmniej EKG, NIBP, SpO2, 2Temp, 2IBP – opis poszczególnych parametrów poniżej) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej. Ekran monitora transportowego o przekątnej od 5 do 6”, rozdzielczość co najmniej 1200 x 600 pikseli. Ciężar monitora nie więcej niż 1,2 kg. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 4 godziny. Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na zapamiętywanie co najmniej 24 godzin trendów monitorowanych parametrów. Obsługa poprzez ekran dotykowy. Ochrona monitora przed wnikaniem ciał obcych nie mniejszych niż 1,0 mm oraz przed dostępem do części niebezpiecznych przez dotknięcie. drutem; ochrona przed szkodliwym wpływem rozpryskiwanej wody – stopień ochrony co najmniej IP44. | Tak
MIERZONE PARAMETRY
19 | EKG (na wszystkich stanowiskach) - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. Jednoczesna analiza sygnału EKG oraz sygnału krzywej pletyzmograficznej razem w celu uzyskania dokładniejszych wyników analizy arytmii i pomiarów HR/tętna. Wyświetalnie wskaźników jakości sygnału EKG oraz sygnału pletyzmograficznego. | Tak
20 | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie | Tak
21 | W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek | Tak
22 | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 23 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF | Tak
23 | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. | Tak
24 | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc według min. trzech wzorów | Tak
25 | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | Tak
26 | RESP (na wszystkich stanowiskach) – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s. | Tak
27 | Saturacja (SpO2) (na wszystkich stanowiskach). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej od 20 do 300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowy, czujnik SpO2 na palec | Tak
28 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIBP) metoda oscylometryczna (na wszystkich stanowiskach). Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w czasie 5 min). Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego co najmniej od 25 do 290 mmHg. Funkcja sekwencyjnego pomiaru NIBP – co najmniej 4 programowalne cykle z indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstępów pomiarowych dla każdego cyklu. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. W komplecie z przewód połączeniowy oraz mankiet. | Tak
29 | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe (na wszystkich stanowiskach). Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. | Tak
30 | Inwazyjny pomiar ciśnienia(IBP), dwa tory pomiarowe (na wszystkich stanowiskach). Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Obliczanie wartości PPV. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. Funkcja wyświetlania dwóch krzywych ciśnienia inwazyjnego ze wspólnym poziomem zero. W komplecie przewód połączeniowy do przetwornika ciśnienia. | Tak
31 | Moduł pomiaru kapnografii w strumieniu bocznym wraz z pomiarem tlenu (CO2 + O2) – 2 szt. na wszystkie wymienione monitory pacjenta. Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 90 mmHg. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min. W ofercie z modułem: 2 szt. akcesoriów do usuwania wilgoci (pułapka wodna lub nafion w zależności od stosowanej technologii) i 5 jednorazowych linii próbkujących | Tak
32 | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z modułem CO2 i wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). | Tak
33 | Moduł mechaniki oddechowej (RM) – 2 szt. na wszystkie wymienione monitory pacjenta. Monitorowanie parametrów: Paw, przepływu oraz chwilowych i minutowych objętości, częstości oddechu. Obliczanie wartości: I:E, Pmean, PIP, PEEP, PIF. | Tak
34 | Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym (CO2) – 4 szt. na wszystkie wymienione monitory pacjenta. Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 90 mmHg. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min. W ofercie z modułem: 2 szt. akcesoriów do usuwania wilgoci (pułapka wodna lub nafion w zależności od stosowanej technologii) i 5 jednorazowych linii próbkujących | Tak
35 | Funkcja obliczania parametrów objętościowych i metabolicznych - 2 szt. na wszystkie wymienione monitory pacjenta. Obliczanie co najmniej: VCO2, MVCO2, VO2. MVO2, EE i RQ. Wyświetlanie obliczonych parametrów na ekranie kardiomonitora i przesyłanie danych do centrali. Pomiar realizowany przy użyciu modułów oferowanego systemu monitorowania. | Tak
36 | Funkcja eksportu danych wypisanych pacjentów na pamięć USB z możliwością ich późniejszego przeglądu na komputerze osobistym przy pomocy dedykowanego oprogramowania | Tak
37 | 1 moduł pomiarowy rzutu minutowego serca metodą Picco | Tak
38 | W komplecie z modułem Picco 1 zestaw akcesoriów wielorazowych i 1 zestaw akcesoriów jednorazowych do 1 pomiaru | Tak
39 | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty | Tak
40 | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 24 godzin | Tak
41 | Zapamiętywanie co najmniej 1000 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) | Tak
42 | Monitor wyposażony w funkcję skali Glasgow (GCS). | Tak
43 | Monitor przystosowany do pracy w sieci: a) możliwość współpracy z opisaną poniżej centralą pielęgniarską; b) możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | Tak
44 | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | Tak
45 | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | Tak
46 | Możliwość rozbudowy o funkcję wspomagania decyzji klinicznych podczas terapii pacjenta z sepsą | Tak
47 | Monitor przystosowany do współpracy z nadajnikiem telemetrycznym z możliwością przeglądania danych pomiarów z urządzenia telemetrycznego na ekranie monitora. | Tak
48 | Funkcja monitorowania alarmów z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci (co najmniej dwa jednocześnie) | Tak
49 | Funkcja wyświetlania danych z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci, w tym wartości z co najmniej 6 kardiomonitorów, a krzywych i wartości z jednego wybranego kardiomonitora | Tak
50 | W zestawie z monitorami: statyw z koszykiem na akcesoria (1 szt.), śruby do montażu monitorów na posiadanej przez Szpital półce (5 szt.) | Tak
Centrala Systemu Monitorowania – 1 szt.
51 | Dwa ekrany LCD TFT każdy o przekątnej minimum 23” do jednoczesnego podglądu krzywych i mierzonych parametrów monitorowanych | Tak
52 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych nadajników oraz monitorów pacjenta, z identyfikacją alarmującego nadajnika. | Tak
53 | Wpisywanie danych pacjenta w stacji centralnego nadzoru i przekazywanie do monitorów pacjenta | Tak
54 | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 3000/pacjenta | Tak
55 | Pamięć ciągłego zapisu monitorowanych przebiegów falowych z wszystkich podłączonych do centrali urządzeń monitorujących z ostatnich min. 240 godzin | Tak
56 | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 240 godzin | Tak
57 | Zapamiętywanie i przegląd danych wypisanych pacjentów | Tak
58 | Pomiar odstępu QT i obliczanie wartości QTc na podstawie krzywych EKG przesyłanych z nadajników pacjenta | Tak
59 | Analiza arytmii na podstawie krzywych EKG przesyłanych z nadajników pacjenta - wykrywanie co najmniej 23 kategorii zaburzeń rytmu w tym migotania przedsionków | Tak
60 | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet | Tak
61 | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min. | Tak
62 | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorów pacjenta | Tak
63 | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie | Tak
64 | Możliwość rozbudowy centrali o funkcję umożliwiającą zdalny podgląd wybranego monitora pacjenta na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android | Tak
65 | Możliwość przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów) | Tak
III | Pozostałe wymagania Zamawiającego
1 | Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia (minimum 12 miesięcy). Podać oferowany okres gwarancji. | Tak, podać: 12 m-cy – 0 pkt 24 m-ce - 10 pkt 36 m-cy – 20 pkt
2 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i eksploatacyjnych oraz dostępności serwisu pogwarancyjnego - min 10 lat | Tak
3 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 naprawy | Tak
4 | Dostawa paszportu technicznego uzupełnionego wraz z dostawą urządzenia | Tak
5 | Bezpłatny autoryzowany serwis wraz z przeglądami w czasie trwania gwarancji - min. 1 raz w roku plus jeden w ostatnim miesiącu trwania okresu gwarancyjnego. Wskazać minimum jeden adres punktu serwisowego na terenie Polski | Tak/wskazać
6 | Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak
7 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia oraz szkolenie merytoryczne poświadczone certyfikatem | Tak
8 | Na czas naprawy Sprzętu Wykonawca zapewnia Sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż przedmiot zamówienia | Tak
9 | Podanie wykazu wszystkich części eksploatacyjnych, wymaganych przez producenta do wymiany w okresie gwarancji | Tak, podać
10 | Czas reakcji serwisu (maksymalny czas reakcji serwisu wynosi 48h licząc od momentu zgłoszenia) | Tak
11 | Termin realizacji zamówienia (maksymalny termin realizacji wynosi 56 dni kalendarzowych). Podać oferowany termin realizacji zamówienia. | Tak, podać: do 28 dni – 20 pkt do 42 dni - 10 pkt do 56 dni – 5 pkt
12 | Wszystkie produkty, które wymagają sterylizacji muszą być autoklawowalne. | Tak
13 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji | Tak
UWAGI I OBJAŚNIENIA:
1. Pozacenowe, punktowane kryterium oceny ofert znajduje się w częśći III - Pozostałe wymagania Zamawiającego - pozycja nr 1 i 11 (zaznaczone kolorem czerwonym)
2. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do montażu fabrycznie nowego urządzenia, rok produkcji 2023 r.
4. Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

## część nr 6 -holtery
Załącznik nr 3 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia,parametry techniczne, kryteria oceny ofert
Część 6 - Holtery - ciśnieniowy i EKG
L.p. | Opis / parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ opisać
Holter ciśnieniowy z oprogramowaniem - 1 szt.
I | Informacje ogólne
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ/model aparatu | Podać
3 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane | Podać
II | Opis parametrów
1 | Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań | Tak
2 | Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria) | Tak
3 | Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN | Tak
4 | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji | Tak
5 | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania | Tak
6 | Metoda pomiaru oscylometryczna, krokowe wypuszczanie | Tak
7 | Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego | Tak
8 | Czas ciągłego zapisu min.51 godz. | Tak
9 | Okres rejestracji ciśnienia krwi: 24, 27, 48, 51 godzin | Tak
10 | Ilość pomiarów przy naładowanych akumulatorach: min. 250 pomiarów | Tak
11 | Pojemność pamięci: min. 600 pomiarów | Tak
12 | Czas trwania monitorowania: Poranek, dzień, noc, okresy specjalne | Tak
13 | Możliwość dodania pomiaru na żądanie z uwzględnianiem daty i godziny z dokładnością co do minuty. | Tak
14 | Możliwość ustawienia min. 4 okresów pomiaru tj. dzień, noc, poranek oraz okres specjalny z możliwością określenia początku i końca okresu pomiaru z dokładnością co do minuty. | Tak
15 | Zakres pomiaru ciśnienia krwi 30 – 260 mmHg | Tak
16 | Zakres pomiaru Pulsu 40 – 200 uderzeń/ min Dokładność pomiaru ±3mmHg lub ±2% | Tak
17 | Interwał pomiaru: 5 – 90 (5,10,15,20,25,30,40,60,90) | Tak
18 | Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły : BHS i AAMI | Tak
19 | Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg | Tak
20 | Sensor ciśnienia -Piezo rezystywny | Tak
21 | Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny (światłowodowy) USB | Tak
22 | Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu dedykowanego przycisku | Tak
23 | Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą | Tak
24 | Przycisk informacji o pobraniu leku | Tak
25 | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta | Tak
26 | Wyświetlacz LCD w rejestratorze | Tak
27 | Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania w trakcie uruchamiania rejestratora | Tak
28 | Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA | Tak
29 | Waga bez akumulatorów max. 190g | Tak
30 | Maksymalne rozmiary rejestratora: max. 72x 100 x 31 mm | Tak
31 | Możliwość uruchomienia badania z poziomu rejestratora bez użycia komputera | Tak
32 | Minimum 3 wbudowane programy pomiaru w rejestratorze z możliwością wyboru dowolnego z nich tj. -Pomiary co 15 minut w dzień i co 30 minut w nocy -Pomiary co 20 minut w dzień i co 40 minut w nocy -Pomiary co 30 minut niezależnie od pory dnia | Tak
33 | Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich programowanie | Tak
34 | Możliwość programowania czasu wykonania poszczególnych pomiarów | Tak
35 | Możliwość stworzenia indywidualnego planu pomiarowego | Tak
36 | Zabezpieczenie dostępu do oprogramowania hasłem | Tak
37 | Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów | Tak
38 | Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów | Tak
39 | Możliwość konfiguracji i pełnej edycji raportu (tak, jak w edytorze tekstu) | Tak
40 | Tabela pomiarów w raporcie z uwzględnieniem czasu wykonania pomiaru określeniem SYS, DIA, MAP, Tętna dla każdego pomiaru. Możliwości wprowadzenia notatki do każdego pomiaru w tabeli. Automatyczne generowanie notatek do każdego pomiaru oraz kodu błędu. | Tak
41 | Tryby pracy administratora i użytkowników systemu | Tak
42 | Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu | Tak
43 | Automatyczne podświetlanie wszystkich nieprawidłowych wartości pomiarowych | Tak
44 | Możliwość ręcznego wykluczenia artefaktów pomiarowych | Tak
45 | Otrzymanie informacji podsumowującej pomiary, m.in. całkowita liczba pomiarów (dla każdego przedziału i ogółem), procentowa liczba pomyślnie zakończonych pomiarów | Tak
46 | Możliwość eksportu danych do szpitalnego systemu informatycznego za pomocą HL7 lub DICOM | Tak
47 | Eksportowanie do systemu plików: PDF, SVG lub JPEG | Tak
48 | Możliwość tworzenia automatycznych podpowiedzi przy generowaniu diagnozy w raporcie tj. możliwość zapamiętywania wybranych fraz (słów lub całych zdań) z opcją autouzupełniania | Tak
49 | Konfigurowalny interfejs użytkownika | Tak
50 | Możliwość wyboru parametrów pomiarowych umieszczonych w raporcie | Tak
51 | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta oraz wybrania norm przewidywanych: Nazwisko i imię, wzrost, waga, płeć, wiek, rasa oraz wyboru dedykowanych wartości wzorcowych | Tak
52 | Możliwość wyboru archiwalnego badania jako punktu odniesienia do aktualnie wykonanego pomiaru – automatyczne porównanie wyników | Tak
53 | Min 10 wbudowanych norm wg których interpretowane są pomiary: AHA 2005, AHA 2008, ESH 2003, ESH 2016 pediatria - według wieku, AHA 2017,ESH 2016 pediatria - według wzrostu, ESH/ESC 2018, Chaloupecky 2006, NHFA 2002, NICE 2011 | Tak
DODATKOWE WYPOSAŻENIE
54 | Różne średnice rękawów - rozmiary mankietu: Duży: 33-44 cm – 2 szt. Średni: 25-34 cm – 2 szt. Mały 18-25 cm – 1 szt. | Tak
55 | W zestawie z rejestratorem futerał z paskiem, mankiet standardowy, osiem akumulatorów, ładowarka, walizka | Tak
Rejestrator holtera EKG 12 - kanałowy z oprogramowaniem - 5 szt.
III | Informacje ogólne
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ/model aparatu | Podać
3 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane | Podać
IV | Opis parametrów
1 | Rejestrator 3, 7, 12-kanałowy (stosownie od ustawień i rozmieszczenia elektrod) | Tak
2 | Zapis danych w trybie 3 i 7 kanałowym z 5 elektrod i 12-kanałowym z 10 elektrod | Tak
3 | Rejestrowane odprowadzenia: - 3 odprowadzenia: mV1, mV3, mV5, - 7 odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, - 12 odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 | Tak
4 | Klawiatura: Mikroprzełączniki | Tak
5 | Sprawdzanie niepodłączonych odprowadzeń | Tak
6 | Minimum dwa sposoby weryfikacji poprawności podłączenia elektrod na ekranie rejestratora- wykres słupkowy zakłóceń, prezentacja wstęgi EKG z każdego odprowadzenia | Tak
7 | Czas zapisu : 12 godzin, 24 godziny, 48 godzin, 7 dni i nieograniczony | Tak
8 | Długość rejestracji: 200 – 900 MB przez 24h (zależny od sygnału I liczby odprowadzeń) | Tak
9 | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta | Tak
10 | Wyświetlacz LCD do 2,1” o rozdzielczości 128x64 | Tak
11 | Waga rejestratora max. 110g | Tak
12 | Wymiary rejestratora: max. 105 x 65 x 24 mm | Tak
13 | Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: min. 40 max. 90 cm | Tak
14 | Transmisja danych za pomocą USB,z możliwością wyświetlania zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera, Karta SD | Tak
15 | Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta | Tak
16 | Możliwość edycji parametrów badania z poziomu rejestratora | Tak
17 | Częstotliwość próbkowania 8 x 2000Hz | Tak
18 | Rozdzielczości przetwornika AD przy rejestracji 24 bity | Tak
19 | Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz | Tak
20 | Zapis danych na karcie pamięci typu SD do 2 GB | Tak
21 | Detekcja i analiza pracy stymulatora | Tak
22 | Analiza kardiostymulatorów typu: AAI, AAIR, DDD, DDDR, DDI, DDIR, DDT, V00, VAT, VDD, VDDR, VDI, VDIR, VVI, VVIR | Tak
23 | Rozszerzona analiza kardiostymulatorów | Tak
24 | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), długość nagrania 10 s | Tak
25 | Zakres częstotliwości (wyłączone filtry cyfrowe): 0,049 Hz – 220 Hz | Tak
26 | Rozdzielczość przetwornika AD przy rejestracji głosu: 10 bitów | Tak
27 | Impedancja wejściowa: > 20 MΩ | Tak
28 | Wskaźnik niskiej baterii: sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu | Tak
29 | Współczynnik tłumienia CMR (z filtrem cyfrowym): > 100 dB (> 115 dB)-dla kabla 5 odprowadzeniowego | Tak
30 | Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy | Tak
31 | Zasilanie za pomocą 2 baterii lub akumulatorów AA | Tak
32 | Dodatkowe, wewnętrzne zasilanie do podtrzymywania zapisu w trakcie wymiany baterii/akumulatorów. | Tak
33 | Obudowa z PC-ABS | Tak
34 | Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań | Tak
35 | Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria) | Tak
36 | Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN | Tak
37 | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji | Tak
38 | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania | Tak
39 | Współpraca z rejestratorami 7-kanałowymi, 12-kanałowymi i 3 kanałowymi | Tak
40 | Możliwość stosowania u dorosłych lub pediatrycznych pacjentów bez ograniczenia ze względu na wiek, płeć, wagę, wzrost | Tak
41 | Możliwość stosowania u dzieci | Tak
42 | Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń | Tak
43 | Możliwość wyłączenia z analizy dowolnego odprowadzenia- analiza tylko i wyłącznie z jednego odprowadzenia | Tak
44 | Umożliwienie przeprowadzenie następujących analiz: | Tak
- Analiza HRV w formie tabelarycznej
HRV trendy
- Analiza ST w formie tabelarycznej
ST trendy
-QT, QTc w formie analizy tabelarycznej
QT, QTc trendy
Analiza QTc wg. Bazett’a. Hodges’a, Fridericia, Frimingham’a
Wykresy QT/RR oraz QT/HR
- PQ w formie analizy tabelarycznej
PQ trendy
Wykresy PQ/RR oraz PQ/HR
45 | Monitor aktywności pacjenta- graficzna zobrazowanie aktywność pacjenta-kolor różowy: pacjent aktywny fizycznie; kolor niebieski- pacjent w stanie spoczynku | Tak
46 | Obrazowanie Waterfall | Tak
47 | Obrazowanie Relief- umożliwiający szybką detekcję migotania przedsionków | Tak
48 | Obrazowanie Poincaré | Tak
49 | Histogramy RR | Tak
50 | Wykres PSD | Tak
51 | Cyrkiel umożliwiający automatyczny i ręczny pomiar wartości: P, PQ, QRS, QT, RR | Tak
52 | Możliwość zmiany konfiguracji klasyfikacji dla m.in. rytmu: Bradykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta). Tachykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta): Rytmu zastępczego: RR: Rytmu nadkomorowego, Bigieminii/trigeminii/ quadrigeminii nadkomorowej, Bigieminii/trigeminii/quadrigeminii komorowej | Tak
53 | Wyświetlanie sygnału EKG w postaci wstęg, stronicowym i kaskady | Tak
54 | Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta | Tak
55 | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB z możliwością wyświetlenia zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera, karty SD | Tak
56 | Zabezpieczenie dostępu do programu kluczem sprzętowym i hasłem | Tak
57 | Możliwość stworzenia nieograniczonej ilości kont użytkownika | Tak
58 | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji | Tak
59 | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania | Tak
60 | Wyświetlenie trendów HR, RR oraz mierzonych wartości granicznych | Tak
61 | Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność | Tak
62 | Możliwość zmiany szaty graficznej w programie | Tak
63 | Możliwość scalania szablonów | Tak
64 | Możliwość usunięcia szumów | Tak
65 | Możliwość usunięcia wybranego pobudzenia lub grupy pobudzeń | Tak
66 | Możliwość wprowadzenia oraz usunięcia rozrusznika serca przed rozpoczęciem monitorowania, przed wczytaniem badania, w trakcie analizy zapisu | Tak
67 | Tabela arytmii uporządkowana względem ważności | Tak
68 | Możliwość rozbudowy systemu holterowskiego o dodatkowe stanowisko pielęgniarskie pracujące w sieci lokalnej z ograniczonymi prawami analizy badania | Tak
69 | Możliwość automatycznego wstawienia zdefiniowanego szablonu diagnozy lekarza | Tak
70 | Możliwość pracy w środowisku lokalnym i sieciowym | Tak
71 | Interaktywny histogram odstępów RR z możliwością usunięcia artefaktów. | Tak
72 | Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi pobudzeniami. Widok akceleracji/deceleracji pomiędzy pobudzeniami. | Tak
73 | Trendy oraz podział czasowy wzorów arytmii | Tak
74 | Tachogram odstępów pomiędzy pobudzeniami w analizie HRV | Tak
75 | Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta | Tak
76 | Podgląd do wartości granicznych ST w formie tabelarycznej | Tak
77 | Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG | Tak
78 | Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta | Tak
79 | Wykres oraz podział czasu na podstawowe wartości badania/zdarzenia. | Tak
80 | Współpraca z ACTIVE DIRECTORY | Tak
81 | System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc. | Tak
82 | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię | Tak
V | Pozostałe wymagania Zamawiającego
1 | Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia (minimum 12 miesięcy). Podać oferowany okres gwarancji. | Tak, podać: 12 m-cy – 0 pkt 24 m-ce - 10 pkt 36 m-cy – 20 pkt
2 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i eksploatacyjnych oraz dostępności serwisu pogwarancyjnego - min 10 lat | Tak
3 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 naprawy | Tak
4 | Dostawa paszportu technicznego uzupełnionego wraz z dostawą urządzenia | Tak
5 | Bezpłatny autoryzowany serwis wraz z przeglądami w czasie trwania gwarancji - min. 1 raz w roku plus jeden w ostatnim miesiącu trwania okresu gwarancyjnego. Wskazać minimum jeden adres punktu serwisowego na terenie Polski | Tak/wskazać
6 | Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak
7 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia oraz szkolenie merytoryczne poświadczone certyfikatem | Tak
8 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | Tak
9 | Podanie wykazu wszystkich części eksploatacyjnych, wymaganych przez producenta do wymiany w okresie gwarancji | Tak, podać
10 | Czas reakcji serwisu (maksymalny czas reakcji serwisu wynosi 48 h licząc od momentu zgłoszenia) | Tak
11 | Termin realizacji zamówienia (maksymalny termin realizacji wynosi maksymalnie 28 dni kalendarzowych). Podać oferowany termin realizacji zamówienia. | Tak, podać: do 7 dni – 20 pkt do 14 dni - 10 pkt do 28 dni – 5 pkt
12 | Wszystkie produkty, które wymagają sterylizacji muszą być autoklawowalne. | Tak
13 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji | Tak
UWAGI I OBJAŚNIENIA:
1. Pozacenowe, punktowane kryterium oceny ofert znajduje się w częśći V - Pozostałe wymagania Zamawiającego - pozycja nr 1 i 11 (zaznaczone kolorem czerwonym)
2. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do montażu fabrycznie nowego urządzenia, rok produkcji 2023 r.
4. Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

## część nr 7- usg
Załącznik nr 3 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia,parametry techniczne, kryteria oceny ofert
Część 7 - Aparat ultrasonograficzny z trzema głowicami
L.p. | Opis / parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ opisać
Aparat ultrasonograficzny z trzema głowicami
I | Informacje ogólne
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ/model aparatu | Podać
3 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane | Podać
II | Opis parametrów
1 | Całkowicie cyfrowy beamformer, jednomodułowa, mobilna konstrukcja. | Tak
2 | Masa urządzenia ≤ 85 kg | Tak
3 | Aparat wyposażony w cztery skrętne koła z blokadą | Tak
4 | Bateryjne podtrzymanie napięcia na czas transportu aparatu | Tak
5 | Regulacja wysokości położenia pulpitu operatora w zakresie min. 15 cm | Tak
6 | Możliwość obrotu pulpitu operatora o min. ± 30° | Tak
7 | Cyfrowy monitor LCD, LED lub OLEO o przekątnej ekranu min. 21" i rozdzielczości 1920x1080, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania | Tak
8 | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi min. 12" | Tak
9 | Zakres częstotliwości pracy obejmujący przedział: 1,5 - 18,0 [MHz] | Tak
10 | Wymagany zakres regulacji głębokości obrazowania min 2 - 45 cm | Tak
11 | Ilość niezależnych gniazd do głowic przełączanych elektronicznie min 4 | Tak
12 | Ilość port6w USB nie mniej niż: 3 | Tak
13 | System cyfrowej archiwizacji zintegrowany z aparatem USG - baza danych pacjentów i obrazów - dysk HDD min. 500GB | Tak
14 | Możliwość eksportu archiwum na zewnętrzne pamięci USB | Tak
15 | Archiwizacja obrazów na przenośnych nośnikach USB, obsługa formatów: AVI, JPEG, DICOM | Tak
16 | Drukarka termiczna czarno - biała formatu A6, sterowana z pulpitu aparatu. | Tak
17 | Moduł EKG. Prezentacja na ekranie przebiegu ekg, kabel 3- elektrodowy na jednorazowe elektrody samoprzylepne, możliwość wyboru jednego z trzech odprowadzeń | Tak
18 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazu (tzw. Cine loop) | Tak
19 | Liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler min. 20.000 obrazów | Tak
20 | Możliwość umieszczania opisów na obrazie | Tak
21 | Tryb 2D (B-mode) | Tak
22 | Częstotliwość odświeżania obrazów ,,FrameRate" z wyświetlaniem parametru (częstotliwości) na ekranie monitora min. 1000 obrazów/sek | Tak
23 | Obrazowanie w technice II harmonicznej | Tak
24 | Redukcja szumów, plamek i obrazowanie w technice skrzyżowanych ultradźwięków | Tak
25 | Obrazowanie w trybie M-mode. | Tak
26 | Obrazowanie w trybie anatomiczny M-mode | Tak
27 | Obrazowanie w trybie kolor M-mode | Tak
28 | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak
29 | Zakres regulacji korekcji kąta min. ± 0 - 88° | Tak
30 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie ≥ 8,0 m/s, | Tak
31 | Regulacja wielkości bramki w zakresie obejmującym przedział min. 1 -15 mm | Tak
32 | Możliwość ustawienia korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach zapisanych w pamięci Cine i na twardym dysku. | Tak
33 | Tryb Dopplera z wysokimi wartościami PRF (High-PRF) | Tak
34 | Tryb Dopplera ciągłego | Tak
35 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie ≥12 m/s, | Tak
36 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D oraz PW przy pomocy jednego przycisku | Tak
37 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak
38 | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym; | Tak
39 | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/cw-doppler) w czasie rzeczywistym; | Tak
40 | Możliwość regulacji wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci CINE i archiwum (niezalenie od regulacji wzmocnienia 2D) | Tak
41 | Tryb angiologiczny (Power Doppler) | Tak
42 | Spektralny i kolorowy doppler tkankowy | Tak
43 | Tryb jednoczesnego wyświetlania na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | Tak
44 | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego - koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu | Tak
45 | W pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla LV . Oprogramowanie bazujące na technologii ,,speckle tracking | Tak
46 | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA (minimum: promień i ERO) | Tak
47 | Raport z badania kardiologicznego zawierający wyniki pomiarów i obliczenia | Tak
48 | Możliwość stworzenia własnego raportu | Tak
49 | Możliwość załączenia obrazów do raportu | Tak
50 | Głowica sektorowa o konstrukcji matrycowej do badań kardiologicznych | Tak
51 | Ilość kryształów piezoelektrycznych min 230 | Tak
52 | Zakres częstotliwości obrazowania min. 1,5 - 4,5MHz. | Tak
53 | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym. | Tak
54 | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/cw-doppler) w czasie rzeczywistym. | Tak
55 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej. | Tak
56 | Kąt obrazowania min 115° | Tak
57 | Głębokość obrazowania min.35 cm. | Tak
58 | Głowica liniowa | Tak
59 | Ilość kryształów piezoelektrycznych min 192 | Tak
60 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej. | Tak
61 | Szerokość obrazowania 40mm+/-5% | Tak
62 | Zakres częstotliwości obrazowania min. 5,0 - 12,0MHz. | Tak
63 | Obrazowanie trapezowe | Tak
64 | Głowica convexowa do badan abdominalnych | Tak
65 | Ilość kryształów piezoelektrycznych min 192 | Tak
66 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej. | Tak
67 | Kąt obrazowania min 70° | Tak
68 | Zakres częstotliwości obrazowania min. 2,0 - 6,0MHz. | Tak
69 | Głębokość obrazowania min.46 cm. | Tak
70 | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową matrycową, umożliwiającą jednoczesne obrazowanie w minimum 2 wybranych płaszczyznach skanowania. Zakres częstotliwości min. 3,5-7,5 MHz, ilość kryształów min. 2000. | Tak
71 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową matrycową. Zakres częstotliwości min. 5-14 MHz, ilość kryształów min. 1000. | Tak
72 | Możliwość rozbudowy o w pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla LA oraz RV. Oprogramowanie bazujące na technologii ,,speckle tracking | Tak
III | Pozostałe wymagania Zamawiającego
1 | Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia (minimum 12 miesięcy). Podać oferowany okres gwarancji. | Tak, podać: 12 m-cy– 0 pkt 24 m-ce - 10 pkt 36 m-cy – 20 pkt
2 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i eksploatacyjnych oraz dostępności serwisu pogwarancyjnego - min 10 lat | Tak
3 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 naprawy | Tak
4 | Dostawa paszportu technicznego uzupełnionego wraz z dostawą urządzenia | Tak
5 | Bezpłatny autoryzowany serwis wraz z przeglądami w czasie trwania gwarancji - min. 1 raz w roku plus jeden w ostatnim miesiącu trwania okresu gwarancyjnego. Wskazać minimum jeden adres punktu serwisowego na terenie Polski | Tak/wskazać
6 | Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak
7 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia oraz szkolenie merytoryczne poświadczone certyfikatem | Tak
8 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | Tak
9 | Podanie wykazu wszystkich części eksploatacyjnych, wymaganych przez producenta do wymiany w okresie gwarancji | Tak, podać
10 | Czas reakcji serwisu (maksymalny czas reakcji serwisu wynosi 48h licząc od momentu zgłoszenia) | Tak
11 | Termin realizacji zamówienia (maksymalny termin realizacji wynosi 56 dni kalendarzowych). Podać oferowany termin realizacji zamówienia. | Tak, podać: do 28 dni – 20 pkt do 42 dni - 10 pkt do 56 dni – 5 pkt
12 | Wszystkie produkty, które wymagają sterylizacji muszą być autoklawowalne. | Tak
13 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji | Tak
UWAGI I OBJAŚNIENIA:
1. Pozacenowe, punktowane kryterium oceny ofert znajduje się w częśći III - Pozostałe wymagania Zamawiającego - pozycja nr 1 i 11 (zaznaczone kolorem czerwonym)
2. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do montażu fabrycznie nowego urządzenia, rok produkcji 2023 r.
4. Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

## część nr 8 -kardiomonit. z cent
Załącznik nr 3 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia,parametry techniczne, kryteria oceny ofert
Część nr 8 - Kardiomonitory z centralą
L.p. | Opis / parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ opisać
Kardiomonitory kompaktowe z centralą - 3 szt.
I | Informacje ogólne
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ/model aparatu | Podać
3 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane | Podać
II | Opis parametrów
1 | Kardiomonitor kompaktowy - 3 szt. | Tak
2 | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 15 cali (rozdzielczość min. . 1024 x 768 pikseli). Kardiomonitor o budowie kompaktowej z modułami zabudowanymi na stałe wewnątrz aparatu, zasilany z sieci 230 VAC oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 1 h. Chłodzenie konwekcyjne. Zintegrowana rączka do przenoszenia kardiomonitora | Tak
3 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe przez min. 1 h pracy | Tak
4 | Wyposażenie złącza wejścia/wyjścia: | Tak
a) wyjście sygnału VGA do podłączenia ekranu kopiującego,
b) co najmniej 3 gniazdo USB do podłączenia klawiatury, myszki komp., skanera kodów paskowych gniazdo RJ-45 do podłączenia z siecią monitorowania lub wifi.
5 | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora | Tak
6 | Jednoczesna prezentacja min.8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie | Tak
7 | Trendy min. ze min. 96 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s w całym okresie | Tak
8 | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy | Tak
9 | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | Tak
10 | Zapis w pamięci monitora min. 300 zdarzeń alarmowych z zapisem jednocześnie wszystkich wartości liczbowych oraz jednocześnie min. 4 różnych fal dynamicznych (min. fali EKG, fali oddechu metodą reograficzną, fali saturacji ) | Tak
11 | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora jednocześnie min. 6 monitorowanych fal dynamicznych (tj. min. 3 odprowadzeń EKG z kabla 3 żyłowego, fali pletyzmograficznej SpO2, fali oddechu metodą reograficzną i fali kapnograficznej) z okresu min. 96 h z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s. | Parametry punktowane: Jednoczesny zapis z okresu min. 96 h z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s. min. 6 fal – 0 pkt. Jednocześnie > 6 fal – 5 pkt.
12 | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 20 ekranów (w tym ekran dużych cyfr) Zmiana pozycji i kolorów poszczególnych parametrów | Tak
13 | Wbudowane złącze RJ-45 | Tak
14 | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych (np. myszki lub klawiatury) i aktualizację oprogramowania | Tak
15 | moduł EKG/ST/Arytm/Resp w każdym kardiomonitorze | Parametry punktowane: Jednocześnie obserwacja odprowadzeń z kabla 3 żyłowego min. - 4 fal – 0 pkt > 5 fal – 5 pkt Licznik bezdechu: Nie - 0 pkt Tak - 5 pkt
- monitorowanie z kabla 3 żyłowego
- zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min
- obserwacja min. 4 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego
- możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG
- detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową
-filtry EKG: operacyjny, monitorowania, diagnostyczny
- analiza odcinka ST z min. 4 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego
- analiza HRV
- statystyki HR z ostatnich 24 godzin zawierająca informacje o wartościach HR: średniej, średniej z dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej
- analiza co najmniej 20 arytmii
- respiracja metodą impedancyjną
- częstość oddechu w zakresie min. 0-150 /min
- licznik bezdechów
- alarm bezdechu w zakresie min. 5-50 s
- prezentacja fali oddechu
- wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG
- wyposażenie: kabel ekg 3 żyłowy
16 | moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu NellcorOxiMax w każdym kardiomonitorze | Tak
- prezentacja krzywej pletyzmograficznej,
- wartość saturacji w zakresie min. 1-100%,
- tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm,
- załączana przez użytkownika funkcja wysokiej czułości pomiaru SpO2 u pacjentów z bardzo niską perfuzją,
- załączana przez użytkownika funkcja blokady alarmu SpO2 i pulsu obwodowego w sytuacji pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego i saturacji na tej samej kończynie,
- wyposażenie do modułu: przedłużacz SpO2 i wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec.
17 | moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w każdym kardiomonitorze | Tak
- zakres min. 30-260 mmHg
- pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min
- pomiaru ciągły oraz na żądanie
- pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie
- pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego
- możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika
- wyposażenie: 2 wielorazowe mankiety dla dorosłych oraz 1 uniwersalny wężyk z szybkozłączkami
18 | moduł do pomiaru temperatury min w jednym kanale w każdym kardiomonitorze. Możliwość wpisywania własnych nazw umieszczenia czujnika. | Tak
- zakres min. 20 – 42°C,
- wyposażenie: wielorazowa sonda dla dorosłych powierzchniowa.
19 | Przyciski ekranowe szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien min: alarmy, menu, standby, start NIBP | Tak
20 | Funkcja obliczeń natlenowania, nerkowe, oddychania | Tak
21 | Kalkulator leków możliwością wpisywania własnego leku, tabela rozcieńczeń | Tak
22 | Funkcja stopera możliwość odliczania w górę i w dół ustawionego czasu | Tak
23 | Kardiomonitory kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego kardiomonitorami FX 3000 | Tak
24 | kardiomonitory mocowane do szyny technicznej lub do ściany oraz dwa kardiomonitory mocowane na stojaku jezdnym ze stali nierdzewnej z koszykiem na akcesoria na podstawie 6 kołowej | Tak
25 | Waga kardiomonitora modułowego z wbudowanym ekranem poniżej 5,5 kg | Tak
26 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o saturację dualną, ciśnienie krwawe w 1, 2, 3 i 4 kanale, pomiar gazów anestetycznych, uśpienia, monitorowanie zwiotczenia mięśni NMT, Bis, ICG, 4 IBP rejestrator termiczny z wydrukiem 3 fal jednocześnie | Parametry punktowane: Wydruk z drukarki termicznej: min. 3 fal jednocześnie – 0 pkt Jednocześnie > 5 fal – 5 pkt
27 | Tryb nocny | Tak
28 | System oceniania stanu pacjenta MEWS, MEWOS, SEWS | Tak
29 | Komputer medyczny typu all-in-one do obsługi min.5 stanowisk kompatyblny z opisanymi kardiomonitorami kompaktowymi | Tak
30 | Kolorowy monitor min. 24 cale (min. 1280 x 1024 pikseli) oraz hardware centrali w jednej obudowie | Tak
31 | Zasilanie sieciowe oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 1 godzinę | Tak
32 | Ilość wyświetlanych przebiegów falowych z każdego łóżka w przypadku zbiorczej prezentacji wszystkich stanowisk – min. 4 (nie tyko ekg) | Tak
33 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy, klawiaturę i mysz komputerową | Tak
34 | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta z pozycji centrali i bezpośrednio w kardiomonitorach | Tak
35 | Archiwizacja wszystkich parametrów tj. jednocześnie wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych ze wszystkich stanowisk z min. 96 godz. monitorowania oraz jednocześnie wszystkich wartości i trendów ze wszystkich stanowisk z min. 96 godz. monitorowania z rozdzielczością trendów nie gorszą niż 4 s w całym okresie min. 96 godz. | Tak
36 | Wydruk na sieciowej drukarce laserowej w formacie A4 | Tak
37 | Możliwość zmiany ustawień alarmowych w monitorach z pozycji centrali | Tak
38 | Komunikacja interaktywna w ramach systemu: monitor-centrala, centrala-monitor | Tak
39 | Siec przesyłanych danych: ETHERNET z wykorzystaniem złącza RJ-45 lub wifi | Tak
40 | Możliwość rozbudowy centrali o monitorowanie i archiwizację ekg z nadajników telemetrycznych | Tak
41 | Wyposażenie: drukarka laserowa umożliwiająca wydruki z centrali i bezpośrednio z poszczególnych kardiomonitorów. Drukowanie raportów ostatnich ciśnień. | Tak
Kardiomonitory na stojaku - 2 szt.
I | Informacje ogólne
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ/model aparatu | Podać
3 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane | Podać
II | Opis parametrów
1 | Kardiomonitor modułowy - 2 szt. | Tak
2 | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 15 cali (rozdzielczość min. 1024 x 768 pikseli) oraz miejsca parkingowe na niezależne moduły z lewej i prawej strony w jednej wspólnej obudowie, wyposażonej w uchwyt do przenoszenia całego kardiomonitora | Tak
3 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe przez min. 1 h pracy | Tak
4 | Wyposażenie złącza wejścia/wyjścia: a) wyjście sygnału VGA do podłączenia ekranu kopiującego, b) co najmniej 3 gniazdo USB do podłączenia klawiatury, myszki komp., skanera kodów paskowych gniazdo RJ-45 lub wifi do podłączenia z siecią monitorowania opisaną powyżej. | Tak
5 | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora | Tak
6 | Jednoczesna prezentacja min.8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie | Tak
7 | Trendy min. ze min. 96 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s w całym okresie | Tak
8 | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy | Tak
9 | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | Tak
10 | Zapis w pamięci monitora min. 300 zdarzeń alarmowych z zapisem jednocześnie wszystkich wartości liczbowych oraz jednocześnie min. 4 różnych fal dynamicznych (min. fali EKG, fali oddechu metodą reograficzną, fali saturacji ) | Tak
11 | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora jednocześnie min. 6 monitorowanych fal dynamicznych (tj. min. 6 odprowadzeń EKG z kabla 3 żyłowego, fali pletyzmograficznej SpO2, fali oddechu metodą reograficzną i fali kapnograficznej) z okresu min. 96 h z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s. | Tak
12 | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 20 ekranów (w tym ekran dużych cyfr) Zmiana pozycji i kolorów poszczególnych parametrów | Tak
13 | Wbudowane złącze RJ-45 | Tak
14 | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych (np. myszki lub klawiatury) i aktualizację oprogramowania | Tak
15 | moduł EKG/ST/Arytm/Resp w każdym kardiomonitorze - monitorowanie z kabla 3 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min - obserwacja min. 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego - możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową -filtry EKG: operacyjny, monitorowania, diagnostyczny - analiza odcinka ST z min. 4 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego - analiza HRV - statystyki HR z ostatnich 24 godzin zawierająca informacje o wartościach HR: średniej, średniej z dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej - analiza co najmniej 20 arytmii - możliwość do podłączenia do elektrody endokawitarnej - respiracja metodą impedancyjną - częstość oddechu w zakresie min. 0-150 /min - licznik bezdechów - alarm bezdechu w zakresie min. 5-50 s - prezentacja fali oddechu - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG - wyposażenie: kabel ekg 3- żyłowy | Tak
16 | moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu NellcorOxiMax w każdym kardiomonitorze - prezentacja krzywej pletyzmograficznej, - wartość saturacji w zakresie min. 1-100%, - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm, - załączana przez użytkownika funkcja wysokiej czułości pomiaru SpO2 u pacjentów z bardzo niską perfuzją, - załączana przez użytkownika funkcja blokady alarmu SpO2 i pulsu obwodowego w sytuacji pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego i saturacji na tej samej kończynie, - wyposażenie do modułu: przedłużacz SpO2 i wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec. | Tak
17 | moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w każdym kardiomonitorze - zakres min. 15-270 mmHg - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min - pomiaru ciągły oraz na żądanie - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego - możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika - wyposażenie: 2 wielorazowe mankiety dla dorosłych oraz 1 uniwersalny wężyk z szybkozłączkami | Tak
18 | moduł do pomiaru temperatury min w jednym kanale w każdym kardiomonitorze. Możliwość wpisywania własnych nazw umieszczenia czujnika. - zakres min. 20 – 42°C, - wyposażenie: wielorazowa sonda dla dorosłych powierzchniowa. | Tak
19 | Funkcja obliczeń natlenowania, nerkowe, oddychania | Tak
20 | Kardiomonitory kompatybilne z posiadanymi przez użytkownika FX 3000 | Tak
21 | Funkcja stopera możliwość odliczania w górę i w dół ustawionego czasu | Tak
22 | Monitor zamocowany w sposób umożliwiający obrót i zmianę nachylenia ekranu z koszykiem na akcesoria. | Tak
23 | Waga kardiomonitora modułowego z wbudowanym ekranem poniżej 10 kg | Tak
24 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o saturację dualną, ciśnienie krwawe w 1, 2, 3 i 4 kanale, pomiar gazów anestetycznych, uśpienia, monitorowanie zwiotczenia mięśni NMT, Bis, ICG, 4 IBP rejestrator termiczny z wydrukiem 6 fal jednocześnie | Tak
25 | MODUŁ TRANSPORTOWY do jednego kardiomonitora –. z zasilaniem bateryjnym, ekran minimum 5.5 cala - Zintegrowana rączka do przenoszenia - Obsługa poprzez ekran dotykowy - Minimum 8 krzywych na ekranie modułu transportowego - Dostępny pomiar EKG, SpO2, Oddech, NIBP, Temp, - Archiwum wszystkich trendów przez minimum 6 godzin z rozdzielczością poniżej 4 sekund - Archiwum wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych - minimum 6 godzin - Kopiowanie całego archiwum trendów oraz wszystkich krzywych do kardiomonitora w którym dokowany jest moduł transportowy - niezależne ładowanie modułu transportowego poza kardiomonitorem w komplecie ładowarka - zasilanie bateryjne min. 3 godz. - waga max. 1,5 kg | Tak
26 | Tryb nocny | Tak
27 | System oceniania stanu pacjenta MEWS, MEWOS, SEWS | Tak
28 | kardiomonitory mocowane na stojaku jezdnym ze stali nierdzewnej z koszykiem na akcesoria na podstawie 6 kołowej | Tak
III | Pozostałe wymagania Zamawiającego
1 | Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia (minimum 12 miesięcy). Podać oferowany okres gwarancji. | Tak, podać: 12 m-cy – 0 pkt 24 m-ce - 5 pkt 36 m-cy – 10 pkt
2 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i eksploatacyjnych oraz dostępności serwisu pogwarancyjnego - min 10 lat | Tak
3 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 naprawy | Tak
4 | Dostawa paszportu technicznego uzupełnionego wraz z dostawą urządzenia | Tak
5 | Bezpłatny autoryzowany serwis wraz z przeglądami w czasie trwania gwarancji - min. 1 raz w roku plus jeden w ostatnim miesiącu trwania okresu gwarancyjnego. Wskazać minimum jeden adres punktu serwisowego na terenie Polski | Tak/wskazać
6 | Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak
7 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia oraz szkolenie merytoryczne poświadczone certyfikatem | Tak
8 | Na czas naprawy Sprzętu Wykonawca zapewnia Sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż przedmiot zamówienia | Tak
9 | Podanie wykazu wszystkich części eksploatacyjnych, wymaganych przez producenta do wymiany w okresie gwarancji | Tak, podać
10 | Czas reakcji serwisu (maksymalny czas reakcji serwisu wynosi 48 h licząc od momentu zgłoszenia) | Tak
11 | Termin realizacji zamówienia (maksymalny termin realizacji wynosi 28 dni kalendarzowych). Podać oferowany termin realizacji zamówienia. | Tak, podać: do 7 dni – 10 pkt do 14 dni - 5 pkt do 28 dni – 0 pkt
12 | Wszystkie produkty, które wymagają sterylizacji muszą być autoklawowalne. | Tak
13 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji | Tak
UWAGI I OBJAŚNIENIA:
1. Pozacenowe, punktowane kryterium oceny ofert znajduje się w części II - Opis parametrów kardiomonitorów kompaktowych z centralą - pozycja 11, 15 i 26
oraz w częśći III - Pozostałe wymagania Zamawiającego - pozycja nr 1 i 11 (zaznaczone kolorem czerwonym)
2. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do montażu fabrycznie nowego urządzenia, rok produkcji 2023 r.
4. Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

## część nr 9 -łóżka
Załącznik nr 3 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia,parametry techniczne, kryteria oceny ofert
Część 9 - Łóżka medyczne
L.p. | Opis / parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ opisać
Łóżka medyczne - 3 szt.
I | Informacje ogólne
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ/model aparatu | Podać
3 | Łożka fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane | Podać
II | Opis parametrów
1 | zasilanie 100 -240 V, 50-60 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka | Tak
2 | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym i wskaźnikiem poziomu naładowania. | Tak
3 | długość zewnętrzna łóżka – 2200mm (+/-100mm) z możliwością przedłużania leża do minimum długości 2500mm (+/-10 mm) dla pacjentów wysokiego wzrostu | Tak
4 | szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach nie większa niż 1000 mm | Tak
5 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali malowanej metodą proszkową lub natrysku elektrostatycznego. Leże podzielone na min. 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty leża wypełnione zdejmowanymi panelami ze zmywalnego tworzywa sztucznego zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację. | Tak
6 | Łóżko w pełni zgodne z europejską normą PN-EN 60601-2-52, PN-EN 60601-1-2:2014 (ed.4.0) | Tak
7 | Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem 15 cm(±5 cm) | Tak
8 | Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg dla każdej pozycji leża. Max. waga pacjenta do 215 kg | Tak
9 | Leże wypełnione odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami ABS, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne | Tak
10 | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta bez blokad i konieczności użycia narzędzi | Tak
11 | Sterowanie elektryczne przy pomocy: • Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu med. • Sterowanie za pomocą panelu sterowniczego głównego dla personelu med. montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku • Pilota przewodowego dla pacjenta zawieszanego na poręczy bocznej z funkcjami: regulacja segm. pleców i nóg, autokontur, regulacja wysokości | Tak
12 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 370 mm do 750mm (+/- 20 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka. | Tak
13 | Wskaźnik najniższego położenia leża w postaci diody LED na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej. Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 0-65 stopni +/- 2 stopni | Tak
14 | Leże w sekcji pleców przezierne dla promieni RTG, z uchwytem na kasetę | Tak
15 | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 0-30 stopni +/- 2 stopni | Tak
16 | Regulacja manualna sekcji podparcia podudzi | Tak
17 | System podwójnej autoregresji przy podnoszeniu segmentów pleców ( 9 cm) i nóg ( 4 cm) | Tak
18 | Regulacja elektryczna funkcji autokontur (ustawienie segmentu pleców i nóg dla wygodniejszej pozycji dla pacjenta), sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczego dla personelu med. montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej | Tak
19 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 12– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | Tak
20 | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej | Tak
21 | Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | Tak
22 | Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | Tak
23 | Elektryczna pozycja egzaminacyjna, do badań (wypoziomowanie wszystkich segmentów i podwyższenie leża do maksymalnej wysokości w celu nie narażania personelu medycznego na zginanie się nad pacjentem)– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | Tak
24 | Elektryczna pozycja ułatwiająca wejście i zejście z lóżka pacjentowi (wypoziomowanie segmentu nóg, obniżenie leża do minimalnej wysokości i podniesienie segmentu pleców) - sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej | Tak
25 | Blokada funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej | Tak
26 | Zablokowane funkcje widoczne na panelach w poręczach bocznych (zew i wew) za pomocą sygnalizacji diodowej LED | Tak
27 | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR. Mechaniczna funkcja CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron wezgłowia łóżka. Funkcja musi być łatwo dostępna bez względu na pozycję barierek bocznych (opuszczone czy podniesione) | Tak
28 | Wskaźnik naładowania baterii widoczny w panelach sterowania wbudowanych w poręczach bocznych (zew.) oraz na panelu sterowniczym dla personelu med. | Tak
29 | Podwójne koła z centralnym systemem hamulcowym. | Tak
30 | Łóżko wyposażone w piąte koło kierunkowe | Tak
31 | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie, dźwignie hamulców i jazdy z wszystkich 4 stron kół z kolorystycznym oznaczeniem funkcji | Tak
32 | Podwójne koła o średnicy 150mm bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | Tak
33 | Łóżko wyposażone w dzielone barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia do 90 stopni oraz kąta nachylenia ramy łóżka do 15 stopni | Tak
34 | Barierki boczne składane, ze wspomaganiem gazowym, samoblokujące się, opuszczane pod leże, poniżej wysokości materaca | Tak
35 | Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie (dla personelu jak i dla pacjenta). Sterowanie w części barierki od strony głowy na wysokości wzroku leżącego pacjenta z dużymi wyraźnymi piktogramami w celu łatwej identyfikacji regulacji | Tak
36 | Barierki tworzywowe poruszające się wraz z segmentami leża – zabezpieczające również w pozycji siedzącej. | Tak
37 | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania | Tak
38 | 4 kółka odbojowe w narożach łóżka chroniące przed uszkodzeniami | Tak
39 | Uchwyty obejmujące materac, po każdej ze stron, zapobiegają przesuwaniu się materac | Tak
40 | Podświetlenie leża | Tak
41 | Uchwyt z 4 haczykami na worki urologiczne umiejscowiony z obu stron leża | Tak
42 | Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę (np. do odkładania pościeli) | Tak
43 | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia umieszczone w każdym narożu łóżka | Tak
44 | Kabel zasilający, skręcany, wzmocniony, rozciągliwy, o zwiększonej odporności i żywotności | Tak
45 | Klasa wodoszczelności produktu IPX4 | Tak
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
46 | materac z pianki poliuretanowej z pokrowcem nie przepuszczającym płynów, a przepuszczającym powietrze, rozciągliwym w 4 kierunkach, o wysokości 12 cm. Pianka o gęstości 32 kg/m3, redystrybuujący ciśnienie, przezierny dla promieni RTG, o udźwigu 215 kg materac spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2 | Tak
47 | 2 częściowy wyjmowany wieszak infuzyjny ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości z 4 haczykami. Każdy haczyk - udźwig do 2 kg | Tak
48 | wysięgnik z trójkątem ułatwiający podnoszenie się pacjenta , udźwig 75 kg | Tak
III | Pozostałe wymagania Zamawiającego
1 | Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia (minimum 12 miesięcy) Podać oferowany okres gwarancji. | Tak, podać: 12 m-cy – 0 pkt 24 m-ce - 10 pkt 36 m-cy – 20 pkt
2 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i eksploatacyjnych oraz dostępności serwisu pogwarancyjnego - min 10 lat | Tak
3 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 naprawy | Tak
4 | Dostawa paszportu technicznego uzupełnionego wraz z dostawą łóżek | Tak
5 | Bezpłatny autoryzowany serwis wraz z przeglądami w czasie trwania gwarancji - min. 1 raz w roku plus jeden w ostatnim miesiącu trwania okresu gwarancyjnego. Wskazać minimum jeden adres punktu serwisowego na terenie Polski | Tak/wskazać
6 | Zainstalowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak
7 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia oraz szkolenie merytoryczne poświadczone certyfikatem | Tak
8 | Podanie wykazu wszystkich części eksploatacyjnych, wymaganych przez producenta do wymiany w okresie gwarancji | Tak, podać
9 | Czas reakcji serwisu (maksymalny czas reakcji serwisu wynosi 48h licząc od momentu zgłoszenia) | Tak
10 | Termin realizacji zamówienia (maksymalny termin realizacji wynosi 42 dni kalendarzowe). Podać oferowany termin realizacji zamówienia. | Tak, podać: do 14 dni – 20 pkt do 28 dni - 10 pkt do 42 dni – 5 pkt
UWAGI I OBJAŚNIENIA:
1. Pozacenowe, punktowane kryterium oceny ofert znajduje się w częśći III - Pozostałe wymagania Zamawiającego - pozycja nr 1 i 10 (zaznaczone kolorem czerwonym)
2. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowego łóżka, rok produkcji 2023 r.
4. Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.