Załącznik nr 1.1 do SWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 56A/2021

Zadanie 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia:

Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów – 1 szt. (Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Neurologicznej)

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów |  |
| 2 | Rama, komora oraz elementy funkcjonalne wykonane ze stali kwasoodpornej klasy AISI304 lub lepszej bez elementów plastikowych |  |
| 3 | Komora mycia głęboko tłoczona, bez spoin, wykonana z jednego elementu w postaci leja z pochyleniem sufitu |  |
| 4 | Maksymalne wymiary urządzenia: Wysokość: 1700 - 1800 mm, Szerokość: 500 -600 mm, Głębokość: 450 - 500 mm. |  |
| 5 | Pojemność na jeden cykl – 2 kaczki + basen + pokrywa lub 3 kaczki + miska |  |
| 6 | Drzwi otwierane uchylnie, w dół, gwarantujące załadunek na ergonomicznej wysokości |  |
| 7 | Automatyczne otwieranie drzwi za pomocą przycisku nożnego lub zamykane i otwierane ręcznie |  |
| 8 | System mycia składający się z ramienia myjącego do mycia powierzchni zewnętrznych oraz co najmniej 12 dysz (w tym obrotowe i stałe) gwarantujące najwyższy poziom mycia zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. |  |
| 9 | Elementy grzejne poza komorą myjni . Moc Elementów grzejnych – min. 4,3 kW |  |
| 10 | Jedna pompa dozująca |  |
| 11 | Minimum trzy programy mycia i dezynfekcji dostępne bezpośrednio z panelu sterowania (za pomocą trzech oddzielnych klawiszy funkcyjnych) – program krótki, standardowy, intensywny |  |
| 12 | Możliwość modyfikowania programów myjących przez użytkownika, dostęp do modyfikacji zabezpieczony kodem cyfrowym |  |

| 13 | Nastawialna temperatura dezynfekcji – standard pracy przy min. 91°C |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | Sterowanie mikroprocesorowe – automatyczny przebieg cyklu bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika |  |
| 15 | Blokada drzwi podczas trwania cyklu |  |
| 16 | Zabezpieczenie przed zalaniem |  |
| 17 | Wyświetlacz LCD, wszystkie komunikaty w języku polskim (wyświetlane informacje to m.in. typ programu, wartość A0, temperatura w komorze, aktualna faza cyklu) |  |
| 18 | Wizualna i dźwiękowa informacja o błędach i awariach |  |
| 19 | Pompa cyrkulacyjna o mocy co najmniej 700W |  |
| 20 | Wydajność pompy min. 200l/min |  |
| 21 | Samodezynfekcja urządzenia poprzez wszystkie dysze natryskowe |  |
| 22 | Wbudowana wytwornica pary |  |
| 23 | Maksymalny poziom emitowanego hałasu – 53,5 dB |  |
| 24 | Podłączenie wody zimnej i ciepłej – ¾” |  |
| 25 | Odpływ Ø 110 mm |  |
| 26 | Podłączenie elektryczne 400V 50 Hz, całkowita moc urządzenia <5,5 kW |  |
| 27 | Dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, t.j. Dz.U z 2021 poz. 1565: – deklaracja zgodności CE wytwórcy, - certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej |  |
| 28 | Zgodność z normą PN EN ISO 15883-1 i PN EN ISO 15883-3 potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji |  |
| 29 | Program mycia i dezynfekcji z potwierdzoną skutecznością eliminacji Clostridium difficile, potwierdzony dokumentem niezależnej akredytowanej, instytucji potwierdzający skuteczność procesu myjni wobec sporów Clostridium difficile (dokument wymagany na wezwanie Zamawiającego) |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.