## Pakiet nr 1
dodatek nr 2 do SWZ w postępowawniu o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Dostawa przedmiotu zamówienia dotowana z Funduszu Medycznego na finansowanie realizacji inwestycji pn.: ""Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w tym pracowni RTG oraz modernizacja i przebudowa laboratorium diagnostycznego"" Nr sprawy: ZP/N/12/24
Pakiet nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Fabrycznie nowy aparat USG klasy Premium z 2 sondami |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, minimum 24 miesiące gwarancji, rok produkcji 2024
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  | Punktacja |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE - podać - należy podać czy spełnia się wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
KONSOLA
1 | Zakres częstotliwości pracy aparatu: min 2 – 30 MHz | TAK - podać |  | 2-30 MHz – 0 pkt. >2-32 MHz – 5 pkt
2 | Dynamika systemu min. 370 dB | TAK - podać
3 | Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 64 wiązek jednocześnie z różnych kierunków | TAK - podać
4 | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 30 000 000 | TAK - podać |  | 30 000 000 – 0 pkt. > 32 000 000 – 5 pkt
5 | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX: min. po 256 | TAK - podać
6 | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu sond obrazowych: min. 4 | TAK
7 | Monitor LCD LED, wielkość ekranu min. 23 cale | TAK - podać
8 | Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 pix. | TAK - podać
9 | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | TAK
| Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu | TAK
11 | Waga aparatu max. 115 kg | TAK
12 | Urządzenie wyposażone w wieszaki na sondy po lewej i prawej stronie konsoli/panelu. | TAK
13 | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym i wysuwana spod pulpitu | TAK
14 | Ekran dotykowy min. 12 cali z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien | TAK
15 | Elektryczna regulacja wysokości panelu sterowania min. 30 cm | TAK - podać
16 | Regulacja odchylenia panelu sterowania min. +/- 35 stopni | TAK - podać
17 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów min. 10 000 obrazów | TAK - podać
18 | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji w trybie M/D-mode min. 180 sek. | TAK - podać
19 | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | TAK
20 | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach min. BMP, JPEG, AVI, DICOM, Raw Data, WMV9 | TAK - podać
21 | Wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy min. 256 GB | TAK - podać
22 | Wewnętrzny dysk twardy HDD min. 1000 GB | TAK - podać
23 | Napęd CD/DVD fabrycznie wbudowany w aparat | TAK
24 | Eksportowanie obrazów na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD z załączaną przeglądarką DICOM | TAK
25 | Videoprinter cyfrowy czarno-biały | TAK
26 | Porty USB 3.0/2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym min. jeden port umieszczony w monitorze. | TAK
27 | Wbudowane w aparat wyjście HDMI | TAK
28 | Wbudowane w aparat gniazdo Ethernet 10/100/1000 Mbps | TAK
29 | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3.0 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report, Query/Retrive) | TAK
30 | Start systemu z trybu Shutdown – max 50 sek. | TAK
OBRAZOWANIE
1 | Tryb 2D (B-mode) | TAK
2 | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 42 cm | TAK - podać |  | 42cm – 0 pkt. > 45 cm – 2 pkt. > 48 cm – 5 pkt.
3 | Możliwość regulacji STC/LGC po min. 6 suwaków do regulacji | TAK
4 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i zamrożonego, a także obrazu z pamięci min. 22x - podać wartość powiększenia | TAK - podać |  | 22x – 0 pkt. > 24x – 2 pkt. > 26x – 5 pkt
5 | Porównywanie min. 9 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | TAK
6 | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min 4000 obr/sek | TAK - podać
7 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK
8 | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | TAK
9 | Obrazowanie trapezowe min. +/- 30 stopni | TAK
10 | Obrazowanie rombowe | TAK
11 | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | TAK
12 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK
13 | Obrazowanie harmoniczne z wykorzystaniem typu inwersji pulsu | TAK
14 | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | TAK - podać
15 | Obrazowanie z wykorzystaniem 3 harmonicznej | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt. TAK- 10 pkt.
16 | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki | TAK
17 | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | TAK
18 | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej | TAK
19 | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK
20 | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością: min. 15 m/sek dla zerowego kąta | TAK - podać
21 | Technologia przetwarzania sygnału RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę: min. wzmocnienia, dynamiki. | TAK
22 | Obrazowanie 3D z wolnej ręki | TAK
23 | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF | TAK
24 | Zakres prędkości min. 13 m/sek dla zerowego kąta bramki | TAK - podać |  | 13 m/sek. – 0 pkt. > 13 m/sek – 2 pkt. > 15 m/sek – 5 pkt.
25 | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,3 - 20 mm | TAK - podać
26 | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min +/-25 stopni | TAK
27 | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | TAK
28 | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. +/- 80 st. | TAK
29 | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | TAK
30 | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | TAK
31 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) działający w trybie wieloczęstotliwościowym | TAK
32 | Prędkość odświeżania dla CD min. 400 klatek/sek | TAK - podać |  | 400 kl/s – 0 pkt. > 400 kl/s – 2 pkt. > 500 kl/s – 5 pkt.
33 | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-25 stopni | TAK
34 | Ilość map kolorów dla CD min. 30 map | TAK - podać
35 | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku min. dostosowanie linii bazowej i częstotliwości | TAK
36 | Tryb angiologiczny (Power Doppler) oraz Power Doppler kierunkowy | TAK
37 | Tryb Dopplera Tkankowego (kolorowy i spektralny) | TAK
38 | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości i rozdzielczości dedykowany do małych przepływów | TAK
39 | Obrazowanie dopplerowskie naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba, tarczyca, jądra itp.) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępne na sonadach convex, linia, endocavity. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm. | TAK - podać
40 | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: kardiologicznych, brzusznych, ginekologiczno-położniczych, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedycznych, urologicznych | TAK
41 | Liczba par kursorów pomiarowych min. 12 | TAK - podać |  | 12 par – 0 pkt. > 15 par – 2 pkt. > 18 par – 5 pkt.
42 | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes ( IMT) | TAK
43 | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | TAK
44 | Porównywanie obrazu referencyjnego (obraz min. z CT, MR) z obrazem USG na żywo | TAK
GŁOWICA CONVEX DO BADAŃ OGÓLNYCH, JAMY BRZUSZNEJ
1 | Głowica wykonana w technologii matrycowej z aktywnym wysterowaniem elementów | TAK- podać
2 | Zakres pracy przetwornika min. 2,0 - 8,0 MHz | TAK- podać
3 | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 120 stopni | TAK- podać |  | 120 st. – 0 pkt. > 130 st. – 5 pkt
4 | Ilość elementów min. 500 w trzech rzędach | TAK- podać
5 | Obrazowanie harmoniczne | TAK
6 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem | TAK
7 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów w czasie rzeczywistym | TAK
GŁOWICA LINIOWA WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
1 | Głowica wykonana w technologii matrycowej z aktywnym wysterowaniem elementów | TAK- podać
2 | Zakres częstotliwości pracy min. 5,0 – 18,0 MHz | TAK- podać
3 | Liczba elementów – min. 700 w trzech rzędach | TAK- podać
4 | Szerokość skanu max. 46 mm | TAK- podać
5 | Obrazowanie harmoniczne | TAK
6 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem | TAK
7 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów w czasie rzeczywistym | TAK
INNE
1 | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp. – podać nazwę własną | TAK - podać
2 | Możliwość rozbudowy o sondę Liniową wysokiej częstotliwości, wykonaną w technologii matrycowej z aktywnym wysterowaniem elementów o zakresie częstotliwości min. 9 – 24 MHz, ilość elementów min. 700 w trzech rzędach, szerokość skanu max 43 mm
3 | Możliwość rozbudowy o sondę Liniową bardzo wysokiej częstotliwości, wykonaną w technologii matrycowej z aktywnym wysterowaniem elementów o zakresie częstotliwości min. 10 – 32 MHz, ilość elementów min. 700 w trzech rzędach, szerokość skanu max 33 mm | TAK/NIE |  | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt.
4 | Możliwość rozbudowy o Moduł Elastografii (typu strain) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym. Posiadająca wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie. Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | TAK
5 | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną (Shear Wave), moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – dostępne na sondach Convex, Linia, Endo. Możliwość dowolnej regulacji pola analizy oraz prezentacji elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. | TAK
6 | Możliwość rozbudowy o analizę jakości otrzymywanych wyników w obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru. | TAK
7 | Możliwość rozbudowy systemu o automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek | TAK
8 | Możliwość rozbudowy systemu o pomiar stłuszczenia wątroby (atenuacja) | TAK
9 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzja obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na sondach convex i linia, endocavity, sektor | TAK
10 | Możliwość rozbudowy o sondę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym min. jednym zbliżonym do 90 stopni. | TAK
11 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne min. 100 cm z możliwością wykonywania pomiarów | TAK |  | 100 cm – 0 pkt. > 150 cm – 2 pkt. > 200 cm – 5 pkt.
12 | Możliwość rozbudowy o sondy śródoperacyjne (convex, linia) i laparoskopową. Podać modele | TAK
13 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK
14 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski | TAK
15 | Możliwość zdalnego dostępu (połączenie szyfrowane, zapewnienie bezpieczeństwa danych zgodnie z RODO) do aparatu umożliwiającego świadczenie usług serwisowych przez autoryzowany serwis producenta. Zakres zdalnego serwisu min.: diagnostyka, opieka serwisowa i aplikacyjna, upgrade systemu, korekta parametrów obrazowania, możliwość udostępnienia ekranu aparatu i czat w celach edukacyjnych i pomocy. | TAK
16 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | TAK
17 | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK
Łączna wartość pakietu | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet nr 2
dodatek nr 2 do SWZ w postępowawniu o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Dostawa przedmiotu zamówienia dotowana z Funduszu Medycznego na finansowanie realizacji inwestycji pn.: ""Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w tym pracowni RTG oraz modernizacja i przebudowa laboratorium diagnostycznego"" Nr sprawy: ZP/N/12/24
Pakiet nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Fabrycznie nowy aparat USG klasy Premium z 1 sondą |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, minimum 24 miesiące gwarancji, rok produkcji 2024
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  | Ocena Punktowa |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE - podać - należy podać czy spełnia się wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
KONSOLA
1 | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 2 – 23 MHz | TAK - podać
2 | Dynamika systemu min. 320 dB | TAK - podać
3 | Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 30 wiązek jednocześnie | TAK - podać
4 | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 10 000 000 | TAK - podać |  | 10 000 000 – 0 pkt. >12 000 000 – 5 pkt.
5 | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX: min. po 192 | TAK - podać
6 | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu sond obrazowych: min. 3 | TAK
7 | Monitor LCD LED, wielkość ekranu min. 23 cale | TAK - podać
8 | Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 (Full HD) | TAK - podać
9 | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | TAK
10 | Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu | TAK
11 | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym i wysuwana spod pulpitu | TAK
12 | Ekran dotykowy min. 12 cali z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien | TAK
13 | Regulacji wysokości panelu sterowania min. 30 cm | TAK - podać
14 | Regulacji odchylenia panelu sterowania min. +/- 35 stopni | TAK- podać
15 | Waga aparatu max. 100 kg | TAK - podać
16 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów min. 10 000 obrazów | TAK - podać
17 | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji w trybie M/D-mode min. 150 sek. | TAK - podać
18 | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | TAK
19 | Wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy min. 256 GB | TAK - podać
20 | Wewnętrzny dysk twardy HDD min. 1000 GB | TAK - podać
21 | Możliwość podłączenia zewnętrznego dysku do archiwizacji danych | TAK
22 | Oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM – min. Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve (QR), Structure Reporting | TAK
23 | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach min. BMP, JPEG, AVI, WMV9, DICOM, Raw Data | TAK - podać
24 | Eksportowanie obrazów na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD wraz z załączaną przeglądarką DICOM | TAK
25 | Napęd CD/DVD wbudowany fabrycznie w aparat | TAK - podać
26 | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | TAK
27 | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | TAK
28 | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | TAK
29 | Porty USB 3.0/2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym min. jeden port umieszczony w monitorze. | TAK
30 | Wbudowane w aparat cyfrowe wyjście HDMI | TAK
31 | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100/1000 Mbps | TAK
32 | Start systemu z trybu wyłączenia (Shutdown) max. 50 sek. | TAK
OBRAZOWANIE
1 | Tryb 2D (B-mode) | TAK
2 | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 42 cm | TAK - podać |  | 42cm – 0 pkt. > 45 cm – 2 pkt. > 48 cm – 5 pkt.
3 | Możliwość regulacji STC/LGC po min. 6 suwaków do regulacji | TAK
4 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i zamrożonego, a także obrazu z pamięci min. 22x - podać wartość powiększenia | TAK - podać |  | 22x – 0 pkt. > 24x – 2 pkt. > 26x – 5 pkt
5 | Porównywanie min. 9 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | TAK
6 | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min 3000 obr/sek | TAK - podać
7 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK
8 | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | TAK
9 | Obrazowanie trapezowe min. +/- 30 stopni | TAK
10 | Obrazowanie rombowe | TAK
11 | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | TAK
12 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK
13 | Obrazowanie harmoniczne z wykorzystaniem typu inwersji pulsu | TAK
14 | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | TAK - podać
15 | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki | TAK
16 | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | TAK
17 | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej | TAK
18 | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK
19 | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością: min. 15 m/sek dla zerowego kąta | TAK - podać
20 | Technologia przetwarzania sygnału RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę: min. wzmocnienia, dynamiki. | TAK
21 | Obrazowanie 3D z wolnej ręki | TAK
22 | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF | TAK
23 | Zakres prędkości min. 13 m/sek dla zerowego kąta bramki | TAK - podać |  | 13 m/sek. – 0 pkt. > 13 m/sek – 2 pkt. > 15 m/sek – 5 pkt.
24 | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,4 - 20 mm | TAK - podać
25 | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min +/-25 stopni | TAK
26 | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | TAK
27 | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. +/- 80 st. | TAK
28 | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | TAK
29 | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | TAK
30 | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) - zakres prędkości min. 20 m/s dla zerowego kąta bramki | TAK - podać
31 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) działający w trybie wieloczęstotliwościowym | TAK
32 | Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek | TAK - podać |  | 300 kl/s – 0 pkt. > 300 kl/s – 2 pkt. > 360 kl/s – 5 pkt.
33 | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-25 stopni | TAK - podać |  | 25 stopni – 0 pkt. > 25 stopni – 5 pkt.
34 | Ilość map kolorów dla CD min. 30 map | TAK - podać
35 | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku min. dostosowanie linii bazowej i częstotliwości | TAK
36 | Tryb angiologiczny (Power Doppler) oraz Power Doppler kierunkowy | TAK
37 | Tryb Dopplera Tkankowego (kolorowy i spektralny) | TAK
38 | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości i rozdzielczości dedykowany do małych przepływów | TAK
39 | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: kardiologicznych, brzusznych, ginekologiczno-położniczych, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedycznych, urologicznych | TAK
40 | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum | TAK
41 | Liczba par kursorów pomiarowych min. 12 | TAK - podać |  | 12 par – 0 pkt. > 15 par – 2 pkt. > 18 par – 5 pkt.
42 | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes ( IMT) | TAK
43 | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | TAK
44 | Wbudowany moduł EKG + kable | TAK
45 | Oprogramowanie do analizy ilościowej Strain i Strain Rate - obrazowanie i analiza ilościowa funkcji synchronizacji skurczu (wewnątrz- i między-komorowego) | TAK
GŁOWICA SEKTOROWA KARDIOLOGICZNA
1 | Głowica wykonana w technologii technologii single crystal | TAK
2 | Zakres pracy przetwornika min. 1,0 - 6,0 MHz | TAK- podać
3 | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 115 stopni | TAK- podać
4 | Ilość elementów min. 90 | TAK- podać
5 | Obrazowanie harmoniczne | TAK
6 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów w czasie rzeczywistym | TAK
INNE
1 | Peryferyjna drukarka atramentowa, kolorowa, z systemem napełniania pojemników z tuszem pozwalająca na wydruk raportu z badań bezpośrenio z apartu USG | TAK
2 | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp. – podać nazwę własną | TAK - podać
3 | Możliwość rozbudowy o tryb dopplerowskiego obrazowania naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba ) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicach: convex, linia, endo. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm. | TAK
4 | Możliwość rozbudowy o Moduł Elastografii (typu strain) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym. Posiadająca wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie. Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | TAK
5 | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną (Shear Wave), moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – dostępne na sondach Convex, Linia, Endo. Możliwość dowolnej regulacji pola analizy oraz prezentacji elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. | TAK
6 | Możliwość rozbudowy o analizę jakości otrzymywanych wyników w obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru. | TAK
7 | Możliwość rozbudowy systemu o automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek | TAK
8 | Możliwość rozbudowy systemu o pomiar stłuszczenia wątroby (atenuacja) | TAK
9 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzja obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na sondach convex i linia, endocavity, sektor | TAK
10 | Możliwość rozbudowy o sondę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym min. jednym zbliżonym do 90 stopni. | TAK
11 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne min. 100 cm z możliwością wykonywania pomiarów | TAK |  | 100 cm – 0 pkt. > 150 cm – 2 pkt. > 200 cm – 5 pkt.
12 | Możliwość rozbudowy o sondy śródoperacyjne (convex, linia) i laparoskopową. Podać modele | TAK
13 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK
14 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski | TAK
15 | Możliwość zdalnego dostępu (połączenie szyfrowane, zapewnienie bezpieczeństwa danych zgodnie z RODO) do aparatu umożliwiającego świadczenie usług serwisowych przez autoryzowany serwis producenta. Zakres zdalnego serwisu min.: diagnostyka, opieka serwisowa i aplikacyjna, upgrade systemu, korekta parametrów obrazowania, możliwość udostępnienia ekranu aparatu i czat w celach edukacyjnych i pomocy. | TAK
16 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | TAK
17 | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK
Łączna wartość pakietu | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet nr 3
dodatek nr 2 do SWZ w postępowawniu o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Dostawa przedmiotu zamówienia dotowana z Funduszu Medycznego na finansowanie realizacji inwestycji pn.: ""Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w tym pracowni RTG oraz modernizacja i przebudowa laboratorium diagnostycznego"" Nr sprawy: ZP/N/12/24
Pakiet nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Aparat Ultrasonograficzny |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, minimum 24 miesiące gwarancji, rok produkcji 2023
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  | Punktacja |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE - podać - należy podać czy spełnia się wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
KONSOLA
1 | Aparat wyposażony w dotykowy monitor LED o przekątnej min. 17’’ i rozdzielczości min. 1920x1080 | TAK - podać |  | 17" – 0 pkt. >17" – 5 pkt
2 | Konsola odporna na zalania, podświetlana, wyposażona w czytnik odcisków palca, trackball z możliwością jego dezaktywacji oraz uchwyt. | TAK
3 | Dedykowana do aparatu podstawa jezdna z elektryczną regulacją wysokości wyposażony w: 4 koła skrętne z możliwością ich blokowania o średnicy min. 125 mm, 6 uchwytów na głowice i żel, zabezpieczenie przed odłączeniem aparatu od wózka przez niepowołane osoby, możliwość regulacji wysokości min 20 cm, dedykowane miejsce na videoprinter, dodatkowa półka na akcesoria, wbudowane w wózek baterie pozwalające na wydłużony czas pracy ultrasonografu. | TAK - podać
4 | Waga aparatu wraz z bateriami do 7,5 kg | Tak - podać |  | 7,5 kg – 0 pkt. <7,5 kg – 5 pkt
5 | Całkowita waga aparatu wraz z podstawą jezdną (z bateriami) do 40 kg | TAK - podać
6 | Liczba kanałów procesowych min. 114500 | TAK - podać
7 | Możliwość pracy na wbudowanej baterii minimum 350 minut | TAK - podać |  | 350 minut – 0 pkt. >350 minut – 5 pkt
8 | Dynamika systemu co najmniej 180dB | TAK - podać
9 | Start systemu z trybu czuwania w czasie max. 7 sekund | TAK - podać |  | 7 sekund – 0 pkt. < 7 sekund – 5 pkt
10 | Start systemu od momentu pełnego uruchomienia urządzenia max. 43 sekundy | TAK - podać |  | 43 sekund – 0 pkt. < 43 sekund – 5 pkt
11 | Wyłączenie systemu w czasie max. 6 sekund | TAK - podać
12 | Cztery aktywne porty do głowic | TAK
13 | Zainstalowane w oferowanym aparacie oprogramowanie do badań min.: Brzuch Kardiologia Naczyniowy Małe części Położnictwo Ginekologia Pediatria Urologia MSK Nerwy Leczenie bólu Anestezjologia i Intensywna Terapia Medycyna ratunkowa | TAK - podać
14 | Możliwość zapamiętania min. 1763000 klatek | TAK - podać
15 | Mozliwość zapisania pętli Cine o długości co najmniej 450s | TAK - podać
16 | Ręczne odtwarzanie zapamiętanych obrazów (klatka po klatce) i automatyczne odtwarzanie (regulowana prędkość) | TAK
17 | Powiększenie obrazu w trybie zapisu i odczytu w zakresie 1-10 | TAK - podać
18 | Możliwość przełączania widoku do trybu pełnoekronowego za pomocą jednego przycisku | TAK
19 | Szybkie wyszukiwanie i pobieranie danych pacjentów | TAK
20 | Możliwość przeglądu bieżącego badania i zapamiętanych badań | TAK
21 | Inicjacja nowego badania, aktywacja badania oraz powrót do istniejącego badania | TAK
22 | Możliwość pomiaru na przechowywanych obrazach i pętlach cine | TAK
23 | Możliwość eksportu plików w formatach BMP/JPG/PNG/DCM/AVI/MP4 | TAK
24 | Oprogramowanie do wizualizacji igły biopsyjnej | TAK
25 | Automatyczny pomiar VTI | TAK
26 | Automatyczny pomiar IMT | TAK
27 | Wbudowany dysk SSD o pojemności minimum 500 GB | TAK-podać
28 | Adapter Wi-Fi | TAK
29 | Zapis obrazów na zewnętrzne nośniki poprzez: złącze USB - minimum 3 porty USB 3.0, Złącze Ethernet, Złącze HDMI | TAK-podać
30 | Możliwość eksportu plików w formatach BMP/JPG/PNG/DCM/AVI/MP4 | TAK-podać
31 | DICOM | TAK
OBRAZOWANIE
1 | B-mode | TAK
2 | Obrazowanie harmoniczne | TAK
3 | M-Mode | TAK
4 | Anatomiczny M Mode (AMM) z 3 liniami na wszystkich oferowanych głowicach | TAK
5 | Color Doppler | TAK
6 | Power Doppler Kierunkowy Power Doppler | TAK
7 | Kierunkowy Power Doppler | TAK
8 | Pulsed Wave Doppler | TAK
9 | Doppler Spektralny HPRF | TAK
10 | Tryb Duplex/Triplex | TAK
11 | Regulowana głębokość penetracji w trybie 2D z zakresem głębokości penetracji ≥ (1 ÷ 30) cm, ze zmianą głębokości penetracji co ≤ 1 cm | TAK - podać
12 | Zakres regulacji siły akustycznej ≥ (10 ÷ 100)% | TAK - podać
13 | Regulacja wzmocnienia TGC min. 8 segmentów | TAK - podać
14 | Regulacja wzmocnienia LGC (lewa) oraz LGC (prawa) w zakresie 0-100 | TAK - podać
15 | Frame rate B-Mode: 385 obr./s. | TAK - podać
16 | Frame rate CD-Mode: 155 obr./s. | TAK - podać
17 | Zakres prędkości w trybie CD min.: 3 mm/s ~ 4,62 m/s | TAK - podać
18 | Zakres prędkości w trybie PW min.: 0.3mm/s to 9.24 m/s | TAK - podać
19 | Zakres prędkości w trybie CW min.: 1.6mm/s ~38.5m/s | TAK - podać
20 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 89 stopni | TAK - podać
21 | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z trzech niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacji z kolorowym Dopplerem | TAK
22 | Liczba ustawień różnych prędkości prezentacji w trybie M-mode ≥ 10 | TAK - podać
23 | Regulacja mapy szarości w trybie M-mode w zakresie min. 1-10 | TAK - podać
24 | Obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków w trybie nadawania i odbioru z maksymalną ilością linii min. 7 | TAK - podać
25 | Obrazowanie ze złożeniem częstotliwości FCI (Frequency Compounding Imaging) | TAK
26 | Technologia redukcji plamek ultrasonograficznych z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek | TAK
27 | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku | TAK
28 | Automatyczne ustawienie obszaru zainteresowania ROI na badanym naczyniu | TAK
29 | Automatyczna optymalizacja wzmocnienia (Gain), TGC oraz zakresu dynamicznego w trybie B | TAK
30 | Automatyczna optymalizacja skali i linii bazowej w trybie PW | TAK
31 | Możliwość rozszerzenia pola widzenia dla obrazu głębiej położonego dla sondy liniowej oraz konweksowej tzw. Extention Field Of View | TAK
GŁOWICA CONVEX DO BADAŃ OGÓLNYCH, JAMY BRZUSZNEJ
1 | Zakres częstotliwości głowicy minimum 1-6 MHz | TAK- podać
2 | Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 192 | TAK- podać
3 | Kąt pola skanowania minimum 69° | TAK- podać
4 | Szerokość minimum 50 mm | TAK- podać
5 | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 3 - 30 cm | TAK- podać
6 | Głowica wyposażona w przyciski pozwalające na sterowanie niektórymi funkcjami ultrasonografu | TAK
GŁOWICA LINIOWA WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
1 | Zakres częstotliwości głowicy minimum 4-15 MHz | TAK- podać
2 | Ilość kryształów piezoelektrycznych- minimum 192 | TAK- podać
3 | Możliwość pracy z przystawką do biopsji | TAK- podać
5 | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 1 - 12 cm | TAK- podać
5 | Szerokość pola FOV 38 mm | TAK- podać
6 | Głowica wyposażona w przyciski pozwalające na sterowanie niektórymi funkcjami ultrasonografu | TAK
Głowica endorektalna do badań urologicznych i położniczo-ginekologicznych
1 | Zakres częstotliwości głowicy minimum 3-11 MHz | TAK- podać
2 | Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 192 | TAK- podać
3 | Kąt pola skanowania minimum 185° | TAK- podać
4 | Wielorazowa przystawka biopsyjna dedykowana do głowicy | TAK
INNE
1 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań struktur płytko położonych: Zakres częstotliwości głowicy minimum 10-22 MHz, Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 192, Szerokość pola FOV 28 mm, Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 1 - 12 cm | TAK
2 | Możliwość rozbudowy o przełącznik nożny (2 pedały) | TAK
3 | Możliwość rozbudowy o system nawigacji igły biopsyjnej rozumiany jako system detekcji igły, ułatwiający jej prowadzenie w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora i wskazanie właściwej trajektorii igły w technikach in-plane i out-of-plane oraz zaznaczenie właściwym kolorem jej aktualnego położenia. | TAK
4 | Możliwość rozbudowy o platformę edukacyjną | TAK
5 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania nerwów | TAK
6 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski | TAK
7 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | TAK
8 | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK
Łączna wartość pakietu | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet nr 4
dodatek nr 2 do SWZ w postępowawniu o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Dostawa przedmiotu zamówienia dotowana z Funduszu Medycznego na finansowanie realizacji inwestycji pn.: ""Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w tym pracowni RTG oraz modernizacja i przebudowa laboratorium diagnostycznego"" Nr sprawy: ZP/N/12/24
Pakiet nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Głowica ultrasonograficzna |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
2 | Wyświetlacz do głowicy np.. Tablet, smartfon |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, minimum 24 miesiące gwarancji, rok produkcji 2024
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  | Punktacja |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE - podać - należy podać czy spełnia się wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
Głowica ultrasonograficzna
1 | Głowica nowej generacji, cyfrowo przetwarzająca wiązkę ultrasonograficzną bez zastosowania kryształków piezoelektrycznych | TAK
2 | Jedna głowica emulująca obrazowanie liniowe, convex i Phased Array | TAK
3 | Odporność na upadki, potwierdzona tzw. drop-test, z co najmniej 1,2 m i przeciążeniem 100G. | TAK - podać
4 | Wymiary max 163 x 56 x 35 mm | TAK - podać
5 | Waga max 310 gram | TAK - podać |  | 310 gram – 0 pkt. < 310 gram – 5 pkt
6 | Akumulator o pojemności min. 2600 mAh, pozwalający na min. 100 minut ciągłego skanowania, max. 5 godzin (do pełnego naładowania) z ładowaniem bezprzewodowym | TAK-podać |  | 100 minut – 0 pkt. > 100 minut – 5 pkt
7 | Tryby pracy min.: • M-mode, • B-mode, • Color Doppler, • Power Doppler | TAK - podać
8 | Głębokość skanowania min. 1-30cm | TAK - podać
9 | Zakres częstotliwości min. 1-10 MHz | TAK - podać
10 | Pomiary i adnotacje: • Pomiary liniowe • Pomiar elipsy • Etykiety tekstowe (możliwość tworzenia własnych lub wyboru spośród gotowych etykiet) | TAK
11 | Obliczenia OB | TAK
12 | Oprogramowanie do wzmocnienie igły biopsyjnej | TAK
13 | Możliwość jednoczesnego obrazowania naczyń w trybie in-plane oraz out-of-plane dla wybranych procedur (np. dostęp do żyły centralnej/obwodowej, dostęp tętniczy, blokady nerwów, zastrzyki do układu mięśniowo-szkieletowego) | TAK
14 | Sterowanie • Gain • TGC (bliskie, średnie, dalekie) • Głębokość | TAK- podać
15 | Aplikacje: • Brzuch • Aorta i woreczek żółciowy • Pęcherz • Kardiologia • FAST • Płuca • MSK • Nerwy • OB/GYN • Okulistyczne • Pediatric Brzuch • Pediatric Kardiologia • Pediatric Płuca • Małe części • MSK-tkanki miękkie • Naczynia | TAK - podać
16 | Przetwarzanie danych w chmurze | TAK - podać
17 | Wbudowany skaner pęcherza pozwalający określić automatycznie objętość w czasie krótszym niż 6 sekund i obrazujący pęcherz w 3D | TAK - podać
18 | Bezpieczeństwo: • Ochrona przesyłanych danych w sieci min. protokołem HTTPS, TLS 1.2 • Dane szyfrowane min. 256-bitowym algorytmem AES • Bezpieczne uwierzytelnianie użytkowników, hasła zgodne ze standardami NIST | TAK - podać
19 | Dodatkowe akcesoria: • Dedykowana walizka transportowa • Bezprzewodowa ładowarka | TAK
20 | Odporność na kurz i wodę zgodna z normą IP67 | TAK
Wyświetlacz do głowicy np. Tablet, smartfon
1 | W zestawie tablet współpracujący z głowicą | TAK
2 | Tablet zgodny z normami IP68, MIL STD 810G ; Anti-shock 1.5m (1.2m bez etui) | TAK - podać
3 | Wymiary ekranu min. 8” | TAK - podać
4 | Typ ekranu PLS TFT LCD | TAK
5 | Pamięć RAM min. 4GB | TAK - podać
6 | Pamięć wbudowana min. 64GB | TAK - podać
7 | Czytnik linii papilarnych | TAK
8 | Czytnik kart pamięci: microSD min. 1TB | TAK - podać
INNE
1 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK -podać
2 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski | TAK
3 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | TAK
4 | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK
Łączna wartość pakietu | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet nr 5
dodatek nr 2 do SWZ w postępowawniu o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Dostawa przedmiotu zamówienia dotowana z Funduszu Medycznego na finansowanie realizacji inwestycji pn.: ""Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w tym pracowni RTG oraz modernizacja i przebudowa laboratorium diagnostycznego"" Nr sprawy: ZP/N/12/24
Pakiet nr 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Videkolonoskop |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
2 | Videogastroskop |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Szafa do przechowywania endoskopów |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Myjnia automatyczna o kolonoskopów |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, minimum 24 miesiące gwarancji, rok produkcji 2024
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  | Punktacja |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE - podać - należy podać czy spełnia się wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. Tor wizyjny 1 szt
Procesor wizyjny:
1 | Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek dla wszystkich oferowanych endoskopów | TAK
2 | Rozdzielczość sygnału wideo min 1920x1080p | TAK - podać
3 | Wyjścia/wejścia typu: Min: • 1 x DVI-D (do podłączenia monitora medycznego lub archiwizacji HD) • 1 x DVI do podłączenia zewnętrznego sygnału (PIP) • 1x VGA 9 lub 15 pin na 4 x BNC (R,G,B, Sync) • 1x Y/C (S-VHS) do podłączenia systemu archiwizacji SD • 4 x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej (min dwa umieszczone na panelu przednim) • 2 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD • Przyłącze równoważenia potencjałów | TAK - podać
4 | Wyjście komunikacyjne RJ45 | TAK
5 | Funkcja maksymalnej, stałej ekspozycji światła przypisana do klawisza na panelu przednim do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki skórne (np. dla procedury PEG) | TAK
6 | Minimalne informacje (dane badania) – wyświetlane na ekranie monitora: - data badania - czas badania - stoper - imię i nazwisko pacjenta - ID pacjenta - wiek pacjenta - nazwa użytkownika (lekarza) - Imię i nazwisko pacjenta - nazwa placówki (szpitala) | TAK- podać
7 | Funkcja ZOOM min 2x w regulacji co 0,01x | TAK - podać
8 | Pełne menu procesora w języku polskim | TAK
9 | Możliwość wyświetlania niezależnie 2 obrazów na ekranie głównym (m.in. ruchomy + PIP) | TAK
10 | Możliwość wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora bez zasłonięcia ekranu głównego badania | TAK
11 | Możliwość wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora z podglądem zapisanych zdjęć | TAK
12 | Możliwość wyświetlania na ekranie monitora podglądu z zapisanych sekwencji wideo | TAK
13 | Możliwość obrazowania w różnych pasmach światła | TAK- podać
14 | Wycięcie min 6 zakresów pasma światła (min. pasma czerwonego, zielonego, niebieskiego) | TAK- podać
15 | Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na min 4 przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów) | TAK- podać
16 | Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (min. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na min 1 klawisz sterujący na panelu przednim procesora | TAK- podać
17 | Pompa insuflacyjna z min pięciostopniową regulacja pracy (0,1,2,3,4,5) | TAK- podać
18 | Przepływ pompy insuflacyjnej regulowany do 7,2 l/min | TAK- podać
19 | Wyposażony w butelkę wodną o pojemności min 200 ml. | TAK- podać
20 | Funkcja obrazowania w stopniach - detekcji (3 stopnie) - zarysu tkanki (3 stopnie) - weryfikacji zmiany (3 stopnie) | TAK- podać
21 | Możliwość zaprogramowania min 3 funkcji obrazowania na panelu przednim) dla diagnostyki G(D)OPP | TAK- podać
22 | Funkcja wyostrzenia powierzchniowego umożliwiająca wyostrzenie drobnych struktur poprzez wyostrzenie miejscowego kontrastu jasno-ciemno. | TAK- podać
23 | Funkcja wyostrzenia nieprawidłowości poprzez wyostrzenie składnika niebieskiego obszarów, które mają mniejsze natężenie luminancji, wytwarzana dla koloru żywych błon śluzowych poprzez dodanie koloru niebieskiego do obrazów struktur, które są trudne do wizualnego rozpoznania przy użyciu normalnej funkcji wyostrzenia | TAK
24 | Regulacja kontrastu w min 3 stopniach | TAK- podać
25 | Możliwość zapamiętania min 1000 zabiegów w pamięci urządzenia | TAK- podać
26 | Możliwość zaprogramowania czasu funkcji wyboru stop klatki w min 3 zakresach | TAK- podać
27 | Rejestracja zdjęć na pamięci USB z przodu lub z tyłu procesora w formacie bezstratnym PNG | TAK- podać
28 | Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu) | TAK
29 | Podłączenie endoskopu do procesora za pomocą jednego konektora | TAK
30 | Gniazdo do endoskopu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem endoskopu podczas badania | TAK
31 | Zewnętrzna klawiatura sterująca funkcjami procesora ze złączem typu USB | TAK
32 | Możliwość podłączenia 2 przycisków nożnego do sterowania funkcjami procesora | TAK
33 | Możliwość rozbudowy o moduł sterowania bezprzewodowego przesyłaniem zdjęć i filmów do systemu archiwizacji | TAK
34 | Dotykowy panel sterujący wyposażony w funkcję sterowania dotykowego za pomocą 2 palców (panel pojemnościowy) | TAK
35 | Programowalność funkcji sterowania procesorem, wyświetlanych i dostępnych z dotykowego panelu | TAK - podać
36 | Bezpośredni dostęp z panelu dotykowego do funkcji: • Zoom • Kontrast • Wyostrzenie obrazu • Wycięcie pasma światła • Regulacja pompy • Eksport zdjęcia do USB • Marker kątnicy • Nagrywanie sekwencji wideo | TAK - podać
37 | Regulacja oświetlenia z panelu dotykowego | TAK
38 | Pompa wbudowana w urządzenie o regulowanym ciśnieniu w zakresie min. 45-70 kPa | TAK - podać
39 | Układ regulacji jasności z minimum 3 ustawieniami: ręczne, uśrednione, szczytowe | TAK - podać
40 | Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min 10 stopniach | TAK - podać
41 | Możliwość regulacji barwy czerwonej w min 10 stopniach | TAK - podać
42 | Możliwość regulacji barwy niebeskiej w min 10 stopniach | TAK - podać
43 | Automatyczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu) | TAK
44 | Możliwość zapisania min 50 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego | TAK - podać
45 | Zasilanie 230-240V, 50-60 Hz, 200Va | TAK
46 | Warunki pracy: Temperatura otoczenia 10-40 st. C Wilgotność względna: 30-85% Ciśnienie: 700-1060 hPa | TAK - podać
Wyposażenie
1 | Monitor medyczny - przekątna min 27 cale | TAK - podać
2 | Kąt widzenia min 178° (prawo/lewo), min 178° (góra/dół) | TAK - podać
| Rozdzielczość Full HD 1920x1080 | TAK - podać
| Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomącą złącza DVI-D | TAK - podać
| Min 1 000 cd/m2 | TAK - podać
| Kontrast min 1 000:1 | TAK - podać
3 | Dotykowy panel sterujący | TAK
4 | Standard Vesa | TAK
5 | Monitor chirurgiczny LG z ekranem antyrefleksyjnym redukuje odbicia światła, dzięki czemu wyświetlacz jest lepiej widoczny w trudnych i zmieniających się warunkach oświetlenia wewnętrznego. Co więcej, powłoka zapobiegająca pozostawianiu odcisków palców zapewnia ochronę przed niepożądanymi śladami i smugami | TAK - podać
6 | Funkcja ochrony przed migotaniem niweluje ten problem niemal w 100%, co pomaga zminimalizować zmęczenie oczu. Połącze[1]nie tej funkcji ze sprawdzoną jakością obrazu w technologii IPS pozwala użytkownikom wygodnie pracować przez cały dzień. | TAK - podać
II. Videogastroskop (HDTV) 2 szt.
1 | Średnica kanału roboczego – 3,2 mm | TAK
2 | Średnica zewnętrzna wziernika– 9,8 mm | TAK
3 | Kąt zagięcia: Góra/dół: 210/120 stopni Lewo/prawo: 120/120 stopni | TAK
4 | Chip CMOS w końcówce endoskopu | TAK
5 | Wbudowane diody LED o temperaturze barwy 5000K | TAK
6 | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie, numerze seryjnym oraz wersji oprogramowania wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | TAK
7 | Kąt obserwacji – 140 st. z funkcją zoom sterowaną przyciskiem na rękojeści endoskopu | TAK
8 | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer do mocowania narzędzi oraz śluz roboczych | TAK
9 | Wyposażony w kanał wodny typu Water Jet | TAK
10 | Zawór testera szczelności w konektorze | TAK
11 | 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów | TAK
12 | Dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu | TAK
13 | System głębi ostrości min 3-100mm | TAK - podać
14 | Długość robocza min 1050mm | TAK - podać
15 | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła | TAK
16 | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora z funkcją rotacji o min 180 stopni (dla zabezpieczenia endoskopu przed skręceniem) | TAK - podać
17 | Konektor nie wymagający zabezpieczenia przez zanurzeniem (ochronnych kapturów) | TAK / NIE podać |  | TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt.
18 | Przewód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń | TAK / NIE podać |  | TAK- 5 pkt. NIE- 0 pkt.
19 | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia | TAK / NIE podać |  | TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt.
20 | Konektor do endoskopu z umieszczonym rokiem produkcji endoskopu, numerem seryjnym oraz nazwą producenta | TAK
21 | Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla GOPP | TAK
22 | Kompatybilność z funkcją naświetlania laserowego | TAK
23 | Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji 6 zakresów widma | TAK
24 | Aparat w pełni zanurzalny bez nakładek uszczelniających na konektorze łączącym z procesorem | TAK
25 | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (załączyć listę) | TAK
26 | Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu lub sterylizacji plazmowej | TAK
27 | Długość całkowita min 1366 mm | TAK - podać
28 | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF | TAK
29 | Stopień ochrony przed wodą IPX7 | TAK
30 | Końcówka dystalna wyposażona w diody LED | TAK
31 | Współpraca z oferowanym torem wizyjnym | TAK
32 | Wyposażenie: -Olejek silikonowy do uszczelek zaworu – kpl szt -Zawór ssący wielorazowy – 1 kpl -Zawór woda powietrze wielorazowy – 1 kpl -Komplet uszczelek do zaworu ssącego – 1 kpl -Komplet uszczelek do zaworu woda/powietrze – 1 kpl - Komplet wielorazowych zaworów wlotowych kanału biopsyjnego – 1 kpl - Szczotka czyszcząca kanał roboczy – kpl - Adaptery do ręcznego mycia aparatu – 1 kpl | TAK
III. Videokolonoskop (HDTV) 2 szt.
1 | Średnica kanału roboczego – 3,8 mm | TAK
2 | Średnica zewnętrzna wziernika– 13,2 mm | TAK
3 | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – 13,2 mm | TAK
4 | Chip CMOS w końcówce endoskopu | TAK
5 | Wbudowane diody LED o temperaturze barwy 5000K | TAK
6 | Dzielona sztywność wziernika w 3 odcinkach wyposażona w technologię zapewniającą optymalne przeniesienie momentu sił skrętnej wzdłuż osi sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na końcówkę zdalną, co umożliwia kontrolę podczas wprowadzania wideokolonoskopu w trakcie procedur endoterapeutycznych ułatwiająca wprowadzanie do jelita | TAK
7 | Kąt obserwacji – 140 st. z funkcją zoom z przycisku endoskopu z rękojeści endoskopu | TAK
8 | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer | TAK
9 | Złącze konektora kanału Water Jet typu Luer | TAK
10 | Zawór testera szczelności w konektorze | TAK
11 | 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu | TAK
12 | Dostęp do pełnej regulacji wycięcia pasma światła z przycisku regulacji powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu | TAK
13 | System głębi ostrości min 3-100mm | TAK - podać
14 | Długość robocza min. 1500mm | TAK - podać
15 | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła (pełna kompatybilność w wszystkimi funkcjami oferowanego procesora wizyjnego | TAK
16 | Kanał płuczący WaterJet – gniazdo zintegrowane z konektorem do procesora | TAK
17 | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora z funkcją rotacji o min 180 stopni (dla zabezpieczenia endoskopu przed skręceniem) | TAK - podać
18 | Konektor nie wymagający zabezpieczenia przez zanurzeniem (ochronnych kapturów) | TAK / NIE podać |  | TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt.
19 | Przewód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń | TAK / NIE podać |  | TAK- 5 pkt. NIE- 0 pkt.
20 | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia | TAK / NIE podać |  | TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt.
21 | Możliwość rozbudowy o tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla dolnego odcinka przewodu pokarmowego | TAK
22 | Tryb obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min 6 zakresów widma | TAK
23 | Aparat w pełni zanurzalny bez nakładek uszczelniających na konektorze łączącym z procesorem | TAK
24 | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (załączyć listę) | TAK
25 | Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu lub sterylizacji plazmowej | TAK
26 | Długość całkowita co najmniej 1816mm | TAK - podać
27 | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym BF | TAK
28 | Wyposażenie:Olejek silikonowy do uszczelek zaworu – kpl szt - Zawór ssący wielorazowy – 1 kpl - Zawór woda powietrze wielorazowy – 1 kpl - Komplet uszczelek do zaworu ssącego – 1 kpl - Komplet uszczelek do zaworu woda/powietrze – 1 kpl - Komplet wielorazowych zaworów wlotowych kanału biopsyjnego – 1 kpl - Szczotka czyszcząca kanał roboczy – kpl - Adaptery do ręcznego mycia aparatu – 1 kpl | TAK
IV. Szafa do przechowywania endoskopów
1 | Możliwość przechowywania min 4 endoskopów | TAK - podać
2 | Możliwość umieszczenia min. 4 endoskopów giętkich (gastroskopy oraz kolonoskopy, dowolnego producenta) | TAK
3 | Pełna kompatybilność z posiadanymi oraz oferowanymi endoskopami | TAK
4 | Wykonana z elementów ze stali nierdzewnej | TAK
5 | Szafa wyposażona w tacę ociekowe | TAK
6 | Szafa wyposażona w przeszklone drzwi | TAK
7 | Min. 4 wysuwane wieszaki do przechowywania endoskopów w pozycji wiszącej | TAK - podać
8 | Wymiary szer/wys: 1050x2000 (+/- 30%) | TAK - podać
V. Myjnia automatyczna
1 | Urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji jednego endoskopu | TAK
2 | Możliwość mycia endoskopów różnych producentów | TAK
3 | Praca w systemie zamkniętym | TAK
4 | Jednokrotne lub wielokrotne użycie roztworu środka dezynfekcyjnego | TAK
5 | Wyświetlacz LCD | TAK
6 | Waga max. 80 kg | TAK - podać
7 | Informacja na ekranie o aktualnym etapie procesu | TAK
8 | Wymiary zewnętrzne nie większe niż wys. 100,5 cm, gł. 73,5 cm , szer. 44,5 cm. (+/-2 cm w każdej płaszczyźnie) | TAK - podać
9 | W ramach procesu mycia i dezynfekcji realizacja: mycia, płukania, dezynfekcji, płukania, przedmuch kanałów | TAK
10 | Możliwość ręcznego zaprogramowania czasu procesu w zależności od stosowanych środków | TAK
11 | Możliwość stosowania środków myjących i dezynfekujących różnych producentów . | TAK
12 | Test szczelności. Wyjście dyszy testera szczelności umiejscowione w komorze myjąco - dezynfekującej. | TAK / NIE podać |  | TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt.
13 | Automatyczny proces uzupełniania i opróżniania zbiornika ze środkiem dezynfekującym sterowany z konsoli urządzenia | TAK
14 | Wbudowana lampa UV do dezynfekcji wody | TAK
15 | Możliwość stosowania wymiennie środków dezynfekujących typu GA i PAA | TAK
16 | Mobilność urządzenia (układ jezdny z blokadą kół) | TAK
17 | Drukarka raportująca proces pracy urządzenia | TAK
18 | Pojemność zbiornika na detergent min. 1,5 l. | TAK - podać
19 | Pojemność zbiornika na środek dezynfekujący min. 13 l. | TAK - podać
20 | Raporty statusu środka dezynfekcyjnego | TAK
21 | Program samodezynfekcji myjni | TAK / NIE podać |  | TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt.
22 | Elektroniczne czyszczenie filtrów | TAK
23 | Programy realizujące proces mycia i dezynfekcji – min. 15 programów do wyboru | TAK -podać
24 | Możliwość rozbudowy o moduł przekazywania danych o dezynfekcji do systemu archiwizacji badań endoskopowych | TAK / NIE podać |  | TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt.
Łączna wartość pakietu | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet nr 6
dodatek nr 2 do SWZ w postępowawniu o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Dostawa przedmiotu zamówienia dotowana z Funduszu Medycznego na finansowanie realizacji inwestycji pn.: ""Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w tym pracowni RTG oraz modernizacja i przebudowa laboratorium diagnostycznego"" Nr sprawy: ZP/N/12/24
Pakiet nr 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Wózek anestezjologiczny |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
2 | Wózek do transportu pacjenta |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2024
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  | Punktacja |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE - podać - należy podać czy spełnia się wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. Wózek anestezjologiczny
1 | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodporne tworzywo poliuretanowe | TAK
2 | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. | TAK / NIE podać |  | TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt.
3 | Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : 90 cm, +/-5 cm - Głębokość : 72 cm, +/-5 cm - Szerokość: 83cm, +/-5cm | TAK - podać
4 | Wózek wyposażony w: - trzy szuflady o wysokości 100mm - dwie szuflady o wysokości 150 mm | TAK - podać
5 | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. | TAK
6 | Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji. | TAK- podać
7 | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie, zwiększające zwrotność wózka | TAK - podać
8 | Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami | TAK
9 | Wyposażenie podstawowe wózka : - blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - pojemnik do zużytych igieł, - otwieracz ampułek, - pojemnik na cewniki, - pojemnik na butelki, - kosz na odpadki , - co najmniej dwa przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, - wysuwaną spod blatu półkę do pisania, - półkę na żel, - uchwyt na butlę z tlenem, - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka | TAK - podać
10 | Wyposażenie dodatkowe: - Tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty. Pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych, - półka ze stali nierdzewnej montowana do nadstawki - szyna ze stali nierdzewnej na akcesoria montowana do nadstawki - wieszak kroplówki z regulacją wysokości montowany w blacie wózka | TAK
11 | Kolorystyka szuflad do wyboru | TAK - podać
12 | Deklaracja zgodności | TAK
13 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK- podać |  | do 24 miesięcy- 0 pkt. do 36 miesięcy- 10 pkt.
II. Wózek do transporu pacjenta
1 | Wymiary zewnętrzne 2100 x 750 mm (+/- 20 mm) | TAK- podać
2 | Wymiary leża 1930 x 650 mm (+/- 20 mm) | TAK- podać
3 | Regulacja wysokości nożna hydrauliczna 550 - 900 mm (+/- 20 mm) | TAK- podać
4 | Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna minimum +/- 18 ˚ | TAK- podać
5 | Leże przezierne dla promieni RTG, możliwość wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG oraz Ramieniem C. Pod blatem uchwyt na kasetę min pod segmentem pleców w celu wykonania zdjęcia w pozycji siedzącej. Boki wózka wyposażone w listwę pełniąca funkcję odbojników, listwa wykonana z tworzywa Polipropylenowego z 4 wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia wózka. | TAK- podać
6 | Regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0 – 90o. rączka zwalniająca blokadę sprężyny gazowej, umieszczona bezpośrednio przy segmencie pleców w obu narożnikach. | TAK- podać
7 | Koła o średnicy min 200mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca w podstawie od strony nóg i głowy pacjenta. Oznaczone kolorystycznie, dźwignia czerwona służąca do blokady centralnej, zielona do koła kierunkowego – opuszczająca 5te koło | TAK
8 | Piąte koło pod leżem, zwiększające zwrotność wózka, 5te koło jako koło kierunkowe. 5te koło opuszczane za pomocą dźwigni nożnej. W pozycji podniesionej, znajdujące się 65mm nad podłogą. | TAK- podać
9 | Bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji min 320 kg | TAK - podać |  | do 320 kg- 0 pkt. powyżej 320 kg- 10 pkt.
10 | Leże wózka oparte na dwóch szczelnych kolumnach. Kolumny zabezpieczone przed wnikaniem płynów i pyłów do wewnątrz. | TAK- podać
11 | Listwy odbojowe na bokach wózka. W narożnikach leża krążki odbojowe | TAK- podać
12 | Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta | TAK
13 | Materac o grubości min 100 mm, pozwalający przebywać pacjentowi nawet do 24h bez ryzyka powstania odleżyn. Możliwość wykorzystania wózka jako łóżko pobytowe do 24h | TAK
14 | Materac stabilizowany na wózku za pomocą dolnej warstwy pokrowca pokrytej powłoką antypoślizgową. | TAK
15 | Barierki boczne metalowe w pełni zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża. Dźwignia zwalniająca blokadę wbudowana w ramę leża od strony nóg, w miejscu niedostępnym dla pacjenta Barierki składające się z sześciu pionowych szczebli połączonych tworzywowymi nakładkami, nakładki tego samego koloru co krążki odbojowe oraz uchwyty do prowadzenia. | TAK
16 | Składane, stalowe uchwyty do prowadzenia, umieszczone w narożnikach od strony nóg | TAK
17 | Stalowe wieszaki kroplówki (2 od strony głowy) z teleskopową regulacją wysokości. Każdy wieszak posiadający dwa rozkładane haczyki. | TAK - podać
18 | Wieszaki z możliwością złożenia na konstrukcję wózka, gdy nie są potrzebne. | TAK - podać
19 | Stalowa konstrukcja statywu wzmocniona, pełniąca funkcją uchwytu do prowadzenia wózka. Od strony głowy brak dodatkowych uchwytów do pchania. | TAK
20 | Wyposażenie: - materac opisany powyżej, - 4 haczyki na akcesoria (np. worki urologiczne) oraz metalowy reling po obu bokach wózka - min 3 metalowe uchwyty na pasy do stabilizowania pacjenta na blacie | TAK - podać
21 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK - podać |  | do 24 miesięcy- 0 pkt. do 36 miesięcy- 10 pkt.
Łączna wartość pakietu | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet nr 7
dodatek nr 2 do SWZ w postępowawniu o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Dostawa przedmiotu zamówienia dotowana z Funduszu Medycznego na finansowanie realizacji inwestycji pn.: ""Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w tym pracowni RTG oraz modernizacja i przebudowa laboratorium diagnostycznego"" Nr sprawy: ZP/N/12/24
Pakiet nr 7
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Inkubator noworodkowy |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, minimum 24 miesiące gwarancji, rok produkcji 2024
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  | Punktacja |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE - podać - należy podać czy spełnia się wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1 | Konstrukcja kopuły dwuścienna Inkubator transoportowy | TAK
2 | System kontroli i regulacji temperatury | TAK
3 | 2 tryby : tryb powietrze , tryb dziecko z funkcją powyżej 37st. C | TAK
4 | Panel sterowania wyposażony w ekran LCD 5,6” dotykowy | TAK
5 | Wewnętrzny system oświetlenia, nie wywołujący szoku | TAK
6 | Monitorowanie wartości stężenia tlenu | TAK
7 | Wyposażony w system alarmowy : alarm zasilania, błąd systemowy, błąd czujnika, przegrzanie, przekroczenie ustawionych zakresów monitorowanych parametrów | TAK
8 | 3 możliwości zasilania: sieciowe 230V 50Hz, 12 lub 24V z gniazda np. w karetce i akumulatorowe | TAK
9 | Zasilanie akumulatorowe min. 3 godz. | TAK
10 | Monitorowanie SpO2 standard Massimo | TAK/ NIE Podać |  | Kryterium oceny ofert: TAK- 40 pkt. NIE- 0 pkt. PODAĆ
11 | Wymiary inkubatora 1030x472x448mm, waga 25kg | TAK
12 | Standardowy wózek pod inkubator z regulacją wysokości 450 – 800mm, waga 30kg, z możliwością zamontowania 2 butli | TAK
13 | Możliwość zastosowania wózka z przeznaczeniem do karetki z dodatkową platformą | TAK
14 | Możliwość rozbudowy o monitoring hemoglobiny, system kontroli wilgotności oraz tlenu | TAK
Łączna wartość pakietu | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet nr 8
dodatek nr 2 do SWZ w postępowawniu o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Dostawa przedmiotu zamówienia dotowana z Funduszu Medycznego na finansowanie realizacji inwestycji pn.: ""Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w tym pracowni RTG oraz modernizacja i przebudowa laboratorium diagnostycznego"" Nr sprawy: ZP/N/12/24
Pakiet nr 8
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Ssak elektryczny |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, minimum 24 miesiące gwarancji, rok produkcji 2024
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  | Punktacja |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE - podać - należy podać czy spełnia się wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1 | Ssak elektryczny wyposażony w podstawę jezdną na czterech kółkach | TAK
2 | Ssak wyposażony w min. 2 pojemniki o pojemności 4 litrów | TAK
3 | Aspirator i pompa typu tłokowgo gwarantująca wysoką siłę i szybkość zasysania dużych ilości płynów – 90 l na min przy sile zasysania 675 mmHg | TAK/ NIE Podać |  | Kryterium oceny ofert: TAK- 40 pkt. NIE- 0 pkt. PODAĆ
4 | Waga max 20 kg | TAK- podać
5 | Wymiary max 460 x 850 (h) x 420 mm (+/- 15 mm) | TAK - podać
6 | Przeciwbakteryjne filtry hydrofobowe 99 %. Filtr bakteryjny ogranicza ryzyko przenoszenia zakażeń między pacjentami. | TAK
Łączna wartość pakietu | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet nr 9
dodatek nr 2 do SWZ w postępowawniu o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Dostawa przedmiotu zamówienia dotowana z Funduszu Medycznego na finansowanie realizacji inwestycji pn.: ""Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w tym pracowni RTG oraz modernizacja i przebudowa laboratorium diagnostycznego"" Nr sprawy: ZP/N/12/24
Pakiet nr 9
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Chłodnia do odczynników oraz przechowywania krwi |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2024
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  | Punktacja |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE - podać - należy podać czy spełnia się wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1 | Obieg powietrza: wymuszony | TAK
2 | - pojemność komory: min 400 l - pojemność użytkowa komory: min 324 l | TAK - podać
3 | - drzwi: szklane lub podwójne | TAK - podać
4 | zakres temperatury pracy: 0...+15 C - sterownik mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LCD - materiał komory: wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 0H18 (DIN 1.4301) - materiał obudowy: obudowa z blachy malowanej proszkowo na kolor szary z nadstawką grafitową - wymiary zewnętrzne (szer/wys/gł): 620/1910/650 mm - wymiary komory (szer/wys/gł): 480/1660/420 mm - maksymalne obciążenie półki: 10 kg - maksymalne obciążenie urządzenia: 60 kg - moc znamionowa: 350 W - waga : 90 kg - regulacja temperatury: co 0,1 C - zabezpieczenie:klasy 3.2 zgodnie z DIN 12885 - zasilanie 50Hz: 230 V - ilość półek standard/max:4//10 | TAK - podać
5 | duży (7"), czytelny, kolorowy wyświetlacz dotykowy - wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy (100 segmetów) - podgląd danych pomiarowych w postaci tabeli i wykresu - sygnalizacja wizualna i dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury - funkcja Administratora umożliwiająca zarządzanie kontami Użytkowników - kontrola dostępu przez logowanie zabezpieczone hasłem - pamięć wewnętrzna dla danych pomiarowych oraz programów - możliwość obsługi w rękawiczkach lateksowych - rejestr zdarzeń z obsługą notatki Użytkownika - Alarm szybka wizualna informacja o stanie urządzenia - użytkownik może zapisywać notatkę (50 znaków) w pamięci sterownika - szybka zmiana parametrów: temperatura, wilgotność, czas, stopień - otwarcia kominka wentylacyjnego i praca wentylatora | TAK - podać
6 | Możliwość tworzenia użytkowników i przypisywania im uprawnień i haseł - pamięć min 40 programów Użytkownika - pamięć danych pomiarowych (10 000 danych dla każdego Użytkownika), z możliwością wyświetlania na panelu bądź na monitorze komputera w formie tabeli lub wykresu - zapisywanie danych pomiarowych na zewnętrznej pamięci przez port USB - rejestr zdarzeń | TAK - podać
7 | Pozostałe informacje: - dotykowy, kolorowy wyświetlacz graficzny (obsługa komfortowa - jak obsługa smartfona) - 4 półki druciane INOX, regulowane położenie prowadnic - otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika f=30 mm - pamięć wyników pomiarowych - zamknięcie na klucz - sygnalizacja otwartych drzwi - oświetlenie wewnętrzne LED - gniazdo USB (dla dysku zewnętrzego) - możliwość podłączenia do sieci Ethernet (w zestawie kabel Ethernet) - sterowanie urządzeniem z poziomu komputera - profile czasowo-temperaturowe w każdym programie | TAK
8 | - komunikacja i transfer danych przez: LAN, USB, WiFi | TAK/ NIE Podać |  | Kryterium oceny ofert: TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt. PODAĆ
9 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK- podać |  | do 24 miesięcy- 0 pkt. do 36 miesięcy- 20 pkt.
Łączna wartość pakietu | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet nr 10
dodatek nr 2 do SWZ w postępowawniu o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Dostawa przedmiotu zamówienia dotowana z Funduszu Medycznego na finansowanie realizacji inwestycji pn.: ""Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w tym pracowni RTG oraz modernizacja i przebudowa laboratorium diagnostycznego"" Nr sprawy: ZP/N/12/24
Pakiet nr 10
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Fabrycznie nowe stanowisko do resuscytacji noworodka z promiennikiem |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2024
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  | Punktacja |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE - podać - należy podać czy spełnia się wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1 | Głowica grzewcza z promiennikiem promieniowania podczerwonego z parabolicznym reflektorem | TAK
2 | System kontroli i regulacji temperatury : wstępne podgrzewanie, tryb ręczny, tryb dziecka, funkcja kangurowania | TAK
3 | Panel sterowania wyposażony w ekran LCD min 10,4” dotykowy | TAK-podać
4 | Automatyczna regulacja jasności ekranu oraz tryb nocny | TAK
5 | Funkcja czasowa APGAR oraz CPR | TAK
6 | Wyposażony w system alarmowy min. alarm zasilania, błąd systemowy, uszkodzenia promiennika, przekroczenie ustawionych zakresów temperatury oraz granic alarmowych innych monitorowanych parametrów | TAK-podać
7 | Bezdotykowe kasowanie alarmów | TAK
8 | Stolik z materacykiem dla noworodka oraz otwieranymi ściankami z możliwością demontażu. | TAK
9 | Elektryczna regulacja kąta nachylenia stanowiska za pomocą 2 przycisków | TAK
10 | Elektryczna regulacja wysokości leża za pomocą dwóch przycisków nożnych z obydwu stron | TAK
11 | Podstawa na czterech kółkach z hamulcami | TAK
12 | Stanowisko wyposażone w resuscytator, mieszalnik AIR-O2, oraz niskociśnieniowy ssak | TAK
13 | Stanowisko wyposażone w minimum: półkę, szufladę oraz jedną pionową szynę do montażu wyposażenia | TAK
14 | Wbudowana waga noworodka | TAK
15 | Wymiary minimum: 1200x840x1650-1800 mm | TAK-podać
16 | Monitorowanie SpO2 - Massimo | TAK/ NIE Podać |  | TAK- 20 pkt. NIE- 0 pkt.
17 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie EKG, NIBP, Hemoglobiny,CO2 ( istnieje w dniu składania oferty)
18 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK- podać |  | do 24 miesięcy- 0 pkt. do 36 miesięcy- 20 pkt.
Łączna wartość pakietu | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet nr 11
dodatek nr 2 do SWZ w postępowawniu o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Dostawa przedmiotu zamówienia dotowana z Funduszu Medycznego na finansowanie realizacji inwestycji pn.: ""Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w tym pracowni RTG oraz modernizacja i przebudowa laboratorium diagnostycznego"" Nr sprawy: ZP/N/12/24
Pakiet nr 11
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Pompy strzkawkowe wraz ze stacja dokującą |  | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, gwarancja minimum 24 miesiące
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  | Punktacja |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE - podać - należy podać czy spełnia się wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1 | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi przeznaczona do intensywnej opieki nad pacjentami dorosłymi oraz dziećmi | TAK
2 | Rok produkcji, urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2023 lub 2024 r. | TAK- podać
3 | Zabezpieczenie pompy przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki, podać stopień ochrony IP – wymagany nie mniej niż IP X2, CF | TAK- podać
4 | Zatrzaskowy sposób mocowania pompy w stacji dokującej | TAK- podać
5 | Strzykawka mocowana od przodu . | TAK- podać
6 | Automatyczne rozpoznawanie rozmiary strzykawki | TAK- podać
7 | Blokada tłoka strzykawki, działająca niezależnie od położenia głowicy napędowej | TAK
8 | Masa pompy max 1,6 kg z baterią | TAK- podać
9 | Pompa zajmująca przestrzeń, poniżej 2700 cm3 | TAK- podać
10 | Obsługa wszystkich rozmiarów strzykawek od 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml i 50/60 ml. | TAK- podać
11 | Rozpoznawanie co najmniej 20 marek strzykawek, nowa marka może być skalibrowana na żądanie | TAK- podać
12 | 9 typów trybów infuzji (szybkość, czas, waga, sekwencja, tryb przekaźnika, trapez, dawka nasycająca, mikro, TIVA) | TAK/ NIE Podać |  | TAK- 20 pkt. NIE- 0 pkt.
13 | Tryb przekaźnika dostępny ze stacją roboczą. Umożliwia automatyczne przełączanie dwóch lub więcej pomp w dowolnym trybie infuzji bez przerwy w infuzji. Możliwość ustalenia kolejności przełączania | TAK
14 | Zakres szybkości infuzji, od 0,1 ~ 2000 ml/h, przyrost co 0,01 ml/h maksymalnie | TAK- podać
15 | Zakres VTBI 0,10 - 9999 ml | TAK
16 | Całkowita objętość w zakresie 0-9999,99 ml | TAK
17 | Dostępne 3 rodzaje bolusa: ręczny, szybki ilościowy, automatyczny. Prędkość bolusa regulowana w zakresie od 0,1 ml/h do 2000 ml/h | TAK- podać
18 | Funkcja antybolusa | TAK
19 | W trybie pracy sekwencyjnym można edytować 10 sekwencji | TAK
20 | Dokładność z uwzględnieniem dokładności strzykawki lepsza lub równa ±2%. | TAK- podać
21 | 11 poziomów ciśnienia okluzji do wyboru w zakresie od 225 do 975 mmHg | TAK
22 | Zakres oczyszczania regulowany w zakresie od 0,1 ml/h do 2000 ml/h | TAK
23 | 11 poziomów głośności dźwięków alarmów, sygnał świetlny i powiadomienie tekstowe dla alarmów | TAK
24 | Łącznie 17 alarmów w tym alarm braku drenu podłączonego do strzykawki, indeks przekaźnika zdublowany | TAK- podać
25 | Automatyczna blokada ekranu dostępna z hasłem lub bez, czas blokowania można regulować w zakresie od 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 10 min, 30 min lub OFF | TAK- podać
26 | Kolorowy ekran dotykowy TFT, z trybem nocny | TAK- podać
27 | 10 poziomów jasności ekranu | TAK
28 | Do wyboru 7 kolorów ekranu, możliwość ustawienia innego koloru ekranu dla każdej pompie w zestawie 7 pomp | TAK
29 | Czytelne informacje wyświetlane na ekranie w trzech obszarach, w tym marka strzykawki, specyfikacje strzykawki, poziom ciśnienia okluzji, ciśnienie w czasie rzeczywistym, zewnętrzne zasilanie, poziom baterii, blokada ekranu, aktualna szybkość infuzji, objętość infuzji. klawisz skrótu: [Start], [Purge], [Clear], [Stop] i [Bolus] | TAK
30 | 2000 zdarzeń operacyjnych rejestrowanych do wglądu | TAK- podać
31 | Rejestracja 20 ostatnich terapii, możliwy szybki wybór jednej z nich | TAK- podać
32 | Biblioteka leków na 1000 leków z możliwością ustawienia limitów, do 5000 leków w bibliotece | TAK
33 | Obsługa RS-485, zintegrowane 3 interfejsy USB | TAK
34 | Możliwość podłączenia skanera kodów kreskowych do identyfikacji ID | TAK/ NIE Podać |  | TAK- 20 pkt. NIE- 0 pkt.
35 | Możliwość podłączenia Wi-Fi | TAK
36 | Funkcja miareczkowania | TAK
37 | Praca z baterii, minimalnie 6 h godzin przy szybkości infuzji 5 ml/h | TAK
38 | Możliwość łączenia w stos pomp ze sobą i przenoszenia przy użyciu jednego uchwytu bez konieczności instalacji w stacji dokującej- pompy wyposażone w szyny fabryczne | TAK
39 | Pompa wyposażona w uchwyt mocowania do szyny/ drążka z możliwością obrotu co 90 stopni | TAK
40 | Pompa z uchwytem mocowanym u góry pompy do przenoszenia pompy | TAK- podać
41 | Możliwość podłączenia pomp do centrali monitorującej wszystkie pompy zbiorczo poprzez bezprzewodowe połączenie wi-fi, funkcja dostępna w pompie lub stacji | TAK
42 | Stacja dokująca na 3 pompy wyposażona w komunikację wifi z możliwością rozbudowy o kolejne gniazda, wyposażona w złącza komunikacyjne 4 sztuki z możliwością rozbudowy o kolejne pompy. Jedna stacja dokująca musi posiadać możliwość zainstalowania minimum 6 pomp. | TAK- podać
Łączna wartość pakietu | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet 12
dodatek nr 2 do SWZ w postępowawniu o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Dostawa przedmiotu zamówienia dotowana z Funduszu Medycznego na finansowanie realizacji inwestycji pn.: ""Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w tym pracowni RTG oraz modernizacja i przebudowa laboratorium diagnostycznego"" Nr sprawy: ZP/N/12/24
Pakiet nr 12
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Defibrylator transportowy - przenośny |  | szt. | 4 | 0 | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy 2024r., gwarancja minimum 24 miesiące
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE- należy wpisać odpowiednie dot. kryterium oceny
ZASILANIE
1 | Akumulatorowe | TAK
2 | Akumulatory: minimum 2 w zestawie. Czas pracy z jednego akumulatora (przy monitorowaniu) min. 3 godz. | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 10 pkt. NIE- 0pkt.
3 | Ładowarka akumulatorów minimum dwustanowiskowa z możliwością montażu w przedziale medycznym ambulansu. Możliwość ładowania akumulatorów z AC 230V lub DC 12V | TAK
4 | Waga monitora z możliwością defibrylacji max. 10 kg | TAK
EKG
1 | Zakres wzmocnienie sygnału ekg min. od 0,25-4cm/Mv, min. 8 poziomów | TAK
2 | Ilość kanałów ekg: min. 12 | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 10 pkt. NIE- 0pkt.
3 | Interpretacja i analiza przebiegu ekg w zależności od wieku pacjenta i płci | TAK
SpO2
1 | Zakres pomiaru min. 50 -100% | TAK
2 | Czujniki SpO2 wielorazowego użytku typu klips na palec dla dorosłych i dla dzieci | TAK
NIBP POMIAR CIŚNIENIA METODĄ NIEINWAZYJNĄ
1 | Zakres pomiaru min. 40 – 210 mm Hg | TAK
2 | Tryb ręczny i automatyczny | TAK
3 | Metoda pomiaru: oscylometryczna | TAK
4 | EtCO2 Pomiar stężenia CO2 w powietrzu wydychanym | TAK
5 | Zakres pomiaru EtCO2 0-99 mmHg | TAK
DEFIBRYLACJA
1 | Łyżki twarde defibrylatora dla dorosłych i dla dzieci | TAK
2 | Defibrylacja ręczna | TAK
3 | Defibrylacja półautomatyczna AED | TAK
4 | Dostarczana energia w zakresie min. 5 – 360 J | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 10 pkt. NIE- 0pkt.
5 | Możliwość manualnego wyboru poziomu energii zewnętrznej – min. 25 poziomów | TAK
6 | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK
7 | Kardiowersja | TAK
STYMULACJA PRZESKÓRNA SERCA
1 | Tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna | TAK
2 | Zakres regulacji częstości impulsów stymulujących min. 50 – 150 / minutę | TAK
3 | Zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 10 -180 mA | TAK
EKRAN
1 | Przekątna ekranu > 8 cala | TAK
2 | Kolorowy LCD TFT | TAK
3 | Funkcja – dobrej widoczności w dużym oświetleniu | TAK
REANIMACJA KRĄŻENIOWO – ODDECHOWA
1 | Metronom do wspierania kompresji klatki piersiowej i oddychania, programowany dla min. czterech grup pacjentów (dorośli, dzieci, zaintubowani, niezaintubowani) | TAK
2 | Alarmy wszystkich monitorowanych funkcji | TAK
DRUKARKA
1 | Szerokość papieru min. 90 mm | TAK
2 | Ilość kanałów jednocześnie drukowanych: min. 3 | TAK
3 | Prędkość przesuwu papieru: min. 2 (25 i 50 mm/sek.) | TAK
INNE WYMAGANIA
1 | Możliwość archiwizacji wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | TAK
2 | Możliwość transmitowania zapisu ekg i innych danych medycznych z defibrylatora do wszystkich stacji odbiorczych w województwie lubuskim. | TAK
3 | Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania | TAK
4 | Odporność na wilgoć i kurz nie mniejsza niż IP44 | TAK
5 | Impregnowana torba do noszenia na ramieniu z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne | TAK
6 | Certyfikowany uchwyt montażowy urządzenia w przedziale medycznym ambulansu drogowego zgodny z normą PN-EN 1789 | TAK
7 | Modem teletransmisji danych 4G / 5G | TAK
8 | 24 miesiące – minimalny wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 10 pkt. NIE- 0pkt.
9 | Pakiet bezpłatnych przeglądów serwisowych realizowanych u Zamawiającego w okresie gwarancji przez okres 24 miesiące | TAK - podać
Łączna wartość pakietu | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet nr 13
dodatek nr 2 do SWZ w postępowawniu o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Dostawa przedmiotu zamówienia dotowana z Funduszu Medycznego na finansowanie realizacji inwestycji pn.: ""Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w tym pracowni RTG oraz modernizacja i przebudowa laboratorium diagnostycznego"" Nr sprawy: ZP/N/12/24
Pakiet nr 13
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Urządzenie do kompresji klatki piersiowej |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy min. 2023r, gwarancja minimum 24 miesiące
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  | Punktacja |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE - podać - należy podać czy spełnia się wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1 | Waga urządzenia z torbą, ładowarką, akcesoriami i 3 bateriami do 9.25 kg | TAK
2 | Waga urządzenia z baterią gotowe do pracy do 3.75 kg | TAK- podać
3 | Wymiary torby z urządzeniem do 25,5 cm x 30 cm x 45 cm | TAK- podać
4 | Kompaktowe, małe wymiary urządzenia do 18 cm x 15 cm x 24 cm | TAK- podać
5 | Odpowiedni dla pacjentów o obwodzie klatki piersiowej w zakresie 76 cm do 135 cm. | TAK- podać
6 | Głębokość uciśnięć 52 mm +/-2 mm | TAK- podać
7 | Częstość ucisków 110 / min +/- 4 | TAK
8 | Tryb pracy ciągłej polegający na wykonywaniu ucisków klatki bez przerw | TAK- podać
9 | Tryb pracy z przerwą na wentylację (oddech) w trybie 30 ucisków, przerwa 3 s na podanie oddechu | TAK- podać
10 | Podczas pracy w trybie z przerwą w czasie przerwy tłok uciskający unosi się do góry w celu ułatwienia podania oddechu | TAK- podać
11 | Alarmy dźwiękowe w każdym trybie pracy | TAK- podać
12 | Alerty świetlne wyświetlane na 3 kontrolkach LED | TAK- podać
13 | Urządzenie tupu CF- zabezpieczone przed defibrylacją | TAK
14 | Urządzenie wyposażone w jednostkę czasu rzeczywistego | TAK- podać
15 | Urządzenie wyposażone w moduł komunikacji z wykorzystaniem podczerwieni | TAK
16 | Zakres temperatury pracy od -20 ˚C do +50 ˚C | TAK
17 | Klasa ochrony IP 42 | TAK- podać
18 | Bateria zapewniająca pracę przez 60 min | TAK
19 | W zestawie 3 baterie wymienialne bez użycia narzędzi podczas pracy, zwalniane za pomocą jednego przycisku | TAK/ NIE podać |  | Kryterium oceny ofert: TAK- 20 pkt. NIE- 0 pkt. PODAĆ
20 | Czas ładowania baterii do 120 min | TAK/ NIE podać |  | Kryterium oceny ofert: TAK- 20 pkt. NIE- 0 pkt. PODAĆ
21 | Zakres temperatury pracy baterii od -20 ˚C do +50 ˚C | TAK
22 | Wskaźnik stanu naładowania baterii na panelu urządzenia z identyfikacją 5 progów stanu naładowania. Sygnalizacja rozładowania poniżej 34% za pomocą migającej diody | TAK
23 | Możliwość sprawdzenia stanu naładowania baterii bez konieczności włączania urządzenia | TAK
24 | Funkcja wspomagania wymiany elementu mającego kontakt z pacjentem poprzez wysunięcie tłoka aktywowana za pomocą przycisków na panelu urządzenia | TAK- podać
25 | Urządzenie mocowane do pacjenta tylko za pomocą elastycznych pasów o regulowanej długości | TAK- podać
26 | Urządzenie wyposażone w płytę umieszczaną pod pacjentem | TAK- podać
27 | Pasy mocowane do urządzenia przy pomocy klamerek zatrzaskowych i zaczepów hakowych | TAK
28 | Urządzenie wyposażone w port danych wejściowych | TAK
29 | Pasy mocujące urządzenie do pacjenta wyposażone w zwijacz wolnych końców | TAK
30 | Pasy mocujące urządzenie do pacjenta wyposażone w dociski sprężynowe umożliwiające szybkie napięcie pasów | TAK- podać
Łączna wartość pakietu | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet nr 14
dodatek nr 2 do SWZ w postępowawniu o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Dostawa przedmiotu zamówienia dotowana z Funduszu Medycznego na finansowanie realizacji inwestycji pn.: ""Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w tym pracowni RTG oraz modernizacja i przebudowa laboratorium diagnostycznego"" Nr sprawy: ZP/N/12/24
Pakiet nr 14
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Respirator stacjonarny |  | szt | 3 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy min. 2024 r., gwarancja minimum 24 miesiące
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  | Punktacja |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE - podać - należy podać czy spełnia się wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1 | Zasilanie jednofazowe 230V AC . | TAK
2 | Respirator z ekranem TFT dotykowym z technologią PCAP, kolorowym o przekątnej 12,1” | TAK- podać
3 | Respirator wyposażony w własne źródło powietrza zabezpieczone filtrem z możliwością dołączenia dodatkowego filtra przeciwwirusowego i przeciwbakteryjnego przez użytkownika. Możliwość stosowania standardowych filtrów pacjenta HME 22 mm analogicznych jak w układzie pacjenta do respiratora/ aparatur do znieczulania | TAK- podać
4 | Waga respiratora 10 kg | TAK- podać
5 | Respirator zasilany tlenem z butli lub instalacji centralnej zakres ciśnienia zasilania tlenem pod wysokim ciśnieniem 35 do 87 PSI | TAK- podać
6 | Filtr zasilania powietrzem turbiny wymienialny przez użytkownika ulokowany na zewnątrz respiratora | TAK/NIE- podać |  | Kryterium oceny ofert: TAK- 20 pkt. NIE- 0 pkt. PODAĆ
7 | Wymiar objętościowy respiratora do 40 000 cm3, wysokość 39 cm. | TAK
8 | Praca z baterii powyżej 3 h w standardowych warunkach | TAK- podać
9 | Możliwość wentylacji dorosłych i dzieci | TAK- podać
10 | Respirator do użytku wewnątrzszpitalnego i transportu wewnątrz ośrodków profesjonalnej opieki medycznej | TAK- podać
11 | Zakres przepływu do 240 l/min | TAK- podać
12 | Sieciowe dostosowane do zakresu 110 – 240 V 50 Hz do 60 Hz | TAK- podać
13 | Respirator wyposażony w tryby inwazyjne, nie inwazyjne oraz terapię wysokoprzepływową O2 | TAK
15 | Tryby wentylacji inwazyjnej kontrolowane: Objętościowa VC, Ciśnieniowa PC, Ciśnieniowa z kontrolowaną objętością PRVC, Spontaniczne: oddech wspomagany ciśnieniem (Pressure support) oraz oddech wspomagany objętością (Volume Support), z kontrolowaną objętością i wspomagane ciśnieniem (VC + PS), Z kontrolowanym ciśnieniem i wspomagany ciśnieniem (PC + PS), oraz PRVC + VS i PRVC + PS | TAK
17 | Tryb wentylacji na dwóch poziomach ciśnienia BiLevel z dwoma nastawianymi poziomami wsparcia ciśnieniowego PS | TAK- podać
18 | Tryb wentylacji inwazyjnej gwarantujący automatyczne przejście pomiędzy wentylacją kontrolowaną i spontaniczną bazując na wysiłku oddechowym pacjenta, wykorzystujący oddechy VC + VS, VC + PS, PC + PS, PRVC + PS, PRVC + VS | TAK
19 | Tryby wentylacji nieinwazyjnej: z kontrolowaną objętością VC i kontrolowanym ciśnieniem PC, wspomaganej ciśnieniowo PS, | TAK
20 | Tryb wentylacji nieinwazyjnej gwarantujący automatyczne przejście pomiędzy wentylacją kontrolowaną i spontaniczną bazując na wysiłku oddechowym pacjenta, wykorzystujący oddechy VC + PS, PC + PS | TAK- podać
21 | Tryb wentylacji Nosowa przerywana wentylacja z dodatnim ciśnieniem, synchronizowana wysiłkiem oddechowym pacjenta NIPPV | TAK
22 | PKompensacja przecieku w trybie nieinwazyjnym dla pacjenta Dorosłego i Dziecka: kompensacja podczas wdechu 200 l/min, podczas wydechu 60 l/min | TAK
23 | Kompensacja przecieku w trybie nieinwazyjnym dla pacjenta Noworodek wydechowy 20 l/min, w przypadku zainstalowania opcji wentylacji Noworodek | TAK
24 | Terapia wysokoprzepływowa O2 z możliwością regulacji stężenia tlenu w mieszaninie od 21% do 100%. | TAK- podać
25 | Przepływ w terapii wysokoprzepływowej od 1 l/min do 80 l/min dla pacjentów Dorosłych i Dzieci oraz do 25 l/min dla Noworodka, w przypadku zainstalowania opcji wentylacji Noworodek | TAK- podać
26 | Możliwość uruchomienia manewru próby spontanicznego oddechu SBT z regulowanym czasem próby od 15 do 120 minut | TAK- podać
27 | W trybie SBT automatycznie analizuje stan pacjenta i powraca do normalnej wentylacji jeśli konieczne | TAK
28 | W trybie SBT możliwość ustawienia PEEP do 40 cmH2O oraz ciśnienia wsparcia PS do 75 cmH2O. Możliwość opcjonalnej zmiany wartości ciśnień PEEP do 50 cmH2O oraz PS do 100 cmH2O | TAK
29 | Tryb zastawki mowy automatycznie regulujący i wyłączający alarmy pozostające konflikcie z użyciem zastawki mowy | TAK
30 | Przepływ na żądanie w trybach z kontrolowaną objętością VC, wykrywający kontynuację wysiłku wdechowego pacjenta i przełączający ten jeden oddech w tryb ze wsparciem ciśnieniowym PS | TAK- podać
31 | Automatyczna czułość wydechowa regulująca moment zakończenia wdechu na podstawie analizy kolejnych oddechów Auto Esens | TAK- podać
32 | 3 źródła wyzwalania oddechu, ciśnieniowy, przepływowy oraz inteligentny poprawiający detekcję wyzwalania, zaprojektowany specjalnie dla dużych i zmiennych przecieków oraz pacjentów z POChP | TAK
33 | Możliwość jednoczesnej nastawy 2 źródeł wyzwalania (2 triggery jednocześnie), respirator reaguje na pierwsze aktywowane i zaznacza na odpowiedniej krzywej oddech wyzwolony | TAK
34 | Możliwość stosowania nebulizatorów pneumatycznych oraz Aerogen SOLO i PRO | TAK
35 | Możliwość zmiany czasu nebulizacji od 5 min do 60 minut | TAK
36 | Kompensacja rurki tracheotomijnej i dotchawiczej o średnicach od 4 mm do 10 mm i długościach od 2 cm do 30 cm, z kompensacją regulowaną w zakresie od 10 % do 100 % | TAK
37 | Przepływ szczytowy 240 l/min | TAK
38 | Podstawowe parametry: -ciśnienie szczytowe Ppeak, -końcowo- wdechowe Pinsp, -średnie Pmean, -ciśnienie końcowo- wydechowe PEEP, | TAK
39 | -obliczone ciśnienie w tchawicy Ptrach insp, -ciśnienie plateau Plat, -Auto PEEP, -całkowity PEEP, -różnicę ciśnień dPAW, -ciśnienie okluzji P0.1 oraz NIF | TAK
40 | -objętości wdechowe oraz wydechowe Vti, Vte, -objętości wdechowe i wydechowe dla oddechów spontanicznych Vti, Vte, -objętości wdechowej i wydechowej znormalizowanej do masy ciała pacjenta, -objętości minutowej wdechowej i wydechowej dla oddechów obowiązkowych i spontanicznych | TAK- podać
41 | przepływ szczytowy wdechowy i wydechowy | TAK
42 | przeciek wdechowy w % i objętościowo w lpm | TAK- podać
43 | częstości oddechowych i czasów: -całkowitej, -spontanicznej i obowiązkowych oddechów, -czasu wdechu i wydechu Ti, Te, I:E. | TAK- podać
44 | Podatności statycznej i dynamicznej, -oporu statycznego Rstat, -oporu wydechowego RE, -stałych czasowych wdechowej i wydechowej RCInsp/ RCExp, -narzuconej pracy oddechowej -indeksu RSBI, -PTP- iloczynu ciśnienie i czasu wdechu | TAK- podać
45 | stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej, | TAK
46 | Możliwość stosowania czujników tlenu galwanicznych i paramagnetycznych zamiennie | TAK- podać
47 | Możliwość monitorowania SpO2 i częstości serca- możliwość rozbudowy o czujnik SpO2 | TAK
48 | Możliwość monitorowanie SpO2/O2 jako aproksymacja PaO2/O2 | TAK- podać
49 | Obliczone parametry, po podłączeniu czujnika CO2: - anatomiczna przestrzeń martwa Vdana, -pęcherzykowa przestrzeń martwa Vdalv -stosunek przestrzeni martwej fizjologicznej do objętości oddechowej VD/VT | TAK- podać
50 | Wdechowa objętość CO2 i wydechowa objętość CO2: VtiCO2 i VteCO2, po podłączeniu czujnika CO2: | TAK- podać
51 | Wentylacja pęcherzykowa minutowa, po podłączeniu czujnika CO2 | TAK- podać
52 | Objętość wydychanego CO2 na minutę, po podłączeniu czujnika CO2: | TAK- podać
53 | Możliwość zaznaczenia wykonania zabiegów jak karmienie, pomiar gazometrii, procedur medycznych, przycisk na ekranie głównym respiratora | TAK- podać
54 | P0.1 z maksymalnym czasem pomiaru 8 s dla pacjenta dorosłego | TAK- podać
55 | NIF do pomiaru siły mięśni oddechowych w warunkach okluzji układu oddechowego. Respirator sygnalizuje dźwiękowo i świetlnie moment rozpoczęcia manewru. Manewr zakończany czasem lub wykrytym zmęczeniem pacjenta, maksymalny czas manewru 20 s dla dorosłego, 10 s dla Dziecka | TAK- podać
56 | Odsysanie z automatyczną regulacją alarmów i ponownym wykryciem podłączenia pacjenta co powoduje powrót do wentylacji. Możliwość odsysania w układzie otwartym lub zamkniętym | TAK- podać
57 | Manewr powolnej inflacji/ deflacji w celu pozyskania krzywej PV do optymalizacji PEEP. - regulowana szybkość narostu/spadku ciśnienia w zakresie od 2 cmH2O/s do 5 cmH2O/s, -regulowane ciśnienie szczytowe docelowe od 5 cmH2O do 60 cmH2O, -regulowane ciśnienie PEEP początkowe i końcowe oddzielnie nastawiane w zakresie do 40 cmH2O. Do dyspozycji 4 kursory pomiarowe do oznaczania i pomiaru punktów przegięcia L/UIP, możliwość zaznaczenia 4 punktów przegięcia. | TAK- podać
58 | Manewr rekrutacji o regulowanej liczbie kroków w zakresie od 1 do 20 kroków. Regulowane ciśnienie wysokie i niskie oraz czas ciśnienia wysokiego i niskiego w zakresie od 1 do 59 s dla ciśnienia wysokiego i od 1 do 5 s dla ciśnienia niskiego. Graficzna prezentacja postępu manewru. | TAK/NIE- podać |  | Kryterium oceny ofert: TAK- 20 pkt. NIE- 0 pkt. PODAĆ
57 | Urządzenie wyposażone w port danych wejściowych | TAK
58 | Pasy mocujące urządzenie do pacjenta wyposażone w zwijacz wolnych końców | TAK
Łączna wartość pakietu | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet nr 15
dodatek nr 2 do SWZ w postępowawniu o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Dostawa przedmiotu zamówienia dotowana z Funduszu Medycznego na finansowanie realizacji inwestycji pn.: ""Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w tym pracowni RTG oraz modernizacja i przebudowa laboratorium diagnostycznego"" Nr sprawy: ZP/N/12/24
Pakiet nr 15
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Narzędzia Chirurgiczne |  | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Narzędzia Chirurgiczne |  | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy min. 2024 r., gwarancja minimum 24 miesiące
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  | Punktacja |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE - podać - należy podać czy spełnia się wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
57
58
Łączna wartość pakietu | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet nr 16
dodatek nr 2 do SWZ w postępowawniu o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Dostawa przedmiotu zamówienia dotowana z Funduszu Medycznego na finansowanie realizacji inwestycji pn.: ""Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w tym pracowni RTG oraz modernizacja i przebudowa laboratorium diagnostycznego"" Nr sprawy: ZP/N/12/24
Pakiet nr 16
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Komora izolacyjna do transportu pacjentów zakaźonych |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy min. 2024 r., gwarancja minimum 24 miesiące
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  | Punktacja |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE - podać - należy podać czy spełnia się wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1 | Wymiary rozłożonej komory 1970x 560x 430mm | TAK- podać
2 | Wymiary złożonej komory 120x 60x 25cm (+/-) 5 cm | TAK- podać
3 | Komora działa na zasadzie nadciśnienia i podciśnienia. | TAK
4 | Wymiana powietrza min, 5 x/godz | TAK- podać
5 | Alarm świetlny sygnalizujący niski poziom naładowania baterii | TAK
6 | Ciśnienie ujemne po dwóch minutach od uruchomienia -20/+20Pa | TAK
7 | Zasilacz DC12V | TAK
8 | Czas nieprzerwanej pracy akumulatora min. 4 godz | TAK- podać
9 | 4 rękawy zakończone rękawicami umożliwiające manewrowanie przy pacjencie bez otwierania izolatora | TAK
10 | Torba ochronna i zestaw filtrów P3 na wyposażeniu | TAK- podać
11 | Waga urządzenia do 25 kg | TAK- podać |  | Kryterium oceny ofert: do 20 kg- 20 pkt. Powyżej 20 kg do 25 kg- 0 pkt.
12 | Maksymalna waga pacjenta min.160kg | TAK- podać
13 | Przepływ min. 595 l/min | TAK
14 | Skuteczność filtracji 0,3µ>99,99% | TAK- podać
15 | Moc znamionowa 30 Wat | TAK
Łączna wartość pakietu | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy