**Opis przedmiotu zamówienia – Ciśnieniomierze (50 szt.).**

**Wymagane minimalne parametry techniczne:**

**Oferuję:**

Model/typ ……………………………………………………

Producent/kraj ………………………………………………

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024) ………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania:** | **Sposób oceny** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK)** |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane, nierefabrykowane | TAK |  |
|  | Dokumentacja techniczna i instrukcja w języku polskim oraz paszporty techniczne dostarczone wraz z urządzeniem | TAK |  |
|  | Transport i wniesienie uwzględnione w cenie. | TAK |  |
|  | Urządzenie do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, wykrywające migotanie przedsionków. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do komputera za pomocą kabla USB oraz aplikacji na smartfonie za pomocą Bluetooth. | TAK |  |
|  | Sposób pomiaru: oscylometryczny, odpowiadający metodzie Korotkoff’a: faza I skurczowa, faza V rozkurczowa | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru: 20 – 280 mmHg – ciśnienie krwi | TAK |  |
|  | Tętno 40 – 200 uderzeń na minutę | TAK |  |
|  | Zakres wyświetlania ciśnienia w mankiecie: 0 – 299 mmHg | TAK |  |
|  | Rozdzielczość: 1 mmHg | TAK |  |
|  | Dokładność statyczna: ciśnienie w zakresie ± 3 mmHg | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru tętna: ±5 % wartości odczytu | TAK |  |
|  | Strzałka porównująca bieżący wynik z zapamiętaną średnią | TAK |  |
|  | Wskazanie średniej z 3 pomiarów | TAK |  |
|  | Źródło napięcia: baterie alkaliczne typu AAA | TAK |  |
|  | Wskaźnik niskiego poziomu baterii | TAK |  |
|  | Zasilacz zewnętrzny w zestawie | TAK |  |
|  | Żywotność baterii: około 920 pomiarów (nowe) ± 5% | TAK, podać |  |
|  | Klasa IP: co najmniej IP20 | TAK, podać |  |
|  | Normy: EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11 lub równoważne | TAK, podać |  |
|  | Walidacja kliniczna BHS / ESH z oceną A/A | TAK, podać |  |
|  | Pamięć dla przynajmniej 2 użytkowników po 99 pomiarów | TAK, podać |  |
|  | W zestawie po 50x mankietów w rozmiarach:  S 17-22cm  XL 32-52cm  Uniwersalny 22-42cm | TAK |  |
|  | Kontrola dopasowania mankietu | TAK |  |
|  | Wskaźnik arytmii | TAK |  |
|  | Wskaźnik ruchu ramienia | TAK |  |
|  | Wskaźnik migotania przedsionków | TAK |  |
|  | Etui do transportu | TAK |  |
|  | Waga: max. 415 g (z bateriami) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary: max 158 x 105 x 62 mm | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja 5 lat typu “door to door” | TAK |  |

*Formularz należy podpisać*

*podpisem elektronicznym*

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej