## Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 1 do SWZ | [8 empty] | 8/2024
Formularz asortymentowo-cenowy
1. Dostawy odczynników do gazometrii, oksymetrii, elektrolitów i metabolitów
TABELA NR 1
L.p. | Nazwa odczynnika | Przewidywane zużycie odczynnika na 10800 oznaczeń w okresie 36 miesięcy | Wielkość opakowania | Liczba badań z 1 op. odczynnika | Ilość opakowań | Cena jedn. netto (PL ) za 1 op. | Wartość netto (PLN) /kol.6 x kol.7/ | stawka podatku VAT w % | Wartość brutto ( PLN ) /kol.8 + wartość podatku VAT) | Nazwa handlowa/ numer katalogowy występujący na fakturze | Klasa wyrobu medycznego( jeśli dotyczy) | Nr deklaracji/ certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy) | Data ważności deklaracji/ certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Badania RKZ i oksymetryczne
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
TABELA NR 2
L.p. | Dodatkowe akcesoria (np. strzykawki, papier itp.) | Przewidywane zużycie na 10800 oznaczeń w okresie 36 miesięcy | Wielkość opakowania | Liczba badań z 1 op. odczynnika | Ilość opakowań | Cena jedn. netto (PL ) za 1 op. | Wartość netto (PLN) /kol.6 x kol.7/ | stawka podatku VAT w % | Wartość brutto ( PLN ) /kol.8 + wartość podatku VAT) | Nazwa handlowa/ numer katalogowy występujący na fakturze | Klasa wyrobu medycznego( jeśli dotyczy) | Nr deklaracji/ certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy) | Data ważności deklaracji/ certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | [6 empty] | 0 |  | 0
2. | [6 empty] | 0 |  | 0
3. | [6 empty] | 0 |  | 0
4. | [6 empty] | 0 |  | 0
5. | [6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
TABELA NR 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto (PLN) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Odczynniki | 0 |  | 0
2. | Dodatkowe akcesoria | 0 |  | 0
| RAZEM: | 0 |  | 0
Wartość brutto oferty wynosi: ………………………………………………………….. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….)
2. Dzierżawa dwóch analizatorów (główny + zastępczy) do gazometrii, oksymetrii, elektrolitów i metabolitów
TABELA NR 4
Lp. | Nazwa analizatora (nazwa, typ, model, rok produkcji) | Wartość rynkowa analizatora brutto (PLN) | Okres dzierżawy | Wartość netto dzierżawy (PLN/za 1 miesiąc) | Wartość netto w okresie 36 m-cy (PLN) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto dzierżawy w okresie 36 m-cy (PLN) | Klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy) | Nr deklaracji/ certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy) | Data ważności deklaracji/ certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Dzierżawa 2 analizatorów parametrów krytycznych |  | 36 m-cy |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
Wartość DZIERŻAWY brutto oferty wynosi: ………………………………………………………….. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….)
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WŁAŚCIWOŚCI ANALIZATORÓW |  | Wymagania graniczne | Wartość oferowana WYPEŁNIA WYKONAWCA
1 | Dzierżawa dwóch (główny+zastępczy) analizatorów parametrów krytycznych. Analizator główny – fabrycznie nowy lub po pełnym przeglądzie technicznym, rok produkcji nie starszy niż 2021 r. Analizator zastępczy – fabryczne nowy lub po pełnym przeglądzie, nie starszy niż 2018 r. |  | TAK | OPISAĆ dokładnie analizator główny oraz analizator zastępczy, w szczególności podać: producent, nazwa/model/typ, rok produkcji, fabrycznie nowy/używany itd.
2 | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++ (zakres pomiarowy cCa++ od 0,1 mmol/L), cCl-`, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl) |  | TAK
3 | Analizator pracujący w oparciu o maksymalnie dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory |  | TAK
4 | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary |  | TAK
5 | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości: · maksymalnie 45µl – z kapilary, · maksymalnie 65 µl – ze strzykawki |  | TAK
6 | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów |  | TAK
7 | Automatyczne mieszanie próbki |  | TAK
8 | Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach |  | TAK
9 | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym |  | TAK
10 | Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni |  | TAK
11 | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną |  | TAK
12 | Możliwość re-instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów |  | TAK
13 | Wbudowana drukarka oraz czytnik kodów kreskowych |  | TAK
14 | Możliwość przechowywania kaset odczynnikowych w temperaturze pokojowej. |  | TAK
15 | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu |  | TAK
16 | Możliwość podania materiałów kontrolnych z zewnątrz |  | TAK
17 | Możliwość korekty wyniku do temperatury pacjenta |  | TAK
18 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa wraz z urządzeniem) |  | TAK
19 | Oprogramowanie i komunikaty analizatora w języku polskim |  | TAK
20 | Zasilanie awaryjne urządzenia z wbudowanego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego |  | TAK
21 | Szkolenie z obsługi analizatora |  | TAK
22 | Maksymalny czas dobowy kalibracji do 35 min (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu / wymianie nowej kasety) |  | TAK
23 | Wykonawca zapewni podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego |  | TAK
24 | Wykonawcza w ramach umowy zapewni kontrolę zewnątrzlaboratoryjną firmy Randox. |  | TAK
25 | Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zapewni nadzór serwisowy nad analizatorami poprzez zdalny dostęp do analizatora bezpośrednio na jego pulpit. Zdalny dostęp ma umożliwić usunięcie awarii aparatu w możliwie najkrótszym czasie od momentu telefonicznego zgłoszenia. Dostęp do infrastruktury sieci szpitalnej, zostanie udzielony Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z działem IT Zamawiającego. W przypadku braku możliwości przywrócenia sprawności analizatora poprzez dostęp zdalny, Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia działań w ciągu 24 godzin mających na celu przywrócenie sprawności analizatora w siedzibie Zamawiającego. Maksymalny termin przywrócenia sprawności analizatora wynosi 5 dni. Trzykrotna awaria analizatora w okresie 6 miesięcy uprawnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy wymiany analizatora na inny o takich samych lub lepszych parametrach. Opis procedury zgłaszania awarii, a także zdalnego usunięcia awarii ze wskazaniem numeru/-ów telefonu/-ów, adresu e-mail do serwisu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy. Opis procedury stanowić będzie załącznik nr 2 do umowy. |  | TAK
26 | Automatyczne kalibracje bez użycia butli gazowych |  | TAK
27 | Możliwość wyłączania aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorów testów |  | TAK
28 | Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych |  | TAK
29 | Bezpłatne szkolenie personelu (ok. 9 osób) w zakresie obsługi analizatora, interpretacji wyników, błędów przedanalitycznych |  | TAK
30 | Wykonawca na własny koszt zapewni podłączenie analizatora głównego do laboratoryjnego systemu informatycznego posiadanego przez Zamawiającego |  | TAK
31 | Dostawy odczynników oraz realizowane do 5 dni roboczych od zamówienia złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej |  | TAK
32 | Dostawa analizatorów w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy z Zamawiającym |  | TAK
33 | Bezpłatny serwis oraz przeglądy w okresie umowy, nie rzadziej niż 1 raz na 12 miesięcy |  | TAK