**Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej**

**ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin**

**tel. 0-81 / 747-75-11, fax 0-81 / 747-89-11**

**NIP 712-21-35-822, Regon 431219360**

**COZL/DZP/MBK/3412/PN-158/20 Lublin, dnia 19.10.2020r.**

**Do wszystkich wykonawców**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegona:

**„Dostawa wyposażenia dla Oddziału Transplantacji Szpiku z Bankiem Komórek Krwiotwórczych”**

**I. Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1986) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:**

**Część I**

**Pytanie Nr 1**

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu czystej i brudnej bielizny o wymiarach  
całkowitych: 1050 x 580 x 1080mm z odbojami (LxSxH)? Pozostałe parametry zgodnie z  
wymaganiami SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Część II**

**Pytanie Nr 1**

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Ilość” **w poz. 8 załącznika nr 1.6 - kosztorys ofertowy (część 6)** przy wskazaniu liczby 2.

2 op. zbiorcze zawierające łącznie 4 szt. statywów czy 2 szt. statywu czyli 1 op. zbiorcze?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga 2 sztuki statywu.

**Pytanie Nr 2**

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Ilość” **w poz. 9 załącznika nr 1.6 - kosztorys ofertowy (część 6)** przy wskazaniu liczby 2.

2 op. zbiorcze zawierające łącznie 4 szt. statywów czy 2 szt. statywu czyli 1 op. zbiorcze?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga2 sztuki statywu.

**Pytanie Nr 3**

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Ilość” **w poz. 10 załącznika nr 1.6 - kosztorys ofertowy (część 6)** przy wskazaniu liczby 1.

1 op. zbiorcze zawierające łącznie 2 szt. statywów czy 1 szt. statywu czyli 1/2 op. zbiorczego?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga1 sztukę statywu.

**Pytanie Nr 4**

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Ilość” **w poz. 11 załącznika nr 1.6 - kosztorys ofertowy (część 6)** przy wskazaniu liczby 1.

1 op. zbiorcze zawierające łącznie 2 szt. statywów czy 1 szt. statywu czyli 1/2 op. zbiorczego?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga1 sztukę statywu.

**Pytanie Nr 5**

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Ilość” **w poz. 12 załącznika nr 1.6 - kosztorys ofertowy (część 6)** przy wskazaniu liczby 10.

10 op. zbiorczych zawierających łącznie 30 szt. pudełek czy 10 szt. pudełek czyli 3 i 1/3 op. zbiorczego?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga10 pudełek.

**Pytanie Nr 6**

**Dotyczy Część 1 – Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarko zamrażarkę laboratoryjną o wymiarach zewnętrznych wynoszących: (szer. x. głęb. x wys.) 601x618x2003 mm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 7**

**Dotyczy Część 1 – Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarko zamrażarkę laboratoryjną o wymiarach wewnętrznych wynoszących: (szer. x. głęb. x wys.) 440x441x1105 mm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 8**

**Dotyczy Część 1 – Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarko zamrażarkę laboratoryjną o obciążaniu pojedynczego rusztu w części chłodniczej wynoszącym maksymalnie 45 kg oraz obciążeniu pojedynczej półki w części mroźniczej wynoszącym maksymalnie 24 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 9**

**Dotyczy Część 1 – Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarko zamrażarkę laboratoryjną bez oświetlenia wnętrza ?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 10**

**Dotyczy Część 1 – Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarko zamrażarkę laboratoryjną o klasie klimatycznej 7 - dla której temperatura otoczenia może wynosić od +10 do + 35 stopni Celsjusza i maksymalnej wilgotności względnej wynoszącej 75 % ?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 11**

**Dotyczy Część 4**

Czy kalibrację czujników będzie dokonywał użytkownik systemu, czy też zgodnie z procedurami laboratorium wzorcującego, kalibracja czujników ma być zabezpieczona i dokonywana raz w roku przez urząd wzorcujący?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga wzorcowania czujników temperatury przez laboratorium akredytowane PCA. Walidacja/kalibracja poprzez porównanie pomiarów badanego czujnika z wzorcowanym czujnikiem może się odbyć zdalnie przez samego użytkownika po dostarczeniu wzorcowanego czujnika lub przez odesłanie czujników do serwisu wykonującego powyższą usługę.

**Pytanie Nr 12**

**Dotyczy Część 4**

Czy Zamawiający dopuszcza rozdzielczość pomiaru 0,02 st. C?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga rozdzielczości pomiaru na poziomie jednej setnej (np. 0,02st.C).

**Pytanie Nr 13**

**Dotyczy Część 4**

Proszę o wyjaśnienie kwestii "Możliwość podłączenia do systemu monitoringu kolejnych urządzeń chłodniczych". Czy to oznacza, że zestaw z termometrem będzie mógł być przekładany do innych urządzeń chłodniczych i służyć jako zestaw przenośny?

**Odpowiedź:** System monitoringu temperatury odbywa się poprzez zewnętrzne serwery internetowe, do których można podłączyć dowolną ilość monitorowanych urządzeń.