ZAŁĄCZNIK  nr. 2C do SWZ

PARAMETRY  TECHNICZNO-UŻYTKOWE

DLA KARETKI   TRANSPORTOWEJ TYPU  „T” (A2)

OKREŚLONĄ PRZEZ PN-EN 1789

ZADANIE NR

Ilość sztuk-6                                                                                  konstrukcja z roku 2024

MARKA, TYP, MODEL: ...………………………………

ROK PRODUKCJI: ……………………………………...

|  | PARAMETRY WYMAGANE | Spełnia war. graniczne | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nadwozie |  | Nadwozie |
| 1.1 | Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z izolacją termiczną i akustyczną ścian, częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu | TAK |  |
| 1.2 | Przystosowany do przewozu 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach | TAK |  |
| 1.3 | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 180 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł (podać kąt otwarcia drzwi) | TAK |  |
| 1.4 | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą | TAK |  |
| 1.5 | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny | TAK |  |
| 1.6 | Kolor nadwozia biały zgodnie z PN EN 1789 | TAK |  |
| 1.7 | Kabina kierowcy dwuosobowa, oba fotele regulowane w min. 3-ch płaszczyznach, z regulacjami oparcia i podłokietnikami | TAK |  |
| 1.8 | Lampa typu kokpit, zamontowana w kabinie kierowcy po stronie pasażera. | TAK |  |
| 1.9 | Maksymalna długość całkowita pojazdu do 5500 mm. Maksymalna wysokość pojazdu przed adaptacją 2500mm. | TAK |  |
| 2.0 | Silnik i układ jezdny |  | Silnik i układ jezdny |
| 2.1 | Silnik z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany posiadający układ wtrysku bezpośredniego paliwa | TAK |  |
| 2.2 | O pojemności min. 1950 cm³ | TAK |  |
| 2.3 | Spełniający wymagania normy Euro VId | TAK |  |
| 2.4 | System AdBlue ze zbiornikiem o pojemności min. 20l | TAK |  |
| 2.5 | Moc silnika min. 105 kW, moment obrotowy min. 320 Nm. (podać moc oferowanego silnika również w KM ) | TAK |  |
| 2.6 | Skrzynia biegów manualna min. 6 przełożeń (podać ilość biegów) + bieg wsteczny | TAK |  |
| 2.7 | Wzmocniony alternator o mocy wystarczającej do ładowania zespołu akumulatorów | TAK |  |
| 2.8 | System odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania | TAK |  |
| 2.9 | Napęd na koła przednie lub 4 x 4 (podać) | TAK |  |
| 2.10 | Fabryczny zbiornika paliwa o pojemności min. 80 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu. Fabryczny tzn. montowany przez producenta samochodu bazowego. | TAK |  |
| 2.11 | System Start/Stop z możliwością wyłączenia | TAK |  |
| 2.12 | Emisja CO2 samochodu bazowego w zakresie do 215 g/km (podać w cyklu mieszanym wg. WLTP) | TAK |  |
| 2.13 | Układ hamulcowy ze wspomaganiem | TAK |  |
| 2.14 | Hamulce tarczowe kół przedniej i tylnej osi | TAK |  |
| 2.15 | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem siły hamowania | TAK |  |
| 2.16 | System wspomagania ruszania pod górę | TAK |  |
| 2.17 | System wspomagania nagłego hamowania | TAK |  |
| 2.18 | System rozdziału siły hamowania | TAK |  |
| 2.19 | System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny | TAK |  |
| 2.20 | System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych typu ASR | TAK |  |
| 2.21 | Zawieszenie ze stabilizatorem osi przedniej | TAK |  |
| 2.22 | Zawieszenie zapewniające stabilną, bezpieczną i komfortową jazdę | TAK |  |
| 2.23 | Komplet kół z oponami letnimi + koło rezerwowe | TAK |  |
| 2.24 | Rozmiar felg min. 16 cali | TAK |  |
| 2.25 | Komplet opon zimowych wraz z felgami (4 szt.) | TAK |  |
| 3.0 | Wyposażenie pojazdu bazowego |  | Wyposażenie pojazdu bazowego |
| 3.1 | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 3.2 | Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem | TAK |  |
| 3.3 | Autoalarm i immobilizer | TAK |  |
| 3.4 | Sygnalizacja niedomkniętych drzwi z sygnalizacją na desce rozdzielczej | TAK |  |
| 3.5 | Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera | TAK |  |
| 3.6 |  | TAK |  |
| 3.7 | Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 3.8 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne | TAK |  |
| 3.9 | Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), MP3, obsługa radia i telefonu za pomocą przycisków w kolumnie kierownicy | TAK |  |
| 3.10 | Fabryczne reflektory przednie ze światłami dziennymi LED Fabryczne tzn. montowane przez producenta samochodu bazowego. | TAK |  |
| 3.11 | Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświeltania zakrętów | TAK |  |
| 3.12 | Automatyczne włączane światła mijania i wycieraczki | TAK |  |
| 3.13 | Fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy | TAK |  |
| 3.14 | Fabryczne czujniki cofania z sygnalizacją dźwiękową ostrzegającą kierowcę o przeszkodach znajdujących się z tyłu pojazdu. | TAK |  |
| 3.15 | Minimum dwa fabryczne gniazda (USB i 12V) w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 3.16 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem | TAK |  |
| 3.17 | Kolumna kierownicy z regulacją głębokości i wysokości | TAK |  |
| 3.18 | Czujnik światła | TAK |  |
| 3.19 | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów | TAK |  |
| 3.20 | Drzwi przednie ze schowkami | TAK |  |
|  | MODYFIKACJA NA AMBULANS |  | MODYFIKACJA NA AMBULANS |
| 4.0 | Przedział medyczny |  | Przedział medyczny |
| 4.1 | Długość przedziału medycznego min. 270 cm (podać długość przedziału medycznego w cm) | TAK |  |
| 4.2 | Szerokość przedziału medycznego min. 160 cm (podać szerokość przedziału medycznego w cm) | TAK |  |
| 4.3 | Wysokość przedziału medycznego min.182 cm (podać wysokość przedziału medycznego w cm) | TAK |  |
| 4.4 | Szyby przedziału medycznego zmatowione do 2/3 wysokości | TAK |  |
| 4.5 | Podłoga wzmocniona o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian oraz umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze główne | TAK |  |
| 4.6 | Ściany boczne, sufit z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym, izolowane termicznie i akustycznie | TAK |  |
| 4.7 | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przeźroczystymi drzwiczkami. Nie dopuszcza się montowania szufladek w górnym ciągu szafek | TAK |  |
| 4.8 | Sufitowe uchwyty do pojemników z płynami infuzyjnymi (4 szt.) | TAK |  |
| 4.9 | Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia | TAK |  |
| 4.10 | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą bez możliwości przejścia do przedziału medycznego z oknem umożliwiającym komunikację | TAK |  |
| 4.11 | Na ścianie działowej miejsce mocowania krzesełka kardiologicznego | TAK |  |
| 4.12 | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący:- działaniem reflektorów zewnętrznych- - informujący i ostrzegający o poziomie naładowania akumulatorów- sterujący pracą sygnałów dźwiękowych pneumatycznych-wyświetlacz w technologii LCD-Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego | TAK |  |
| 4.13 | Przedział medyczny wyposażony w panel sterujący:- informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu- z funkcją zegara i kalendarza- informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu- sterujący oświetleniem i wentylacją przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania wybranej temperatury-Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego | TAK |  |
| 4.14 | Składane siedzisko z pasem trzypunktowym bezwładnościowym na ścianie działowej | TAK |  |
| 4.15 | Zapewnione miejsce montażu fotela kardiologicznego | TAK |  |
| 4.16 | Zamontowana rampa najazdowa dla fotela kardiologicznego służąca do jego załadunku i rozładunku przez drzwi tylne | TAK |  |
| 4.17 | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu | TAK |  |
| 4.18 | Przedział medyczny wyposażony w głośnik podłączony do radia z możliwością włączenia/wyłączenia | TAK |  |
| 5.0 | Podstawa pod nosze |  | Podstawa pod nosze |
| 5.1 | Podstawa noszy głównych ze schowkiem na deskę ortopedyczną i nosze podbierające | TAK |  |
| 6.0 | Instalacja elektryczna |  | Instalacja elektryczna |
| 6.1 | Gniazda zasilające 12V (min. 5) w przedziale medycznym,( gniazdo zapalniczki samochodowej) do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki (podać ilość gniazd 12V) | TAK |  |
| 6.2 | Grzałka w układzie chłodzenia, działająca po podłączeniu pojazdu do sieci zewnętrznej 230V | TAK |  |
| 6.3 | Dwa akumulatory. Pojemnośc jednego akumulatora min. 80 Ah – jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego- połączone tak aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230V- widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek (podać pojemność akumulatorów) | TAK |  |
| 6.4 | Zasilanie zewn.230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo – prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika na podłączonym zasilaniu. Sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory. | TAK |  |
| 6.5 | Gniazda zasilające 230V (min. 3) w przedziale medycznym,( gniazdo zapalniczki samochodowej) do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki (podać ilość gniazd 230V) | TAK |  |
| 7.0 | Ogrzewanie i wentylacja |  | Ogrzewanie i wentylacja |
| 7.1 | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik | TAK |  |
| 7.2 | Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę (podać wydajność w m3/godzinę) | TAK |  |
| 7.3 | Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego | TAK |  |
| 7.4 | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego – grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o moc min 1,8 kW | TAK |  |
| 8.0 | Sygnalizacja uprzywilejowana |  | Sygnalizacja uprzywilejowana |
| 8.1 | W przedniej części pojazdu belka świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do doświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlanym z napisem AMBULANS i możliwością nadawania komunikatu głosem | TAK |  |
| 8.2 | W tylnej części dachu pojazdu lampa świetlna typu LED koloru niebieskiego | TAK |  |
| 8.3 | Głośnik sygnalizacji świetlnej umieszczony w pasie przednim pojazdu | TAK |  |
| 8.4 | Sygnał dźwiękowy modulowany, (modulacja w kierownicy) | TAK |  |
| 8.5 | Możliwość włączania sygnalizacji świetlnej za pomocą jednego przycisku w kabinie kierowcy, oraz panelu sterującego. | TAK |  |
| 8.6 | Cztery niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego | TAK |  |
| 9.0 | Oświetlenie |  | Oświetlenie |
| 9.1 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu | TAK |  |
| 9.2 | Reflektory LED do oświetlenia obszaru z tylnej strony pojazdu, oraz po jego obu stronach, oświetlenie zewnętrzne w górnej części pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji( po 2 z każdej strony z możliwością włączania/ wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego.) | TAK |  |
| 9.3 | Dodatkowe kierunkowskazy zamontowane na dachu z tyłu pojazdu | TAK |  |
| 9.4 | Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego, składające się z 6 punktów świetlnych, (zapewniające prawidłowe oświetlenie przedziału medycznego) | TAK |  |
| 9.5 | Oświetlenie punktowe (punkty świetlne LED nad noszami w suficie) | TAK |  |
| 9.6 | Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego | TAK |  |
| 9.7 | Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem | TAK |  |
| 10.0 | Oklejenie i oznakowanie |  | Oklejenie i oznakowanie |
| 10.1 | Oznakowanie AMBULANSU zgodnie z wymogami przepisów o ruchu drogowym | TAK |  |
| 10.2 | Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas mikropryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim | TAK |  |
| 10.3 | Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu | TAK |  |
| 10.4 | Logotyp/nazwa Zamawiającego po uzgodnieniu | TAK |  |
| 10.5 | Okna w przedziale medycznym w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą | TAK |  |
| 11.0 | Instalacja tlenowa |  | Instalacja tlenowa |
| 11.1 | Miejsce na 1 butlę tlenową 10l w schowku | TAK |  |
| 11.2 | Min. 2 punkty poboru typu AGA na ścianie lewej - gniazdo o budowie monoblokowej panelowej | TAK |  |
| 11.3 | Bez sufitowego gniazda tlenowego | TAK |  |
| 12.0 | Łączność radiowa |  | Łączność radiowa |
| 12.1 | Wmontowana dachowa antena do podłączenia radiotelefonu o parametrach: zakres częstotliwości 168-170 MHz; impedancja wejścia 50 Ohm; współczynnik fali stojącej 1,6; charakterystyka promieniowania dookólna; zamontowana w sposób umożliwiający serwisowanie | TAK |  |
| 12.2 | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu analogowego, wraz z przygotowanymi i zarobionymi przewodami do jego podłączenia | TAK |  |
| 13.0 | Dodatkowe wyposażenie Ambulansu |  | Dodatkowe wyposażenie Ambulansu |
| 13.1 | Dodatkowa gaśnica zamontowana w przedziale medycznym | TAK |  |
| 13.2 | Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa zamontowane w przedziale medycznym | TAK |  |
| 13..3 | Przy prawych drzwiach przesuwnych do przedziału medycznego stopień wysuwany mechanicznie.. | TAK |  |
| 13.4 | Kosz na śmieci | TAK |  |
| 13.5 | Pokrowce na siedzenia w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 13.6 | Latarka szperacz zasilanie 12/230 V | TAK |  |
| 13.7 | Lina holownicza min. 4 tony | TAK |  |
| 13.8 | Urządzenie rejestrujące zużycie paliwa | TAK |  |
| 13.9 | Kamera cofania z wyświetlaczem w kabinie kierowcy | TAK |  |
|  | SPRZĘT MEDYCZNY |  | SPRZĘT MEDYCZNY |
| 14.0. | Nosze - podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem | TAK | Nosze |
| 14.1 | Nosze przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym | TAK |  |
| 14.2 | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; | TAK |  |
| 14.3 | Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami powyżej 85 stopni; | TAK |  |
| 14.4 | Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; | TAK |  |
| 14.5 | Nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; | TAK |  |
| 14.6 | Z poręczami bocznymi składanymi wzdłuż osi długiej noszy | TAK |  |
| 14.7 | Wysuwane uchwyty przednie do przenoszenia noszy. Dodatkowe uchylne uchwyty z tylnej części ramy noszy. | TAK |  |
| 14.8 | Z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy; | TAK |  |
| 14.9 | Możliwość złożenia noszy w krzesełko transportowe | TAK |  |
| 14.10 | Nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; | TAK |  |
| 14.11 | Z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; | TAK |  |
| 14.12 | wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy | TAK |  |
| 14.13 | obciążenie dopuszczalne noszy min. 250 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) | TAK |  |
| 14.14 | waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg); | TAK |  |
| 15.0 | Transporter noszy głównych - podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem | TAK | Transporter noszy głównych |
| 15.1 | Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami , umożliwiający wprowadzenie noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy | TAK |  |
| 15.2 | regulację wysokości w min sześciu poziomach | TAK |  |
| 15.3 | możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia) | TAK |  |
| 15.4 | wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150mm, wszystkie koła jezdne skrętne w zakresie 360 stopni umożliwiające jazdę na wprost oraz prowadzenie bokiem z możliwością automatycznej blokady kierunku do jazdy wprost ; wszystkie kółka jezdne umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm) | TAK |  |
| 15.5 | min. 2 kółka tylne wyposażone w hamulce | TAK |  |
| 15.6 | Z systemem mocowania transportera na podstawie zgodnym z wymogami PN EN 1789 | TAK |  |
| 15.7 | obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg | TAK |  |
| 15.8 | transporter musi posiadać trwale oznakowane graficznie elementy związane z jego obsługą | TAK |  |
| 15.9 | transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie go środkami antykorozyjnymi | TAK |  |
| 15.10 | waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę transportera w kg); | TAK |  |
| 15.11 | deklaracje zgodności z normą PN EN 1789:2007+A2 2014 i normą PN EN 1865-1 lub certyfikat zgodności z normą PN EN 1789:2007+A2 2014 i PN EN 1865- 1 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) – załączyć do oferty | TAK |  |
| 15.12 | Gwarancja na oferowany system transportu min 60 m-cy | TAK |  |
| 16.0 | Fotel kardiologiczny podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem | TAK | Fotel kardiologiczny |
| 16.1 | Anatomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie dla zwiększonego komfortu pacjenta, wykonane z mocnego materiału, odpornego na bakterie i grzyby | TAK |  |
| 16.2 | Fotel wykonany z materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących | TAK |  |
| 16.3 | Wyposażony w 4 kółka transportowe | TAK |  |
| 16.4 | Teleskopowe wydłużane uchwyty tylne i przednie | TAK |  |
| 16.5 | Składane podłokietniki i podnóżek | TAK |  |
| 16.6 | Czteropunktowy pas zabezpieczający | TAK |  |
| 16.7 | Blokada kół zabezpieczająca nieużywane krzesełko przed toczeniem | TAK |  |
| 16.8 | Atestowane mocowanie podłogowe | TAK |  |
| 16.9 | Waga max. 20 kg | TAK |  |
| 16.10 | Udźwig minimum 250 kg | TAK |  |
| 16.11 | Gwarancja min 24 m-ce | TAK |  |
| 17.0 | Deska ortopedyczna dla dorosłych - podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem | TAK | Deska ortopedyczna dla dorosłych |
| 17.1 | wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości ,odporna na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, substancje ropopochodne, zwężona od strony nóg ułatwiająca manewrowanie w ciasnych przestrzeniach | TAK |  |
| 17.2 | gładka, płaska powierzchnia leża pacjenta, | TAK |  |
| 17.3 | z możliwością prześwietlania promieniami X, | TAK |  |
| 17.4 | uchwyty do przenoszenia – min 16 szt. rozmieszczone na obwodzie deski, zdystansowane od podłoża, | TAK |  |
| 17.5 | pasy zabezpieczające dwuczęściowe min 4 sztuki z możliwością regulacji długości zakończone metalowymi obrotowymi karabińczykami, zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza, | TAK |  |
| 17.6 | system unieruchomienia głowy składający się z podkładki pod głowę mocowanej do deski ortopedycznej , dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami usznymi + min. dwa paski mocujące głowę | TAK |  |
| 17.7 | dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg, | TAK |  |
| 17.8 | długość min 180 cm | TAK |  |
| 17.9 | szerokość min 45 cm | TAK |  |
| 17.10 | ciężar deski max 8 kg | TAK |  |
| 18.0 | Krzesełko kardiologiczne składane - podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem |  | Krzesełko kardiologiczne |
| 18.1 | wykonane z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących | TAK |  |
| 18.2 | Wyposażone w min 4 kółka transportowe z czego przednie koła obrotowe wyposażone w hamulce z blokadą położenia | TAK |  |
| 18.3 | Koła tylne o średnicy min 125 mm , koła przednie o średnicy min 75 mm | TAK |  |
| 18.4 | Wyposażone w uchwyty przednie z regulacją długości i regulacją wysokości na min 2 poziomach | TAK |  |
| 18.5 | Wyposażone w min 2 pary składanych tylnych uchwytów transportowych do przenoszenia z regulacją długości | TAK |  |
| 18.6 | Wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu | TAK |  |
| 18.7 | Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego , siedzisko i oparcie szybko demontowane | TAK |  |
| 18.8 | Wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie | TAK |  |
| 18.9 | waga max 10 kg | TAK |  |
| 18.10 | dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg | TAK |  |
| 18.11 | Deklaracja zgodności CE (załączyć) | TAK |  |
| 18.12 | Gwarancja na sprzęt medyczny min. 24 m-ce | TAK |  |

Opis przedmiotu oferty  zestawienie warunków granicznych gwarancji

| L.P | PARAMETR |  | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
| 1. | Pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w ASO położony nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego ( podać odległość w km od siedziby Zamawiającego) | TAK |  |
| 2. | Okres pełnej gwarancji dla ambulansu min. 24 m-ce (podać ilość m-cy) | TAK |  |
| 3. | Okres pełnej gwarancji dla zabudowy medycznej min. 24 m-ce (podać ilość m-cy) | TAK |  |
| 4. | Okres pełnej gwarancji dla urządzeń medycznych min. 24 m-ce (podać ilość m-cy) | TAK |  |
| 5. | Gwarancja ASO pojazdu bazowego: -na perforacje nadwozia nie mniej niż 72 m-ce -na powłokę lakierniczą min 36 miesięcy | TAK |  |

Uwaga!!!

W  kolumnie „ PARAMETRY  OFEROWANE”:

TAK - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji ambulansów i ich parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany przedmiot postępowania jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

…….........................................................

Data i Podpis osoby upoważnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy