## Część 2A
ZAŁĄCZNIK 2F - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
NAZWA POSTĘPOWANIA: Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnegoa potrzeby Uniwersytetu Medycznego część 6
L.p. | nazwa produktu | opis produktu | Ilość* | Jedn. | Numer katalogowy producenta | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (cena jed. netto + VAT) | Wartość brutto PLN (wartość netto + VAT)
1. | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,1-2,5 μl | Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Autoklawowalna w całości, Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Możliwość rekalibracji Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,1 μl nie większy niż 48%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,25 μl nie większy niż 12%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1,25 μl nie większy niż 2,5%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 μl nie większy niż 1,4%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,1 μl nie większy niż 12% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,25 μl nie większy niż 6% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1,25 μl nie większy niż 1,5% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5 μl nie większy niż 0,7% Waga pipety nie większa niż 80g Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego Gwarancja 36 miesięcy Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – ciemnoszary 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej | 2 | szt
2. | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5-10 μl: | pomijając zakres błędu opis jak powyżej Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 8%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 μl nie większy niż 2,5%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 1,5%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 5% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1 μl nie większy niż 1,8% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 0,8% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 0,4% | 5 | szt
3. | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 2-20 μl | Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Autoklawowalna w całości Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Możliwość rekalibracji Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2 μl nie większy niż 5%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1,2%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 1%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2 μl nie większy niż 1,5% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 0,6% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 0,3% Waga pipety nie większa niż 80g Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego Gwarancja 36 miesięcy Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej | 1 | szt
4. | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 10-100 μl | Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Autoklawowalna w całości Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Możliwość rekalibracji Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 3%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 1%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,8%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1,0% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 0,3% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,2% Waga pipety nie większa niż 80g Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego Gwarancja 36 miesięcy Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej | 1 | szt
5. | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 20-200 μl | Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Autoklawowalna w całości Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron Możliwość rekalibracji Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 2,5%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 1%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 200 μl nie większy niż 0,6%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 0,7% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,3% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 200 μl nie większy niż 0,2% Waga pipety nie większa niż 80g Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego Gwarancja 36 miesięcy Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej | 5 | szt
6. | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 100-1000 μl | Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Autoklawowalne w całości Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron Możliwość rekalibracji Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 3%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 1%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,6%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,6% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 0,2% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,2% Waga pipety nie większa niż 80g Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego Gwarancja 36 miesięcy Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – niebieski 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej | 1 | szt
7. | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5-5 ml | Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Autoklawowalne w całości Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron Możliwość rekalibracji Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 ml nie większy niż 2,4%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 ml nie większy niż 1,2%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,6%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 ml nie większy niż 0,6% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5 ml nie większy niż 0,25% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,15% Waga pipety nie większa niż 98 g Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Gwarancja 36 miesięcy Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – fioletowy Próbka końcówek dołączona do opakowania - końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej | 6 | szt
8. | Zestaw 3 pipet automatycznych zmiennoobjętościowych o zakresach (0,5-10 μl, 10-100 μl, 100-1000 μl) | Pipety zgodne z opisem w pozycjach 2,4,10 Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5-10 μl Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 10-100 μl Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 100-1000 μl | 3 | op
9. | Zestaw 3 pipet automatycznych zmiennoobjętościowych o zakresach (2-20 μl zółta, 20-200 μl, 100-1000 μl) Pipety w zestawie tożsame z pipetami: | Pipety zgodne z opisem w pozycjach 3,5,6 Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 100-1000 μl Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 2-20 μl Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 20-200 μl | 1 | op
10. | Pipeta automatyczna jednokanałowa ze zrzutnikiem końcówek w jednym przycisku o zakresie 10-100 μl | 4-pozycyjny wskaźnik objętości umieszczony na górze pipety poziomo, poziomo, zapewnia komfort użytkowania dzięki niezasłanianiu ręką nastawionej objętości i możliwości obsługi pipety zarówno prawą jak i lewą ręką Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki Sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego Brak haczykowatego zakrzywienia na nasadę palca wskazującego Jeden przycisk dozowania i zrzucania końcówki Ustawianie objętości przyciskiem obsługowym z opisem objętości pipety Obsługa jedną ręką Pole do opisu, możliwość indywidualnego oznakowania Możliwość autoklawowania w całości w temp. 121°C przez 20 min Dwa przyciski blokady uniemożliwiające przypadkowe, przestawienie pojemności Pieczęć kalibracyjna informująca o stanie kalibracji Dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych Numery seryjne naniesione na górną i dolną część pipety Zewnętrzne krawędzie wykonane ze stali nierdzewnej zapewniającej trwałość oraz odporność na upadki. Posiada chip RFID z możliwością odczytu nr seryjnego i modelu oraz zapisu indywidualnych danych tj. dane użytkownika, laboratorium, termin kalibracji itp. Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Gwarancja 36 miesięcy Uchwyt naścienny na pipetę W zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem Instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej Barwny kod na przycisku pipety (żółty) ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki W połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 3,0%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 1,0%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,8%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 0,7% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 0,3% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,2% | 1 | szt
11. | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa 8-kanałowa ze zrzutnikiem końcówek w jednym przycisku o zakresie 30-300 μl | 4-pozycyjny wskaźnik objętości umieszczony na górze pipety poziomo, poziomo, zapewnia komfort użytkowania dzięki niezasłanianiu ręką nastawionej Każdy z kanałów posiada sprężynujący stożek końcowy Możliwość korzystania z mniejszej ilości końcówek niż ilość posiadanych kanałów Pojedynczy kanał możliwy do usunięcia, np. w przypadku korzystania z płytek 6-cio dołkowych dolna część wymienna pomiędzy wersjami 8-mio i 12-sto kanałowymi o tym samym zakresie objętościobjętości i możliwości obsługi pipety zarówno prawą jak i lewą ręką Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki Posiada selektor sprężynowania umożliwiający włączenie/wyłączenie funkcji sprężynowania stożków końcowychBrak haczykowatego zakrzywienia na nasadę palca wskazującego Jeden przycisk dozowania i zrzucania końcówki Ustawianie objętości przyciskiem obsługowym z opisem objętości pipety Obsługa jedną ręką Pole do opisu, możliwość indywidualnego oznakowania Możliwość autoklawowania w całości w temp. 121°C przez 20 min Dwa przyciski blokady uniemożliwiające przypadkowe, przestawienie pojemności Pieczęć kalibracyjna informująca o stanie kalibracji Dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych Numery seryjne naniesione na górną i dolną część pipety Zewnętrzne krawędzie wykonane ze stali nierdzewnej zapewniającej trwałość oraz odporność na upadki. Posiada chip RFID z możliwością odczytu nr seryjnego i modelu oraz zapisu indywidualnych danych tj. dane użytkownika, laboratorium, termin kalibracji itp. Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Gwarancja 36 miesięcy Uchwyt naścienny na pipetę W zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem Instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej Barwny kod na przycisku pipety (pomarańczowy) ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki W połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 30 μl nie większy niż 3,0%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 150 μl nie większy niż 1,0%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 300 μl nie większy niż 0,6%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 30 μl nie większy niż 1,0% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 150 μl nie większy niż 0,5% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 300 μl nie większy niż 0,3% | 1 | szt
12. | Obrotowy Statyw karuzelowy | na 6 szt. Eppendorf Research®, Research® plus, Reference®, Reference® 2 lub Biomaster®, dostępne dodatkowe opcjonalne uchwyty do pipet | 1 | szt
13. | Uchwyt do pipet 2 | na jedną szt. Eppendorf Research®, Research® plus, Reference® 2 lub Biomaster®, do statywu karuzelowego 2 i ładowarki karuzelowej 2 lub montażu ściennego, dołączona taśma klejąca | 3 | szt
14. | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5-5 ml | Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Autoklawowalne w całości Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron Możliwość rekalibracji Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 ml nie większy niż 2,4%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 ml nie większy niż 1,2%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,6%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 ml nie większy niż 0,6% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5 ml nie większy niż 0,25% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,15% Waga pipety nie większa niż 98 g Gwarancja 36 miesięcy Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – fioletowy Próbka końcówek dołączona do opakowania - końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej | 1 | szt
15. | Końcówki 0,1mL działające na zasadzie bezpośredniego wypierania: | możliwość wykonania do 100 kroków objętości dozowania precyzyjny kształt. oznaczenie kolorystyczne umożliwiające szybką identyfikację pożądanej końcówki posiadające trójwymiarowe znaczniki umożliwiające automatyczne rozpoznanie objętości końcówki w urządzeniu działanie na zasadzie wyporu bezpośredniego wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy zapobieganie zanieczyszczeniu przez aerozole dzięki hermetycznie uszczelnionemu tłoczkowi Wersja Eppendorf Quality - możliwość wyboru co najmniej spośród 5 różnych klas czystości końcówek ochrona przed substancjami radioaktywnymi i toksycznymi opak. 100 szt. niska zawartość metali ciężkich. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu, bez środków poślizgowych, biocydów i plastyfikatorów – wymagane poświadczenie certyfikatem certyfikat jakości koncówki wyprodukowane zgodnie z regulacjami FDA 21CFR § 177.1520 i 178.2010 - wymagane poświadczenie certyfikatem. | 4 | op
16. | Końcówki 0,5mL działające na zasadzie bezpośredniego wypierania | możliwość wykonania do 100 kroków objętości dozowania precyzyjny kształt. oznaczenie kolorystyczne umożliwiające szybką identyfikację pożądanej końcówki posiadające trójwymiarowe znaczniki umożliwiające automatyczne rozpoznanie objętości końcówki w urządzeniu działanie na zasadzie wyporu bezpośredniego wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy zapobieganie zanieczyszczeniu przez aerozole dzięki hermetycznie uszczelnionemu tłoczkowi Wersja Eppendorf Quality - możliwość wyboru co najmniej spośród 5 różnych klas czystości końcówek ochrona przed substancjami radioaktywnymi i toksycznymi opak. 100 szt. niska zawartość metali ciężkich. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu, bez środków poślizgowych, biocydów i plastyfikatorów – wymagane poświadczenie certyfikatem certyfikat jakości koncówki wyprodukowane zgodnie z regulacjami FDA 21CFR § 177.1520 i 178.2010 - wymagane poświadczenie certyfikatem. | 2 | op
17. | Końcówki 2,5 mL działające na zasadzie bezpośredniego wypierania: | możliwość wykonania do 100 kroków objętości dozowania precyzyjny kształt. oznaczenie kolorystyczne umożliwiające szybką identyfikację pożądanej końcówki posiadające trójwymiarowe znaczniki umożliwiające automatyczne rozpoznanie objętości końcówki w urządzeniu działanie na zasadzie wyporu bezpośredniego wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy zapobieganie zanieczyszczeniu przez aerozole dzięki hermetycznie uszczelnionemu tłoczkowi Wersja Eppendorf Quality - możliwość wyboru co najmniej spośród 5 różnych klas czystości końcówek ochrona przed substancjami radioaktywnymi i toksycznymi opak. 100 szt. niska zawartość metali ciężkich. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu, bez środków poślizgowych, biocydów i plastyfikatorów – wymagane poświadczenie certyfikatem certyfikat jakości koncówki wyprodukowane zgodnie z regulacjami FDA 21CFR § 177.1520 i 178.2010 - wymagane poświadczenie certyfikatem | 1 | op
18. | Końcówki 5mL działające na zasadzie bezpośredniego wypierania: | możliwość wykonania do 100 kroków objętości dozowania Precyzyjny kształt. Oznaczenie kolorystyczne umożliwiające szybką identyfikację pożądanej końcówki Działanie na zasadzie wyporu bezpośredniego Wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy Zapobieganie zanieczyszczeniu przez aerozole dzięki hermetycznie uszczelnionemu tłoczkowi Wersja Eppendorf Quality - możliwość wyboru co najmniej spośród 5 różnych klas czystości końcówek Ochrona przed substancjami radioaktywnymi i toksycznymi Opak. 100 szt. Niska zawartość metali ciężkich. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu, bez środków poślizgowych, biocydów i plastyfikatorów Certyfikat jakości Koncówki wyprodukowane zgodnie z regulacjami FDA 21CFR § 177.1520 - wymagane poświadczenie certyfikatem | 1 | op
19. | Końcówki 0,5mL działające na zasadzie bezpośredniego wypierania | możliwość wykonania do 100 kroków objętości dozowania Precyzyjny kształt. Oznaczenie kolorystyczne umożliwiające szybką identyfikację pożądanej końcówki Działanie na zasadzie wyporu bezpośredniego Wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy Zapobieganie zanieczyszczeniu przez aerozole dzięki hermetycznie uszczelnionemu tłoczkowi Wersja Biopur ( sterylne, PCR Clean) - produkowane wedle (klasy 6 VDI 2083 i klasy 100,000 wedle U.S. Fed, Stand. 209D) jako wolne od: Pirogenów Ludzkiego DNA Bakteryjnego DNA DNAz RNAz Inhibitorów PCR ATP Ochrona przed substancjami radioaktywnymi i toksycznymi Opak. 100 szt. – pakowane oddzielnie w blistry Niska zawartość metali ciężkich. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu, bez środków poślizgowych, biocydów i plastyfikatorów Certyfikat jakości Koncówki wyprodukowane zgodnie z regulacjami FDA 21CFR § 177.1520 - wymagane poświadczenie certyfikatem | 1 | op
20. | Końcówki 5mL działające na zasadzie bezpośredniego wypierania: | możliwość wykonania do 100 kroków objętości dozowania Precyzyjny kształt. Oznaczenie kolorystyczne umożliwiające szybką identyfikację pożądanej końcówki Działanie na zasadzie wyporu bezpośredniego Wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy Zapobieganie zanieczyszczeniu przez aerozole dzięki hermetycznie uszczelnionemu tłoczkowi Wersja Biopur ( sterylne, PCR Clean) - produkowane wedle (klasy 6 VDI 2083 i klasy 100,000 wedle U.S. Fed, Stand. 209D) jako wolne od: Pirogenów Ludzkiego DNA Bakteryjnego DNA DNAz RNAz Inhibitorów PCR ATP Ochrona przed substancjami radioaktywnymi i toksycznymi Opak. 100 szt. – pakowane oddzielnie w blistry Niska zawartość metali ciężkich. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu, bez środków poślizgowych, biocydów i plastyfikatorów Certyfikat jakości Koncówki wyprodukowane zgodnie z regulacjami FDA 21CFR § 177.1520 - wymagane poświadczenie certyfikatem | 1 | op
21. | Pipetor EasyPet 3 z ładowarką, uchwytem na ścianę, statywem oraz z 2 filtrami membranowymi 0,45 µm | Elektroniczny pipetor do pipet: szklanych i z tworzyw sztucznych o zakresie pojemności 0,1-100ml Akumulator litowo-polimerowy Diodowy wskaźnik informujący o stanie naładowania akumulatora Waga min. 160 g Czas ładowania akumulatora około 3 godziny, możliwość używania pipetora w trakcie ładowania Wytrzymałość baterii ok. 6 godzin Wyświetlacz stanu baterii Płynna regulacja prędkości za pomocą przycisków pobierania i wypuszczania cieczy | 2 | szt
22. | Końcówki ( TIPS ) 0,1 – 5 ml do pipet automatycznych Eppendorf | Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa Odporność na autoklawowowanie (121 st C, 20 minut) w opakowaniu Precyzyjny kształt. Długość końcówek 120 mm Opak. 5 statywów po 24 końcówki (120 szt.). Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. Możliwość ściągnięcia ze strony internetowej producenta certyfikatu do każdej wyprodukowanej partii Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem Sterylne Niepirogenne W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymiagania normy EN ISO 8655 | 2 | op
23. | Końcówki ( TIPS ) 0,5 – 10 ml do pipet automatycznych Eppendorf | Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa Odporność na autoklawowowanie (121 st C, 20 minut) w opakowaniu Precyzyjny kształt. Długość końcówek 165 mm Opak. 5 statywów po 24 końcówki (120 szt.). Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. Możliwość ściągnięcia ze strony internetowej producenta certyfikatu do każdej wyprodukowanej partii Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem Sterylne Niepirogenne W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymiagania normy EN ISO 8655 | 1 | op
24. | Końcówki ( TIPS ) 0,1-5ml L z filtrem do pipet automatycznych Eppendorf | Niewielka zwilżalność. Filtr składający się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów Wysoka stabilność temperaturowa Precyzyjny kształt. Długość końcówek 120 mm Opak. 5 statywów po 24 końcówek (120 szt.). Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. Możliwość ściągnięcia ze strony internetowej producenta certyfikatu do każdej wyprodukowanej partii Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem Sterylne Niepirogenne wydajność filtra nie gorsza niż HEPA klasa efektywności H12 zgodnie z EN 1822 – wymagane poświadczenie certyfikatem. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymiagania normy EN ISO 8655 | 2 | op
25. | Końcówki ( TIPS – box) 0,1-10 µl do pipet automatycznych Eppendorf w opakowaniu wielorazowym | Przenoszenie stelaży do pojemnika roboczego odbywa się bezkontaminacyjnie Pudełko zoptymalizowane także do pipet wielokanałowych Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf Końcówki mogą być pobierane bezpośrednio z opakowania Pudełko wielokrotnego użycia, Niewielka zwilżalność końcówek. Wysoka stabilność temperaturowa koncówek Odporność na autoklawowowanie (121 st C, 20 minut) w opakowaniu Precyzyjny kształt. Niesterylne Długość końcówek 34 mm Opak. 1 pudełko 96szt. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 1 | op
26. | Końcówki ( TIPS – box) 0,1-20µl do pipet automatycznych Eppendorf | Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf Odporność na autoklawowowanie (121 st C, 20 minut) w opakowaniu Precyzyjny kształt. Niesterylne Długość końcówek 40 mm Opak. statyw po 96 końcówek. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 1 | op
27. | Końcówki ( TIPS – box) 2-200 µl do pipet automatycznych Eppendorf w opakowaniu wielorazowym | Przenoszenie stelaży po pojemnika roboczego odbywa się bezkontaminacyjnie Pudełko zoptymalizowane także do pipet wielokanałowych Opakowanie wielokrotnego z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do paującej pipety Eppendorf Końcówki mogą być pobierane bezpośrednio z opakowania Pudełko użycia, Niewielka stabilność temperaturowa końcówek Odporność na autoklawowowanie (121 st C, 20 minut) w opakowaniu Precyzyjny kształt. Niesterylne Długość końcówek 53 mm Opak. statyw po 96 końcówek Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 zwilżalność końcówek. Wysoka | 1 | op
28. | Końcówki epTIPS Reloads, zakres obj. 0,1-10 μL, S, 10x96 końcówek, Eppendorf Quality | Całkowita długość końcówki 34mm (S) Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa (możliwość autoklawowania w temperaturze 121oC, w opakowaniu i bez folii) Kolorystyczna identyfikacja ramki ( statywu) końcówek z odpowiednią pipetą Precyzyjny kształt. Odporność na autoklawowowanie i działanie chemikaliów Wszystkie elementy nadają się w 100% do recyclingu Opakowanie: 10 tacek po 96 końcówek (960 końcówek) Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 1 | op
29. | Końcówki ( TIPS – wkłady wymienne) 2-200 µl do pipet automatycznych Eppendorf, Eppendorf Quality | Całkowita długość końcówki 53mm Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa (możliwość autoklawowania w temperaturze 121oC, w opakowaniu i bez folii) Kolorystyczna identyfikacja ramki ( statywu) końcówek z odpowiednią pipetą Precyzyjny kształt. Odporność na autoklawowowanie i działanie chemikaliów Wszystkie elementy nadają się w 100% do recyclingu Opakowanie: 10 tacek po 96 końcówek (960 końcówek) Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 10 | op
30. | Końcówki ( TIPS – wkłady wymienne) 0,25-2,5ml do pipet automatycznych Eppendorf, PCR Clean | Całkowita długość końcówki 115 mm Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa (możliwość autoklawowania w temperaturze 121oC, w opakowaniu i bez folii) Kolorystyczna identyfikacja ramki ( statywu) końcówek z odpowiednią pipetą precyzyjny kształt. Odporność na autoklawowowanie i działanie chemikaliów Wszystkie elementy nadają się w 100% do recyclingu Opakowanie: 10 tacek po 48 końcówek (480 końcówek) Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 1 | op
31. | Końcówki 0,5-10 ml do pipet automatycznych rozmiar S | opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa Odporność na autoklawowowanie (121 st C, 20 minut) w opakowaniu Precyzyjny kształt. Niesterylne Długość końcówek 165 mm Opakowanie: 2 worki po 100szt. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 1 | op
32. | Końcówki 0,5-10 ml do pipet automatycznych rozmiar L | Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa Odporność na autoklawowowanie (121 st C, 20 minut) w opakowaniu Precyzyjny kształt. Niesterylne Długość końcówek 243 mm Opakowanie: 2 worki po 100szt. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 1 | op
33. | Końcówki ( TIPS – worki) 0,1-10 µl do pipet automatycznych Eppendorf w workach | Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf Niewielka zwilżalność końcówek. Wysoka stabilność temperaturowa koncówek Odporność na autoklawowowanie (121 st C, 20 minut) w opakowaniu Precyzyjny kształt. Niesterylne Długość końcówek 34 mm Pakowane w workach umozliwiających powtórne zamknięcie, 2 worki po 500 końcówek (1000 szt.) Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 3 | op
34. | Końcówki ( TIPS – worki) 0,1-20µl do pipet automatycznych Eppendorf | Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa Odporność na autoklawowowanie (121 st C, 20 minut) w opakowaniu Precyzyjny kształt. Niesterylne Długość końcówek 40 mm 2 worki po 500 końcówek (1000 szt.). Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf do pipet marki Eppendorf, W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 1 | op
35. | Końcówki epT.I.P.S. 2-200µl do pipet automatycznych Eppendorf | Kolor końcówek: żółty Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf Odporność na autoklawowowanie (121 st C, 20 minut) w opakowaniu Precyzyjny kształt. Niesterylne Długość końcówek 53 mm Opakowanie: 2 worki po 500szt.. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 1 | op
36. | Końcówki epT.I.P.S. 2-200µl do pipet automatycznych Eppendorf | Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf Odporność na autoklawowowanie (121 st C, 20 minut) w opakowaniu Precyzyjny kształt. Niesterylne Długość końcówek 53 mm Opakowanie: 2 worki po 500szt.. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 2 | op
37. | Końcówki epT.I.P.S. 20-300µl do pipet automatycznych Eppendorf | Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf Odporność na autoklawowowanie (121 st C, 20 minut) w opakowaniu Precyzyjny kształt. Niesterylne Długość końcówek 55 mm Opakowanie: 2 worki po 500szt.. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 2 | op
38. | Końcówki epT.I.P.S. 50-1000 µl do pipet automatycznych Eppendorf | Kolor końcówek: niebieski Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf Odporność na autoklawowowanie (121 st C, 20 minut) w opakowaniu Precyzyjny kształt. Niesterylne Długość końcówek 71 mm Opakowanie: 2 worki po 500szt Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 1 | op
39. | Końcówki ( TIPS – wkłady wymienne) 50-1000 µl do pipet automatycznych Eppendorf | Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf Odporność na autoklawowowanie (121 st C, 20 minut) w opakowaniu Precyzyjny kształt. Niesterylne Długość końcówek 71 mm Opakowanie: 2 worki po 500szt Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 1 | op
40. | Końcówki ( TIPS – wkłady wymienne) 0,25-2,5ml do pipet automatycznych Eppendorf | Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf Odporność na autoklawowowanie (121 st C, 20 minut) w opakowaniu Precyzyjny kształt. Niesterylne Długość końcówek 115 mm Opakowanie: 500szt Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 1 | op
41. | Końcówki ( TIPS – set) 0,1-10 µl do pipet automatycznych Eppendorf w opakowaniu wielorazowym | Przenoszenie stelaży po pojemnika roboczego odbywa się bezkontaminacyjnie Pudełko zoptymalizowane także do pipet wielokanałowych Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf Końcówki mogą być pobierane bezpośrednio z opakowania Pudełko wielokrotnego użycia, Niewielka zwilżalność końcówek. Wysoka stabilność temperaturowa końcówek Odporność na autoklawowowanie (121 st C, 20 minut) w opakowaniu Precyzyjny kształt. Niesterylne Długość końcówek 34 mm Opak. Pudełko z 96 końcówkami oraz 5 wkładów wymiennych po 96 końcówek (576 końcówek) Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 1 | op
42. | Końcówki ( TIPS ) 0,1-10µl z filtrem do pipet automatycznych Eppendorf | Niewielka zwilżalność. Filtr składający się z dwóch warstw, filtrującej aerozole oraz zamykającej się w kontakcie z cieczą Wysoka stabilność temperaturowa Precyzyjny kształt. Długość końcówek S: 34 mm Średnica końcówki od strony mocowania pipety – 4,9mm, umozliwiająca dobre przyleganie końcówki do pipety Opak. 10statywów po 96 końcówe (960 szt.). Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. Możliwość ściągnięcia ze strony internetowej producenta certyfikatu do każdej wyprodukowanej partii Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem Sterylne Niepirogenne wydajność filtra nie gorsza niż HEPA klasa efektywności H12 zgodnie z EN 1822 – wymagane poświadczenie certyfikatem. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymiagania normy EN ISO 8655 | 1 | op
43. | Końcówki ( TIPS ) 2-200µl z filtrem do pipet automatycznych Eppendorf | Niewielka zwilżalność. Filtr składający się z dwóch warstw, filtrującej aerozole oraz zamykającej się w kontakcie z cieczą Wysoka stabilność temperaturowa Precyzyjny kształt. Długość końcówek 55 mm Opak. 10 statywów po 96 końcówe (960 szt.). Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. Możliwość ściągnięcia ze strony internetowej producenta certyfikatu do każdej wyprodukowanej partii Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem Sterylne Niepirogenne wydajność filtra nie gorsza niż HEPA klasa efektywności H12 zgodnie z EN 1822 – wymagane poświadczenie certyfikatem. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymiagania normy EN ISO 8655 | 1 | op
44. | Końcówki epTIPS Reloads, zakres obj. 0,1-10 μL, S, 10x96 końcówek, Eppendorf Quality , EU-IVD | Całkowita długość końcówki 34mm (S) Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa (możliwość autoklawowania w temperaturze 121oC, w opakowaniu i bez folii) Kolorystyczna identyfikacja ramki ( statywu) końcówek z odpowiednią pipetą Precyzyjny kształt. Odporność na autoklawowowanie i działanie chemikaliówWszystkie elementy nadają się w 100% do recyclingu Opakowanie: 10 tacek po 96 końcówek (960 końcówek) Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, Końcówki posiadają certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 1 | op
45. | Końcówki epTIPS Reloads, zakres obj. 0,1-20 μL, 10x96 końcówek, Eppendorf Quality, IVD | Całkowita długość końcówki 40mm Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa (możliwość autoklawowania w temperaturze 121oC, w opakowaniu i bez folii) kolorystyczna identyfikacja ramki ( statywu) końcówek z odpowiednią pipetą Precyzyjny kształt. Odporność na autoklawowowanie i działanie chemikaliów Wszystkie elementy nadają się w 100% do recyclingu Opakowanie: 10 tacek po 96 końcówek (960 końcówek) Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem Końcówki posiadają certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 10 | op
46. | Końcówki ( TIPS – wkłady wymienne) 2-200 µl do pipet automatycznych Eppendorf, Eppendorf Quality, IVD | Całkowita długość końcówki 53mm Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa (możliwość autoklawowania w temperaturze 121oC, w opakowaniu i bez folii) Kolorystyczna identyfikacja ramki ( statywu) końcówek z odpowiednią pipetą Precyzyjny kształt. Odporność na autoklawowowanie i działanie chemikaliów Wszystkie elementy nadają się w 100% do recyclingu Opakowanie: 10 tacek po 96 końcówek (960 końcówek) Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, Końcówki posiadają certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 8 | op
47. | Końcówki ( TIPS ) 0,5-20µl z filtrem do pipet automatycznych Eppendorf | Niewielka zwilżalność. Filtr składający się z dwóch warstw, filtrującej aerozole oraz zamykającej się w kontakcie z cieczą Wysoka stabilność temperaturowa Precyzyjny kształt. Długość końcówek S: 46 mm Opak. 10statywów po 96 końcówe (960 szt.). Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. Możliwość ściągnięcia ze strony internetowej producenta certyfikatu do każdej wyprodukowanej partii Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem Sterylne Niepirogenne wydajność filtra nie gorsza niż HEPA klasa efektywności H12 zgodnie z EN 1822 – wymagane poświadczenie certyfikatem. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymiagania normy EN ISO 8655 | 10 | op
48. | Probówki 1,5 ml | Objętość probówki 1,5 ml Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,5, 1, 1,5 ml umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki Matowa powierzchnia na korku i po stronie zewnętrznej probówki umożliwiająca łatwe podpisywanie próbek. Duża wytrzymałość na chemikalia, obciążenia mechaniczne i ekstremalne temperatury. Wytrzymałe do prędkości wirowania 30 000xg Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – poświadczenie certyfikatem. Zapewniona sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C Możliwość sterylizacji w autoklawie przy otwartym korku bezbarwne, Opakowanie zawiera 1000 szt. | 4 | op
49. | Probówki Protein LoBind Tubes0,5 ml | Objętość probówki 0,5 ml Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,1, 0,25, 0,5 ml umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki Matowa powierzchnia na korku i po stronie zewnętrznej probówki umożliwiająca łatwe podpisywanie próbek. Korek zapobiega niepożądanemu odskoczeniu wieczka i otwiera się go bez obawy przed ewentualnym skażeniem. Hydrofilowa, niepowlekana (np. silikonem) powierzchnia ograniczająca denaturację w wypadku kontaktu ze ścianką probówki, Materiał LoBind gwarantuje maksymalny odzysk próbki Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – poświadczenie certyfikatem. Precyzyjne uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie w czasie długiego przechowywania Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem Niepirogenne Bezbarwne, Pakowane w torebki po 50szt, 1op.=2x50szt | 1 | op
50. | Probówki 1,5 ml | Objętość probówki 1,5 ml Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,5, 1, 1,5 ml umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki Matowa powierzchnia na korku i po stronie zewnętrznej probówki umożliwiająca łatwe podpisywanie próbek. Duża wytrzymałość na chemikalia, obciążenia mechaniczne i ekstremalne temperatury. Wytrzymałe do prędkości wirowania 30 000xg Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – poświadczenie certyfikatem. Zapewniona sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C Możliwość sterylizacji w autoklawie przy otwartym korku Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem bezbarwne, Opakowanie zawiera 1000 szt. | 2 | op
51. | Probówki 5 ml | Objętość probówki 5 ml Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 ml umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki Matowa powierzchnia na korku i po stronie zewnętrznej probówki umożliwiająca łatwe podpisywanie próbek. Korek zapobiega niepożądanemu odskoczeniu wieczka i otwiera się go bez obawy przed ewentualnym skażeniem. Duża wytrzymałość na chemikalia, obciążenia mechaniczne i ekstremalne temperatury. Wytrzymałe do prędkości wirowania 25 000xg Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – poświadczenie certyfikatem. Precyzyjne uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie w czasie długiego przechowywania Stożkowy kształt kompatybilny z akcesoriami do 15ml probówek stożkowych System zamykania probówki zapewniający wysoką szczelność Zapewniona sprawność w temperaturach od -86°C do +80°C Możliwość sterylizacji w autoklawie przy otwartym korku Bezbarwne, Opakowanie zawiera 200 szt. | 8 | op
52. | Probówki 5 ml | Objętość probówki 5 ml Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 ml umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki Probówka zakręcana szczelną zakrętką z miejscem do opisu Duża wytrzymałość na chemikalia, obciążenia mechaniczne i ekstremalne temperatury. Wytrzymałe do prędkości wirowania 25 000xg Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – poświadczenie certyfikatem. Stożkowy kształt kompatybilny z akcesoriami do 15ml probówek stożkowych System zamykania probówki zapewniający wysoką szczelność Zapewniona sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C Możliwość sterylizacji w autoklawie otwartej probówki Bezbarwne, Opakowanie zawiera 200 szt | 1 | op
53. | Probówki 0,5 ml | Objętość probówki 0,5 ml Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,1, 0,25, 0,5 ml umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki Matowa powierzchnia na korku i po stronie zewnętrznej probówki umożliwiająca łatwe podpisywanie próbek. Korek zapobiega niepożądanemu odskoczeniu wieczka i otwiera się go bez obawy przed ewentualnym skażeniem. Duża wytrzymałość na chemikalia, obciążenia mechaniczne i ekstremalne temperatury. Wytrzymałe do prędkości wirowania 30 000xg Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – poświadczenie certyfikatem. Precyzyjne uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie w czasie długiego przechowywania System zamykania probówki zapewniający wysoką szczelność SafeLock lub równoważny Zapewniona sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C możliwość sterylizacji w autoklawie przy otwartym korku bezbarwne, Opakowanie zawiera 500 szt. | 16 | op
54. | Probówki Eppendorf Conical Tubes 15 ml | Objętość probówki 15 ml Wymiary: 121/17mm Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki Matowa po stronie zewnętrznej probówki umożliwiająca łatwe podpisywanie próbek. Płaska, lekko barwiona pokrywka ze spłaszczonymi i żłobionymi bokami, ułatwiająca pracę z probówką, umożliwiająca stabilne ustawienie w pozycji stojącej i ograniczająca ryzyko zanieczyszczenia Wytrzymałość temperaturowa: od -86oC do 100oC Wytrzymałość do prędkości wirowania 19.500 xg Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu (surowiec klasy 6 wg norm USP) bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, środków poślizgowych – poświadczenie certyfikatem. Stożkowy kształt kompatybilny z akcesoriami do 15ml probówek stożkowych Bezbarwne, zapewniające optymalną widoczność próbki i osadu Sterylne, wolne od pirogenów i niezawierające DNaz, RNaz i DNA Jakość i czystość każdej partii oddzielnie testowana i certyfikowana Opakowanie zawiera 500 szt. (10 torebek x 50 probówek) | 1 | op
55. | Probówki 5 ml | Objętość probówki 5 ml Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 ml umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki Probówka zakręcana szczelną zakrętką z miejscem do opisu Duża wytrzymałość na chemikalia, obciążenia mechaniczne i ekstremalne temperatury. Wytrzymałe do prędkości wirowania 25 000xg Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – poświadczenie certyfikatem. Stożkowy kształt kompatybilny z akcesoriami do 15ml probówek stożkowych System zamykania probówki zapewniający wysoką szczelność Zapewniona sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem Możliwość sterylizacji w autoklawie otwartej probówki Bezbarwne, Opakowanie zawiera 2 x 200 szt, 2 statywy, 8 adapterów wirówkowych | 1 | op
56. | Kuwety UVette (80 szt. PCR-clean) | Możliwość wykonywania pomiarów w zakresie fal nie mniejszym niż 220 nm – 1600 nm. Wysokość drogi optycznej 8,5 mm Wykonane z tworzywa sztucznego przepuszczającego UV, nie zawierającego fluoropolimerów ani żadnych innych węglowodorów fluorowcowanych Mozliwość wyboru jednej z dwóch długości drogi optycznej (2 mm lub 10 mm) poprzez pojedynczy obrót kuwety o 90 stopni. Możliwość pomiarów w zakresie objętości nie mniejszym niż 50 ul – 2000 ul Wyraźnie widoczne znaczniki objętości 500 ul i 1000 ul Głębokie położenie okienka optycznego zapobiegające jego zadrapaniom Dno kuwety w kształcie lejka ułatwiającego jego napełnianie Zmatowione powierzchnie uchwytu ułatiwające znakowanie próbek Wymiary nie większe niż 12,5 mm x 12,5 mm x 36 mm Dostępne adaptery do użytkowania z wieloma różnymi spektrofotometrami Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem Każda kuweta pakowana oddzielnie | 1 | op
57. | Filtr | dolotowy źródła CO2 do butli. | 1 | szt
58. | probówki 1,5 ml | Objętość probówki 1,5 mlZaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,5, 1, 1,5 ml umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki Matowa powierzchnia na korku i po stronie zewnętrznej probówki umożliwiająca łatwe podpisywanie próbek.Korek zapobiega niepożądanemu odskoczeniu wieczka i otwiera się go bez obawy przed ewentualnym skażeniem. Duża wytrzymałość na chemikalia, obciążenia mechaniczne i ekstremalne temperatury.Wytrzymałe do prędkości wirowania 30 000xg Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – poświadczenie certyfikatem. Precyzyjne uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie w czasie długiego przechowywania System zamykania probówki zapewniający wysoką szczelność SafeLock lub równowazny Zapewniona sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem Możliwość sterylizacji w autoklawie przy otwartym korku (121ºC, 20 min) Bursztynowe w celu ochrony przed światłem, Opakowanie 1000 szt | 1 | op
59. | probówki 1,5 ml | Objętość probówki 1,5 mlZaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,5, 1, 1,5 ml umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbkiMatowa powierzchnia na korku i po stronie zewnętrznej probówki umożliwiająca łatwe podpisywanie próbek.Korek zapobiega niepożądanemu odskoczeniu wieczka i otwiera się go bez obawy przed ewentualnym skażeniem. Duża wytrzymałość na chemikalia, obciążenia mechaniczne i ekstremalne temperatury. Wytrzymałe do prędkości wirowania 30 000xg Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – poświadczenie certyfikatem. Precyzyjne uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie w czasie długiego przechowywania System zamykania probówki zapewniający wysoką szczelność SafeLock lub równowazny Zapewniona sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C Możliwość sterylizacji w autoklawie przy otwartym korku (121ºC, 20 min)bezbarwne, Opakowanie zawiera 1000 szt | 1 | op
60. | probowki 2 ml | Objętość probówki 2 mlZaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,5, 1, 1,5, 2 ml umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbkiMatowa powierzchnia na korku i po stronie zewnętrznej probówki umożliwiająca łatwe podpisywanie próbek.Korek zapobiega niepożądanemu odskoczeniu wieczka i otwiera się go bez obawy przed ewentualnym skażeniem. Duża wytrzymałość na chemikalia, obciążenia mechaniczne i ekstremalne temperatury.Wytrzymałe do prędkości wirowania 25 000xg Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – poświadczenie certyfikatem.Precyzyjne uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie w czasie długiego przechowywania System zamykania probówki zapewniający wysoką szczelność SafeLock lub równowazny Zapewniona sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C Możliwość sterylizacji w autoklawie przy otwartym korku (121ºC, 20 min)Bezbarwne, Opakowanie zawiera 1000 szt. | 3 | op
61. | Kuwety UVette (80 szt. PCR-clean) | Możliwość wykonywania pomiarów w zakresie fal nie mniejszym niż 220 nm – 1600 nm.Wysokość drogi optycznej 8,5 mm Wykonane z tworzywa sztucznego przepuszczającego UV, nie zawierającego fluoropolimerów ani żadnych innych węglowodorów fluorowcowanych Mozliwość wyboru jednej z dwóch długości drogi optycznej (2 mm lub 10 mm) poprzez pojedynczy obrót kuwety o 90 stopni. pomiarów w zakresie objętości nie mniejszym niż 50 ul – 2000 ul Wyraźnie widoczne znaczniki objętości 500 ul i 1000 ul Głębokie położenie okienka optycznego zapobiegające jego zadrapaniom Dno kuwety w kształcie lejka ułatwiającego jego napełnianie Zmatowione powierzchnie uchwytu ułatiwające znakowanie próbek Wymiary nie większe niż 12,5 mm x 12,5 mm x 36 mm Dostępne adaptery do użytkowania z wieloma różnymi spektrofotometrami Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem Każda kuweta pakowana oddzielnie 80 UV-Einmal-Kuevetten, UVette | 1 | op
62. | końcówki | Końcówki epTIPS Reloads, zakres obj. 0,1-10 μL, S, 10x96 końcówek, PCR Clean Całkowita długość końcówki 34mm (S)Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa (możliwość autoklawowania w temperaturze 121oC, w opakowaniu i bez folii)Kolorystyczna identyfikacja ramki ( statywu) końcówek z odpowiednią pipetąPrecyzyjny kształt. Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem Końcówki posiadają certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Odporność na autoklawowowanie i działanie chemikaliów Wszystkie elementy nadają się w 100% do recyclingu opakowanie: 10 tacek po 96 końcówek (960 końcówek)końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 5 | op
63. | zestaw | Zestaw 3 pipet jednokanałowych o objętościach: 2-20µL, 20-200 µL, 100-1000µL do każdej pipety pudełko z odpowiednimi końcówkamiPipeta jednokanałowa o zmiennym zakresie objętości od 2-20µL 4-pozycyjne wskazanie objętościPołączony przycisk dozowania i zrzucania końcówki Ustawianie objętości przyciskiem obsługowym z opisem objętości pipety Pole do opisu, możliwość indywidualnego oznakowania Barwny kod na przycisku pipety (żółty) ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki Możliwość autoklawowania w całości w temp. 121oC przez 20 minDwa przyciski blokujące uniemożliwiające przypadkowe przestawienie pojemnościPieczęć kalibracyjna informująca o stanie kalibracjiPipeta musi posiadać certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychGwarancja minimum 36 miesięcyDokładność pipetowania +/-: max błąd systematyczny dla objętości 2 μL 5,0 %=0,1 μL, max błąd przypadkowy 1,5 %=0,03 μL,max błąd systematyczny dla objętości 10 μL 1,2%=0,12 μL, max błąd przypadkowy 0,6%=0,06 μL, max błąd systematyczny dla objętości 20 μL 1,0%=0,2 μL, max błąd przypadkowy 0,3%=0,06 μL Pudełko wielokrotnego użytku zawierające 96 szt. końcówek o zakresie 2-200 µL, długości 53 mm i średnicy kołnierza od strony trzonu pipety max. 7,15 mm, umożliwiająca dobre przyleganie końcówki do pipety. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem.Pipeta jednokanałowa o zmiennym zakresie objętości od 20-200µL 4-pozycyjne wskazanie objętości Połączony przycisk dozowania i zrzucania końcówki Ustawianie objętości przyciskiem obsługowym z opisem objętości pipety Pole do opisu, możliwość indywidualnego oznakowania Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówkiMożliwość autoklawowania w całości w temp. 121oC przez 20 min Przycisk blokujący uniemożliwiający przypadkowe przestawienie pojemności Pieczęć kalibracyjna informująca o stanie kalibracji Pipeta musi posiadać certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Gwarancja minimum 36 miesięcy Dokładność pipetowania +/-: max błąd systematyczny dla objętości 20 μL 2,5%=0,5 μL, max błąd przypadkowy 0,7%=0,14 μL,max błąd systematyczny dla objętości 100 μL 1,0%=1,0 μL, max błąd przypadkowy 0,3%=0,3 μL, max błąd systematyczny dla objętości 200 μL 0,6%=1,2 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=0,4 μL Pudełko wielokrotnego użytku zawierające 96 szt. końcówek o zakresie 2-200 µL, długości 53 mm i średnicy kołnierza od strony trzonu pipety max. 7,15 mm, umożliwiająca dobre przyleganie końcówki do pipety. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem.Pipeta jednokanałowa o zmiennym zakresie objętości od 100-1000µL4-pozycyjne wskazanie objętości Połączony przycisk dozowania i zrzucania końcówki Ustawianie objętości przyciskiem obsługowym z opisem objętości pipety Pole do opisu, możliwość indywidualnego oznakowania Barwny kod na przycisku pipety (niebieski) ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki Możliwość autoklawowania w całości w temp. 121oC przez 20 min Dwa przyciski blokujące uniemożliwiające przypadkowe przestawienie pojemności Pieczęć kalibracyjna informująca o stanie kalibracji Pipeta musi posiadać certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Gwarancja minimum 36 miesięcy Dokładność pipetowania +/-: max błąd systematyczny dla objętości 100 μL 3,0%=3,0 μL, max błąd przypadkowy 0,6%=0,6 μL,max błąd systematyczny dla objętości 500 μL 1,0%=5,0 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=1,0 μL, max błąd systematyczny dla objętości 1000 μL 0,6%=6,0 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=2,0 μLPudełko wielokrotnego użytku zawierające 96 szt. końcówek o zakresie 50-1000 µL, długości 71 mm i średnicy kołnierza od strony trzonu pipety max. 8,8 mm, umożliwiająca dobre przyleganie końcówki do pipety. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. Eppendorf Reference 2 3-Pack Option 2 | 1 | op
64. | końcówki | epTIPS Rack I 50-1250µL Biopur 480 -Kolor końcówek: przezroczyste Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf Odporność na autoklawowowanie (121 st C, 20 minut) w opakowaniuPrecyzyjny kształt. Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem Sterylne Długość końcówek 76 mm Opakowanie: 5 statywów po 96 sztKońcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 10 | op
65. | końcówki | Ref2,1ch.,vari.,0.5-10uL,m-gray,+epTIPS, Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Autoklawowalna w całościPołączenie w jednym przycisku dozowania i zrzucania końcówkiDwa przyciski blokady przypadkowego przestawu objętościZewnętrzne krawędzie wykonane ze stali nierdzewnejIndywidaualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnymPieczęć kalibracyjna, informująca o stanie kalibracji4-cyfrowy wyświetlacz z okienkiem powiększającym, ułatwiającym odczytanie objętościMożliwość rekalibracjiBłąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 8%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 μl nie większy niż 2,5%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 1,5%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 5% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1 μl nie większy niż 1,8 Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 0,8% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 0,4% Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki Gwarancja 36 miesięcy Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki –szary Pudełko wielokrotnego użycia z 96 końcówkami dołączone do opakowania W połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 | 1 | op
66. | pipeta | Research plus 0.5-10uL 8-ch. Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Autoklawowalna w całości bez konieczności rozkręcania na części Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Możliwość rekalibracji Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 12%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 μl nie większy niż 8%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 4%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 2%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 8% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1 μl nie większy niż 5% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 2%Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1% Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Każdy z kanałów posiada stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego Możliwość korzystania z mniejszej ilości końcówek niż ilość posiadanych kanałów Pojedynczy kanał możliwy do usunięcia, np. w przypadku korzystania z płytek 6-cio dołkowych Dolna część wymienna pomiędzy wersjami 8-mio i 12-sto kanałowymi o tym samym zakresie objętości 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionejobjętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęcznedodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem Instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej Gwarancja 36 miesięcy Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – szary W połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 | 2 | op
67. | pipeta | Research plus 10-100uL/8-ch. Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętościAutoklawowalna w całości bez konieczności rozkręcania na częściOddzielny przycisk wyrzutnika końcówekIndywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnymMożliwość rekalibracjiBłąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 3%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 1%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,8%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 2% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 0,8%Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,3%Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron Każdy z kanałów posiada stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego Możliwość korzystania z mniejszej ilości końcówek niż ilość posiadanych kanałów Pojedynczy kanał możliwy do usunięcia, np. w przypadku korzystania z płytek 6-cio dołkowych Dolna część wymienna pomiędzy wersjami 8-mio i 12-sto kanałowymi o tym samym zakresie objętości 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem Instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej Gwarancja 36 miesięcy Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty W połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 | 2 | op
68. | pipeta | Research plus 100-1000UL Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Autoklawowalne w całości Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Ultralekki system tłoczka pipety z materiału FortronMożliwość rekalibracjiBłąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 3%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 1%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,6%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,6%Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 0,2%Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,2% Waga pipety nie większa niż 80gPipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego Gwarancja 36 miesięcy Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – niebieski 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej | 4 | op
69. | pipeta | Research plus 120-1200µL/8-ch  Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Autoklawowalna w całości bez konieczności rozkręcania na części Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Możliwość rekalibracji Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 120 μl nie większy niż 6%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 600 μl nie większy niż 2,7%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1200 μl nie większy niż 1,2%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 120 μl nie większy niż 0,9% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 600 μl nie większy niż 0,4% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1200 μl nie większy niż 0,3% Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron Każdy z kanałów posiada stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego Możliwość korzystania z mniejszej ilości końcówek niż ilość posiadanych kanałów Pojedynczy kanał możliwy do usunięcia, np. w przypadku korzystania z płytek 6-cio dołkowych Dolna część wymienna pomiędzy wersjami 8-mio i 12-sto kanałowymi o tym samym zakresie objętości 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem Instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej Gwarancja 36 miesięcy Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – zielony W połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 | 2 | op
70. | pipeta | Research plus 2-20uL gray Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Autoklawowalna w całości Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówekindywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnymMożliwość rekalibracjiBłąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2 μl nie większy niż 5%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1,2%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 1%, błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2 μl nie większy niż 1,5% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 0,6% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 0,3%Waga pipety nie większa niż 80g Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczyc Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego Gwarancja 36 miesięcyBarwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – jasnoszary4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierow | 3 | op
71. | pipeta | Research plus 30-300uL/8-ch. Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Autoklawowalna w całości bez konieczności rozkręcania na części Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnymMożliwość rekalibracji Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 30 μl nie większy niż 3%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 150 μl nie większy niż 1%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 300 μl nie większy niż 0,6%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 30 μl nie większy niż 1%Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 150 μl nie większy niż 0,5% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 300 μl nie większy niż 0,3% Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron Każdy z kanałów posiada stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego Możliwość korzystania z mniejszej ilości końcówek niż ilość posiadanych kanałów Pojedynczy kanał możliwy do usunięcia, np. w przypadku korzystania z płytek 6-cio dołkowych Dolna część wymienna pomiędzy wersjami 8-mio i 12-sto kanałowymi o tym samym zakresie objętości 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem Instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej Gwarancja 36 miesięcy Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końckońcówki – pomarańczowy W połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 | 1 | op
72. | probówki | Tubes 5 mL scr. c., amber,PCR cl,200 pcs .Objętość probówki 5 ml Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 ml umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki Probówka zakręcana szczelną zakrętką z miejscem do opisu Duża wytrzymałość na chemikalia, obciążenia mechaniczne i ekstremalne temperatury. Wytrzymałe do prędkości wirowania 25 000xg Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – poświadczenie certyfikatem.Stożkowy kształt kompatybilny z akcesoriami do 15ml probówek stożkowych System zamykania probówki zapewniający wysoką szczelność Zapewniona sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem Sterylne Możliwość sterylizacji w autoklawie otwartej probówki Bursztynowe w celu ochrony przed światłem, Opakowanie zawiera 2 x 100 szt, | 3 | op
Razem suma: | [9 empty] | 0
Data ………………….
Pieczęć i podpis Wykonawcy ……………………………………
* Ilości określone w Formularzu asortymentowo-cenowym mają charakter szacunkowy, potrzebny do porównania ofert. W toku realizacji umowy Zamawiający będzie zamawiał towar w ilościach zgodnych z rzeczywistymi potrzebami.