Załącznik nr 9 do SWZ

ZADANIE JEST REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU FM-SMPL.01.MDSOR

NA UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA FINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI

PN. „MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z SOR W NZOZ SZPITAL IM. PROF. Z. RELIGI W SŁUBICACH SP. Z O. O.

W CAŁOŚCI FINANSOWANA JEST PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU MEDYCZNEGO

W RAMACH PROGRAMU INWESTYCYJNEGO MODERNIZACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH

NR UMOWY: DOI/FM/SMPL/149/MDSOR/2023/2275/280

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ RZECZOWY WYKONAWCY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i aparatury medycznej dla NZOZ Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o. o.

UWAGA!!! Należy wypełnić tylko tę część, na którą Wykonawca składa ofertę. Pozostałe winne być przekreślone lub mogą zostać usunięte.

Oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia spełniający następujące wszystkie parametry wskazane w SWZ:

WYPOSAŻENIE PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ: BADANIA GASTROENTEROLOGICZNE I KOLONOSKOPOWE

CZĘŚĆ NR 1 – Zestaw endoskopowy

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ DODATKOWO PUNKTOWANE PARAMETRY |  |  |  | Warunek - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY - „TAK/ NIE” OZNACZA, żE PARAMETR NIE JEST BEZWZGLĘDNIE WYMAGANY |  |  |  | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW ENDOSKOPOWY – 1 komplet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Videokolonoskop HD – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  |  |  | Wymogi graniczne |  |  |  |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Producent/Marka |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Typ/model |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Głębia ostrości min 2-100 mm |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kąt obserwacji 1700 |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Średnica zewnętrzna wziernika max. 12,8 mm |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 12,8 mm |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Średnica kanału roboczego 3,8 mm |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Długość robocza 1330- 1600 mm |  |  |  | TAK podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę 1800 - w dół 1800 - w lewo 1600 - w prawo 1600 |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Cztery programowalne przyciski endoskopowe |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED |  |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Typ konektora - jednogniazdowy |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (typu Water Jet) |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Na wyposażeniu podstawowym kleszcze biopsyjne o długości 230 cm; średnica 2,3 mm; pojedynczy drut zapobiegający pochyleniu ramion i zabezpieczający kanał roboczy przed uszkodzeniem – 10 szt. |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Aparat kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Videokolonoskop HD – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  |  |  |  | Wymogi graniczne |  |  |  |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Producent/Marka |  |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Typ/Model |  |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Głębia ostrości min 2-100 mm |  |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kąt obserwacji 1700 |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Średnica zewnętrzna wziernika max. 12,0 mm |  |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 12,0 mm |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Średnica kanału roboczego 3,8 mm |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Długość robocza min. 1500 mm |  |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę 1800 - w dół 1800 - w lewo 1600 - w prawo 1600 |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Cztery programowalne przyciski endoskopowe |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED |  |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Typ konektora - jednogniazdowy |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Regulowana manualnie sztywność sondy wziernikowej pierścieniem na rękojeści endoskopu |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Na wyposażeniu podstawowym kleszcze biopsyjne o długości 230 cm; średnica 2,3 mm; pojedynczy drut zapobiegający pochyleniu ramion i zabezpieczający kanał roboczy przed uszkodzeniem – 10 szt. |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Aparat kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Videogastroskop HD – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS/ PARAMETR WYMAGANY |  | Wymogi graniczne |  |  |  |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |  |  |  | Punktacja |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 2 | Producent/Marka |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 3 | Typ/model |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 5 | Głębia ostrości min 2-100 mm |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 6 | Kąt obserwacji 1400 |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 7 | Średnica zewnętrzna wziernika max. 9,3 mm |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 8 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 9,2 mm |  | TAK/ NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tak – 2pkt. Nie – 0 pkt. |
| 9 | Średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 10 | Długość robocza min. 1100 mm |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 11 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę 2100 - w dół 900 - w lewo 1000 - w prawo 1000 |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 12 | Cztery programowalne przyciski endoskopowe |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 13 | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 14 | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS |  | TAK/ NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 15 | Kompatybilny z trybem obrazowania BLI, LCI |  | TAK/ NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 16 | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym |  | TAK/ NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tak – 2pkt. Nie – 0 pkt. |
| 17 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 18 | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem |  | TAK/ NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 19 | Typ konektora - jednogniazdowy |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 20 | Na wyposażeniu podstawowym kleszcze biopsyjne o długości 180 cm; średnica 2,3 mm; pojedynczy drut zapobiegający pochyleniu ramion i zabezpieczający kanał roboczy przed uszkodzeniem – 10 szt. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 21 | Aparat kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 4) Videogastroskop HD – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  | Wymogi graniczne |  |  |  |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |  |  |  | Punktacja |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 2 | Producent/Marka |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 3 | Typ/model |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 5 | Głębia ostrości min 2-100 mm |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 6 | Kąt obserwacji 1400 |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 7 | Średnica zewnętrzna wziernika max. 9,3 mm |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 8 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 9,2 mm |  | TAK/ NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 9 | Średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 10 | Długość robocza min. 1100 mm |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 11 |  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę 2100 - w dół 900 - w lewo 1000 - w prawo 1000 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |
| 12 |  | Cztery programowalne przyciski endoskopowe | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |
| 13 |  | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |
| 14 |  | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS | TAK/ NIE |  |  |  |  |  |  |  |  | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 15 |  | Kompatybilny z trybem obrazowania BLI, LCI | TAK/ NIE |  |  |  |  |  |  |  |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 16 |  | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym | TAK/ NIE |  |  |  |  |  |  |  |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 17 |  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |
| 18 |  | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem | TAK/ NIE |  |  |  |  |  |  |  |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 19 |  | Typ konektora - jednogniazdowy | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |
| 20 |  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |
| 21 |  | Na wyposażeniu podstawowym kleszcze biopsyjne o długości 180 cm; średnica 2,3 mm; pojedynczy drut zapobiegający pochyleniu ramion i zabezpieczający kanał roboczy przed uszkodzeniem – 10 szt. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |
| 22 |  | Aparat kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |
| 5) Procesor obrazu ze źródłem światła – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE |  | Wymogi graniczne |  |  |  | Parametry oferowane/ podać zakresy |  |  |  |  | Punktacja |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |
| 2 | Producent/Marka |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |
| 3 | Typ i model |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |
| 5 | Obrazowanie min.: HDTV1080p, SXGA, SDTV |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |
| 6 | Rozdzielczość 1920x1080 p |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |
| 7 | Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min. DVI-D |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |
| 8 | Wyjście wideo standard min.: S-Video, Composite, RGB |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |
| 9 | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/ DICOM |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |
| 10 | Zintegrowanie źródło światła z procesorem obrazu w jednym urządzeniu |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |
| 11 | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |
| 12 | Pamięć wewnętrzna procesora 4 GB |  | TAK/ NIE |  |  |  |  |  |  |  |  | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 13 | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |
| 14 | Trzy tryby przysłony min.: auto, maksymalny, średni |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |
| 15 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |
| 16 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |
| 17 | Obrazowanie w wąskich pasmach światła optyczne i cyfrowe |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |
| 18 | Barwienie modyfikowanym światłem LED |  | TAK/ NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 19 | Wybór barwienia w zmiennej wiązce światła LED: BLI i LCI |  | TAK/ NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 20 | Procesor musi być wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 21 | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - min. 1 |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 22 | Procesor umożliwia archiwizację obrazów medycznych w formatach JPEG, TIFF, DICOM |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 23 | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym zoom elektroniczny |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 24 | Możliwość podłączenia aparatów jedno i dwu-konektorowych |  | TAK/ NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 25 | Możliwość podłączenia aparatów z zoom optyczny min x 135 |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 26 | Możliwość podłączenia aparatów złączem optycznym |  | TAK/ NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 27 | Źródło światła typu LED |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 28 | Wbudowane min. 3 diody LED |  | TAK/ NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 29 | Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego min. 10 000 godz. |  | TAK/ NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 30 | Manualna regulacja jasności oświetlenia +/- 10 stopni |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 31 | Wbudowana regulowana pompa powietrza maksymalne ciśnienie 65 kPa |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 32 | Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza - 4 stopnie |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 33 | Kompatybilny z oferowanymi endoskopami |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| 6) Monitor medyczny – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE |  |  | Wymogi graniczne |  |  |  |  |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Producent/Marka |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Model i typ |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Matryca typu LED (LCD) |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przekątna min. 27 cali |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pixeli |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Proporcje 16:9 |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jasność min. 800 cd/m2 |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170o |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Współczynnik kontrastu 1000:1 |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sygnał wejścia: 2 x HDMI 1 x DP 2 x SDI |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Sygnał wyjścia: 1 x HDMI 2 x SDI |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Wózek medyczny endoskopowy – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE |  |  | Wymogi graniczne |  |  |  |  |  | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |  |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Producent/Marka |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Typ i model |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Podstawa jezdna z blokadą kół |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4 samonastawne kółka o średnicy Ø100mm, w tym 2 z hamulcami |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zasilanie centralne wózka |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Uziemiona listwa z 3 wyjściami z wyłącznikiem, uwieszona na prawej kolumnie wózka |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Półki - wyjeżdżająca na klawiaturę - półka z rączką - półka z nogą pod monitor VESA 75/100 do 14 kg - stojak na endoskop ustawiany na obie strony wózka - wieszak na endoskopy |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Możliwość regulacji wysokości półek |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ DODATKOWO PUNKTOWANE PARAMETRY |  | Warunek - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY - „TAK/ NIE” OZNACZA, żE PARAMETR NIE JEST BEZWZGLĘDNIE WYMAGANY | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOMATYCZNA MYJNIA-DEZYNFEKTOR DO ENDOSKOPÓW GIĘTKICH – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne |  |  | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 | TAK podać |  |  |  |
| 2 | Producent/Marka | Podać |  |  |  |
| 3 | Typ i model | Podać |  |  |  |
| 5 | Możliwość mycia i dezynfekcji całkowicie zanurzalnych endoskopów giętkich rożnych producentów | TAK |  |  |  |
| 6 | Możliwość przeprowadzenia programu gwarantującego fazę sterylizacji (potwierdzone poprzez zgodność z normą EN14937 lub równoważną – powyższe powinno zapisane w deklaracji zgodności, będzie weryfikowane na etapie odbioru) | TAK |  |  |  |
| 7 | Czas cyklu mycia i dezynfekcji poniżej 22 minut | TAK |  |  |  |
| 8 | Temperatura procesu do 40 st. C +/-5 st.C | TAK, podać |  |  |  |
| 9 | Minimum 2 cykle: - mycie i sterylizacja - mycie i dezynfekcja wysokiego stopnia | TAK |  |  |  |
| 10 | Przepłukiwanie kanałów endoskopu alkoholem oraz osuszanie sprężonym powietrzem po zakończeniu cyklu | TAK |  |  |  |
| 11 | Urządzenie ładowane od góry poprzez drzwi otwierane uchylnie do góry | TAK |  |  |  |
| 12 | Otwieranie i zamykanie drzwi bezdotykowe bez użycia rąk | TAK |  |  |  |
| 13 | Wysokość załadunku komory maksymalnie 105 cm | TAK, podać |  |  |  |
| 14 | Minimum siedem niezależnych podłączeń kanałów roboczych endoskopu. Podłączenie endoskopów za pomocą adaptera zbiorczego wewnątrz komory z zachowaniem separacji kanałów. | TAK, podać |  |  |  |
| 15 | Automatyczne monitorowanie niezależnego przepływu wewnątrz każdego kanału w trakcie procesu za pomocą minimum siedmiu niezależnie działających przepływomierzy z alarmem wykrycia niedrożności dla każdego kanału endoskopu niezależnie. | TAK |  |  |  |
| 16 | Rozpoznanie wymaganego przepływu przez kanały robocze endoskopu po dokonaniu identyfikacji endoskopu za pomocą czytnika RFiD | TAK |  |  |  |
| 17 | Przerwanie programu w przypadku nieosiągnięcia wymaganego przepływu przez którykolwiek kanał roboczy z alarmem. | TAK |  |  |  |
| 18 | Alarm w przypadku wykrycia braku podłączenia dla każdego kanału endoskopu niezależnie. | TAK |  |  |  |
| 19 | Automatyczna kontrola testu szczelności w trakcie całego cyklu. Przerwanie programu w przypadku wykrycia nieszczelności. | TAK |  |  |  |
| 20 | System zabezpieczający sprzęt przed uszkodzeniem mechanicznym przy nieprawidłowym zamknięciu | TAK |  |  |  |
| 21 | Sterowanie mikroprocesorowe. Urządzenie wyposażone w komputer sterujący klasy PC. | TAK |  |  |  |
| 22 | Panel sterowania w postaci monitora dotykowego o wymiarze minimum 15 cali | TAK podać |  |  |  |
| 23 | Informacje o procesie tj.: użytkownik, endoskop wyświetlane na ekranie monitora | TAK |  |  |  |
| 24 | Cykl autodezynfekcji możliwy do zaprogramowania na każdy dzień o niezależnej godzinie | TAK |  |  |  |
| 25 | Wydruk parametrów procesu na drukarce wbudowanej | TAK |  |  |  |
| 26 | Archiwizacja parametrów przeprowadzonych procesów w pamięci urządzenia | TAK |  |  |  |
| 27 | Myjnia wyposażona w trzy pompy dozujące środki: myjący, dezynfekcyjny oraz dodatkowo podłączenie na pojemnik z alkoholem | TAK |  |  |  |
| 28 | Otwieranie komory mycia za pomocą przełącznika nożnego oraz czytnika RFID | TAK |  |  |  |
| 29 | Kółka umożliwiające swobodne przemieszczanie | TAK |  |  |  |
| 30 | Akustyczny i wizualny sygnał alarmowy z opisem rodzaju usterki. Urządzenie archiwizujące historie wszystkich alarmów które wystąpiły. | TAK |  |  |  |
| 31 | Wymienne przyłącze systemowe myjni umożliwiające połączenie endoskopów różnych producentów (w tym w szczególności Pentax, Olympus) bez utraty skuteczności mycia i walidacji programów. | TAK |  |  |  |
| 32 | Wszystkie przyłącza zwalidowane przez producenta urządzenia dla zapewnienia prawidłowości procesu | TAK |  |  |  |
| 33 | Ramie natryskowe wyposażone w czujnik kontroli obrotu. | TAK |  |  |  |
| 34 | Urządzenie wyposażone w czytnik RFID przeznaczony do: - identyfikacji personelu - identyfikacji endoskopu | TAK |  |  |  |
| 35 | Wydruk zeskanowanej informacji o personelu endoskopu na raporcie z wbudowanej drukarki. Dodatkowo wydruk winien zawierać, min.: • Numer seryjny urządzenia • Data i czas rozpoczęcia cyklu • Dane dotyczące narzędzia (kategoria) • Pacjent • Operator • Typ zrealizowanego cyklu • Numer cyklu • Etapy cyklu wraz ze stosownymi czasami kontaktu • Wynik cyklu | TAK |  |  |  |
| 36 | Możliwość ponownego wydruku dowolnego zarchiwizowanego raportu. | TAK |  |  |  |
| 37 | Możliwość podłączenia dodatkowej drukarki sieciowej do urządzenia. | TAK |  |  |  |
| 38 | Możliwość zapisania na nośniku zewnętrznym | TAK |  |  |  |
| 39 | Maksymalne wymiary urządzenia: - szerokość: 70 cm - głębokość: 65 cm - wysokość: 140 cm | TAK, podać |  |  |  |
| 40 | Przyłącza: - Zasilanie elektryczne 230V 50Hz maks.500W - Woda zimna - sprężone powietrze - odpływ kanalizacyjny | TAK |  |  |  |
| 41 | Wbudowana filtracja pobieranej wody (myjnia nie wymaga zastosowania zewnętrznej stacji uzdatniania wody) | TAK |  |  |  |
| 42 | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1:2019, PN-EN 15883-4:2019, PN EN15883-5 (lub normami równoważnymi) zawarte w deklaracji zgodności CE | TAK |  |  |  |
| 43 | Wbudowana książka serwisowa określająca czasookresy przeglądów. | TAK |  |  |  |
| 44 | Tester szczelności | TAK |  |  |  |
| 45 | Zasilanie 230V | TAK |  |  |  |

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ DODATKOWO PUNKTOWANE PARAMETRY |  | Warunek - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY - „TAK/ NIE” OZNACZA, żE PARAMETR NIE JEST BEZWZGLĘDNIE WYMAGANY | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SSAK ENDOSKOPOWY – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne |  |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 | TAK, podać |  |  |  |
| 2 | Producent/Marka | Podać |  |  |  |
| 3 | Model i typ | Podać |  |  |  |
| 5 | Typ: napółkowy, montowany na półce wózka endoskopowego | TAK, opisać |  |  |  |
| 6 | Pobór mocy max. 50W | TAK |  |  |  |
| 7 | Maksymalne podciśnienie do 90 kPa | TAK, podać |  |  |  |
| 8 | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy): 30 l/min lub 35 l/min | TAK, podać |  |  |  |
| 9 | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w Kpa i mmHg | TAK, podać |  |  |  |
| 10 | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego | TAK |  |  |  |
| 11 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę | TAK |  |  |  |
| 12 | Pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie, bezolejowa, nie wymagająca konserwacji | TAK |  |  |  |
| 13 | Trwała obudowa z tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED | TAK |  |  |  |
| 14 | Wymiary urządzenia: (207-210) x (302-305) x (372-375) mm Waga 9,2-9,3 kg | TAK, podać |  |  |  |
| 15 | Cicha praca urządzenia (do 37 dB) | TAK |  |  |  |
| 16 | Zbiornik 2,5 litrowe wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący do wkładów jednorazowych na wydzielinę, w komplecie 20 wkładów jednorazowych | TAK |  |  |  |
| 17 | Filtry antybakteryjne – min. 5 szt. | TAK, podać |  |  |  |
| 18 | Metalowy uchwyt na dren | TAK |  |  |  |
| 19 | Dren silikonowy do pacjenta – 1 m | TAK |  |  |  |
| 20 | Wymagana klasa IIa, typ CF | TAK |  |  |  |

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ DODATKOWO PUNKTOWANE PARAMETRY |  | Warunek - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY - „TAK/ NIE” OZNACZA, żE PARAMETR NIE JEST BEZWZGLĘDNIE WYMAGANY | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IRYGACYJNA POMPA KOLONOSKOPOWA – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne |  |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 | TAK, podać |  |  |  |
| 2 | Producent/Marka | Podać |  |  |  |
| 3 | Typ i model | Podać |  |  |  |
| 5 | Zbiornik wody o pojemności min. 2 litry | TAK, podać |  |  |  |
| 6 | Element pompujący rolkowy | TAK |  |  |  |
| 7 | Sterowanie pracy pompy z włącznika nożnego | TAK |  |  |  |
| 8 | Kompatybilne z oferowanymi endoskopami | TAK |  |  |  |
| 9 | Trzy przepływy: - 209 ml/ min, - 220 ml/ min, - 840 ml/ min | TAK |  |  |  |
| 10 | Płynna (bezstopniowa) regulacja przepływu | TAK |  |  |  |
| 11 | Możliwość chemicznej dezynfekcji elementów pompy | TAK |  |  |  |
| 12 | Zasilanie 230V, 50Hz | TAK |  |  |  |

| WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA JEDNAKOWE DLA WSZYSTKICH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIE PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA - Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na oferowany aparat i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – 24 miesiące; - Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów technicznych i napraw zgodnych z instrukcją obsługi gwaranta aparatu na własny koszt; - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania minimum jednego serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim. – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać; - Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat; - Wykonawca gwarantuje bezpłatne wykonanie wymaganych przez gwaranta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca; - Wykonawca gwarantuje usunięcie usterki/ awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii; - Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych, ale nie gorszych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie; - Wraz z oferowanym sprzętem Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów: - instrukcję obsługi w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej), - książkę gwarancyjną w języku polskim, - paszport techniczny z wpisem dokonanym przez serwis, którego działanie nie powoduje utraty uprawnień gwarancyjnych, - instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), - karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), - deklarację zgodności/ CE na oferowany przedmiot zamówienia. | TAK – podać okres gwarancji, adres siedziby serwisu |  |
| 2 | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu obsługi dla personelu medycznego w zakresie działania oraz obsługi i konserwacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej i eksploatacji –trzy (3) szkolenia w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin | TAK – podać (ilość szkoleń) |  |

WYPOSAŻENIE MEDYCZNEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO

CZĘŚĆ NR 2 – Zintegrowana platforma analityczna

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ DODATKOWO PUNKTOWANE PARAMETRY |  |  |  | Warunek - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY - „TAK/ NIE” OZNACZA, żE PARAMETR NIE JEST BEZWZGLĘDNIE WYMAGANY | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZINTEGROWANA PLATFORMA ANALITYCZNA – 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ZINTEGROWANEJ PLATFORMY ANALITYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  |  |  | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |
| 1 | Zestaw składający się z dwóch wolnostojących analizatorów: biochemicznego i immunochemicznego połączonych modułem wejścia / wyjścia służącym do podawania próbek badanych do analizatorów |  |  |  | TAK, podać |  |  |
| 2 | Całodobowa gotowość do pracy, jednoczesna praca w trybie rutynowym i pilnym |  |  |  | TAK |  |  |
| 3 | Awaria jednego z analizatorów lub modułu wejścia / wyjścia systemu nie może powodować zatrzymania pracy całego zestawu |  |  |  | TAK |  |  |
| 4 | Swobodny dostęp do próbek badanych, monitorowanie statusu próbki i aktualnej pozycji próbki w systemie oraz możliwość ciągłego doładowywania nowych próbek, bez przerywania pracy modułu wejścia / wyjścia |  |  |  | TAK |  |  |
| 5 | Próbki pilne podawane przez moduł wejścia / wyjścia lub bezpośrednio do analizatora. |  |  |  | TAK |  |  |
| 6 | Wykonywanie badań w surowicy, osoczu, moczu, krwi pełnej |  |  |  | TAK |  |  |
| 7 | Dwukierunkowa komunikacja z posiadanym przez Zamawiającego Laboratoryjnym Systemem Informatycznym Eskulap (producent Nexus Polska/ dostawca programu: Konsultant IT Sp. z o.o./Konsultant Komputer Sp. z o.o.) |  |  |  | TAK |  |  |
| 8 | Producent, typ, model |  |  |  | Podać |  |  |
| PARAMETRY PUNKTOWANE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elimanacja kontaminacji poprzez zastosowanie jednorazowej końcówki do pipetowania materiału |  |  |  | TAK/ NIE | TAK - 20 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 2 | Odczynniki płynne gotowe do pracy bez konieczności przygotowywania poza analizatorem |  |  |  | TAK/ NIE | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 3 | Bezkontaktowe mieszanie odczynników i próbek |  |  |  | TAK/ NIE | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 1) Analizator biochemiczny – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  | Wymogi graniczne |  |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  | TAK, podać |  |  |  |  |
| 2 | Producent/Marka |  | Podać |  |  |  |  |
| 3 | Typ i model |  | Podać |  |  |  |  |
| 6 | Praca w trybie "pacjent po pacjencie" z priorytetowym badaniem próbek pilnych |  | TAK |  |  |  |  |
| 7 | Przystawka ISE jako integralna część analizatora, w pełni wyposażona w komplet elektrod, gotowa do pracy z możliwością oznaczenia Na, K, Cl, elektrody wymieniane pojedynczo, bezobsługowe - brak konieczności uzupełniania płynu lub membran |  | TAK |  |  |  |  |
| 8 | Wydajność minimalna 300 oznaczeń (bez ISE) |  | TAK, podać |  |  |  |  |
| 9 | Minimum 40 różnych zestawów odczynnikowych dostępnych jednocześnie na pokładzie analizatora |  | TAK |  |  |  |  |
| 10 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora |  | TAK |  |  |  |  |
| 11 | Kuwety reakcyjne wielokrotnego użytku, automatyczne mycie kuwet na pokładzie analizatora |  | TAK |  |  |  |  |
| 12 |  | Automatyczne rozcieńczenie próbek badanych po przekroczeniu liniowości metody | TAK |  |  |  |  |
| 13 |  | Dostawianie lub wymiana odczynników znajdujących się na pokładzie analizatora z krótką przerwą na wstrzymanie podawania statywów, nie przekraczająca 8 minut | TAK |  |  |  |  |
| 14 |  | Minimum 50 próbek badanych ładowanych jednocześnie do analizatora z możliwością ciągłego doładowywania nowych próbek, bez przerywania pracy analizatora | TAK, podać |  |  |  |  |
| 15 |  | Praca z wykorzystaniem próbek pierwotnych, wtórnych, pediatrycznych | TAK |  |  |  |  |
| 16 |  | Odczynniki płynne, gotowe do użycia, po umieszczeniu na pokładzie analizatora zabezpieczone przed parowaniem | TAK |  |  |  |  |
| 17 |  | Monitorowanie poziomu odczynników i próbek badanych | TAK |  |  |  |  |
| 18 |  | Identyfikacja odczynników, próbek badanych, materiałów kontrolnych i kalibratorów w oparciu o kody kreskowe lub fale radiowe (RFID) | TAK |  |  |  |  |
| 19 |  | Detektor skrzepów i mikroskrzepów z automatycznym udrażnianiem igły pobierającej | TAK |  |  |  |  |
| 20 |  | Elektrody ISE bezobsługowe, nie wymagające uzupełniania płynów lub wymiany membran, wymieniane pojedynczo w zależności od potrzeb | TAK |  |  |  |  |
| 21 |  | Kontrola jakości i wiarygodności wyników badań wykorzystująca reguły Westgarda i graficzną prezentację wyników | TAK |  |  |  |  |
| 22 |  | Analizator wyposażony w urządzenie podtrzymujące pracę w przypadku zaniku zasilania przez minimum 30 minut. W okresie trwania gwarancji koszt serwisowania urządzenia (naprawy, elementy zużywalne) ponosi Wykonawca. | TAK, podać |  |  |  |  |
| 24 |  | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym laboratorium. Wykonawca podłączy na własny koszt analizator do sieci informatycznej laboratorium w terminie do 5 dni od uruchomienia analizatora. W okresie trwania gwarancji, w przypadku pojawienia się nowych wersji/zmian w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń Wykonawca w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium. Podłączenie analizatora do systemu informatycznego obejmuje również przekazywanie wyników oznaczeń materiałów kontrolnych. | TAK |  |  |  |  |
| 25 |  | Wbudowany modem serwisowy | TAK |  |  |  |  |
| 2) Analizator immunologiczny – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne |  |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |
| 1 |  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 | TAK, podać |  |  |  |  |
| 2 |  | Producent/Marka | Podać |  |  |  |  |
| 3 |  | Typ i model | Podać |  |  |  |  |
| 6 |  | Wydajność, minimum 120 oznaczeń na godzinę | TAK, podać |  |  |  |  |
| 7 |  | Odczynniki chłodzone na pokładzie analizatora | TAK |  |  |  |  |
| 8 |  | Minimum 25 różnych zestawów odczynnikowych dostępnych jednocześnie na pokładzie analizatora | TAK |  |  |  |  |
| 9 |  | Typ pomiaru: chemiluminescencja | TAK |  |  |  |  |
| 10 |  | Rozcieńczanie próbek badanych w trybie automatycznym. Zamawiający dopuszcza rozcieńczanie prokalcytoniny poza analizatorem w trybie manualnym. | TAK, podać |  |  |  |  |
| 10 |  | Badania wykonywane w surowicy i osoczu | TAK |  |  |  |  |
| 11 |  | Analizator wyposażony w detektor skrzepów i mikroskrzepów | TAK |  |  |  |  |
| 12 |  | Wykonywanie badań w trybie „pacjent po pacjencie” oraz w trybie pilnym bez konieczności zatrzymywania pracy analizatora | TAK |  |  |  |  |
| 13 |  | Dostawianie próbek, materiałów kontrolnych w trakcie pracy analizatora, bez przerywania jego pracy | TAK |  |  |  |  |
| 14 |  | Monitorowanie w czasie rzeczywistym poziomu odczynników, materiałów zużywalnych | TAK |  |  |  |  |
| 15 |  | Wszystkie odczynniki, materiały kontrole i kalibratory dedykowane do przedmiotu zamówienia | TAK |  |  |  |  |
| 16 |  | Badania wykonywane z materiału podawanego z próbek pierwotnych o różnej objętości i wtórnych, w tym z naczynek pediatrycznych o małej objętości. Jeżeli istnieje taka potrzeba, Wykonawca dostosuje system podawania próbek pierwotnych do rozmiarów probówek używanych w laboratorium Zamawiającego. | TAK |  |  |  |  |
| 17 |  | Odczynniki płynne, gotowe do użycia, trwałe po otwarciu przez okres minimum 30 dni | TAK |  |  |  |  |
| 18 |  | Eliminacja kontaminacji poprzez zastosowanie jednorazowych końcówek do pipetowania materiału badanego | TAK |  |  |  |  |
| 19 |  | Kalibracja i rekalibracja oznaczanych parametrów przy użyciu nie więcej niż dwóch kalibratorów | TAK |  |  |  |  |
| 20 |  | Wartości nowych serii materiałów kontrolnych i odczynników wczytywane do analizatora automatycznie na podstawie kodów kreskowych lub elektronicznie z wykorzystaniem internetu | TAK |  |  |  |  |
| 21 |  | Krzywa kalibracyjna każdego testu wczytywana automatycznie do pamięci analizatora za pomocą kodów kreskowych lub elektronicznie z wykorzystaniem Internetu | TAK |  |  |  |  |
| 22 |  | Program kontroli jakości umożliwiający graficzną prezentację uzyskanych wyników z wykorzystaniem wykresów Levey-Jenningsa | TAK |  |  |  |  |
| 23 |  | Materiały kontrolne (wieloparametrowe i/lub dedykowane dla pojedynczych parametrów) na minimum dwóch poziomach | TAK |  |  |  |  |
| 25 |  | Analizator wyposażony w urządzenie podtrzymujące pracę, w przypadku zaniku zasilania, przez minimum 30 minut. Koszt serwisowania po stronie Wykonawcy w okresie trwania gwarancji | TAK |  |  |  |  |
| 26 |  | Wydruk wyników kalibracji, oznaczeń materiałów kontrolnych na zewnętrznej drukarce dołączonej do analizatora | TAK |  |  |  |  |
| 27 |  | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym laboratorium. Wykonawca podłączy na koszt własny, analizator do sieci informatycznej laboratorium w terminie do 5 dni od uruchomienia analizatora. W okresie trwania gwarancji, w przypadku pojawienia się nowych wersji/ zmian w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń Wykonawca w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium. | TAK |  |  |  |  |
| 28 |  | Wbudowany modem serwisowy | TAK |  |  |  |  |
| 29 |  | Wykonawca zapewni zamawiającemu stację uzdatniania wody, produkującą wodę spełniającą warunki niezbędne do prawidłowej pracy i eksploatacji analizatora. W okresie trwania gwarancji koszt serwisowania stacji wodnej (naprawy, elementy zużywalne) ponosi Wykonawca. | TAK |  |  |  |  |
| 3) Stacja robocza wraz z monitorem do obsługi zestawu analizatorów – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne |  |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |
| 1 |  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 | TAK, podać |  |  |  |  |
| 2 |  | Producent/Marka | Podać |  |  |  |  |
| 3 |  | Typ i model | Podać |  |  |  |  |
| 5 |  | System Windows 11 Pro lub równoważny Warunki równoważności: Środowisko informatyczne Zamawiającego, opiera się na systemie Windows i oprogramowaniu Office. Środowisko operacyjne systemu musi gwarantować jego bezkolizyjne funkcjonowanie nie tylko w zakresie wszystkich funkcjonalności, musi ono bezkolizyjnie zapewnić współpracę, na wszystkich polach i poziomach, pomiędzy już działającymi elementami systemu i elementami obecnie kupowanymi. Zamawiający wskazał konkretnie na system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi na fakt posiadania środowiska bazującego na serwerze Windows i domenie Active Directory MS Windows oraz serwerze pocztowym Exchange Zakupiony system operacyjny, aby mógł spełniać przewidziane funkcje, musi być w wersji polskiej, musi pozwalać na pełną integrację z posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego środowiskiem sieciowym, musi pozwalać na pełne, bezawaryjne i bezpieczne użytkowanie posiadanych przez Zamawiającego systemów i programów | TAK, podać |  |  |  |  |
| 6 |  | Procesor - minimum 6 rdzeni fizycznych | TAK, podać |  |  |  |  |
| 7 |  | Pamięć RAM - minimum 8 GB | TAK, podać |  |  |  |  |
| 8 |  | Dysk SDD - minimum 500GB | TAK, podać |  |  |  |  |
| 9 |  | Karta sieciowa - 1Gbit | TAK, podać |  |  |  |  |
| 10 |  | Minimum 1 port RS-232 9-pin wyprowadzony z tyłu obudowy | TAK, podać |  |  |  |  |
| 11 |  | Monitor LCD 24 cale | TAK, podać |  |  |  |  |
| 12 |  | Przewodowa klawiatura i myszka | TAK, podać |  |  |  |  |
| 13 |  | Gwarancja na wszystkie elementy stacji minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |  |  |  |
| 4) Urządzenia wielofunkcyjne laserowe – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne |  |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |
| 1 |  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 | TAK, podać |  |  |  |  |
| 2 |  | Producent/Marka | Podać |  |  |  |  |
| 3 |  | Typ i model | Podać |  |  |  |  |
| 5 |  | Szybkość drukowania: - jednostronne (A5) – minimum do 21 str/min - jednostronne (A5) – minimum do 38 str/min (układ poziomy) - dwustronne – do minimum 12 str/min (format A4) | TAK, podać |  |  |  |  |
| 6 |  | Metoda drukowania – kolorowe drukowanie laserowe | TAK, podać |  |  |  |  |
| 7 |  | Rozdzielczość drukowania – maksymalnie 1200 x 1200 dpi | TAK, podać |  |  |  |  |
| 8 |  | Szybkość kopiowania: - jednostronne (A4) – minimum do 21 str/min (format A4) - dwustronne (A4) – do minimum 12 str/min (format A4) | TAK, podać |  |  |  |  |
| 9 |  | Tryb kopiowania – tekst/zdjęcia | TAK, podać |  |  |  |  |
| 10 |  | Rozdzielczość kopiowania – maksymalnie 600 x 600 dpi | TAK, podać |  |  |  |  |
| 11 |  | Kopiowanie wielokrotne – do 999 kopii | TAK, podać |  |  |  |  |
| 12 |  | Pomniejszenie/powiększenie – 25-400% ze zmianą co 1% | TAK, podać |  |  |  |  |
| 13 |  | Typ skanowania – kolorowy | TAK |  |  |  |  |
| 14 |  | Rozdzielczość skanowania: - optyczna maksymalnie 600 x 600 dpi - interpolowana maksymalnie do 9600 x 9600 dpi | TAK, podać |  |  |  |  |
| 15 |  | Szybkość skanowania: - tryb monochromatyczny: minimum 27 obr/min (300 x 600 dpi) - tryb kolorowy: minimum 14 obr/min (300 x 600 dpi) | TAK, podać |  |  |  |  |
| 16 |  | Skanowanie do wiadomości e-mail: TIFF/JPEG/PDF/kompaktowy PDF/ PDF z możliwością wyszukiwania | TAK |  |  |  |  |
| 17 |  | Skanowanie do wiadomości komputera: TIFF/JPEG/PDF/kompaktowy PDF/ PDF z możliwością wyszukiwania | TAK |  |  |  |  |
| 18 |  | Skanowanie do pamięci USB: TIFF/JPEG/PDF/kompaktowy PDF/ PDF z możliwością wyszukiwania | TAK |  |  |  |  |
| 19 |  | Typ skaner – skaner płaski, podajnik ADF | TAK |  |  |  |  |
| 20 |  | Zasobniki papieru: - kaseta na 250 arkuszy - automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy - ręczny podajnik pojedynczych arkuszy | TAK |  |  |  |  |
| 21 |  | Wyjście papieru – kaseta na 100 arkuszy | TAK |  |  |  |  |
| 22 |  | Typy nośników: papier zwykły, papier makulatorowy, papier gruby, papier cienki, papier kolorowy, papier powlekany, etykiety, koperty | TAK |  |  |  |  |
| 23 |  | Typ interfejsu: USB 2.0 Hi-speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n | TAK |  |  |  |  |
| 24 |  | Zgodność co najmniej z systemami operacyjnymi Zamawiającego, w tym w szczególności z Windows 11 / Windows 10 | TAK |  |  |  |  |
| 25 |  | Protokół sieciowy: - drukowanie: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD - skanowanie w trybie Push: plik FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) - skanowanie w trybie Pull: TCP/IP - poczta e-mail/faks internetowy: SMTP (wysyłanie), POP3 (odbieranie) | TAK |  |  |  |  |
| 5) Zestaw odczynników wraz z materiałami zużywalnymi niezbędnych do kalibracji i kontroli analizatora |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  | Wymogi graniczne |  |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| 1 |  | Po 1 (jednym) opakowaniu odczynnika, kontroli i kalibratorów materiałów zużywalnych dla poniższych badań: - Albuminy - Hemoglobiny glikowanej - Fosfatazy zasadowej - Alatu - Amylazy - Aspatu - Bilirubiny całkowitej - Bilirubiny sprzężonej - Wapnia - Cholesterolu - Kinazy kreatynowej - CK-MB - Kreatyniny - CRP - Chlorków - Wapnia - Sodu - D-dimerów - Alkohol etylowy - FSH - Ferrytyna - GGTP - Glukoza - B-HCG - HDL - Żelazo - Mleczany - LDL - Lipaza - Magnez - Prokalcytonina - Prolaktyna - Czynnik reumatoidalny - Białko całkowite - Białko w moczu - Trójglicerydy - Kwas moczowy - UIBC - Mocznik - ASO - K |  | TAK |  |  |  |
| 2 |  | Po 3 (trzy) opakowania odczynników kontroli i kalibratorów dla poniższych badań: - FT3 - FT4 - TSH - PSA - Troponina - Pro BNP |  | TAK |  |  |  |
| WARUNKI INSTALACYJNE I SERWISOWE ORAZ POZOSTAŁE WYMAGANIA W ZAKRESIE OFEROWANEGO SPRZĘTU |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | - Instalacja i uruchomienie analizatora w laboratorium Zamawiającego na koszt Wykonawcy wyłącznie w sposób gwarantujący zachowanie gwarancji, z jego obowiązującymi procedurami i wymaganiami. - Wykonawca zapewni przesył kontroli jakości z aparatu do modułu laboratoryjnego systemu informatycznego. |  | TAK |  |  |  |
| 2 |  | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA - Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na oferowany aparat i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – 48 miesięcy. Wykonawca może zaoferować wiążący dla niego 60 miesięczny okres gwarancji (kryterium oceny ofert o wadze 40 pkt). - W okresie trwania gwarancji Wykonawca ponosi koszty wykonania usługi serwisowania i zakupu części wymiennych; Bezpłatne wykonanie wymaganych przez gwaranta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca; - Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów technicznych i napraw zgodnych z instrukcją obsługi i wykonywanych wyłącznie przez serwis nie powodujący utraty gwarancji, w oparciu o oryginalne części zamienne lub dopuszczone części zamienne niepowodujące utraty uprawnień gwarancyjnych; - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania minimum jednego serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim. – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać, którego działania serwisowe nie będą prowadziły do utraty gwarancji (np. autoryzowany serwis). - Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do serwisu 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca poda Zamawiającemu w momencie podpisywania umowy, pełne dane osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za serwisowanie analizatora; - Czas reakcji serwisu: do 1 godziny od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie, pocztą e-mail) - kontakt telefoniczny z inżynierem serwisowym w godzinach pracy serwisu; przyjazd do laboratorium (o ile zachodzi taka potrzeba) i naprawa analizatora maksymalnie do 24 godzin od momentu kontaktu z serwisem (poniedziałek - piątek)). Jeżeli zgłoszenie nastąpiło w piątek, przyjazd do laboratorium najpóźniej do godziny 9:00 w najbliższy poniedziałek; - Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat; - Wykonawca gwarantuje bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych, ale nie gorszych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie. - W przypadku awarii analizatora Wykonawca gwarantuje pokrycie kosztów wynikających z konieczności transportu i wykonania badań u podwykonawcy; - W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową, mającego istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowania analizatora, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej wymiany na własny koszt analizatora na nie starszy niż oferowany w tym postępowaniu i o parametrach nie gorszych niż oferowany w tym postępowaniu przetargowym; - Po zawarciu Umowy wraz z pierwszą dostawą Wykonawca udostępni na stronie internetowej do samodzielnego pobrania aktualne karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych. Zamawiający dopuszcza przesłanie dokumentów na adres mailowy: ll@szpitalslubice.pl; - Wraz z oferowanym sprzętem Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów: - instrukcję obsługi w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej), - książkę gwarancyjną w języku polskim, - paszport techniczny z wpisem dokonanym przez serwis, którego działanie nie powoduje uprawnień gwaranyjncych - instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), - karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), - deklarację zgodności/ CE na oferowany przedmiot zamówienia, - dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. |  | TAK – podać okres gwarancji, adres siedziby serwisu |  |  |  |
| 3 |  | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia, zgodnie z procedurami, zakończonego wydaniem certyfikatu nieodpłatnego szkolenia w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników analizatora –trzy (3) szkolenia w wymiarze co najmniej 6 godzin, z tym, że pierwsze w dniu dostawy i instalacji sprzętu, pozostałe w ustalonym z Zamawiającym terminie. |  | TAK – podać (ilość szkoleń) |  |  |  |

CZĘŚĆ NR 3 GAZOMETR Z KOOKSYMETREM

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ DODATKOWO PUNKTOWANE PARAMETRY |  | Warunek - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY - „TAK/ NIE” OZNACZA, żE PARAMETR NIE JEST BEZWZGLĘDNIE WYMAGANY |  |  | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BEZOBSŁUGOWY GAZOMETR Z KOOKSYMETREM (zestaw do badania gazometrii, równowagi kwasowo- zasadowej, elektrolitów i kooksymetrii we krwi ) – 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Analizator parametrów krytycznych gazometrycznych – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  | Wymogi graniczne |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  | TAK, podać |  |  |  |  |
| 2 | Producent/Marka |  | Podać |  |  |  |  |
| 3 | Typ i model |  | Podać |  |  |  |  |
| 6 | Fabrycznie nowy (rok produkcji 2025), automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru: pH, Pco2, pO2,tHb,O2Hb,MetHb, COHb, HbF, HHb K+, Na+, Ca++, Glukoza, Mleczany, Bilirubina. |  | TAK |  |  |  |  |
| 7 | Zakres liniowości oznaczanego wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/L |  | TAK |  |  |  |  |
| 8 | Pomiar wszystkich parametrów z krwi pacjenta oraz materiału kontrolnego w jednym torze pomiarowym |  | TAK |  |  |  |  |
| 9 | System pracujący w oparciu o minimum 2 materiały zużywalne o terminie ważności kaset/ pakietów min. 30 dni wymieniane niezależnie od siebie |  | TAK |  |  |  |  |
| 10 | Termin trwałości kaset i odczynników nie krótsza niż 3 miesiące |  | TAK |  |  |  |  |
| 11 | Instalacja kasety w aparacie całkowicie automatyczna, bez konieczności walidacji ręcznie podawanymi roztworami kontrolnymi/ walidacyjnymi |  | TAK |  |  |  |  |
| 12 | Oprogramowanie analizatora wyposażone w bazę wyników pacjentów, wyników kalibracji oraz wyników kontroli jakości |  | TAK |  |  |  |  |
| 13 | Kontrola prowadzona automatycznie, codziennie 1 raz dla każdego z 3 poziomów materiału kontrolnego z uzyskaniem wartości nominalnej |  | TAK |  |  |  |  |
| 14 | Czas pomiaru: możliwie jak najkrótszy - maksymalnie 40 sekund. |  | TAK, podać |  |  |  |  |
| 15 | Możliwość wykonania badania w krwi pełnej, płynach kontroli jakości |  | TAK |  |  |  |  |
| 16 | Możliwość wprowadzenia temperatury pacjenta, wielkości prężności tlenu w mieszaninie oddechowej |  | TAK |  |  |  |  |
| 17 | Wbudowany czytnik kodów i wbudowana drukarka |  | TAK |  |  |  |  |
| 18 | W przypadku potrzeb możliwość rozszerzenia panelu oznaczeń o kreatyninę i mocznik |  | TAK |  |  |  |  |
| 19 | Oddzielna kaseta sensorowa z opcją wypłukiwania skrzepu |  | TAK |  |  |  |  |
| 20 | Oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |  |  |  |
| 21 | Oprogramowanie analizatora umożliwiające zdalny nadzór serwisowy bez dodatkowych kosztów |  | TAK |  |  |  |  |
| 22 | Podłączenie urządzenia do posiadanego przez Zamawiającego systemu ESKULAP na koszt wykonawcy (Zamawiający posiada Laboratoryjny System Informatyczny Eskulap - producent Nexus Polska/ dostawca programu: Konsultant IT Sp. z o.o./ Konsultant Komputer Sp. z o. o.). |  | TAK |  |  |  |  |
| 23 | Podtrzymywanie pracy analizatora przy awarii zasilania minimum 30 minut - UPS wewnętrzny lub dołączenie UPS-u dodatkowego |  | TAK |  |  |  |  |
| 24 | Pakiet startowy odczynników zapewniający pracę analizatora przez 30 dni |  | TAK |  |  |  |  |
| PARAMETRY PUNKTOWANE |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |  | Punktacja |
| 1 | Objętość próbki do 50 mikrolitrów | Tak/ Nie |  |  |  |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
| 2 | Łączny czas wymaganych kalibracji i kontroli jakości – maksymalnie 30 minut/ dobę | Tak/ Nie |  |  |  |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
| 2) Stacja robocza wraz z monitorem do obsługi zestawu analizatorów – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  | Wymogi graniczne |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  | TAK, podać |  |  |  |  |
| 2 | Oferent / Producent |  | Podać |  |  |  |  |
| 3 | Nazwa i typ |  | Podać |  |  |  |  |
| 4 | Kraj pochodzenia |  | Podać |  |  |  |  |

| 5 | System Windows 11 Pro lub równoważny Warunki równoważności: Środowisko informatyczne Zamawiającego, opiera się na systemie Windows i oprogramowaniu Office. Środowisko operacyjne systemu musi gwarantować jego bezkolizyjne funkcjonowanie nie tylko w zakresie wszystkich funkcjonalności, musi ono bezkolizyjnie zapewnić współpracę, na wszystkich polach i poziomach, pomiędzy już działającymi elementami systemu i elementami obecnie kupowanymi. Zamawiający wskazał konkretnie na system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi na fakt posiadania środowiska bazującego na serwerze Windows i domenie Active Directory MS Windows oraz serwerze pocztowym Exchange Zakupiony system operacyjny, aby mógł spełniać przewidziane funkcje, musi być w wersji polskiej, musi pozwalać na pełną integrację z posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego środowiskiem sieciowym, musi pozwalać na pełne, bezawaryjne i bezpieczne użytkowanie posiadanych przez Zamawiającego systemów i programów | TAK, podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Procesor - minimum 6 rdzeni fizycznych | TAK, podać |  |
| 7 | Pamięć RAM - minimum 8 GB | TAK, podać |  |
| 8 | Dysk SDD - minimum 500GB | TAK, podać |  |
| 9 | Karta sieciowa - 1Gbit | TAK, podać |  |
| 10 | Minimum 1 port RS-232 9-pin wyprowadzony z tyłu obudowy | TAK, podać |  |
| 11 | Monitor LCD 24 cale | TAK, podać |  |
| 12 | Przewodowa klawiatura i myszka | TAK, podać |  |
| 13 | Gwarancja na wszystkie elementy stacji minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |
| WARUNKI INSTALACYJNE I SERWISOWE ORAZ POZOSTAŁE WYMAGANIA W ZAKRESIE OFEROWANEGO SPRZĘTU |  |  |  |
| 1 | - Instalacja i uruchomienie urządzeń w laboratorium Zamawiającego na koszt Wykonawcy w sposób nie powodujący utraty gwarancji, zgodnie z jego obowiązującymi procedurami. - Wykonawca zapewni zdalny dostęp serwisu do analizatora. | TAK |  |
| 2 | - Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na oferowany aparat i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – min. 48 miesięcy; - W okresie trwania gwarancji Wykonawca ponosi koszty wykonania usługi serwisowania i zakupu części wymiennych; Bezpłatne wykonanie wymaganych przez gwaranta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca; - Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów technicznych i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta i wykonywanych w sposób nie powodujący utraty gwarancji, w oparciu o oryginalne części zamienne; - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania minimum jednego serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim. – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać. - Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do serwisu 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu, którego działanie nie powoduje utraty uprawnień gwarancyjnych. Wykonawca poda Zamawiającemu w momencie podpisywania umowy, pełne dane osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za serwisowanie urządzenia; - Czas reakcji serwisu: do 1 godziny od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie, pocztą e-mail) - kontakt telefoniczny z inżynierem serwisowym w godzinach pracy serwisu; przyjazd do laboratorium (o ile zachodzi taka potrzeba) i naprawa analizatora maksymalnie do 24 godzin od momentu kontaktu z serwisem (poniedziałek - piątek)). Jeżeli zgłoszenie nastąpiło w piątek, przyjazd do laboratorium najpóźniej do godziny 9:00 w najbliższy poniedziałek; - Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat; - Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych, ale nie gorszych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie; - W przypadku awarii analizatora Wykonawca gwarantuje pokrycie kosztów wynikających z konieczności transportu i wykonania badań u podwykonawcy; - W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową, mającego istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowania analizatora, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej wymiany na własny koszt analizatora na nie starszy niż oferowany w tym postępowaniu i o parametrach nie gorszych niż oferowany w tym postępowaniu przetargowym; - Po zawarciu Umowy wraz z pierwszą dostawą Wykonawca udostępni na stronie internetowej do samodzielnego pobrania aktualne karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych. Zamawiający dopuszcza przesłanie dokumentów na adres mailowy: ll@szpitalslubice.pl; - Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy w formie papierowej oraz elektronicznej karty charakterystyk oraz katalog produktu - Wraz z oferowanym sprzętem Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów: - instrukcję obsługi w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej), - książkę gwarancyjną w języku polskim, - paszport techniczny z wpisem dokonanym przez serwis, którego działanie nie powoduje utraty uprawnień gwarancyjnych, - instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), - karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), - deklarację zgodności/ CE na oferowany przedmiot zamówienia, - dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. | TAK – podać okres gwarancji, adres siedziby serwisu |  |
| 3 | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia, , zakończonego wydaniem certyfikatu nieodpłatnego szkolenia w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników analizatora –dwa (2), co najmniej 120 minutowe szkolenia, z tym, że pierwsze w dniu dostawy i instalacji sprzętu, pozostałe w ustalonym z Zamawiającym terminie. | TAK – podać (ilość szkoleń) |  |

CZĘŚĆ NR 4 Półautomatyczny czytnik paskowy

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ DODATKOWO PUNKTOWANE PARAMETRY |  |  | Warunek - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY - „TAK/ NIE” OZNACZA, żE PARAMETR NIE JEST BEZWZGLĘDNIE WYMAGANY |  |  |  | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÓŁAUTOMATYCZNY CZYTNIK PASKOWY – 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Półautomatyczny analizator pasków do moczu – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  |  |  | Wymogi graniczne |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |
| 2 | Producent/Marka |  |  |  | Podać |  |  |  |  |
| 3 | Typ i model |  |  |  | Podać |  |  |  |  |
| 6 | Analizator wyposażony w zewnętrzny czytnik kodów kreskowych |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 7 | Dwukierunkowa komunikacja z posiadanym przez Zamawiającego Laboratoryjnym Systemem Informatycznym – podłączenie w cenie oferty (Zamawiający posiada program Eskulap, producenta Nexus Polska/ dostawca programu: Konsultant IT Sp. z o.o./ Konsultant Komputer Sp. z o.o.) |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 8 | Odczyt minimum 11 parametrów fizykochemicznych moczu: ciężar właściwy, pH, białko, glukoza, urobilinogen, bilirubina, ciała ketonowe, azotyny, erytrocyty, leukocyty, kwas askorbinowy |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |
| 9 | Pamięć minimum 5000 wyników pacjentów |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |
| 10 | Flagowanie wyników patologicznych |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 11 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 12 | Możliwość wyboru jednostek drukowanych na wynikach na zewnętrznej lub wbudowanej drukarce oraz przesyłanych do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego |  |  |  | TAK, podać rodzaje jednostek |  |  |  |  |
| 13 | Kompensacja analizatora na barwę własną moczu |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 14 | Możliwość zintegrowania czytnika paskowego z urządzeniem do analizy osadu moczu |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 15 | Analizatory wyposażone w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 20 minut. W okresie trwania gwarancji koszt serwisowania urządzenia (naprawy, elementy zużywalne) ponosi Wykonawca |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 16 | Oprogramowanie w języku polskim |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| PARAMETRY PUNKTOWANE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne |  |  |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |  | Punktacja |
| 1 | Czułość pola dla odczytu glukozy minimum 50 mg/dl | minimum 50 mg/dl |  |  |  |  |  |  | >50 mg/dl - 10 pkt = 50 mg/dl - 0 pkt |
| 2 | Czułość pola dla odczytu białka minimum 20 mg/dll | minimum 20 mg/dll |  |  |  |  |  |  | > 20 mg/dl - 10 pkt = 20 mg/dl - 0 pkt |
| 3 | Eliminacja wpływu kwasu askorbinowego na wynik pomiaru glukozy i krwi | Tak/Nie |  |  |  |  |  |  | Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt |
| DODATKOWE INFORMACJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  |  |  | Wymogi graniczne |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |  |
| 1 | Czas reakcji na usunięcie uszkodzenia nie dłuższy niż 24 godzin od daty zgłoszenia |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 2 | W ramach umowy Wykonawca zorganizuje 2 szkolenia (po min. 180 min) z obsługi sprzętu w formie ćwiczeń lub warsztatów z zakresu umowy. Termin i program szkolenia zaproponowany przez Wykonawcę musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. Szkolenie na koszt Wykonawcy. |  |  |  | TAK – podać |  |  |  |  |
| 3 | Wykonawca zapewnia bezpłatne: przeglądy serwisowe i techniczne, części zamienne na okres trwania gwarancji. Gwarancja na min. 24 miesięcy. |  |  |  | TAK – podać |  |  |  |  |
| 4 | Stałe i bezpłatne wsparcie techniczno aplikacyjne – kontakt z osobą udzielającą wsparcie merytoryczne włącznie z weekendami (24h) |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 5 | Połączenie oferowanego analizatora do posiadanej przez Zamawiającego szpitalnej sieci informatycznej z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym Eskulap (producent Nexus Polska/ dostawca programu: Konsultant IT Sp. z o.o./Konsultant Komputer Sp. z o.o.) |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 6 | Zaoferowane wyroby medyczne są dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2024, poz. 1620 z późn. zm.) oraz z aktami wykonawczymi do niej, w tym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 7 | Instalacja i uruchomienie analizatora w laboratorium Zamawiającego na koszt Wykonawcy wyłącznie przez przedstawiciela serwisu którego działanie nie będzie powodowało wygaśnięcia uprawnień gwarancyjnych analizatora, zgodnie z jego obowiązującymi procedurami |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 8 | Analizator serwisowany przez serwis, którego działanie nie będzie powodowało utraty uprawnień gwarancyjnych w oparciu o oryginalne części zamienne. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 9 | Dołączenie katalogu produktu przed podpisaniem umowy |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 10 | Możliwość zdalnego dostęp serwisanta do analizatora |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 11 | Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy w formie papierowej oraz elektronicznej karty charakterystyk produktu |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 12 | Zapewnienie pakietu startowego do pracy analizatora |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 4) Stacja robocza wraz z monitorem do obsługi analizatora – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  |  |  | Wymogi graniczne |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |
| 2 | Producent/Marka |  |  |  | Podać |  |  |  |  |
| 3 | Model i typ |  |  |  | Podać |  |  |  |  |
| 5 | System Windows 11 Pro lub równoważny Warunki równoważności: Środowisko informatyczne Zamawiającego, opiera się na systemie Windows i oprogramowaniu Office. Środowisko operacyjne systemu musi gwarantować jego bezkolizyjne funkcjonowanie nie tylko w zakresie wszystkich funkcjonalności, musi ono bezkolizyjnie zapewnić współpracę, na wszystkich polach i poziomach, pomiędzy już działającymi elementami systemu i elementami obecnie kupowanymi. Zamawiający wskazał konkretnie na system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi na fakt posiadania środowiska bazującego na serwerze Windows i domenie Active Directory MS Windows oraz serwerze pocztowym Exchange Zakupiony system operacyjny, aby mógł spełniać przewidziane funkcje, musi być w wersji polskiej, musi pozwalać na pełną integrację z posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego środowiskiem sieciowym, musi pozwalać na pełne, bezawaryjne i bezpieczne użytkowanie posiadanych przez Zamawiającego systemów i programów |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |
| 6 | Procesor - minimum 6 rdzeni fizycznych |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |
| 7 | Pamięć RAM - minimum 8 GB |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |
| 8 | Dysk SDD - minimum 500GB |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |
| 9 | Karta sieciowa - 1Gbit |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 10 | Minimum 1 port RS-232 9-pin wyprowadzony z tyłu obudowy |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |
| 11 | Monitor LCD 24 cale |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 12 | Przewodowa klawiatura i myszka |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 13 | Gwarancja na wszystkie elementy stacji minimum 24 miesiące |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |
| WARUNKI INSTALACYJNE I SERWISOWE ORAZ POZOSTAŁE WYMAGANIA W ZAKRESIE OFEROWANEGO SPRZĘTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Instalacja i uruchomienie urządzeń w laboratorium Zamawiającego na koszt Wykonawcy wyłącznie przez zgodnie obowiązującymi procedurami nie powodującymi utraty uprawnień gwarancyjnych. - Wykonawca zapewni zdalny dostęp serwisu do analizatora. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na oferowany aparat i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – 24 miesiące; - W okresie trwania gwarancji Wykonawca ponosi koszty wykonania usługi serwisowania i zakupu części wymiennych; Bezpłatne wykonanie wymaganych przez gwaranta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca; - Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów technicznych i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta i wykonywanych wyłącznie przez serwis, którego działanie nie powoduje utraty gwarnacji, w oparciu o oryginalne części zamienne; - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania minimum jednego serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim. – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać. - Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do serwisu 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca poda Zamawiającemu w momencie podpisywania umowy, pełne dane osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za serwisowanie urządzenia; - Czas reakcji serwisu: do 1 godziny od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie, pocztą e-mail) - kontakt telefoniczny z inżynierem serwisowym w godzinach pracy serwisu; przyjazd do laboratorium (o ile zachodzi taka potrzeba) i naprawa analizatora maksymalnie do 24 godzin od momentu kontaktu z serwisem (poniedziałek - piątek)). Jeżeli zgłoszenie nastąpiło w piątek, przyjazd do laboratorium najpóźniej do godziny 9:00 w najbliższy poniedziałek; - Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat; - Wykonawca gwarantuje Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych, ale nie gorszych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie; - W przypadku awarii analizatora Wykonawca gwarantuje pokrycie kosztów wynikających z konieczności transportu i wykonania badań u podwykonawcy; - W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową, mającego istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowania analizatora, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej wymiany na własny koszt analizatora na nie starszy niż oferowany w tym postępowaniu i o parametrach nie gorszych niż oferowany w tym postępowaniu przetargowym; - Po zawarciu Umowy wraz z pierwszą dostawą Wykonawca udostępni na stronie internetowej do samodzielnego pobrania aktualne karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych. Zamawiający dopuszcza przesłanie dokumentów na adres mailowy: ll@szpitalslubice.pl; - Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy w formie papierowe/ oraz elektronicznej karty charakterystyki oraz katalog produktu. - Wraz z oferowanym sprzętem Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów: - instrukcję obsługi w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej), - książkę gwarancyjną w języku polskim, - paszport techniczny z wpisem dokonanym przez serwis, którego działanie nie powoduje utraty uprawnień gwarancyjnych, - instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), - karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), - deklarację zgodności/ CE na oferowany przedmiot zamówienia, - dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. |  | TAK – podać |  |  |  |  |  |  |

CZĘŚĆ NR 5 Automatyczny analizator hematologiczny

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ DODATKOWO PUNKTOWANE PARAMETRY |  |  | Warunek - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY - „TAK/ NIE” OZNACZA, żE PARAMETR NIE JEST BEZWZGLĘDNIE WYMAGANY |  |  |  |  | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOMATYCZNY ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY 5 DIFF (linia do badania morfologii krwi) – 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Analizator do oznaczania parametrów morfologii krwi i OB – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  |  |  | Wymogi graniczne |  |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Producent/Marka |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Typ i model |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Identyfikacja próbek pacjentów, odczynników i krwi kontrolnej za pomocą kodów kreskowych lub kodów RFID. Analizator wyposażony we wbudowany wewnętrzny czytnik kodów kreskowych do odczytu próbek wykonywanych z podajnika oraz zewnętrzny czytnik kodów do próbek oznaczanych w trybie manualnym |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dowolny wybór opcji pracy analizatora np. w trybie CBC, CBC+DIFF, CBC+DIFF+OB, OB, CBC+DIFF+RET, RET. |  |  |  | TAK – podać |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Różnicowanie WBC na 6 populacji przy użyciu barwnika fluorescencyjnego w technologii cytometrii przepływowej z wykorzystaniem lasera półprzewodnikowego. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pomiar morfologii CBC+5DIFF i OB z jednej próbki pierwotnej pobranej na EDTA |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Odrębny kanał pomiarowy oznaczający hemoglobinę |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Minimum 41 parametrów raportowanych i przesyłanych do LIS jako parametry diagnostyczne, w tym NRBC i OB |  |  |  | TAK – podać |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Oznaczanie i raportowanie na wyniku pacjenta erytroblastów wraz z automatyczną korektą liczby WBC - korekta WBC o NRBC również w trybie CBC |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentowych. Parametr diagnostyczny, raportowany na wyniku pacjenta |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wymagana liniowość dla oznaczanych parametrów bez wstępnego rozcieńczenia próbki: WBC - min. do 500 x 109/L RBC - min. do 8,6 x 1012/L HGB - min. do 26 g/dL PLT - min. do 5000 x 109/L |  |  |  | TAK – podać |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pomiar skrajnie niskich wartości hemoglobiny <4 g/dL bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności manualnych w ustawieniach analizatora |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Wydajność analizatora nie mniejsza niż 80 oznaczeń na godzinę w trybie CBC+5DIFF |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Możliwość ciągłego dostawiania próbek w trybie ,,Cito” |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Objętość aspirowanej próbki w trybie automatycznego podajnika dla krwi pełnej - 25 µL. Możliwość wykonywania badań dla krwi kapilarnej w mikroprobówce |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Automatyczne mycie igły pobierającej po każdym zaaspirowaniu próbki |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Analizator wyposażony w automatyczny podajnik na minimum 30 probówek, z możliwością ciągłego dostawiania nowych próbek bez konieczności przerywania cyklu pomiarowego i zatrzymania podajnika |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Możliwość wykonywania badań w materiale: krew pełna EDTA, płyn z jam ciała, płyn mózgowo-rdzeniowy, tryb próbki rozcieńczonej |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Bezcyjankowy odczynnik do oznaczania hemoglobiny |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Oprogramowanie analizatora umożliwia zarządzanie odczynnikami, stałe monitorowanie poziomu odczynników, szacowanie ich zużycia i prezentowanie informacji w formie procentowej |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Osobny tryb pracy analizatora z płynami z jam ciała i płynem mózgowo-rdzeniowym, pomiar bez konieczności używania dodatkowych odczynników oraz dodatkowych procedur przygotowujących próbkę do badania |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Możliwość oznaczania w płynach z jam ciała i w płynie mózgowo-rdzeniowym co najmniej: całkowitej liczby komórek jądrzastych, WBC i RBC, różnicowanie krwinek białych na jedno- i wielojądrzaste. Wyniki pomiaru jako parametry diagnostyczne wysyłane do systemu LIS, zwalidowane przez producenta lub w inny zaakceptowany przez Zamawiającego wiarygodny sposób |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Możliwość analizy próbek leukopenicznych w dodatkowym trybie z wydłużonym czasem zliczania zapewniającym wiarygodny i dokładny pomiar liczby WBC |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Tryb analizy z wydłużonym czasem analizy PLT w kanale optycznym u pacjentów z trombocytopenią. Możliwość wykonania pomiaru metodą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej. Wynik pomiaru jako parametr diagnostyczny wysyłany do systemu LIS, zwalidowany przez producenta lub w inny zaakceptowany przez Zamawiającego wiarygodny sposób |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Możliwość pomiaru płytek krwi trzema różnymi metodami gwarantującymi najwyższą jakość uzyskanych wyników PLT |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Analizator wyposażony w oprogramowanie obejmujące system kontroli jakości z możliwością przeprowadzania analizy statystycznej. Wykonawca zapewni możliwość udziału w zewnętrznej kontroli jakości on-line opartej o materiał kontroli codziennej, której wyniki wysyłane są na platformę automatycznie lub na polecenie operatora. Uczestnictwo w kontroli pozwala na otrzymywanie zbiorczych raportów raz w miesiącu oraz certyfikatów potwierdzających udział w porównaniu raz na rok |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Analizator posiada wbudowany kolorowy monitor pozwalający na prezentację wyników pacjentów w formie liczbowej i graficznej oraz ocenę stanu odczynnikowego |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Analizator wyposażony w system monitorujący datę przydatności odczynników do użycia |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Analizator posiada dla każdego odczynnika osobny detektor informujący o jego braku |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Materiał kontrolny dla parametrów hematologicznych krwi obwodowej, retikulocytarnych oraz płynów z jam ciała na 3 poziomach (dla OB na 2 poziomach). Wspólny materiał kontrolny dla parametrów morfologii CBC+DIFF oraz OB |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Analizator wraz z całym oprzyrządowaniem musi być kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Podczas awarii sprzętu reakcja serwisu w ciągu 3 godzin (kontakt mailowy/telefoniczny) od chwili zgłoszenia w dni robocze i naprawa awarii do 24 h |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 36 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową, mającego istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowania analizatora, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej wymiany na własny koszt analizatora na nie starszy niż oferowany w tym postępowaniu i o parametrach nie gorszych niż oferowany w tym postępowaniu przetargowym. W przypadku awarii analizatora trwającej dłużej niż 24 zapewnienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż posiadany sprzęt. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Wykonawca zapewnia możliwość zdalnego dostępu w celu kontrolowania pracy analizatora oraz wsparcia całodobowego wsparcia technicznego i merytorycznego na infolinii serwisowej |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Wykonawca gwarantuje 2 szkolenia personelu laboratorium ( minimum po 180 minut każde) z obsługi analizatora udokumentowane stosownym certyfikatem w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w formie papierowej oraz elektronicznej analizatora w języku polskim najpóźniej w dniu instalacji urządzenia |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Gwarancja na analizator minimum 36 miesięcy |  |  |  | TAK – podać |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Podłączenie urządzenia do posiadanego przez Zamawiającego systemu LIS ESKULAP na koszt wykonawcy (Laboratoryjny System Informatyczny Eskulap - producent Nexus Polska/ dostawca programu: Konsultant IT Sp. z o.o./ Konsultant Komputer Sp. z o.o.) |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Zaoferowane wyroby medyczne są dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1620 z późn. zm.) oraz z aktami wykonawczymi do niej, w tym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Instalacja i uruchomienie analizatora w laboratorium Zamawiającego na koszt Wykonawcy wyłącznie przez osoby, których działanie nie naruszy uprawnień gwarancyjnych i w sposób nie powodujący utraty uprawnień gwarancyjnych, zgodnie z obowiązującymi procedurami gwaranta |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Darmowy pakiet startowy odczynników zapewniający pracę analizatora. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 48 | W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zagwarantuje pełen zakres bezpłatnych usług serwisowych wykonanych przez serwis (przyjazd, robocizna, części), którego działanie nie będzie powodowało uprawnień gwarancyjnych. Wykonawca wykona na własny koszt coroczne przeglądy serwisowe |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Wykonawca gwarantuje 24 godzinny dostęp do serwisu - możliwość zgłaszania awarii – 7 dni w tygodniu - 24h/na dobę (365 dni w roku), telefonicznie, potwierdzone faksem, drogą elektroniczną |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Analizator serwisowany przez y serwis, w oparciu o oryginalne części zamienne w sposób nie powodujący uprawnień gwarancyjnych |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Przy awarii aparatu trwającej dłużej niż 24 h zapewnienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany sprzęt |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY PUNKTOWANE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne |  |  |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |  |  |  | Punktacja |
| 1 | Jedna z technik pomiarowych płytek krwi wykorzystująca fluorescencyjną cytometrię przepływową i niewymagająca użycia odczynników innych niż do wykonania morfologii CBC+5DIFF | TAK/ NIE |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 2 | Możliwość wykonania pełnego oznaczenia w płynach z jam ciała o objętości całkowitej próbki ≤ 120 µL | TAK/ NIE |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 3 | Analizator prezentuje wyniki w postaci trójwymiarowych skatergramów umożliwiających lepsze różnicowanie nakładających się chmur komórkowych | TAK/ NIE |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 4 | Oprogramowanie analizatora i program ekspercki dostarczony z analizatorem w języku polskim | TAK/ NIE |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 5 | Możliwość wykonania badania w trybie próbki rozcieńczonej, w którym analizator automatycznie aspiruje do probówki odpowiednią ilość diluentu minimalizując błąd rozcieńczenia ze strony Użytkownika | TAK/ NIE |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 6 | Całkowity czas wyłączenia analizatora z pracy wynikający z przeprowadzanej konserwacji maksymalny do 15 minut | TAK/ NIE |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt |
| WARUNKI INSTALACYJNE I SERWISOWE ORAZ POZOSTAŁE WYMAGANIA W ZAKRESIE OFEROWANEGO SPRZĘTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Instalacja i uruchomienie urządzeń w laboratorium Zamawiającego na koszt Wykonawcy wyłącznie przez osoby, których działanie nie powoduje uprawnień gwarancyjnych i w sposób nie powodujący utraty uprawnień gwarancyjnych, zgodnie z obowiązującymi procedurami gwaranta. - Wykonawca zapewni zdalny dostęp serwisu do analizatora. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na oferowany aparat i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – 36 miesięcy; - W okresie trwania gwarancji Wykonawca ponosi koszty wykonania usługi serwisowania i zakupu części wymiennych; Bezpłatne wykonanie wymaganych przez gwaranta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca; - Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów technicznych i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta i wykonywanych wyłącznie przez serwis, którego działanie nie powoduje utraty uprawnień gwarancyjnych, w oparciu o oryginalne części zamienne; - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania minimum jednego serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim, którego działanie nie spowoduje uprawnień gwarancyjnych. – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać. - Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do serwisu 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca poda Zamawiającemu w momencie podpisywania umowy, pełne dane osoby lub podmiotu bezpośrednio odpowiedzialnej za serwisowanie urządzenia; - Czas reakcji serwisu: do 1 godziny od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie, pocztą e-mail) - kontakt telefoniczny z inżynierem serwisowym w godzinach pracy serwisu; przyjazd do laboratorium (o ile zachodzi taka potrzeba) i naprawa analizatora maksymalnie do 24 godzin od momentu kontaktu z serwisem (poniedziałek - piątek)). Jeżeli zgłoszenie nastąpiło w piątek, przyjazd do laboratorium najpóźniej do godziny 9:00 w najbliższy poniedziałek; - Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat; - Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych, ale nie gorszych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie; - W przypadku awarii analizatora Wykonawca gwarantuje pokrycie kosztów wynikających z konieczności transportu i wykonania badań u podwykonawcy; - W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową, mającego istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowania analizatora, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej wymiany na własny koszt analizatora na nie starszy niż oferowany w tym postępowaniu i o parametrach nie gorszych niż oferowany w tym postępowaniu przetargowym; - Po zawarciu Umowy wraz z pierwszą dostawą Wykonawca udostępni na stronie internetowej do samodzielnego pobrania aktualne karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych. Zamawiający dopuszcza przesłanie dokumentów na adres mailowy: ll@szpitalslubice.pl; - Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy w formie papierowe/ oraz elektronicznej karty charakterystyk oraz katalog produktu. - Wraz z oferowanym sprzętem Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów: - instrukcję obsługi w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej), - książkę gwarancyjną w języku polskim, - paszport techniczny z wpisem dokonanym przez serwis, którego działanie nie będzie powodowało utraty uprawnień gwarancyjnych, - instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), - karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), - deklarację zgodności/ CE na oferowany przedmiot zamówienia, - dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Stacja robocza wraz z monitorem do obsługi zestawu analizatorów – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  |  |  | Wymogi graniczne |  |  |  |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Producent/Marka |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Typ i model |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
| 5 | System Windows 11 Pro lub równoważny Warunki równoważności: Środowisko informatyczne Zamawiającego, opiera się na systemie Windows i oprogramowaniu Office. Środowisko operacyjne systemu musi gwarantować jego bezkolizyjne funkcjonowanie nie tylko w zakresie wszystkich funkcjonalności, musi ono bezkolizyjnie zapewnić współpracę, na wszystkich polach i poziomach, pomiędzy już działającymi elementami systemu i elementami obecnie kupowanymi. Zamawiający wskazał konkretnie na system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi na fakt posiadania środowiska bazującego na serwerze Windows i domenie Active Directory MS Windows oraz serwerze pocztowym Exchange Zakupiony system operacyjny, aby mógł spełniać przewidziane funkcje, musi być w wersji polskiej, musi pozwalać na pełną integrację z posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego środowiskiem sieciowym, musi pozwalać na pełne, bezawaryjne i bezpieczne użytkowanie posiadanych przez Zamawiającego systemów i programów |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Procesor - minimum 6 rdzeni fizycznych |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pamięć RAM - minimum 8 GB |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dysk SDD - minimum 500GB |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Karta sieciowa - 1Gbit |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Minimum 1 port RS-232 9-pin wyprowadzony z tyłu obudowy |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Monitor LCD 24 cale |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Przewodowa klawiatura i myszka |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Gwarancja na wszystkie elementy stacji minimum 24 miesiące |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |
| 3) Mikroskop laboratoryjny z kamerą (dolnostolikowy (nieodwrócony) mikroskop do obserwacji w świetle przechodzącym, w jasnym polu wraz z kamerą) – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  |  |  | Wymogi graniczne |  |  |  |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Producent/Marka |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Typ i model |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Optyka - korygowana do nieskończoności |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Statyw: - solidna podstawa o kształcie zapewniającym dużą stabilność, wykonana w całości z metalu, zawiera uchwyt do wygodnego przenoszenia całego mikroskopu, - 5 pozycyjny uchwyt rewolwerowy obiektywów, - Współosiowe śruby mikro/makro do ustawiania ostrości, - Diodowy wskaźnik natężenia ustawionego oświetlenia intensywność ustawionego oświetlenia - Możliwość zastosowania fabrycznych skrzynek transportowych |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Oświetlacz: - Oświetlacz diodowy typu LED oraz oświetlenie halogenowe 6V 30W - Miejsce do umieszczenia filtrów barwnych z zamocowaniem uniemożliwiający ich wypadnięcie - Wyłącznik oświetlacza oraz pokrętło do płynnej regulacji siły światła umieszczone po prawej stronie statywu - Wymiana żarówki bez podnoszenia czy przesuwania mikroskopu, żarówka może być wymontowana tylko przy pomocy specjalistycznych narzędzi - Możliwość łatwej wymiany rodzaju oświetlenia (halogen, led) |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Tubus: - Tubus binokularowy z regulacją rozstawu źrenic w zakresie, ergonomiczny kąt nachylenia 25 stopni |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Okulary: - Powiększenie 10x, - Szerokopolowe, pole widzenia 22 mm, z możliwością domontowania dodatkowych podziałek albo krzyża, - Ergonomiczne osłony gumowe, - Dostosowane do obserwacji w okularach korygujących wady wzroku, o dużym dystansie oka od soczewki, - Z regulacjami dioptryjnymi w zakresie przynajmniej +/- 5 dioptrii w obydwu okularach |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Obiektywy: - Klasy planachromat (z korekcją aberracji chromatycznej i planatycznej) - 4x / N.A. 0,1 WD 30,7 mm - 10x/N.A. 0,25 WD 17,5 mm - 20x/N.A 0,45 WD 1,03 mm - 40x/N.A. 0,65 WD 0,66 mm - 100x/N.A. 1,25 Olejowy WD 0,27 mm |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Stolik: - Mechaniczny, zamontowany na stałe min. 75x50 , - Krzyżowy, prawy z uchwytem preparatów obsługiwanych jedną ręką - Posuw preparatu w osiach X i Y, skala posuwu x i y, - Skala posuwu x i y |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kondensor: - Kondensor Abbego, z regulowaną przysłoną aperturową, N.A. 1,25 z możliwością domontowania suwaków kontrastu fazowego i ciemnego pola, do obserwacji z obiektywami 10x,20x,40x,100x |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kamera: - Zintegrowana z tubusem min 5 lub 8 MP - Liczba pixeli dostosowane do punktu wyżej, parametry niższe niż do 3840 (H) x 2160 (V) = 8.3MP, Ultra HD (4K) - Rozmiar pixela 1.85 μm x 1.85 μm - Czas ekspozycji 1 ms - Czas integracji 0.06 ms up to 1 s - Komunikacja - HDMI, USB 3.0 Typ C dla USB hub, flash drive, możliwość zastosowania adaptera Wi-Fi - Zakres spektralny 400 nm – 700 nm, - Bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z systemem Windows 11 umożliwiające podgląd, zapisane zdjęcia oraz podstawowy pomiar struktur (długość) |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wyposażenie: - Pokrowiec antystatyczny - Narzędzia do demontażu elementów mikroskopu - Olejek immersyjny |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Wykonawca zapewnia bezpłatne: przeglądy serwisowe i techniczne, części zamienne na okres trwania gwarancji. Gwarancja na min. 24 miesiące |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |
| 16 | W ramach umowy Wykonawca zorganizuje szkolenie (120 minutowe) w formie ćwiczeń lub warsztatów z obsługi mikroskopu. Termin i program szkolenia zaproponowany przez Wykonawcę musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. Szkolenie na koszt Wykonawcy. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Wykonawca podłączy i uruchomi wyżej wymieniony sprzęt |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Zapewnienie przez wykonawcę dostępności części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Wykonawca dołączy do Mikroskopu okular wymienny z miarką. Podziałka okularowa, mikrometr 10:100, d=25 mm. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Instalacja darmowego oprogramowania do obsługi kamery dołączonej do mikroskopu |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 4) Mikroskop laboratoryjny – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  | Wymogi graniczne |  |  |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Producent/Marka |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Typ i model |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Technika obserwacji: jasne pole widzenia |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Powiększenia mikroskopu: - 40 x - 100 x - 400 x - 1000 x |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rewolwer obiektywowy: czterogniazdowy |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rozstaw źrenic : 48-75 mm |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wyposażenie: - filtr zielony - kabel zasilający - obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x, 100x - Okulary: 10x • olejek imersyjny • pokrowiec przeciwkurzowy |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kąt nachylenia tubusów okularowych: 30° |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kondensor: Abbego N.A. 1,25 |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Klasa optyki: achromatyczna |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Źródło oświetlenia: LED |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Oświetlenie: przechodzące |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Korekcja optyczna: 160 mm |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zakres ruchu mechanizmu przesuwu preparatu: 75 x 40 mm |  | TAK, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Minimalne wymiary stolika:142 x 132 mm |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pokrętła regulacji ostrości : • mikro • makro • dwustronne • współosiowe |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Działka elementarna ruchu mikro: 4 µm |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Zasilanie mikroskopu: DC 5V/0,5A |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Możliwość rozbudowy: • ciemne pole • kontrast fazowy • polaryzacja |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Gwarancja na urządzenie minimum 24 miesiące |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Wykonawca zapewni coroczny przegląd urządzenia w ramach gwarancji |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Paszport urządzenia |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Naprawa mikroskopu w terminie 14 dni roboczych |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Zapewnienie przez wykonawcę dostępności części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | W ramach gwarancji podczas okresu naprawy zapewnienie urządzenia zastępczego na koszt wykonawcy |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Wykonawca dołączy do Mikroskopu okular wymienny z miarką |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Mieszadło rolkowe do odczynników – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  | Wymogi graniczne |  |  |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Producent/Marka |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Typ i model |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Urządzenie umożliwia pracę krótkotrwałą lub bieg ciągły |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Urządzenie umożliwia ruch kołyskowo-obrotowy |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Liczba rolek min. 6 |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Klasa ochrony IP 21 |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ciężar urządzenia max. 4,5 kg |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Amplituda wytrząsania min 24 mm |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zmienny zakres prędkości obrotowej od 0 do min. 70 min⁻¹ |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Regulacja za pomocą pokrętła i skali |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wymiary (SxGxW) max. 260 x 490 x 120 mm |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Moc min. 25 W |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące |  | TAK – podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Wykonawca zapewni coroczny bezpłatny przegląd urządzenia w ramach gwarancji |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Czas reakcji na rozpatrzenie uszkodzonego urządzenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Dołączenie katalogu produktu przed podpisaniem umowy |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Mieszadło do odczynników typu VORTEX – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  | Wymogi graniczne |  |  |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Producent/Marka |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Typ i model |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wytrząsarka umożliwia pracę krótkotrwałą lub bieg ciągły |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Antypoślizgowe silikonowe stopki |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ruch orbitalny |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sterowanie analogowe |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wymiary (SxGxW) max. 127 x 130 x 160 mm |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ze zmienną regulacją prędkości obrotowej od 0 do 2500 min⁻¹ |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Amplituda wytrząsania min. 4 mm |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ciężar urządzenia max. 3,5 kg |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Klasa ochrony IP 21 |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Moc min. 60 W |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące |  | TAK – podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Wykonawca zapewni coroczny bezpłatny przegląd urządzenia w ramach gwarancji |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Czas reakcji na rozpatrzenie uszkodzonego urządzenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Paszport techniczny |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Dołączenie katalogu produktu przed podpisaniem umowy |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |

CZĘŚĆ NR 6 Automatyczny koagulator

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ DODATKOWO PUNKTOWANE PARAMETRY | Warunek - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY - „TAK/ NIE” OZNACZA, żE PARAMETR NIE JEST BEZWZGLĘDNIE WYMAGANY |  | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOMATYCZNY KOAGULATOR (zestaw do badania hemostazy) – 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 1) Analizator do badań koagulologii – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  | Wymogi graniczne |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |
| 2 | Producent/Marka |  | Podać |  |  |  |
| 3 | Typ i model |  | Podać |  |  |  |
| 6 | Automatyczny analizator fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2025) |  | TAK, podać |  |  |  |
| 7 | Metoda pomiaru: krzepnięciowa (pomiar optyczny), chromogenna, immunologiczna. Analizator posiada moduł przedanalitycznego skanowania próbki (HIL) bez wykorzystania dodatkowych odczynników / kuwet. |  | TAK |  |  |  |
| 8 | Gotowość aparatu do pracy: maksymalnie 5 minut od włączenia |  | TAK, podać |  |  |  |
| 9 | Metoda pomiaru: automatyczna w trybie „pacjent po pacjencie” lub „test po teście” |  | TAK |  |  |  |
| 10 | Możliwość wykonania badań: PT, APTT, TT, Fibrynogen metodą Claussa, D-Dimer, AT III |  | TAK |  |  |  |
| 11 | Odczynniki, wszystkie materiały zużywalne powinny być dedykowane do przedmiotowego analizatora |  | TAK |  |  |  |
| 12 | Możliwość umieszczenia minimum 32 prób badanych na pokładzie |  | TAK |  |  |  |
| 13 | Identyfikacja standardowych prób badanych umieszczonych na statywach przez automatyczne ich skanowanie wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych |  | TAK |  |  |  |
| 14 | Możliwość dokładania prób badanych w trakcie pracy analizatora bez przerywania jego pracy |  | TAK |  |  |  |
| 15 | Możliwość zmiany statusu badania ze standardowego na CITO |  | TAK |  |  |  |
| 16 | Możliwość podglądu przebiegu reakcji oraz jej odtworzenia w formie wykresu |  | TAK |  |  |  |
| 17 | Minimum 7 pozycji odczynnikowych z funkcją chłodzenia |  | TAK |  |  |  |
| 18 | Możliwość dokładania odczynników oraz kuwet bez konieczności przerywania pomiarów |  | TAK |  |  |  |
| 19 | Możliwość automatycznego rozcieńczania próby badanej /powtarzania / zlecenia kolejnych pomiarów w przypadku wystąpienia wyników poza ustalonym zakresem (reflex test) |  | TAK |  |  |  |
| 20 | Możliwość pracy na próbach badanych pierwotnych lub wtórnych |  | TAK |  |  |  |
| 21 | Możliwość jednorazowego załadowania min. 200 kuwet bez konieczności ręcznego układania kuwet na statywie / talerzu |  | TAK |  |  |  |
| 22 | Kuwety jednorazowe, pojedyncze, automatycznie przenoszone oraz utylizowane, nie łączone w segmenty |  | TAK |  |  |  |
| 23 | Mieszanie odczynników i osocza w kuwecie pomiarowej za pomocą ramienia przenoszącego kuwety |  | TAK |  |  |  |
| 24 | Pipetor z funkcją podgrzewania osocza / odczynnika w igle |  | TAK |  |  |  |
| 25 | Płyny eksploatacyjne używane do rutynowej pracy w oryginalnych opakowaniach |  | TAK |  |  |  |
| 26 | Oprogramowanie dla wewnętrznej kontroli jakości badań, wykresy Levy-Jennings’a |  | TAK |  |  |  |
| 27 | Możliwość wprowadzenia danych kalibracyjnych i parametrów odczynników przy pomocy kodów kreskowych dla PT, APTT, Fibrynogen, D-dimer |  | TAK |  |  |  |
| 28 | Oprogramowanie umożliwiające monitorowanie odczynników na pokładzie analizatora (ilość testów, trwałość, nr serii) |  | TAK |  |  |  |
| 29 | Obsługa analizatora przez ekran dotykowy |  | TAK |  |  |  |
| 30 | Oprogramowanie w języku polskim, działające w posiadanym przez Zamawiającego środowisku Windows, możliwość aktualizacji oprogramowanie przez Internet |  | TAK |  |  |  |
| 31 | Analizator zaopatrzony w UPS o odpowiedniej mocy, co w przypadku zaniku zasilania gwarantuje możliwość dokończenia rozpoczętych analiz |  | TAK |  |  |  |
| 32 | Integracja analizatora z posiadanym przez Zamawiającego Laboratoryjnym Systemem Informatycznym Eskulap (producent Nexus Polska/ dostawca programu: Konsultant IT Sp. z o.o./ Konsultant Komputer Sp. z o.o.) |  | TAK |  |  |  |
| 33 | Czas reakcji na usunięcie uszkodzenia nie dłuższy niż 24 godzin od daty zgłoszenia |  | TAK |  |  |  |
| 34 | Bezpłatne okresowe, obowiązkowe przeglądy serwisowe analizatora przez okres trwania umowy. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. |  | TAK |  |  |  |
| 35 | Stałe i bezpłatne wsparcie techniczno aplikacyjne – kontakt z osobą udzielającą wsparcie merytoryczne włącznie z weekendami |  | TAK |  |  |  |
| 36 | Instalacja i uruchomienie analizatora w laboratorium Zamawiającego na koszt Wykonawcy wyłącznie przez przedstawiciela serwisu, którego działanie nie będzie powodowało uprawnień gwarancyjncych analizatora, zgodnie z obowiązującymi procedurami gwaranta |  | TAK |  |  |  |
| 37 | Analizator serwisowany przez serwis, którego działanie nie naruszy uprawnień gwarancyjnych w oparciu o oryginalne części zamienne. |  | TAK |  |  |  |
| 38 | Zaoferowane wyroby medyczne są dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1620 z późn. zm.) oraz z aktami wykonawczymi do niej, w tym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. |  | TAK |  |  |  |
| 39 | Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy w formie papierowej oraz elektronicznej karty charakterystyk produktu |  | TAK |  |  |  |
| 40 | Dołączenie katalogu produktu przed podpisaniem umowy |  | TAK |  |  |  |
| 41 | Możliwość zdalnego dostęp serwisanta do analizatora |  | TAK |  |  |  |
| 42 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową, mającego istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowania analizatora, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej wymiany na własny koszt analizatora na nie starszy niż oferowany w tym postępowaniu i o parametrach nie gorszych niż oferowany w tym postępowaniu przetargowym |  | TAK |  |  |  |
| WARUNKI INSTALACYJNE I SERWISOWE ORAZ POZOSTAŁE WYMAGANIA W ZAKRESIE OFEROWANEGO SPRZĘTU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Instalacja i uruchomienie urządzeń w laboratorium Zamawiającego na koszt Wykonawcy wyłącznie przez osoby, których działanie nie naruszy uprawnień gwarancyjnych i w sposób, który nie będzie powodował utraty uprawnień gwarancyjnych, zgodnie z obowiązującymi procedurami gwaranta. - Wykonawca zapewni zdalny dostęp serwisu do analizatora. |  | TAK |  |  |  |
| 2 | - Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na oferowany aparat i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – 24 miesięcy. Wykonawca może zaoferować wiążący dla niego 30- lub 36-miesięczny okres gwarancji. 24 miesiące - 0 pkt, 30 miesięcy - 20 pkt, 36 miesięcy - 40 pkt - W okresie trwania gwarancji Wykonawca ponosi koszty wykonania usługi serwisowania i zakupu części wymiennych; Bezpłatne wykonanie wymaganych przez gwaranta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca; - Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów technicznych i napraw zgodnych z instrukcją obsługi gwaranta i wykonywanych wyłącznie przez serwis, którego działanie nie będzie powodowało utraty uprawnień gwaranyjncych, w oparciu o oryginalne części zamienne; - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania minimum jednego serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim, którego działanie nie będzie prowadziło do utraty uprawnień gwaranyjnych. – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać. - Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do serwisu 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca poda Zamawiającemu w momencie podpisywania umowy, pełne dane osoby/podmiotu bezpośrednio odpowiedzialnej za serwisowanie urządzenia; - Czas reakcji serwisu: do 1 godziny od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie, pocztą e-mail) - kontakt telefoniczny z inżynierem serwisowym w godzinach pracy serwisu; przyjazd do laboratorium (o ile zachodzi taka potrzeba) i naprawa analizatora maksymalnie do 24 godzin od momentu kontaktu z serwisem (poniedziałek - piątek)). Jeżeli zgłoszenie nastąpiło w piątek, przyjazd do laboratorium najpóźniej do godziny 9:00 w najbliższy poniedziałek; - Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat; - Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych, ale nie gorszych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie; - W przypadku awarii analizatora Wykonawca gwarantuje pokrycie kosztów wynikających z konieczności transportu i wykonania badań - W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową, mającego istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowania analizatora, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej wymiany na własny koszt analizatora na nie starszy niż oferowany w tym postępowaniu i o parametrach nie gorszych niż oferowany w tym postępowaniu przetargowym; - Po zawarciu Umowy wraz z pierwszą dostawą Wykonawca udostępni na stronie internetowej do samodzielnego pobrania aktualne karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych. Zamawiający dopuszcza przesłanie dokumentów na adres mailowy: ll@szpitalslubice.pl; - Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy w formie papierowej oraz elektronicznej karty charakterystyk oraz katalog produktu. - Wraz z oferowanym sprzętem Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów: - instrukcję obsługi w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej), - książkę gwarancyjną w języku polskim, - paszport techniczny z wpisem dokonanym przez serwis, którego działanie nie będzie powodowało utraty uprawnień gwarancyjnych - instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), - karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), - deklarację zgodności/ CE na oferowany przedmiot zamówienia, - dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. |  |  |  |  |  |
| 2) Stacja robocza wraz z monitorem do obsługi zestawu analizatorów i drukarką – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  | Wymogi graniczne |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  | TAK, podać |  |  |  |
| 2 | Producent/Marka |  | Podać |  |  |  |
| 3 | Typ i model |  | Podać |  |  |  |
| 5 | System Windows 11 Pro lub równoważny Warunki równoważności: Środowisko informatyczne Zamawiającego, opiera się na systemie Windows i oprogramowaniu Office. Środowisko operacyjne systemu musi gwarantować jego bezkolizyjne funkcjonowanie nie tylko w zakresie wszystkich funkcjonalności, musi ono bezkolizyjnie zapewnić współpracę, na wszystkich polach i poziomach, pomiędzy już działającymi elementami systemu i elementami obecnie kupowanymi. Zamawiający wskazał konkretnie na system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi na fakt posiadania środowiska bazującego na serwerze Windows i domenie Active Directory MS Windows oraz serwerze pocztowym Exchange Zakupiony system operacyjny, aby mógł spełniać przewidziane funkcje, musi być w wersji polskiej, musi pozwalać na pełną integrację z posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego środowiskiem sieciowym, musi pozwalać na pełne, bezawaryjne i bezpieczne użytkowanie posiadanych przez Zamawiającego systemów i programów |  | TAK, podać |  |  |  |
| 6 | Procesor - minimum 6 rdzeni fizycznych |  | TAK, podać |  |  |  |
| 7 | Pamięć RAM - minimum 8 GB |  | TAK, podać |  |  |  |
| 8 | Dysk SDD - minimum 500GB |  | TAK, podać |  |  |  |
| 9 | Karta sieciowa - 1Gbit |  | TAK, podać |  |  |  |
| 10 | Minimum 1 port RS-232 9-pin wyprowadzony z tyłu obudowy |  | TAK, podać |  |  |  |
| 11 | Monitor LCD 24 cale |  | TAK, podać producenta, typ i model |  |  |  |
| 12 | Przewodowa klawiatura i myszka |  | TAK, podać producenta, typ i model |  |  |  |
| 13 | Drukarka laserowa |  | TAK, podać producenta, typ i model |  |  |  |
| 14 | Gwarancja na wszystkie elementy stacji minimum 24 miesiące |  | TAK, podać |  |  |  |

CZĘŚĆ NR 7 Wirówko-czytnik kart żelowych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ DODATKOWO PUNKTOWANE PARAMETRY | Warunek - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY - „TAK/ NIE” OZNACZA, żE PARAMETR NIE JEST BEZWZGLĘDNIE WYMAGANY |  | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WIRÓWKO-CZYTNIK DO KART ŻELOWYCH – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 | TAK, podać |  |  |  |
| 2 | Producent/Marka | Podać |  |  |  |
| 3 | Typ i model | Podać |  |  |  |
| 6 | Automatyczny wirówko-czytnik mikrokart wraz z niezbędnym oprogramowaniem (oraz jeżeli to konieczne także z zestawem komputerowym) z możliwością archiwizacji obrazu reakcji za pomocą kamery o wysokiej rozdzielczości w postaci zdjęć | TAK – podać |  |  |  |
| 7 | Pozytywna identyfikacja kodów kreskowych | TAK |  |  |  |
| 8 | Połączenie z posiadanym przez Zamawiającego Laboratoryjnym Systemem Informatycznym Eskulap (producent Nexus Polska/ dostawca programu: Konsultant IT Sp. z o.o./ Konsultant Komputer Sp. z o.o.) - w cenie | TAK |  |  |  |
| 9 | Przejrzysty obraz interpretacji wyświetlany na ekranie (do kontroli lub walidacji wyników) | TAK |  |  |  |
| 10 | Możliwość powiększenia obrazu celem bardziej szczegółowej analizy | TAK/ NIE |  | TAK - 20 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 11 | Serwis dostępny 7 dni w tygodniu 365 dni w roku, którego działanie nie będzie powodowało utraty uprawnień gwarancyjnych. Podać nr infolinii serwisowej czynnej 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, w której w trakcie podłączenia pracownik będzie przyjmował zgłoszenie i jednoczasowo zapewni serwis w postaci zdalnego połączenia z czytnikiem/ wirówko-czytnikiem i pracownią | TAK |  |  |  |
| 12 | Oprogramowanie do autoryzacji wyników badań wirówko-czytnika z modułem QC kontrolującym prawidłowe i terminowe wykonywanie kontroli codziennej, kontrolę PTA co 12h oraz monitujące zmianę LOT stosowanych odczynników | TAK |  |  |  |
| 13 | Automatyczny wirówko-czytnik zapewniający pełną archiwizację obrazu reakcji - pojemność minimum 24 mikrokarty, automatyczna kontrola równowagi rotora, stały czas i prędkość wirowania, pozytywna identyfikacja każdej mikrokarty, identyfikacja i odczyt 24 kart w maksimum 5 minut | TAK |  |  |  |
| 14 | Oferowany wirówko-czytnik kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem: ID-Centrifuge 6S, ID-Incubator 37SI | TAK |  |  |  |
| 15 | Oprogramowanie do autoryzacji wyników badań w czytnika lub wirówko-czytnika oznakowane znakiem CE, wyposażone w system kontroli niezgodności bieżąco wykonywanych wyników badań z wynikami przechowywanymi w archiwum czytnika/wirówko-czytnika, tj. wykrywanie niezgodności już na etapie wykonywania badań a nie dopiero po przesłaniu wyniku do systemu laboratoryjnego (LIS) | TAK/NIE |  | oprogramowanie oznakowane znakiem CE - 20 pkt. oprogramowanie bez oznakowania znakiem C – 0 pkt |  |
| 16 | Możliwość zdalnego dostęp serwisanta do analizatora | TAK |  |  |  |
| 17 | Analizator wyposażony w zewnętrzny czytnik kodów kreskowych | TAK |  |  |  |
| 18 | Na wyposażeniu systemu: drukarka kodów kreskowych | TAK – podać |  |  |  |
| 19 | Analizatory wyposażone w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 20 minut (pełen koszt serwisowania urządzenia zasilającego ponosi Wykonawca) | TAK |  |  |  |
| 20 | Wykonawca zapewnia bezpłatne: przeglądy serwisowe i techniczne wg zaleceń gwaranta, części zamienne na okres trwania gwarancji. Gwarancja minimum 60 miesięcy | TAK – podać |  |  |  |
| 2) Stacja robocza wraz z monitorem do obsługi wirówki i drukarką – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  | Wymogi graniczne |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  | TAK, podać |  |  |
| 2 | Producent |  | Podać |  |  |
| 3 | Typ i model |  | Podać |  |  |
| 4 | Kraj pochodzenia |  | Podać |  |  |
| 5 | System Windows 11 Pro lub równoważny Warunki równoważności: Środowisko informatyczne Zamawiającego, opiera się na systemie Windows i oprogramowaniu Office. Środowisko operacyjne systemu musi gwarantować jego bezkolizyjne funkcjonowanie nie tylko w zakresie wszystkich funkcjonalności, musi ono bezkolizyjnie zapewnić współpracę, na wszystkich polach i poziomach, pomiędzy już działającymi elementami systemu i elementami obecnie kupowanymi. Zamawiający wskazał konkretnie na system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi na fakt posiadania środowiska bazującego na serwerze Windows i domenie Active Directory MS Windows oraz serwerze pocztowym Exchange Zakupiony system operacyjny, aby mógł spełniać przewidziane funkcje, musi być w wersji polskiej, musi pozwalać na pełną integrację z posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego środowiskiem sieciowym, musi pozwalać na pełne, bezawaryjne i bezpieczne użytkowanie posiadanych przez Zamawiającego systemów i programów |  | TAK, podać |  |  |
| 6 | Procesor - minimum 6 rdzeni fizycznych |  | TAK, podać |  |  |
| 7 | Pamięć RAM - minimum 8 GB |  | TAK, podać |  |  |
| 8 | Dysk SDD - minimum 500GB |  | TAK, podać |  |  |
| 9 | Karta sieciowa - 1Gbit |  | TAK, podać |  |  |
| 10 | Minimum 1 port RS-232 9-pin wyprowadzony z tyłu obudowy |  | TAK, podać |  |  |
| 11 | Monitor LCD 24 cale |  | TAK, podać producenta typ i model monitora |  |  |
| 12 | Przewodowa klawiatura i myszka |  | TAK, podać producenta, typ i model klawiatury i myszki |  |  |
| 13 | Drukarka laserowa |  | Tak, podać producenta, typ i model drukarki |  |  |
| 14 | Gwarancja na wszystkie elementy stacji minimum 24 miesiące |  | TAK, podać |  |  |

CZĘŚĆ NR 8 Specjalistyczna lodówko-zamrażarka do banku krwi

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ DODATKOWO PUNKTOWANE PARAMETRY |  |  | Warunek - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY - „TAK/ NIE” OZNACZA, żE PARAMETR NIE JEST BEZWZGLĘDNIE WYMAGANY | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPECJALISTYCZNA LODÓWKO-ZAMRAŻARKA DO BANKU KRWI – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  |  | Wymogi graniczne |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  |  | TAK, podać |  |  |  |
| 2 | Producent/Marka |  |  | Podać |  |  |  |
| 3 | Typ i model |  |  | Podać |  |  |  |
| 6 | Lodówko-zamrażarka fabrycznie nowa z wbudowanym rejestratorem temperatury, możliwość podglądu danych na komputerze lub telefonie kom z powiadomieniem na adres e mail w smart module. |  |  | TAK |  |  |  |
| 7 | Zakres temperatury: chłodziarki +3 stopnie Celsjusza do 16 stopnie Celsjusza |  |  | TAK |  |  |  |
| 8 | Zakres temperatury: zamrażarki : od -9 stopnie Celsjusza do - 30 stopni Celsjusza |  |  | TAK |  |  |  |
| 9 | Chłodziarko-zamrażarka typu NoFrost w kompakcie |  |  | TAK |  |  |  |
| 10 | Dostęp do smart modułu monitorowania temperatury na okres 3 lat |  |  | TAK |  |  |  |
| 11 | Gwarancja na urządzenie min. 36 miesięcy |  |  | TAK – podać |  |  |  |
| 12 | Wymóg urządzenia zastępczego w razie awarii lodówko-zamrażarki w okresie gwarancyjnym |  |  | TAK |  |  |  |
| 13 | Naprawa chłodziarko-zamrażarki w terminie 14 dni roboczych |  |  | TAK |  |  |  |
| 14 | Wykonawca zapewni 3 sztuki toreb termicznych do transportu krwi/osocza na duże odległości : - wymiar wewnętrzny wymiary (-/+ ) 220 x 165 x 160, waga 0,8 kg , objętość: 6 L - wymiar wewnętrzny (-/+ ) 395 x 245 x 190, waga 1,6 kg , objętość: 18 L - wymiar wewnętrzny (-/+ ) 500 x 300 x 250 , waga 3,2 kg, objętość: 37,5 L Opis toreb: - torby wykonane z ekspandowanego polipropylenu - pokrywa na płyty chłodzące - zapięcie zatrzaskowe i otwory na plomby zabezpieczające - zewnętrzna kieszeń na identyfikator (kod kreskowy/RFID) - wyrób medyczny - możliwość transportu krwi w temperaturach do -30°C - uchwyt i pasek na ramię |  |  | TAK – podać |  |  |  |
| 15 | Maksymalne wymiary zewnętrzne w mm (SxGXW) 597/654/2044 |  |  | TAK |  |  |  |
| 16 | Minimalne wymiary wewnętrzne w mm (SxGXW): chłodziarka - 4060/420/1030 zamrażarka - 400/290/590 |  |  | TAK |  |  |  |
| 17 | Poziom głośności w dB: nie więcej niż 48 dB [A] |  |  | TAK |  |  |  |
| 18 | Częstotliwość/ napięcie: 50/60 Hz / 220-240 V |  |  | TAK |  |  |  |
| 19 | Metoda odszraniania: automatyczna |  |  | TAK |  |  |  |
| 20 | Złącze beznapięciowe |  |  | TAK |  |  |  |
| 21 | Rejestrator zintegrowany |  |  | TAK |  |  |  |
| 22 | Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii |  |  | TAK |  |  |  |
| 23 | Maksymalne obciążenie półek do 45 kg |  |  | TAK – podać |  |  |  |
| 24 | Maksymalny załadunek łącznie do 345 kg |  |  | TAK – podać |  |  |  |
| 25 | Maksymalna waga brutto/netto 103/97 kg |  |  | TAK – podać |  |  |  |
| PARAMETRY PUNKTOWANE |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |  |  | Punktacja |
| Zgodność z normą DIN 13277 lub normą równoważną |  | TAK/ NIE |  |  |  |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
| Antybakteryjny uchwyt lodówko-zamrażarki |  | TAK/ NIE |  |  |  |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |

OŚWIADCZAM, ŻE ZAOFEROWANY PRZEZE MNIE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (W ZAKRESIE CZĘSCI, NA KTÓRE SKŁADANA JEST NASZA OFERTA) SPEŁNIA WSZYSTKIE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Podpisy osób upoważnionych do występowania w imieniu podmiotu kwalifikowanym podpisem elektronicznym