Opis przedmiotu zamówienia – Mikroskop świetlny w zestawie z kamerą cyfrową

Oferuję:
Model/typ
Producent/kraj

Lp.	Wymagania:	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak)
1.	Ergonomiczny statyw mikroskopu z nisko położonymi pokrętłami regulacji siły światła oraz przesuwu preparatów, współosiowa śruba mikro/makro do ustawiania ostrości
2.	Wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro, wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości), minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr.
3.	Oświetlenie ledowe
4.	Baza mikroskopu umożliwiająca pracę w polu widzenia 26.5mm
5.	Optyka w systemie korekcji do nieskończoności, długość optyczna obiektywów 45mm
6.	Kondensor achromatyczny/aplanatyczny o aperturze 1.40
7.	Wymienny, uchwyt rewolwerowy na 6 obiektywów
8.	Stolik mechaniczny, bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie 250 stopni, prawostronne pokrętło przesuwu preparatów dla osi x, y z regulacją siły nacisku dla obu osi. Zakres przesuwu 76x52mm. W zestawie uchwyt na dwa preparaty z lewostronnym dociskiem.
9.	Okulary z osłonkami gumowymi powiększenie 10x, numer pola 22, regulacja dioptryjna w zakresie +/-5 dioptrii
10.	Nasadka okularowa z wyjściem na kamerę cyfrową. Nachylenie okularów 30 stopni. Regulacja rozstawu okularów 50mm-76mm. Regulacja dioptryjną w obu okularach +/- 5 dioptrii. Podział światła okulary/kamera 100/0, 20/80, 0/100.
11.	Obiektywy o długości optycznej 45mm: / Klasa plan achromat, powiększenie 10x, apertura numeryczna 0.25, odległość robocza 10.6mm / Klasa plan fluorytowa powiększenie 40x, apertura numeryczna 0.75, odległość robocza 0.51mm / Klasa plan fluorytowa powiększenie 100x, apertura numeryczna 1.30, odległość robocza 0.2mm
12.	Kolorowa kamera cyfrowa: / Sensor CCD / Wielkość matrycy 1 cal / Rozmiar piksela 3.69µm x 3.69µm / Rozdzielczość 4K / Zakres dynamiki 14 bit / Czas odświeżania 19.5 fps przy rozdzielczości 3384x2708, / Bezpośrednie połączenie z komputerem za pomocą portu USB 3.0 / Mocowanie na gwint typu c – adaptacja bez soczewek / Zamawiający dopuszcza sprzęt podemonstracyjny przy zachowaniu pełnej gwarancji.
13.	Oprogramowanie / Oprogramowanie pozwalające na cyfrową rejestrację obrazu, / Interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji, / Rejestracja zdjęć w różnych formatach (.jpg, .bmp., .tiff …) / Nagrywanie filmów w formacie .avi / Wyświetlanie historii i właściwości obrazów, / Dostępne narzędzia do przesuwania i zmiany powiększenia obrazu, / Wyświetlanie wielu obrazów z jednoczesną zmianą powiększenia wszystkich obrazów, / Wyświetlanie, wyodrębnianie i usuwanie poszczególnych warstw obrazu, / Automatyczne dostosowywanie parametrów wyświetlania obrazu / Łączenie wielu obrazów RGB w jeden obraz wielowymiarowy, / Regulacja składowych RGB, intensywności, optymalizacji kontrastu, wykonania balansu bieli i odwrócenia kolorów obrazu, / Nanoszenie na obraz opisów i strzałek, / Możliwość rozbudowy oprogramowania poprzez upgrade bez konieczności ponownego zakupu oprogramowania, / Pomiary długości, szerokości, pola powierzchni / Pełna dowolność ułożenia interfejsu oprogramowania
14.	Dostawa i instalacja w siedzibie Zamawiającego oprogramowania do pełnej konfiguracji
15.	Kompletny komputer stacjonarny z monitorem o rozdzielczości 4K, myszką, klawiaturą o parametrach i konfiguracji umożliwiających płynną i komfortową pracę z oprogramowaniem i współpracę z urządzeniem i analizy danych. System operacyjny zgodny z załącznikiem do OPZ - System. / Proszę o podanie parametrów komputera i monitora wraz z akcesoriami: / Zamawiający dopuszcza sprzęt podemonstracyjny przy zachowaniu pełnej gwarancji .
16.	Mikroskop, kamera i oprogramowanie od tego samego producenta – gwarancja kompatybilności

Formularz należy złożyć w formie elektronicznej
        (kwalifikowany podpis elektroniczny)
      lub w postaci elektronicznej opatrzonej
  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym