**Zmodyfikowany Załącznik nr 5 do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Pakiet nr 2 – Lampa bezcieniowa jezdna (1 szt.);**

**MODEL, TYP ……………………………………..…….……….**

**PRODUCENT …………………………………………….….…..**

**ROK PRODUKCJI (nie wcześniej niż 2019r.) ……………………………………………………**

**OKRES GWARANCJI (min. 24 miesiące) …………………………………………………….**

1. **MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO** | **PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić\*** |
| 1 | Kształt lampy – okrągły, zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość. |  |
| 2 | Średnica kopuły do 32 cm. |  |
| 3 | Lampa musi posiadać możliwość obrotu kopuły względem osi pionowej i poziomej. |  |
| 4 | Lampa musi być wyposażona w co najmniej w statyw jezdny z czterema kółkami, w tym min. 2 kółka z hamulcem. |  |
| 5 | Ilość źródeł światła min. 13 diod LED. |  |
| 6 | Zastosowanie techniki diodowej eliminującej nagrzewanie się lampy. |  |
| 7 | Natężenie oświetlenia w odległości 1m min. 60.000 lux |  |
| 8 | Wgłębność min. 110 cm |  |
| 9 | Współczynnik odwzorowania barw Ra≥94 |  |
| 10 | Stała Temperatura barwowa: min. 4300 °K |  |
| 11 | Lampa musi posiadać możliwość regulacji natężenia oświetlenia realizowana bezdotykowo min. w trzech krokach **lub** realizowaną za pomocą przycisków na panelu sterowania min. w trzech krokach **lub** regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 10-100% odbywa się płynnie, poprzez obrót uchwytu sterylnego **lub** 5-stopniowa, skokowa regulacja natężenia światła. |  |
| 12 | Pobór mocy poniżej ≤32 |  |
| 13 | Waga max. 35 kg |  |
| 14 | Żywotność źródła światła min. do 50 000 godzin. |  |
| 15 | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I |  |
| 16 | Lampa spełniająca wymogi normy PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-2 |  |
| 17 | Lampa musi posiadać kopułę wyposażoną w uchwyt w celu regulacji jej położenia |  |

**\* wypełnia Wykonawca**

**UWAGA!:**

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego w rubryce parametry oferowane przez wykonawcę wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

1. **POZOSTAŁE WYMAGANIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Pozostałe wymagania** | **opisać, wypełnić\*** |
| 1 | Bezpłatne szkolenie personelu |  |
| 2 | Instrukcja pisemna w jęz. polskim |  |

**\* wypełnia Wykonawca**

1. **INFORMACJE DOTYCZĄCE SERWISU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych wymagana przez producenta urządzenia - PODAĆ | Wykonawca oświadcza, iż producent oferowanego przedmiotu zamówienia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …………………….. oraz po jego upływie: ……………………….. |
| 2 | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres:  …………………………………………………  …………………………………………………  Telefon: ……….…………………….…………...  Fax: …………….……………….……………  Email ………………………………………………. |
| 3 | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii. PODAĆ, Zamawiający wymaga max. 48 godzin | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii wyniesie maksymalnie …….. godziny. |

1. **PARAMETRY OCENANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO** | **PUNKTACJA** | **PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ \* (potwierdzić/ podać zakres lub opisać)** |
| 1 | Natężenie oświetlenia w odległości 1 m | 60 000 lux – 0 pkt.  powyżej 60 000 lux – 10 pkt. |  |
| 2 | Żywotność źródła światła: | 50 000 godz. – 0 pkt.  powyżej 50 000 godz. – 10 pkt. |  |
| 3 | Rodzaj źródła światła, ilość diod LED: | 13 diod LED – 0 pkt.  powyżej 13 diod LED – 10 pkt. |  |

**\* wypełnia Wykonawca**

**UWAGA!:**

**W celu dokonania oceny parametrów technicznych w kryterium JAKOŚĆ i przyznania punktów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty: oryginalnej karty katalogowej lub innych dokumentów technicznych producenta wraz z tłumaczeniem na język polski.** Treść dołączonego do oferty dokumentu powinien potwierdzać wszystkie dodatkowo oceniane parametry określone w SIWZ. Brak dokumentów w ofercie lub brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach dodatkowo ocenianego parametru będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów – (0 pkt). **Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy przyznawaniu punktów.**

**Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być fabrycznie nowe i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.**

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy