## formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.192.2022.DB
| Nazwa zamówienia | Dostawa pasków do oznaczania poziomu glikemii i materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą glukometrów i oprogramowania dla Systemu Badań POCT Zakładu Diagnostyki.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę:
|  | A+B:Cena brutto#: …………………… zł | (wartość brutto i czynsz dzierżawny, bez kosztów zużycia energii)
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *^:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy.^W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy
8. | Oświadczamy, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 7.04.2022 r. o wyrobach medycznych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (o ile dotyczy). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
9. | Oświadczamy, że oferowane produkty spełniają wszystkie postawione wymagania graniczne okreslone w zalączniku nr 1a do specyfikacji.
10. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
11. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
12. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
13. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## Arkusz cenowy
| DFP.271.192.2022.DB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
Arkusz cenowy
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Szacunkowa ilość łącznie wykonanych oznaczeń (wyników badań, w tym ) badania pacjentów + kontrole) w okresie 36 miesięcy | Cena brutto# za 1 zwalidowany i wydany wynik | Cena brutto# za 36 miesięcy
1. | Oznaczenie poziomu glukozy i kontroli w systemie POCT | 1200000 |  | 0
A:WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  | 0
#jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Dostawa produktów:^
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżeli istnieje)
1
2
3
4
5
…
^Zamawiający oczekuje podania w tabeli „Dostawa produktów” wykazu wszystkich uwzględnionych w cenie badania odczynników, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych, odczynników dodatkowych oraz materiałów zużywalnych.
Dzierżawa glukometrów i oprogramowania do zarządzania glukometrami:
Lp. | Przedmiot | Okres dzierżawy /okres 36 miesiecy/ | Opis dzierżawionego urządzenia |  | Czynsz dzierżawny brutto# /za 1 miesiąc za 100 sztuk glukometrów/ | Wartość brutto# za czynsz dzierżawny / 36 miesięcy za 100 sztuk glukometrów/
2. | Dzierżawa glukometrów (100 sztuk) i oprogramowania do zarządzania glukometrami i ich komunikacji z HIS | 36 | Nazwa urządzenia |  |  | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
Nazwa oprogramowania:
[5 empty] | B: RAZEM | 0
#jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Koszt zużycia energi elektrycznej:
|  | Moc oferowanego urządzenia (1 szt.) w watach [W] | Założony czas pracy glukometrów (za 100 szt.) w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł]
1. | Glukometry - 100 sztuk |  | 109500 | 0.69
PARAMETRY GRANICZNE GLUKOMETRÓW
Lp. | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Glukometry posiadają certyfikat CE oraz IVD
2. | Glukometry fabrycznie nowe – rok produkcji co najmniej 2022
3. | Minimalny zakres pomiarowy glukometru 10-600 mg/dl przy hematokrycie w zakresie 10-70 %
4. | Glukometr kalibrowany wobec referencyjnej metody heksokinazowej
5. | Czas pomiaru maksymalnie 10 sekund
6. | Glukometr wyposażony w stację dokującą, umożliwiającą ładowanie baterii glukometru oraz łączność z oprogramowaniem zarządzającym glukometrami, które w dalszej koleności jest zintegrowane z systemem HIS wykorzystywanym w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (system AMMS, dostawca Asseco Poland S.A.). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie glukometru wyposażonego w stację dokującą, umożliwiającą ładowanie baterii glukometru. Glukometr komunikuje się z oprogramowaniem zarządzającym glukometrami poprzez WI-FI, które w dalszej kolejności jest zintegrowane z systemem HIS wykorzystywanym w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (system AMMS, dostawca Asseco Poland S.A.).
7. | Glukometr wyposażony w system operacyjny umożliwiający na wykorzystanie aplikacji pozwalających na kalkulowanie dawek insuliny na podstawie uzyskanych wyników
8. | Zasilanie bateryjne glukometru pozwalające na co najmniej 12-godzinną pracę
9. | Komunikacja (oprogramowanie glukometru) w języku polskim przez ekran dotykowy
10. | Glukometr wyposażony w czytnik kodów kreskowych.
11. | Objętość badanej próbki nie większa niż 0,6 ul.
12. | Możliwośc kalibracji glukometru przez informatyczny system nadzoru.
13. | Materiały kontrolne przynajmniej na dwóch poziomach
14. | Dostępny materiał do wyznaczania liniowości metody
15. | Glukometr wyposażony w wyrzutnik pasków testowych
16. | Glukometr wyposażony w podświetlany port pasków testowych
17. | Pamięc wewnętrzna glukometru na co najmniej 2000 wyników pacjenta.
18. | Glukometr automatycznie monitorujący termin ważności pasków testowych.
19. | Glukometr może działać zarówno w trybie on-line jak i off-line. W przypadku wykonywania pomiarów w trybie off-line komunikacja z oprogramowaniem do zarządzania i przekazanie danych następuje po uzyskaniu połączenia. Do tego czasu wszelkie dane przechowywane są w pamięci urządzenia.
20. | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie glukometrów przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy.
21. | Wykonawca zobowiązuje się do szkolenia użytkowników z obsługi glukometrów w ramach kwoty wynagrodzenia.
22. | Wykonawca zobowiązuje się do integracji oprogramowania komunikacyjnego glukometrów z systemem HIS Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w ramach kwoty wynagrodzenia.
23. | Identyfikacja użytkownika/operatora na każdym z urządzeń. Możliwość identyfikacji min. poprzez odczyt kodu kreskowego i kod PIN przypisany do użytkownika.
24. | Użytkownik raz zalogowany jest operatorem urządzenia, a co za tym idzie w systemie jest identyfikowany jako wykonujący wszystkie pomiary aż do momentu wylogowania. Brak konieczności identyfikacji użytkownika przy każdym pomiarze po zalogowaniu.
25. | Przypisanie pomiaru do konkretnego pacjenta następuje poprzez sczytanie kodu kreskowego umieszczonego na opasce identyfikującej pacjenta, będącego jednocześnie numerem identyfikacyjnym tego pacjenta w systemie HIS.
26. | Wykonawca zapewnia kanał komunikacji, poprzez który Zamawiający może zgłaszać awarie glukometrów.
27. | W przypadku awarii uniemożliwiającej korzystanie z glukometru, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć urządzenie zastępcze w czasie nie dłuższym niż 48h od zgłoszenia awarii.
*Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
PARAMETRY KRYTYCZNE OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA GLUKOMETRAMI
Lp. | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Umożliwia zarządzanie glukometrami (konfiguracja, raportowanie wyników, badania kontrolne)
2. | Umożliwia prowadzenie kontroli jakości badań wraz ze statystyką wyników
3. | Umożliwia prowadzenie kontroli materiałów zużywalnych wraz z monitorowaniem serii i kontroli terminów ważności
4. | Umożliwia rozliczanie wykonanych pomiarów w trybie CPR
5. | Umożliwia zarządzanie kontami użytkowników
6. | Pozwala na przegląd statusu urządzeń
7. | Jest zintegrowane z systemem HIS w zakresie opisanym w tabeli „Integracja z systemem HIS”
8. | Wykonawca zapewnia kanał komunikacji, poprzez który Zamawiający może zgłaszać awarie oprogramowania do zarządzania glukometrami.
9. | Obsługa serwisowa oprogramowania do zarządzania glukometrami w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie 1) Podział awarii na kategorie: a) krytyczna – oprogramowanie nie działa lub jego działanie nie umożliwia wykonywania standardowych operacji. b) zwykła – wykonywanie standardowych operacji jest możliwe ale utrudnione lub powoduje inne mniej istotne błędy (które nie powodują zaprzestania korzystania) 2) Różne czasy reakcji i usunięcia błędów w zależności od kategorii awarii: a) krytyczna – reakcja do 1h od momentu zgłoszenia, usunięcie do 4h b) zwykła – reakcja do 72h od momentu zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni
10. | Wykonawca zapewni narzędzia bezpiecznego zdalnego dostępu, który może zostać wykorzystany do usunięcia awarii oprogramowania.
11. | Wykonawca dostarcza dokumentację techniczną oraz instrukcję użytkowania w języku polskim.
*Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
INTEGRACJA Z SYSTEMEM HIS
Lp. | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Wykonawca na własny koszt przeprowadzi integrację oprogramowania do zarządzania glukometrami z systemem HIS Zamawiającego (system AMMS dostawca Asseco Poland S.A.)
2. | Integracja zapewnia automatyczne przysyłanie wyników pomiarów z urządzeń do systemu HIS wraz ze wskazaniem osoby dokonującej pomiaru, pacjenta któremu pomiar wykonano.
3. | Integracja zapewnia identyfikację pacjenta bezpośrednio na glukometrach po sczytaniu kodu kreskowego z opaski pacjenta, będącego kodem identyfikacyjnym (MIP) w systemie HIS.
4. | Wynik pomiaru zostanie przekazany do systemu HIS, gdzie w menu wyników będzie klasyfikowany i widoczny jako wynik pomiaru.
5. | Integracja przez interfejs HL7
6. | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie 1) Podział błędów na kategorie: a) krytyczny – brak komunikacji pomiędzy systemami b) zwykły – występują problemy komunikacji, ale nie wstrzymuje to skutecznej wymiany danych pomiędzy systemami 2) Różne czasy reakcji i usunięcia błędów w zależności od kategorii błędu: a) krytyczny – reakcja do 1h od momentu zgłoszenia, usunięcie błędu do 4h b) zwykły – reakcja do 72h od momentu zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni
7. | Wykonawca zapewni narzędzia bezpiecznego zdalnego dostępu, który może zostać wykorzystany do usunięcia błędu integracji.
8. | Wykonawca dostarcza dokumentację techniczną integracji w języku polskim
*Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli spowoduje odrzucenie oferty.