## Arkusz1
Zadanie Nr 1. Rękawice sterylne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku Vat% | Wartość brutto zł
1. | Rękawice sterylne, bezpudrowe, chirurgiczne, bezlateksowe, hypoalergiczne rozmiar od 6,0-8,5 co 0,5 |  | para | 50
2. | Rękawice sterylne lateksowe chirurgiczne pudrowane, powierzchnia teksturowana, rolowany wzmocniony brzeg. Poziom protein < 20µg/g; AQL ≤1. Brak tiuramów/MBT potwierdzone oświadczeniem producenta. Opakowanie zbiorcze 50 par, rozmiary od 6,0 do 8,5 co 0,5 |  | para | 4500
3. | Rękawice chirurgiczne bezpudrowe, jałowe, lateksowe, hypoalergiczne, /typu dermagel,nutex/. Opakowanie zbiorcze 50 par, rozmiary od 6,0 do 8,5 co 0,5 |  | para | 4300
Razem:
Zadanie Nr 2. Rękawice medyczne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku Vat% | Wartość brutto zł
1. | Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu, bezpudrowe,Zgodne z PN/EN 455-1, 2, 3,4 lub równoważną, potwierdzone przez raport z badań producenta. Rękawice odporne na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374-3/EN 16523-1 lub równoważną. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671/EN 374-5:2016 lub równoważną, potwierdzone protokołem badań wydanym przez jednostkę niezależną. Przebadane na przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F 1670 lub równoważną. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie rozmiarów od XS do XL zawierające 100 szt. rękawic. Opakowanie z otworem dozującym wyposażonym w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska |  | op | 1000
2. | Rękawice lateksowe, pudrowane, niejałowe, dostępne w rozmiarach 6.0, - 8.5 pakowane po 2x50 sztuk, rękawice o anatomicznym kształcie, z przeciwstawnymi kciukami, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy min. 280 mm (=/-) 10mm Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III lub zgodne z normami EN 455(1-4), odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 lub równoważną – informacja umieszczona na opakowaniu. Opakowanie z dwoma otworami umożliwiające wyjęcie rękawicy odpowiednio na prawą i lewą dłoń. |  | op | 500
3. | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niejałowe, dostępne w rozmiarach 6.0, - 8.5 pakowane po 2x50 sztuk, rękawice o anatomicznym kształcie, z przeciwstawnymi kciukami, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy min. 280 mm, (+/-)Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III lub zgodne z normami EN 455(1-4) lub równoważną, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 lub równoważną – informacja umieszczona na opakowaniu. Opakowanie z dwoma otworami umożliwiające wyjęcie rękawicy odpowiednio na prawą i lewą dłoń. |  | op | 500
4. | Rękawice diagnostyczne wykonane z lateksu bezpudrowe. Zgodne z EN 455-1, 2, 3,4 lub równoważną. Rękawice odporne na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374-3/EN 16523-1 lub równoważną. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Pakowane po 100 szt. Rozmiary: XS, S, M, L, XL. |  | op | 7000
Razem: