**Załącznik nr 1 do SWZ**

**FORMULARZ OFERTY**

**Nazwa (lub imię i nazwisko) Wykonawcy**

………………………..………………………………………………..………………………….……

**Adres siedziby (lub zamieszkania) Wykonawcy:**

ulica: …………………………..., kod pocztowy …. - ….. miejscowość: ……………,

województwo: ……………….. kod NUTS: …………………..

REGON ……………………………...…..……… NIP ………………………………….…………

Telefon oraz e-mail Wykonawcy

……………………………………………………………………...……………………….……………

**Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej do podpisania umowy:**

………………………………………………………………………………………………………….

* Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej **TAK / NIE**\*
* Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: **TAK / NIE\***
* Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem[[1]](#footnote-1) nie dotyczy**\***
* Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia wspólnie z innym Wykonawcą **TAK / NIE\***
1. W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zamówienia na **dostawę barwiarki, nakrywarki oraz stołu SKŁADAM OFERTĘ** w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach:

**Barwiarka**

**Wartość netto:**............................................,**brutto:** .........................................................., w tym podatek VAT ......................... %

**Nakrywarka**

**Wartość netto:**............................................,**brutto:** .........................................................., w tym podatek VAT ......................... %

**Stół**

**Wartość netto:**............................................,**brutto:** .........................................................., w tym podatek VAT ......................... %

**Łącznie barwiarka, nakrywarka oraz stół:**

**Wartość netto:**............................................,**brutto:** .........................................................., w tym podatek VAT ......................... %

W tym:

wysokość raty przez okres spłaty zobowiązania wynosi:

23 raty równe:

netto: .................................................., co stanowi brutto: ……......................................, słownie:................................................................................................................................. w tym podatek VAT ........................... zł,

ostatnia 24 rata wyrównująca:

netto: .................................................., co stanowi brutto: ……......................................, słownie:................................................................................................................................. w tym podatek VAT ........................... zł,

**Barwiarka, nakrywarka oraz stół staje się własnością Zamawiającego w chwili podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.**

Termin dostawy: **do** ……… **miesięcy**.

Długość gwarancji ….…... miesięcy/miesiące

Informuje, iż wybór oferty będzie prowadzić /nie będzie prowadzić\* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.):

wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego: ……………………………………………

wskazanie wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku: ……………………………………………………………

wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie: …………………………………………………………………….

1. **Zapłata za przedmiot umowy nastąpi w 24 miesięcznych nieoprocentowanych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca.**
2. Przewiduję / nie przewiduję\* powierzenia podwykonawcom realizacji zamówienia w części:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lp | Nazwa/firma podwykonawcy | Wskazanie nazwy oraz wartości procentowej części zamówienia lub/i wartość powierzonej części zamówienia |
|  |  |  |

1. Oświadczam/-y, że:
2. zapoznałem/-liśmy się i akceptuję/-my w całości wszystkie warunki zawarte w SWZ, w tym postanowienia Wzoru umowy;
3. uzyskałem/-liśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty;
4. jestem/-śmy związany/-i niniejszą ofertą przez okres wskazany w dokumentach zamówienia;
5. zobowiązuję/-my się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ;
6. wypełniłem/-liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/-liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie lub wskazanie „nie dotyczy”)* **TAK / NIE** **DOTYCZY**\*;
7. Oświadczamy, że zaoferowane wyroby medyczne, stanowiące przedmiot zamówienia, spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych oraz posiadają dopuszczenia do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

Na każde żądanie Zamawiającego udostępnimy w/w dokumenty w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

1. Niniejsza oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1913) i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję/-my skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 cyt. ustawy w oparciu o następujące uzasadnienie: …………………………

…………………………………………………………………………………………………….

**\* niepotrzebne skreślić**

**UWAGA: formularz oferty MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty zaznaczyć opcję widoczności podpisu.**

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia**

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę barwiarki, nakrywarki oraz stołu oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp\*
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ….… ust. …….. pkt ………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1)\*

Jednocześnie oświadczam, że podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. i w mojej ocenie spełniłem łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. Na potwierdzenie dołączam następujące dowody: …………………………………………………………………………………………………….……… …………………………………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………\*

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego *(Dz. U. poz. 835)[[2]](#footnote-2).*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

\* niepotrzebne skreślić

**UWAGA: formularz oferty MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty zaznaczyć opcję widoczności podpisu.**

**Załącznik nr 3 do SWZ**

**Wzór umowy nr ......../TP/23**

zawarta w dniu ....... 2023 r. pomiędzy:

**Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej** z siedzibą
w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009022, Regon 770901505, NIP 841-14-61-899, zwanym w treści umowy **Zamawiającym** reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora ds Finansowych **Adama Hoffmanna**, a … z siedzibą w …, ul. … wpisanym do … prowadzonego przez … pod numerem …, Regon …, NIP …, zwanym w treści umowy **Wykonawcą** reprezentowanym przez ......................................... w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym zgodnie z Ustawą z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

**§ 1**

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa barwiarki, nakrywarki oraz stołu wraz z wyposażeniem, montażem, uruchomieniem, wykonaniem niezbędnych testów do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku** transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy, zgodnie z zapisami oferty Wykonawcy oraz zestawieniem wymaganych parametrów techniczno-użytkowych, stanowiących załączniki do umowy.
2. Zamawiający wymaga sprzętu kompletnego, który będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, urządzenia nowego, nieużywanego, oznakowanego, posiadającego niezbędne instrukcje, gwarancje i dokumentację w języku polskim, zgodnego z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2209).
3. Wszystkie dostarczane wyroby, usługi, materiały eksploatacyjne i inne środki konieczne do realizacji zadań Zamawiającego muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym także Ochrony Środowiska, BHP, OC, Ppoż., Bezpieczeństwa Informacji i Danych Osobowych.
4. Wszystkie zakupione wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 186), w tym wymagania zasadnicze oraz dla wprowadzenia ich jako wyrobu medycznego do obrotu oraz muszą posiadać dokumenty dopuszczające ich stosowanie w służbie zdrowia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości, które nabył w trakcie wykonywania czynności objętych umową.

**§ 2**

1. Wymagany termin realizacje zamówienia: **do** …….**miesięcy** od dnia zawarcia umowy.
2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego, transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy (wraz z koniecznymi dodatkowymi czynnościami wymaganymi to uruchomienia i pracy urządzenia tj. uruchomienia, wykonania niezbędnych testów itd.).
3. Dostawa sprzętu nastąpi bezpośrednio do miejsca jego użytkowania, transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy w godzinach 8:00–13:00, od poniedziałku do piątku, z usługą wniesienia, montażu, uruchomienia oraz wykonania niezbędnych testów. Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty wyszczególnione w **Załączniku nr 4**. Miejsce użytkowania: Pracownia Patomorfologii SPS ZOZ w Lęborku (budynek główny Szpitala I piętro).
4. Jeśli ostatni dzień terminu wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
5. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego przed dostawą sprzętu o terminie jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
6. Zamawiający wskazuje następujące osoby pełniące nadzór nad realizacją umowy: Kierownik Pracowni Patomorfologii, Kierownik Działu Technicznego lub inna upoważniona osoba.Do kompetencji osób pełniących nadzór nad realizacją umowy należy m.in. potwierdzenie zgodności dostarczonego urządzenia z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy oraz podpisanie w imieniu Zamawiającego protokołów odbioru.

**§ 3**

1. Wykonawca w ramach realizacji umowy i wynagrodzenia przewidzianego w § 4 zapewni:
2. Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia, na koszt własny w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, udokumentowane stosownym oświadczeniem potwierdzonym podpisem uczestników.
3. Szkolenie pracowników Działu Technicznego w zakresie podstawowym rozpoznawania awarii technicznych, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, zakończone certyfikatem, udokumentowane stosownym oświadczeniem potwierdzonym podpisem uczestników.
4. Pełna ………. miesięczna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia oraz akcesoriami (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag; okres gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części nie może być krótszy niż 3 miesiące lub do końca gwarancji przedmiotu zamówienia, w zależności od tego, który zapis jest korzystniejszy dla Zamawiającego. Terminy wszystkich gwarancji rozpoczynają się od daty obustronnego podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego.
5. Gwarancję dostępności części zamiennych w okresie min. 8 lat po sprzedaży przedmiotu zamówienia.
6. Serwis świadczony przez stałą placówkę dostępną w kraju w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, posiadającą autoryzację producenta potwierdzoną odpowiednim dokumentem wystawionym przez producenta.
7. bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie obowiązywania gwarancji (jeśli dotyczy);
8. Czas reakcji na zgłoszoną awarię z przystąpieniem do usunięcia usterki: max 48 godzin od momentu zgłoszenia.
9. Czas naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju do 5 dni roboczych od zgłoszenia uszkodzenia oraz dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy do 10 dni roboczych od zgłoszenia uszkodzenia.
10. W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, wymianę tego elementu lub podzespołu na oryginalnie nowy.
11. Co najmniej 1 przegląd sprzętu (o ile producent nie wymaga więcej) w każdym roku obowiązywania gwarancji z wpisem do paszportu technicznego (w okresie gwarancji bezpłatne).
12. Instrukcję obsługi w języku polskim, kartę eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny) dołączoną do dostawy.
13. Każdorazowe przedłużenie okresu gwarancji sprzętu zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji, a gdy gwarant dokona istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji będzie biegł na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Zamawiający uzna wymienioną część lub istotną naprawę za skutkującą rozpoczęciem biegu gwarancji na nowo, jeśli koszt wymienionej części lub koszt naprawy przekracza 25% ceny brutto urządzenia. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się do części wymienionej. W pozostałych przypadkach okres gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części nie może być krótszy niż 3 miesiące lub do końca gwarancji sprzętu medycznego, w zależności od tego, który zapis jest korzystniejszy dla Zamawiającego.
14. Wykonanie testów specjalistycznych i akceptacyjnych (jeżeli dotyczy);
15. Montaż, podłączenie, wykonanie niezbędnych testów przedmiotu zamówienia.
16. Koszty dojazdu do i z miejsca użytkowania w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.

**§ 4**

1. Za realizację przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą. Ogólną wartość zamówienia  **netto** ustala się na:..... zł, **brutto:** …. , słownie:... zł, w tym:

**Barwiarka**

**Wartość netto:**............................................,**brutto:** .........................................................., w tym podatek VAT ......................... %

**Nakrywarka**

**Wartość netto:**............................................,**brutto:** .........................................................., w tym podatek VAT ......................... %

**Stół**

**Wartość netto:**............................................,**brutto:** .........................................................., w tym podatek VAT ......................... %

W tym:

wysokość raty przez okres spłaty zobowiązania wynosi:

23 raty równe:

netto: .................................................., co stanowi brutto: ……......................................, słownie:................................................................................................................................. w tym podatek VAT ........................... zł,

ostatnia 24 rata wyrównująca:

netto: .................................................., co stanowi brutto: ……......................................, słownie:................................................................................................................................. w tym podatek VAT ........................... zł,

1. **Strony ustalają, że przedmiot zamówienia staje się własnością Zamawiającego w chwili podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.**
2. **Zapłata za przedmiot umowy nastąpi w 24 miesięcznych nieoprocentowanych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca.**
3. Podstawą przyjęcia przez Zamawiającego wystawionej faktury VAT będzie podpisany przez upoważnionych   przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bezusterkowy „Protokół zdawczo – odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu”.
4. Jako dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od nieuregulowanych należności wyłącznie po upływie terminu płatności przewidzianego umową.
6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.c.) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.) ma zastosowanie

**§ 5**

1. Wykonawca powierza / nie powierza\* wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za pracę podwykonawców jak za własną. Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

**§ 6**

1. Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość oraz ilość dostarczonego przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że dostarczany przedmiot zamówienia jest zgodny z załącznikiem ofertowym.
3. O wadach przedmiotu umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie, bezzwłocznie po wykryciu, celem ich komisyjnego stwierdzenia i ustalenia dalszego postępowania.
4. Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia w razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy w czasie obowiązywania gwarancji:
5. w przypadku, gdy wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający będzie miał uprawnienie do żądania usunięcia wad w stosownym uzgodnionym z Wykonawcą terminie, a w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę tego terminu będzie uprawniony do ich usunięcia przez inny autoryzowany podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy;
6. w przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodne z jego przeznaczeniem, Zamawiający będzie miał uprawnienie do żądania usunięcia wad w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, a w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę tego terminu będzie uprawniony do ich usunięcia przez inny autoryzowany podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem.
8. W przypadku reklamacji dopuszcza się sposób porozumiewania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 334).
9. Gwarancja jakości określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:
10. niewłaściwego użytkowania urządzenia, w szczególności niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania lub instrukcją serwisową;
11. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;
12. jakiejkolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w szczególności przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;
13. uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.).

**§ 7**

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
2. za zwłokę w dostarczeniu i / lub uruchomieniu urządzenia w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki powyżej terminu określonego w § 2 ust. 1;
3. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto zamówienia;
4. za naruszenie przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 3 w wysokości 20 zł za każde naruszenie, a w przypadku zwłoki – w wysokości 10 zł za każdy dzień.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.
6. Łączna wysokość naliczonych kar umownych należnych Zamawiającemu lub Wykonawcy nie może przekraczać 20% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
7. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość kar umownych nie pokryje w pełni powstałej szkody.
8. Zapłata kar umownych zostanie dokonana w terminie 14 dni liczonych od dnia wystąpienia z żądaniem jej zapłaty.
9. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę będzie mógł potrącić należną mu karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

**§ 8**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany umowy w stosunku do treści oferty:
3. zmianę stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w przypadku ustawowej zmiany tych stawek, mających miejsce przed datą wystawienia faktury – w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o zmianie stawki podatku; zmiana stawki podatkowej nie wymaga pisemnego aneksu, a wartość brutto umowy ulegnie automatycznie zmianie proporcjonalnej do wprowadzonych zmian;
4. zastąpienie sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, innym sprzętem, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem, że wysokość wynagrodzenia nie ulegnie zwiększeniu;
5. zmianę treści umowy w przypadku przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy,
6. Zmiany zawartej umowy będą wymagały aneksu w formie pisemnej.

**§ 9**

Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 456 ustawy pzp.

**§ 10**

W związku z nałożonymi zadaniami obronnymi w ramach realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.06.2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., poz. 741), Szpital jest zobowiązany udzielać świadczenia zdrowotne w każdym czasie, także podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia państwa i w czasie wojny. Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy zobowiązuje się do świadczenia usług przewidzianych tą umową w ilościach zabezpieczających potrzeby Szpitala podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia państwa oraz w czasie wojny.

**§ 11**

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy Strony zobowiązują się do zastosowania w pierwszej kolejności mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, przed wniesieniem sprawy do sądu.
2. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie 30 dni po złożeniu wniosku o przeprowadzenie mediacji lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie przez Strony, każda ze Stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

**§ 12**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

**§ 13**

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. W przypadku złożenia przez Strony oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, umowa będzie sporządzona w jednym egzemplarzu udostępnionym elektronicznie.

*Załączniki:*

*nr 1 – Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ*

*nr 2 – Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych – Załącznik nr 4 do SWZ*

*nr 3 - Pełnomocnictwo/-a*

***Zamawiający Wykonawca***

**Załącznik nr 4 do SWZ**

Producent: …………………………………………………………………….……....….

Typ: ………………………………………..…..………………………………….….…..

Model: ……………………………………….…………………………..………………

Rok produkcji rok.: ……………….....................….

* + - 1. **Automat do barwień histopatologicznych i cytologicznych**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Parametry techniczne, konieczne do spełnienia warunków**  | **Parametry oferowane TAK/NIE****(Podać opis i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu)** |
| 1. | Urządzenie **nowe**, rok produkcji 2021–2023. Certyfikat CE, IVD |  |
| 2. | Urządzenie przeznaczone do barwień histologicznych i cytologicznych. |  |
| 3. | Minimalna ilość stacji 44. |  |
| 4. | Minimum 30 stacji odczynnikowych z agitacją. Pojemność stacji 350 ml z możliwością zmniejszenia do pojemności 250-260 ml. |  |
| 5. | Minimalna ilość stacji płuczących - 4 |  |
| 6. | Minimum 4 stacje załadowcze i minimum 4 stacje wyładowcze umożliwiające załadowanie i rozładowanie barwiarki bez konieczności otwierania pokrywy osłaniającej przed emisją oparów. |  |
| 7. | Urządzenie musi posiadać możliwość utworzenia, modyfikacji, usunięcia programu barwienia. |  |
| 8. | Możliwość załadowania 12 koszy. |  |
| 9. | System zapobiegający mieszaniu się materiału histologicznego i cytologicznego – osobne stacje dla poszczególnych programów cytologicznych i histopatologicznych. |  |
| 10. | Koszyki metalowe na szkiełka o pojemności 30 szkiełek |  |
| 11. | Opis zawartości stacji z listy odczynników. |  |
| 12. | Zintegrowany system kontroli oparów z zewnętrznym wyciągiem i filtrem z aktywnym węglem. |  |
| 13. | Panel sterujący z kolorowym ekranem. |  |
| 14. | Możliwość wprowadzenia i zapamiętania min. 20 programów pracy ( składających się z minimum 40 kroków ) w których można sterować min: kolejnością stacji, czasem barwienia preparatu poszczególnym pojemniku oraz czasem okresowych ruchów ( agitacji szkiełek podczas barwienia ). |  |
| 15. | Możliwość regulacji czasu zanurzenia w każdej stacji w zakresie od 1 sekundy do 59 minut. |  |
| 16. | Urządzenie musi posiadać funkcję agitacji. |  |
| 17. | Urządzenie musi posiadać filtr z aktywnym węglem, który zatrzymuje opary ksylenu. |  |
| 18. | Możliwa rozbudowa o moduł transferowy do zaklejarki. |  |
| 19. | Wbudowana funkcja kontroli urządzenie automatycznie dokonuje sprawdzenia i eliminacji konfliktów czasowych. |  |
| 20. | W przypadku awarii zasilania wewnętrzny system UPS pozwalający na możliwość dalszej pracy. |  |
| 21. | Przechowywanie i zapisywanie danych na wewnętrznym dysku twardym, a także na wymiennej karcie pamięci. |  |
| 22. | Funkcja zapasowych danych aktualnych ustawień i raportów na zewnętrznej karcie pamięci wraz wgraniem z nowymi programami barwienia. |  |
| 23. | Podłączenie do drukarki . |  |
| 24. | Automatyczna taca ociekowa pod głowicą zbierająca krople zabezpieczająca przed mieszaniem się odczynników. |  |
| 25. | Regulowany czas ociekania po wyjęciu z kąpieli w zakresie od: 0 do 9 sekund +/-2 sekundy |  |
| 26. |  Wydajność barwienia do 500 szkiełek na godzinę. |  |
| 27. | System oświetlenia wewnętrznej komory. |  |
| 28. | Możliwość doboru elementów (adapterów) umożliwiających korzystanie z różnych koszyczków na preparaty. |  |
| 29. | Możliwość stosowania dowolnych odczynników oraz gotowych, zwalidowanych zestawów do barwień H&E gwarantujących identyczne zabarwienie ok.1500 szkiełek |  |
| 30. | Możliwość uruchomienia jednocześnie kilku niezależnych programów barwienia z funkcja kontroli ostrzegającą przed kolizją z innymi programami. |  |
| 31. | Automat posiada regulację poboru wody w zakresie 0-60 litrów / h. |  |
| 32. | Waga max 120 kg |  |
|  | * 1. **Wymagania pozostałe**
 |  |
| 33. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu:* Instrukcje obsługi w języku polskim (1 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej
* paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu,
* kartę gwarancyjną,
* instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji,
* niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy
* wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania,
 |  |
| 34. | * 1. Autoryzacja producenta na sprzedaż oraz serwis na terenie Polski
 |  |
| 52. | * 1. Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia łącznie z akcesoriami (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag min. 12 miesięcy
 |  |
| 53. | * 1. Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego sprzętu min. 8 lat po sprzedaży urządzenia.
 |  |

**UWAGA!**

W przypadku, gdyby załączone do oferty katalogi (foldery) nie prezentowały identycznego produktu jak oferowany w Załączniku nr 4 należy tę rozbieżność wskazać i oświadczyć, czy zaoferowany produkt spełnia wymogi określone w SWZ.

**UWAGA: Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych MUSI być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu podpisem kwalifikowanym zaznaczyć opcję widoczności podpisu.**

**Załącznik nr 4 do SWZ**

Producent: …………………………………………………………………….……....….

Typ: ………………………………………..…..………………………………….….…..

Model: ……………………………………….………………………..………………

Rok produkcji rok.: ……………….....................….

* + - 1. **Nakrywarka do szkiełek**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Parametry techniczne, konieczne do spełnienia warunków**  | **Parametry oferowane TAK/NIE****(Podać opis i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu)** |
| 1. | Urządzenie **nowe** rok produkcji 2021- 2023 |  |
| 2. | Wydajność aparatu 300 szkiełek na godzinę |  |
| 3. | Czas nakrywania jednego szkiełka od 10 do 20 na sek. |  |
| 4. | Możliwość pracy ze szkiełkami o wym. 24 mm x 32/40/50/60 |  |
| 5. | Ekonomiczny magazynek na szkiełka zapewniający łatwe i bezpieczne ładowanie bez konieczności otwierania hooperów. |  |
| 6. | Możliwość manualnego sterowania procesem odgazowywania medium. |  |
| 7. | Pojemnik na szkiełka nakrywkowe do 200 szkiełek |  |
| 8. | Dysza dozująca medium zaklejające 1,5 mm |  |
| 9. | Dozowanie objętości medium zaklejającego w zakresie od 0,04 do 0,2 cm³ |  |
| 10. | Możliwość precyzyjnej korekcji położenia ścieżki medium zaklejającego z poziomu menu użytkownika. |  |
| 11. | Wyświetlanie informacji o stanie pracy na panelu sterowania. |  |
| 12. | Dostosowanie prędkości nakrywania szkiełek – min 7 zmian prędkości. |  |
| 13. | Dozownik kleju automatycznie wraca do zbiornika z ksylenem po każdym procesie nakrywania, zapobiegając wysychaniu igły. |  |
| 14. | Łatwy dostęp do koszyka ze szkiełkami nakrywkowymi. |  |
| 15. | Pojemnik na dwa koszyki na min.60 szkiełek |  |
| 16. | Możliwość wykrywania uszkodzonych szkiełek i przenoszenie go do odpowiedniego pojemnika z jednoczesnym kontynuowaniem pracy aparatu bez przerywania procesu nakrywania. |  |
| 17. |  Butelki na medium o pojemności 200 ml lub 500 ml. |  |
| 18. | Urządzenie współpracujące z większością mediów do zaklejania dostępnych na rynku. |  |
| 19. | Urządzenie posiada system do odciągu oparów ksylenu z możliwością sterowania odciągu oparów - funkcja wł./wył. |  |
| 20. | Pobieranie szkiełek do nakrywania bezpośrednio z pojemnika metalowego z ciekłym ksylenem. Pojemnik na koszyki ze szkiełkami podstawowymi musi być zanurzony w ksylenie aby zapobiec wysychaniu próbek. |  |
| 21. | Urządzenie z pokrywą zapobiegającą wydostawaniu się oparów ksylenu, która chroni tkanki przed pyłem podczas nakładania szkiełek. |  |
| 22. | Wymiar nie większe niż (szer/gł/wys): 500x55x650 mm |  |
| 23. | Waga max: 60 kg |  |
| 24. | Możliwość wyboru oprogramowania urządzenia w języku polskim. |  |
|  | * 1. **Wymagania pozostałe**
 |  |
| 25. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu:* Instrukcje obsługi w języku polskim (1 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej
* paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu,
* kartę gwarancyjną,
* instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji,
* niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy
* wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania,
 |  |
| 26. | * 1. Autoryzacja producenta na sprzedaż oraz serwis na terenie Polski
 |  |
| 27. | * 1. Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia łącznie z akcesoriami (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag min. 12 miesięcy
 |  |
| 28. | * 1. Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego sprzętu min. 8 lat po sprzedaży urządzenia.
 |  |

**UWAGA!**

W przypadku, gdyby załączone do oferty katalogi (foldery) nie prezentowały identycznego produktu jak oferowany w Załączniku nr 4 należy tę rozbieżność wskazać i oświadczyć, czy zaoferowany produkt spełnia wymogi określone w SWZ.

**UWAGA: Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych MUSI być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu podpisem kwalifikowanym zaznaczyć opcję widoczności podpisu.**

**Załącznik nr 4 do SWZ**

Producent: …………………………………………………………………….……....….

Typ: ………………………………………..…..………………………………….….…..

Model: ……………………………………….………………………..………………

Rok produkcji rok.: ……………….....................….

* + - 1. **Stół pod barwiarkę z nakrywarką**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Parametry techniczne, konieczne do spełnienia warunków**  | **Parametry oferowane TAK/NIE****(Podać opis i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu)** |
| 1. | Stół wykonany ze stali nierdzewnej, bez zlewu. |  |
| 2. | Blat stołu grubości min. 50 mm |  |
| 3. | Blacha stołu 1,5 mm ze szlifem, z przodu kapinos, z tyłu blatu rant na 50 mm w górę |  |
| 4. | Blat od spodu wzmocniony nierdzewnymi szynami i wytłumiony |  |
| 5. | 2 szafki z pojedynczymi drzwiami skrzydłowymi po prawej i po lewej stronie stołu szerokość 60 cm z możliwością regulacji wysokości półki wewnątrz szafki |  |
| 6. | Półki wewnątrz stalowe z przodu ze szlifem |  |
| 7. | Nóżki min 150 mm od posadzki stołu zakończone stopkami z regulacją. |  |
| 8. |  Gniazda elektryczne centralne. |  |
| 9. | Okrągły otwór szlifowany z tyłu blatu na kable śr otworu 60 mm. |  |
| 10. | stal  1,4301 szlif AISI 304/304L -stal podwójnie certyfikowana |  |
| 11. | Wymiary stołu ( szer/gł ): 2400 x 720 mm |  |
|  | * 1. **Wymagania pozostałe**
 |  |
| 12. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu:* kartę gwarancyjną,
* instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji (jeżeli dotyczy),
 |  |
| 13. | * 1. Pełna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag min. 12 miesięcy
 |  |

**UWAGA!**

W przypadku, gdyby załączone do oferty katalogi (foldery) nie prezentowały identycznego produktu jak oferowany w Załączniku nr 4 należy tę rozbieżność wskazać i oświadczyć, czy zaoferowany produkt spełnia wymogi określone w SWZ.

**UWAGA: Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych MUSI być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu podpisem kwalifikowanym zaznaczyć opcję widoczności podpisu.**

1. *(zgodnie z**zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). M****ikroprzedsiębiorstwo****: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.* ***Małe przedsiębiorstwo****: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.* ***Średnie przedsiębiorstwo****: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem* ***i które*** *zatrudnia mniej niż 250 osób i którego**roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*,* zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-2)