Załącznik Nr  1.1 do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  8/19

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: Stół operacyjny – 4 sztuki

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2018r. lub później | TAK/NIE Rok produkcji……………… rok |
|  | Kolumna stołu pokryta ruchomymi panelami ze stali lub kolumna stołu pokryta ruchomymi panelami ze stali oraz fartuchem gumowym | TAK | TAK/NIE |
|  | Podstawa węższa w części centralnej ułatwiająca dostęp do stołu chirurgowi, szersza na końcach zwiększająca stabilność stołu podczas zabiegu lub z podstawą w kształcie litery „Y” lub „X” lub „T” lub „H” – węższą w części centralnej ułatwiającą dostęp do stołu chirurgowi lub podstawa oparta jest na kształcie prostokąta dla zapewnienia wysokiej stabilności i równomiernego rozłożenia masy z wycięciem od strony nóg oraz w celu optymalizacji ergonomiki zespołu chirurgicznego i zapewnienia możliwie najdogodniejszego dostępu do pacjenta istnieje możliwość wsunięcia pod nią stóp. Pokrywa podstawy wykonana ze stali nierdzewnej lub laminatu, odporna na zarysowania i środki dezynfekcyjne | TAK | TAK/NIE |
|  | Cztery podwójne koła. W przypadku stołu w kształcie litery „Y” lub „T” wymagane min. dwa podwójne koła | TAK | TAK/NIE |
|  | Całkowite naładowanie baterii w czasie max. 18 godzin, naładowanie do poziomu 90% - max 10 godzin. | TAK | TAK/NIE |
|  | Blat stołu złożony z następujących segmentów: • Segment głowy • Segment pleców • Segment siedziska • Podnóżki (lewy i prawy) dzielone horyzontalnie Segmenty blatu łączone za pomocą gniazd wpustowych na zasadzie szybkozłączy z blokadą zapobiegającą wysuwaniu się elementów. | TAK | TAK/NIE |
|  | Szerokość blatu bez szyn bocznych min. 500mm, max: 580 mm | TAK | TAK/NIE Szerokość blatu bez szyn bocznych ………. mm |
|  | Segmenty (pole o szerokości min. 40cm) blatu przezierne w projekcji AP bez poprzecznych wzmocnień/poprzeczek utrudniających uzyskanie czystego obrazu RTG. Dopuszcza się nieprzezierny podgłówek. | TAK | TAK/NIE |
|  | Funkcje regulowane manualnie: • podgłówek regulowany manualnie w min. dwóch płaszczyznach za pomocą min. dwóch dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny lub podgłówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach, regulacja wspomagana sprężynami gazowymi po odblokowaniu jednej dźwigni. Podgłówek pozwalający na jednoczesną regulację kąta nachylenia podgłówka i regulację jego wysokości i kąta zaklinowania względem płyty plecowej blatu . Zakres regulacji kąta nachylenia podgłówka min. +25°/-45°. | TAK/podać | TAK/NIE Zakres regulacji kąta nachylenia podgłówka od…… do….. ° |
|  | Długość blatu, jego konfiguracja oraz konstrukcja kolumny stołu umożliwiająca dostęp aparatu RTG bez wykorzystania przesuwu wzdłużnego: • w zakresie min 900 mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony głowy • w zakresie min 800 mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony nóg pacjenta | TAK | TAK/NIE |
|  | Stół wyposażony w pilot przewodowy lub bezprzewodowy ręczny. Pilot przewodowy może być podłączony z jednej strony kolumny. Pilot przewodowy, który posiada kabel o długości wystarczającej do powieszenia pilota na szynach z dwóch stron kolumny - 1szt. | TAK | TAK/NIE |
|  | Pilot zdalnego sterowania z podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zacienionej sali operacyjnej. Pilot sterujący wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny, aktywny cały czas lub po naciśnięciu jednego z przycisków. Dopuszcza się możliwość wyłączania się pilota podczas gdy nie jest on używany. | TAK | TAK/NIE |
|  | Dodatkowy panel sterujący umieszczony na powierzchni kolumny stołu operacyjnego, zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem jednej z funkcji (funkcja blokady przycisków) lub dodatkowy panel sterujący umieszczony w podstawie stołu z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem jednej funkcji | TAK | TAK/NIE |
|  | Funkcje obsługiwane przez dodatkowy panel sterujący (min.) • Wysokość blatu • Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga • Przechyły boczne • Pozycja płyty plecowej • Pozycja podnóżków | TAK | TAK/NIE |
|  | Stół wyposażony w demontowane materace, łączenia na materacach zespalane bezszwową metodą, antystatyczne, o grubości minimum 75 mm, wykazujące właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materace z pamięcią kształtu, przezierne dla promieniowania RTG. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość instalacji różnych segmentów i akcesoriów po obu stronach blatu. | TAK | TAK/NIE |
|  | Każdy stół ma być wyposażony w następujące akcesoria: - podpora pod rękę (2 szt.) - ekran anestezjologiczny z zaciskiem (1 szt.) - pas do mocowania pacjenta (2 szt.) - wieszak na płyny infuzyjne (1 szt.) - pilot przewodowy (1 szt.) - pas do mocowania uda pacjenta (2 szt.) - podpory nóg typu Goepel wraz z pasami mocującymi i klamrami (2 szt.) - pozycjoner żelowy pod głowę pacjenta (1 szt.) lub pozycjoner piankowy w materacu antystatycznym - zabezpieczenie pacjenta przed upadkiem – barkowe (1 kpl.) - zabezpieczenie pacjenta przed upadkiem – boczne (1 kpl.) | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT - JAKOŚC |
| Opis parametru | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Mobilny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | Cztery podwójne koła | Koła nie wystające poza podstawę podczas zabiegów a także podczas przemieszczania stołu – 5 pkt., koła wystające poza podstawę stołu – 0 pkt. | Koła nie wystające poza podstawę podczas zabiegów a także podczas przemieszczania stołu TAK/NIE |
|  | Akumulatory zapewniające pracę stołu przez min. 50h wbudowane w podstawę stołu. Ładowarka wewnętrzna. Informacja o niskim poziomie naładowania baterii na panelu sterowania awaryjnego na kolumnie stołu lub na pilocie zdalnego sterowania. | Praca na akum. ≤50h – 0 pkt., Praca na akum. ˃50h – 5 pkt. | TAK/NIE Praca na akum. ………… h |
|  | Funkcje regulowane pilotem sterującym: • Wysokość blatu bez materacy w zakresie min. 680-950 mm (bez materaca, blat w pozycji horyzontalnej) • Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie min. 25˚/30° • Przechyły boczne w zakresie min. 20˚ • Pozycja płyty plecowej w zakresie min. -30˚ do +60˚ • Pozycja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego siedzisko w zakresie min. -90˚ do +60˚. • Pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. • Blokowanie i odblokowanie funkcji motorycznych blatu lub możliwość włączenia i wyłączenia pilota zdalnego sterowania • Przesuw wzdłużny blatu w zakresie min. 300 270 mm • Możliwość zapamiętania min 2 pozycji stołu zaprogram. przez użytkownika • Funkcja flex/reflex w zakresie min. -210˚/100˚ | TAK/podać Regul. poz. płyty plecowej w zakresie min. -30˚ do +60˚ - 0 pkt., szerszy zakres – 2,5 pkt. Możliwość zapamiętania 0 - 6 – 0 pkt. ˃ 6 poz. – 2,5 pkt. | TAK/NIE Regul. poz. płyty plecowej w zakresie od …… do …….. ˚ Możliwość zapamiętania ……… pozycji stołu zaprogram. przez użytkownika |
|  | Udźwig stołu: Maksymalny dopuszczalny udźwig stołu: nie mniej niż 400 kg | ≥ 450kg -2,5 pkt. 400-449kg - 0 pkt. | Maksymalny dopuszczalny udźwig stołu …….kg |
|  | Stół w pozycji zablokowanej nie opiera się na kołach jezdnych czy wysuwanych stopkach | TAK – 2,5 pkt., stół w pozycji zablokowanej opierający się na wysuwanych stopkach lub kołach – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Okres gwarancji min. 36 miesięcy* | 36 miesięcy – 0 pkt. 48 miesięcy – 5 pkt. 60 miesięcy – 15 pkt. | …………………. mc |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT – ŚRODOWISKOWE |
|  | Efektywność energetyczna – zużycie prądu przy maksymalnym obciążeniu (maksymalne dostępne ustawienia aparatu): Wartość określona przez producenta aparatu, jednostka [W]). Wg normy PN-EN 60601-1:2011 lub równoważnej. | zużycie prądu ≥ 0,1 kW/h pracy – 0 pkt., wartość najniższa z pośród złożonych ofert –10 pkt. Pozostałe oferty zostaną ocenione proporcjonalnie tj. najniższe zużycie prądu/ zużycie prądu oferty badanej/ x 10 | zużycie prądu przy maksymalnym obciążeniu (maksymalne dostępne ustawienia aparatu) wynosi …… W W przypadku jeżeli Zamawiający poweźmie wątpliwość w zakresie podanych parametrów energetycznych przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o potwierdzenie parametru co do którego ma wątpliwość poprzez wezwanie do złożenia dokumentu, a nie jedynie oświadczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania nałożonego na niego obowiązku pod rygorem odrzucenia oferty, jeśli przedłożony dokument nie potwierdzi złożonego oświadczenia w zakresie zużycia prądu. |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia do 24 h. | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ………………………………………….. |
| SZKOLENIA |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2019r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy )

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia