Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia – Formularz Parametrów Wymaganych FPW

Znak sprawy: ZP.220.96.24

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REZONANS MAGNETYCZNY |  |  |  |  |
| 1. | WYMAGANIA OGOLNE |  |  |  |
| 1.1. | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany i nieregenerowany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku | TAK, podać |  |  |
| 2. | MAGNES |  |  |  |
| 2.1. | Indukcja pola magnetycznego B0 ≥ 1,5 T; | TAK, podać |  |  |
| 2.2. | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem | TAK |  |  |
| 2.3. | Zużycie helu przy typowej pracy klinicznej ≤ 0,0 l/rok; | TAK, podać |  |  |
| 2.4. | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w płaszczyźnie X/Y ≤ 2,5 m; | TAK, podać |  |  |
| 2.5. | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w osi Z ≤ 4,0 m | TAK, podać |  |  |
| 2.6. | Homogeniczność pola magnetycznego w małej kuli o średnicy 10 cm; wartość gwarantowana mierzona metodą Volume-root-mean-square dla min. 24 płaszczyzn pomiarowych w kuli DSV (Diameter Spherical Volume) ≤ 0,02 ppm | TAK, podać |  |  |
| 2.7. | Homogeniczność pola magnetycznego w dużej kuli o średnicy 30 cm; wartość gwarantowana mierzona metodą Volume-root-mean-square dla min. 24 płaszczyzn pomiarowych w kuli DSV (Diameter Spherical Volume) ≤ 0,2 ppm | TAK, podać |  |  |
| 2.8. | Podstawowa korekcja liniowych niehomogeniczności pola magnetycznego pierwszego rzędu | TAK |  |  |
| 2.9. | Zaawansowana korekcja nieliniowych niehomogeniczności pola magnetycznego wyższego rzędu, typu High-Order Shim, 2nd Order Shim lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | TAK/NIE, Podać | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 3. | SYSTEM GRADIENTOWY |  |  |  |
| 3.1. | Maksymalna amplituda gradientów Nie dopuszcza się podawania wartości dla parametrów definiowanych przez producentów subiektywnie jako tzw. „wydajność”, „ekwiwalent”, parametry „równoważne”, parametry „porównywalne” itp. ≥ 55 mT/m | TAK, podać |  |  |
| 3.2. | Maksymalna szybkość narastania gradientów (slew rate) Nie dopuszcza się podawania wartości dla parametrów definiowanych przez producentów subiektywnie jako tzw. „wydajność”, „ekwiwalent”, parametry „równoważne”, parametry „porównywalne” itp. ≥ 345 T/m/s | TAK, podać |  |  |
| 3.3. | Wartości maksymalnej amplitudy gradientów i maksymalnej szybkości narastania gradientów podane w punktach powyżej możliwe do uzyskania jednocześnie | TAK |  |  |
| 4. | SYSTEM RF – tor nadawczy |  |  |  |
| 4.1. | Moc wyjściowa nadajnika ≥ 16 kW | TAK, podać | = 16 - 25 – 0 pkt. > 25 kW – 2 pkt |  |
| 4.2. | Tor nadawczy sygnału MR pomiędzy maszynownią a pomieszczeniem badań zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | TAK/NIE, Podać | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 5. | SYSTEM RF – tor odbiorczy |  |  |  |
| 5.1. | Maksymalna liczba kanałów, możliwa liczba elementów obrazujących podłączonych do skanera (badania z przesuwem stołu pacjenta) ≥ 128; | TAK, podać |  |  |
| 5.2. | Maksymalna liczba kanałów, które mogą być używane jednocześnie w jednym pojedynczym skanie i jednym pojedynczym polu widzenia (FoV), z których każdy generuje niezależny obraz częściowy (badania bez przesuwu stołu pacjenta) ≥ 48; | TAK, podać wartość i dla tej wartości podać nazwę zaoferowanej cewki lub zestawu cewek oraz opisać sposób jej/ich wykorzystania |  |  |
| 5.3. | Dynamika odbiornika, z automatyczną kontrolą ≥ 160 dB; | TAK, podać |  |  |
| 5.4. | Rozdzielczość odbiornika ≥ 16 bit | TAK, podać |  |  |
| 5.5. | Szerokość pasma przenoszenia ≥ 1 MHz | TAK, podać |  |  |
| 5.6. | Tor odbiorczy sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | TAK, podać |  |  |
| 6. | CEWKI |  |  |  |
| 6.1. | Cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta | TAK, podać nazwę |  |  |
| 6.2. | Dwie cewki wielokanałowe typu matrycowego przeznaczone do badań klatki piersiowej i serca, umożliwiające również badania innych rejonów anatomicznych w obszarze tułowia (jama brzuszna, miednica); - każda z obu cewek umożliwiająca pokrycie min. 40 cm w osi Z, - każda z obu cewek posiadająca min. 16 el. obrazujących jednocześnie, - każda z obu cewek pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta; - obie cewki nakładane na ciało pacjenta z góry; - obie cewki możliwe do podłączenie do apratu razem i współpracujące ze sobą, umożliwiając pokrycie min. 80 cm w osi Z | TAK, podać nazwę cewki lub zestawu cewek i zakres pokrycia w osi Z |  |  |
| 6.3. | Cewki do badań klatki piersiowej i serca zaoferowane w punkcie powyżej, wyposażone w zintegrowane czujniki służące do rejestracji ruchu serca, służące do wypracowania sygnałów synchronizujących sekwencje bramkowane typu cardiac cine (technologia Bio-Matrix Beat Sensor lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK/NIE, podać nazwę technologii | TAK, 1 cewka – 2 pkt. TAK, 2 cewki – 4 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 6.4. | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań głowy i szyi posiadająca min. 20 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK, podać |  |  |
| 6.5. | Cewka do badań głowy i szyi zaoferowana w punkcie powyżej, wyposażona w zintegrowany system dodatkowych uzwojeń strojących, służący do redukcji lokalnych niejednorodności pola B0 w obszarze szyjnym, spowodowanych obecnością pacjenta w aparacie (technologia Bio-Matrix Coil Shim lub zgodnie nomenklaturą producenta) | TAK/NIE, podać nazwę technologii | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 6.6. | Cewka do badań głowy i szyi zaoferowana wyżej, wykonana w technologii bezpośredniego podłączania, to jest bez konieczności łączenia jej z aparatem za pomocą kabli (technologia Direct-Connect lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK/NIE, podać nazwę technologii | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 6.7. | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań kręgosłupa, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 32 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK, podać nazwę cewki lub zestawu cewek |  |  |
| 6.8. | Cewka do badań kręgosłupa zaoferowana w punkcie powyżej, wykonana w technologii bezpośredniego podłączania, to jest bez konieczności łączenia jej z aparatem za pomocą kabli (technologia Direct-Connect lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK/NIE, podać nazwę technologii | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 6.9. | Cewka wielokanałowa typu matrycowego lub zestaw cewek przeznaczona do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 52 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | TAK, podać nazwę cewki lub zestawu cewek |  |  |
| 9.10. | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań obu całych kończyn dolnych, z przesuwem stołu pacjenta, sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, dopasowana anatomicznie pod kątem takich badań (tzn. inna niż cewki do badania tułowia, czy elastyczne, uniwersalne), posiadająca w badanym obszarze min. 32 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK, podać nazwę cewki |  |  |
| 6.11. | Cewka wielokanałowa typu matrycowego lub zestaw cewek przeznaczona do badań całego ciała w zakresie min 190 cm w osi Z, z przesuwem stołu pacjenta, sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca w badanym obszarze min. 108 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK, podać nazwę cewki |  |  |
| 6.12. | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna, nadawczo-odbiorcza, do badań stawu kolanowego, posiadająca min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | TAK, podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących |  |  |
| 6.13. | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna lub dedykowana sztywna z elastycznymi końcówkami do badań barku, posiadająca min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | TAK, podać nazwę cewki |  |  |
| 6.14. | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna do badań nadgarstka, posiadająca min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | TAK, podać nazwę cewki |  |  |
| 6.15. | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna do badań stawu skokowego, posiadająca w badanym obszarze min. 8 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | TAK, podać nazwę cewki | = 8-15 – 0 pkt. > 15 – 2 pkt. |  |
| 6.16. | Cewka do badań stawu skokowego zaoferowana w punkcie powyżej – dedykowana, sztywna oraz wykonana w technologii bezpośredniego podłączania, to jest bez konieczności łączenia jej z aparatem za pomocą kabli (technologia Direct-Connect lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, podać nazwę technologii |  |  |
| 6.17. | Zestaw minimum 2 płachtowych elastycznych cewek prostokątnych do zastosowań uniwersalnych, o różnych rozmiarach, każda posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie, każda pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; Podać nazwy cewek oraz wymiary i liczbę elementów obrazujących każdej z nich | = 16 – 0 pkt. > 16 – po 2 pkt. za każdą zaoferowaną cewkę |  |
| 6.18. | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna, do badań mammograficznych, posiadająca min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | TAK, podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących |  |  |
| 6.19. | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna, do badań mammograficznych i biopsji piersi, posiadająca min. 6 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta; cewka o konstrukcji otwartej umożliwiającej wygodne podejście biopsyjne; cewka inna, to jest nie ta sama, co zaoferowana w punkcie powyżej | TAK, podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących |  |  |
| 6.20. | Cewka do badań mammograficznych i biopsji piersi zaoferowana w punkcie powyżej – wyposażona w zintegrowane oświetlenie pola biopsji | TAK/NIE, podać | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 7. | POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA |  |  |  |
| 7.1. | Mobilny stół pacjenta, całkowicie odłączany od aparatu, umożliwiający łatwą i szybką ewakuację pacjenta w sytuacji zagrożenia | TAK |  |  |
| 7.2. | Mobilny stół pacjenta zaoferowany w punkcie powyżej, wyposażony w zintegrowany napęd elektryczny wspomagający przemieszczanie i manewrowanie po odłączeniu od aparatu | TAK/NIE, podać | TAK – 4 pkt. NIE – 0 pkt. | . |
| 7.3. | Obciążenie płyty stołu, łącznie z ruchem pionowym ≥ 227 kg | TAK, podać | = 227 - 249 kg – 0 pkt. ≥ 250 kg – 2 pkt. |  |
| 7.4. | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta ≥ 200 cm | TAK, podać |  |  |
| 7.5. | Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z krokowym przesuwem stołu pacjenta, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | TAK |  |  |
| 7.6. | Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z ciągłym (nie krokowym) przesuwem stołu pacjenta podczas akwizycji danych, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | TAK/NIE, podać nazwę | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 7.7. | System monitorowania pacjenta (EKG, oddech, puls) – dla wypracowania sygnałów synchronizujących | TAK, podać |  |  |
| 7.8. | Zintegrowane z aparatem czujniki służące do rejestracji krzywej oddechu, służące do wypracowania sygnałów synchronizujących sekwencje bramkowane oddechowo, czujniki wbudowane w cewkę do badań kręgosłupa lub cewkę do badań tułowia, zaoferowane w sekcji powyżej (technologia Bio-Matrix Respiratory Sensors lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK/NIE, podać | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 7.9. | Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk) | TAK, podać |  |  |
| 7.10. | Średnica otworu gantry aparatu (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) w najwęższym miejscu ≥ 70 cm; | TAK, podać |  |  |
| 7.11. | Regulowana wentylacja wnętrza tunelu gantry | TAK |  |  |
| 7.12. | Oświetlenie wnętrza tunelu gantry | TAK |  |  |
| 7.13. | Minimum jeden kolorowy wyświetlacz zintegrowany z obudową gantry wyświetlający podstawowe informacje o badaniu, takie jak dane pacjenta, ustawienia aparatu, podłączone cewki itp. | TAK |  |  |
| 7.14. | Minimum jeden kolorowy tablet dotykowy zintegrowany z obudową gantry wyświetlający podstawowe informacje o badaniu oraz umożliwiający dotykową obsługę funkcji aparatu MR | TAK/NIE, podać nazwę i liczbę tabletów | 1 szt. – 1 pkt. 2 szt. – 2 pkt. |  |
| 7.15. | Centrator laserowy | TAK |  |  |
| 7.16. | Kamery TV do obserwacji pacjenta w tunelu gantry , przed i za pacjentem oraz monitor przy konsoli operatorskiej | TAK |  |  |
| 7.17. | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem | TAK |  |  |
| 7.18. | Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością podłączenia odsłuchu np. muzyki i komunikacji z pacjentem wraz z odtwarzaczem audio | TAK |  |  |
| 7.19. | Zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych typach badań | TAK |  |  |
| 7.20. | Zestaw dedykowanych akcesoriów dla cewek elastycznych służących do stabilizacji badanych obszarów anatomicznych (np. stopa, kolano, bark, nadgarstek) | TAK |  |  |
| 7.21. | Zestaw dedykowanych poduszek próżniowych zapewniających stabilne i wygodne ułożenie pacjenta podczas badania pozwalających poprawić jakość obrazu przez eliminację artefaktów ruchowych; poduszki podłączanych do pompy próżniowej umieszczonej w stole pacjenta; min. 3 różne kształty dopasowane anatomicznie o różnej wielkości | TAK, podać nazwę technologii |  |  |
| 8. | APLIKACJE KLINICZNE |  |  |  |
| 8.1. | Badania sercowo-naczyniowe (CMR) |  |  |  |
| 8.1.1. | Podstawowe protokoły do badań CMR | TAK |  |  |
| 8.1.2. | Obrazowanie morfologii w badaniach CMR | TAK |  |  |
| 8.1.3. | Dark Blood Imaging – badania CMR z tłumieniem sygnału krwi | TAK |  |  |
| 8.1.4. | First-Pass Perfusion – perfuzja pierwszego przejścia środka kontrastowego | TAK |  |  |
| 8.1.5. | Delayed Enhancement 2D – ocena opóźnionego wzmocnienia kontrastowego 2D | TAK |  |  |
| 8.1.6. | Delayed Enhancement 3D – ocena opóźnionego wzmocnienia kontrastowego 3D | TAK |  |  |
| 8.1.7. | Obrazowanie tętnic wieńcowych (SSFP Whole Heart Coronary, 3D Whole Heart, 3D Heart lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK, podać |  |  |
| 8.1.8. | Nawigator kardiologiczny z bramkowaniem w oparciu o monitorowanie ruchu przepony | TAK, podać |  |  |
| 8.1.9. | Sekwencje do oceny ilościowej przepływów w sercu i naczyniach | TAK, podać |  |  |
| 8.1.10. | Przyspieszone obrazowanie funkcji serca w oparciu o sekwencję z rekonstrukcją iteracyjną, pozwalające na badania przy pojedynczym wstrzymaniu oddechu – u pacjentów z ograniczoną możliwością wstrzymania oddechu lub z arytmią, prezentacja wyników w czasie rzeczywistym w pętli filmowej typu cine (Compressed Sensing Cardiac Cine, CS Cardiac Cine lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK/NIE, podać | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 8.1.11. | Mapowanie ilościowe tkanki mięśnia sercowego, z barwną prezentacją parametrycznych map T1 i T2 (MyoMaps lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK/NIE, podać | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 8.1.12. | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań serca w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem, przy zastosowaniu zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla użytkownika, które zostały wcześniej dostosowane do standardu pracowni, wyposażone w mechanizmy takie jak: - wybór właściwej strategii przy pomocy jednego kliknięcia, - instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania, - przykładowe obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku, - przykładowe obrazy, konfigurowalne przez użytkownika, - wskazówki tekstowe konfigurowalne przez użytkownika, - automatyczne lokalizowanie 5-ciu punktów orientacyjnych serca, - w pełni automatyczny proces planowania dwu-, trzy- i czterokomorowego, w krótkiej osi, z określonymi orientacjami zastawek, - zautomatyzowana lokalizacja widoków w osi krótkiej, (my Exam Cardiac Assist lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK/NIE, podać | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 8.2. | Angiografia MR bez kontrastu (non-ceMRA) |  |  |  |
| 8.2.1. | Badania non-ceMRA bazujące na technice Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i 3D | TAK |  |  |
| 8.2.2. | Badania non-ceMRA bazujące na technice Phase Contrast MRA (PC) 2D i 3D | TAK |  |  |
| 8.2.3. | Badania non-ceMRA bazujące na technice innego typu niż ToF i PC, przeznaczone do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń abdominalnych – typu INHANCE, NATIVE, TRANCE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | TAK, podać |  |  |
| 8.2.4. | Badania non-ceMRA bazujące na technice innego typu niż ToF i PC, przeznaczone do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń peryferyjnych z wysoką rozdzielczością przestrzenną – typu INHANCE, NATIVE, TRANCE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | TAK, podać |  |  |
| 8.3. | Angiografia MR z kontrastem (ceMRA) |  |  |  |
| 8.3.1. | Dynamiczne badania ceMRA 3D | TAK |  |  |
| 8.3.2. | Dynamiczne badania ceMRA 4D (3D dynamiczne w czasie) podczas obrazowania obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia płucne i naczynia obwodowe, z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalając na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania – TRICKS-XV, TWIST, 4D-TRAK lub odpowiednio do nomenklatury producenta (podać nazwę oferowanego rozwiązania) | TAK, podać |  |  |
| 8.3.3 | Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego – SmartPrep, Care Bolus, Bolus Trak lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | TAK, podać |  |  |
| 8.4. | Badania w obszarze tułowia |  |  |  |
| 8.4.1. | Pakiet do dynamicznych badań wątroby – LAVA, VIBE, THRIVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | TAK |  |  |
| 8.4.1. | Cholangiografia MR | TAK |  |  |
| 8.4.5. | Obrazowanie dyfuzyjne w obszarze abdominalnym – REVEAL, DWIBS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | TAK |  |  |
| 8.4.6. | Obrazowanie za pomocą oprogramowania pozwalającego na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu „in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only” (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | TAK, podać |  |  |
| 8.4.7. | Bardzo szybka sekwencja obrazowania 4D o wysokiej rozdzielczości, np. do wielo-tętniczego obrazowania wątroby, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy zapewniającą wysoką rozdzielczość przestrzenną ≤ 2 mm × 2 mm × 3 mm oraz wysoką rozdzielczość czasową – z akwizycją zestawów danych 3D co ≤ 5 sekund (TWIST-VIBE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | TAK/NIE, podać | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 8.4.8. | Niewrażliwa na ruch sekwencja wykorzystująca trajektorię gwiazdowego wypełniania przestrzeni k, umożliwiająca obrazowanie obszarów takich jak jama brzuszna, głowa, szyja, kręgosłup, klatka piersiowa i miednica w trybie swobodnego oddychania, u pacjentów bez możliwości wstrzymywania oddechu (STAR-VIBE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | TAK/NIE, podać | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 8.4.9. | Technika umożliwiająca przeprowadzanie dynamicznych badań jamy brzusznej, ze wzmocnieniem kontrastowym, podczas swobodnego oddychania, oparta o akwizycję wykonywaną sposób ciągły, z radialnym schematem wypełniania przestrzeni k, zapewniającym odporność na ruch oraz o rekonstrukcję przeprowadzaną przy użyciu iteracyjnego algorytmu przyspieszającego (Compressed Sensing GRASP VIBE, CS GRASP VIBE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | TAK/NIE, podać | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 8.4.10. | Pakiet do obrazowania dyfuzji w zawężonym polu widzenia do oceny lokalnych zmian patologicznych, umożliwiający obrazowanie dyfuzyjne, za pomocą sekwencji EPI, małych, „powiększonych” obszarów zainteresowania, przy jednoczesnym eliminowaniu sygnału z otaczającej tkanki i minimalizacji artefaktów pochodzących od metalowych implantów (np.: ZOOMit lub zgodnie z nazewnictwem producenta) | TAK, podać |  |  |
| 8.5. | Badania neurologiczne |  |  |  |
| 8.5.1. | Rutynowe badania morfologiczne obszaru głowy, kręgosłupa i rdzenia kręgowego | TAK |  |  |
| 8.5.2. | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie przekrojów skanu lokalizującego głowy na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy, czy ewentualnych zmian patologicznych | TAK, podać |  |  |
| 8.5.3. | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań mózgu w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem przy zastosowaniu zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla użytkownika, które zostały wcześniej dostosowane do standardu pracowni, wyposażone w mechanizmy takie jak: - wybór właściwej strategii przy pomocy jednego kliknięcia, - instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania, - przykładowe obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku, - przykładowe obrazy, konfigurowalne przez użytkownika, - wskazówki tekstowe konfigurowalne przez użytkownika, (myExam Brain Assist lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK/NIE, podać | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 8.5.4. | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań kręgosłupa w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem, przy zastosowaniu zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla użytkownika, które zostały wcześniej dostosowane do standardu pracowni, wyposażone w mechanizmy takie jak: - wybór właściwej strategii przy pomocy jednego kliknięcia, - instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania, - przykładowe obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku, - przykładowe obrazy, konfigurowalne przez użytkownika, - wskazówki tekstowe konfigurowalne przez użytkownika, - automatyczne pozycjonowania i ułożenia zestawów warstw w badaniu kręgosłupa na podstawie jego cech anatomicznych - automatyczne określenie obszaru saturacji - automatyczna detekcją położenia kręgów i krążków międzykręgowych - automatyczną numeracja kręgów (my Exam Spine Assist lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK/NIE, podać | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 8.5.5. | Specjalistyczna sekwencja obrazująca o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego stosowana w obrazowaniu 3D głowy typu T1 (Silenz, PETRA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta). Sekwencja nie wymagająca dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | TAK, podać |  |  |
| 8.5.6. | Dedykowany, zwalidowany klinicznie protokół, który umożliwia zautomatyzowane przeprowadzanie badania w obszarze mózgowia, pozwalając na optymalizację czasu badania oraz uzyskanie jego powtarzalności, zawierający sekwencje T1 sag GRE, T2 tra TSE i TSE FLAIR, tra EPI Diffusion i T2 * tra EPI-GRE (GOBrain i GOBrain+) | TAK/NIE, podać nazwę produktu oraz wskazać ośrodek, który dokonał jego walidacji klinicznej | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 8.5.7. | Pakiet specjalistycznych sekwencji obrazujących o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego w obrazowaniu 2D/3D głowy co najmniej typu T1 i T2 (Silent Scan, QuietSuite, QuietX lub odpowiednio do nazewnictwa producenta). Sekwencje nie wymagające dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | TAK, podać |  |  |
| 8.6. | Obrazowanie dyfuzji (DWI) |  |  |  |
| 8.6.1. | DWI w oparciu o single-shot EPI | TAK |  |  |
| 8.6.2. | DWI z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion, FASE Diffusion lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | TAK |  |  |
| 8.6.3. | Automatyczne generowanie map ADC (Apparent Diffusion Coefficient) na konsoli podstawowej przy badaniach DWI (Inline Diffusion lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | TAK, podać |  |  |
| 8.6.4. | Technika redukcji artefaktów podatności, na styku tkanki miękkiej i powietrza w badaniach DWI (DWI Propeller, RESOLVE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK, podać |  |  |
| 8.6.5. | DWI w oparciu o EPI w ograniczonym i powiększonym FoV, możliwe dzięki technologii selektywnego pobudzania fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości (FOCUS, RESOLVE, ZOOMit PRO lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK, podać |  |  |
| 8.6.6. | Technika służąca do redukcji czasu akwizycji oraz zwiększenia rozdzielczości przestrzennej i dyfuzyjnej w badaniach DWI polegająca na pobudzeniu i odczycie wielu warstw jednocześnie bez utraty SNR wynikającego z pod-próbkowania, działająca w oparciu o wielopasmowy impuls pobudzający połączony z zaawansowaną ultraszybką akwizycją równoległą (Simultaneous Multi-Slice, SMS-DWI, HyperBand lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK/NIE, podać | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 8.7. | Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI) |  |  |  |
| 8.7.1. | Pomiary dyfuzji kierunkowej w DTI | TAK, podać |  |  |
| 8.7.2. | Maksymalna liczba kierunków ≥ 12 | TAK, podać |  |  |
| 8.8. | Obrazowanie perfuzji (PWI) |  |  |  |
| 8.8.1. | PWI w oparciu o single-shot EPI | TAK |  |  |
| 8.8.2. | Automatyczne generowanie map GBP, PBP i TTP na konsoli operatora podczas badań PWI (Inline Perfusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, podać |  |  |
| 8.8.3 | Bezkontrastowa perfuzja mózgu ASL (Arterial Spin Labeling) | TAK, podać |  |  |
| 8.9. | Badania funkcjonalne MR (fMRI) |  |  |  |
| 8.9.1. | Sekwencje obrazujące do badań funkcjonalnych fMRI | TAK |  |  |
| 8.10. | Spektroskopia protonowa (1H MRS) |  |  |  |
| 8.10.1. | Badania 1H MRS w oparciu o technikę pojedynczego woksela (SVS, Single-Voxel Spectroscopy lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK, podać |  |  |
| 8.10.2. | Badania 1H MRS w oparciu o technikę przesunięcia chemicznego 2D (2D CSI, 2D Chemical Shift Imaging lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK, podać |  |  |
| 8.10.3. | Badania 1H MRS w oparciu o technikę przesunięcia chemicznego 3D (3D CSI, 3D Chemical Shift Imaging lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK, podać |  |  |
| 8.11. | Badania stawów |  |  |  |
| 8.11.1. | Podstawowe protokoły i sekwencje pomiarowe | TAK |  |  |
| 8.11.2. | Badania barku | TAK |  |  |
| 8.11.3. | Badania nadgarstka | TAK |  |  |
| 8.11.4. | Badania stawu kolanowego | TAK |  |  |
| 8.11.5. | Badania stawu skokowego | TAK |  |  |
| 8.11.6. | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań dużych stawów (bark, kolano, biodro) w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem (myExam Large Joint Assist lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | TAK/NIE, podać | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 8.11.7. | Dedykowany, zwalidowany klinicznie protokół badania, umożliwiający zautomatyzowane przeprowadzanie badania stawu kolanowego, pozwalając na optymalizację czasu badania oraz uzyskanie jego powtarzalności, zawierający izotropowe protokoły 3D o wysokiej rozdzielczości przestrzennej, możliwe dzięki sekwencji SPACE z techniką CAIPIRINHA (technika GOKnee3D lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK / NIE, podać nazwę produktu oraz wskazać ośrodek, który dokonał jego walidacji klinicznej | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 8.11.8. | Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki | TAK |  |  |
| 8.11.9. | Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T1, T2*, R2 i R2* obrazowanej tkanki | TAK, podać |  |  |
| 8.11.10 | Sekwencja obrazująca pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji czterech obrazów: „in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only” możliwa do wykorzystywania m.in. do badań szyi, czy układu mięśniowo-szkieletowego, np. stawu kolanowego (IDEAL, DIXON lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, podać |  |  |
| 8.11.11. | Sekwencja 3D typu FSE (Fast Spin Echo) / TSE (Turbo Spin Echo) pozwalająca na akwizycję izotropową 3D i uzyskanie w postprocessingu rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez utraty jakości (SPACE, VISTA, CUBE lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, podać |  |  |
| 8.11.12. | Pakiet specjalistycznych sekwencji obrazujących o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego w obrazowaniu 2D/3D stawów co najmniej typu T1, T2 i PD (np.: Silent Scan, QuietSuite, QuietX lub odpowiednio do nomenklatury producenta) Sekwencje nie wymagające dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | TAK, podać |  |  |
| 8.13. | Badania mammograficzne |  |  |  |
| 8.13.1. | Pakiet do szybkiego, dynamicznego obrazowania z wysoką rozdzielczością piersi, pozwalający na wykorzystanie technik równoległych (VIEWS+VIBE, VIBRANT, THRIVE+BLISS lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK |  |  |
| 8.13.2. | Technika trójwymiarowej elastycznej redukcji artefaktów ruchowych powstałych wskutek drgań tkanki miękkiej podczas badań 2D i 3D piersi (BRACE lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK |  |  |
| 8.13.3. | 1H MRS typu SVS piersi (GRACE lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK |  |  |
| 8.13.4. | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań piersi w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z daną pacjentką przy zastosowaniu zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla użytkownika, które zostały wcześniej dostosowane do standardu pracowni, wyposażone w mechanizmy takie jak: - wybór właściwej strategii przy pomocy jednego kliknięcia, - instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania, - przykładowe obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku, - przykładowe obrazy, konfigurowalne przez użytkownika, - wskazówki tekstowe konfigurowalne przez użytkownika (myExam Breast Assist lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK/NIE, podać | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 8.14.5. | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające obliczanie koordynat podejścia igły podczas biopsji piersi, dla metod Grid i Post&Pillar | TAK |  |  |
| 9. | TECHNIKI REDUKCJI CZASU AKWIZYCJI I KOREKTY JAKOŚCI OBRAZU |  |  |  |
| 9.1. | Obrazowanie równoległe |  |  |  |
| 9.1.1. | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE) | TAK |  |  |
| 9.1.2. | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, ARC lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | TAK |  |  |
| 9.1.3. | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie ≥ 9 | TAK, podać | = 9 – 0 pkt, > 9 – 2 pkt. |  |
| 9.2. | Techniki redukcji artefaktów |  |  |  |
| 9.2.1. | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T1 (BLADE, Propeller MB lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | TAK, podać nazwę |  |  |
| 9.2.2. | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T2 (BLADE, Propeller MB lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | TAK, podać nazwę |  |  |
| 9.2.3. | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie typu FLAIR (BLADE, Propeller 3MB lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | TAK, podać nazwę |  |  |
| 9.2.4. | Technika redukcji artefaktów podatności, na styku tkanki miękkiej i powietrza w badaniach DWI (DWI Propeller, RESOLVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | TAK, podać nazwę |  |  |
| 9.2.5. | Techniki redukcji artefaktów pochodzących od sąsiedztwa implantów metalowych (WARP, MAVRIC SL lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | TAK, podać nazwę |  |  |
| 9.2.6. | Nawigator 2D prospektywny dla badań w obszarze tułowia pozwalający na detekcję i korekcja artefaktów oddechowych w dwóch kierunkach jednocześnie (tj. w płaszczyźnie obrazu) – 2D PACE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | TAK, podać nazwę |  |  |
| 9.2.7. | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | TAK |  |  |
| 9.2.8. | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | TAK |  |  |
| 9.3. | Zaawansowane techniki korekty obrazu i redukcji czasu akwizycji |  |  |  |
| 9.3.1. | Technika umożliwiająca korektę homogeniczności pola w wielokrokowych badaniach obszarów rozległych (np. całego tułowia), realizowana przez shimowanie każdej warstwy z osobna (a nie całej objętości danego kroku) i poprawiająca jakość obrazowania oraz eliminująca artefakty (np. tzw. artefakt połamanego kręgosłupa) w obrazowaniu DWI i TSE/FSE (technika Slice-Adjust) | TAK/NIE, podać | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 9.3.2. | Technika służąca do drastycznej redukcji czasu akwizycji oraz zwiększenia rozdzielczości przestrzennej w sekwencjach typu TSE/FSE polegająca na pobudzeniu i odczycie wielu warstw jednocześnie bez utraty SNR wynikającego z pod-próbkowania, działająca w oparciu o wielopasmowy impuls pobudzający połączony z zaawansowaną ultraszybką akwizycją równoległą z możliwością wykorzystania co najmniej w badaniach głowy, kręgosłupa, stawów oraz piersi (Simultaneous Multi-Slice TSE, SMS-TSE, lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK/NIE, podać | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 9.3.3. | Technika służąca do drastycznej redukcji czasu akwizycji w objętościowych sekwencjach izotropowych w oparciu o próbkowanie macierzy rzadkich, z możliwością uzyskania typowych kontrastów m.in. T1,T2 oraz PD (Compressed Sensing SPACE, CS SPACE lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK/NIE, podać | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 9.3.4. | Technika służąca do drastycznej redukcji czasu akwizycji w sekwencjach do angiografii bezkontrastowej typu ToF w oparciu o próbkowanie macierzy rzadkich (Compressed Sensing ToF, CS TOF lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK/NIE, podać | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 9.3.5. | Technika służąca do drastycznej redukcji czasu akwizycji w badaniach z implantami metalowymi w oparciu o próbkowanie macierzy rzadkich (Compressed Sensing SEMAC, CS SEMAC lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK/NIE, podać | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 9.3.6. | Inteligentna metoda rekonstrukcji w celu zwiększenia SNR, pozwalająca na wykrywanie i usuwanie szumów w sposób zoptymalizowany dla pojedynczego skanu, adresując przestrzennie zmieniający się szum w konkretnej akwizycji; metoda poprawy SNR w celu przełożenia tego efektu na poprawę jakości obrazu, przy wyższej rozdzielczości lub na wyższą wydajność poprzez zmniejszenie liczby uśrednień lub zwiększenie współczynnika przyspieszenia skanowania; metoda dostępna co najmniej dla sekwencji typu Spin Echo (SE) i Turbo Spine Echo (TSE) / Fast Spin Echo (FSE) (Deep Resolve Gain lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK/NIE, podać | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 9.3.7. | Inteligentna metoda rekonstrukcji oparta o sieć neuronową z algorytmem głębokiego uczenia, przeszkoloną na dużej ilości danych, która poprawia jakość obrazu poprzez zwiększenie ostrości i redukcję artefaktów Gibbsa, występujących wokół ostrych krawędzi i która pozwala zrekonstruować ostre obrazy o wysokiej rozdzielczości na bazie danych o niskiej rozdzielczości; metoda dostępna co najmniej dla sekwencji typu Spin Echo (SE) i Trubo Spine Echo (TSE) / Fast Spin Echo (FSE) (Deep Resolve Sharp lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK/NIE, podać | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 9.3.8. | Inteligentna metoda rekonstrukcji oparta o sieć neuronową z algorytmem głębokiego uczenia, przeszkoloną na dużej ilości danych, która pozwala skracać czas akwizycji; zaprojektowana do rekonstrukcji obrazów pozbawionych szumu, w oparciu o dane zebrane retrospektywnie z bardzo dużym przyspieszeniem; metoda dostępna co najmniej dla sekwencji typu Trubo Spine Echo (TSE) / Fast Spin Echo (FSE) (Deep Resolve Boost lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK/NIE, podać | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 10. | SEKWENCJE OBRAZUJĄCE |  |  |  |
| 10.1. | Spin Echo (SE) | TAK |  |  |
| 10.2. | Inversion Recovery (IR) | TAK |  |  |
| 10.3. | Gradient Echo (GRE) | TAK |  |  |
| 10.4. | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | TAK |  |  |
| 10.5. | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | TAK |  |  |
| 10.6. | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | TAK |  |  |
| 10.7. | Szybkie 3D GRE z quick Fat saturation (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | TAK |  |  |
| 10.8. | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | TAK |  |  |
| 10.9. | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | TAK |  |  |
| 10.10. | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | TAK |  |  |
| 10.11. | Turbo Spin Echo (TSE) / Fast Spin Echo (FSE) | TAK, podać nazwę |  |  |
| 10.12. | Multi-Shot | TAK |  |  |
| 10.13. | Single-Shot | TAK, podać nazwę |  |  |
| 10.14. | Turbo IR | TAK, podać nazwę |  |  |
| 10.15. | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | TAK, podać nazwę |  |  |
| 10.16. | Sekwencje pozwalające na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only” (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | TAK, podać nazwę |  |  |
| 10.17. | Sekwencja Steady State 3D do badań drobnych struktur OUN (typu FIESTA-C, 3D CISS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | TAK, podać nazwę |  |  |
| 10.18. | Sekwencja Steady State 3D do różnicowania chrząstki od płynu w badaniach stawów (typu 3D DESS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | TAK, podać nazwę |  |  |
| 10.19. | Obrazowanie ważone podatnością magnetyczną tkanki (SWI, Susceptibility Weighted Imaging, SWAN lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | TAK, podać nazwę |  |  |
| 11. | PARAMETY SKANOWANIA |  |  |  |
| 11.1. | Parametry pola widzenia (FoV) |  |  |  |
| 11.1.1. | Maksymalne FoV w płaszczyźnie poprzecznej X/Y ≥ 50 cm | TAK, podać |  |  |
| 11.1.2. | Maksymalne FoV w osi podłużnej Z (statycznie, bez przesuwu stołu pacjenta) ≥ 50 cm | TAK, podać |  |  |
| 11.1.3. | Maksymalne FoV w osi podłużnej Z (zakres skanowania z przesuwem stołu pacjenta) ≥ 200 cm | TAK, podać |  |  |
| 11.1.4. | Minimalne FoV ≤ 1,0 cm | TAK, podać | = 1 cm – 0 pkt. < 1 cm – 2 pkt. |  |
| 11.2. | Parametry obrazowania |  |  |  |
| 11.2.1. | Matryca akwizycyjna bez interpolacji ≥ 1024 x 1024; | TAK, podać |  |  |
| 11.2.2. | Min. grubość warstwy dla skanów 2D ≤ 0,1 mm | TAK, podać | = 0,1 cm – 0 pkt. < 0,1 cm – 2 pkt. |  |
| 11.2.3. | Min. grubość warstwy dla skanów 3D ≤ 0,1 mm | TAK, podać | = 0,1 cm – 0 pkt. < 0,1 cm – 2 pkt. |  |
| 12. | SYSTEM KOMPUTEROWY |  |  |  |
| 12.1. | Rekonstruktor obrazowy |  |  |  |
| 12.1.1. | Matryca rekonstrukcyjna ≥ 1024 x 1024 | TAK, podać |  |  |
| 12.1.2. | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV ≥ 40 000 obrazów/s | TAK, podać |  |  |
| 12.1.3. | Równoczesne skany i rekonstrukcja | TAK |  |  |
| 12.1.4. | Moduł zegara automatycznie włączającego aparat o ustalonej przez użytkownika porze, skracając czas oczekiwania na uruchomienie systemu | TAK/NIE, podać | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 12.2. | Konsola operatora – sprzęt |  |  |  |
| 12.2.1. | Pojemność HD dla obrazów ≥ 70 GB | TAK, podać |  |  |
| 12.2.2 | Archiwizacja obrazów na dyskach CD-R i DVD z dogrywaniem przeglądarki DICOM | TAK |  |  |
| 12.2.3. | Monitor LCD / TFT | TAK |  |  |
| 12.2.4. | Przekątna monitora ≥ 19” | TAK, podać |  |  |
| 12.2.5 | Matryca monitora ≥ 1280 x 1024 | TAK, podać |  |  |
| 12.2.5. | Stanowisko operatora dwumonitorowe (parametry 2 monitorów – jw.) | TAK/NIE, podać | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 12.2.6. | UPS | TAK |  |  |
| 12.3. | Konsola operatora – oprogramowanie |  |  |  |
| 12.3.1. | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | TAK |  |  |
| 12.3.2. | Rekonstrukcje 3D MPR | TAK |  |  |
| 12.3.3. | Rekonstrukcje 3D MIP | TAK |  |  |
| 12.3.4. | Rekonstrukcje 3D SSD | TAK |  |  |
| 12.3.5. | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań obszarów rozległych (np. całego kręgosłupa) w jeden obraz całego badanego obszaru funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny (Inline Composing lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | TAK, podać nazwę |  |  |
| 12.3.6. | Oprogramowanie do przeglądu i opracowania wyników badań spektroskopowych SVS i 2D/3D CSI (Spectroscopy Evaluation, SAGE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | TAK, podać nazwę |  |  |
| 12.3.7. | Oprogramowanie umożliwiające całkowicie zdalne przejęcie pracy na stanowisku operatora z poziomu komputera podłączonego do sieci teleinformatycznej pracowni przez zabezpieczone łącze typu VPN | TAK/NIE, podać | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 12.4. | Konsola operatora – praca w sieci |  |  |  |
| 12.4.1. | DICOM 3.0 – Send / Receive | TAK |  |  |
| 12.4.2. | DICOM 3.0 – Query / Retrieve | TAK |  |  |
| 12.4.3. | DICOM 3.0 – Print | TAK |  |  |
| 12.4.4. | DICOM 3.0 – Storage Commitment | TAK |  |  |
| 12.4.5. | DICOM 3.0 – Modality Worklist | TAK |  |  |
| 12.4.6. | DICOM 3.0 – MPPS | TAK |  |  |
| 13. | SYSTEM OPISOWY |  |  |  |
| 13.1. | Wielomodalny Serwer aplikacyjny |  |  |  |
| 13.1.1. | Dostawa nowego serwera aplikacyjnego lub adaptacja/wykorzystanie serwera aplikacyjnego posiadanego przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia poniższych (w punkcie poniżej) wymagań sprzętowych W przypadku wyboru wykorzystania istniejącego, funkcjonującego u Zamawiającego serwera aplikacyjnego, musi być możliwość wykorzystania licencji aplikacji MR/CT/ posiadanych przez Zamawiającego z koniecznością uzupełnienia do poniżej wymaganych (opisanych) ilości licencji w celu uzyskania wszystkich wymienionych poniżej funkcjonalności | TAK, podać wariant |  |  |
| 13.1.2. | Minimalne parametry serwera aplikacyjnego nowego lub po jego adaptacji : - pamięć RAM: min. 384 GB - wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej - pojemność macierzy: min. 17 TB netto - napęd optyczny: DVD RW - możliwość obsługi min. 15 użytkowników | TAK, podać |  |  |
| 13.1.3. | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje oprogramowania diagnostycznego (coroczne upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania. | TAK |  |  |
| 13.1.4. | 9 stanowisk lekarskich wyposażonych min. w: - 2 kolorowe monitory diagnostyczne, każdy o min. przekątnej 24” i rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 x 1200 pikseli , - 1 monitor opisowy o przekątnej min. 23” i rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 x 1200. - Komputer PC dla stacji klienckiej, wyposażony w min.: 32 GB RAM, dysk HDD min. 1 TB, interfejs LAN 1 Gb, system operacyjny np. Windows 11 Pro lub równoważny | TAK, podać |  |  |
| 13.1.5. | Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: - DICOM Print - DICOM Storage Commitment - DICOM Sent / Recive - DICOM Query/Retrieve SCU | TAK |  |  |
| 13.1.6. | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS, dostępny dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer aplikacyjny, bez ograniczenia z jaką aplikacją to badanie zostanie uruchomione. Automatyczny algorytm powinien pobierać poprzednie badania z możliwością definiowania min: - ilość poprzednich badań - typ/modalność poprzednich badań - zakres daty poprzednich badań | TAK/NIE, podać | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 13.2. | Konsola lekarska – oprogramowanie |  |  |  |
| 13.2.1. | Możliwość załadowania badań min. 4 różnych pacjentów z funkcją przełączania pomiędzy badaniami różnych pacjentów niewymagającego zamykania załadowanych badań | TAK |  |  |
| 13.2.2. | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych MR i CT | TAK |  |  |
| 13.2.3. | Rekonstrukcje 3D typu MPR, w tym wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | TAK |  |  |
| 13.2.4. | Zaawansowana rejestracja i rozpoznawanie anatomii w badaniach CT/ MR w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji (AI) pozwalająca na: - automatyczna rejestracja załadowanych serii badań - automatyczne generowanie rekonstrukcji MPR zorientowanych anatomicznie wstępny zakres (rozmiar, ilość warstw) oraz orientacja rekonstrukcji jest ustawiona automatycznie, zależnie od anatomii | TAK/NIE, podać | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. | . |
| 13.2.5. | Rekonstrukcje 3D typu MIP | TAK |  |  |
| 13.2.6. | Rekonstrukcje 3D typu VRT z predefiniowaną paletą ustawień dla rekonstrukcji VRT, uwzględniającą typy badań i obszary anatomiczne | TAK |  |  |
| 13.2.7. | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym Technika stosująca oświetlanie każdego piksela wieloma źródłami światła z dowolnego kierunku, rozpraszanie i pochłanianie fotonów, użycie algorytmów numerycznych MonteCarlo Rekonstrukcja nowej generacji, inna niż adaptacja parametrów typowej rekonstrukcji VRT | TAK/NIE, podać | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 13.2.8. | Pomiary geometryczne typu odległości, kąty | TAK |  |  |
| 13.2.9. | Zapamiętanie wykonanych pomiarów i adnotacji wraz z towarzyszącymi im informacjami w rejestrze znalezisk badania z możliwością zapisu w archiwum badania wraz z wykonanymi pomiarami i towarzyszącymi obrazami | TAK |  |  |
| 13.2.10. | Zestaw predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. onkologiczna/naczyniowa, z możliwością indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania; automatyczne dopasowania układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych | TAK |  |  |
| 13.2.11. | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT, MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa. Oprogramowanie bazujące na algorytmach AI. | TAK/NIE, podać | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 13.2.12. | Automatyczne numerowanie żeber w badaniach CT. Oprogramowanie bazujące na algorytmach AI. | TAK/NIE, podać | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 13.2.13. | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR | TAK |  |  |
| 13.2.14. | Możliwość wykonania badań porównawczych | TAK |  |  |
| 13.2.15. | Oprogramowanie do opisywania badań MR, zawierające m.in. wykresy time-intensity dla badań z kontrastem oraz narzędzia do obróbki badań MR takie jak subtrakcja obrazów, filtr obrazów MR, elastyczna korekcja artefaktów ruchowych, dodawanie, dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR dla różnych obszarów ciała oraz dla badań naczyniowych | TAK |  |  |
| 13.2.16. | Oprogramowanie do łączenia wielu obrazów w jeden widok, obsługująca badania obszarów rozległych takich jak całe ciało, angiografia MR, cały kręgosłup Dopuszczalna jest funkcjonalność automatycznego łączenia realizowana przez aparat MR | TAK |  |  |
| 13.2.17. | Automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty | TAK |  |  |
| 13.2.18. | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw | TAK |  |  |
| 13.2.19. | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wizualizacja wielu odrębnych obszarów anatomicznych (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wyodrębnianie rejonów anatomicznych (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta). | TAK/NIE, podać | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 13.2.20. | Oprogramowanie dedykowane do zaawansowanej statystyki trzewnej tkanki tłuszczowej w badaniach CT. Wyznaczanie objętości trzewnej tkanki tłuszczowej z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem Producenta). | TAK/NIE, podać | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 13.2.21. | Dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR dla różnych obszarów ciała oraz dla badań naczyniowych | TAK |  |  |
| 13.2.22. | Narzędzia opracowywania badań MR takie jak filtr obrazów MR, operacje na obrazach MR – elastyczna korekcja artefaktów ruchowych, subtrakcja obrazów, średnia arytmetyczna, dodawanie, dzielenie, iloczyn | TAK |  |  |
| 13.2.23. | Generowanie map ADC o wysokim współczynniku b w oparciu o mapy ADC o niskich współczynnikach b, pozwalające na skrócenie czasu wykonania badania, w szczególności generowanie map współczynniku b2000 w oparciu o mapy b50, b400, b1000 | TAK, minimum na 2 stanowiskach, podać |  |  |
| 13.2.24. | Oprogramowanie do opisywania badań MR, zawierające: - wykresy time-intensity dla badań z kontrastem - narzędzia dla badań MR: subtrakcja obrazów, filtr obrazów MR, elastyczna korekcja artefaktów ruchowych, dodawanie, - dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR: różnych obszarów ciała oraz badań naczyniowych. | TAK, minimum na 2 stanowiskach, podać |  |  |
| 13.2.25. | Dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR: badań różnych obszarów ciała oraz badań naczyniowych | TAK |  |  |
| 13.2.26. | Narzędzia opracowywania badań MR: - filtr obrazów MR - operacje na obrazach MR: - elastyczna korekcja artefaktów ruchowych - subtrakcja obrazów, - średnia arytmetyczna, - dodawanie, dzielenie, iloczyn | TAK, minimum na 2 stanowiskach, podać |  |  |
| 13.2.27. | Generowanie map ADC o wysokim współczynniku b w oparciu o mapy ADC o niskich współczynnikach b, pozwalające na skrócenie czasu wykonania badania, w szczególności generowanie map współczynniku b=2000 w oparciu o mapy b50, b400, b1000. Funkcjonalność dostępna na dowolnym etapie oceny badań, na dowolnej stacji lekarskiej. | TAK/NIE, podać | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 13.2.28. | Oprogramowanie do analizy badań MR serca, zawierające dedykowany workflow umożliwiający przeglądanie i ocenę obrazów: - czynnościowych (funkcjonalnych), - dynamicznych, - obrazów charakterystyki tkanki - danych przepływu - narzędzia do pomiarów ilościowych objętości tkanki mięśnia sercowego. | TAK, minimum na 2 stanowiskach, podać |  |  |
| 13.2.29. | Oprogramowanie do analizy badań serca MR z możliwością automatycznego obliczania frakcji wyrzutowej i masy mięśnia sercowego lewej i prawej komory. | TAK, minimum na 2 stanowiskach, podać |  |  |
| 13.2.30. | Oprogramowanie do analizy przepływów w MR realizujące min: - Segmentację naczyń jednym kliknięciem - Kodowanie kolorem i wyświetlanie prędkości przepływu - Obliczanie parametrów przepływu | TAK, minimum na 2 stanowiskach, podać |  |  |
| 13.2.31. | Oprogramowanie do analizy badań perfuzji serca MR z możliwością półautomatycznego obliczania parametrów perfuzji mięśnia sercowego. | TAK, minimum na 2 stanowiskach, podać |  |  |
| 13.2.32. | Oprogramowanie do analizy badań naczyniowych MR z możliwością segmentacji naczyń i wyznaczaniem stenozy | TAK, minimum na 2 stanowiskach, podać |  |  |
| 13.2.33. | Oprogramowanie do oceny wieloparametrycznych badań MR prostaty, realizujące: dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1 ustandaryzowane raportowanie PIRADS V2 lista znalezisk/pomiarów z intuicyjną wizualizacją adresowaną dla urologów na potrzeby wykonywania biopsji. | TAK, minimum na 2 stanowiskach, podać |  |  |
| 13.2.34. | Oprogramowanie do oceny badań MR piersi, realizujące: dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, serii dynamicznych z kontrastem ustandaryzowane raportowanie BIRADS | TAK, minimum na 2 stanowiskach, podać |  |  |
| 13.2.35. | Pakiet oprogramowania do oceny badań spektroskopii, automatyczne przetwarzanie wyników: - SVS (Single Voxel Spectroscopy), - CSI (Chemical Shift Imaging) 2D i 3D Automatyczna eliminacja vokseli o jakości progu zdefiniowanego przez użytkownika. Automatyczne wyświetlanie kodowanych kolorem obrazów metabolitów (wstępnie ustawionych lub zdefiniowanych przez użytkownika) z możliwością interpolacji koloru w 3D. | TAK, minimum na 2 stanowiskach, podac |  |  |
| 13.2.36. | Ilościowa analiza badań perfuzji (neuro), a w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze następujących wskaźników: - relMTT (relative Mean Transit Time) - relCBV (relative Cerebral Blood Volume) - relCBF (relative Cerebral Blood Flow) | TAK, minimum na 2 stanowiskach, podać |  |  |
| 13.2.37. | Możliwość obliczania obszaru niedopasowania perfuzji i dyfuzji w badaniach perfuzji neuro MR. | TAK, minimum na 2 stanowiskach, podać |  |  |
| 13.2.38. | Oprogramowanie do analizy badań onkologicznych MR umożliwiająca: obliczenie histogramu Tworzenie trendów śledzonych spostrzeżeń Zestasw funkcji „Trending” lub zgodnie z nomenklaturą Producenta pozwalający analizować wczesne odpowiedzi w zmianach chorobowych, np. przy wykorzystaniu obrazów ADC po chemioterapii/leczeniu metodą TACE (Total Tumor Burden). | TAK, minimum na 2 stanowiskach, podać |  |  |
| 13.2.39. | Oprogramowanie do analizy badań onkologicznych MR zoptymalizowane pod kątem szybkiej oceny dużej ilości danych obrazowych w badaniach z wielu obszarów lub całego ciała, wyposażone w: - dedykowane procedury wyświetlania dla opisywania badań MR wątroby, mózgu oraz badań wielu rejonów. - mechanizmy trójwymiarowej segmentacji zmian, wyznaczania objętości, inne niż typowe segmentacje VOI w oparciu o kulę/elipsę dokonywanie analizy wolumetrycznej guzów, węzłów chłonnych i zmian przerzutowych, a także innych zmian nie-onkologicznych lub obiektów o odpowiednim kontraście w stosunku do otaczającej tkanki | TAK, minimum na 2 stanowiskach, podać |  |  |
| 13.2.40. | Śledzenie zmian nowotworowych z możliwością pomiarów progresji zmiany, z możliwością klasyfikacji zmian zgodnie z kryteriami: - RECIST 1.0, 1.1, WHO - Lung-RADS TNM | TAK, minimum na 4 stanowiskach, podać |  |  |
| 13.2.41. | Zaawansowane narzędzia do oceny badań mammograficznych w MR zawierające min: - raportowanie zgodne z BI-RADS - elastyczna korekcja ruchu - automatyczna subtrakcja - automatyczna synchronizacja danych 2D, 3D i 4D - parametryczna analiza dynamiki (wash in, wash out) - wskaźnik wzmocnienia, PEI) analiza krzywej w trybie „on the fly” oraz podczas wyznaczenia VOI | TAK/NIE, podać | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 13.2.42. | Zaawansowane narzędzia do oceny perfuzji T1 umożliwiające: - korekcję ruchu (Elastic Registration) - rejestracja danych dynamicznych z danymi anatomicznymi - model jakościowy i ilościowy (wash in, wash out, iAUC, TTP, AT, PEI - model ilościowy: Ktrans, Kep, Ve - nakładanie map parametrycznych na wybrane obrazy MR - dedykowane narzędzia do obróbki badań gruczołu krokowego - eksport wyników w formatach min. DICOM, .CSV | TAK/NIE, podać | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 13.2.43. | Oprogramowanie do analizy badań DTI z możliwością generowania i prezentacji map DTI (np. FA) i oraz generowania i prezentacji traktografii tensora dyfuzji | TAK, minimum na 2 stanowiskach, podać |  |  |
| 13.2.44. | Oprogramowanie do zaawansowanej oceny i obróbki badań fMRI | TAK, minimum na 1 stanowisku |  |  |
| 13.2.45. | Oprogramowanie do zaawansowanej oceny badań mózgu z użyciem danych MPRAG (lub analogicznych) pozwalających na ocenę objętości poszczególnych struktur mózgu i ocenę badań porównawczych w celu oceny atrofii mózgu w przypadku chorób neurodegeneracyjnych Automatyczne segmentacja i generowanie szczegółowych danych morfometrii mózgu z użyciem w technologii NeuroQuant, MR Brain Morphometry lub zgodnie z nazewnictwem Producenta. Automatyczne dopisanie do badania serii zawierających: kolorowe mapy odchyleń statusu mózgu w odniesieniu do danych referencyjnych. Tworzenie serii obrazow do raportu morfometrycznego Automatyczne przesyłanie wygenerowanych map i raportu morfometrycznego do PACS | TAK/NIE, podać | TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt. | . |
| 13.2.46. | Automatyczne wyliczanie w naczyniach wieńcowych: - łącznego indeksu zwapnień (Calcium Score), - odrębnie dla każdej głównej tętnicy wieńcowej: ilość zmian, łączna masa i objętość zwapnień, indeks zwapnień - Automatycznie zapisywanie w systemie PACS w odrębnej serii. Obliczanie wykonywane automatycznie w tle, bez konieczności ręcznego otwierania badania przez użytkownika (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem Producenta). | TAK, minimum na 4 stanowiskach, podać |  |  |
| 13.2.47. | Oprogramowanie do oceny tętnic wieńcowych z funkcją: - automatycznego wyodrębniania (segmentacji) mięśnia serca, - rozwinięcia wzdłuż linii centralnej naczynia, - pomiaru przekroju, pola i średnicy światła naczynia, - automatycznego pomiaru stopnia stenozy, automatycznej segmentacji i etykietowania naczyń wieńcowych | TAK, minimum na 4 stanowiskach, podać |  |  |
| 13.2.48. | Możliwość automatycznego generowania rekonstrukcji radialnych/równoległych głównych tętnic LAD, RCA, CX (technologia Rapid Results lub zgodnie z nomenklaturą Producenta) z możliwością bezpośredniego/natychmiastowego eksportu do aparatów zabiegowych, zapisu w archiwum PACS. Obliczanie wykonywane automatycznie w tle, bez konieczności ręcznego otwierania badania przez użytkownika (technologia Rapid Results lub zgodnie z nomenklaturą Producenta). Eksport wyodrębnionej struktury naczyń wieńcowych do aplikacji firm trzecich | TAK/NIE, podać | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 13.2.49. | Oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych lewej komory serca z: - pomiarem m.in.: objętości skurczowej, wyrzutowej, rozkurczowej, frakcji wyrzutowej, grubości ściany lub kurczliwości odcinkowej, - wizualizacją w 2D parametrów funkcjonalnych w postaci 17-segmentowego diagramu AHA | TAK, minimum na 2 stanowiskach, podać |  |  |
| 13.2.50. | Oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych prawej komory serca z pomiarem m.in.: objętości skurczowej, objętości rozkurczowej, objętości wyrzutowej, frakcji wyrzutowej | TAK, minimum na 2 stanowiskach, podać |  |  |
| 13.2.51. | Oprogramowanie do wizualizacji z zaznaczeniem kolorem: - pierwszego przejścia środka kontrastowego (First Pass Enhancement) przez mięsień serca, - późnego wzmocnienia (Late Enhancement) | TAK, minimum na 2 stanowiskach, podać |  |  |
| 13.2.52. | Oprogramowanie do angiografii CT umożliwiające: - automatyczną identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z objętości badanej, - rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, - włączanie/wyłączanie zwapnień, - pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, - pomiar długości naczynia wzdłuż krzywej, - rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia - automatyczne wyznaczanie stenozy | TAK, minimum na 5 stanowiskach, podać |  |  |
| 13.2.53. | Oprogramowanie do automatycznego usuwania kości w obrębie czaszki i szyi metodą DSA w badaniach naczyniowych CT. Algorytm DSA powinien dokonać subtrakcji serii badania bez kontrastu od kolejnej serii badania z kontrastem. | TAK, minimum na 1 stanowisku, podać |  |  |
| 13.2.54. | Oprogramowanie do oceny tętniaków: segmentacja 3D i ocena tętniaków w mózgu wraz z obliczaniem objętości tętniaka, minimalną i maksymalną długością tętniaka | TAK, minimum na 3 stanowiskach, podać |  |  |
| 13.2.55. | Oprogramowanie do segmentacji 3D i oceny krwiaków w mózgu wraz z automatycznym obliczaniem objętości krwiaka oraz jego krótkiej i długiej osi. W przypadku kilku krwiaków obliczanie sumarycznej objętości krwiaków | TAK, minimum na 3 stanowiskach, podać |  |  |
| 13.2.56. | Automatyczne porównywanie badań CT w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia Lung Change lub zgodnie z nazewnictwem producenta) realizujące: - automatyczne zarejestrowanie/załadowanie/wyświetlenie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika, - automatyczne zaznaczenie w kolorze (np. pomarańczowy kolor zwiększenie gęstości HU, niebieski zmniejszenie HU) wszelkich zmian w budowie płuc pomiędzy dwoma badaniami CT. Oprogramowanie bazujące na algorytmach AI. | TAK, minimum na 4 stanowiskach, podać |  |  |
| 13.2.57. | Oprogramowanie do wirtualnej kolonografii/ wirtualnej bronchoskopii , umożliwiające: - automatyczną segmentację jelita grubego, - jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcję przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. - jednoczesną prezentację badania kolonografii w dwóch pozycjach (na brzuchu i na plecach) z synchronizacją przestrzenną. - pomiary polipów w widoku wewnątrzjelitowym 3D, - automatyczne zaznaczanie kolorem resztek kałowych tzw. stool tagging, - ukrywanie jelita cienkiego, - wyświetlanie odległości od odbytnicy | TAK, minimum na 4 stanowiskach, podać |  |  |
| 13.2.58. | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji TK zmian ogniskowych w 3D dla płuc, wątroby i węzłów chłonnych z automatycznym wyznaczaniem parametrów: max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym zgodnie z kryteriami WHO, RECIST1.0, RECIST1.1, CHOI. i objętości. Oprogramowanie do automatycznego pomiaru, w badaniach porównawczych TK zmian ogniskowych narządów miąższowych, różnicy parametrów: RECIST 1.1, WHO danej zmiany ogniskowej z badania aktualnego i poprzedniego (w jednostkach miary i procentowo), oceną dynamiki wielkości zmian w tym czasu podwojenia zmiany. Możliwość załadowania i porównania co najmniej 4 zestawów danych tego samego pacjenta (np.: w celu porównania badań wykonanych w tym samym dniu w różnych fazach lub porównanie badań wykonanych w rożnym czasie) z automatyczną synchronizacją przestrzenną oraz możliwością powiązania i oceny zmian tych samych obszarów anatomicznych w czasie. | TAK, minimum na 4 stanowiskach, podać |  |  |
| 13.2.59. | Automatyczna detekcja zmian guzkowych w miąższu płuc i podopłucnowych typu CAD | TAK, minimum na 6 stanowiskach, podać |  |  |
| 13.2.60. | Automatyczne przetwarzanie w tle (bez ingerencji użytkownika) przez serwer aplikacyjny niskodawkowych badań CT klatki piersiowej, na potrzeby obsługi programów przesiewowych. Oprogramowanie serwera aplikacyjnego typu Second Reader, w sposób automatyczny, bez konieczności ręcznego otwierania badań, przetwarza w tle badania CT, dokonuje wyszukań zmian w płucach typu Lung CAD, zapisuje je w seriach wynikowych DICOM w archiwum PACS (technologia Rapid Results lub zgodnie z nomenklaturą Producenta). Serie wynikowe zapisane w PACS zawierają znaczniki Lung CAD wraz z towarzyszącymi warstwami | TAK/NIE, podać | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 13.2.61. | Aplikacja dla szybkiej i dokładnej oceny badań CT urazowych i onkologicznych klatki piersiowej, umożliwiająca: - ocena kostna z możliwością obracania żeber, rozwinięciem struktury kostnej klatki piersiowej na płaszczyźnie, - ocena kręgosłupa z automatycznym wyznaczaniem linii rdzenia kręgowego, rozwinięciem kręgosłupa na płaszczyźnie, przeglądaniem w płaszczyznach prostopadłych do osi kręgosłupa - automatyczne oznakowanie kręgów kręgosłupa i żeber | TAK/NIE minimum na 4 stanowiskach - podać nazwę | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 13.2.62. | Tworzenie standardowych serii z oceną żeber w płaszczyźnie (wyprostowanie żeber) automatycznie w technologii Rapid Results lub zgodna z nomenklaturą Producenta. | TAK/NIE, podać nazwę | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 13.2.63. | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu w CT umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) i MTT (średni czas przejścia) i PS (ocena bariery przepuszczalności błon komórkowych) | TAK, minimum na 1 stanowisku, podać |  |  |
| 13.2.64. | Funkcjonalność szybkiego i powtarzalnego automatycznego generowania map perfuzyjnych bez konieczności ręcznego otwierania badania na stacji lekarskiej oraz ich archiwizowania (technologia Rapid Results lub zgodnie z nomenklaturą Producenta), na potrzeby szybkiej oceny badań SOR (m.in. udarów). Możliwość natychmiast natychmiastowego wysłania wygenerowanych map do aparatu zabiegowego. Możliwość tworzenia własnego szablonu opracowywania badań perfuzyjnych (makro) | TAK/NIE, podać nazwę | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 13.2.65. | Automatyczna ocena badań CT bez kontrastu (natywnych) wraz z określeniem parametru ASPECTS - Alberta Stroke Program Early CT Score umożliwiającego oszacowanie rozległości i zaawansowania strefy niedokrwienia. Automatyczne generowanie pomiarów/map bez konieczności ręcznego otwierania badania na stacji lekarskiej, automatyczne wysyłanie pomiarów/map do systemu PACS oraz ich archiwizowania (technologia Rapid Results lub zgodnie z nomenklaturą Producenta) | TAK/NIE, minimum na 1 stanowisku, podać | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 13.2.66. | Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów monoenergetycznych o ściśle określonej energii (z zakresu min. 60 - 130keV) pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej, w tym z wizualizacją obrazu optymalnego kontrastu | TAK, minimum na 2 stanowiskach, podać |  |  |
| 13.2.67. | Funkcjonalność automatycznego generowania rekonstrukcji z badań dwuenergetycznych, np. map barwnych, serii o wybranej energii (technologia Rapid Results lub zgodnie z nomenklaturą Producenta), na potrzeby łatwej oceny badań dwuenergetycznych z dowolnego stanowiska (np. przeglądarki PACS), nie wymagające uruchamiania dedykowanej aplikacji dwuenergetycznej . | TAK/NIE, podać nazwę | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 13.2.68. | Pakiet oprogramowania do rozszerzonego raportowania obejmujący: - raporty strukturalne. Tworzenie w trakcie oceny raportów w formacie doc, pdf, z zapisem w systemie RIS/PACS. - raporty zawierające pomiary/wskazania, zdjęcia, tabele z ilościami, automatyczne wypełnianie danymi zebranymi w trakcie oceny badań CT i MR. - predefiniowane szablony. | TAK/NIE, podać nazwę | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 14. | OPROGRAMOWANIE DODATKOWE |  |  |  |
| 14.1. | Oprogramowanie do zaawansowanej analizy serca umożliwiające ocenę min. 4D FLOW, STRAIN, MAPPING | TAK, minimum na 1 stanowisku, podać |  |  |
| 15. | WYPOSAŻENIE PRACOWNI |  |  |  |
| 15.1. | Klatka Faradaya z oknem i drzwiami, na ścianie fototapeta oraz podświetlany sufit, szafka na cewki, zestaw mebli w sterowni – stół lub blat i meble na sprzęt komputerowy oraz monitory, fotel dla operatora | TAK |  |  |
| 15.2. | Zestaw fabrycznych fantomów do kalibracji i testowania aparatu | TAK |  |  |
| 15.3. | Wstrzykiwacz środka kontrastowego przeznaczony do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego | TAK, podać |  |  |
| 15.5. | Defibrylator AED, | TAK, podać |  |  |
| 15.6. | Pulsoksymetr do pracy w środowisku MR z czujnikami dla noworodków, dzieci i dorosłych | TAK, podać |  |  |
| 15.7. | Dostawa duplikatora płyt wraz z licencją i integracją z systemem RIS Pixel Technology. - Duplikator Rimage model 2450 - Konfiguracja w systemie RIS - Licencja do systemu RIS | TAK |  |  |
| 15.8. | Leżanka do transportu pacjentów leżących przeznaczona do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego | TAK |  |  |
| 15.9. | Wózek inwalidzki do transportu pacjentów siedzących przeznaczony do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego | TAK |  |  |
| 15.10. | Wykrywacz metali ręczny | TAK, podać |  |  |
| 15.11. | Gaśnica niemagnetyczna | TAK |  |  |
| 16. | WYMAGANIA UZUPEŁNIAJĄCE |  |  |  |
| 16.1. | Dostawa fabrycznie nowego rezonansu magnetycznego gotowego do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji, oprócz materiałów eksploatacyjnych | TAK |  |  |
| 16.2. | Uzupełnianie w okresie gwarancji helu w magnesie aparatu MR do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego zalecanego przez producenta do poziomu równego przed przekazaniem uruchomionego systemu do eksploatacji zawarte w cenie aparatu | TAK |  |  |
| 16.3. | Integracja systemu MR i systemu do opisu badań z posiadanym systemem PACS/RIS Pixel Technology w zakresie przesyłania zleceń na wykonanie badania z RIS i ich archiwizacji na PACS z rozbudową przestrzeni macierzy dyskowej Fujitsu Storage ETERNUS DX100 S4, systemu PACS funkcjonującego u Zamawiającego o dodatkowe miejsce dla badań MR. Dostawa półki do macierzy o n/s: 4611916035. Pojemność dla wymaganej półki dyskowej: 12 x 16TB NLSAS. Udzielenie gwarancji i serwisu producenta macierzy na 3 lata w opcji On-Site next business day. Dostawa, instalacja, konfiguracja i przypisanie dodatkowej przestrzeni do PACS funkcjonującego u zamawiającego. Zamawiający wymaga dostarczenia rozszerzenia licencji do posiadanego systemu PACS na powiększoną przestrzeń archiwum DICOM o min 10TB. | TAK |  |  |
| 16.4. | Przygotowanie wytycznych do prac adaptacyjnych zapewniających właściwą pracę dostarczanych urządzeń | TAK |  |  |
| 16.5. | Wykonanie pomiarów oddziaływania pola magnetycznego, wyznaczenie stref pola | TAK, dostarczenie protokołu podczas odbioru końcowego |  |  |
| 16.6. | Wykonywanie w odstępach 12 miesięcy pomiarów pola w okresie gwarancji | TAK |  |  |
| 16.7. | Wykonanie testów odbiorczych i specjalistycznych dla dostarczonych monitorów medycznych w tym opisowych | TAK, Dostarczyć sprawozdania podczas odbioru końcowego |  |  |
| 16.8. | Wykonanie testów odbiorczych i specjalistycznych monitorów w okresie gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami | TAK |  |  |
| 16.9. | Wykonanie testów odbiorczych i specjalistycznych dla każdego monitora dostarczonego w ranach wymiany gwarancyjnej | TAK |  |  |
| 16.10. | Pierwsze szkolenie obsługowe 2 dni przed odbiorem końcowym aparatu | TAK |  |  |
| 16.11. | Szkolenie dla techników w wymiarze 13 dni w terminie uzgodnionym z użytkownikiem (w okresie gwarancji). | TAK |  |  |
| 16.12. | Szkolenia dla lekarzy w wymiarze 15 dni w terminie uzgodnionym z użytkownikiem (w okresie gwarancji), | TAK |  |  |
| 16.13. | Szkolenie w ośrodku referencyjnym 15 osobodni dla techników oraz 15 osobodni dla lekarzy wraz z kosztami przejazdu i zakwaterowania w okresie gwarancji | TAK |  |  |
| 16.14. | Przeszkolenie personelu technicznego z zakresu podstawowej obsługi, eksploatacji i konserwacji w wymiarze 1 dnia w terminie uzgodnionym z użytkownikiem (w okresie gwarancji), | TAK |  |  |
| 16.15. | Szkolenie dla administratora z systemu opisowego w wymiarze 1 dnia w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | TAK |  |  |
| 17. | WARUNKI SERWISU I GWARANCJI, WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |  |
| 17.1. | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego rezonansu magnetycznego oraz na wszystkie wykonane prace adaptacyjne – min. 24 miesiące | TAK, podać |  |  |
| 17.2. | Okres gwarantowania dostępności części zamiennych – min. 10-letni dla rezonansu magnetycznego i min. 5-letni dla infrastruktury informatycznej | TAK |  |  |
| 17.3. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności) – zgodnie z wymogami producenta, testy bezpieczeństwa. Przeglądy techniczne dotyczą rezonansu magnetycznego oraz zaoferowanego wyposażenia (w tym wstrzykiwacz, defibrylator, pulsoksymetr) | TAK, dostarczyć podczas odbioru końcowego oświadczenie o wymaganych przez producentach przeglądach technicznych i częstotliwości ich wykonywania |  |  |
| 17.4. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem | TAK |  |  |
| 17.5. | Czas reakcji (przystąpienia do naprawy) w miejscu użytkowania Rezonansu maksymalnie w ciągu 12 godzin po zgłoszeniu przez Zamawiającego awarii pisemnie lub telefonicznie | TAK |  |  |
| 17.6. | Nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad Rezonansu w maksymalnym terminie maksymalnie do 5 dni roboczych licząc od czasu przystąpienia do naprawy – bez konieczności użycia części zamiennych | TAK, podać |  |  |
| 17.7. | Nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad Rezonansu w maksymalnym terminie maksymalnie do 7 dni roboczych licząc od czasu przystąpienia do naprawy – w przypadku konieczności użycia części zamiennych | TAK, podać |  |  |
| 17.8. | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu MR za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami łącza VPN; zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN | TAK |  |  |
| 17.9. | Możliwość zgłaszania awarii na infolinię serwisową , czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku | TAK |  |  |
| 17.10. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej na pendrive dla rezonans u magnetycznego oraz wszystkich elementów wyposażenia | TAK, dostarczyć podczas odbioru końcowego |  |  |
| 17.11. | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974) - deklaracji zgodności, - certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną (jeśli dotyczy), - kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK, dostarczyć podczas odbioru końcowego |  |  |
| 17.12. | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, dostarczyć podczas odbioru kocowego |  |  |
| 17.13. | Oświadczenie potwierdzające, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy bądź posiadają potwierdzenie odbycia wymaganych szkoleń serwisowych wystawione przez producenta na Wykonawcę. | TAK, dostarczyć podczas odbioru końcowego |  |  |
| 18. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 18.1. | Producent | TAK, podać |  |  |
| 18.2. | Kraj pochodzenia/montażu | TAK, podać |  |  |
| 18.3. | Typ/Model * | TAK, podać |  |  |
| 18.4. | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/